
1、 货物需求一览表


	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场
（交货地点）

	2
	120kV透射电子显微镜
	1套
	合同签订后的9个月内交货
	中国科学院广州生物医药与健康研究院指定项目现场




注：
1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。












二、总  则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的所有货物或系统均要求为全新，符合国家质量检测标准和招标文件的要求。投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家或其国内代理提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+18℃～＋25℃和相对湿度小于65％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）

	一
	120kV透射电子显微镜
	1
	套
	是
	319
	319


2、 技术部分
1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	120kV透射电子显微镜
	1
	套

	1
	120kV透射电子显微镜主机
	1
	套

	2
	CMOS相机
	1
	套

	3
	六硼化镧灯丝
	10
	根

	4
	标准样品杆
	1
	根

	5
	单倾样品杆/高倾斜样品杆
	1
	根

	6
	多样品杆
	1
	根

	二
	软件功能
	1
	套

	1
	自动拍照软件
	1
	套

	2
	三维重构系统
	1
	套

	3
	SerialEM软件
	1
	套

	三
	附属设备
	1
	套

	1
	空气压缩机
	1
	套

	2
	循环冷却水机
	1
	套

	3
	整机UPS不间断电源
	1
	套


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	能够实现样品自动化对焦与采集功能，主要用于病原微生物及生物大分子超微结构的鉴定工作。

	
	性能指标
	1、120kV透射电子显微镜主机

	
	
	★1.1
	分辨率：≤0.20nm；

	
	
	1.2
	电子枪灯丝：钨灯丝（或六硼化镧灯丝），不需用户进行对中调整；

	
	
	★1.3
	加速电压：20～120kV，快速连续可调；

	
	
	★1.4
	放大倍数：10～1,200,000倍连续可调；

	
	
	★1.5
	适用于生物样品的高衬度物镜；

	
	
	1.6
	物镜光阑：四级物镜光阑；

	
	
	★1.7
	样品台：多轴马达驱动， X/Y行程≥1 mm， Z行程≥0.5 mm，样品台可倾斜，具有移动样品位置记忆以及记忆位置自动回位功能；

	
	
	1.8
	真空系统真空度：≤10-5Pa（样品室内）；

	
	
	1.9
	自动功能：电子枪自动升压、自动灯丝饱和、自偏压、磁转角校正系统、电磁轴对中、故障自动保护功能。

	
	
	2、CMOS相机

	
	
	★2.1
	分辨率：≥2000万像素，支持低剂量曝光（Low Dose）；

	
	
	▲2.2
	耦合方式：光纤耦合；

	
	
	▲2.3
	满像素时采集速度：≥30fps；

	
	
	2.4
	支持样品动态漂移校正。

	
	
	2.5
	自动功能：自动聚焦、自动消象散、影像定向系统、自动曝光功能、自动照相记录、低剂量曝光系统、故障自动保护功能；

	
	
	二、软件功能

	
	
	1、三维重构软件

	
	
	★1.1
	三维重构软件：具备自动采集数据和重构功能，采集过程中可以进行样品自动漂移校正；

	
	
	1.2
	倾转角度≥±70°。

	
	
	2、Serial EM电镜数据收集软件驱动程序安装及培训

	
	
	三、附属设备

	
	
	1、空气压缩机

	
	
	1.1
	流量≥108公升/分；

	
	
	1.2
	最大压力≥8bar；

	
	
	1.3
	气缸容量≥25公升。

	
	
	2、UPS不间断电源

	
	
	2.1
	整机UPS不间断电源一套，续电不少于2小时。


3、 商务条款
1. ★交货地点：中国科学院广州生物医药与健康研究院指定项目现场
2. ★交货期：合同签订后的9个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
3.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港人民币价（不含关税、增值税；外贸代理费，清关杂费、安装调试费用等所有费用由中标人承担）；
3.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。
3.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。
3.4 对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。
4. ★进口产必须提供原厂有效授权书
5. ★付款方式：
对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；
对于进口产品，采用即期不可撤销信用证等国际贸易支付条件支付：
90%凭合同要求单据支付；
10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
6. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期五年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。
8) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

7. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
8. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
9. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
10. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

