1包：肉制品加工生产线、无菌气囊生长系统，采购预算：150.00万

- 一、采购清单

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 单台（套）最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉制品加工生产线（核心产品） | 1 | 套 | 90.00 |  |
| 无菌气囊生长系统 | 1 | 套 | 60.00 |  |

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肉制品加工生产线 | 一、低温超高速离心机 ★1.最高转速：角转子≥30000r/min 水平转子≥ 13000r/min ★2.最大相对离心力:角转子≥110000×g 水平转子≥27680×g 3.最大容量:角转子≥4×1000ml 水平转子≥4×250ml 4.定时范围 1min～99h59min、1s～99min59s、1s～99h59min59s三种 计时单位切换；默认1s～99min59s 5.定时模式:启动计时、到转速计时、连续计时模式 6.温度设置范围:-20℃～+40℃，步进1℃、预冷:有（可达到-20℃） 7.温控精度:0～15℃控温精度±2℃，大于15℃控温精度±3℃ 8.转速精度 ±20r/min 9.≥15.6寸高灵敏度(可戴手套直接操作) 、高清(1920x1080分辨率)触摸屏控制，操作简便，显示直观；设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂，离心力与转速可同屏同时显示。 10.超强的控制系统，可实现阶梯离心、预约启动、样品ID、曲线模式、程序模式、多国语言选择功能。 11.安全性能：可选择用户管理，防止意外情况导致程序被篡改或制除；采用超速离心机密封技术，真空系统故障少，真空度高。 12.具有动态智能控制系统，用户按常规离心机使用方法即可使用本离心机，无需额外操作。 ★13.采用航天技术对转子不平衡进行非接式检测，对运行中的转子不平衡量的细微变化采用新的算法进行分析，从而对转子的不平衡量提前预判采取措施，防止运行中转子严重不平衡事故发生。 14驱动系统：交流变频电机驱动，转速精度控制在10r/min以内。 15.采用带保护的离心机柔性驱动装置，不但可以使转子运行极其平稳，而且还可以在整个运转周期持续检测转子的不平衡状态，离心过程安全无忧。 16.采用高速离心瓶，不但可以承受更大的离心力，还可以高温蒸煮消毒不变形(121℃，15min)。 17.具有转头安装定位，只需将转头放在驱动轴上即可完成安装定位，无需使用工具。 18.具有审计追踪功能，通过扫取样品二维码，记录对应编号样品离心过程的参数，自动保存运行记录、操作记录、系统日志、故障记录支持pdf、xlsx(加密不可修改) 2种导出格式，数据可以保持10年以上。 19.配碳纤维转子，安全性能更强，耐腐蚀性更好，其重量只有铝合金转子的二分之一。 20.转子识别:有、不平衡保护:有、电脑控制:有；故障保护要求有不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护、超温保护、测速传感器保护、油泵堵转故障 二、卧式全自动高压杀菌釜 ▲21.腔体容量：有效腔体容积: ≥0.24m³，内部容积：≥0.58 m³，单次处理量：≥100kg/次 22.加热功率：≥75KW 23.降温介质：自来水，121℃降至40℃-35℃约需30min 24.液位采用PLC全自动控制、磁力翻板液位计，低液位自动补水，达到设定液位时自动停止，无需外部人工观察 25.杀菌锅内采用温度、压力双重控制，温度计及传感器位于腔体中部，实时探测锅内温度及压力 26.开门方式采用啮合齿快开门-操作简单，安全性能高 27.开门防护系统：快开锅门结构实现三种联锁（机械连锁、气动连锁、电子感应连锁），三道连锁共同作用，保证操作安全可靠。防止开门蒸汽释放喷溅伤人 28.压力控制系统：采用压力传感器，国外采用进口品牌保证控制压力稳定性 29.杀菌锅体材质国标713，承压SUS30408不锈钢材质，热水罐也是采用SUS30408不锈钢材质。设计压力0.35Mpa,最高工作压力0.3 Mpa，耐压试验0.44Mpa。实际杀菌温度121℃时压力一般是0.18-0.2 Mpa，保温层材质：不锈钢,保温棉采用硅酸铝保温棉，厚度≥20mm 30.立式循环泵：流量≥12.5m³/h，扬程≥12.5m，功率≥1.1KW,耐高温≥130℃ 31.立式冷水泵：流量≥6.3m³/h,扬程≥32m,功率≥2.2KW 32.灭菌：105℃-135℃(0.19- 0.22MPa)、加热：65-135℃、保温：65-135℃、压力：0.2-0.25Mpa 33.温度显示方法：数字式+机械式 34.压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力 35.安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀 36.时间显示范围：灭菌、加热1-999分钟，1-999分钟 (可设置: 1min to 999min)保温：可设置 1-99分钟/默认设置时间可自行设定 37.温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性 38.多种灭菌模式：温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度。包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等 39.主体尺寸：2400*1150*2100（mm） 40.气动执行器动作≥30万次；密封圈抗高温、高压、耐水、易更换、气动角座阀开启≥30万次；精确控制蒸汽及压缩空气的注入量；气水分离器可有效分离压缩空气中的水、杂质与空气；且配有自动注油润滑装置一套 41. 具备压力容器出厂资料：产品质量证明书1份（竣工图、压力容器产品合格证、特种设备监督检验证书、压力容器设计文件），产品铭牌复印件，产品铭牌。必须协助办理特种设备登记证相关手续 三、万级洁净间 42.洁净度等级: 万级；万级区域压差为±15Pa 43.室内照度:300 Lux/m2； 44.总风量1000m3/h，风量≥1000m3/h净化过滤单元； 45.换气次数：不低于30次/h 46.FFU净化过滤单元，尘埃粒子最高允许数（每立方米）：大于等于0.5微米的粒子≤3500000个，大于等于5微米的粒子≤20000个； 47.漏风率：1%；吊顶高度≥3米；自净时间：≤5 min；噪声：≤52 db 48.沉降菌：直径9 cm平皿，暴露4 h，动态≤5 cfu/cm2; 49.表面微生物：用表面擦拭法测定，关键表面≤5 cfu/cm2； 50.系统材质A级防火；墙板采用5cm厚机制硫氧镁净化板，双面表层卷材厚度0.426mm，吊顶采用5cm厚硫氧镁净化板，双面表层卷材厚度0.426mm； 51.整体设计尺寸长4000mm，宽3000mm， 高3000 mm；配单人双吹不锈钢风淋室一套，尺寸为1000*700*2040mm，不锈钢传递窗一台，尺寸为600*600mm。 52.风淋屏障系统漏率≤1%。 四、真空冷冻干燥机 ▲53.冷阱最低温度≤-75℃，冷阱降温速率：20℃降至 -40℃时间≤ 20min； 54.预冻室最低温度≤ -61℃，预冻室降温速率：20℃降至 -40℃时间≤ 60min； 55.有效搁板面积≥0.45㎡；搁板控温范围：-40℃～ +70℃ 56.冷阱容积≥4L； 57.冷阱最大制冰量≤3kg； 58.冷阱24小时制冰量≤2.5kg； 59.冻干仓直径≥260mm，每层层板直径≥220mm； 60.真空泵：流速≥30L/min，极限真空度≤1 Pa；真空抽气速率：标准大气压降至 5Pa ≤ 15min； 61.连续记录实时数据，绘制冻干曲线，每分钟存储一次数据（数据存储记录间隔时间可调），标配记录 10 万次，具备USB 数据存储串口； ▲62. 物料原位冻干，冷阱腔体、物料盘架为卫生级不锈钢材料，冷阱内无盘管，搁板可以拆卸，光洁耐腐蚀且易清洁，根据物料容器高度需求通过调整搁板层数自由调整搁板间距，冻干使用面积任意组配； ▲63.系统配有各种传感器，实时记录显示真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度，运行错误报警，可在运行过程中温度和压力出现异常时即时信息报警并主动保护运行，设备操作和报警信息记录保存； 64.物料搁板具有程序梯度电加热功能，特殊航空加热膜，运用 PLD控制，内置过热保护； 65.具有在自动运行冻干结束或过程中设备真空失压，设备报警并自动运行保护物料功能，冷阱温度高于 -50℃时，真空泵不能开启，防止进入水汽影响真空泵正常运行，具有真空泵维护提示功能，标配油雾过滤器； 66.冷阱外置提高设备的捕水能力，减少冻干过程中冷阱温度对物料的干扰，保证物料冻干质量一致性，提高冻干效率，降低能源损耗； 采用高性能进口压缩机单机混合制冷技术，国际标准绿色环保冷媒，制冷迅速，冷阱温度低，捕水能力强； 67.自动复压掺气系统：减少样品二次污染,冻干结束后，真空泵停止，复压掺气开启，真空系统与复压掺气反填系统互锁，防止真空泵油反流逆喷入冷阱和干燥室污染冻干物料；具有自动化霜功能。 五、全自动酱料灌装机 68.材质：304不锈钢 69.定量范围：10-1000kg；定量精度：±1g以内，肉糜±5g（肉块）以内 71.电源：380v/50hz；功率：≥5.5kw 72.真空泵电机：≥0.75KW；叶轮转速：≥95r/min；料斗容积：≥30L 六、亚临界水萃取装置 ▲74.萃取罐：容积为5L，材质：纯304不锈钢圆棒基础原料，切割加工，无焊接； 75.真空泵，最大真空度≤-0.95，最大压力：≥5 Mpa； 76.萃取温度：20～300℃，温度精度：±1℃； 77.加热方式：电加热，功率为3kW 78.降温方式：盘管降温 79.搅拌器密封：磁力驱动静密封，实验过程零泄露 80.搅拌功率：750W 81.搅拌转速0～800r/min； 82.搅拌和萃取罐盖升降模式: 电动，可同时满足手动或电动控制装置实现分离 83.出液模块：萃取液出液通过采用萃取罐体侧旋模式出液 84.集成模块：西门子，EW5系列控制模块 85.配过滤装置：骨架为304不锈钢材质，过滤精度为300目 七、喷雾干燥机 86.进风温度控制:30~300℃ 87.出风温度控制:30~150℃ 88.进料方式:蠕动泵调节 89.平均干燥时间:1.0-1.5S 90.喷嘴口径:≥1.0mm 91.风机功率: ≤0.55KW；电加热器功率:3.5KW 92. 压缩空气工作压力:2~3Bar 93. 外形尺寸:1.2x0.6x0.5m（高长宽） 94. 蒸发水量：2升/小时 95. 进料量：100-2000ml 八、提取酶解罐 96.尺寸：≤φ50×50×6mm 97.全容积：≥30L(介质水); 上盖结构：上封头：法兰快装； 下封头：下蝶形封头。 98.材质：内胆304，厚度6mm; 99.搅拌功率：≤0.5 Kw，380V/50Hz，≥35rpm 100.搅拌轮：涡轮六叶轮 101.表面处理：内镜面抛光 102．加热方式及功率：电加热，复合硅胶；≤2Kw/380V 50Hz 103．设计压：内胆<1.0Mpa，控温温度:0-100°C，温度精度：±2℃ 九、固液分离膜设备 104膜片数量：≥3片 105.膜片规格：≥220mm 106.膜片孔径：≤200nm ▲107.膜片材质：陶瓷/pe 108.设备材质：304不锈钢 109.设备大小：≤1×0.5×1m 110.设备总功率：≤1.5kw 111.操作压力：0.2-0.6Mpa，流量：5-10L/h 112.操作温度：0-120℃，精度：1℃ 113.设备组成： 114.膜部分：膜片直径：≥20cm, 密封材料：氟橡胶，膜组件材质：304不锈钢,容积：<20L，中空轴：304材质，旋转电机，机封材质：304；传动部分：减速机，扰流板；泵阀部分：进料泵流量：≤1吨/h,调节阀：0-1mpa,管路材质: 304, 三通/法兰材质：304；仪表部分：压力表量程：0-1mpa,温度表：0-150℃,流量计：0-20升/h；控制部分：控制柜AC380v/220v，功率0.5-1.5kw，变频器380v/220v，0.5kw，控制电源，空开1p,电磁阀AC220v, Dn082分，按钮开关高头钮，聚氨酯轮4个 十、不同分子量肽分级纯化膜设备 115.设备总功率：≤1.5kw，设备电压：380v 116. 设备操作温度：0-50℃ 117. 设备操作压力：0.1-2.5Mpa 118. 浓缩处理方式：纯水置换，参考流量：5-10L 119. 设备大小：<0.3×0.2×0.2m ▲120. 膜规格：截流分子量10万，5万，2万，1万，5000，1000，500等陶瓷材质，尺寸：≥0.5m；300，100分子量是复合材料材质，尺寸：≥30cm 121. 膜部分：密封材料：氟橡胶，膜组件材质：304；泵阀部分：进料泵扬程：≤12m，配置调节阀，管路，三通，法兰等； 仪表部分：压力表范围：0-1mpa，温度表：0-150℃，流量计：0-100升/h；控制柜AC380v/220v，功率0.5-1.5kw，0.5kw，控制电源，空开1p，电磁阀AC220v，Dn082分，按钮开关高头钮，聚氨酯轮4个。 十一、脱水浓缩膜设备 122.膜管数量：1根 124.膜片材质：聚合物 125.设备电压：380v，设备总功率：≤1.5kw 126.设备材质：304 127.设备大小：≤0.5×0.5×1m ▲128. 浓缩处理方式：脱水，膜规格：0.5nm水分子透过膜, 膜长度：0.3 m，膜材质：复合材料，参考流量：5-10L/h 129.操作压力：0.5-2.0Mpa 130.操作温度：≤45℃ 131设备组成： (1)膜部分：膜管材质：聚合物、膜管尺寸：1812，密封材料： 氟橡胶，膜组件：304不锈钢 (2)泵阀部分：进料泵，调节阀，管路，三通，法兰等 (3)仪表部分：压力表范围：0-3 MPa,温度表：0-150℃, 流量计：0-100L/h (4)控制柜AC380v/220v,功率0.5-1.55KW,0.55KW,控制电源，空开1p,电磁阀AC220V, Dn082分，按钮开关高头钮，聚氨酯轮4个 十二、液体除味，除腥吸附装置 132.吸附材料：1套 133.核心材料：碳材料(Hbysi)，滤芯： pvdf材质，滤芯孔径：0.2 μm 134. 罐体材质：玻璃钢 135.装填材料：碳材料 136.设备材质：304 137.设备占地：≤0.5×0.5×0.5m 138.操作压力：≤0.3mpa 具体配置： 1.超速离心机主机：1台；电脑控制系统1套；8*50ml角转子（钛合金） 1套，转速≥110,000 xg、6*50ml水平转子1套 转速1-13000rpm； 万分之一电子天平 1台，最大量程500 g 2. 卧式全自动高压杀菌釜1套 3. 万级洁净间1间 4.真空冻干机1套 5.全自动酱料灌装机1套 6.亚临界水萃取试验装置1套 7.喷雾干燥机1套 8.提取酶解罐1套 9.固液分离膜设备1套 10.不同分子量肽分级纯化膜设备1套 11.脱水浓缩膜设备1套 12.液体除味，除腥吸附装置 1套 |
| 2 | 无菌气囊生长系统 | 1.每个无菌气囊独立运行，可以同时进行不同的实验或测试; 2.笼位/包:5-6笼 3.无菌气囊（数量/台）:12包/3台，包体软膜材料采用厚度≥0.5毫米双抛光高分子聚氯乙烯材料，使用寿命≥3年。 4.小鼠饲养数量/包:25-30只 5.插头接头形式:普通3，220v，≥16A 6.手套箱手套:进口氯磺化聚乙烯橡胶(CSM)手套箱手套（长度：800-820mm，厚度：0.3-0.4mm，口直径：180-210mm,尺码9Q(9 3/4)） 7.相对压差(Pa)：≥50 8.落下菌数：动物未进入时0 9.空气洁净度：≥5级 10.气密性：除送、出风口外，主体不应有漏气处 11.噪音(dB)：≤60dB 12.换气次数(次/h)：≥50（提供相应报告） ★13.温控范围 4～60℃ ★14.上下两层独立控温，独立控制 ★15.芯片可抛弃式检测，无交叉污染，无接触风险； ★16.可检测颗粒直径：0.5~5μm； 17.检测结果有颗粒浓度、颗粒大小、平均直径等。 18.10微升样本全计数； 19.变异系数：CV≤10% ▲20.芯片中预封装鞘液进行聚焦和稀释分散等作用，配有废液回收池，无泄漏风险。 21.提供分区计算以及稀释计算的功能，可以对单一样本中混入其他的杂质进行初筛并分别计数，对于混合样本可以根据粒径大小进行分别计数。 ▲22.检测浓度5×104~1.5×107个/mL，无需添加其他稀释液。 23.无需培养，悬液计数，检测时间: ＜90s。 |

- 三、商务要求

1.交付地点：西北农林科技大学指定地点。

2.供货期

合同签订后  30  日内到货。到货后10个工作日内供应商完成安装调试及培训，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求，   10  日内甲方组织验收。

3.付款方式

3.1.合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。

3.2.合同签订后，甲方在10个工作日内通过银行电汇付给乙方全额货款。验收付款前，乙方必须提供全额发票(国产设备须提供增值税专用发票)及供货清单等。

4.履约保证金

合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。

5.包装和运输要求

产品运输方式由供应商自行选择，所发生的一切费用由供应商承担。

6.售后服务

乙方所提供的上述产品免费质保期限为  1  年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为  24  小时，  48  小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

7.技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1-3人的操作、保养及维修现场培训；乙方免费为甲方在乙方培训基地提供1-2人的操作、保养及维修外出培训。质保期内，乙方免费为甲方提供每季度对产品进行1次上门维护、巡检的服务。

8.验收程序

7.1下载《资产验收报告单》；

7.2使用单位初验；

7.3向国资处申请终验；

7.4国资处组织专家组、审计、财务终验；

7.5使用单位录入资产系统；

7.6报账付款。

2包：气相色谱三重四极杆质谱联用仪、正置荧光显微镜、微生物生长曲线分析仪，采购预算：250.00万

- 一、采购清单

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 单台（套）最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱三重四极杆质谱联用仪 （核心产品） | 1 | 台 | 150.00 | 允许购买进口产品 |
| 正置荧光显微镜 | 1 | 台 | 50.00 | 允许购买进口产品 |
| 微生物生长曲线分析仪 | 1 | 台 | 50.00 | 允许购买进口产品 |

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱三重四极杆质谱联用仪 | 1. 应用范围：用于气体、液体和固体样品中微量或痕量挥发性和半挥发性有机物的定性和定量分析，可用于有机物的确认，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于农药、兽药、违禁添加物，化学有机污染物等残留物的准确定量分析。 2.气相色谱部分 2.1. 系统性能指标 ▲2.1.1.保留时间重现性：≤0.0008min 2.1.1峰面积重现性：RSD≤±0.3% 2.2柱温箱 2.2.1 操作温度范围涵盖：室温以上3℃到450℃ 2.2.2 温度控制精度：≤±0.1℃ 2.2.3 程序升温：≥30阶／31平台 2.2.4 最高升温速率：≥120℃／min 2.2.5 温度稳定性：≤0.01℃ 2.3电子压力控制器 ▲2.3.1 最大压力：≥1050KPa，需提供仪器软件设置截图。 2.3.2 全程压力控制精度：≤7Pa 2.3.3最大分流比：≥12500:1，需提供仪器软件设置截图。 2.4分流不分流进样口 ▲2.4.1进样口即时联接模块设计，可快速更换进样口；快速维护进样口系统，无需任何工具即可快速维护进样口，更换隔垫及衬管。 2.4.2最高操作温度：≥400℃ 2.4.3 进样口及色谱柱支持一键检漏。 3.三合一自动进样器 3.1 X-Y-Z三维移动机械手系统，可实现液体自动进样、静态顶空自动进样、固相微萃取进样功能。 3.2 液体进样 3.2.1 样品容量：≥162位（2mL样品瓶） 3.2.2可安装的进样针体积：0.5-100µL； 3.2.3 最多可实现用4种不同类型的溶剂清洗； 3.3静态顶空进样 3.3.1 样品容量：≥60位（20mL的顶空瓶）； 3.3.2 无需传输线和定量环； 3.3.3 孵化箱温度：≥200°C，≥6个加热位，精度：≤±1℃ 3.4 固相微萃取进样 3.4.1 孵化箱最高温度：≥200°C，≥6个加热位，精度：≤±1℃ 3.4.2 样品容量：≥60个20mL的顶空瓶； 3.5 自动进样器可被气质联用仪软件控制，无需第三方软件。 4.质谱部分 4.1离子源 ▲4.1.1具备 EI源和CI源。离子源无线一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜整合在单一的套筒内 4.1.2 离子源最大加热温度：≥350℃ 4.1.3 灯丝发射最大电流：≥320 µA。 ★4.1.4 具有清洗离子源无需关机卸真空、 EI/CI切换无需关机卸真空、长时间维护进样口时，无需质谱关机卸真空、不卸真空更换色谱柱功能。 4.2 离子光学通道 ★4.2.1 在离子源和四极杆之间配备可加热的离轴离子通道，离子源和离子通道之间配备透镜组件，如在离子源和四极杆之间无透镜和可加热的离轴离子通道设计，需额外配置2套主四极杆备用。 4.3四极杆质量分析器 ▲4.3.1 全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗；如四极杆镀层设计不可打磨清洗，需配置额外2套主四极杆备用。 4.3.2 质量范围涵盖：1.2–1100 u。 4.3.3 分辨率：≤1u 4.3.4 扫描速度：≥20000 u/s 4.4 气质接口温度：≥380℃。 ★4.5灯丝：双灯丝，同时支持EI模式和CI模式，灯丝具有透镜保护。灯丝如无透镜保护需提供至少20套灯丝备用。 4.6 检测器系统： 4.6.1配置离轴 10 kV 打拿极、离散打拿极电子倍增器和静电计 4.6.2 电子动态范围≥109。 4.6.3 三重离轴设计。 4.7 灵敏度（使用He气做载气）： 4.7.1 EI信噪比：SRM: 1μL 100fg/μL 八氟萘进样, S/N≥50000:1(m/z272→ 222) ▲4.7.2 仪器检出限（IDL）≤ 0.5 fg，（1 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为≥99％）。 4.7.3 CI信噪比：在 PCI 模式下扫描 1 μL 5 pg/μL 苯甲酮时，m/z 183/105 离子对时 S/N ≥5,000:1 4.7.4 在 NCI 模式下扫描 1 μL 1 pg/μL OFN 时，m/z 272 离子时 S/N ≥10,000:1 5. 软件:直接控制气相及质谱，实现数据采集，数据处理，质谱控制及调谐。软件记录调谐记录并具备审计追踪功能。具有棒状、轮廓及和单位质量数扫描模式采集数据；提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描；可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益，指定调谐文件进行控制；具有智能调谐模式，可以自动根据仪器状态自动选择调谐模式，且自带仪器调谐诊断工具；软件记录调谐记录并具备审计追踪功能，配备最新版NIST谱库。 6.整套配置要求 6.1.三重四极杆质谱仪主机1套 6.2.测试标液1套 6.3.气相色谱主机1台 6.4.分流不分流进样口1个 6.5.启动工具包1套 6.6.三合一自动进样器1套 6.7.中文操作软件 1套 6.8.NIST质谱数据库1套 6.9.惰性不分流衬管 5根 6.10.惰性分流衬管 5根 6.11.进样口低流失隔垫50个 6.12.衬管密封圈10个 6.13. 0.1-0.25mm分流不分流进样口和检测器用石墨垫10个 6.14. 0.1-0.25mm 质谱端用石墨垫,10个 6.15. 2ml 螺口样品瓶，透明，套装（含瓶子和瓶盖瓶垫）200个 6.16. 10µl自动进样针10个 6.17. SSL进样口柱螺帽 10个 6.18.质谱端螺母10个 6.19.20ml螺旋盖顶空瓶200个 6.20.18mm磁性螺纹盖200个 6.21.配套60m×0.25mm×0.25um中等极性气相色谱柱1根，配套30m×0.25mm×0.25um高极性气相色谱柱1根 6.22.萃取纤维头20个 6.23气路净化装置1套，净化装置滤芯≥10个 6.24.计算机1台（主机处理器核数≥20，线程数≥28，主频≥5.0GHz，内存≥16G，硬盘容量≥2T，显示器≥27寸） 6.25.UPS稳压延时电源（延时不小于1小时）1台 6.26. 备用双灯丝1套 |
| 2 | 正置荧光显微镜 | 1.1 显微镜主机 ▲1.1.1 人机工程学一体荧光显微镜主机，无需目镜 1.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，45mm等焦距离的RMS螺纹物镜 1.1.3 观察方式：包括明场、相差、荧光和彩色明场观察模式 1.1.4 无需暗室，可在自然光条件下进行荧光样本的观察和图片采集 1.1.5 可通过显示屏直接控制仪器和成像软件,无时间延迟。 1.1.6 可整体放置于超净台或安全柜中进行观察和拍照等操作，可定期进行紫外线照射消毒和灭菌 1.2 载物台 1.2.1 移动行程≥120 x 80mm，亚微米级别分辨率：0.15μm 1.2.2 Z轴分辨率≤0.15um，Z轴行程 9mm。 1.2.3 可通过软件实现载物台位置追踪功能，保存记录的位置信息。 1.2.4 配有可更换的容器支架适配器，实验室常用的6-384多孔板、35,50,60,100mm培养皿、T25，T75，T175培养瓶和荧光切片等可直接进行观察 1.3 光学部件 1.3.1 ≥5位物镜转盘，前悬挂式控制，配1.25-100×各种高NA值物镜以及油镜。4×物镜1个、10×物镜1个、20×物镜1个、40×物镜1个、100×油镜1个。 1.3.1.1 长工作距离平场半复消色差荧光相差物镜4×（NA≥0.13，WD≥10.58 mm）； 1.3.1.2 长工作距离平场半复消色差荧光相差物镜10×（NA≥0.30，WD≥7.13 mm）； 1.3.1.3 长工作距离平常半复消色差荧光相差物镜20×(NA≥0.45，WD≥6.12mm)； 长工作距离平常半复消色差荧光物镜20×(NA≥0.45，WD≥6.23mm)； 1.3.1.4 长工作距离平场半复消色差荧光物镜40×(NA≥0.6，WD≥1.79 mm)； 1.3.1.5 长工作距离平场半复消色差荧光物镜100×(NA≥1.28，WD≥0.21 mm)； 1.3.2 相差环至少适用于：4×、10×、20×、40×物镜 1.3.3 聚光镜工作距离：WD≥60 mm，NA≥0.58，；空间足够，适合大容器观测及显微操作，4位转轮，包括1个通光孔径和3位相环； 1.3.4 透射光光源：LED高能固态冷光源，使用寿命≥5万个小时，无需预热即开即用，可自由调节光源强度，调节后可自动记忆； ▲1.3.5 LED荧光激发光源，单个光源使用寿命≥5万个小时，荧光光源总寿命≥15万小时。可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却； 1.3.6 每个LED 荧光光源可独立操控开启关闭，激发光强线性化能量调节0%-100%； 1.3.7 宽范围光谱成像，激发波长光谱范围：340nm-700nm； 1.3.8 ≥13种荧光激发模块可选择，可根据要求定制LED光立方。每一种荧光激发模块的光源和滤光片都是独立的，兼容DAPI、CFP、GFP/FITC/AF488，RFP/AF568、Texas Red/AF594/mCherry、Cy5/AF647、Cy7和Qdot等染料 1.3.9 荧光通道：同时可容纳4个荧光成像通道和1个明场通道，支持现场升级，安装无需校准 1.4 检测器：内置单色CMOS，实际输出像素≥320万，成像图片分辨率≥2048 x 1536，像素尺寸3.45μm/pixel 1.4.1 成像速度：最大成像速度≥30 fps； 1.5 显微图像控制及分析软件（集成软件） 1.5.1 一体机LCD显示器：≥ 18.5英寸彩色显示屏；显示分辨率≥ 1900 × 1000像素；倾斜度可调 1.5.2 可通过鼠标控制内置软件操作完成以下操作： 1.5.3 一键自动聚焦 1.5.4 一键采集和存储单通道和/或多通道叠加图 1.5.5 Z轴层扫成像，自动拍摄多层焦平面的图像，并合成投射图。 1.5.6 通过设置程序进行自动化时间序列成像，最后合成动态视频 1.5.7 Z轴聚焦锁定功能，允许同一视野不同光通道之间分别调整最合适的焦平面，调节后可自动记忆 1.5.8 可添加或取消标尺功能，从而显示图像的放大比例关系 1.5.9 支持自动细胞计数、自动荧光定量和自动汇合率计算和关心区域(ROI)的面积、周长等测量 1.5.10 获取的图像：16位单色TIFF和PNG格式（12位动态范围），普通图像分析软件即可打开 1.5.11 配同环境控制和细胞培养系统：可通三气进行生理或缺氧条件下的细胞培养和观察，温度范围：室温-40℃，（+/- 0.1°C），湿度范围：>80%相对湿度（37℃），CO2范围：0-20%， O2范围：0.5%-环境值 1.5.12 定量分析软件，可无缝处理成像系统产生的批量数据，自动识别5D信息，无需手动校准或输入成像参数 1.5.13 2D、3D反卷积和定量分析软件，可进行2D和3D的视图成像分析；内置多种图像分析构件和共聚焦处理模块，如自动细胞区域分割，ROI识别和计数、弯曲度测量，荧光动态追踪，物体运动轨迹追踪，划痕实验分析，共定位分析，细胞汇合度分析，并可做高通量批处理和宏分析； 1.5.14 内置多种图像分析构件和共聚焦处理模块，至少包括自动细胞区域分割，ROI识别和计数、弯曲度测量，荧光动态追踪，物体运动轨迹追踪，划痕实验分析，共定位分析，细胞汇合度分析，并可做高通量批处理和宏分析； 1.5.15 绝对-25℃制冷CCD相机，软件实时显示温度；≥600万物理像素，≥2688*2200，非软件插值生成 1.5.16 电动滤镜轮孔位：≥8位； 1.5.17 配置紫外透照台，LED光源，波长302nm、配置白光样品盘：LED光源，非紫外白光转换板 1.5.18 支持拍摄彩色明场图，显示彩色marker条带 1.5.19 配365nm，470nm，530nm，630nm，660nm，730nm反射LED荧光光源，同时配置≥12组荧光，每个光源都有激发光滤光片。 1.6 电脑主机系统必须内置于显微镜主机内，内存：≥16G，硬盘：≥1T，显示器：≥ 18.5英寸彩色显示屏；自带防火墙预防电脑病毒侵染系统；处理器：≥十四核；线程：≥24；主频：≥5.20GHZ |
| 3 | 微生物生长曲线分析仪 | 1、培养时间：培养时间可控，范围1～1600小时可调节。 ▲2、可同时自动进行≥200个样品的培养和测试，蜂窝培养板不会在培养过程中产生拐角效应，并且有盖。培养容量：≥2块微孔板（每板100个孔），孔的容积为≥400 μL。培养板的孔高度≥1cm。 3、内置宽波段滤光片能够排除培养基颜色变化对OD值的干扰。 4、每个样品可同时检测≥3个不同波长的OD值变化。 5、培养系统允许自由选择和设计培养基成分和pH等条件。 6、双重加热，能够对样品和盖同时加热或制冷，同时孔内的温度梯度恒定（±0.1℃）。 7、计算数据：斜率、面积、起始和重点的OD值，最大和最小OD值，检测时间。 8、符合IEC 1010-1。 9、线性范围：0.0～4.0 A（400-800nm）、0.0～3.0 A（350-400nm）。 10、噪音：≤0.002A。 11、最大漂移：≤0.003A。 12、分辨率：≤0.001A。 13、光源：氙气闪光灯，寿命≥10年。 14、波长范围：350～800nm。 15、滤光片（3个）：405nm、600nm和WB（宽波段滤光片400-600nm，用于测量浊度），配5个可定制不同波段的滤光片（波长：570nm、595nm、630nm、650nm、740nm）。 16、带宽：3-10nm。 ▲17、振荡方式：至少具备线性振荡、旋转式振荡、8字形旋转式振荡，并可设置：测量前振荡、测量后振荡、测量前后振荡、一直振荡至实验结束、间歇性振荡等振荡类型，可设置振幅、振荡速度。 18、主机有进/出气口，培养箱内可进/出O2（1～19%）、CO2（0～20%）气体。 19、培养和测量温度范围：15～65℃。低温可比环境温度低≥8℃，最高温度达到65℃以内。精度±0.1℃。 20、设备系统运行过程中可改变≥10次培养温度，适用于微生物培养温度阶段性变化的实验。 |

三、商务要求

1.交付地点：西北农林科技大学指定地点。

2.供货期

国产设备合同签订后  30  日内到货，进口设备合同签订后  90  日内到货。到货后10个工作日内供应商完成安装调试及培训，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求，   10  日内甲方组织验收。进口设备验收时乙方需提交设备的海关报关单、原产地证明等相关材料。

3.付款方式

3.1.合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。

3.2.合同签订后，甲方在10个工作日内通过银行电汇付给乙方全额货款。验收付款前，乙方必须提供全额发票(国产设备须提供增值税专用发票)及供货清单等。

4.履约保证金

合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。

5.包装和运输要求

产品运输方式由供应商自行选择，所发生的一切费用由供应商承担。

6.售后服务

乙方所提供的上述产品免费质保期限为  1  年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为  24  小时，  48  小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

7.技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1-3人的操作、保养及维修现场培训；乙方免费为甲方在乙方培训基地提供1-2人的操作、保养及维修外出培训。质保期内，乙方免费为甲方提供每季度对产品进行1次上门维护、巡检的服务。

8.验收程序

7.1下载《资产验收报告单》；

7.2使用单位初验；

7.3向国资处申请终验；

7.4国资处组织专家组、审计、财务终验；

7.5使用单位录入资产系统；

7.6报账付款。

3包：三重四极杆超高压液相色谱串联质谱仪，采购预算：350.00万

- 一、采购清单

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 单台（套）最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三重四极杆超高压液相色谱串联质谱仪 | 1 | 台 | 350.00 | 允许购买进口产品 |

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆超高压液相色谱串联质谱仪 | 1超高压液相色谱仪 1.1二元高压泵系统 1.1.1 具有自动、连续压缩补偿功能，独立柱塞控制。双压力传感器反馈回路，无需阻尼器。 1.1.2驱动马达数量：≥4。 1.1.3压力传感器数量：≥4。 1.1.4 最大操作压力： ≥100 Mpa。 1.1.5 流速范围：0.001～2.00mL/min，连续可调，流速精度RSD≤±0.075% 。两种流动相混合比可任意配比。 1.1.6 梯度准确度（混合准确度）：±0.5%。 1.1.7 梯度精度（混合精度）：≤0.15%。 1.1.8 真空脱气机：≥5通道在线脱气机。 1.1.9 梯度模式：预编不少于10种梯度曲线。 1.2 自动进样器 1.2.1 样品位数≥90位（2mL样品瓶）。 1.2.2 进样精度RSD≤0.25%。 1.2.3 样品室控制温度：4℃～40℃；精度：±0.1℃。 1.2.4 进样体积：0.1～10μL，精度RSD≤0.25%。 1.3 柱温箱 1.3.1 温度范围：20～90℃；增量：≤0.1℃。 1.3.2 控温精度：±0.3℃ ▲1.3.3 色谱柱信息记录功能：具备色谱柱信息管理功能，可追踪并存档色谱柱的使用历史，包括记录色谱柱测试报告及填料特性、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息。 2 质谱部分 2.1 基本要求： ▲2.1.1离子源：配置复合离子源（电喷雾离子源和大气压化学电离源复合源），无需进行硬件更换，ESI与APCI切换小于20ms。 2.1.2 可自动进行 MS 和 MS/MS 切换。 ★2.1.3 质量范围：2～2010 m/z。 2.1.4分辨率：≤0.5 Da。 2.1.5 质量数稳定性: ≤0.05Da/24Hr。 ▲2.1.6 灵敏度 2.1.6.1 ESI正离子灵敏度：1pg利血平柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z 609-195，信噪比≥ 6,000,000:1，同时满足10针重现性RSD≤3%。 2.1.6.2 ESI负离子灵敏度：1pg氯霉素柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z321-152，信噪比≥6,000,000:1，同时满足10针重现性RSD≤3%。 ▲2.1.7 正负极性切换时间：≤4 ms。 2.1.8 MS到MS/MS切换时间：≤5ms。 2.1.9 MRM 最短驻留时间: ≤1 ms。 2.1.10 MRM 通道间交叉污染≤ 0.01%。 2.1.11 一次进样最多可完成≥32000组MRM的同时分析。 ★2.1.12四极杆扫描速率：≥20000 Da/s，非离子阱扫描速率 2.1.13 线性范围：≥106。 2.1.14 定量功能 2.1.14.1 具备双重扫描 MRM 模式：一针进样同时得到 MRM 和Full Scan 数据，用于评估检测过程中的样品背景基质情况，避免假阴性的产生。 2.1.14.2 MRM和Full Sacn切换时间≤5 ms。 ▲2.1.15具备子离子全扫描确证功能: 一针进样能够同时得到 MRM 和子离子全扫描数据，以评估检测过程中的样品基质干扰情况，通过同标准品二级全扫描谱图进行比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能，避免复杂痕量样品假阳性的产生。 2.1.16 具备低氮气消耗设计：仪器待机过程不消耗氮气设计；离子源日常维护(清洗离子导入接口)无需卸真空设计。 2.2 离子源 ★2.2.1 离子源传输结构：采用锥孔结构设计。 ▲2.2.2 离子源应具有控温区域，脱溶剂气温度设置≥630℃。 2.2.3 电喷雾源/大气压化学源正负离子四通道切换时间≤25ms。 ▲2.2.4 离子源传输光学元件：配置离轴离子聚焦装置，可主动清除中性污染物。同时具备质量数筛选功能，可自动去除质量数较高的污染物。 ▲2.3 真空系统：配备1个无油机械泵加1个涡轮分子泵，需匹配仪器需要。 ▲2.4 碰撞池：采用直线型碰撞池。 2.5质量分析器 2.5.1 三重四极杆质量分析器或三重四极杆+线性离子肼质量分析器。 2.5.2 带有前后预四极杆。 ▲2.6 检测器：采用光电倍增器；如采用电子倍增器，需配置5套电子倍增器备件。 2.7氮气发生器，气量≥30 L/min，纯度≥99.5%，需匹配仪器需要。 2.8 软件：配备操作简单、功能强大的仪器控制系统。 2.8.1仪器参数的监测及校正功能：具备系统参数的监测及其预警功能；可自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）；可自动生成 SIR/MRM 方法等。 2.8.2 目标化合物分析软件。 2.8.3 符合法规的定量软件，能够实现自动 MRM 离子丰度比确认。 2.8.4 方法数据库：需提供≥4000个化合物的方法，包括色谱方法及质谱方法，涵盖农药、环境污染物、毒物、生物毒素、药物及代谢物等。可采用多种检索方式至少包含中英文名称、CAS号、分子量、分子式及群组等进行分析方法的搜索及建立。 3.配置清单 3.1 质谱仪 3.1.1 离子源：ESI/APCI的复合离子源1套、独立的APCI离子源1套；或者独立的ESI/APCI源各1套 。 3.1.2 质谱主机：1套。 3.1.3 无油机械泵：1套。 3.1.4 光电倍增检测器1套或电子倍增检测器5套。 3.1.5 质谱校准液及测试标样：1套。 3.2 超高压液相色谱仪。 3.2.1 二元高压泵：1套。 3.2.2 在线脱气机：1套。 3.2.3 自动进样器：1套。 3.2.4 柱温箱：1套。 3.2.5 色谱柱：2根。 3.2.6 保护预柱：4根。 3.2.7 2mL样品小瓶：500 个。 3.2.8无铅溶剂瓶：7个。 3.2.9在线过滤器：1套（含5个滤芯）。 3.3 数据库定性定量分析软件：1套。 3.4 配套设备 3.4.1 氮气发生器：1套。 3.4.2 氩气钢瓶及减压阀： 1套。 3.4.3 UPS（10KVA，延时1小时）：1台。 3.4.4 电脑：1台。配置不低于：Intel处理器主频≥3GHz，内存≥64GB，固态硬盘≥512GB，机械硬盘≥8TB，win10系统。 3.4.5 激光打印机：1套，A4，彩色。 |

三、商务要求

1.交付地点：西北农林科技大学指定地点。

2.供货期

国产设备合同签订后  30  日内到货，进口设备合同签订后  90  日内到货。到货后10个工作日内供应商完成安装调试及培训，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求，   10  日内甲方组织验收。进口设备验收时乙方需提交设备的海关报关单、原产地证明等相关材料。

3.付款方式

3.1.合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。

3.2.合同签订后，甲方在10个工作日内通过银行电汇付给乙方全额货款。验收付款前，乙方必须提供全额发票(国产设备须提供增值税专用发票)及供货清单等。

4.履约保证金

合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。

5.包装和运输要求

产品运输方式由供应商自行选择，所发生的一切费用由供应商承担。

6.售后服务

乙方所提供的上述产品免费质保期限为  1  年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为  24  小时，  48  小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

7.技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1-3人的操作、保养及维修现场培训；乙方免费为甲方在乙方培训基地提供1-2人的操作、保养及维修外出培训。质保期内，乙方免费为甲方提供每季度对产品进行1次上门维护、巡检的服务。

8.验收程序

7.1下载《资产验收报告单》；

7.2使用单位初验；

7.3向国资处申请终验；

7.4国资处组织专家组、审计、财务终验；

7.5使用单位录入资产系统；

7.6报账付款。

4包：等离子发射质谱仪、原子吸收分光光度计、氨基酸分析系统，采购预算：455.00万

- 一、采购清单

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 单台（套）最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等离子发射质谱仪（核心产品） | 1 | 台 | 280.00 | 允许购买进口产品 |
| 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 | 85.00 | 允许购买进口产品 |
| 氨基酸分析系统 | 1 | 台 | 90.00 | 允许购买进口产品 |

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 等离子发射质谱仪 | 1.仪器总体要求 1.1 质谱系统要求为多重四极杆型（至少两组四极杆）系统。 1.2仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析任务，满足环境、食品、生物样品等分析。 1.3 仪器要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。 2.仪器工作环境 2.1工作环境温度：15～30℃。 2.2工作环境湿：≤80% （无冷凝）。 2.3电源：单相200～240V ，50 Hz。 3.技术要求 3.1仪器硬件 3.1.1 雾化器：采用耐高盐、高效同心雾化器。 3.1.2雾化室：采用小体积、低记忆效应旋流型雾化室。 3.1.3 蠕动泵：要求≥4通道蠕动泵，泵速0～150 rpm连续可调，精度≤0.1rpm。 3.1.4 全基体进样系统：应具有≥1路独立工作站自动控制的进样气路。 ▲3.1.4.1能实现样品气体稀释，稀释倍数≥100倍，可用于直接分析固体含量超过≥3%的样品，最大可分析≥25%的样品。 3.1.4.2 可通入氧气，能够实现有机样品的直接进样分析。 3.1.4.3 可通入甲烷气，能够实现难电离元素。 3.1.5 炬管：采用超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接设计；炬管X/Y/Z定位能够实现工作站自动完成。 ▲3.1.6配备自激式全固态射频发生器，要求频率≥30 MHz，功率范围400～1600W，连续可调。 3.1.7具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗；如需要屏蔽炬，需要配置20套屏蔽炬备用。 ▲3.1.8 等离子体工作线圈采用空气冷却方式设计。使用中空铜线圈水冷方式的，需额外配置15套线圈备用。 3.1.9采用等离子体可视系统设计，可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态。 3.1.10使用不少于8个高精度气体质量流量控制器，控制应包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气）、1路全基体进样系统气和4路碰撞反应气。 3.1.11接口设计 3.1.11.1采用三级锥设计，应至少包括一个采样锥和两个截取锥或一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥，能够实现对离子射束紧凑控制。 ★3.1.11.2锥接口：高耐受性和低干扰大锥口设计，采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.9mm。其他设计时，需增配耐高基体进样系统或20套以上的耐基体、高灵敏度嵌片。 3.1.11.3 锥材质：采样锥、截取锥材质应采用Pt材料。 3.1.11.4采样锥垫片应使用金属材质。 3.1.12 四极杆离子提取与基体分离系统 3.1.12.1四极杆（Q0）离子提取系统：采用自动调谐的提取电压可实现待测离子选择性质量筛选。 3.1.12.2具备正交90度待测离子偏转提取设计。 ★3.1.13 第一个四极杆质量分析器、第二个质量分析器规格应一样,分辨率应≤0.3amu,质谱范围应1～285amu,扫描速度应≥4000 amu/s。 ▲3.1.14碰撞反应池 3.1.14.1碰撞反应池系统应为四极杆组成。 3.1.14.2碰撞反应池应具有低质量切割和高质量切割的质量筛选能力。 ★3.1.14.3 碰撞反应池应具有轴向加速杆设计，提供软件截图证明。 3.1.14.4 碰撞反应池可使用各类气体及其混合气进行碰撞反应。 3.1.14.5 碰撞反应池应配置≥4路独立气体供给及控制单元。 3.1.15 如果是高分辨磁质谱或高分辨飞行时间质谱，3.1.11～3.1.14不做特殊要求。 3.1.16 检测器 3.1.16.1采用脉冲模拟双模式同时型电子倍增器。 3.1.16.2检测器瞬时采集速率≥100,000数据点/秒。 ▲3.1.17 应具有智能电子稀释功能，在不改变其他仪器条件（如氦气流速、等离子体功率等）的情况下，可在一次样品运行中可以对同一元素进行不同比例的稀释。需提供软件截图证明。 3.1.18 具备智能电子稀释功能，可以在一次样品运行中对不同元素进行不同比例的稀释。 3.1.19 在1600W等离子体条件下，Li, Na, Mg, Al,K, Ca, V，Fe，Co，Ni，Cu和Zn等元素背景等效浓度应≤1ppt。 3.1.20连续分析稀释硫酸超过1个月（至少6000次样品运行），日常性能检查溶液中Li，In， U和Fe等元素波动应介于85～115%之间。 3.1.21 在9.8%H2SO4样品中，Ti、Zn的检出限应≤0.1ppt。 3.1.22 在20% 高纯盐酸中，Cr、V的检出限应≤0.05ppt。 3.2软件 3.2.1操作系统： Microsoft Windows 10多任务,多用户系统软件。 3.2.2具备全自动分析功能（启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准模式与碰撞反应池模式切换等） 3.2.3具备实时数据显示和实时报告显示。 3.2.4 操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并能够生成报告。 4.仪器性能指标 4.1 灵敏度 4.1.1低质量数：≥200M cps/ppm。 4.1.2 中质量数:≥800M cps/ppm。 4.1.3高质量数:≥400M cps/ppm。 4.2背景:≤0.5cps。 4.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）:≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%（不带制冷）。 4.4 仪器检出限 4.4.1轻质量数元素:Be ≤0.1ppt。 4.4.2中质量数元素:In ≤0.05 ppt。 4.4.3高质量数元素:U ≤0.05 ppt。 4.4.4 抗干扰能力 S(SO+)检出限:≤0.001ppb。 P(PO+)检出限:≤0.005ppb。 4.5 稳定性 4.5.1 短期稳定性（RSD）:≤2%（20分钟）。 4.5.2长期稳定性（RSD）:≤3%（4小时）。 4.6 质谱校正稳定性:≤ 0.025amu/24h。 4.7 同位素精度：Ag107/Ag109≤ 0.08%。 5.仪器配置要求 5.1多重四极杆等离子发射质谱仪 1套。 5.2全基体进样（AMS）系统 1套。 5.3铂金接口锥1套。 5.4四通道蠕动泵 1套。 5.5内置涡轮分子泵1套。 5.6机械泵1套。 5.7原厂180位自动进样器。 5.8分析软件 1套，≥5个使用安装控制账号。 5.5循环冷却水系统（5～35℃控温）1台。 5.6调试溶液1瓶。 5.7消耗品备品备件：采样锥 2个、截取锥2个、雾化器2个，炬管3套、采样锥垫片3个、进样泵管30支、废液管30支、进样毛细管5套、多元素混合标准溶液1瓶，泵油1L（使用3年）。 5.8 商务计算机1台：I7处理器/16G 内存/512G固态硬盘+1T机械硬盘 /DVDRW /Win 10专业版正版操作系统64位/D2421H显示器 5.9 激光打印机1台，A4，彩色。 5.10 10KWA UPS 1台，延时至少1小时以上。 |
| 2 | 原子吸收分光光度计 | 1、工作条件： 1.1 电源要求：220～240V，50/60 Hz；5000VA。 1.2 环境温度：+15℃～+35℃。 1.3 相对湿度：20～80%。 2、设备用途 主要应用于各类样品中常量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统。 3、技术规格与要求 3.1进样及原子化器系统 3.1.1 火焰AAS高耐受系统：能够耐受≥50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4；耐受≥20% (v/v) HF、≥30% (w/v)NaOH以及≥30%的高盐样品。配可调式通用型雾化器、高强度惰性材料预混室、全钛燃烧头。 3.1.2石墨炉AAS系统：配≥140位的自动进样器，进样量1～99微升连续可调，取样精度≤1μL；配备加氧装置，加氧流量由软件全自动控制，流量可选。 3.1.3燃烧器：配置预混燃烧器，可通过软件自动进行光路的准直、燃烧器的垂直和水平位置的优化调节，控制驱动装置自动换入样品室。燃烧器调节精度≤0.01mm。 ▲3.1.4石墨炉应采用横向加热方式，必须配备全彩色摄像装置 ，监控温度应≥2500℃，可实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化、原子化和清洗等全过程。 3.2光学系统 ▲3.2.1配备实时双光束1800线/mm平面光栅分光系统。 3.2.2波长范围应覆盖184～900nm。 ▲3.2.3检测器：配备全谱阵列式CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列，样品光束和参比光束能够同时检测。 3.2.4灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯；通过软件控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。 3.2.5 灯位数：需≥8灯位 3.2.6 火焰系统采用宽范围氘灯背景校正，可校正357nm铬。 ▲3.2.7石墨炉应采用纵向塞曼背景校正。 3.3性能指标 3.3.1火焰AAS灵敏度：2ppm Cu 吸光度≥0.35，精密度RSD ≤0.4%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.1和4.7.2.1试验程序进行。 3.3.2石墨炉灵敏度：25ppb Cu 进样20微升，特征质量应≤16.5pg，精密度RSD≤2%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2、4.6.2.2和4.7.2.2试验程序进行。 3.3.3石墨炉加氧除碳炉内消解功能和指标：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对油、悬浮奶粉、血液等可直接进样，测量油、悬浮奶粉、血液样品中的铅和砷12.5ppb的加标回收率在95～105%范围，RSD≤3%，并提供实际应用报告。 3.3.4以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，线性相关系数≥0.999。 3.3.5以石墨炉方法测量2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷标准溶液，线性相关系数≥0.999。 4．配置要求 4.1 原子吸收光谱仪主机1套（含火焰原子化器和石墨炉原子化器）。 4.2 样品进样、干燥、灰化、原子化和清洗全彩色监测摄像装置1套。 4.3 石墨炉加氧除碳炉内消解装置1套。 4.4 纵向塞曼效应石墨炉专用交流磁铁1套。 4.5 横向加热石墨炉直流电源1套。 4.6石墨炉自动进样器（样品位不少于140位）1套。 4.7 全钛燃烧头1套。 4.8 耐HF酸雾化器1套。 4.9 耐HF酸雾室1套。 4.10 带液封监测安全联锁保护电路的排废液装置1套。 4.11 空气、乙炔气、氩气专用连接管路各1套。 4.12 空气压缩机和空气过滤器各1套。 4.13 标准附件箱1套（包括燃烧头刮刀、台灯、棉签、石墨锥拆卸工具等）。 4.14 循环冷却系统1套。 4.15 随机中文操作手册和英文操作手册各1套。 4.16 原装空心阴极灯8支套。专用无极放电灯微波加热驱动器系统1套。没有无极放电灯的厂商，需额外提供原装氢化物发生装置一套。配有一套万能转换接头适合任何厂家的空心阴极灯。 4.17 原装硝酸钯基体改进剂1瓶（50毫升，1%）。 4.18 原装全中文AAS仪器控制软件1套。 4.19进口原装横向加热石墨管20只。 4.20进口原装石墨炉自动进样器样品杯 2000个。 4.21进口石墨锥5对。 4.22商务计算机1台：I7处理器/16G 内存/512G固态硬盘+1T机械硬盘 /DVDRW /Win 10专业版正版操作系统64位/D2421H显示器 4.23 激光打印机1台，A4，黑白。 5．服务要求 5.1厂商提供的所有计算机软件都须是正版软件，其软件必须有原始安装盘，且购买方合法拥有。所有计算机软件须提供操作、安装、维护手册。厂商须免费为购买方提供仪器使用期内应用软件升级服务，并提供必要的硬件升级。 5.2为便于买方设备的安装前期工作的顺利进行，中标人须在合同生效后30天内向买方提供一套完整的产品资料，包括使用说明书、操作手册、维修手册、电气线路图、安装要求，本项资料的提供不影响随机资料、投标资料的提供。 |
| 3 | 氨基酸分析系统 | 主要用途：用于测定食品、药品、农产品、饲料等产品中的氨基酸组成或含量。 1技术要求 1.1整机性能:能够同时完成≥18种蛋白水解氨基酸标准分析。 1.1.1常规分析程序：要求满足≥18种蛋白水解氨基酸分离度≥1.5的分离要求条件下，净分析时间≤30min。 1.1.2进样量≤2nmol时，连续7针进样，保留时间重现性应CV≤0.3% (精氨酸) 、SD应≤0.09。 ★1.1.3进样量≤2nmol时，连续7针进样时，峰面积重现性应CV≤1.0%（甘氨酸、组氨酸）Gly～His（需提供官网或彩页等证明材料。为现场验收指标，软件自动积分，不能使用手动积分）。 1.1.4检出限≤2.5 pmol（信噪比=2，天冬氨酸）Asp。 ▲1.1.5 超高速分析程序：能够满足≥18种蛋白水解氨基酸分离度≥1.2的分离要求条件下，净分析时间应≤25min。 1.1.6 无需更换任何设备硬件下，使用蛋白水解氨基酸分离柱能够同时分离国标7种生物胺。 1.1.7具有分离柱自行装填功能，配备填装工具及配套装柱软件程序。 1.2其他通用技术要求 1.2.1 柱后衍生单元：长度≤85mm。 ▲1.2.2 分离柱应采用≤3μm填料的高塔板数分离柱，长度≤60mm。 1.2.3茚三酮和其缓冲液应采用独立试剂瓶常温放置，实时混合，反应液在常温下可以保存1年以上。 1.2.4 仪器应内置≥8通道真空脱气机。 1.2.5 仪器应具有自动支持功能：具备氮气自动鼓入功能、茚三酮的回流保护功能；能自动计算每次分析所需要的试剂量。 1.2.6 主要管路均应采用耐茚三酮腐蚀的SUS合金或钛合金。 1.2.7 茚三酮衍生试剂应有氮气保护设置，缓冲液可常温稳定存放。 1.2.8配置色谱工作站，可实现仪器的控制、数据的采集和处理。能够实现系统的自动清洗，符合GLP/GMP规则，能够进行系统校验性试验、能够订制客户报告和使用者安全验证。 1.2.9应配置自行分离柱填装工具一套，修复树脂1包。 2 氨基酸分析系统主机配置 2.1分离柱：填充树脂颗粒≤3μm。 2.2输液泵：最大输液速度应≤1.000 mL/min，保证输送≤0.40 mL/min缓冲液时输液精密度RSD≤0.075%。 2.3自动进样器进样方式应为高压（全体积）可变量直接进样，可实现0～100μl任意体积直接进样；进样重复性RSD≤0.3%，进样准确度≤±0.8%，样品盘位数≥100位； 2.4柱温箱：应采用半导体制冷和加热，控温范围20～90℃，精度≤0.1℃ 2.5检测器分光系统：应采用消象差凹面衍射光栅分光，检测波长应为570nm、440nm（标配700nm参比）,分光精度≤0.15nm。 ▲2.6检测器应具有参比通道，主通道噪声值≤25μV 2.7软件管理系统 2.7.1 需配置中文控制软件。 2.7.2 软件应具有自动清洗程序，测试结束后可自动激活清洗维护，清洗后关机，无需手动设置。 2.7.3 软件应具有权限分级功能,同时具有审计追踪功能，仪器运行日志不可删除. 2.7.4测试报告应直接保存为包括但不限于DOCX、XLSX、PDF等格式，无需手动粘贴。 ★2.7.5 软件具有一键分离柱自行装填功能程序，可实现自行装填分离柱柱效达到或优于进口分离柱柱效（主机若无此功能，须另外配置水解氨基酸、生物胺及游离氨基酸分离柱各≥20根，以满足测试需求） 2.7.6数据处理系统： 品牌计算机1台：I7处理器/16G 内存/512G固态硬盘+1T机械硬盘 /DVDRW /Win 10专业版正版操作系统64位/D2421H显示器 3设备配置清单 3.1双柱塞串联往复半微量六元泵（输送缓冲液）：1台。 3.2双柱塞串联往复半微量三元泵（输送衍生试剂）：1台。 3.3高压全体积直接进样技术全自动进样器：1台。 3.4 蛋白水解系统分离柱（填充树脂粒径≤3µm）：1根；分离柱空柱管1根。 3.5通用型除氨柱 ：1根。 3.6内置高效热传导膜衍生技术TDE3 ：1根。 3.7光栅分光检测器：1台。 3.8蛋白水解标样：2瓶。 3.9 蛋白水解缓冲液（不少于7L）：2套。 3.10 衍生试剂（不少于2L）：2套。 3.11 九通道脱气机：1台。 3.12 控制软件：1套。 3.13 分离柱自行装填功能程序 ：1套。 3.14 分离柱装填工具：1套。 3.15 分离柱装填3µm树脂（2克）：2包。 3.16 保护柱柱芯：5支。 3.17 进样瓶、隔垫、盖（各100个）：5套。 3.18 消耗配件包：3套。 包括：密封垫 8个、清洗密封垫8个、过滤器2个、进样口密封垫1个、注射器顶套 3个、钨灯2个、过滤器2包、流路过滤器1个。 3.19 维护配件包：2套 包括：阀密封圈（1）8个、阀密封圈（2）4个、密封垫2个、密封圈 2个、针1个、针套管1个、密封垫 2个、注射器密封 1个、进样阀密封 1个、注射阀密封 1个、过滤芯10个。 3.20配置耐压可多次使用的专用水解管：100支。 3.21品牌计算机1台：I7处理器/16G 内存/512G固态硬盘+1T机械硬盘 /DVDRW /Win 10专业版正版操作系统64位/D2421H显示器。 3.22 激光打印机一台：A4黑白。 |

三、商务要求

1.交付地点：西北农林科技大学指定地点。

2.供货期

国产设备合同签订后  30  日内到货，进口设备合同签订后  90  日内到货。到货后10个工作日内供应商完成安装调试及培训，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求，   10  日内甲方组织验收。进口设备验收时乙方需提交设备的海关报关单、原产地证明等相关材料。

3.付款方式

3.1.合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。

3.2.合同签订后，甲方在10个工作日内通过银行电汇付给乙方全额货款。验收付款前，乙方必须提供全额发票(国产设备须提供增值税专用发票)及供货清单等。

4.履约保证金

合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。

5.包装和运输要求

产品运输方式由供应商自行选择，所发生的一切费用由供应商承担。

6.售后服务

乙方所提供的上述产品免费质保期限为  1  年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为  24  小时，  48  小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

7.技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1-3人的操作、保养及维修现场培训；乙方免费为甲方在乙方培训基地提供1-2人的操作、保养及维修外出培训。质保期内，乙方免费为甲方提供每季度对产品进行1次上门维护、巡检的服务。

8.验收程序

7.1下载《资产验收报告单》；

7.2使用单位初验；

7.3向国资处申请终验；

7.4国资处组织专家组、审计、财务终验；

7.5使用单位录入资产系统；

7.6报账付款。

5包：全自动定氮仪、原子荧光分光光度计，采购预算：110.00万

- 一、采购清单

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 单台（套）最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动定氮仪（核心产品） | 1 | 台 | 60.00 |  |
| 原子荧光分光光度计 | 1 | 台 | 50.00 |  |

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动定氮仪 | ▲全自动定氮分析系统总体性能要求（系统三大模块须要同一品牌） 1.货物名称：全自动定氮仪 2.主要用途：用于氮及粗蛋白质含量分析及其它挥发性组分蒸馏分析。 3.工作条件：连续工作8小时以上。 4. 蒸馏主机技术指标： ▲4.1仪器必须采用中国国家标准GB的凯氏法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法. 仪器必须按照中国国家标准GB/T33862-2017的要求进行检测并附厂家针对每台仪器单独出具的相关证明文件且可追溯和审查。 ★4.2滴定系统需采用正压方式，内置滴定系统；滴定器容量≥35mL，滴定速度≥0.5mL/秒,滴定过程中不停机情况下滴定器液体可自动充满。标准酸位于滴定系统上部，避免气泡等影响因素产生。 4.3检测范围应介于0.1～210mg 氮之间；回收率≥99.5%（1～210mgN）；重现性RSD≤0.5%；终点的颜色法检测器应为超高精度检测器，能够准确捕捉三基色的颜色变化而判断终点，最小滴定精度≤0.1 ul。滴定精度0.1～2.4 ul，可调。 4.4终点判定系统应具有三种校准方法，能够根据样品类型选择合适的方法进行校准，包括自动颜色终点校准、手动终点颜色校准、快速颜色终点校准等。 ▲4.5定氮仪主机应内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。带全自动蛋白质分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能；试管具备排废能力，≥200mL废液可在15s内排空。 4.6 具备双蒸馏模式,包括蒸汽平衡添加蒸馏模式和延时蒸馏模式, 蒸汽发生器在0～8小时内能够保持待机，停止一段时间后可快速启动分析。 ▲4.7具备三种自动校准功能：水泵校准、颜色校准、液位校准 4.8具备蒸馏馏出液温度监控系统，温度探头应位于冷凝器下方，能够直接测定馏出液温度，直接监控是否有意外操作导致氨损失，不可通过监测冷凝液温度来间接监控。 4.9具备边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术。 ▲4.10滴定器应具有安全锁，滴定器应配有止回阀。 ★4.11滴定缸液位自动校准功能，仪器自动设置三档滴定缸液位，溢出液位校准容积为≥430mL。 ▲4.12试剂泵:配备高精度风箱泵(机械泵)，试剂泵体积范围介于0～120 mL之间，每10 mL一个步进。滴定精度0.1～2.4 ul，可调。 4.13 蒸馏单元需配备安全门，能够由软件自动操控。 4.14 安全门、底盘组件、滴定器、滴定缸搅拌器等可以自由拆卸。 4.15 具有蒸汽发生器液位传感器、过压传感器等一系列的安全保护措施，蒸馏仓内具有试管在位传感器、试管未更换传感器等。 4.16具备过载电流保护设计，能够对包括蒸汽阀、接收液泵和碱泵等核心部分进行电流过载保护。 4.17能够连接LIMS实验室管理系统。 4.18能够接入实验室仪器设备联网，形成一个联用系统，进行定标升级、数据传输。 4.19通过数字化解决方案，仪器可以连接专属服务器，将数据、自主诊断等结果上传至云端，且可以在客户端查看。 4.20具有报告导出功能，可以导出到 USB 或 分析仪内置的FTP。审计追踪导出包括程序配置、样本、用户、批次、产品、试管架和系统设置等。 5.消化和排废系统技术要求 ★5.1配备20位铝模块式整体加热消化炉，能够保证加热消化的均匀性，适用于250mL消化管。消化温度达到室温～440℃，400℃下温度稳定性±1℃，温度控制1℃，时间能够设定1～999分钟。 5.2具备多语言用户操作界面（含中英文），LED显示。 5.3配置排废罩，能够将消化过程中产生的废气排走。 5.4消化程序完成后，仪器能够自动报警；正在运行的程序出现错误/中断时仪器能够自动报警。 5.5需带有支架系统，可将排废装置放于支架上。 6. 基本配置 6.1定氮仪系统：包括主机一台、100mL和250mL消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个通用消化管接头、一个消化管夹。 6.2 20位自动进样器一套。 6.3 20位250mL消化系统一套，包括消化炉、消化管架、带负压的排废罩、支架系统各一个,消化管40支(250mL)，催化剂1000片，消化管架2个。 6.4 数据输出：数据处理系统1套：商务计算机1台：I7处理器/16G 内存/512G固态硬盘+1T机械硬盘 /DVDRW /Win 10专业版正版操作系统64位/D2421H显示器 6.5 激光打印机一台：A4黑白。 |
| 2 | 原子荧光分光光度计 | 技术指标： 1能够用于样品中As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn、Hg、Cd、Ge、Zn、Au等≥12种元素的痕量分析。 2 工作条件及功耗：温度15～25℃，相对湿度≤80％；工作电源220±22V，50±0.5Hz。 3 技术指标 3.1检出限：As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:≤0.01µg/L；Hg、Cd: ≤0.001µg/L；Ge: ≤0.05µg/L；Zn: ≤1.0µg/L；Au: ≤3.0µg/L。 3.2重复性：≤0.5％。 3.3线性范围：≥103。 4 进样系统 ▲4.1进样泵：采用双柱塞泵与注射泵组合的自动化、智能化顺序注射进样系统；免维护柱塞泵吸取和推动载流与还原剂；高精度注射泵，可实现微升级样品采集。 4.2流路系统：采用三维流路集成系统；管路应为全透明氟聚合物材质，应为热固一体化成型存样环设计。 4.3自动进样器样品位≥260位；应具备自动清洗位（需提供证明文件）。 ▲4.4应配制内置静音式免维护载流补充泵，能够自动吸取和补充载流，流量调节范围应为3～30 mL/min。 5.气路系统：应采用独立三通道(载气、屏蔽气、辅助气)数字化高精度电子流量气路系统，能够自动调节与优化流量。 6.气液分离系统：应配置三级水冷式气液分离系统，，自动抑制泡沫的形成，自动形成水封，自动排除废液。 7．排废方式：自溢流排废，自动抑制泡沫生成。具备液封自平衡设计。 8.光源及光学系统 ▲8.1光学系统：配置四通道九灯位短焦距无色散光路系统，光学陷阱、非对称光阑和原子化室内消光螺纹设计。 8.2控制方式：采用脉宽调制电源设计；≥8只空心阴极灯能够分别独立控制，独立预热，支持≥4灯同时预热。 8.3识别及编码：具备非接触式射频身份识别系统。 ★8.4免调灯：配置免调灯设计，直插式免调节空心阴极灯。 8.5汞灯漂移校准：配置高灵敏紫外传感器的双光束光源漂移校准系统（提供证明文件），不应使用光纤和运动部件。 8.6自动辅助激发：针对不易点燃的老化汞灯，能够自动识别免调汞灯的安装，自动判断是否点亮，具备智能化自动激发功能。 9. 点火及原子化系统 ▲9.1 具备免维护点火功能，不能采用点火电炉丝设计。 9.2原子化器控温：具备控温算法。原子化器温度应在室温～450℃之间连续可调；温度控制精度应为±0.5℃。 9.3具备双区独立控温，载气和屏蔽气双区分别独立控温；原子化器高度应具免调节功能。 10.检测系统：日盲光电倍增管，响应波长范围在160～320nm之间。 11.原子化室可视化:配备高清摄像头和辅助照明系统（500万像素，2560*1440分辨率，60帧），软件界面实时显示原子化室内的工作状态。 12. 通讯接口应为WIFI/LAN/USB/RS232任选。 13. 软件系统： 13.1应全面兼容Windows 7/10操作系统；针对选择测量的元素，能够自动设置与优化仪器条件；软件能够实现系统自动诊断、自动样品测量、自动清洗、单标准自动配制标准曲线,自动稀释和超限自动标记功能；测量完成后能够实现自动休眠，自动保存数据。 13.2配备全防腐漏液实时监测系统，能够实时监测进样系统是否漏液。 14. 标准配置 14.1 全自动原子荧光光度计主机1台。 14.2 软件光盘1套。 14.3 说明书1套。 14.4 无线网卡1个。 14.5 As、Hg、Se各2只，均为免调空心阴极灯及标液 各1支。 14.6液位报警的废液收集器1个。 14.7循环冷却水流量调节模块1套。 14.8大于260位自动进样器1台。 14.9数据处理系统1套：商务计算机1台：I7处理器/16G 内存/512G固态硬盘+1T机械硬盘 /DVDRW /Win 10专业版正版操作系统64位/D2421H显示器 14.10 激光打印机一台：A4黑白。 |

三、商务要求

1.交付地点：西北农林科技大学指定地点。

2.供货期

合同签订后  30  日内到货。到货后10个工作日内供应商完成安装调试及培训，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求，   10  日内甲方组织验收。

3.付款方式

3.1.合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。

3.2.合同签订后，甲方在10个工作日内通过银行电汇付给乙方全额货款。验收付款前，乙方必须提供全额发票(国产设备须提供增值税专用发票)及供货清单等。

4.履约保证金

合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。

5.包装和运输要求

产品运输方式由供应商自行选择，所发生的一切费用由供应商承担。

6.售后服务

乙方所提供的上述产品免费质保期限为  1  年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为  24  小时，  48  小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

7.技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1-3人的操作、保养及维修现场培训；乙方免费为甲方在乙方培训基地提供1-2人的操作、保养及维修外出培训。质保期内，乙方免费为甲方提供每季度对产品进行1次上门维护、巡检的服务。

8.验收程序

7.1下载《资产验收报告单》；

7.2使用单位初验；

7.3向国资处申请终验；

7.4国资处组织专家组、审计、财务终验；

7.5使用单位录入资产系统；

7.6报账付款。