中国科学院青海盐湖研究所                                                                   招标文件
1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	原位高分辨微区扫描电化学分析设备
	1套
	合同签订后3个月内
	西宁
	青海省西宁市或用户指定地点





注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。














2、 技术规格
一、总  则
1、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
2、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
2.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
2.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
2.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

3、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格
一、 系统要求
1.1微尺度原位电化学性能测试系统是一个模块化配置的微区电化学测试系统，可以实现所有微区扫描探针电化学技术，后期也可以在同一平台下进行其他功能模块的升级。
二．扫描平台及控制系统 
1. 定位系统：X.Y.Z轴全部采用高精度的压电马达和闭环控制系统。
2. 光学平台：钢质蜂窝状光学平台，采用抗震技术，能够提供水平的热稳定表面
3. *扫描范围(X、Y、Z)：95mm×95mm×95mm
4. *扫描分辨率（X、Y、Z）: ≤1nm（扫描范围XYZ轴均不低于95mm×95mm×95mm的分辨率）
5. #线性位移编码分辨率：50nm
6. #最大扫速 10mm/s
7. 支持所有轴限位开关
8. *适用模块：SECM、AC-SECM、Stylus SECM 、SVET、SKP、LEIS、OSP，SDC，ISP等（提供彩软件界面截图）
9. 彩色探针成像系统
10. 控制与分析软件：平台控制与各种微区分析技术一体化集成软件，所有的分析软件在同一个软件下面，且包括3D软件
三． SECM-扫描电化学测试模块
两台电化学工作站组成双通道电化学测试系统，可以单独使用进行常规电化学实验包括电化学噪声，电化学交流阻抗测试等。
1. 支持2，3，4电极测试，浮地测试
2. 最大输出电压: ± 12 V
3. 电流范围:4nA-2A
4. 最大输出电流：2A
5. 电流分辨率: 不大于122fA
6. 极化电压: ± 10 V 
7. #电流测量精确度: ±0.2%
8. 最小时基：2us
9. #最大扫描速率：4800V/s
10. 扫描探针技术包括x,y和z线、面扫描，z探针逼近曲线
11. 常规电化学测试技术，包括所有的宏观常规电化学测试技术。
12. 探针材料：Pt针（10μm，25μm）
13. *柔性易处理探针（技术证明文件）
13.1碳材料为电极材料
13.2典型的电极直径为20um
13.3可控制探针到样品的最小距离为3um 
13.4材料: 探针由PET塑料包覆
13.5操作模式: 等距和等高
#13.6探针接触样品的压力≤2.55 x 104 N m-2

四．*表面离子浓度成像系统
1.氯离子选择性电极
2.氢离子选择性电极
3. 检出限 [Cl-] ≥ 10-4mol/L, PH 2-14。
五. 阴阳离子测试模块
5.1离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴阳离子抑制器，电导检测器。
5.2泵：
*5.2.1高性能/低脉冲低压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。
5.2.2流量范围：0.00-5.00 mL/min。
5.2.3最大压力：35 MPa(5000 psi)。
#5.2.4流量准确度：<0.1%。
5.2.5流量精度：<0.1%。
#5.2.6压力脉冲：<1.0%。
5.2.7泵废液阀需集成在泵内部 ，泵和废液阀不能通过管路链接。需提供投标离子色谱主机泵和废液阀的实物图，并标注泵和废液阀位置。
5.2.8淋洗液自动发出红光或者绿光，警告淋洗液的量是否足够。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图、软件截图和实物截图。
5.3色谱分析柱：
5.3.1高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，塑料非金属外壳。以下参数均需提供仪器制造商官方网站可供下载的色谱柱说明书截图。
5.3.1.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团。
5.3.1.2 兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。
#5.3.1.3耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于200μeq/根。
5.3.2高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，塑料非金属外壳。以下参数均需提供仪器制造商官方网站可供下载的色谱柱说明书截图。
5.3.2.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和羧酸基或磷酸基官能团。
5.3.2.2兼容甲基磺酸淋洗液梯度洗脱。
*5.3.2.3柱体材料为PEEK，柱容量不小于900μeq/根。若柱容量小于100μeq/根，需提供至少20根色谱柱以达到容量的匹配。
5.4抑制器：
5.4.1阴离子抑制器1 套。
5.4.1.1抑制背景总电导小于5.0μS（针对氢氧根体系）。
*5.4.1.2自动电解连续再生微膜抑制器。
5.4.1.3无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。
5.4.1.4无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。
5.4.1.5抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。
5.4.1.6提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式。
5.4.1.7所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。
5.4.2阳离子抑制器 1 套。
#5.4.2.1抑制背景总电导小于5.0μS。
5.4.2.2抑制器连接在阳离子色谱柱和电导检测器之间，提供仪器连接图片证明，不能以软件功能代替。
5.4.2.3自动电解连续再生微膜抑制器。
5.4.2.4无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生。
5.4.2.5无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。 
*5.4.2.6抑制器容量 100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，至少持续30min。
5.4.2.7提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式。
5.4.2.8所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。 需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。
5.5电导检测器：
5.5.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。
#5.5.2检测器分辨率：≤0.0047nS/cm。
5.5.3 电导池电极材料：钝化316不锈钢。
5.5.4 电导池体材料：化学惰性聚合材料。
*5.5.5 检测器耐受最大压力：≥8Mpa，需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。
5.5.6信号采集频率：不低于90Hz，色谱图上显示的采集点数每秒不小于90个。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。
5.6 软件：
5.6.1 操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作。
5.6.2 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。需提供软件该功能截图。
5.6.3 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。需提供软件该功能截图。
5.6.4 具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。需提供软件该功能截图。
5.6.5 标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司10款以上阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。需提供虚拟柱软件截图。
5.6.6 标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司4款以上阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。需提供虚拟柱软件截图。
5.6.7 标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司糖分析色谱柱对20种以上糖的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。需提供虚拟柱软件截图。
5.7自动进样器
用于自动完成大量样品分析的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。
5.7.1 具有49个以上进样瓶物理位置，单个进样瓶体积≥5.0 mL，单次进样体积≥4.5 mL，样品接触部含进样针均为PEEK非金属材质。
5.7.2 具有进样清洗位。
5.7.3 能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否。
5.7.4 进样模式：支持定量环或浓缩柱模式。
#5.7.5上样速度：0.1-5.0 mL/min。
5.7.6 进样器可耐压达100psi。
5.7.7 自动进样器带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

六、电化学测试通道板
6.1 通道数量：≥4个，且包含直流和交流测试模块
*6.2每个通道标配最大电流：≥1A
6.3 通道阻抗测试范围：10μHz-100KHz
技术服务
6.1． 供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。
6.2． 供应商必须为买方培训两位以上技术人员，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。
6.3． 制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品。
6.4． 仪器出现故障需要维修时，供应方维修人员24小时之内赶到。
6.5．标准出厂配置笔记本电脑：1台，操作软件预装,有原厂验收测试数据。
6.6．所投型号的仪器能够后期进行更多功能的升级，如SDC，OSP等。
七、配置清单
1、	X, Y, Z扫描平台及控制器：         1套
2、SECM扫描电化学显微镜             1套
AC-SECM无氧化还原介质SECM    1套
ISP表面离子浓度成像系统          1套
3、控制及分析软件： 1套
4、CCD成像系统： 1套
5、扫描电化学显微镜探针4根
6、扫描离子选择性电极：2根
7、测试样品池：1个，体积1L 
8、SECM样品池：1个，体积7mL
9、标准出厂配置笔记本电脑：1台，操作软件预装
10、阴阳离子测试模块
10.1主机（含检测器一套）
10.2 仪器控制软件及软件授权文件一套
10.3.耗材（色谱柱、抑制器、随机标准溶液、推荐试剂、管路及接头）
10.4 自动进样器主机一套
10.5 阴阳离子分析柱和保护柱各一套，再生抑制器各一套
11、电化学直流交通测试通道  4个

八、售后服务要求
1.质保期：产品验收合格后12个月。质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂商负责免费维修或更换。
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