采购内容及项目要求

一、说明

1.供应商可以选择一个或多个包进行响应，但不得对所投包内容分解后进行响应。

2.供应商所报价格应该包括项目设备及其配件/耗材，并能提供长期稳定的配件/耗材供应服务。供应商应按照生产厂家的出厂标准供货，供应商所提供的货物均应为质量完全符合国家或行业标准的全新产品，并以此标准进行验收；供应商在交货时必须提供该设备的合格证。

3.供应商所投设备应充分体现先进技术要求，设备配置力求合理、整体性能优良，实现目标、技术集成的合理性、实用性、兼容性、配套设备的完整性和未来的可扩展性。

二、基本要求

| 1 | 交货期 | 签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，供应商可根据自身情况自报最快交货时间。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 付款方式 | 内贸货物安装调试运行正常，验收合格后，供应商向采购人缴纳合同金额的5%作为质保金，采购人向供应商支付100%项目款。质保期满后，采购人返还质保金。供应商必须向采购人开具增值税专用发票，并向采购人提供抵扣联。 外贸货物签订外贸合同后支付80%，验收合格后支付20%。 |
| 4 | 安装调试 验收 | 1.在系统满足所有的性能指标（实验室现场测试），并且无障碍运行至少一个月后，用户接收系统。 2.为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，成交供应商应配合用户提出安装条件要求，包括电气要求等。 3.提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在响应文件中注明可选配件的价格。 4.货物到达用户使用现场后，必须由仪器生产厂家技术人员提供现场安装调试，做性能验证实验；货物制造商（或代理商）应在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。 5.在货物安装完成后，由仪器生产厂家技术人员对使用人员（至少两人）免费进行现场技术培训，包括货物基本原理和结构介绍、货物操作方法、货物基本保养维护程序等内容。培训方式可根据用户实际需求，由双方协商时间，可进行多次预约培训。 6.成交供应商应提供全套安装、操作和维护使用说明书以及调试设备所需要的工具，软件免费更新。 |
| 5 | 质量保证 | 质量保证期：国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。 |
|  |  | 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 |
| 6 | 售后服务、培训 | 1.如设备出现问题，卖方应在接采购人通知2小时内做出响应，4个小时内提出故障解决方案，24小时内解决故障，不能在规定时间内修好的要提供备品（机）备件确保不影响采购人正常使用。 2.卖方须向买方提供仪器中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。 3.为用户提供系统的工程师培训方案，附详细培训计划。 4.及时提供相关领域新技术与新信息，提供相关技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。 |

三、主要技术指标：

| 主要技术指标 | 一、放大器 1.具有两个独立的探头。 2.仪器面板完全由计算机控制，高自动化，功能可通过点击鼠标而自动完成。 3.有如下5个操作模式： （1）IC（I-Clamp）：电流钳模式(Current clamp)。用于细胞外、细胞内、全细胞记录模式时记录电压。通过Bridge功能消除电极电压降。 （2）DCC：不连续电流钳模式(Discontinuous Current Clamp)。膜电位的记录不受电极电阻微小变化的影响，因而可对膜电位进行精确测定。 （3）dSEVC：不连续单电极电压钳模式(Discontinuous Single-Electrode Voltage Clamp)。用于钳制小细胞。 （4）TEVC：双电极电压钳模式(Two-electrode voltage clamp)。采用两个电极，同时插入一个细胞。一个电极用于记录膜电位，另一个用于向细胞内输入电流。用于记录卵母细胞、软体动物细胞等大细胞电流。 （5）HVIC：高电压电流钳模式(High-Voltage Current Clamp)。 4.可输出高电压，用于细胞外离子电泳。 二、数模/模数转换器 1.转换器为16位A/D和D/A转换器，分辨率高。 2.转换器为即插即用设备，通过USB接口与计算机沟通，可被Window直接确认，使安装与设置更为简单。 3.单一导联的最高采样频率为500KHz，具有8个模拟信号输入导联、8个模拟信号输出导联。 4.输入范围：-10.000 V 至+10.000 V。最大传输速度为4M采样点/秒，内部噪声和导联间的串扰平均小于±1 mV（p-p at 10 kHz）。 5.可通过USB界面直接与笔记本电脑连接。 三、数据记录和分析软件 1.可监测并指导整个膜片钳技术操作过程，并给出瞬时封接以及膜反应参数。 2.集采样、分析功能于一体。采样程序可采集细胞内外电位、自发放电活动、诱发电位、膜电位、动作电位、各种通道电流（全细胞、单通道）等。分析程序可对采集的各种信号进行数据处理、分析、作图、统计检验等。 3.分析程序不需Dongle（密码锁），可装在任何计算机上使用。 |
| --- | --- |
|  | 四、显微操作仪 1.控制方式：手动控制。 2.粗调：（1）移动距离：X轴37 mm、Y轴20 mm、Z轴20mm。（2）精度：每轴0.1mm。 3.微调：（1）移动距离：X轴10 mm。（2）精度：0.01mm。 4.配备磁力底座。 五、灌流给药系统 1.可随意切换八种不同溶液。 2.拥有软件控制及手动控制两种切换溶液模式。 3.控制按键突出，轻松操作溶液切换。 4.灌注头有万向杆夹持，方便液流调整方向。 5.溶液溢出有报警功能。 6.溶液灌注头内径小于1mm，切换死腔小于500微升。 六、记录槽系统 1.温控控制有两个模块组成，可以对溶液及微环境双重加热。 2.有传感器可反馈微环境温度。 3.LCD同步实时显示设置温度、溶液温度、微环境温度。 4.控温精度≤±0.1°C。 5.最大控制温度可达 70°C。 6.具有软件慢坡模拟控制保证低噪声性能。 七、显微注射仪 1.采用毛细玻璃管进行组织、细胞内微量注射。 2.注射速度分别为23 nl/sec和46 nl/sec， 倒空速度为92 nl/sec 和230 nl/sec。 3.毛细玻璃管充灌速度：23 nl/sec和46 nl/sec。 4.最大注射容量为5 µl。 5.玻璃管：内径0.5mm，外径1.14mm。 6.可以固定在手动微操纵器上。 八、刺激器 1.可输出单相及双相刺激脉冲。 2.脉冲宽度：1µs-999.9s。 3.电压输出范围：单相 0-±10mA、0-±100V；双相 ±5mA、±50V。 4.具有运行状态显示。 5.可以外接电脑，用软件控制。 |
|  | 九、防震台及静电屏蔽 1.高导磁不锈钢台面，M6螺孔阵列。 2.万向活塞震动隔离器，隔振效率：垂直与水平均为90-97％@10Hz。 3.系统固有频率：小于1-2Hz。 4.台面厚度：50-100mm。 5.台面尺寸：750 x 1200mm。 6.承载力：160 kg。 7.最大气压要求：80psi氮气或空气。 十、微电极拉制仪 1.拉制参数的编辑采用彩色触摸屏。 2.只要输入玻璃管类型、铂金片类型以及需要拉制的电极类型（膜片钳电极、细胞外记录电极等）。 3.自我诊断功能可自动检测所有的拉制仪部件是否处于正常工作状态。 4.“ramp test”功能变得非常容易。内设“帮助”系统（包括文字、图片、图解），提供对拉制仪功能、使用、故障等的介绍。 5.可稳定控制拉制的电极尖端直径小于0.1μm。 6.自控的气流系统，含有过滤和湿度控制装置。 7.优化了拉制速度敏感电路，保证了最大可能的敏感度和重复性。 8.可拉制的最小尖端直径为≥0.06um。 十一、工作站及仪器架、体视镜、耗材 1.DELL台式计算机2台（含显示器2台）。 2.仪器柜-1个。 3.蠕动泵-2台。 4.体式显微镜-1台。 5.冷光源-1台。 6.BF150-86-10玻璃电极-5盒。 7.非洲爪蟾-5只。 8.刺激电极（定制）-1包9：参考电极-4个。 9.电极内液加液器-3个。 |