    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动连续流动分析仪 | 1套 | 招标完成，合同签订后 3个月 | / | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总则

1、投标要求

1.1 投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

| 采购资产 项目类型 | √仪器设备 大宗耗材 无形资产 |  |  |  | 是否允许采 购进口产品 | √否 是 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 自动连续流动分析仪 |  |  |  |  |  |
| 项目需求与用途 | 本项目拟购置1套土壤理化分析设备，满足科研分析测试需要。自动流动注射分析仪作为一种微量分析技术，具有微型化、简单化、智能化的特点，与计算机技术的结合，有助于搭建不同的科学研究检测平台，实现在检测过程中自动在线分析。同时，该仪器的采购对于弥补我单位相关领域科研空白，提升我单位科研水平意义重大。 |  |  |  |  |  |
| 预算金额（万元） | ¥ 170 万元 |  |  |  |  |  |
| 采购数量 | 1 | 交货期 |  | 招标完成，合同签订后 3个月 |  |  |
| 拟采购项目的 配置要求 | 1）分析主机及检测通道，其中泵、化学模块及检测器必须相互独立，各自是完全独立的机箱，以便于日后扩展及维护，每个通道可独立使用，也可与其它通道同时分析，基线调节和灵敏度的设定由计算机自动控制，钾分析仪1台，可与其它参数同时分析或单独分析。包含信号接口，火焰光度计部份、空压机；2）三维随机自动进样器2台，样品杯数量≥140，样品杯容量＞5ml；样品进样体积可调节；3）高精度蠕动泵2台，每个蠕动泵的泵管位数≥25道；4）检测器为双光束检测系统、自动实时空白校正、全密闭系统，波长范围340-880nm，不需数据模拟转换卡，USB接口，5个；5）原厂配套工作站软件，分析控制软件应支持中文，可跟LIMS连接，软件能自动控制仪器分析，无须人工干预，带数据处理系统，和激光打印机 |  |  |  |  |  |
| 拟采购项目的 技术指标 | 见附件1 |  |  |  |  |  |
| 服务需求 | 1、供应商免费安排工程师上门安装、调试，免费为用户进行操作及维护培训。 2、质保期 2 年，质保期内免费维修或更换部件，维修2次仍无法正常使用应整体更换。质保期后，供应商以优惠价格负责后续维修保养，提供全周期技术支持。 3、供应商应在接到售后服务要求后4小时内响应、24小时内安排技术人员解决或提供解决方案。出现重大紧急故障，应在接到通知后48小时内赶赴现场排除故障。 |  |  |  |  |  |
| 其他说明事项 | 合同签署后10个工作日内，供货商向采购方银行账户汇入合同总价10%的履约保证金。如供货商未按时汇入该履约保证金，则为供货商实质性违约，采购方有权暂停履行合同相应义务。 |  |  |  |  |  |

附件1

招标技术指标—自动连续流动分析仪

一、原理与用途

*1.1利用蠕动泵将样品压入以一定流速流动的、用空气气泡间隔的载流中，样品和试剂在连续流动的载流中充分混合并充分反应达到稳定后，反应产物通过检测器检测, 比色前无须去除气泡。

1.2用途：主要用于地表水、地下水等样品中氨氮、硝态氮、亚硝态氮、总氮、磷酸盐、总磷、硫化物、硅酸盐、阴离子表面活性剂、六价铬、可溶性硼化物、总碱度、酸度、挥发酚等40余项指标的自动分析。

二、工作环境

2.1常规市电，无须专用稳压、控流；

2.2满足室温条件下运行，耐干燥RH≤25％；

2.3无需要外接高压载气驱动。

三、技术指标与要求

3.1随机自动进样器：

#3.1.1 数量≥2；

#3.1.2单进样器样品位≥140位，XYZ型三维长方形式进样器，能放120个以上样品杯；

3.1.3单针/双针进样模式软件设定、随意切换，满足多种不同溶液体系的项目或者不同样品同时进样、同时分析；

#3.1.4 独立于样品框以外的标准试剂位≥20个；

3.1.5 样品杯容量≥5mL，数量≥450个；

3.1.6 内置USB接口与计算机直接相连，工作软件自动识别；

3.1.7 通过工作站软件调节不同取样时间、取样深度、取样位置、清洗时间；

3.2高精度蠕动泵：

#3.2.1 数量≥2；

*3.2.2 单高精度蠕动泵容纳蠕动泵管≥28根，且蠕动泵盖采用一体式压块，即最大泵管数统一压于同一个泵盖下；

#3.2.3 空气阀具备光电感应技术，通与蠕动泵同轴圆盘切口控制开启、关闭，精准控制注入气泡的时间间隔；

3.2.4 蠕动泵转速可通过计算机调节，无级变速；

3.2.5 漏液保护装置具备漏液检测技术，发生漏液主机泵自动停止转动，防止持续性漏液。

3.3化学分析模块：

3.3.1 化学分析模块由内径≥2mm的惰性玻璃圈组成，能清楚看见系统内部液体的运行情况；

3.3.2温度设置保证为出厂设置，不可在可见范围内有设置修改按钮，不可被随意修改；

3.3.3化学分析模块设计有废液自动排出装置；

3.3.4总氮总磷样品可同时消解、同时进样测定；

#3.3.5阴离子表面活性剂模块采用非玻璃材质相分离器，且分离器无需镀膜，无需进口氯仿且氯仿无需超声，可在线二次萃取；

3.3.6挥发酚模块配内置在线蒸馏器，有报警显示及保护装置；控温精度±0.01℃，无需使用硅油浴加热，无需额外提供气源和压缩气体；有冷却循环功能；

3.4双光束数字式比色计检测器：

#3.4.1采用双光束数字式比色计，双光束是指一束光经过单色器（或滤光片）处理后，被分成两束光，一束光去样品池测量信号，一束光进参比池去测量参比，双光束比色计具有实时空白校正，消除背景漂移；

3.4.2要求各个分析通道配置独立的检测器，每个检测器采用独立的光源，不可2个或者以上的检测器共用一个光源，如果任一通道光源出现故障不会影响其他通道；

3.4.3采用LED冷光源，无热效应，无需滤光片，光束强度高、能耗低、寿命长；

3.4.4要求整个检测器遮光密闭，双光束比色计的比色池放置于暗室内，不暴露于仪器表面，运行时不漏光，不受杂散光影响，不受环境温湿度影响；

#3.4.5 检测器采用气泡识别技术，气泡直接通过流通池，样品进入比色池前无需物理除气泡；

3.5整套系统运行要求：

*3.5.1该套连续流动分析仪可按实际工作需求，配置为可完全独立运行的2套功能不同的单独子系统，其中挥发酚模块，阴离子表面活性剂模块、可溶性有机碳模块一套分析系统，钾离子系统、全氮全磷分析模块、氨氮、硝态氮、亚硝态氮、总氮、磷酸盐、总磷、硫化物、硼、六价铬等多功能模块等一套分析系统；

# 3.5.2泵、化学模块、试剂控制单元及检测器相互独立，各自是完全独立的机箱，泵、检测器、试剂控制单元、化学模块最终不能集成在一个机箱上，以便于日后扩展及维护

3.5.3 钾离子分析系统，可与其它参数同时分析或单独分析，包含控制软件信号接口，火焰光度计部份、空压机；

#3.5.4 整机运行过程清洗液与试剂自动控制，能自动进行清洗液和试剂的切换，≥15个的独立试剂切换阀，及液位、温度等皆可显示在独立液晶屏熵；

3.5.5总氮的消化器，一次可同时消化50 个样品，具有75ml、100ml 容量带刻度消化管；温度传感器无需标定，开机自动电子校准，数字显示温度和消化时间；温度最高≥450℃；温度控制精度：100℃时为±0.5℃，400℃时为±2℃；加热单元和控制单元完全独立；

3.5.6 复杂土壤样品的筛分，测量范围20μm~25mm，最大样品处理量≥3kg，最大分筛级数≥11，数字可调筛底加速度≥15g，最大时长≥99分钟，间歇驱动≥90s，电磁驱动三维动力，实现自动化运行，有机玻璃视窗，耐腐蚀，可清洗，适用于100mm、150mm、200mm和203mm筛子；

3.5.7 冷冻混合球磨功能，可进行硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料以及其他许多材料简单快速无损的粉碎，同时研磨两组不同配置需求的样品，最终出样尺寸≤5μm，最大批处理≥8 （50ml Falcon管），采用四面透视窗设计，以便在研磨过程中随时监控研磨情况，自动中心定位和自锁装置，能有效防止研磨罐在粉碎过程中松动开脱，采用按键控制面板设计，可以配置不锈钢/玛瑙/氧化锆/碳化钨以及特氟龙研磨罐，也可以使用适配器，最大震动频率≥1800转/分钟，具有记忆功能，可储存9个操作程序，具有参数锁定功能。

3.6测试项目技术要求：

3.6.1总氮

3.6.1.1分析方法：水杨酸钠分光光度法

3.6.1.2线性范围上限≥20.0mg/L；

3.6.1.3检测限：≤0.01mg/L；

3.6.2氨氮

3.6.2.1分析方法：水杨酸/靛酚蓝

3.6.2.2线性范围0- 50mg/L；

3.6.2.3检测限：≤0.01mg/L。

3.6.3硝态氮
3.6.3.1分析方法：NEDD分光光度法；
#3.6.3.2 检测范围：0-40.0mg/L

3.6.3.3检测限≤0.01mg/L；

3.6.4亚硝态氮
3.6.4.1分析方法： NEDD分光光度法；
3.6.4.2测量上限≥25mg/L；
3.6.4.3检测限：≤0.03mg/L。

3.6.5磷酸盐

3.6.5.1分析方法：磷钼蓝分光光度法；

3.6.5.2测量范围上限：≥40mg/L；

3.6.5.3检测限：≤0.07mg/L。

3.6.6总磷

3.6.6.1分析方法：磷钼蓝分光光度法；

3.6.6.2检测上限：≥40mg/L；

3.6.6.3检测限：≤0.02mg/L。

3.6.7阴离子表面活性剂

3.6.7.1分析方法: 二次萃取亚甲基蓝分光光度法

3.6.7.3线性范围：0.02-3.0mg/L；

3.6.7.3检测限：≤0.01mg /L；

3.6.7.4 变异系数: ≤1.5%

3.6.8挥发酚

3.6.8.1分析方法（在线蒸馏）：四氨基安替比林分光光度法；

3.6.8.2测量范围：1ug-1mg/L；

3.6.8.3检测限：≤0.3ug/L。

3.6.9 可溶性有机碳（在线紫外碘酸钾法）

3.6.9.1 检测范围 0～300mg/L

3.6.9.2 检出限：0.15mg/L

3.6.10 钾

3.6.10.1 分析方法:燃烧法（火焰光度计）

3.6.10.2 检测范围:0-400 mg/L (以K计)

3.6.10.3 检测限:0.5 mg/L

3.6.11 硫化物

3.6.11.1 分析方法：甲基蓝法

3.6.11.2检测范围 0.001-5mg/L，

3.6.11.3检测限：0.15mg/L

3.6.12 六价铬

3.6.12.1方法：二苯碳酰二肼

3.6.12.2检测范围：0-10 mg/L，

3.6.12.3检测限：0.01 mg/L

3.6.13 全氮（在线紫外消解）

3.6.13.1方法：镉圈还原NEDD分光光度法

3.6.13.2检测范围：0-25mgN/L，

3.6.13.3检测限：0.011mg/L

3.6.14全磷

3.6.14.1分析方法：在线紫外消解磷钼蓝分光光度法

3.6.14.2检测范围：0- 45mg/L

3.6.14.3检测限：0.02mg /L

3.6.15 其它功能应具备的

3.6.15.1指标应包括正磷酸盐、硅酸盐、硼化物、总硬度、总碱度、酸度、钙离子、铁离子、铝离子、氟化物及氰化物等；

3.6.15.2 提供相应分析方法及指标

3.7系统控制、应用软件和相关资料：

3.7.1 中英文说明书, 控制软件支持中文界面；

#3.7.2可以调用历史曲线，能将不同工作范围的校准曲线合并为一个校准曲线，并根据吸光度范围自动调用，适合浓度范围跨度大的样品分析（供图佐证）；

3.7.3 运行过程中可暂停当前样品序列的分析，添加、取消待检测样品；

3.7.4 具有自动质控图功能，具有强制校准曲线通过原点的功能；

3.7.5 自动调整基线和增益；

3.7.6数据处理器直接通过检测器的USB接口与计算机连接，无需额外配置数据处理器主机；

3.8二年期备品备件；

3.9要求每个项目的分析速度≥30个样品/小时。

4.仪器配置

4.1 随机自动进样器 2套

4.2 进样器取样针（双） 2套

4.3 高精度蠕动泵 2套

4.4 双光束比色计检测器 6套

4.5 火焰光度计 1套

4.6 化学分析模块 7套（挥发酚分析模块 1套，阴离子洗涤剂分析模块 1套，可溶性有机碳分析模块1套，钾离子模块1套，多功能分析模块 2套，总磷总氮分析模块 1套）

4.7 无油空压机 1套

4.8 冷却循环水浴 1套

4.9 消化器（含50根消化管） 1套

4.10 试剂控制单元   2套

4.11 冷冻混合球磨装置（含50ml不锈钢、氧化锆研磨罐各2个、10孔1.5/2ml离心管2个、冷冻研磨套件1套及原厂免保证书）  1套

4.12 筛分装置（含4个可选筛子及原厂免保证书）   1套

4.9工作站软件 2套

4.10 配套电脑（I7）及激光打印机  2套

4.11 安装工具包、备品备件（2年） 1套

5.安装、调试和验收

5.1合同签订后，卖方应将仪器的实验室预安装条件（所需化学试剂）发给用户，对所需的实验室环境条件，结合用户的实际情况进行指导并提出建议；接到用户安装要求后，立即安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试检验；调试时间超过1个月不能达标时，卖方应主动更换全新仪器；

5.2调试检验验收时，自带标样，并确认仪器和配件是否齐全，外观是否完好，仪器各部分功能是否能正常使用，所提供仪器及零配件规格是否与买方要求相符；

5.3技术验收时，对各项目进行标准样测试，结果在真值范围内；对各项目进行检出限测试，结果不得高于投标文件检出限；测定各项目标准曲线，线性相关系数必须≥0.999；测定各项目回收率，回收率须满足90%-110%；同时为了测定方便快速，验收时需要做到4个项目同时测定同时出数据；

6.质保期内外的技术服务
6.1为使设备顺利地安装与运行，卖方应派遣经验丰富、有资质的专业技术人员到买方现场进行技完成安装、调试、试运转、性能考核和培训的相关工作；

6.2如有技术问题或设备故障，卖方接到电话或书面通知应即时给予答复，或应急问题在24 小时内到现场给予维修服务；维修工作完结后，厂家授权工程师提供详实可靠的维修报告，列出问题所在及解决方法； 
6.3为确保设备在最佳状态下运行，质保期内卖方提供不定期回访，针对仪器使用状态、样品实际分析情况、数据结果等提供针对性技术指导和方法优化；

6.4质保期结束后，可根据需要重新签订产品维护协议，确保仪器的正常运转，无正当理由，供应方不得拒绝，卖方至少保证10年时间的仪器易耗品和配件的正常供应；
6.5 整机质量保证期限要求为24个月，起始日期为设备技术验收合格后双方签字之日；在整机质量保证期内，由于设备质量原因造成的零部件损坏，卖方无偿进行更换或维修；

6.6技术培训
6.6.1培训在买方现场进行，培训对象为设备的操作和维修人员，卖方需派遣技术人员到买方现场；
6.6.2提供每个参数化学分析方法配套的方法手册，详细说明方法原理、检测范围、检出限、标准偏差、工作曲线、操作步骤及所需化学试剂，并明确标准溶液配制方法；

6.6.3在安装调试时免费培训仪器操作、维修人员及科研人员（送样用户），培训时间根据实际情况来定；

6.6.4培训内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用与开发，并指导操作人员进行样品分析检测，直到操作人员可独立进行操作为止；
6.6.5卖方通过协助买方实现前述检测项目检测流程并达到技术标准，将培训与仪器调试合二为一；

6.6.6要求卖方于设备验收满3个月内、保期满后分别在买方现场再次对买方仪器操作人员进行培训。