第六章 技术要求

## 一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量（台/套） | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 高分辨液质联用系统 | # 1套 | 适用于小分子探针制备过程中结构的快速鉴定，目标分子的快速寻找，加速新型分子探针研发的效率。实现在线的质谱分析，从而实现对反应产率、产物纯度的快速测定。 | # 是 | # 450万元 |
|  | # 超高效液质联用系统 | # 1套 |  |  |  |

二、主要技术指标（需实现的功能或者目标、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

品目1：高分辨液质联用系统

1.	工作条件：

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境15˚C -35˚C

1.3湿度: 35～85%

2.	技术规格：

2.1质谱性能指标

★2.1.1 质谱类型：四极杆-飞行时间串联高分辨质谱仪，且厂家具备5年以上四级杆-飞行时间串联高分辨质谱仪的生产和使用经验，保证设备的稳定性。

2.1.2 四极杆质量范围：m/z 20-4,000；

▲2.1.3 TOF质量范围：m/z 20-100,000；（提供软件截图作为证明文件）

2.1.4 分辨率：在仪器可实现的最大采样速率下，可以保证分辨率≥60,000 FWHM，且分辨率不受采样速率影响。

#2.1.5 灵敏度（全扫描模式）：1pg利血平，柱上进样，MS模式下，S/N ≥ 3000:1，MS/MS模式下，S/N ≥10000：1，且原始数据，无平滑。

2.1.6 谱图内动态范围：至少达到5个数量级

2.1.7 采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，每秒≥30张谱图。

2.1.8仪器具备超快速数据非依赖扫描方式，扫描速度≥200谱图/次，最大限度减少样品信息丢失风险。

2.1.9 同位素分布：能够准确获取化合物不同同位素峰的丰度比，具有同位素丰度筛选功能，筛选基于真实同位素比例分布的元素分析功能，减少假阳性。结合精确质量以及串联质谱MS/MS的三维信息，可靠预测未知物分子式。

#2.1.10样品分析一次进样中，对全质量数范围自动进行MS和MS/MS操作，无质量数分段切换过程。（提供彩页或应用文献作为技术证明文件）

#2.1.11 支持高分辨MRM定量模式，能够提高目标化合物的灵敏度。（提供彩页或应用文献作为技术证明文件）

▲2.1.12 待机过程时，离子源不消耗氮气，作为验收指标。（提供软件截图作为证明材料）

★2.1.13 离子源接口采用锥孔设计或毛细管设计。若为锥孔设计，需配备1个锥孔，若为毛细管设计，为防止堵塞，需提供100根毛细管备件。（提供离子源结构图作为证明文件）

#2.1.14 离子源具有双控温区域，离子源可加热温度≥150度（提供软件截图作为证明材料）

2.1.15 脱溶剂气温度≥650度

★2.1.16 需配同时具有电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)功能的复合离子源(ESI/APCI 复合离子源)，无需卸真空进行硬件更换，即可快速实现ESI/APCI的数据采集。

▲2.1.17 内置全自动注射泵和直接进样瓶3个及以上，实现质谱的自动调谐和校正。（提供产品照片作为证明材料）

2.1.18 配备气相色谱离子源接口，后期可根据工作需要升级配备气相色谱与高分辨质谱仪联用，可以容易地获得分析物高丰度的分子离子峰作为母离子。使用母离子而非子离子进行定性分析，提高定性的准确度。

2.1.19 检测器：采用ADC检测器系统，检测器能够提供出色的灵敏度及定量分析性能。

2.2超高效液相色谱性能指标

2.2.1 四元溶剂管理系统

2.2.1.1 流量：0.0100-2.000mL/min，以0.001mL/min为增量

2.2.1.2 最大操作压力：≥15,000psi

2.2.1.3 延迟体积：≤400μL，不随反压变化

2.2.1.4 柱塞清洗：自动，可编程

2.2.1.5 流量精度：≤0.075%RSD

2.2.1.6 流速准确度：±1.0%

#2.2.1.7 梯度模式：具备11度曲线，包括线性、步进、凸线和凹线的梯度模式。方便分离方法中梯度设置和编辑。（提供软件设置截图作为技术支持文件）

2.2.2 自动进样器管理系统

2.2.2.1 样品瓶数：≥96位

2.2.2.2 进样精度：≤0.25%RSD

2.2.2.3 样品交叉污染度：≤0.002%

2.2.2.4 进样体积：0.1-10μL，以0.1μL为增量

2.2.2.5 进样线性度：≥0.999

2.2.2.6 自动进样循环时间：≤30秒

2.2.2.7 样品室温度范围：4°C-40°C，可编程，增量：1°C。

2.2.3 柱温箱

2.2.3.1 温度范围：室温以上5℃-90℃，增量：0.1℃

2.2.3.2 色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息，并随色谱柱独立保存（提供证明文件）

2.2.4 二极管阵列检测器

2.2.4.1波长范围：190～800nm。

2.2.4.2波长准确度：±0.1nm。

2.2.4.3吸收范围：0.0001～4.0000AU。

2.2.4.4基线噪音：±3×10-6AU。

2.2.4.5基线漂移：≤1.0×10-3AU/hr。

2.2.4.6光源：长寿命氘灯，寿命≥2000小时，或≥1年。

2.2.4.7流通池耐压：≥1000psi。

2.2.4.8流通池：光导全反射流动池，池长：10mm，池体积：500nL（分析池）。

2.3 软件

2.3.1 要求配置仪器控制软件和数据处理软件。

2.3.2 数据处理软件

2.3.2.1 能够扩展到符合GLP要求的软件平台，且该软件平台支持中文系统；

2.3.2.2 不经过统计分析即能做样品的两两比对，得到镜像色谱图。

2.3.2.3 数据处理软件中内嵌大型在线数据库，含有超过500个在线数据库支持，可以一键进行未知化合物的搜索

2.3.2.4 数据采用甲骨文数据库进行管理，数据安全性必须基于甲骨文数据库

2.3.3数据采集及处理工作站

2.3.3.1	数据采集工作站：CPU性能不低于Xeon W-2125处理器，Win10 专业版正版操作系统，64位，不小于64 G内存，不小于10TB硬盘，显示器不小于23寸

2.3.3.2	数据处理工作站：CPU性能不低于Xeon W-2125处理器，Win10 专业版正版操作系统，64位，不小于64 G内存，不小于10TB硬盘，显示器不小于23寸

3.	★配置清单（本条投标文件中应提供承诺应答，但不用提供产品彩页证明）

3.1 高分辨质谱系统 1套

3.2 复合离子源 1个

3.3 无油真空泵 1台

3.4 超高效液相色谱仪1套

3.5 二极管阵列检测器 1台

3.6 数据采集工作站 1套

3.7数据处理工作站 1套

3.8数据采集软件 1套

3.9数据处理软件1套

3.10氮气发生器 1套

3.11不间断电源1套

品目2：超高效液质联用系统

1工作条件：

1.1工作电压：220～240V，单相，

1.2工作温度：15℃～30℃，

1.3相对湿度：≤80%。

2.主要技术指标：

2.1 一般规格和要求

2.1.1仪器由计算机控制,配有ESI和APCI复合离子源。

2.1.2 液相色谱与串联四极杆质谱仪均为同一厂家生产，保证联机技术的稳定性。

2.2 离子源和进样系统

#2.2.1需配同时具有电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)的复合离子源（ESI/APCI 复合离子源）实现一次进样完成ESI/APCI离子的同时检测,同时得到ESI+ ESI- APCI+ APCI-四通道数据。(提供实际应用谱图作为技术支持文件，否则视为不满足)

2.2.2正负极切换时间≤20 ms。

▲2.2.3待机过程时，不消耗氮气(提供软件设置截图作为技术证明文件，并作为仪器验收指标)

2.2.4离子源具有双控温区域，离子源可加热至≥150℃，提高脱溶剂化效果,软件可设置脱溶剂气温度≥650℃。（提供软件设置截图作为技术支持文件，否则视为不满足）。

★2.2.5离子源接口采用锥孔设计或毛细管设计。若为锥孔设计，需配备1个锥孔，若为毛细管设计，需提供≥80根毛细管备件（提供离子源硬件结构图作为技术支持文件，否则视为不满足）。

2.2.6 全自动程序可调自动流路切换阀，可设定溶剂延迟或梯度结束或任何时间点切换液相流路到废液。

#2.2.7 内置全自动注射泵和直接进样瓶2个以上，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发（提供仪器照片作为证明文件）

2.3 真空系统

大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合成抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

★2.4 检测器

采用光电倍增检测器或者电子倍增检测器。若为光电倍增器，满足使用寿命至少达10年。如提供电子倍增检测器，需另配5个备件，以满足使用寿命至少达10年。

2.5四极杆质谱仪性能指标

▲2.5.1质量范围: m/z 2～3000（提供软件设置截图作为技术支持文件，否则视为不满足）。

2.5.2 ESI正离子灵敏度： 1pg 利血平柱上进样，S/N >500:1

2.5.3四极杆扫描速率 ≥15000 amu/s 。

2.5.4质量数稳定性：24小时期间的质量漂移小于0.1 Da

2.6 软件:

2.6.1 仪器参数的检测及校正功能：系统参数检测及预警；集成的样品/校正液传输系统，可编程控制的切换阀；自动质量校正；自动样品调谐；

2.6.2 系统参数的检测及其预警

2.6.3自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）

2.7超高效液相色谱

2.7.1 四元溶剂管理器

2.7.1.1 流速范围：0.001-2mL/min，以0.001mL/min为增量

★2.7.1.2 最大操作压力：≥15,000psi

2.7.1.3 延迟体积：≤400 μL，不随反压变化

2.7.1.4 可从四种溶剂中选择四种溶剂混合

#2.7.1.5 梯度模式：具备11度曲线，包括线性、步进、凸线和凹线的梯度模式。方便分离方法中梯度设置和编辑。（提供软件设置截图作为技术支持文件）

2.7.1.6 流量精度：＜0.075%RSD

2.7.1.7 混合精密度：±0.15%，不随反压变化

2.7.1.8 混合准确度：±0.5%，不随反压变化

#2.7.1.9自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，且缓冲盐配置体系数量≥7。（提供软件设置截图作为技术支持文件）

2.7.2自动进样器管理系统

2.7.2.1 样品数量：≥96个（2mL样品瓶）

2.7.2.2 进样体积范围：0.1-10µL

2.7.2.3 进样精度：≤0.25%RSD

2.7.2.4 进样线性度：>0.999

2.7.2.5 样品室温度范围：4℃-40℃

2.7.2.6 样品交叉污染度（样品残留）：≤0.002% (MS)

2.7.3 柱温箱

2.7.3.1 温度范围：室温以上5℃-90℃，增量：0.1℃

#2.7.3.2 色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息，并随色谱柱独立保存（提供官方证明文件）

2.7.4二极管阵列检测器

2.7.4.1波长范围：190～800nm。

2.7.4.2波长准确度：±0.1nm。

2.7.4.3吸收范围：0.0001～4.0000AU。

2.7.4.4基线噪音：±3×10-6AU。

2.7.4.5基线漂移：≤1.0×10-3AU/hr。

2.7.4.6光源：长寿命氘灯，寿命≥2000小时，或≥1年。

2.7.4.7流通池耐压：≥1000psi。

2.7.4.8流通池：光导全反射流动池，池长：10mm，池体积：500nL（分析池）。

3★配置清单（本条投标文件中应提供承诺应答，但不用提供产品彩页证明）

3.1 四极杆质谱主机 1套

3.2 复合离子源 1套

3.3 超高效液相色仪 1套

3.4 二极管阵列检测器 1台

3.5 真空泵 1台

3.6 数据采集工作站 1套

3.7 氮气发生器1套

3.8  UPS 1套

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1)电气及控制部分应符合GB标准;

2)机械设备应符合相关国家标准;

3)符合中国安全环保标准;

4)符合国家计量标准或IS0标准;

5)安全:依照CE标准;

6)噪音:依照CE标准;

7)环保:《蒙特利尔议定书》;

8)所有的电气设备和电缆必须根据 GB、IEC/CENELEC、VDE 标准。

四、售后服务要求

1.投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

2.★质保期1年。任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。质保期自验收签字之日起计算。质保期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。（本条只需提供应答，不用提供其他证明资料）

3．维修响应时间：卖方应在20分钟内对用户的服务要求做出响应，线上问题指导响应时间半日内，一般问题在72小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在7个工作日内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

4．厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

5．到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

五、采购标的验收安排：

5.1设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

5.2仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

5.3仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

5.4文件资料验收（合格性验收）

5.4.1 原厂出具的产品合格证

5.4.3合同与技术协议一致性

5.4.4型号、配置、配件、软件版本、品牌应与合同一致

5.4.5所附配件清单齐全，数量符合合同约定

5.4.6说明书、用户手册、维修手册、软件安装光盘或USB

5.4.7培训记录或培训计划

5.5外观与完整性验收

5.5.1外包装完好，无破损或潮湿痕迹

5.5.2仪器无划痕、磕碰、部件缺失

5.5.3随机附件、耗材、配件齐全

5.6安装调试验收（功能性验收）

5.6.1安装调试记录

5.6.2由厂家或供应商工程师完成并提供正式安装调试报告

5.6.3安装位置符合用户实验室布局要求

5.6.4功能测试

液相部分：流速稳定性、梯度重复性

质谱部分：质量准确度、灵敏度、分辨率、信噪比

整体联动测试（LC-MS）：连续工作稳定性、数据采集完整性

示范样本测试或标准样品测试

检测标准物质，并达到合同中规定的灵敏度

报告峰形、保留时间、响应值等参数，确保符合规范

5.7性能指标验收（技术指标验收）

依据技术协议或投标参数逐条验收，包括但不限于：

质谱灵敏度：达到正负离子模式下指定信号强度

质量精度：协议约定范围

分辨率：依据是否为单四极、三重四极、QTOF、Orbitrap 等，满足设备规格书要求

数据采集速率、扫描速度

5.8软件与系统验收

软件安装正常，操作界面无故障

方法编辑、采集、分析及数据输出功能齐备

可联机使用，数据可追溯、可导出，软件授权合法有效

六、交货地点：北京大学指定地点。

七、交货期：合同签订后150 日内交货并安装完毕。

八、付款方式：

（1）对于国内制造产品：

合同签订后预付70%，到货后支付20%，设备验收合格后支付剩余10%。

（2）对于进口产品：

合同签订后采购人将100%货款付到指定进口代理公司。指定进口代理公司将30%预付给合同卖方（或中标人指定的外贸合同签约方），同时将60%开具不可撤销信用证，给合同卖方（或中标人指定的外贸合同签约方），该方凭发货单据后从银行议付60%；货物到货并验收合格后，凭甲方签字并加盖公章的验收报告议付10%。