 采购需求及技术说明
采购项目内容及要求

采购需求：

1、产品必须是全新国产、包装完好，且各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂的标准，需提供提供相关产品说明书、合格证及产品检测报告等相关资料。

2、中标供应商需按照采购人要求对产品进行文字及图案印刷。
   二、技术参数：
 牙椅  数量：3台

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

1工作条件



1.1
水压：0.2～0.4MPa


1.2
水流量：≥10L/min


1.3
气压： 0.55～0.6MPa


1.4
气体流量：≥50L/min


1.5
环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃


1.6
相对湿度：≤80%


2基本参数



2.1
电源：AC220V，50 Hz


2.2
输入功率600VA


☆2.3  设备使用寿命：≥8年

3牙科椅



3.1
座垫面离地面高度：最低≤390mm，最高≥800mm


3.2
头靠伸缩长度≥140mm


  3.3
牙科椅长度：1900mm


3.4
椅位升降速度≥ 300mm/min      


3.5
椅位载重量≥150KG


3.6
吸唾器：抽水速率≥800ml/min


3.7
痰盂下水速度≥1000ml/min


3.8
器械盘负重：1kg盘面倾斜度倾斜度≤3°


口腔扫描仪 数量：1台

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

扫描范围：≥14x14mmx15mm（±1mm）

扫描精度：单牙≤15μm，全口≤30μm

扫描深度 ：0-15mm    

标准扫描头尺寸：长≤79mm 宽≤19.7mm 高≤15.8mm

小扫描头尺寸：长≤80mm 宽≤16mm 高≤11mm

3D重建的帧率：≥14帧/s     

相机分辨率：≥1.3MP CMOS；

扫描手柄重量：≤240g；

像素尺寸: ≤4.8 μm

最大扫描速度：≥80mm/s

自动调节亮度，重量≤240g

精度稳定，无需定期校准。

口扫光源为LED，无激光辐射。
扫描头防雾方式：采用自加热扫描头，加热快，控温准确，功耗低。

可拆卸高温及浸泡消毒扫描头，扫描头消毒≥100次。

扫描仪手柄尾线采用双头TYPE-C通用数据线，可快速拔插，长度≥1.5M，口扫手柄端尾线带保护螺丝，保障扫描过程中连接线的稳定可靠。

USB连接线≥0.7m，连接方法：USB2.0/3.0

支持导出开放数据格式（OBJ/STL/PLY三种导出格式）

金属扫描，可扫反光金属

病例云分享，生成患者个人二维码（可发送给患者和加工厂），可升级成健康检查报告，任何手机系统均可实现

在种植扫描模式中，扫描杆可提前在口外扫好数据，导入软件中，在扫描中识别特征点后自动匹配扫描杆数据

具备健康报告模式，在健康报告模式中，扫完口内数据后，可自动识别龋齿、牙结石、牙菌斑等病灶，一键生成健康报告。

具备云平台，取模数据云储存，订单全链路数据可视化，实现临床端技工端云服务，数据一键上传下载

可整合CAD系统，跟设计软件对接

支持扫描体感控制操作扫描软件进程

可检测倒凹、咬合、描绘边缘线、调整坐标

扫描过程可智能扫描引导、数据质量检测

具备完善的在线帮助系统，覆盖从基础扫描至高级扫描功能的各个方面，图文并茂，直观易学

根管马达  数量：3台

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

	防电击类型
	内部电源

	防电击程度
	BF型应用部分

	有害进液的防护程度
	普通设备(不防进液的封闭设备)

	运行模式
	连续运行

	空载转速
	100～1000rpm

	扭矩
	0.2～5.0N.cm

	根尖定位精度(Ai Mate- Ⅱ)
	±0.5mm

	弯手机
	齿轮速比6:1

	锉针金属杆类型和尺寸
	符合YY/T 0967.1-2015,1型杆，直径2.35mm 沟槽扁平形，最小配合长度11mm

	锉针
	最大总长40mm

	软件规格型号
	GG07(Ai  Mate-I)/GG08(Ai  Mate- Ⅱ)

	软件版本
	V1.0

	主

机
	电池电压
	3.7Vdc

	
	电池容量
	2000mAh

	
	净重
	120g

	电源 适配 器
	输入
	100-240Va.c.50/60Hz,0.5AMax.

	
	输出
	5.0V=    2.0A


全屋净水器 数量：1台

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

	序号
	参数名称
	参数数值

	1
	原水压力
	 0.3-0.4MPa（0.3MPa最佳 ）

	2
	原水流量
	≥2.5T/H

	3
	原水硬度
	≤8 mmol/L

	4
	原水进水温度
	 5～35℃  （25℃ 最佳）

	5
	纯化水产量
	80L/H    （25℃）

	6
	纯化水质
	符合GB5749-2006，菌落≤100cfu/ml

	7
	设备电源
	AC 220V/50Hz （三相五线制）

	8
	设备功率
	500W

	9
	设备工作环境温度
	 2～45℃

	10
	设备离子去除率
	≥99% 

	11
	设备水利用率
	≥70%

	12
	设备纯水箱储水量
	100 L    不锈钢

	13
	设备控制方式
	 全自动控制，在线显示电导率

	14
	设备外形尺寸
	 500*550*1520mm

	15
	外观结构形式
	 集成一体化碳钢喷塑机柜

	16
	设备整机重量
	 约75Kg

	17
	设备应用范围
	 口腔中心

	18
	管路安装
	医疗用水和生活用水必须分开

	19
	可拖牙椅数量
	1-5台

	20
	耗材
	滤芯（一套3个）每年更换一次。发生器：RO膜（建议3年更换）


口腔污水处理器 数量：1台

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

	电压：220V/50HZ
功率: 545W
水箱容量:40L 

可拖椅位数：5台

臭氧浓度：5g/h
污水处理量：200L/H

抽吸方式：自吸+自流

管路安装：医疗污水和生活污水分开效果消毒效果更好。



	配置清单

操作面板    1套

过滤器      1套

自吸泵      1个

制氧机      1套

水箱        1个


医用一拖6的大气泵 数量：1台

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

	为牙科综合治疗台提供洁净、稳定动力气源，最大同时满足6台椅位使用。

	技术参数

	1
	工作环境：环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃。相对湿度：≤ 95 %，通风流量 ≥0.22 m3/s

	2
	电压要求：220V/50HZ

	3
	额定功率：2250W

	4
	噪音：≤70DB（A）

	5
	油含量：0（卫生级空气）

	6
	储气罐容积: 70L

	7
	压力范围：6~8Bar

	8
	最大排气量: 480L/min （0公斤）

	9
	额定流量@5bar：252L/min

	10
	产品重量：74kg

	11
	外观尺寸: 920*510*750mm


三、其它：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

3、提供零配件和耗材价格表

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

四、售后服务要求：

验收合格后整机免费保修2年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

