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第一部分  招标公告

   铜仁市公共资源交易中心沿河分中心受沿河土家族自治县人民医院委托，就沿河土家族自治县人民医院医疗设备项目进行公开招标采购，欢迎国内各合格供应商前来投标。
供应商资格要求 

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的法人或者其他组织、自然人，具有本次所采购项目相关的经营范围，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
    2.2016年度的财务状况报告；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（三）取得有效医疗器械经营许可证；

    （四）符合法律法规规定的其他条件； 

    （五）本次招标不接受联合体投标。

    二、报名信息

（一）报名时间：2018年 1月3日—2017年1月9日；
（二）报名地点：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心网站(http://www.trjyzx.cn/TPFront_TR/yhx/)；
（三）招标文件售价：300元/份。
    三、开标时需携带的资质资格证件及材料原件
   （一）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件；法人参与投标的，无需授权委托书。
   （二）企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件（三证合一营业执照）。
   （三）企业有效医疗器械经营许可证原件。
   （四）检察机关出具的行贿犯罪档案结果查询告知函原件。
   四、投标文件接收信息 

（一）只有报名并下载招标文件的供应商才能递交投标文件；

  （二）投标文件递交截止时间：2018年1月 23日09时30分；  

  （三）投标文件递交地点：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心开标二室；
  （四）开标时间：2018年1月 23日 09：30。 

 五、联系方式

  采购单位联系人：黎军雄      联系电话：15185942036
联系地址： 沿河土家族自治县乌江二桥旁
  采购代理机构联系人：张波   

  联系电话：0856-8222105   传真：0856-8222105 

  联系地址： 沿河土家族自治县人民政府政务服务中心三楼

第二部分  投标供应商须知

一、投标供应商须知前附表 

	项目名称
	沿河土家族自治县人民医院医疗设备项目

	项目编号： 
	Yhjycggk2017-14

	采购人
	沿河土家族自治县人民医院

	采购代理机构
	铜仁市公共资源交易中心沿河分中心

	招标响应文件分数
	正本一份，副本一份，且内容必须一致

	交货安装期
	从合同签订之日起30 天内全部完成

	质保期
	交货验收合格之日起1年

	招标时供应商需携带的资料
	招标文件中要求的必提供

	付款方式
	货物验收合格后支付中标金额的90%，余下的10%作为质保金一年后无质量问题一次性付清

	质量标准
	合格

	采购预算
	壹百肆拾捌万贰千元整（￥1，482，000.00)

	最高限价
	玖拾万元整（￥1，,333，800.00）


二、总 则
（一）本招标文件仅适用于沿河土家族自治县人民医院医疗设备项目。 

   （二）合格的投标供应商

1.合格的投标供应商必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供项目相关设备和技术人才，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它组织，本次招标不接受联合体投标。 

2.合格的投标供应商必须符合招标文件第一部分《招标公告》第一条《供应商资格要求》规定，且具备独立完成供货能力。

3.合格的供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等有关法律法规。

（三）投标费用

    供应商应自行承担所参加投标有关的一切费用。
三、招标文件
（一）招标文件构成 

1.招标公告；

2.投标供应商须知； 

3.开标评标与定标
4.采购需求及技术要求； 

5.合同条款； 

6.投标文件格式及装订顺序 ；

（二）招标文件的澄清 

    在开标之前，采购人根据需要可对招标文件进行补充或修改，补充或修改的内容作为招标文件的组成部分。
   四、投标文件

（一）投标文件的编制要求 
    1、供应商应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其对“招标文件”作出实质性响应。

    2、供应商提交的投标文件应使用中文字体。

    3、投标文件所使用的度量衡单位，除技术性能中另有规定外，一律使用公制计量单位。 

（二）投标文件构成 

1.投标文件封面

2.目录

3.投标函

4.资格证明文件部分

5、投标报价一览表； 

6、商务、技术文件部分

（三）投标文件份数和签署 

1、供应商应严格按照供应商须知的要求准备投标文件，供应商应准备一份正本和一份副本。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本和副本内容必须一致，正本每页加盖红章，副本盖切缝红章；

2、供应商应将投标文件按上述顺序装订成册。除法人签字外，投标文件的其它书面部分均使用A4规格纸张打印，无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。
（四）投标文件的密封
    1、投标文件密封签应标明如下内容

①项目名称：沿河土家族自治县人民医院医疗设备项目；

②项目编号：Yhjycggk2017-14
    ③供应商名称（盖章）；

④供应商法定代表人（签字或盖章）；

⑤供应商联系人：           联系电话：

⑥投标日期；

⑦“开标时才能启封”。

2、投标文件的密封签应粘贴在密封袋开口处，并在密封签四角加盖供应商单位红章。如果供应商未按上述规定密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任，对由此造成提前启封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。

  五、投标报价 
   1、报价货币：以人民币报价。

   2、供应商应对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的责任。供应商投标文件中，报价一览表(报价表)内容与招标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。
   3、采购代理机构不接受有选择性的报价，投标报价应包括：完成该项目的成本、利润、税金、保险、运输、技术措施费、风险费、以及其他等有关费用。

   4、投标报价编制要求 ：投标文件报价中的单价、总价均用人民币表示，但总报价不得低于成本价。 

    六、投标保证金 
   （一）投标保证金金额人民币壹万圆整（￥10000.00），供应商应于投标文件递交截止时间前缴纳。投标保证金可以采用电汇、银行支票或银行汇票等方式递交。

1.账户名称：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心(零余额户)保证金

2.开户银行:贵州银行股份有限公司沿河支行

    3.账号:0610001900000091

    4.交易中心财务室联系电话：0856-8227691

   （二）投标保证金退还 
1.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

2.中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同5个工作日内退还（不计利息）。

（三）发生下列情况时，投标保证金将被没收
1.供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

2.中标供应商没有按规定期限与采购人签订采购合同的；

3.投标文件中未提供真实有效的证明材料；

4.投标供应商以其他方式弄虚作假，骗取中标的；；
5.不遵守招投标纪律无理扰乱政府采购秩序的。

七、投标有效期 

1.投标有效期为供应商提交投标文件截止之日起60个日历日。 

2.特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人和采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其保证金的有效期。在这种情况下，有关保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

八、投标文件递交
   （一）所有供应商的投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达开标地点。

   （二）参与投标的供应商应把资质资格证明文件原件装入另外一个档案袋与投标文件同时递交。以便用于审查供应商投标资格。

（三）采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务也相应延长。
  （四）迟交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  （五）供应商在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以作补充、修改或者撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对供应商具有约束力。
    九、无效投标、废标条款 

（一）无效投标条款 

1.未交投标保证金的；

2.开标时，证件不齐、法人代表证件或法人代表授权委托书与有效身份证件不符的、或人证不符的；

3.没有按规定密封、签署投标文件的；

4.未按招标文件规定时间投标的；

5.不具备招标文件中规定资格要求的；

6.提供伪造虚假材料的；

    7.供应商报价超过采购预算，采购人不能承受的。

    8.法律、法规规定的其他情况； 

（二）废标条款 

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；
    2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

分 开标评标与定标
一、开标
1.开标仪式由采购代理机构主持，按招标文件规定的时间、地点组织开标。

2.采购人代表、政府采购监管部门代表及交易中心有关工作人员参加；主持人介绍采购项目，强调开标纪律；

3.供应商代表检查各自投标文件的密封情况；

4.交易中心工作人员拆封投标文件并唱标；
5.开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

	序号
	                                              供应商名称
资格要求
	供应商1
	供应商2
	供应商3

	1
	资格审查
	法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明
	
	
	

	2
	
	2016年度的财务状况报告或银行资信证明
	
	
	

	3
	
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	
	
	

	4
	
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料
	
	
	

	5
	
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询截图材料
	
	
	

	6
	
	取得有效医疗器械经营许可证
	
	
	

	7
	
	提供保证金已缴纳的依据
	
	
	

	8
	
	检察机关出具的无行贿犯罪档案结果查询告知函
	
	
	

	9
	
	法人授权委托书，受托人身份证；法人投标的，无需授权
	
	
	


二、评标委员会组成
采购人根据本项目的特点，从贵州省评审专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家4人，采购人代表1人，共5人组成评标委员会。评标委员会将在采购监管部门的监督下独立完成评审工作，负责对投标文件进行评审，并推荐中标候选人。 

三、评标原则  

“公平、公正、择优”为本次评审的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等、客观地对待各供应商。

四、评标程序
（一）符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，对存在重大偏离的文件将被视为不作实质性响应。所谓重大偏离是指供应商投标文件中所述质量、规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。

符合性审查表
	序号
	                                              供应商名称
审查类别
	供应商1
	供应商2
	供应商3

	1
	符合性审查
	投标文件正副本各一份
	
	
	

	2
	
	是否具有参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	
	

	3
	
	无效投标审查：按本项目招标文件第二部分第九条第一款无效投标条款规定，审查是否通过
	
	
	

	4
	
	交货期限是否满足
	
	
	

	5
	
	付款方式是否满足
	
	
	

	6
	
	投标有效期是否满足
	
	
	


(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(三)对投标文件进行比较和评价;

(四)编写评审报告，推荐中标候选人名单;

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
五、评标方法（综合评分法）

1.本项目采用百分制综合评分法。按综合得分（保留2位有效小数）由高到低排列中标顺序。本项目评标标准：价格分值40分，技术分值45分，商务分值15分。

2.评审因素

(1) 价格分值（40分，权值0.40，得分保留2位有效小数）

1.评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分值为满分。其他投标人的价格分值按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100.

2.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181

号）的规定，对小型和微型企业生产的产品价格给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的小微企业生产的产品，须提供制造商的《中小企业声明函》和有资质第三方出具的证明制造商属于中小企业的相应证明材料。

(2)技术分值（45分）
    完全符合招标文件技术参数要求的得45分。所投产品一般技术参数一项不满足扣1分，带★重要技术参数一项不满足扣2分，以此类推。直至技术分值为0（以投标文件中提供相关佐证材料为准）。

(3)商务分值（15分）
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	业绩
	3
	提供类似100万（含）以上每个业绩1分，最多3分,以中标通知书与采购合同为准。 
	原件备查

	2
	投标产品厂家荣誉及履行合同实力
	3
	投标产品制造商入围国家级或省级创新医疗器械产品示范应用工程的得3分。
	提供相关证明材料,必须在有效期内

	3
	质保期
	2
	任何一台设备质保期在一年的基础上每增加 1 年加 1 分，以此类推，直至加到 2分为止.
	

	4
	售后服务与培训计划
	7
	根据投标文件承诺的售后服务方案，故障响应时间及培训计划方案的合理性和可行性打分，优得7-6分，良得5-4分，中得3分，差得的2-1分。
	


（4）政策性加分（5分）

①投标产品属于财政部公示的“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在 总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过2 分。（供应商须提供相应有效证明材料，否则不予加分）

②根据贵州省财政厅文件（黔财采［2014］15号）（黔财采［2017］6号）的规定，对产品原产地在少数民族地区的投标主产品（不含附带产品）在总得分基础上加 3 分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定。少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省.
六、定标                                                                                                                       1.评委根据本招标文件规定评审办法向采购人推荐出中标候选人。

2.采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

3.交易中心将在“贵州省政府采购网，铜仁市公共资源交易中心沿河分中心网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

（二）中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的；

3.恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

4.属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

5.与采购人或者其他供应商恶意串通的；

6.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

7.法律、法规的规定其他情形的。

（三）有下列情形之一的，属于恶意串通

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件的；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

七、评标过程保密 
（一）在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标供应商或与采购工作无关的人员。

（二）供应商不得探听评审信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。 

八、履约保证金
（一）履约保证金为合同价款的5%，中标人的投标保证金自动转为合同履约保证金，不足部分由中标人在领取中标通知书前提交至铜仁市公共资源交易中心沿河分中心账户。 
（二）项目完成后，凭采购人出具的验收报告、履约保证金收据、采购合同到铜仁市公共资源交易中心沿河分中心财会室办理退付履约保证金手续。
（三）如果中标人没有履行本条第 1-2 项，采购人有充分理由取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，将标的授予下一个中标候选人或重新采购。 
九、中标通知书 
（一）中标结果在政府采购监管部门指定信息媒体上发布公告后，采购代理机构将向中标人出具中标通知书。 

（二）中标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。 

十、签订合同 

（一）中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件以及评审过程中有关澄清文件均作为合同附件。中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权取消其中标资格。

（二）采购人应按照中标价格签订合同，如有需要追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经有关部门审批，可以与中标人签订补充合同，但增加幅度不超过中标金额的10%。 
十一、质疑与投诉 

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑； 

（二）采购人和采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密；

（三）提出质疑的投标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

第四部分  货物需求及技术参数规格一览表

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	麻醉机
	详细见附件
	1台
	

	2
	心电监护仪
	
	1台
	

	3
	骨科手术床+悬空碳纤牵引架一套
	
	1台
	

	4
	医用升温毯
	
	2台
	

	5
	高频电刀
	
	1台
	

	6
	输液加温器
	
	1台
	

	7
	肠内营养注射泵
	
	2台
	

	8
	体外起搏器
	
	1台
	

	9
	纤维支气管镜
	
	1台
	

	10
	输血泵（双泵）
	
	1台
	

	11
	电子升降温设备
	
	1台
	

	12
	多普勒胎心监护仪
	
	2台
	


第五部分  合同条款（参考）
1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指本项目的采购人。

1.2“乙方”系指本项目的中标单位。

1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.4“合同价”系指根据合同规定，乙方正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

1.5“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、材料、备品备件和/或其它材料。

1.6“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承当的其它义务。

1.7“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

1.8“验收”系指合同双方根据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.适用性

2.1本合同条款适用于没有被本合同其它部分所取代的范围。

3.原产地

3.1本合同项下所提供的货物及服务均可来自所有的国家和地区，在合同格式中有进一步的说明。

3.2本条所述的“原产地”系指货物开采、生长、生产地或提供货物的来源地。经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元部件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与原部件有实质性区别的产品。

3.3货物和服务的原产地有别于乙方的国籍。

4.技术规格和要求

4.1详见本项目招标文件技术要求部分。

5.专利权

5.1乙方应保证甲方在其本国使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，乙方应负责与之交涉并承担可能发生的一切法律及经济损失。

6.包装

6.1乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其保护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7.运输标志

7.1乙方在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样作出下列标志：

7.1.1收货人

7.1.2合同号

7.1.3装运标志

7.1.4收货人代号

7.1.5目的地

7.1.6货物名称、品目号和箱号

8.交货方式

现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险以及相关费用由乙方承担。所有货物运抵现场，由甲方出具的收货证明上的日期为最终交货期。

9.保险

9.1由乙方办理以甲方为受益人的货物“一切险”，投保金额为货物价格的110%，保险保至项目最终交货地点。

10.付款方式（见本项目招标文件《合同特殊条款》）

11.技术资料

合同项下技术资料将以下列方式交付：

11.1合同生效后15天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

11.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

11.3如果甲方确认乙方提供的技术不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

12.价格

12.1合同总价与投标总价应一致。

13.质量保证和验收

13.1乙方应保证所供货物是全新、未使用过的，是最新或最流行型号和用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物最终验收合格后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

13.2根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出本保证下的索赔。

13.3乙方在收到通知后按招标文件规定的时间内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

13.4如果乙方在收到通知后按招标文件规定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

13.5货物最终验收合格后，由甲方和乙方出具最终验收报告。但该报告不能免除乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。

14.检验

14.1在交货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量/重量等进行精确全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证明书。该证明书将成为向甲方要求付款的单据不可分割的组成部分。但对于合同货物的质量、规格 、性能、数量/重量来说，不能成为最终检验证明。供应商所做检验的详细情况和结果必须写出报告，该报告应附在证明书中。

14.2货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量/重量等进行检验，并出具检验证明书。如发现规格和数量或两者都与合同不符，无论什么理由，证明货物有缺陷，包括潜在缺陷，或用了不合适的材料，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验报告向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的除外。

14.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在招标文件规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用了不合适的材料，甲方将有权按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

14.4甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监督，乙方有义务为甲方监造人提供方便。

14.5制造厂对所供货物进行机械实验和性能实验时，必须提前通知甲方。

15.索赔

15.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

15.2如果乙方对甲方根据合同第13条和第14条的规定向乙方提出质量不符和索赔要求负有责任时，乙方须经甲方同意按以下一个或多个综合的方法来处理该项索赔：

15.2.1同意拒收货物并用合同规定的相同货币归还拒收货物部分的货款，并应承担与此相关的所有直接损失和费用，包括由此产生的利息、银行费用、运费、保险费、检验费、储存费、装卸费以及其它所有保管和维修被拒收货物所必需的费用。

15.2.2根据货物劣质、损坏程度及甲方所受损失的范围降低货物的价格。

15.2.3将不符部分换成与合同规定的规格、质量、性能相符的新部件，乙方应承担甲方所承受的一切费用和损失。

15.2.4由乙方自费派出技术人员对货物的不符和有缺陷部分进行修理，如乙方不能派出技术人员时，甲方有权代为修理，由此产生费用应由乙方承担。

15.3对于上述索赔如果甲方在发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，应视为乙方接受了甲方的索赔要求。如乙方在甲方发出索赔通知后10天内或甲方同意的更长时间内，未能按照本合同第15.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从货款或乙方交纳的履约保证金中扣出索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分补偿。

16.延期交货

16.1在履约合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

16.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：扣除相应额度的投标保证金或履约保证金、加收迟交罚款和/或终止合同。

17.违约赔偿

17.1除了甲方同意延期或本合同第18条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款或乙方交纳的投标保证金或履约保证金中扣除滞纳金。滞纳金按7天1%计算，不足7天亦按7天计算。如延期交货超过30天，甲方有权解除合同。尽管该合同已解除，乙方仍应毫不迟延地支付前面所说的滞纳金。乙方支付的滞纳金总额度将不超过合同总价的10%。

18.不可抗力

18.1本条所述的“不可抗力”系指那些合同双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件，这些事件包括：战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故。如果合同双方中任何一方由于不可抗力致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

18.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真或电子邮件等方式通知另一方，并在事故发生后4天内，将有关部门出具的证明文件用“特快专递”寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.税费

19.1根据中华人民共和国现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

19.2根据中华人民共和国现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

19.3 在中华人民共和国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

20.履约保证金（按招标文件第二部分第八条执行）

21.仲裁

21.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定向临沂仲裁委员会提交调解和仲裁。

21.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

21.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

21.4在仲裁期间，除正在进行的部分外，本合同其它部分仍可继续执行。
22.违约终止合同

22.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

22.1.1如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物。

22.1.2如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

22.2在上述情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

22.3如果甲方根据上述第22.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似的货物所超出的费用负责。但是，乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

23.破产终止的合同

23.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

24.变更指令

24.1甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

24.1.1本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；

24.1.2运输或包装的方法；

24.1.3交货地点；

 24.1.4乙方提供的服务。

如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价或交货时间或两者将进行等量调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后15天内提出。

25.转让和分包

25.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

26.合同修改

26.1欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

27.通知

27.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真、电报的形式发送，另一方面应以书面形式确认发送到对方的明确的地址。

28.计量单位

28.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

29.主导语言

29.1本合同应用中文书写。

30.适用法律

30.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

31.合同生效及其它

31.1合同应在双方签字盖章后开始生效。

31.2本合同一式四份，以中文书写，甲乙双方各执一份，政府采购办一份、交易中心一份。

31.3如需修改或补充合同内容，经协商，甲乙双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第六部分   投标文件装订顺序及内容格式

一、投标文件封面

                                         正本/副本

沿河土家族自治县人民医院医疗设备项目投标文件

项目编号：Yhjycggk2017-14
供应商（公章）：             

供应商法定代表人：签字或盖章

供应商联系人：              联系电话： 

投标日期：                                   

二、投标函
致：（采购代理机构名称）
　　根据贵方为（项目名称、编号）项目采购货物及服务的招标邀请，签字代表（被授权人姓名、职务、身份证号码）  经正式被授权并代表投标供应商（供应商名称、地址）     提交下述文件正本一份和副本一式  一 份 ， 并按招标文件的要求，提交投标保证金，金额为人民币                  元。

据此函，签字代表宣布声明如下：

1．我方已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2．所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总金额为人民币                   元。

    3．一旦我方中标，将按招标文件的规定，切实履行合同责任与义务。

    4．本投标有效期为自开标日起六十（60）个日历日。

5．根据供应商须知的相关规定，贵方可没收上述投标保证金。

6．同意按照贵方的要求，提供与其投标有关的一切数据和资料，并保证其真实性与合法性；

    7．与本投标有关的一切正式往来通讯请按下列信息和方式联系：

    地      址：                                 

邮      编：                                                       -   电      话：                             
传      真：                                 

法定代表人或其委托代理人(签字)：                     

供应商代表姓名、职务：                           

供应商名称（公章）：                              

 日期：                            

三、资格证明文件

（一）法定代表人资格证明书
单位名称：××××××有限公司

单位性质：×××××

地址：××××××××
成立时间：××年××月××日

经营年限：××××××

姓名：××，性别：×，职务：×××，系×××××××× 公司的法定代表人。

                                   特此证明

                    投标人：×××××××××××公司（盖章）

日期：

（附法定代表人身份证复印件）

（二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名，身份证号码）   ，系     （投标供应商名称）     的法定代表人，现授权委托  （授权代理人姓名，身份证号码）  为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  （项目名称，项目编号）  的投标活动，委托代理人在递交、澄清、说明、补正、撤回、修改、合同签订、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

该授权代理人无转委托权。

                                         特此授权。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人姓名：   性别：       年龄：       职务：

 授权委托日期：       年        月        日
（附委托代理人有效身份证复印件）

（三）公司简介

（四）工商营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件（多证合一的营业执照副本复印件）
（五）企业有效医疗器械经营许可证复印件；

（六）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询截图材料；
（七）投标保证金支付凭证票据复印件；

（八）检察院出具的行贿犯罪档案结果查询告知函复印件；

（九）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（十）企业开户许可证复印件；
（十一）2016年度的财务状况报告；

（十二）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（十三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（十四）供应商认为适宜的其他资质证明资料。

四、投标报价（开标）一览表                          
	类别
	内     容

	供应商名称
	

	交货安装期
	

	误期违约赔偿金额

（单位：元/天）
	

	付款方式
	

	投标总价
	

	备    注
	


供应商(盖章):

供应商代表(签字)：               

日期：

五、投标报价清单

	序号
	货物名称
	规格型号
	配置及参数
	数量
	单价
	总价
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	总金额（大写）


报价公司名称：                                  

供应商代表：

报价时间：
注：供应商所提供货物的型号、配置参数及生产厂家名称必须如实填写。
              六、技术方案书及质量承诺
一、投标货物响应情况

1.供应商应根据招标文件的要求，对所供货物的品牌、型号、技术参数进行说明，并逐项响应。

2.投标货物图片、彩页、使用保养说明书等技术资料。

3.货物制造、检验执行的标准。

4.产品检验报告和鉴定证书（复印件）、产品获奖证书（复印件）。

二、安装方案

1.供货、安装方案，并对主要安装步骤进行指导说明。

2.验收方案。

3.维修维护建议书。

三、产品质量承诺书

四、售后服务承诺书

五、其他资料

供应商认为需要提供的其他文件和资料。

供应商(盖章):

供应商代表(签字)：                         

日 期：

七、偏离表

（一）技术参数（规格）要求偏离表

	序号 
	货物名称
	招标文件要求（技术参数）
	投标应答
	偏
离
	说
明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商(盖章):

供应商代表(签字)：                          

 日期：

*说明：1.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
       2. 供应商不能简单复制招标文件的技术参数（规格）条款作为投标应答，应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料：如检验报告、官方彩页以及其他如图纸、鉴定证书等。没有上述证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评审中不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；评标委员会可判定该投标文件为无效投标文件，由此引起的后果由投标人自负。
    3.供应商须按本表格式认真填写，凡不按规定的格式填写的，评标委员会可判定该投标文件为无效投标文件。

（二）商务要求偏离表
	序号 
	招标文件商务要求
	投标应答
	偏
离
	说
明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


八、其他资料

1.中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                企业名称（盖章）：
        日  期：
供应商认为其他需提供的资料。

目录清单
	序号
	产品名称
	型号
	数量
	总价

	1
	高档麻醉机
	
	1台
	

	2
	心电监护仪
	
	1台
	

	3
	骨科手术床+悬空碳纤牵引架一套
	
	1台
	

	4
	医用升温毯
	
	2台
	

	5
	高频电刀
	
	1台
	

	6
	输液加温器
	
	1台
	

	7
	肠内营养注射泵
	
	2台
	

	8
	体外起搏器
	
	1台
	

	9
	纤维支气管镜
	
	1台
	

	10
	输血泵（双泵）
	
	1台
	

	11
	电子升降温设备
	
	1台
	

	12
	多普勒胎心监护仪
	
	2台
	


1.麻醉机招标技术参数
一、★原装进口全能麻醉机
二、适用成人、儿童、婴儿、新生儿；
三、技术规格
3.1、工作条件
3.1.1、电源：220V（≥±10%），50Hz（≥±2%），
3.1.2、后备电池使用时间大于90分钟
3.2、气源
3.2.1、具备氧气及笑气双气源
3.2.2、具备机械的笑、氧气保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不
低不25%

3.2.3、快速供氧：35L/min~50L/min

3.2.4、★机器必需配有中心供氧接口和氧气瓶接口（双氧气接口）。
3.3、挥发罐
3.3.1 、★2个挥发罐位置，配一个七氟醚带自动加药器的挥发罐
3.3.2、能够满足微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围：200 

ml/min -15 00ml/min
3.3.3、Easy-filTM快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，以保证无药物泄漏造
成的浪费和环境污染
3.4、呼吸回路
3.4.1、★模块化呼吸回路，所有传感器及连接线内置在回路内
3.4.2、回路模块不用任何工具可以拆卸、安装；不含橡胶，避免过敏反应
3.4.3、所有模块可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染
3.4.4、2个大钠石灰吸收罐，罐容量不小于5Lbs。
3.5、呼吸机
3.5.1、★全中文操作显示，外置式显示屏，可按要求调节不同角度
3.5.2、★气动电控呼吸机，提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制、压力
限制、压力控制、手动通气、电子PEEP

3.5.3、★潮气量设置：容量模式、压力控制模式5ml-1500ml

3.5.4、★呼吸频率：4－60次/分钟，呼吸比：2:1到1:6

3.5.5、压力范围（压力模式）：5到55cmH2O

3.5.6、最大吸气流速：70L/min

3.5.7、压力限制范围：12-99cmH2O

3.5.8、PEEP范围：0.4-30cmH2O

3.5.9、吸气暂停：0.5%－60%吸气时间
3.5.10、★具备上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全；小儿麻
醉不用更换风箱
3.5.11、具备潮气量实时动态补偿功能，补偿新鲜气体变化，气体压缩，回路顺应
性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。
3.5.12、智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全。
3.5.13、★标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术体外循环模式；自
检时间5秒
3.5.14、显示屏显示实时呼吸波形，监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、
气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）
3.5.15、★潮气量监测范围：5ml-1500ml
3.5.16、报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。
3.6、传感器
3.6.1、高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml。
3.6.2、吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范
围：200ml/min-1500ml/min

 注：投标产品近期在市场上装机量要达到30-50台以上并提供相关的证明材料
（安装报告、合同或中标通知书）
2.心电监护仪技术参数(1台)
整机原装进口
1．主机功能
1.1模块化插件式监护
 10.4英寸彩色TFT液晶显示屏
1.3显示分辨率600*800

1.4主机：低功耗、无风扇设计
1.5标准配置网络接口，可连接中央站
1.6采用组合参数模块与单参数模块设计
1.7一键操作模式：旋按钮及快捷键操作
1.8显示通道波形(6，4个数字区
1.9中文化操作界面，波形及数字位置，大小可自动变化.可根据要求排版屏幕显示位置.
1.10内置实时操作功能提示菜单
1.11分屏显示功能：同屏显示5或30  分钟趋势图，不影响实时波形和数据的显示 

1.12存储功能：72小时趋势及图表回顾
1.13 多种报警设置方式：显示10分钟报警趋势；报警可自动触发记录；
1.14 标配双电池槽，可选配内置锂电池, 单块电池持续时间>2.5小时
2．监测功能
2.1基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率
2.2所有参数可同时监
2.3心电监测
2.3.1可选择3/5导联心电图监测；
2.3.2同步多导联心律失常分≥4

2.3.3起搏器监测功能：单腔或双腔
2.3.4 具有ST分析及72小时趋势图
2.3.5 心率测量范围：30-300bpm

2.3.6扫描速度：12.5, 25或50mm/s

2.4血氧饱和度监测
2.4.1采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注
2.4.2测量和显示范围:0-100%, 刻度范围:70-100%

2.4.3脉率：30~250bpm

2.4.4 软指夹，可用水清洗及消毒
2.4.5 采用Nellcor OxiMax SPO2技术
2.4.6测量和显示范围:0-100%, 刻度范围:70-100%

2.4.7脉率：20~250bpm

2.4.8 采用Masimo Set SPO2技术
2.4.9测量和显示范围:0-100%, 刻度范围:70-100%

2.4.10脉率：25~240bpm

2.5无创血压监测
2.5.1 测量技术，采用振荡式，双管路测量技术
2.5.2测量模式：手动、自动、STAT自动序列定制模式
2.5.3测量范围：收缩压:成人/儿童：30-290mmHg；
平均压:成人/儿童：20-260mmHg；
舒张压:成人/儿童：10-220mmHg；
2.6呼吸监测
2.6.1测量方法：阻抗法或CO2，呼吸来源自动识别
2.6.2检测导联：呼吸I、II导联识别，可检测胸式呼吸和腹式呼吸
2.6.3测量范围:4-120次/分钟或大于次范围，
2.6.4测量精度：±5 % or ±5 breath/min

2.7双体温监测
2.7.1采用YSI温度测量技术
2.7.2测量范围: 10℃-45℃
2.7.3测量精度: ±0.1℃
2.8双有创压力监测
2.8.1测量范围: -40 to 320 mmHg
2.8.2测量精度: ±5 % or ±2 mmHg
2.8.3双有创压力与双体温同时使用
2.9 呼末二氧化碳监测
    采用红外线测量技术，即插即用，自动校准
汽水分离技术，隔离水蒸气和灰尘，测量精准，延长仪器使用寿命
3.工作环境
3.1 操作条件: 环境温度：5℃-40℃; 相对湿度：20-90%; 

3.2 存储条件：环境温度：-20℃-60℃; 相对湿度：10-90%; 

3.3 电源要求: 100-240V AC   50/60赫兹
4.数量：2台
3.电动手术台（电动液压手术台 ） 


★一产品通过ISO9001、ISO13485认证。制造商注册资金≥3000万以上。
二
 技术要求及配置

 1、 电动液压驱动系统：液压系统选用欧美进口电动液压系统,整机噪声低，床台运行平稳。台面的升降、前后倾、左右倾活动均由系统控制，头板、腿板为手动操作，操作轻松便捷。

2、★床身采用进口SUS#304超厚≥4mm不锈钢整体床身（提供报关单），手术床整体床身、护罩及配件均采用优质SUS#304不锈合金钢制成，可保用15年以上不生锈，充分满足手术后床台消毒。

3、“T”型不锈钢底座设计，五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。
★4、关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节（提供权威机构证书证明材料）徳国工艺设计，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。
5、关键刹车部分：手术床底座部分采用大T型结构设计，刹车位于头部正下方，小T型样式左右活动脚踏式先进的机械设计，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。

★6、手术床采用方框式连接装置，头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。（提供权威机构证书证明材料）含双控制系统，带30秒自动锁定和解锁功能。

7、该手术台性能优良，功能齐备，造型美观，操纵方便。床垫：采用记忆海绵床垫，厚度达60mm，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。

8、床身可电动前后水平移动≥300mm，整床可投X光线。采用台湾高精密直线轨道，运行平稳无间隙。

9、整机设计符合国家医用电器安全标准，配有各种功能的附件，以适合不同手术的需要。

10、★配置碳纤维骨科牵引架
11、技术指标：

手术台长度
2050±50mm             

手术台台面宽度 520mm

电源电压
220V±10%  50Hz        

功率
500VA             

手术台固定方式：机械定位

手术台功能调节范围：             

前后倾
≥20°（电动）
左右倾
≥15°（电动）             

头板
上折≥90°，下折≥90°（手动）
前后水平移动 ≥350±50mm （电动）       
背板
上折≥90°（电动）               

背板
下折≥30°（电动）
腿板
下折≥90°，水平外展≥90°（手动）  

手术台国标最低及最高(720-1020mm)±50mm（电动）
标准配置：

SUS#304全不锈钢四段床体   1台        

肩托、腰托                1对

优质进口动力系统          1套        

有线遥控器                1个

托脚架                    2件        

托手架                    2件

6CM厚记忆海绵床垫        1套        

麻醉屏架                  1付       
4.病员加温系统（医用升温毯）技术参数
1、数量配置要求：
1-1、双路输出温度控制器              2台            

  1-2、加温垫（1900 × 535mm ）        2张
  1-3、加温毯（500 × 1070mm ）        2张
2、技术参数要求：
2-1、主机电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz

2-2、电源功率≥300w

2-3、主机尺寸：长26cm×宽20cm×高30cm

2-4、主机重量≤3.4kg

2-5、高精度温度传感器，智能化温度控制，实时显示加温垫（毯）温度，每一路输出都具有双重过温保护装置，确保加温安全性；
2-6、输出温度35-40℃，报警41.5℃±0.5℃；
2-7、采用直流安全电压24V工作，无触电风险；
2-8、对手术室其他设备无电磁干扰；
2-9、★双路输出，多种单、双个加温垫（毯）组合使用，可铺可盖，温度分开控制，即插即用；
2-10、加温垫具有9种规格可供选择。
2-11、加温毯具有5种规格可供选择。
2-12、加温垫和加温毯可以单独使用，也可以组合同时使用。
2-13、按防电击类型分类：Ⅱ类
2-14、柔软碳纤维发热材料，发热均匀，非金属导丝类型，材料中无凝胶；
2-15、加温垫（毯）完全密闭，可用酒精擦洗，并且可透视X射线；
2-16、加温垫内置的压力缓解垫能有效预防褥疮；
2-17、无噪音；
2-18、★无耗材消耗，不会产生废水、废气；
2-19、★触摸屏控制；
5.高频电刀技术参数
★仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。
工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。
输出功率：标准模式             

单极纯切：350W（500Ω）       

单极混一：250W（500Ω）       

单极混二：200W（500Ω）       

单极混三：120W（500Ω）       

          标准模式             柔和模式                  

单极电凝：120W（500Ω）      ★120W（500Ω）       

          标准模式              宏模式
双极电凝：50W（100Ω）       ★80W（200Ω）
4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A.

5、外形尺寸：450mm×355mm×175mm

6、净重：主机9.5kg，脚踏开关：2.3kg.

7、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%

8、纯切：小功率设定时，适合于精确无热损伤切割，如整形、切痂等。较大功率设定时（80W-180W），适用于泌尿外科、妇产科汽化电切手术。
9、混切：切割的同时具有凝血作用，广泛用于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜和泌尿外科等手术。
10、该款高频电刀为单、双极350W，因采用先进的功率密度反馈技术，使电刀在较低功率设定的情况下即能达到高效的切割、凝血效果。如在泌尿外科的汽化电切手术中只要设定180W左右的功率即可达到满意的汽化电切效果。
11、除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计的独特的双极电切模式，可有效保证在腔镜外科手术中双极电切、电凝的高效、安全。
12、除了用于普外的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计柔和的单极凝血模式，可在薄壁组织的电凝中有效预防穿孔事故的发生。
13、装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板，可有效预防极板烫伤事故的发生。
14、该款电刀广泛适用于：普外、腹腔镜、宫腔镜、电切汽化镜等手术。
15、★双电刀笔控制，能同时进行2台手术。
6.医用输血输液加温器性能参数
★产品用途：主要用于对输入人体的液体进行加温，维持患者体温
 性  能：
2.1 ▲微电脑PID闭环温控系统，有超温报警保护，传感器故障报警，低温报警
功能
2.2  一键操作，自动恒温控制，加热温度实时显示
2.3 ▲柔性加热套管结构，全程包裹液体管路加温，加温效果好
2.4  液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷
环境使用
2.5  不缩短管路使用长度
2.6 ▲使用常规输血输液管路，无需专用耗材
2.7  仪器可用于急救场合，电气安全符合GB9706.1-2007标准要求，为防除颤
     保护级别
2.8  仪器可用于手术室和监护室，符合YY0505-2012电磁兼容标准，防止仪器
     间的相互干扰
 参  数
3.1  温度设定点:39℃
3.2  电气安全保护级别：I类BF型，防除颤保护
3.3  温度精度：±2℃
3.4  超温断电保护：42℃
3.5  低温报警：≤33℃
3.6  预热时间：从20℃-36℃约2分钟
3.7  工 作 制：连续运行
3.8  加 热 管: ≥1.4米，内径3.5-5mm或6-7mm可选
4. 产品有医疗器械注册证，以上性能参数有国家医疗器械检测机构出具的产品检验报告证明

7. 肠内营养泵技术规格要求
输注限制量：0ml-999ml
输注累积量：累积输注量范围在0.1ml-999ml
流量调节范围：1ml/h-50ml/h时，调节间隔每级1ml/h
                 50ml/h-300ml/h时，调节间隔每级5ml/h
报警：在下列情况下应能声光报警
通电不进行任何操作
当输出量等于设定的限制时
当内置电池欠电时
当输液管为空或堵塞、打折造成断流时
当工作中突然失去交流供电时
安全分类：I类BF型，非AP/APG型设备。
数量：2台
8.单腔临时起搏器
技术参数
	1.
	起搏模式
	A00, AAI, AAT, V00, VVI, VVT

高频起搏，紧急起搏和0S0

	2. ★
	电压
	0.1-20V

	3. ★
	感知灵敏度
	0.1--20mV 

	4.
	起搏频率
	40-180ppm

	5.
	高频起搏频率
	40-1000ppm

预设频率400ppm

爆发式或持续性起搏
松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止，起搏器继续以先前的模式和频率起搏

	6. ★
	一键紧急起搏模式
	V00/10V/80ppm

	7. ★
	不应期
	400ms-300ms for AXX模式
250ms for VXX模式

	8.
	频率奔放保护
	有，取决于心律设置

	9.
	噪声监测
	125ms

自动切换至A00/V00模式

	10.★
	报警(可视化加声音)
	高／低 阻抗
心率报警（≥150ppm）
电池和后备电源
噪声
自检或系统错误

	11.
	接头
	2个接头 适用接头直径范围：0.9-2.1mm

	12. ★
	电池
	2xAA, 2600mAh

	13.
	电池使用时间
	≥200h

	14. ★
	后备电池
	1350mAh

	15.★
	菜单语言
	英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语


	16.
	重量
	285g


起搏功能更合理,更先进
起搏频率调整的步长合理,调整步长最小为2跳,提供更多的起搏心跳选择
感知灵敏度范围更大,一次手术成功率高
不应期可以调整,减少起搏器文氏现象发生
更可靠的安全性
多种故障报警提示功能
起搏输出高达20伏,提供更大输出,增加安全
紧急情况下一键式的紧急起搏模式 

较普通内置电容提供的几十秒的时间相比，独有内置式大容量200小时以上备用电源,减少电池更换过程中的风险
更简易的操作
触摸屏设计，功能切换较传统旋钮更简便迅速, 减少损坏几率及二次污染
AA电池通用性更强
使用临起导线无需连接线
报警信息图象化,简单易懂
参数可以存储成模板,设置简单
9.纤维支气管镜招标参数
数量：1套
技术参数：*为满足临床需求的重要参数
一、总体要求：
1、生产厂商产品种类齐全，有不断升级的空间。
2、全部配置(除监视器，台车，光源)为进口原装、同一品牌。
*3、在省内设有生产厂家分公司，需提供工商营业执照复印件,可及时提供备用品满足临床需要。
二、具体要求：
1、纤维支气管镜：
（1）视野角度：120度；
（2）景深：3-50mm；
（3）先端部外径≤4.9mm；
（4）插入部外径≤5.0mm；
（5）全长900mm；
（6）有效长度600mm；
（7）管道内径≥2.2mm；
（8）弯曲部角度：向上180度；向下130度。
2、摄像系统：
*1．摄像方式CCD，像素≥47万，摄像头内置1/4英寸超小型CCD晶片；
2．视频信号输出：1*VBS信号，2*Y/C信号；
*3．内置DSP数据式信号处理器的摄像系统以CCD摄像，数据化画像处理技术，确保高清晰的画像；
4．配备有调整亮度和感度的装置，防止画像的过亮或过暗；
5．具备BF式1类防电击保护级别；
6．自动修整白平衡功能；
7．内置有摩尔纹修正滤光镜片；
8．高清晰度，图像更鲜明，便于对细微病变的观察。
3、19寸监示器、国产台车各一台。
	10.输血泵技术参数

	输注参数

	流速范围
	1-1500ml/l(1ml/h递增)

	流速精确度
	±5%

	容量范围 
	1-9999ml，常规模式；0.1-9999ml，微量模式

	输注模式
	模式：*速度模式
*容量+时间模式
*容量+速度模式
*时间模式
*容量+时间+速度模式

	时间范围
	0h00’-168h

	OCS自检系统
	专利自检系统，安装管路后自动开启，从源头上避免流速失控风险

	BOLUS
	1500ml/l，50-1500ml/l可调，50ml/l递增，可手动或程序设置

	KVO速率
	1ml/h（1-20ml/h可调），当已达预设速度时

	暂停功能
	1min-24h，可调

	数据日志事件
	1500个数据日志事件，实时记录

	图形历史
	已输注容量/剂量，压力，流速

	夜间模式
	夜间模式时屏幕显示为绿色且亮度降低，按键音可被消除，且夜间模式的时间可手动或者程序设置

	编程模式
	无药物名称：输注时不显示药物名称

	　
	药物标签：输注时显示药物名称

	键盘保护
	可锁定键盘以防误操作

	压力管理技术参数

	压力模式
	2种模式，可3级预设也可50-750mmHg，25-50递增

	DPS
	动态压力监测系统-DPS-压力异常波动报警

	压力监控
	以象形图方式显示压力限制范围

	抗意外快推系统
	显著降低阻塞解除之后的剂量释放（最高0.2ml）

	报警/预警/安全

	泵状态
	绿色表示正在输注，橙色表示预警和警告，红色表示报警；5m之外可见；所有报警均以指示灯、字符、图形和蜂鸣声表示

	输液器控制
	泵门关闭，输液器位置，防流速失控夹，OCS检测

	输注控制
	输注结束预警，输注结束报警，上下游阻塞报警，断开报警，气泡报警，流速不准报警，空瓶报警，设置未确认报警，暂停结束报警，软硬流速限制

	设备控制
	动力装置脱离报警，低电池电量报警，电池容量显示，电池耗空报警，Watchdog检查，通信连接故障

	维护
	预防性维护警告

	报警/预警/安全

	驱动机制
	第二代线性蠕动系统

	显示
	蓝色LCD 显示， 66x 33mm，（像素128x64）

	双向固定夹
	多功能夹具，支持横杆固定或竖杆固定（竖杆：20-40 mm 横杆：25-35×10毫米）

	组合性
	在杆柱上使用安全提手最多可组合3台输液泵

	尺寸/体重
	（长/宽/高）190 X 170 X 135 mm / 约2kg

	气泡传感器灵敏度
	50ul

	电池
	锂离子电池

	　
	满电时，以125ml/h速率可运行8小时，运行时可显示电池电量

	符合标准
	EN/IEC 60601-1，EN/IEC 60601-2-24，EEC93/42

	防水
	IP22

	电气安全
	防漏电流：CF类

	　
	防电击：II类

	电源
	100-240V，50-60Hz，10Vdc直流电

	管路参数

	防流速失控
	有防流速失控夹和管路固定位可在泵门打开时或者移除输液器时有效防止流速失控

	管路稳定性
	泵部硅胶管路，可在长时间甭管挤压时保持高度稳定性及精确度

	材料
	不含DEHP，不含乳胶，不含PVC

	无针接头
	部分管路有无针接头，可更好保护医护人员免受针刺风险


11.医用电脑控温仪技术参数
	序号
	技术和性能参数名称
	技术和性能参数要求

	1
	设备用途
	广泛应用于脑炎、脑水肿、脑出血、脑外伤、颅高压心肺复苏及高热惊厥、中枢性高热患者，进行物理降温。特别是对颅脑损伤及术前、术后亚低温治疗、以及脑内出血、喉部患者、扁桃体发炎及术后的康复和对顽固性高烧。禁忌使用药物的患者进行亚低温治疗，有效提高患者生存率。

	2
	机柜

	2.1
	外形
	ABS工程塑料材质机箱。

	*2.2
	显示方式
	按键式控制面板,液晶显示屏（液晶尺寸240128），LED背光。

	2.3
	加水装置
	机箱外设置加水装置，方便医护人员使用。

	3
	降温系统

	*3.1
	制冷原理
	意大利恩布拉科旋转式进口高分倍医用压缩机二次水循环制冷。

	3.2
	
	134A环保制冷剂。

	*3.3
	降温速度
	温控范围：-4℃～30℃任意可调，水温从40℃降至10℃<30min(每分钟大于1℃)。

	4
	循环系统

	4.1
	
	降温采用10升玻璃钢防腐蓄水器，铜质内层，5cm内置保温层。

	*4.2
	
	进口自锁快速水接头、使用操作方便、简捷。

	*4.3
	
	双路输出，双温控制，可一毯一帽或双毯或双帽同时使用。

	4.4
	
	低噪音增压水泵以及合理的水流设计，使冷热交换更合理，具有降温速度快、噪音低的特点，是一款绿色环保的专利产品。

	5
	控制系统

	5.1
	
	全电脑控制，中文菜单显示，操作方便。

	*5.2
	
	两种功能模式，手动控制及自动控制模式。可通过检测人体体温或者检测毯帽温度来控制机器运行。双模式控温--具有毯帽控温模式，体温控温模式。体温探头出现故障，不影响毯帽控温模式工作。提高设备的使用率和便捷性。

	5.3
	手动控制模式
	降温设定范围：-4～30℃可调，体温实时监测。

	5.4
	自动控制模式
	体温设定范围：31℃-37℃，五种体温控制档，降温系统五档控制模式分别为：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃（颅脑降温）、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）；

	*5.5
	体温及毯帽监测方式
	体温腋温和肛温双重检测体温方式，可任意选择；通过内置传感器监测毯帽温度，使用方便，传感器不易脱落。

	5.6
	体温设定范围
	≤31℃～42℃，精度：≤±0.2℃

	5.7
	电    源
	220V±10%  50Hz

	5.8
	总 功 率
	≤550VA

	5.9
	相对湿度
	≤80%

	6
	配件

	6.1
	
	降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示

	6.2
	表面温度不均匀度
	≤2℃

	6.3
	毯子作用面承载压力
	≤150kg水循环正常

	*6.4
	降温帽材质
	1.TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格特定帽罩，易拆洗 。
2. 玻璃钢硬帽，铜质内层，3cm内置保温层，降温效果明显。
3.两种降温帽可任选其一。

	*6.5
	降温毯材质
	TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗 。

	7
	安全报警

	7.1
	
	缺水故障报警，水位超限报警，传感器脱落报警。

	8
	噪音
	≤45dB

	9
	配置要求

	9.1
	主机
	1台。

	9.2
	配件
	配置：降温毯1条、降温帽1个；

	9.3
	人体探头
	配置：2个。（体温传感器，肛温传感器任选）


12.超声多普勒胎儿监护仪招标参数(2台)
 1. ★整机原装进口
  监护参数：胎心率，宫缩压力，自动胎动。
★双胞胎监测功能、标配双胞胎附件。
★智能胎心率补偿功能。
    1.4可挂式的放置，隐藏式提手，方便固定和移动。
 1.5 易装纸结构，自动进纸。
 1.6★ 150名产妇的数据存储，450小时产妇数据存储(3小时/病人)，回放打印操作方便。
 1.7内置通讯接口，可与信息工作站组成网络系统。
1.8 支持多种语言操作，内置快速操作指南。
1.9★一键式菜单，人性化的便捷操作。
1.10★可进行事件快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸。
 1.11 ★产品通过欧盟CE和美国FDA认证。
 2. 显示：
  2.1 ★7英寸宽屏幕彩色TFT液晶高清显示器，270度角度内任意翻转。
  2.2 监护曲线显示背景栅格支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准。
  2.3 可同步显示和打印胎动曲线。
  2.5 ★监护曲线：胎心率I和II的2组曲线，宫缩压力曲线，自动胎动曲线。
3. 胎儿监护指标：
★胎心：多晶片，1MHz，防水多普勒探头。
 3.2 宫缩压力：无凸点探头设计,归零设置。
 3.3  ★ 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图。
4. 打印： 

      4.1 内置式宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线。
 4.2自动送纸，打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持高速(趋势模式)高速回放打印。
  4.3★支持自动打印功能:off,10,20,30,40,50,60min.

★USB存储功能（可通过专用软件读取、转存电脑、打印存储数据）
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