技术、服务及其他商务要求
[bookmark: _Toc82510392][bookmark: _Toc93309862][bookmark: _Toc477248552][bookmark: _Toc301782771][bookmark: _Toc217446094][bookmark: _Toc303150932][bookmark: _Toc343513803][bookmark: _Toc249194650][bookmark: _Toc308116285][bookmark: _Toc276718522][bookmark: _Toc273336187][bookmark: _Toc301782789][bookmark: _Toc295392031][bookmark: _Toc249366050]1.采购标的
	标的名称
	数量
	单位
	是否强制节能产品
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品
	所属行业

	微区电化学扫描显微镜
	1
	套
	否
	否
	否
	工业

	[bookmark: _Toc93309863][bookmark: _Toc82510393]界面预滑移原子级检测精度测试台
	1
	套
	否
	否
	否
	工业


[bookmark: _Toc82510395][bookmark: _Toc93309865]2.采购标的详细技术指标
	序号
	名称
	详细技术指标及功能需求

	1
	微区电化学扫描显微镜
	1、可实现非接触电化学成像及多模式（形貌、电学、机械）微观测量，可研究原子级材料表面制造过程中的局部化学活性和电化学活性；可采用超微电极（探针）在样品表面扫描，通过测量探针与样品之间的电化学电流表征样品微区电化学性质；可开展液、固相界面电化学反应研究，测量界面电位分布，解析界面电荷转移、离子传输过程；
#2、探头类型:悬臂;电隔离尖端;
★3、扫描范围：100μm×100μm×10μm；
#4、分辨率：1.6nm X/1.6nm Y/0.1nm Z；20pA；
#5、扫描速率：≥4800V/s；
△6、电流：±5nA~±2000mA；
△7、电压范围：≤±10V；
#8、针尖尺寸:50~60nm；
#9、暴露头端高度:150~350nm;
△10、成像环境温度:-35°C~250 °C;
#11、样品尺寸:≤100mm*100mm*20mm;

	2
	界面预滑移原子级检测精度测试台
	1、设备应集成高精度压电驱动模块、激光干涉测量模块及闭环控制系统，具备原子级位移感知与定位性能，可实现原子级制造界面亚纳米滑移、表面相互作用、预滑移过程切向刚度、能量耗散及磨损演化规律测试；
#2、支持球-平面和三凸点-平面平行接触实验；
△3、利用激光干涉单元测量出不同磨损下的预滑动位移;
#4、可测量样品尺寸≥12英寸;
△5、平行弹簧总刚度：≥150N/m;
#6、切向压电位移平台:行程≤18mm，精度≤1nm;
#7、法向压电位移平台：行程≤21mm，精度≤1nm；
★8、激光干涉仪:检测分辨率≤1pm，精度≤0.1nm；
#9、切向力FT范围=-30~30mN;
#10、法向载荷FN范围=7.5-2000mN。


商务要求：
3.★项目履约时间、地点
[bookmark: _Toc417566437][bookmark: _Toc82510396][bookmark: _Toc93309866][bookmark: _Toc477248553]履约时间：
国产设备：合同签订之日起60日历天内交货，并完成安装调试。
进口产品：合同签订后120日历天内到达用户指定地点，到货后10日内完成安装调试并具备验收条件。
履约地点：西南交通大学九里校区原子级制造中心。
[bookmark: _Toc93309867][bookmark: _Toc82510399]4.★付款方式
[bookmark: _Toc93309864][bookmark: _Toc82510394]国产设备：
1.分期付款
第一期：合同生效且供应商提交履约保证金后，预付合同金额的85%；
第二期：项目验收合格后，支付合同金额的15%。
2.每次付款前，供应商应出具等额增值税专用发票，发票与合同的银行账户信息应保持一致。
进口产品：
1.分两期付款
第一期在签订外贸合同后15日内，由甲方委托丙方在收到甲方款后对外支付合同总价的60%；
第二期在甲方验收合格后，甲方委托丙方在收到甲方款以及签字盖章的验收报告后15日内支付合同总价的40%。
2.每次付款前，丙方应提供相应金额的增值税有效发票，否则甲方有权延期付款直到提供发票为止。
5.  ★非特定美国企业生产产品：
根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商不得提供该通知中所列46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
6.服务要求
	[bookmark: _Hlk150412871]序号
	服务要求项目
	指标符号
	服务要求标准

	1
	技术文件
	#
	供应商承诺提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。

	2
	设备安装、调试和验收
	#
	供应商承诺在合同生效后向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前，供应商应通知用户水、电、气及其他仪器等必备辅助设施的具体要求，从而让采购人提前做好仪器安装准备。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。
注：提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。

	3
	技术培训
	#
	供应商承诺提供完整的培训，包括内容、人员、时间、地点、频次等。在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。
注：提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。

	4
	售后服务承诺
	★
	1.供应商承诺所有软硬件不少于一年保修，在保修期内，如果软硬件发生故障，在接到采购人通知后须在1小时内提供技术响应。如采购人需要，供应商应在3小时之内安排技术人员到达现场，12小时内排除故障，负责调查故障原因并实施更换、修复等工作直至故障解决。当设备发生故障且12小时内无法修复时，在1天内提供备机服务，直至故障解决。
2.供应商承诺所有硬件过一年免费保修期后按制造商统一报价收取维修费、所有软件如有同版本升级，提供免费升级服务。
注：提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。

	5
	原厂售后服务承诺
	★
	供应商承诺中标后提供生产厂商售后服务承诺函加盖原厂公章，原厂售后服务承诺函包括以下服务内容：不少于一年免费保修、备品备件、原厂工程师技术支持服务。
注：提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。

	6
	备品备件
	#
	供应商承诺项目全部货物的各种部件、备品备件均保证齐备、充足供应，若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供货物常规备品备件。
注：提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。


[bookmark: _GoBack][bookmark: _bookmark78][bookmark: 第六章__评标办法]7.★验收标准及方法
1.货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
2.中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3.中标供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件或生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
（1）产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
（2）产品技术资料、装箱单、授权文件或生产厂商提供的原厂正品出货证明材料等资料齐全；
（3）在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5.采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。
注：本章中加★号指标为实质性指标，不满足将导致投标被拒绝。

