东方国际招标有限责任公司

[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院南京地质古生物研究所

气相色谱-串联四极杆质谱仪采购项目

招  标  文  件
第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G250362807
东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2025年9月
第八部分  采购需求

货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	1
	气相色谱-串联四极杆质谱仪
	1
	详见具体技术规格


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 气相色谱-串联四极杆质谱仪

（一）技术要求：

工作条件：

1.1
环境温度：10-35℃；

1.2
相对湿度：≤90%；

1.3
适用电源：220V(±10%),50Hz(±2%)，
可在以上环境中连续正常工作；

设备用途：

2.1 应用于样品中烷烃类化合物定性和定量研究；土壤及海洋生物体分析检测；生物学研究；及常规样品的前体离子和特定碎片离子的定性定量分析；设备应包含：不低于160位全自动进样系统，可快速升降温的进样及样品分离腔体，惰性高效能电子轰击离子化源，高稳定性质量分析系统、平板场型离子碰撞碎裂系统、长寿命宽线性高灵敏度检测器和真空维持系统。
技术规格：

3.1 分离系统

3.1.1 温度范围：室温以上5˚C-450˚C；

3.1.2 温度控制精度：≤0.01℃；

3.1.3 程序升温：31阶32平台或以上水平；柱箱风扇3级调速：低速、中速、高速；（提供厂家盖章的软件截图作为证明材料）

3.1.4 升温速率：标准炉膛最高升温速率120˚C/min，快速炉膛最高升温速率250℃/min；

#3.1.5 降温速率：室温20℃时，炉膛从450˚C-50˚C≤3.0min；
3.1.6 配备7英寸及以上彩色电容触屏，具有基于Web的轻量嵌入式仪器控制与传感数据处理平台，图形化操控，可进行方法编辑、序列运行、数据采集、谱图实时显示、仪器诊断和维护、状态查看日志访问及硬件配置等。
*3.1.7 具备远程访问功能，可通过浏览器在电脑、手机、平板等电子设备进行访问，满足人机分离需求，不安装软件工作站即可编辑参数并下发。同时具备自动监测系统运行状况和报警功能。（提供厂家盖章的证明材料）
*3.1.8 具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求。（提供厂家盖章的证明材料）

3.2 进样口

3.2.1 分流/不分流毛细管柱进样口；多模式进样口；
3.2.2 最高使用温度450˚C；

3.2.3 高精度电子压力/流量控制；
3.2.4 压力设定范围：0-150psi，控制精度0.001psi；

3.2.5 进样口具备脉冲分流、脉冲不分流、分流、不分流四种模式；

#3.2.6 色谱柱控制模式：具有恒流，恒压，程序流量，程序压力等模式；（提供厂家盖章的证明材料）

3.2.7 最大分流比≥12500：1；

3.2.8 保留时间重现性≤0.008%；
3.2.9 总流量设定范围：0-1250 mL/min（氦气）；

3.2.10 支持色谱柱柱中、柱后反吹，同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。
3.3 自动进样器

3.3.1 液体自动进样器可配置24位直塔和150位扩展盘，总进样孔位不低于160位；

3.3.2 150位扩展盘须含有3个独立的样品盘，可以快速取放，并且须有缺盘报警功能，自带彩色显示屏，可和软件同步参数。（提供厂家盖章的实物照片作为证明材料）

3.3.3 可实现双塔进样；

3.3.4 可调节取样深度，进样深度；

3.3.5 进样前及进样后注射器自动清洗功能：支持溶剂A和B ；

3.3.6 软件反控设置自动进样器；

3.3.7 可后续拓展多功能进样器，实现液体、顶空、固相微萃取进样和自动配标功能；

#3.3.8 自动进样器供电来自分离系统，无需额外220v供电。（提供厂家盖章的证明材料，并作为验收指标）

3.4 质量分析系统
#3.4.1 灵敏度：EI MRM模式，100fg八氟萘，OFN，272→222离子对，S/N≥50000:1；（提供计量报告，并作为验收指标）

*3.4.2 仪器检出限IDL优于0.3fg八氟萘，（2 fg，OFN，8次连续进样，272→222离子对，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.3fg）；（提供计量报告，并作为验收指标）

*3.4.3 质量范围：1.5-1250 amu；（提供厂家盖章的证明材料，并作为验收指标）

3.4.4 质量稳定性：± 0.10 amu/48 hrs； 

3.4.5 最大扫描速度：20000 amu/s；

3.4.6 分辨率：0.4-4 amu可调；

3.4.7 动态范围：107；

3.4.8 MRM速率：≥800通道/秒；
3.4.9 最小驻留时间0.5毫秒 ；

3.5 离子源

3.5.1 离子源类型：高性能电子轰击源（HEI），选配化学源（CI）；

#3.5.2 离子源配置：惰性耐高温陶瓷离子源，双灯丝软件切换；如果离子源含有使用PEEK材料，需额外配置100套耗材备用，体现在分项报价表中；（提供厂家盖章的证明材料，并作为验收指标）

#3.5.3 灯丝电流：0-500μA；

3.5.4 离子化能量：5-300eV；
3.5.5 离子源温度：50-400℃；

3.5.6 离子源采用前开门式设计，仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。离子源、四极杆分处独立腔室，维护离子源和灯丝时，无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆污染及损伤风险；（提供厂家盖章的实物照片作为证明材料，并作为验收指标）

3.5.7 具备灯丝观察窗，直观判断灯丝工作状态；

3.5.8 接口温度：50-400℃;
3.6 质量分析器

*3.6.1 三重四极杆质量分析器：配备双曲面预四极的高精度全金属双曲面四极杆或双曲面石英四极杆，无论任何材质均可打磨清洗；主四极杆（Q1,Q3）具有加热控温功能的拓展能力；（提供四极杆多角度实物照片证明双曲面结构和软件截图作为证明材料，并作为验收指标）
*3.6.2 四极杆具备可拓展的控温能力，最高温度≥190℃（非预四极杆加热）；（提供软件截图作为证明材料）

#3.6.3 分段式预四极设计，可拆卸可清洗，避免主四极杆污染；（提供结构图和实物结构照片作为证明材料，并作为验收指标）

3.6.4 四极杆具有优化离子能量技术，优化离子通过四极杆的速度，提升信号质量；

#3.6.5 碰撞池：平板四极杆碰撞池，保障离子碰撞、传输和筛选效率；（提供结构图和实物结构照片作为证明材料，并作为验收指标）

3.6.6 碰撞池气体：高纯氮气，无需使用更高成本的氩气；

3.6.7 碰撞能量：0-100 eV。
3.7 检测器

*3.7.1 长寿命13级离散打拿极电子倍增器，提供十年以上终身原厂质保；
3.7.2 配备10kV转换打拿极和去除中性噪声的透镜系统。
3.8 真空系统

#3.8.1 前级泵抽速≥ 4m³/h，为保障实验室整体功耗上限，外置前级泵整体功耗≤400w；

*3.8.2 配置两个独立的高性能涡轮分子泵，每个涡轮分子泵的抽速≥250L/s，分别用于质量分析器和离子源两个腔体；（提供厂家盖章的实物照片作为证明材料，并作为验收指标）

3.8.3 配置真空规，软件直接读出高真空读数。

3.9 扫描功能

3.9.1 具备全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、选择反应扫描模式(SRM)、多反应扫描模式（MRM）、动态多反应扫描模式（DMRM）、触发多反应扫描模式（TMRM）等多种模式；

3.9.2 支持以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。

3.10. 软件工作站
3.10.1 质谱仪、气相色谱仪全中文一体化控制；

3.10.2 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；
3.10.3 同一套软件可自由设置成单四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当；
3.10.4 色谱流量监控；色谱断气，质谱离子源、传输线自动降温保护，质谱停止运行；

3.10.5 分子泵转速电流实时监控，异常提示，一键自动停机；
3.10.6 配备农残数据自动判读软件:内置最新版GB2763数据库，录入>10000条限值并据此判读；3.10.7 支持基于保留指数的保留时间自动调整功能；
#3.10.8 具备在序列运行过程中，可修改并插入新序列的功能，而无需中断序列的运行。（提供厂家盖章的证明材料，并作为验收指标）
3.11 数据处理系统与输出系统：
3.11.1 四核CPU，单主频不低于3.2G，内存8G以上，硬盘1T及以上，19寸以上液晶显示屏；
3.11.2 Windows10操作系统以上；

3.11.3 激光打印输出系统。

产品配置要求

4.1气相色谱-串联四极杆质谱仪
4.1.1 气相色谱主机(带有不少于3个色谱柱智能钥匙接口)     1套；

4.1.2 三重四极杆质谱仪（含高灵敏度EI源）          1套；
4.1.3 自动进样器（不低于160位）                   1套；
4.1.4 分流/不分流进样口(含电子流量控制)            1套；
4.1.5 NIST谱库                                     1套；
4.1.6 DB-1ms色谱柱（60m*0.25mm*0.25um）            3根；
4.1.7 DB-5ms色谱柱（60m*0.25mm*0.25um）            3根；
4.1.8 安装与维护工具包                             1套；
4.1.9 泵油 （1L）                                  1瓶；
4.1.10 推斥极陶瓷垫，10/包                          1包；
4.1.11 三合一氦气过滤器                              1套；

4.1.12 离子源抛光粉                                  1瓶；
4.1.13 前级机械泵（4m³/h）                           1套；
4.1.14 样品瓶组件（1000个/盒）                      1盒。
5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

6. 技术文件：

6.1投标人提供的货物须是成熟的全新的产品（不接受二手机或官翻机），其技术规格应符合招标文件的要求。如果投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标；
6.2为便于用户进行接收设备的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

1.1.1 合同签订30日内，由设备制造商向买方提供设备安装场地及准备条件要求文件；

1.1.2 安装、校准与调试:设备制造商授权技术员在买方用户现场免费安装调试；
1.1.3 安装要求：设备制造商应在合同规定时间内完成设备的安装调试，并达到招标文件和技术文件要求的性能；
1.1.4 验收标准：技术指标、配置和精度均应满足投标文件中技术条款和相关标准的要求。相关参数的符合性可由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。如发生再次交货需重新校准的情况，由于供方原因导致的附加校准费用由供方承担。

1.1.5 质保期内提供一次免费异地搬迁和安装服务。
1.2 技术培训 (请参考总则第2.5条)

1.2.1 现场培训：仪器在安装调试同时，设备制造商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要或双方协商约定（一般为安装之日起5个工作日），保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如有用户有因人员流动，需要进行培训，在协商下制造商应尽量满对用户新增实验人员进行免费培训。
1.2.2 集中培训：中标人免费提供需求单位至少2名技术人员到制造商厂家指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天。

1.3 保修期：仪器厂商提供5年的免费保修服务（不含耗材）。
1.4 维修响应时间：中标供应商（制造商）能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等信息。
1.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）
1.5.1技术资料:提供仪器设备的安装、操作手册、维修保养手册等技术文件，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

1.5.2 设备软件程序（包含上/下位机程序）终身免费升级；

（三）订货数量：

一套；

（四）交货地点：
江苏省南京市玄武区北京东路39号中国科学院南京地质古生物研究所或指定地点 

（五）交货日期：

自合同签订之日起，45日内交货至甲方指定地点。 

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。
3

