第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 简要用途 | 交货期 | 交货 地点 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1 包 | 红外光谱-质谱联用系统 | 1套 | 红外光谱可以原位采集红外光谱信号，获得反应过程中分子结构变化信息，适合于多相催化反应、电催化反应，高分子老化反应等，是研究各类化学反应机理以及反应动力学的重要辅助手段。质谱仪与红外光谱联用，可以对各种反应的产物进行定性定量检测，有效帮助了解反应机理。 | 合同生效后6个月内 | 青岛 | 是 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、具体技术规格

第一包

红外光谱可以原位采集红外光谱信号，获得反应过程中分子结构变化信息，适合于多相催化反应、电催化反应，高分子老化反应等，是研究各类化学反应机理以及反应动力学的重要辅助手段。质谱仪与红外光谱联用，可以对各种反应的产物进行定性定量检测，有效帮助了解反应机理。

数量：1套

一、 应用：

红外光谱-质谱联用系统主要用于各种催化反应机理以及反应动力学研究，红外光谱可有效监测反应过程中物质结构的变化，反应温度可达到-150-600℃。质谱主要用于无机气体及低质量数有机气体的实时在线检测分析，可以对反应过程中的各种气体（如H2、N2、CO、CO2、O2等）进行实时在线的监测分析，从而了解催化剂等对于某种气体的反应情况以及反应生成的产物。

二、基本要求：

1.仪器在质量上具有优良的品质和可靠性。设备具有良好的操作性，方便的维修性，可靠的安全性。设备采用的试验方法符合国际标准和中国国家标准。物理量单位制：测量值的单位设置符合国际标准单位制。公制单位和英制单位并可互相转换。

2.电源: 100-240 V, 50 Hz；

3.环境条件：温度15～30℃；

4.环境湿度：10～80％。

★三、系统基本配置：（不需提供彩页等技术支持资料证明）

1.红外光谱仪主机一台，包括；

（1）红外光谱仪主机一台（含DTGS和MCT两个检测器）；

（2）高低温原位漫反射系统一套；

（3）高温衰减全反射附件一套；

（4）Ge晶体一个；

（5）iZ10样品仓扩展系统一套。

2.在线分析质谱仪一套，包括：

(1) 快速毛细管取样系统：石英毛细管（超低流量进样系统）；

(2) 真空系统：80 L/S涡轮分子泵一套、5M3/H涡旋泵一套（耐腐蚀升级、高纯氢升级）

(3) 离子源: 电子轰击离子源；

(4) 分析器：三级过滤四极质谱器；

(5) 检测器：法拉第杯/电子增倍器；

(6) 操作软件：操作软件可对数据进行收集、显示、分析，控制四极杆的参数。常规气体定性定量分析和谱图检索等功能；

四.具体技术要求：

1.红外光谱仪主机

1.1干涉仪：平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有13万次以上连续动态调整功能，保证长时间与瞬时运行的精确度和准确度，质保十年。

★1.2光谱范围：7800-350cm-1

#1.3光谱分辨率：≤0.09cm-1

1.4检测器： DLaTGS中红外检测器和液氮冷却MCT检测器，自动切换。

1.5分束器：中红外KBr-on-Ge

1.6光源：长寿命中/远红外光源，稳定输出，质保十年。

★1.7波数精度：≤0.007cm-1

★1.8信噪比：≥60000:1（1分钟扫描，4cm-1分辨率）

1.9 ASTM线性度指标：对0.0%T的偏离不超过0.07%T

#1.10快速扫描：16cm-1光谱分辨率下≥65张谱图/秒。

1.11激光器：HeNe气体激光器，质保五年。

1.12数据接口：USB2.0

1.13反射镜：所有反射镜均为镀金反射镜，减少光能量损失。

1.14光阑:配置200档以上精度连续可变自动控制光阑,实现高分辨精确测量。

1.15升级功能：可与LC、GC、TGA、样品仓模式的FT-Raman模块、红外显微镜、近红外积分球及光纤模块；Building-in 中远红外ATR附件等。

1.16操作软件：与Windows10兼容，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索等。要求全部汉化界面，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。

1.17附件

#1.17.1加热金刚石晶体ATR附件，最高加热温度210℃。

#1.17.2原位漫反射附件，三镜窗高低温池，硒化锌窗片两片，二氧化硅观察光片一片；高低温池温度范围：-150-600℃；PC温控器。

#1.17.3 Ge晶体（适用于iD7）。

#1.17.4 iZ10样品仓扩展板及地板，兼容6700附件。

1.17.5品牌电脑激光打印机一套。

2.在线分析质谱仪

2.1 快速毛细管取样系统

2.1.1内置石英毛细管，外部为不锈钢套，柔韧，可弯曲；

2.1.2加热温度至200℃，2m长；

2.1.3 300ms内对于气体浓度的变化做出反应；

2.1.4取样管流量：1～2sccm，可调节；

2.1.5取样压力：100mbar～2bar，自适应；

2.1.6取样响应时间：≤150ms/米毛细管；

2.2 真空系统

2.2.1涡轮分子泵一套，含有80 L/S涡轮分子泵、涡轮控制器、自动延时阀、碎片护罩、真空保护模式，为质谱仪工作提供超高真空环境；

2.2.2前级泵一套，含有5M3/H涡旋泵、UHV真空歧管，独立的旁路管路设计，提供高性能的旁路抽取和真空度；

2.2.3保护控制器和真空规，用于检测真空的完整性和在过压时进行互锁以保护质谱；

2.2.4压力显示：具有真空计在仪器外部显示质谱仪工作压力；

2.2.5耐腐蚀升级：用于分析腐蚀性混合气体物，此选项包括铂离子源升级、耐腐蚀性样品管密封圈和气体稀释/吹扫阀。

2.3离子源

2.3.1电子轰击离子源，氧化物涂层的铱灯丝；

2.3.2离子源控制：电子能量扫描：4～150ev；

2.4 四极杆分析器

#2.4.1四极杆种类：三级过滤四极杆

★2.4.2质量数范围：1～200amu；

★2.4.3检测极限：5ppb～0.1ppm；

2.4.4测量通道：>200个，MID 模式；

2.4.5最小扫描步阶：0.01amu；

#2.4.6质量分辨率：0.7amu（全质量数范围内，5%峰谷作为测定分辨率的标准）；

2.4.7快速扫描速度：100amu/s；

2.4.8最快数据采集速度：500点/秒；

2.5 检测器

2.5.1法拉第杯检测器，最小检测分压1×10-10mbar；

2.5.2电子倍增器，最小检测分压2×10-14mbar；

2.6 操作软件

配备专业的分析软件，可对数据进行收集、显示、分析，控制四极杆的参数。具有常规气体定性定量分析和谱图检索等功能，具有直观智能的分析设置界面，多窗口操作界面，可以实时记录、显示实验过程和实验参数。

2.7 其他：与计算机连接方式RS232，网线，USB；

2.8 附件：过滤器，10微米，不锈钢材质，可以丙酮浸泡、超声波清洗，反复使用。

2.9 备件：

2.9.1 取样毛细管内管，1根；

2.9.2 铂分子漏孔，1个；

2.9.3离子源灯丝工具包：1对离子源灯丝；

五 技术资料

1 合同签订后提供设备的预安装场地要求说明书。

2 提供仪器操作、维护说明书及系统软件安装光盘。

3 需要提供与采购合同具有同等法律效力的技术协议，详细说明设备验收的具体方法、依据和技术指标等内容。

4 就用户的要求提供相关的应用资料及技术支持。除了常规的仪器服务外，中标商的技术支持中心有应用专家负责各项支持，可协助用户进行开发及应用。

六 安装培训及售后服务

1设备安装及调试

合同签订后，投标货物原厂工程师需在客户场地准备完毕后2周内为客户提供安装调试服务，安装完成后，安装技术人员应保证所购仪器应按照安装调试的检验标准正常运转。

2 技术培训

安装技术人员应对用户进行仪器基本操作的现场培训，培训熟练实验人员2-3人。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。待仪器使用一段时间后，应免费提供不低于2人次的高阶培训及应用培训。

3 售后服务

3.1 由卖方负责设备开箱、安装到买方指定地点、调试以及精度检验，直至设备进入正常工作状态，并符合验收技术条件的指标要求。

3.2 在设备运行期间有故障发生时，售后服务方必须保证在24小时内进行反馈；如需工程师上门服务，售后服务工程师在接到用户请求后3日内到达现场。

3.3 卖方必须提供原厂明确的售后服务方案，售后服务方必须与用户签订原厂出具的技术协议；

3.4质保期外，投标货物制造厂家应保证15年内能够提供设备备件和相关维修服务；在仪器硬件允许的条件下，投标货物生产厂家免费升级分析测试软件。

★3.5 保修期：提供一年免费保修，保修期自买方验收签字之日起计算。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费，保修期结束以后再提供一年免费人工服务。（不需提供彩页等技术支持资料证明）

七 包装和运输

包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输；供应商对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等任何机械和性能损伤负责，并承担由此产生的一切费用。