第六章 技术要求

第1包  流式细胞仪（中高端分选型）

★1. 设备用途和要求 (本条投标文件中应提供承诺不用提供证明资料)

用于多种类型常见及稀有细胞分离，纯化或富集培养、单克隆细胞分选和细胞成分分选，在干细胞、免疫细胞、血液细胞、肿瘤细胞、植物细胞、药物机理和研发等研究中发挥重要作用。

2. 仪器工作条件

2.1环境温度：15 ~ 25℃

2.2相对湿度：20-60%

2.3工作电压：220V（±10％）50Hz

2.4工作电流：10A

2.5 配置符合中国有关标准要求的插头。否则，提供适当的转换插座。

3. 主要技术参数

3.1 光学系统

★3.1.1激光器平台：

仪器要求配备以下激光器：

激光1: 488 nm 蓝色激光器；

激光2: 633 nm 红色激光器；

激光3: 405 nm 紫色激光器；

激光4: 561 nm 黄绿色激光器；

可升级355 nm 紫外激光器。

#3.1.2检测器参数：前向散射光、侧向散射光、16色荧光检测能力

#3.1.3仪器流动池：仪器配备石英杯流动池。

3.1.4探测器类型：荧光收集系统：采用多角形连续反射荧光收集系统，先收集长波长荧光信号。每根激光器激发的荧光信号拥有单独的信号检测通路，防止染料重叠增加荧光补偿。

3.1.5所有荧光信号仅通过反射的方式分离、传递，在到达检测器之前透射经过滤光片不超过2个，先收集长波长信号，后收集短波长信号，以减少荧光损失。

#3.1.6光路系统：固定光路系统，光路和液流在流动室内固定正交，而不是在空气中正交。开机和更换喷嘴无需调节光路正交。

★3.1.7荧光检测灵敏度（MESF: 等效荧光分子量）：FITC＜90 MESF，PE＜30MESF

3.1.8 荧光分辨率：全峰宽＜3%

3.1.9荧光信号补偿、修正：光通道内/间无限制，硬件补偿和脱机软件补偿均可

3.1.10荧光采集数值孔径：≥1.2。

3.2 液流系统

3.2.1分析速度≥60,000个细胞/秒。

#3.2.2独立液流系统车系统承载10L不锈钢鞘液桶、5L不锈钢乙醇桶、10L废液桶、以及不少于3个5L辅助清洁液桶。实现全自动清洗维护，并由软件控制，无需人工操作。

3.2.3液流车可自行提供空气压力和真空状态，并带有液面感应器，自主供气,不需外接气瓶，该鞘液桶可使用软件进行控制和调节。

★3.2.4 液流喷嘴：规格70μm、85μm、100μm、130μm。固定位置，可拆卸和反复使用,可超声和高压清洗, 开机和更换喷嘴无需重新调节光路。

3.3 分选性能

3.3.1分选纯度：四路分选纯度可达98%，得率＞80%泊松分布。

#3.3.2 分选精度：以不低于1/20液滴的精度判断分选液滴，确保细胞分选纯度。

3.3.3分选速度：不低于60,000细胞/秒。

3.3.4 温度控制：进样样本温度可设置4℃，20℃，37℃，42℃保证分选中细胞活性，软件设置温度。

3.3.5 分选断点计算：装有红色激光管的系统可以自动实时设定液滴时间延迟，全自动液滴监测和时间延迟控制，确保准确分选细胞，自动优化液滴形成，并可全自动进行验证，适用于所有喷嘴。

3.3.6 分选保护功能：突发状况下，机器能够自动停止分选，防止已分选细胞污染。

3.3.7 可使用多种规格进样管，分选舱及收集舱均有独立开关门，进样仓密封, 有效控制气溶胶。可在分选过程中提供全封闭环境，携带污染率0。

3.3.8分选细胞收集：微量管, 12×75 mm管等多规格收集管收集模式。支持2路分选、4路分选、孔板单细胞分选。细胞收集仓位于封闭区域, 可有效控制气溶胶。

★3.3.9全自动标准化无菌分选模式：具备自动无菌分选消毒功能，软件控制，无菌消毒过程无需手动更换鞘液桶，防止交叉污染。自动清洗管路和流动室，自动液流启动, 自动液流清洗和关闭。分选舱及收集舱均有独立开关门，可在分选过程中提供全封闭环境，携带污染率0。

3.3.10 分选冷凝温控系统：可以将分选收集管放置于温度控制系统中，使得分选出来的细胞处于设定的温度下，有效保证细胞活性，温控范围-20℃到120℃。

3.4 应用软件

3.4.1多功能流式细胞仪应用软件

1）使用全数字信号系统，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下。

2）软件可自动操控各项仪器参数的设置，无需用户手工调节和校准。

3）软件具备全矩阵补偿、脱机补偿，并可实现全自动补偿。

4）软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号，无效信号的干扰。

5）数据以标准格式导出，也可以一键式转换为通用的pdf、excel、word、jepg等格式。

6）软件具备多用户模式，保护研究者数据私密性。

7）软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理。

8）软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性。

9）软件同时具备手动设门工具和自动设门工具。

10）脉冲处理系统：能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）。

#3.4.2仪器性能状态自动监控系统,提供软件截图和报告。

装机时报告仪器性能基线，能够进行仪器追踪性能（不少于20点质控图），帮助用户了解仪器性能，以及在使用过程中的仪器变化，减少停机检修时间；除仪器变异系数（CV），还需报告仪器每日检测器电压值、荧光效率（Qr）值、背景荧光（Br）值，根据每日仪器状态自动调整实验的电压设置自动调整电压、激光参数，提高仪器设置的精确性，保证不同时间检测数据的一致性。

★3.5机器配置需求(本条投标文件中应提供承诺不用提供证明资料)

3.5.1流式细胞分选仪主机 一台

    - 流式控制软件及相应的数据分析软件 一套

    - 计算机工作站 一台

3.5.4电脑显示器 一台

3.5.5 精密净化稳压电源 一台

3.5.6 激光打印机 2台

3.5.7 Flowjo软件2套

★4.质保期 (本条投标文件中应提供承诺不用提供证明资料)

4.1原厂免费质保期：验收合格后≥36个月

5.安装要求

5.1中标人根据用户现有安装条件具体设计

5.2中标人根据用户现有安装条件具体设计

5.3 培训名额不少于2人

6.数量：1套

7.到货地点：北京大学医学部

8.到货日期：合同签订后120天（国内供货）或者L/C后 120天（进口免税）

9.★所投产品需为现有成型产品，不得为特供机型，提供产品彩页。

10.★代表关键指标，投标产品必须满足，不满足将被废标；“#”项指标代表减分项，投标产品不满足将被减分，不限制个数。