[bookmark: _Toc25833][bookmark: _Toc26630][bookmark: _Toc1573][bookmark: _Toc32029]招标项目技术、商务及其他要求
[bookmark: _Hlt101846155][bookmark: _GoBack]一、特别说明：
1、2020年8月25日，中华人民共和国应急管理部《关于消防救援领域行业标准以“XF”代号重新编号发布的公告》（2020年 第5号）明确，消防救援领域165项现行行业标准类别由公安安全行业标准调整为消防救援行业标准，代号由“GA”调整为“XF”，顺序号和内容保持不变。 
2、为了落实公告要求，采购人将技术参数中的标准代号调整为XF。目前，参考资料、检测报告等相关资料，在实际投标中，使用代号GA标准仍有效。
二、技术参数及要求

包四、除颤仪：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	单位

	1
	体外除颤仪
	2
	台
	★产品符合 GB 9706.204-2022医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求。
1、 全自动体外除颤仪，主机具有一体化便携把手，重量≤2kg；非可电击心律识别率（无人为干预）：≥98.8%；电池：使用寿命：≥8年（提供截图证明）
2、抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击；
3、防护等级：≥IP55；
4、工作温度范围至少满足-5℃～50℃，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，工作时间≥60min；
▲5、工作湿度范围至少满足2%～95%非冷凝；
6、主机操作面板按键数量：为了防止误操作，主机操作面板上的操作按键数量≤3个；
一、除颤性能：
7、采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；
▲8、输出能量：成人最大能量可支持360J；
9、从开机到200J放电准备就绪用时不超过8s；
▲10、除颤后ECG恢复时间不大于2s；
▲11、适用病人阻抗范围20Ω-180Ω；
二、除颤电极片：
▲12、提供与机器配套的电极片，具备两种粘贴位置指示（成人和儿童），防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示；
13、具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示；
14、设备支持成人、小儿模式，可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量；
15、提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片；
三、电池：
16、在室温温度环境下，电池待机寿命≥60个月；
▲17、可支持最大能量360J除颤治疗大于200次；
▲18、可支持200J能量除颤治疗大于360次，设备提示低电量情况下，仍可支持至少10次200J除颤放电；支持电量提示；
▲19、设备主机界面支持以数字百分比直接显示电量功能；
操作/屏幕：
20、设备可调节语音播放音量，适应急救现场不同环境下使用；
21、设备具有中文操作指导功能；
▲22、支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式；
23、CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式，在CPR仅按压过程中持续提供操作指导；
▲24、屏幕≥7英寸，分辨率≥500x280像素；
25、屏幕具备自动亮度调节功能；
四、数据传输和存储
▲26、存储容量：设备自带存储的内部存储可存储≥1200份自检报告； 支持升级内置式4G或5G网络模块 可连接AED管理平台（提供说明书证明材料）；
27、 数据存储：设备自带存储可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR持续时间、放电次数等要素）等，其中事件数据存储≥600条，便于查询。




备注：技术参数中要求提供的产品第三方检测机构出具证书（检测、认证、测试等），除在投标文件中一并提供外，投标人还可提供在线查询途径。
★四、商务要求
（1） 交货时间：合同签订后60天内。若遇不可抗力或其他特殊情况，经采购人确认后可适当延迟，最多不超过合同签订后120天。装备交货时需提供由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码（或RFID，进行永久标识或相对固定标识）
（2） 交货地点：采购人指定眉山市市内地点。
（3） 交货资料:投标时提供的佐证材料复印件和其他投标文件要求的材料。
（四）履约保证金：金额：采购合同总金额的3%。
交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。
收款单位：眉山市消防救援支队。
交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。
采用担保机构出具的保函方式提交履约保证金的，保函必须符合以下规定：
a.保函应为担保机构出具的合法保函，且应为无条件保函，并有详细明显的验证方法；
b.保函的受益人为眉山市消防救援支队；
c.保函的内容包括但不限于投标人名称、项目名称（如有分包，载明分包号）、项目编号、履约金额、保函的有效期（考虑到交货、验收等不确定因素，采用保函形式提交履约保证金的，保函有效期应不短于2年）、担保机构担保的内容（即：如因投标人原因发生法律法规或合同规定的履约保证金不予退还或扣除的情况，由担保机构向受益人足额支付履约保证金）；
履约保证金退还方式：①以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；②以保函方式提交的，退还保函原件。
履约保证金退还时间：验收合格后18个月，乙方提出退款申请之日起，15个工作日内无息退还。采购人逾期退还的，将承担应退还金额万分之一每天的违约金。若遇项目单位因财务结算等原因封账而导致无法支付相应价款的，顺延至具备支付条件之日起15个工作日内，且不视为采购人违约。
履约保证金不予退还情形：出现合同约定的不予退还情形。
履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿投标人损失。
（五）付款方式及时间：
1、合同签订前，中标人向采购人支付合同总额3%的履约保证金；
2、合同生效后15个工作日内，采购人在收到中标人提供的合法合规发票及相关凭证资料后，采用银行转账方式支付合同总金额的30%合同款（以合同约定为准）；在货物验收合格后15个工作日内，采购人在收到中标人提供的合法合规发票及相关凭证资料后，采用银行转账方式支付至合同总金额的100%合同款（以合同约定为准）。
（六）售后服务
1、保修期：不少于3年（技术参数另有要求的除外）。保修期期内提供7×24小时维修电话服务。易损配件及零件储备期不少于5年。
2、支持重大故障或特殊故障的紧急远程或现场抢修。一般故障，30分钟响应、4小时内到场、24小时内维修完毕；重大故障或特殊故障，30分钟响应、4小时内到场、72小时维修完毕。
3、未经采购人同意，维修维护使用的备品备件及易损件，不得为非原厂件。
4、中标人需建立相应的售后维护档案，每次故障维修提交报告，并提出预防性维护措施，记录每次故障响应服务和预防性维护的详细情况。
5、中标人需建立专门的回访制度，设立专职服务人员，为采购人提供至少每季度一次的回访、技术咨询和技术培训等服务。
（七）验收要求
在合同约定内容全部履行完毕后，采购人按验收标准进行验收。
验收内容如下：
1.履约验收主体：眉山市消防救援支队
2.履约验收时间：合同履约完成后15个工作日内。
3.验收组织方式：自行验收
4.履约验收程序：一次性验收
5.服务履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术参数要求”及中标人投标文件进行验收。
6.商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。
7.履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。
8、中标人在验收前应制定详细验收方案报采购单位审核同意后，派出工作人员，对产品中各项参数尽可能采取非破坏性或其他方式严格验证，确保产品质量。相关费用包含于投标报价中。
（八）其他要求
1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
2、政府采购合同签订前，中标人须将投标文件中关于技术参数的佐证材料原件交于采购人复核，若未在规定时间内提供的，采购人将以投标人涉嫌虚假响应报告财政部门。

注：1、★项为实质性要求，不允许负偏离，招标文件已要求提供证明材料的，按照要求提供；未要求提供证明材料的，投标人可以以应答或承诺方式响应，也可提供证明材料佐证。
2、▲项为重要参数，无标记项为一般参数（技术参数中有要求提供证明材料的，还应按要求提供证明材料），若为负偏离将作不同分值的扣分(详见各标包评分明细表)。
3、带有“▲”标志的技术参数指标，需提供国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具的检测检验报告佐证（技术参数中另有要求提供其它证明材料的除外），所提供的检测（检验）报告应完整有效。
4、响应内容与所提供检测报告不一致的内容，以检测报告为准。

