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第1包  超高分辨气相色谱质谱联用仪

1.主要用途和要求：
此高分辨气相色谱质谱联用仪主要用于创新药物合成的鉴定、天然产物小分子未知有机化合物结构鉴定分析、肿瘤机制和治疗相关的代谢组学研究、食品组学研究、环境有机污染物、毒物及非法添加物等目标化合物和未知物的同时筛查、定性和定量分析。要求仪器设备性能稳定，各项指标满足实验需求，并有良好的技术支持及售后服务。
2.工作条件：
2.1电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz
2.2环境温度：18 to 25℃
2.3相对湿度：40-60%
3.主要技术指标：
3.1配备独立超惰性材料的EI源和化学源(CI)，且配有EI/CI复合源。
3.1.1无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒和透镜整合在单一的套筒内。
#3.1.2具有真空锁定功能，EI/CI切换无需关机泄真空，5分钟内即可取出在EI和CI之间切换，同时可实现不经色谱分离的直接进样分析。
#3.1.3化学源：包括正化学源（PCI）、负化学源（NCI）。
#3.1.4电子流量同时控制两路CI反应气流速, 可实现不同时间对不同反应气流速的控制，软件控制可对一个样品分析时两种CI反应气的自动切换。
3.1.5提供可变电离能量，实现不同离子化能量碎裂，获取分子离子峰。
#3.2 配备直接进样技术。在不影响气相色谱前提下，实现放置于铝坩埚中粉末等固体样品的直接暴露式进样，最高加热温度450摄氏度。对于液体样品，可实现最高电流不低于1000毫安的液体样品闪蒸直接插入式进样。
3.3 质量分析器：采用四极杆与高分辨静电场轨道阱或者飞行时间串联组合质谱。
3.3.1  质量范围：30-3000amu。
#3.3.2最大分辨率不低于50,000(≤200m/z)，提供技术证明材料并可现场验收（提供官方彩页、官网资料或者厂家盖章的数据证明文件。）。
3.3.3质谱采集速率：分辨率≥7500FWHM时，质谱图不小于40张/秒； 
3.4灵敏度：
3.4.1 全扫描Full Scan 灵敏度： 100fg OFN柱上进样 S/N≥10000:1; 
#3.4.2 最低检出限IDL：≤6fg OFN (连续8次进样10fg/uL OFN，1ul进样量，峰面积精度在99%置信水平下) ,提供技术证明材料提供官方彩页、官网资料或者厂家盖章的数据证明文件。）。
3.4.3 正CI灵敏度：10pg Benzophenone(BZP)柱上进样 S/N≥150:1;
#3.5 动态范围：分辨率设定为不小于50000 (FWHM）时，以六氯苯农药为目标物，线性范围≥106
#3.6 高分辨质量分析器真空度小于10-8mbar，提供技术证明材料并可现场验收（提供官方彩页、官网资料或者厂家盖章的数据证明文件。）。
★3.7 检测器: FT傅里叶变换无损检测，质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗性类型检测器的，需提供至少5套备用。
3.8 气相色谱部分
3.8.1进样口载气压力范围：最高压力不低于 150psi。
#3.8.2多级程序升温柱温箱，不低于32阶33平台；最大升温速度为125℃/min。
3.8.3柱温箱降温能力：从450℃降到50℃时间小于5min。
3.8.4具有彩色触摸屏，全触控屏幕进行仪器操作方法开发和状态控制，拥有多语言功能，可在线查看维护指南，运行日志和视频教程等。
3.9自动进样器
#3.9.1 样品位数：≥155位（2mL）。
3.9.2 进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫，衬管无需搬动进样器。
3.10 顶空进样
3.10.1 样品瓶位数：≥10位
#3.10.2  样品出口直接与毛细管色谱柱连接
3.10.3 样品流路材料：采用高化学惰性材料或惰性涂层
#3.10.4孵化箱温度：关闭或室温 +5 至 300 ℃，增量设置为 1 ℃，读取精度为0.1 ℃
3.11软件：
3.11.1仪器控制及数据处理工作站：
3.11.2原厂原代码级软件
3.11.3质谱数据处理软件可依据谱库中标准保留时间和精确质量数，同位素丰度等质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜索, 并显示搜索结果。软件可从多个叠加图谱中快速分离、提取单一化合物谱图信息，能够获得纯净质谱图，并进行NIST谱库检索。
3.11.4统计分析软件
3.12★配置要求：（本条投标文件中应提供承诺应答，但不用提供产品彩页证明）
1、超高分辨气相色谱质谱1套
1）包含离子源3套；
2）GC主机1台；
3）高分辨质谱主机1台；
4）不低于155位自动进样器1套；
5）顶空进样器1套
6）直接进样杆1套；
7）测试标液1套；
8）NIST谱库1套；
9）定量软件1套；
10）色谱柱4根；
11）备用灯丝2根；
12）耗材包（包括衬管、隔垫、密封圈、石墨垫、样品瓶、柱螺帽等）1套
13）直接进样用样品杯1包
2、国内配套设备
1）10KV/1h 不间断电源1台；	
2）配套数据处理专用电脑1套，须满足软件运行需求；
3）空调1台，功率大于等于3匹变频空调；
3、零备件：
配置两年内易损易耗零配件，包括配置不同规格和性质的气相色谱柱；提供足够的管线、接头、切换伐、密封件、泵清洗件及其他各种相关另备件。日后零部件和易耗件购置按主机同样或更优惠折扣价提供。

4.质保期与保修期（注意质保期与保修期的区别，保修期是在质保期后）
4.1★质保期：≥ 12 个月（本条投标文件中应提供承诺应答，但不用提供产品彩页证明）
4.2保修期： ≥12  个月
5.安装要求：
5.1中标人根据用户现有安装条件具体设计
6.数量：1套
7.到货地点：北京大学医学部
8.到货日期：合同签订后 30 天（国内供货）或者L/C后   90  天（进口免税）
9.所投产品需为现有成型产品，不得为特供机型，提供产品彩页；
10.★代表关键指标，投标产品必须满足，不满足的投标文件将被拒绝；
“#”项指标代表减分项，投标产品不满足将被减分。
5.质保期：
5.1★原厂质保期：≥12个月 （整机一年全免费质保）（本条投标文件中应提供承诺应答，但不用提供产品彩页证明）
5.2★保修期：≥ 12个月（保修期内只收取硬件更换费用，不收取上门工时费）（本条投标文件中应提供承诺应答，但不用提供产品彩页证明）
6.安装要求：
6.1中标人根据用户现有安装条件具体设计	
6.2 公司在北京有技术支持和维修团队（提供证明，比如：办公室、实验室、有维修站、备件仓库或者备机并加盖制造厂家签章），仪器故障能做到4小时相应，48小时内安排上门。
6.3仪器到货前，厂家为用户提供场地安装说明书，并协助用户进行实验室方案设计；
6.4仪器安装后，厂家售后及应用工程师会提供现场质谱基本操作、仪器常规维护相关培训。
7.数量：1套
8.到货地点：北京大学医学部
9.到货日期：合同签订后150天（国内供货）或者L/C后150天（进口免税）。
10.所投产品需为现有成型产品，不得为特供机型，提供产品彩页.
11.★代表关键指标，投标产品必须满足，不满足将被废标；
“#”项指标代表减分项，投标产品不满足将被减分，不限制个数。
12、验收标准： 
12.1设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及投标人双方共同签署验收文件。
12.2仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协商足够准备时间，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师和采购人当场进行开箱检查。采购人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换；设备的表观应完好（有无受潮、锈蚀、损伤等），备品备件齐全（列出清单、数量），使用说明书、技术资料齐全，设备名称、型号规格配置等应与合同相符。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有损坏，采购人有权向投标人提出退、换和索赔。
12.3仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试；由用户单位进行使用性能方面的确认，设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标（以#号指标为重点验收指标）。
13、培训：
13.1安装调试之后，应用工程师将到用户现场进行现场免费培训，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用等，直至用户掌握怎样使用设备为止。
13.2投标人应向采购方提交测试内容、方法和计划。测试内容由投标人拟定并包括采购人需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标人必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标人承担。
13.3签署验收报告：用户经试用确认该设备性能和培训符合要求后签署验收报告。
14、维修服务体系：
具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内卖方提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，24小时内到达维修现场，延误时间则顺延质保期；质保期结束后接到报修信息仍需24小时内到达维修现场。

