[bookmark: _Toc183523104]第五章   采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	序号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品投标
	是否为核心产品

	1
	二维气相色谱仪
	1台
	否
	是


2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交付（实施）的时间（期限）：自合同签订并生效之日起60天内交货并完成安装调试；
交付（实施）的地点（范围）：北京师范大学。
2. 付款条件（进度和方式）
采购人于合同生效后30日内向成交供应商预付50%的货款，货物到货后经采购人初步验收合格后30日内支付成交供应商30%的货款，产品安装调试完毕且验收合格后30日内支付剩余20%的货款。
3. 售后服务（质保期）
3.1售后服务：
制造商原厂免费质保期2年，质保内容包括整机及所有相关用品；质保期内所有服务（包括更换配件等）免费；质保期外，采购人可根据需要重新与中标人签订产品维护协议（符合采购人采购制度要求的前提下），确保仪器的正常运转。需提供由制造商出具的售后服务承诺函。
保证售后维修的及时、快捷：在接到采购人的服务申请后，中标人应在2小时内电话响应，需到现场解决的，维修工程师应在24小时内到达现场。
3.2安装调试与培训
提供仪器的现场安装调试，提供仪器及操作软件中文说明书，并同时在现场对用户进行免费操作培训，培训时间根据采购人实际情况来定，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用与开发，并指导采购人进行样品分析检测，前期使用中标人派专业技术人员培训采购人技术人员共同操作仪器，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
满足教学科研需要。该仪器是带有先进流量控制系统的高性能毛细管气相色谱仪。在同一台仪器上至少可以同时安装三个进样口、四个检测器。配有微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2. 货物技术要求
（一）快速加热和冷却的柱温箱
1  柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）或者更宽；
★2  程序升温：≥27阶28平台；
#3  可设定升温速率：≥±180℃/min；
4  温度设定精度：≤0.1℃；
5  控温精度：≤设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)；
6  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化＜0.01℃；
7  冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）；
8  具有柱温箱温度的自动保护功能；
9  最大运行时间：≥9000分钟；
#10气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。须提供主机彩色触摸屏的图片证明；
#11柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。须提供显示“氢气漏气报警功能”的主机触摸屏界面截图证明；
12具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率。
13柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮。
（二）进样单元
支持同时安装三个独立控温的进样单元，由电子流量控制系统控制（AFC），可实现“2个SPL+1个PTV”或“2个PTV+1个SPL”等的进样口组合模式。
1. 分流/不分流进样口
1.1  最高温度：≥430℃；
#1.2  配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；
支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能，须提供软件截图。
1.3  标准配备载气节省模式；
#1.4  进样口标配快速维护功能，徒手无需任何工具即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置。须提供徒手维护技术的图片证明材料；
1.5  压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）或者更宽；
1.6  压力控制精度：≤0.001psi；
1.7  压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min；
1.8  压力程序：≥6阶；
1.9  分流比设定范围：0 ～ 9000或者更宽；
1.10  流量设定范围：0 ～ 1280mL/min，He；0 ～ 550mL/min，N2或者更宽
1.11  进样口标配快速使用功能，徒手无需任何工具即可完成色谱柱的安装或拆卸，仪器自动感知最佳气密位置。
#1.12 仪器主机支持同时安装3个SPL进样口。须提供“同时安装3个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料。
2. 宽口径进样口
2.1 最高温度：≥450℃
2.2 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）或者更宽
（三）检测器单元
可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由压力控制系统控制（APC）。
1. 热导检测器（TCD）
1.1 最高使用温度：≥400℃
1.2 具有过热保护功能
1.3 灵敏度：≥20000mv.mL/mg (癸烷)
1.4 动态范围：≥ 105或者更宽
1.5 数据采集速度：≥400Hz
1.6 热导丝：铼-钨丝
1.7 双灯丝结构，其中一根灯丝作参比
2. 氢火焰离子化检测器（FID）
2.1 最高使用温度：≥450℃
2.2 自动点火功能
★2.3 检测限：≥1.3×10-12g/s ( 十二烷 )
2.4 动态范围：107或者更宽
2.5 数据采集速度：≥400Hz
（四）其他
1. 色谱柱和主机功能
1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱（多环芳烃分析专用色谱柱）、PLOT（多孔层开管柱）、手性柱等特殊填料色谱柱;
1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制;
1.3 具有专为色谱柱安装设计的辅助使用组件——进样口/检测器量具的多合一。
1.4 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件。
1.5主机具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统。
#1.6主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，并可在主机彩色触摸屏上进行设置。须提供“参数锁定功能”和“显示屏锁定功能”的主机触摸屏界面截图。（具备相应功能即可）
1.7主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。
2. 电子流量控制单元
2.1具有大气压力补偿和温度补偿功能；
2.2压力单元包括psi, kPa, bar三种，可自由选择使用；
2.3 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）或者更宽
2.4 压力控制精度：≤0.001psi；
2.5 压力程序阶数：≥6阶；
2.6 压力传感器准确度：< ± 2%（全范围）；
2.7 压力传感器重现性：< ± 0.34 kPa；
2.8 温度系数：< ± 0.068 kPa/°C；
2.9 压力漂移：< ± 0.68 kPa/6个月；
#2.10 支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气；须提供主机触摸屏显示具备上述4种载气类型可选界面的截图。
（五）数据处理系统
1. 数据采集和数据解析
采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP（药品非临床研究质量管理规范）/GMP（药品生产质量管理规范）操作规范。具有计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间，具有保留时间自动校正功能。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。
2. 报告制作
具有高度灵活的报告制作功能，可以快捷选用各种类型的模板文件，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。
3. 质量控制
高精度控制QA（质量保证）/QC（质量控制）功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD（检测限）、LOQ（定量限）、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。
4. 网络化控制及信号传送
可通过网络式CDS（色谱数据系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。
具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机。
主机可选择使用USB接口、LAN接口或RS-232C接口传输数据。 
5. 法规符合性
完全符合GLP（药品非临床研究质量管理规范）/GMP（药品生产质量管理规范）相关法规的要求。
（六）仪器配置要求：
★1.主机两台，包括分流不分流进样口2个，宽口径进样口2个，FID检测器2个，TCD检测器2个；
★2.消耗品包2个，包括高温隔垫25个，普通隔垫100个，石英棉1瓶，接头1个，O型圈10个；进样针1根；衬管10根；毛细管切管器1个，压环20个。
★3.色谱柱10根，弱极性4根，中等极性4个，强极性2根，30m, 0.25mm, 0.25um

3. 验收标准
由学校组织人员按照招标文件及投标人响应文件对设备进行验收。
[bookmark: _GoBack]
