中国海洋大学液相色谱质谱联用仪采购项目采购需求

一、商务条件

1.交货期及交货地点

1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2采购人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备质保3年，进口设备质保1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

2.4如中标人所提供产品经检验不符合招标文件及合同约定的质量标准，则视为中标人根本违约。投标人有权解除合同，并要求中标人向投标人支付相当于该合同设备总价款300%的违约金，且该违约金的支付并不免除中标人返还已收货款及赔偿需方其他损失的责任。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。设备验收由专家组和中标人联合在中国海洋大学进行，验收条件按照合同规定执行。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

4.2货物由中标人进行安装并调试好，达到说明书技术指标的要求，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

4.3中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试设备所需要的工具。

5.售后服务

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

6.培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

二、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱质谱联用仪 | 1.离子源为加热式电喷雾源，具备双温控区域，加热温度不低于600℃；支持全自动蠕动泵直接进样与校准；软件具备实时喷雾稳定性监控；离子源腔体设有观察窗口可直接监视喷雾状态与洁净程度； 2.离子传输系统采用锥孔方式，配备离子传输管以保护分子涡轮泵，具备真空隔断阀；使用分段式双曲面四极杆结构，分辨率小于0.4Da； 3.质量分析器分辨率不低于138000FWHM，分辨率不受扫描速度影响，质量范围为40至4000m/z；MSMS扫描速度可达100HZ，高分辨率、高稳定性的四极杆分析器（MS1）设计，具有增强的亚微秒同步功能，配合预过滤器能够尽可能提高分辨率和传输率，同时大幅减少污染； 4.灵敏度方面，MS/MS模式下200fg利血平信噪比不低于100：1，提高仪器分辨率时灵敏度不显著下降；支持全扫描MS、MS/MS、ESI/APCI切换、全子离子扫描、数据依赖扫描、数据非依赖扫描等模式；检测器为非损耗型； 5.二元高压液相泵流量调节范围为0.001至2mL/min，调节增量为1μL/min；压力范围为2至103MPa；自动压缩补偿不受流动相组成影响；流量准确度不高于±0.1%；梯度采用高压比例调节；配备六通道内置式脱气系统； 6.自动进样器支持压力范围2至103MPa；进样体积范围为0.01至25μL，最小调节步长为0.01μL；进样体积为1μL时所需最小样品体积不高于2μL；样品舱温度调节范围为4至40℃；样品瓶容量不低于90位，适配2mL标准样品瓶； 7.柱温箱温度调节范围为5至90℃，调节增量为0.1℃；20至50℃范围内升温时间不大于15分钟；内置≥色谱柱各1根；耐压范围为5至103MPa； 8.数据处理系统配备主流品牌工作站；可实现LC与MS/MS全自动控制、碰撞能及碰撞气压力自动优化、方法建立、谱库检索、痕量定量分析与数据库构建；软件具备实验数据采集、定性定量处理与实验室数据管理功能，能满足当今分析实验室对全流程优化的系统化需求； 9.后期可升级蛋白组学配置，如纳升蛋白液相、纳升离子源及蛋白组学软件； 10.数据库参数： （1）代谢组学软件，支持多家仪器投标人数据导入，提供导向性工作流程，快速、定向、可靠地确定目标化合物并导出结果以供组学研究之用； （2）配套代谢组学数据库，包含一系列小的生物化学分子、广泛的初级代谢和化合物分类； （3）配套天然产物数据库：用于天然产物和微生物鉴定，库内需含原始分离路径、合成路线等信息，且可链接到原文献界面进行查看； 11.为保障仪器的稳定使用，不接受OEM机、翻新机以及生产日期大于1年的库存机器。须包括高分辨质谱仪1套、液相色谱仪1套、废液实时处理系统（要求废液进液浓度不低于20万COD、处理量不低于5L/H）、原厂软件1套、切换阀1个、各类色谱柱、样品瓶100个、电脑1套、隔离变压器1套（10KVA）、UPS不间断电源（延续两小时）1套。 | 1台 | 480.00 |

### 注：

### 1.投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款评标委员会有权按负偏离进行处理。在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审，如存在两项及以上有效佐证资料表述不一致，按有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告、厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）、产品说明书、官网截图、彩页（须包含技术参数）、技术偏离表的顺序进行认定。

### 2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。

### 3.设备分项报价不可超过预算单价，否则视为投标无效。