采购需求
一、采购需求概况
1.本项目属性为：货物，核心产品：标项一：气相色谱质谱联用仪；标项二：气相色谱仪

2.采购标的：
标项一：
	序号
	标的名称
	允许进口
	强制节能
	优先节能
	优先环保
	标的限价
(万元)
	所属行业

	1
	气相色谱质谱联用仪
	否
	否
	否
	否
	47.43
	工业

	2
	液相色谱仪
	否
	否
	否
	否
	33.88
	工业



标项二：
	序号
	标的名称
	允许进口
	强制节能
	优先节能
	优先环保
	标的限价
(万元)
	所属行业

	1
	气相色谱仪
	否
	否
	否
	否
	46.58
	工业

	2
	紫外分光光度计
	否
	否
	否
	否
	30
	工业



二、为落实采购政策需满足的要求：
	[bookmark: _Hlk45005599]序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购进口产品
	不允许采购进口产品

	2
	支持绿色发展（强制采购节能产品）
	不适用

	3
	支持绿色发展（优先采购节能）
	不适用

	4
	支持绿色发展（优先采购环保产品）
	不适用

	5
	政府采购促进中小企业发展
	1.本项目预留份额专门面向【中小】企业采购。享受【中小】企业扶持政策的供应商，提供符合要求的《中小企业声明函》。
2.说明：在货物采购项目中，货物由【中小】企业制造，即货物由【中小】企业生产且使用该【中小】企业商号或者注册商标。
与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业不得享受中小企业扶持政策。
▲可以享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。《中小企业声明函》填写企业类型错误，以致该供应商享受本不能享受的中小企业扶持政策的，投标无效并依法承担法律责任。
（工业和信息化部中小企业局）中小企业规模类型自测小程序：http://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。
3.本项目属性为：货物
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	6
	支持本国企业
	供应商提供符合本国产品标准的产品，应出具《关于符合本国产品标准的声明函》；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品成本比例的声明函》。
说明：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	7
	政府采购支持监狱企业发展
	监狱企业视同小型、微型企业。符合条件的供应商提供：属于监狱企业的证明文件。

	8
	政府采购促进残疾人就业
	残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的供应商提供：《残疾人福利性单位声明函》。

	9
	其他说明
	相关政策详见【第三章  投标人须知】。



三、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）
	交付时间
	标项一：合同签订后3个月内交付至用户指定地点；
标项二：合同签订后3个月内交付至用户指定地点。

	交付地点
	采购人指定地点

	▲付款方式
	1.付款方式：
标项一：货到经安装调试,用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款；项目验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。
标项二：货到经安装调试,用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款；项目验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。
2、货款的结算：
开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学
纳税人识别号：12100000470095016Q
地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919
开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行
账号：19042201040000014

	售后服务
	▲质保期：标项一：2年，项目验收合格后开始计算；标项二：2年，项目验收合格后开始计算。
供应商应提供详细的售后服务方案，包括但不限于：售后服务年限、售后服务内容、售后响应时间、售后服务保障措施。

	服务标准、期限、效率
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内；
电话技术支持时间：7*24小时；
若需上门维修，则在：48小时内到达现场并进行维修。
6.供应商应提供1年1次定期巡检。

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、采购文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

	其他技术、服务要求
	▲1.供应商应按采购文件规定向采购人提供全新的原装合格产品，产品应符合国家法律法规规定。供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。
2.供应商应提供有关的全套技术文件。
3.安装调试：
3.1安装地点：采购人指定地点；
3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；
3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；
3.5供应商免费提供合同货物的安装服务；
3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划和安装调试方案。
4.技术支持：
供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
5.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；
6.提供产品相关配件、附件、备品备件及耗材的准备和保障措施、消耗水平和成本方案。
7.培训：
7.1 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；
7.2 培训实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明；
7.3 供应商应提供相应的培训计划、培训范围，实施方案。



四、技术要求

标项一：气相色谱质谱联用仪和液相色谱仪设备采购 
1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。
2.需实现的功能或者目标：依托气相色谱 - 质谱联用技术，完成复杂有机样品的分离、定性鉴定与定量检测，支持未知化合物谱库检索、结构解析，具备高灵敏度与良好稳定性，满足各类有机化学样品分析及开放共享测试需求。
3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	气相色谱质谱联用仪
	1
	台
	1.工作条件及产地
1.1 电源电压：220 V±10%；
1.2 温度：18℃～28℃；
1.3 湿度：40%～70%。
2.气相色谱仪部分
2.1 柱箱
2.1.1 操作温度范围：室温以上2℃～450℃，使用液态CO2时可达-45℃；
2.1.2 可设定升温速率：≥230℃/min；
2.1.3 程序升温的阶数：至少32阶33平台；
2.1.4 温度设定精度：≤0.1℃；
2.1.5 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)；
2.1.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；
[bookmark: OLE_LINK2]★2.1.7 冷却速度：从450℃降到50℃≤3.4 min（204 s），投标文件中提供相应证明材料；
2.1.8 最大运行时间：9999.99 min；
2.1.9 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控；
2.1.10主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。投标文件中提供“参数锁定功能”和“显示屏锁定功能”的主机触摸屏界面截图；
2.1.11 主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。
2.1.12 主机触摸屏支持显示配置3条流路通道；
2.1.13 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率。投标文件中提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图证明；
2.1.14 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮。2.1.15 气相色谱与质谱须相互兼容。
2.2 分流/不分流进样口
2.2.1 压力、流量和分流比可通过流量控制系统进行数字化设定；
2.2.2 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能；
2.2.3 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲和恒线速度控制功能。投标文件中提供软件截图证明或其他证明材料；
2.2.4 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。
2.2.5 进样口配置“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭。投标文件中提供“智能锁”技术的图片证明材料；
★2.2.6 最高温度：≥450℃；
2.2.7 压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0 ～ 150 psi）；
2.2.8 压力控制精度：≥0.001 psi；
2.2.9 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min；
2.2.10 压力程序的阶数：≥7；
2.2.11 分流比设定范围：0 ～ 9999.9；
2.2.12 流量设定范围：0 ～ 1300 mL/min；
[bookmark: OLE_LINK4]2.2.13 仪器主机最多可同时安装3个分流/不分流进样口。投标文件中提供“同时安装3个分流/不分流进样口的安装位置图示”的证明材料；
3.自动进样器单元
★3.1 样品位：≥150位样品盘；
3.2 进样量范围：0.01 ~ 200 μL，10 μL 注射器以0.1 μL 步进；
3.3 交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)；
3.4 具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定；
3.5 保留时间重复性：<0.0008 min；
3.6 峰面积重复性（RSD）：<1% 。
4.质谱仪部分
4.1 基本性能
4.1.1 质谱与气相色谱须相互兼容；
4.1.2 质量数范围: 1.5 ～ 1090 u；
4.1.3 灵敏度： 
4.1.3.1电子电离（EI）全扫描模式（Scan）(氦气)：1 pg OFN，m/z 272，S/N ≥1500；
4.1.3.2仪器检出限IDL（选择离子监测SIM）：IDL ≤15 fg（100 fg OFN，8次连续进样）。
4.1.4 分辨率：0.4~2.0 u；
4.1.5 质量稳定性：≤ ±0.1 u/48 h (恒温)；
★4.1.6 最大扫描速度：≥30,000 u/sec)。
4.2 离子源
4.2.1 配置电子电离（EI）；
4.2.2 离子源材质：整体惰性化高灵敏度离子源；
4.2.3 离子化能量：10 ～ 250 eV；
4.2.4 离子源温度：独立控温，140 ～ 300℃；
4.2.5 灯丝电流：10 ～ 250 μA（发射电流）；
4.2.6 双灯丝设计（支持自动切换）；
4.2.7 支持长寿命灯丝；
4.2.8气相色谱-质谱联用GCMS 接口温度：≥400℃。
4.3 质量分析器
★4.3.1 配备预四极的高精度全金属四极杆；
4.3.2 具有可转动的预四极杆有效避免主四极杆，以及检测器的污染；
4.3.3 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子有自动电场补偿技术，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。投标文件中提供此技术的证明材料；
4.3.4 四极杆无需控温即可实现0.1 u/48 h稳定。
4.4 扫描功能
4.4.1 扫描功能：支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式；
★4.4.2 最小扫描间隔：≤0.003 s；
4.4.3 支持SIM通道数：≥4,000 个化合物，≥32,000 个通道。
4.5 检测系统
4.5.1 配备偏转透镜的低噪音二次电子倍增器；
4.5.2 动态范围：≥8 × 106。
4.6 真空系统
4.6.1 配置涡轮分子泵 + 机械泵组合真空系统，可满足质谱高真空工作条件；
4.6.2 真空系统可适配色谱柱最大柱流量不低于 4 mL/min。
5.数据处理系统
5.1 仪器控制软件支持Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式；
5.2支持“Smart SIM+功能”（自动创建SIM表）和“AART”功能（基于保留指数的保留时间自动校正）；
★5.3支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。投标文件中同时提供中文和英文工作站的界面截图；
5.4支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，农药数据库、代谢物数据库等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能；
5.5 具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能；
5.6 可通过LAN与同一局域网的电脑或平板进行远程控制，实时远程监测分析进程及仪器状态，实现人机分离模式操作。投标文件中提供仪器实机图片证明；
5.7 支持不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和仪器维护导航功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）；
5.8 具备仪器节能运行模式；
5.9支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示。投标文件中提供软件界面截图证明。
6.配置清单：
6.1气相色谱质谱联用仪主机1套（包含一套EI源）；
6.2 机械泵1套；
6.3 简体中文版工作站1套；
6.4 NIST谱库1套；
6.5 维护工具包1套；
6.6 耗材备件包1套；
6.7 载气净化装置1套；
6.8 管路组件1套；
6.9 低流失色谱柱2根；
6.10 备用灯丝6根；
6.11 液体自动进样塔1套（150位）；
6.12 进样瓶500个。

	2
	液相色谱仪
	1
	台
	1.操作环境
1.1 工作电压：220V ±10%，单相；
1.2 工作温度：4-35℃；
1.3 相对湿度：小于80%。
2.系统控制器
2.1 最多可连接单元：≥5(含溶剂输送单元)；
2.2 操作温度范围：4~35℃；
2.3 电源：由输液单元提供；
2.4 工作站：工作站控制。
3.输液泵
★3.1 泵类型：并联双柱塞输液泵，具备低脉动、高精度微量输液能力；投标文件需提供输液泵结构原理图。
3.2 配置物理双泵头；
3.3 流速范围：不低于0.0001-10.0000mL/min范围；
3.4 耐压：≥44MPa；
★3.5 流速精确度：≤0.060％RSD；
3.6 混合器控温：可实现流动相快速、稳定混合；
3.7 梯度类型：四元梯度系统；
3.8 浓度梯度范围：0~100%(0.1%步进)；
3.9 支持自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行流路排气冲洗，快速恢复至正常分析状态；
3.10 具有智能流量控制功能；
3.11 pH范围：1–14。
4.脱气机
4.1 流路数目：≥5路；
4.2 脱气流路体积：≥400µL/每流路。
5.自动进样器
5.1 线性：>0.9999%；
5.2 耐压：≥42MPa；
★5.3 进样周期：≤6.7秒；
5.4 进样速度：≤4秒；
5.5 样品数量：≥160位(1.5mL/2mL样品瓶)；
5.6 样品数量扩展：最多可扩展至≥16000个样品；
★5.7 交叉污染：≤0.0003%；投标文件中需提供相应证明材料。
5.8 具有针外润洗和进样口冲洗功能；
5.9 针外壁送液清洗：可扩展支持两路清洗液；
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]5.10针内壁清洗：可扩展支持3路清洗液；
5.11双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析；
5.12支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、进样功能、自动衍生等；
5.13支持样品冷却：样品高速冷却机制可在20分钟以内达到设定温度；
5.14智能化样品冷却机制，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并防止冷凝的发生；
5.15 pH值范围：1–14。
6.紫外检测器
6.1 光源：氘灯；
6.2 波长范围：190~700nm；
6.3 支持双波长功能；
6.4 漂移：＜0.1×10-3AU/h；
6.5 噪音：＜5.0×10-6AU；
6.6 线性范围：＞2.5AU；
6.7 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃(250nm，甲醇1ml/min)；
6.8 标准池：光程：10mm，池体积：12μL、耐压：12Mpa；
6.9 流通池ID/光源ID功能：支持识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告；
6.10 流通池温控：可调节；
★6.11 控温单元：配置光路系统和流通池；
6.12 流通池温控范围：9~50℃，步进1℃；
6.13 支持双波长模式；
6.14 具有比例色谱功能；
6.15 具有波长扫描功能；
6.16 具有波长时间程序。
7.柱切换功能
★7.1 通过阀切系统，能够实现2柱切换功能，以确保高效的分析方法开发和高效分析功能。
8.柱温箱
8.1 温度控制类型：强制空气循环；
8.2 温度控制范围：室温-10℃~85℃；
8.3 色谱柱容量：单个柱温箱内可放置不低于6根长250mm的色谱柱和混合器以及柱切换阀；
8.4 双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器。
[bookmark: OLE_LINK1]9.色谱工作站
9.1 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能(i-PeakFinder)、智能峰解卷积功能（i-PDeA）、动态范围扩展功能(i-DReC)、以及自动IQ、OQ等功能。
10.配置清单：
10.1 高精度输液泵1套；
10.2 混合器组件1套；
10.3 工具包1套；
10.4 二柱切换系统1套；
10.5 脱气机1套；
10.6 溶剂托盘1套；
10.7 自动进样器1套；
10.8 高灵敏紫外检测器1套；
10.9 系统控制器1套；
10.10 柱温箱1套；
10.11 管路组件包1套；
10.12 简体中文版控制及数据处理软件1套；
10.13 手性分离柱2根。


5.其他要求：
5.1 售后服务要求响应时间：提供全天24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，2小时内响应，在48小时内到达现场并解决；
5.2 提供不低于2个厂家培训名额，确保培训人员经培训后能正常使用上述所有设备，厂家不定时组织相关仪器技术前沿讨论班，届时邀请用户参与学习讨论；
5.3 技术支持，仪器到货前，安排工程师上门核查实验室条件，并就场地布局、供电、供气、通风排气及环境温湿度等配套条件提供指导。仪器到货后一周内安排工程师上门安装培训至用户能独立操作。仪器使用终生提供专业的技术支持。

标项二：气相色谱仪等设备采购
1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。
2.需实现的功能或者目标：主要用于化学合成与催化反应过程中的样品分析及材料光学性能表征。其中，气相色谱仪用于反应混合物中各组分的高效分离与定性、定量分析，实现反应物转化率、产物收率及选择性的准确测定，支撑催化反应性能评价与反应条件优化；紫外可见分光光度计用于样品吸收光谱测定、物质浓度分析及材料光吸收性能表征，支撑半导体材料光学性质研究与光催化反应过程分析。两台仪器共同服务于化学合成、材料表征及催化反应研究，为反应体系优化、催化性能评价及反应机理研究提供实验数据支撑。
3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	气相色谱仪
	1
	台
	1.质量数范围： 1.5～1090 u；
2.灵敏度：IDL（SIM）：IDL ≤10 fg（100 fg，OFN，8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 3.4%）；
3.质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)；
★4.最大扫描速度：≥20,000 u/sec ；
★5.真空泵：涡轮分子泵抽力≥400L/s；
5.支持高灵敏度Smart EI/CI 复合离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和PCI质谱图；
6.提供农药残留、邻苯二甲酸酯、多环芳烃 3 个版本智能选择离子监测分析方法包，包含≥12 套方法条件、540 种以上化合物（中英文名称、CAS 号、保留指数）、≥1650 个 SIM 参数、≥11个分组，适配食品、纺织品、环境、玩具检测；
7.配备预四极的全金属四极杆，具有高抗污染能力；
8.具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率；
9.柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间；
10.进样口配置“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置。须提供“智能锁”技术的图片；
★11.支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能；投标文件中提供“恒线速度”技术的证明材料；
★12.四极杆材质为全金属钼材质，具有自动优化加速功能：支持高质量端离子的自动电场补偿，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性；
★13.预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨。

	2
	紫外分光光度计
	1
	台
	1.设定波长范围：≥185~1400nm；
2.波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位；
3.光源切换波长：和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm；
4.谱带宽度：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm （低杂散光模式）；
5.分辨率：≤0.1nm；
6.杂散光：KCI< 1%T （198nm）；
7.测光方式：双光束测光方式；
8.测光类型：吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）；
9.测光范围：吸光度：-5~5 Abs；
★10.噪音：≤0.00003Abs RMS (500nm)；
11.基线稳定性：<0.0002Abs/hour；
12.仪器基线飘移衡量指标：小于0.0002Abs/h；
NaI < 0.005%T （220nm)；
NaNO2 < 0.005%T （340nm)。
★13.谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式），需提供官方证明材料；
★14.测光范围: 吸光度：-5~5 Abs；
15软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据；
16.带独立的积分球附件，最大支持波长≥1400nm。
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