一、采购项目基本情况：
1、 本项目共1个包，采购预算/最高限价：16万元。
2、本项目采购标的所属行业：工业。

二、项目采购清单：
	序号
	标的名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	数码成像生物显微镜
	/
	1
	台
	

	2
	体视显微镜
	/
	1
	台
	

	3
	生物显微镜
	/
	1
	台
	

	4
	医用冰箱
	/
	1
	台
	

	5
	单道可调移液器
	0.5~10ul、10~100ul、20~200ul、100~1000ul
	8
	台
	

	6
	可调移液器
	0.5-10ul、20-200ul
	44
	台
	



3、 技术参数要求
（一）生物显微镜
用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
1、工作条件
1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行；
1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2、主要技术指标
2.1生物显微镜
★2.1.1光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤ 45mm；
★2.1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）；
2.1.3调焦机构：有粗调限位，可进行张力调节，避免标本或物镜的损伤；
2.1.4聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.1.25；
★2.1.5照明系统：20000小时寿命LED光源；
★2.1.6双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20；
2.1.7目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；
2.1.8物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式≥4孔物镜转盘，便于放置标本等操作；
★2.1.9物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12mm）；
2.1.10防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做防霉处理；
2.1.11所采用光学元件均为环保无铅玻璃；
★2.1.12机身背后具有收纳盒，可放置电源盒；
2.1.13机身可加装防盗锁。
3、基本配置：
3.1  生物显微镜主机：1套；
3.2  透射明场照明系统：1套；
3.3  平场消色差物镜4X—100X（4个）：1套。

（二）数码成像生物显微镜
用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作。
1、工作条件
1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行；
1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2、主要技术指标
2.1 生物显微镜
★2.1.1光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm；
★2.1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台距离桌面不高于140mm，便于双手平放在桌面操作，最大限度减轻疲劳，机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm，移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm，载物台XY 移动可锁定；
2.1.3调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5μm；
★2.1.4聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（油浸时）；具有两种观察模式，可在明场暗场中任意切换；
★2.1.5照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。带有蓝光减弱设计（提供彩页样本证明材料）；
2.1.6三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；目镜：10X，视场数≥20；分光比必须为：100/0或0/100；
2.1.7物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本；
2.1.8物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）；
2.1.9防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做抗菌、防霉处理；
2.1.10所采用光学元件均为环保无铅玻璃；
★2.1.11机身背后带电源线收纳槽，方便拿取和收纳。
2.2 成像系统
2.2.1芯片规格：≥1/1.8 英寸彩色；
2.2.2有效像素：≥600万；
2.2.3最大图像分辨率：≥3072 X 2048；
2.2.4图像速度：全分辨率实时速度最大30 幅/秒@3072 X 2048；
2.2.5QE峰值：≥67%；
2.2.6配套软件功能；
2.2.7自动/手动一键白平衡，区域白平衡；
2.2.8实时预览，图像采集，录像，定时拍照；
2.2.9实时测量分析，静态测量分析；
2.2.10图像阴影校正，图像裁剪，图像拼接等各种图像处理功能。

（三）体视显微镜
1、工作条件
1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行；
1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2、主要技术指标
2.1体式显微镜
2.1.1放大倍率：≥8 - 40倍；
★2.1.2变倍：≥0.8 - 4X连续变倍，变倍比≥1：5；
2.1.3工作距离：≥110mm；
2.1.4双目观察筒：视场数为≥22，瞳距调节范围为≥52-76mm；
★2.1.5LED反射/透射照明底座；
★2.1.5.1LED寿命：≥6000小时；
2.1.6目镜：10X，F.N. ≥22；
★2.1.7所采用光学元件均为环保无铅玻璃，具有ECO无铅认证；
3、基本配置：
3.1体视显微镜主机：1套；
3.2 透射反射光源：1套。

（四）单道可调移液器
1、具有Optiload吸头安装装置，使吸头容易吸附和弹出；
2、具有容量锁定按钮，防止移液过程中容量发生意外改变；
3、超大数字容量显示，位于手柄正前方，便于移液时观察；
4、通道量程范围： 0.1-3ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、500-5000ul、1-10ml；可变量分别为：0.002ul、0.01ul、0.02ul、0.10ul、0.20ul、1.00ul、10.0ul、20.0ul；
5、易于清洁保养，只需拆卸三个部件，无需工具即可拆卸；
6、采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作；
7、可整支进行高温高压灭菌消毒（121℃，1 bar，20min）；
8、具有紫外线耐受力；
9、具有耐化学腐蚀性；
10、>10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求；
11、免接触安全圆锥过滤器弹出，通过按压即可卸除滤器，保护用户健康安全。

（五）医用冰箱
1、样式：立式；
2、有效容积：≥400升；
3、门体配备：采用电加热双层钢化玻璃门，高温高湿下无凝露；
4、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；
5、内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁；
6、层架数量：配备不低于5个可调节高度层架；
7、保温材料：整体高密度聚氨酯发泡箱体；
8、外门配有暗拉手，方便门体开启；
9、双锁设计：产品配有暗锁，同时配备可挂锁的锁孔，单门双锁；
10、噪音值：整体设备噪音值不高于60dB(A)（声功率）；
11、显示控制器类型：微电脑控制,精准控温，箱内温度控制在2℃～8℃范围内，温度显示精确至0.1℃；
12、压缩机情况：制冷性能稳定性、安全性高；
13、制冷剂情况：碳氢环保无氟制冷剂；
14、温度均匀度：大风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动均匀度不高于1℃；
15、温度波动性：波动值不高于2℃；
16、风机配备：采用国际知名品牌蒸发风机，保证运行低噪稳定；
17、蒸发器及制冷方式：采用高性能翅片蒸发器真风冷制冷，确保温度均匀；
18、降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至特性点温度用时不高于45min；
19、多重报警功能：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、后备电池电量低报警；
20、三种报警方式：声音蜂鸣，LED显示闪烁，远程报警；
21、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整；
22、配备两个温度模拟感温盒，模拟物品储存温度，确保温度数据显示与储存温度一致；
23、配套打印机接口，选配打印机直接打印温度数据；
24、测试孔：标配1个测试孔；
25、温度数据记录：标配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据。

(六)可调移液器
1、重量低于75g；
2、活塞结构和金属螺杆结构可保证精准吸排液；
3、计数器增量为量程的千分之一；
4、无需拆卸可整支高温高压消毒，紫外灭菌；
5、抗强化学腐蚀；
6、符合人体工程力学，长时间移液无压迫感，按压流畅省力，一停点4N，二停点10N；
7、一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差；
8、量程调节轻盈顺滑；
9、单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀；
10、拆卸简单，方便维护；
11、单通道可调量程9个型号，覆盖0.1ul~1ml。


四、商务要求（实质性要求）
1、交货时间：签订合同生效之日起15日内完成交货。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、付款方式及条件：按照采购人需求，验收合格后，成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
4、验收方式：
验收将按照国家、地方和行业相关规定、采购文件的要求、响应文件的承诺以及合同约定标准进行。
5、 其他要求
5.1供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括货物、材料、制造、运输、安装、调试、检测费用等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备品、备件等所有其他有关各项的含税费用。供应商应根据本项目的实际情况与自身情况，并充分考虑不确定因素可能导致的风险自行填报。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

[bookmark: _GoBack]
