# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析开发型离子色谱 | 1 | 是 |
| 2 | 常规检测型离子色谱仪 | 1 | 是 |
| 3 | 涡度相关通量原位监测系统 | 1 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 分析开发型离子色谱

- 技术要求：

- 工作条件：

见总则第3条。

- 设备用途：

该设备主要用于环境水样中的阴离子，有机酸，糖类物质的分析，与高分辨质谱联用开展极性农残，消毒副产品的定性结构鉴定。

- 技术规格：

3.1离子色谱系统

包括耐6000psi压力的PEEK高压泵（带有原装泵前脱气装置），可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱，阴、阳离子抑制器，无需通过增加模块即可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装两套检测器，兼容4μm小粒径色谱柱。

3.2 梯度泵

3.2.1梯度泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂，梯度产生曲率:1-9任意数值可选。

3.2.2 配有真空脱气和淋洗液截止阀。

3.2.3 最大耐压：≥40MPa

#3.2.4流量或流速设定值误差（设定值≥0.2mL/min范围）：<0.1%（需提供计量院或第三方报告等证明文件）

#3.2.5流速范围：0.000-10.000mL/min（无需更换泵头）；流量增幅：0.001 mL/min（提供主机同一程序内运行0.001、1.000和5.001mL/min流速梯度的软件正常运行截图作为证明文件）。

3.2.6 可选配0.0-22.4 mL/min的泵头

#3.2.7梯度产生方式：使用四相机械式混合的梯度单泵产生多阶淋洗梯度，软件控制比例阀设置，不可为使用多组泵产生多阶淋洗梯度（提供带有比例阀的四元梯度泵的照片作为证明文件）。

3.3 柱温箱

3.3.1具有升降温和加热块预加热功能。温控范围：覆盖10-70℃

3.4 电化学检测器

3.4.1电子元件类型：微处理器控制的数字信号输出模式，提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。

3.4.2自动调整量程：直流安培、脉冲安培和积分安培均可自动调整量程。

3.4.3 工作电极：1mm和3mm永久电极可供选择，并可提供一次性电极。

#3.4.4软件预设四电位波形，分别采用还原清洗和氧化清洗的方式清洗工作电极表面（提供软件中带还原清洗和氧化清洗电位的波形截图作为证明文件）。

3.4.5 垫片：可提供1mil，2 mil，5 mil，15 mil和62 mil五种规格垫片，可通过改变垫片厚度来改变灵敏度，涵盖μg/L到mg/L之间不同浓度范围的样品测定。

#3.4.6 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0-14的pH范围，可通过监控系统pH值来判断参比电极的健康状况，并可减少因pH变化而引起的基线漂移（需提供能显示电极pH值的软件截屏作为证明文件）。

3.5 糖分析色谱柱

#3.5.1 与离子色谱主机同品牌原厂糖分析色谱柱（直径＜4mm，长度＞100mm）：最大压力＞2800psi，色谱柱容量（分离柱效）＞60µeq。（提供包含色谱柱型号、货号、长度、直径的制造商官网截图及链接作为证明材料）。

#3.5.2 离子色谱主机制造商可提供同品牌的糖分析色谱柱型号：≥5种；提供同品牌的氨基酸分析色谱柱型号：≥1种。（提供公开资料作为证明文件，资料内容需体现投标品牌的多种型号的糖柱型号和氨基酸柱型号）。

3.6 淋洗液发生器、阴离子抑制器、电导检测器

3.6.1 免试剂淋洗液发生器耐压不小于5000 psi，可进行高压多步梯度。

#3.6.2 淋洗液发生器淋洗液稳定性：≤0.2%（提供计量报告或第三方报告作为证明文件）。

3.6.2 连续电解再生微膜抑制器，抑制背景总电导小于5.0μS。

3.6.3 电导检测器信号采集频率：不低于90Hz。

3.7 色谱柱

#3.7.1 常规粒径阴离子色谱分析柱：离子色谱主机同品牌原厂色谱柱：耐受流速＞2.0mL/min，最大耐压＞3800 psi，耐受pH范围0-14，并且柱容量（分离柱效）＞270 µeq。（提供包含色谱柱型号、货号、长度、直径的制造商官网截图及链接作为证明材料）

#3.7.2小粒径阴离子色谱分析柱：离子色谱主机同品牌原厂色谱柱，粒径≤4μm（提供公开发表的资料作为证明文件）。

#3.7.3小粒径阴离子色谱分析柱：离子色谱主机同品牌原厂色谱柱（直径＜3mm）：最大耐压＞4800 psi，并且柱容量（分离柱效）＞50 µeq。（提供包含色谱柱型号、货号、长度、直径的制造商官网截图及链接作为证明材料）

3.7.4  Na+：NH4+的分离能力可达10000:1，可适用于高钠基体中痕量铵根的分析；Cl-：NO2-的分离能力可达10000:1，可适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析；一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且一针样品分析时间不大于5分钟，七种离子分离度均≥1.5；

3.8 自动进样器

3.8.1 自动进样器可容纳100位以上1.5mL样品瓶，模拟人工操作，完成加液、混合、在线稀释等工作，具有自动震荡功能。

#3.8.2重现性：RSD<0.3%（提供制造商官网链接及截图作为证明文件）。

3.9软件

#3.9.1 可同时控制离子色谱、气相色谱、液相色谱、三重四极杆有机质谱（需提供软件该功能截图作为证明文件）。

3.9.2 可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器，无需借助第三方软件即可完全符合FDA 21CFR Part 11 中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全满足GxP中有关计算机化系统的要求。

3.9.3 支持仪器相关耗材运行状况的审计追踪和溯源，包含但不限于淋洗液发生器、抑制器等。

#3.9.4 可控制第三方CE（毛细管电泳）（提供制造商官网链接及截图作为证明文件）。

3.10 化学惰性计量泵

3.10.1 最大流速：≥9 ml/min

3.10.2 管路不含金属，全化学惰性，避免腐蚀

3.11 扩展功能和可升级性

#3.11.1 可与同品牌高分辨质谱（飞行时间或静电场轨道阱类型质谱）联用开展有机物定性分析（提供公开资料作为证明文件，资料需体现投标品牌的离子色谱和相同品牌高分辨质谱仪相关内容）。

#3.11.2 可与同品牌电感耦合等离子体质谱仪联用进行元素分析（提供公开资料作为证明文件，资料内容需体现投标品牌的离子色谱和相同品牌电感耦合等离子体质谱仪相关内容）。

- 产品配置要求

1. 高压泵1套

2. 柱温箱及进样口1套

3. 电化学检测器1套

4. 糖分析色谱柱（含分析柱和保护柱）1套

5. 淋洗液发生器（含KOH罐1个）1套

6. 阴离子抑制器2套

7. 常规粒径阴离子色谱柱（含分析柱和保护柱）1套

8. 小粒径阴离子色谱柱（含分析柱和保护柱）1套

9. 电导检测器1套

10．自动进样器（含进样瓶500个）1套

11. 色谱采集分析软件1套

12. 离子色谱-质谱联用套件（管路，三通，接头，背压管）1套

13. 化学惰性计量泵1套

14. 盐分去除装置1套

15. 数据工作站1台

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1 查询项目

无

5.2 投标人推荐的其它选件

（二）质保及售后服务：

1 设备安装调试：

投标人应负责将产品按签订合同时的具体要求、地点运送到最终目的地，送到后应在30日内完成安装调试工作，直至通过验收。

2  技术培训：

在用户实验室免费培训操作技术人员，建立方法，直至可以顺利完成实际样品测试。免费培训用户的操作技术人员(二人次/三天/壹台)。

3 保修期：验收后一年

4 维修响应时间：接到用户维修信息后，在24小时内给予答复，48小时到现场。

（三） 订货数量：

分析开发型离子色谱仪，1套。

（四）交货日期：

签订合同后一个月内（进口产品为免表办好后一个月内）。

（五）交货地点（项目现场）：

交货到用户指定地点。

（六）付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付或签订合同时约定根据采购进度支付70%，30%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭卖方发货单据支付；10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

（七）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。

第2包 常规检测型离子色谱仪

- 技术要求：

- 工作条件：

见总则第3条。

- 设备用途：

该设备主要用于环境水样中的阴离子，有机酸，阳离子的测定。

- 技术规格：

3.1离子色谱系统：离子色谱系统，包括高压PEEK泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴阳离子抑制器和电导检测器，整个系统兼容Viper接头及管线。

#3.1.1 主机（不包括自动进样器）上预留额外的阀位，可同时安装四个内置的二位多通阀，可用于在线样品前处理。（需提供包含仪器照片的官网链接和截图，证明仪器具有4个内置多通阀安装位）

3.1.2 主机可内置（非外置）安装两个抑制器。需提供仪器实物连接图作为证明文件。

3.2 泵

3.2.1高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质，适合于 pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂，泵流速范围覆盖0.00-5.00mL/min。

3.2.2耐压≥4800psi。

3.2.3 流量设定值误差 ：<0.1%，流量稳定性 ：<0.1%。

3.3 柱温箱、抑制器、电导检测器

3.3.1 具有升降温和加热块预加热功能。

3.3.2 柱温箱温控范围：覆盖10-60℃。

3.3.3 连续电解再生微膜抑制器，提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等。

3.3.4 电导检测器信号采集频率：不低于90Hz。

3.3.5 电导检测器分辨率：≤0.002nS/cm。

3.4 阴离子色谱柱

#3.4.1阴离子色谱分析柱：离子色谱主机同品牌原厂色谱柱：可耐受2.0mL/min流速，最大耐压≥3800 psi，耐受pH范围0-14，并且柱容量（分离柱效）≥250 µeq。（提供包含色谱柱型号、货号、长度、直径的制造商官网截图及链接作为证明材料）

3.6 阳离子色谱柱

#3.6.1 阳离子色谱分析柱：离子色谱主机同品牌原厂色谱柱，粒径≤5μm（提供公开发表的资料作为证明文件）

#3.6.2阳离子色谱分析柱：离子色谱主机同品牌原厂色谱柱：最大耐压≥3800 psi，并且柱容量（分离柱效）≥700 µeq。（提供包含色谱柱型号、货号、长度、直径的制造商官网截图及链接作为证明材料）

3.7 自动进样器

#3.7.1 具有49个以上进样瓶物理位置（提供仪器照片作为证明文件）。

#3.7.2自动进样器带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。（提供包含自动进样器照片的制造商官网链接及截图作为证明文件）。

3.8软件

#3.8.1 可同时控制离子色谱、气相色谱、液相色谱、三重四极杆有机质谱（需提供软件该功能截图作为证明文件）。

3.8.2 可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器，无需借助第三方软件即可完全符合FDA 21CFR Part 11 中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全满足GxP中有关计算机化系统的要求。

3.8.3 支持仪器相关耗材运行状况的审计追踪和溯源，包含但不限于淋洗液发生器、抑制器等。

#3.8.4 可控制第三方CE（毛细管电泳）（提供制造商官网链接及截图作为证明文件）。

3.9 快速分离检测性能

#3.9.1 一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且一针样品分析时间不大于5分钟，七种离子分离度均≥1.5。（需提供计量报告或第三方报告作为证明文件）

#3.9.2 一针进样同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，且一针样品分析时间不大于4分钟，六种离子分离度均≥1.5。（需提供计量报告或第三方报告作为证明文件）

3.10 扩展功能

#3.10.1 可与同品牌高分辨质谱（飞行时间或静电场轨道阱类型质谱）联用开展有机物定性分析（提供公开资料作为证明文件，资料内容需体现投标品牌的离子色谱和相同品牌高分辨质谱仪相关内容）

#3.10.2 可与同品牌电感耦合等离子体质谱仪联用进行元素分析（提供公开资料作为证明文件，资料内容需体现投标品牌的离子色谱和相同品牌电感耦合等离子体质谱仪相关内容）。

- 产品配置要求

4.1 离子色谱主机（含泵，柱温箱，电导检测器）1套

4.2 阴离子抑制器1套

4.3 阳离子抑制器1套

4.4 阴离子色谱柱（含分析柱和保护柱）1套

4.5 阳离子色谱柱（含分析柱和保护柱）1套

4.6 自动进样器1套

4.7 色谱采集软件1套

4.8 数据工作站1套

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1 查询项目

无

5.2 投标人推荐的其它选件

（二）质保及售后服务：

1 设备安装调试：

投标人应负责将产品按签订合同时的具体要求、地点运送到最终目的地，送到后应在30日内完成安装调试工作，直至通过验收。

2 技术培训：

在用户实验室免费培训操作技术人员，建立方法，直至可以顺利完成实际样品测试。免费培训用户的操作技术人员。

3 保修期：签收后两年

4 维修响应时间：接到用户维修信息后，在24小时内给予答复，48小时到现场。

5 仪器配套软件终身免费升级。

（三） 订货数量：

常规检测型离子色谱仪，1套。

（四）交货日期：

签订合同后一个月内（进口产品为免表办好后一个月内）。

（五）交货地点（项目现场）：

交货到用户指定地点。

（六）付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付或签订合同时约定根据采购进度支付70%，30%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭卖方发货单据支付；10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

（七）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。

第3包 涡度相关通量原位监测系统

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 温度：-30℃-50℃，湿度：0-100%

- 设备用途：

利用微气象原理估算垂直风速与物质或能量脉动的协方差，用于直接测量植被冠层和大气间CO2、H2O和能量的交换通量。

- 技术规格：

3.1一体式通量探头（三维超声风与CO2/H2O分析仪）

3.1.1 气体分析仪量程（CO2）：0～1830 mg/m3

3.1.2 CO2零点漂移（最大）：±0.55mg/m3/℃

3.1.3 CO2 RMS 精度：0.2 mg/m3(0.15μmol/mol)

3.1.4 气体分析仪量程（H2O）：≥0～42 g/m3 (-60℃～+37℃露点温度)

3.1.5 H2O零点漂移（最大）：±0.037g/m3/℃ （±0.05mmol/mol/℃）

3.1.6 H2O  RMS 精度：≤0.004 g/m3(0.006mmol/mol)

#3.1.7 三维超声风速仪偏移误差：Ux、Uy：＜±8.0 cm s-1，Uz：＜±4.0 cm s-1

3.1.8 三维超声风速仪分辨率：Ux和Uy≥1mm/s RMS，Uz：≥0.5mm/s RMS，C≥15mm/s(0.025℃)RMS

3.1.9 数据采集器处理器运算速度：100MHz

#3.1.10 三维超声风速仪与CO2/H2O红外分析仪为一体式，测量一个区域的湍流，完全无距离影响

3.2 气象和土壤温湿度模块

3.2.1 空气温湿度传感器

3.2.1.1 精度：≥±0.2℃，≥±1.5%@25℃

3.2.1.2 稳定性：<0.02℃/年，<0.25%RH/年

3.2.1.3 分辨率：≥0.1℃，≥0.1%RH

3.2.1.4 量程：-40℃～60℃，0.8～100%RH

3.2.2 风速风向传感器

3.2.2.1量程：0-80m/s，0-360°

3.2.2.2 分辨率：≥0.01m/s，≥1°

3.2.2.3 精度：＜1%或0.2m/s（0.3-50m/s），≥2°（无死角）

3.2.2.4 测量原理：机械式

3.2.3 雨量筒

3.2.3.1原理：翻斗式

3.2.3.2承水口径：≥200mm

3.2.3.3 分辨率：≥0.1 mm

3.2.3.4 精度：≥±4%

3.2.4 光合有效辐射传感器

3.2.4.1 传感器类型：硅光电二极管

3.2.4.2 光谱范围：不低于400～700nm±4nm

#3.2.4.3 灵敏度：4～10μV/μmol/m2/s

3.2.4.4 非稳定性（年变化）：<2%

3.2.5 太阳总辐射传感器

#3.2.5.1 光谱范围：不低于285~3000nm

3.2.5.2 热偏移(200W/m²）：＜15W/m²

3.2.5.3 温度偏移（5K/h）：＜5W/m²

3.2.5.4 不稳定系（年变化）：＜1%

3.2.5.5 灵敏度；5~20μV/W/m²

3.2.5.6 测量原理：热电堆

3.2.6 土壤热通量板

3.2.6.1 传感器类型：热电偶

3.2.6.2 量程：不低于-2000 W/m2~2000W/m2

3.2.6.3 灵敏度：≥50μV/W/m2

3.2.7 土壤温度水分电导率探头

3.2.7.1 电导率溶液范围：0 to 8 dS/m

3.2.7.2 电导率精度：不低于±(5% 读数+ 0.05 dS/m)

3.2.7.3 介电常数范围：1到81

3.2.7.4 介电常数精度：±（3%读数为 + 0.8) 从1到40溶液 EC≤8ds / m

±2（从40到81溶液 EC ≤2.8ds / m）

3.2.7.5 体积含水量范围：0到100%

3.2.7.6 体积含水量精度：精度：1% (含土壤特性校正) 溶液EC <3 dS / m；

3% (典型工厂VWC模型）溶液EC <10 dS / m

3.2.7.7 土壤温度范围：不低于-50° to +70°C

3.2.7.8 土壤温度分辨率：≥0.001°C

3.2.7.9 土壤温度精度：≥0.1°C（探测器埋入土壤时的典型土壤温度[0-40°C ]）

3.2.7.10 原理：测量传输时间、信号衰减和温度；再从这些原始测量值解析得到介电常数、体积含水量和容积电导率。

3.2.8 六参数气象仪

3.2.8.1 风量程：0~60m/s，0~360º

3.2.8.2 风精度：±3%（10m/s时），±3º

3.2.8.3风输出分辨率：1°；0.1m/s

3.2.8.4风反应时间：≥0.25s

3.2.8.5 温度量程：-52℃~60℃

3.2.8.6 温度精度：±0.3℃（20℃时）

3.2.8.7 输出分辨率：≥0.1℃

3.2.8.8 相对湿度量程：0~100% RH

3.2.8.9 相对湿度精度：±3% RH（0~90% RH时），±5% RH（90~100% RH时）

3.2.8.10 输出分辨率：≥0.1% RH

3.2.8.11 大气压量程：600~1100hPa

3.2.8.12 大气压精度：±0.5hPa（0℃~30℃时），±1hPa（-52℃~60℃时）

3.2.8.13 输出分辨率：≥0.1hPa

#3.2.8.14 降水输出分辨率：≥0.01mm

3.2.8.15 降水精度：优于5%（依天气情况而定）

3.2.9 多光谱物候相机

3.2.9.1 原理：多光谱成像技术

3.2.9.2 传感器类型：CMOS镜头，≥500万像素图像

#3.2.9.3 窄波段响应光谱的波峰及带宽：650±10 nm，850±10 nm

3.2.9.4 输出参数：NDVI、GCC、RCC、BCC、GVI

3.2.9.5 内存：≥64G

3.3数据采集模块

3.3.1 数据采集器

3.3.1.1 模拟输入：≥16个单端通道

3.3.1.2 数据接口：不少于 CS I/O*1个；CPI/CDM*1个；RJ-45 Ethernet 10/100M*1个；USB-micro B*1个

#3.3.1.3 脉冲计数：≥10个

3.3.1.4 内存：≥16GB

3.3.1.5 配件：数采防水防紫外机箱及安装支架

3.3.2 梯度气象数据采集器

3.3.2.1 脉冲计数器：≥8

3.3.2.2电压激发端口：≥2

3.3.2.3 扫描速率：≥10 Hz

3.3.2.4 内存：≥10Mb

3.3.2.5 模拟输入：≥6个单端通道

3.3.2.6 开关端子：1个开关12V，可以控制功耗大的传感器或通讯设备，500 mA @ 20°C

3.3.2.7 配件：数采防水防紫外机箱及安装支架

3.3.3 系统供电单元及支架

3.3.3.1 通量观测系统包括：≥120Ah可充电电池1块，电池防护箱1个，≥10A太阳能充电控制器1个，≥80W太阳能板2块。

3.3.3.2 梯度气象系统供电包括：≥65AH可充电电池1块，电池防护箱1个，≥6A太阳能充电控制器1个，≥80W太阳能板1块。

3.3.3.3 不锈钢三脚架（2套）：含预埋件，避雷针和拉线。

- 产品配置要求

4.1 一体式通量探头（三维超声风与CO2/H2O分析仪）1台

4.2 气象和土壤温湿度模块：空气温湿度传感器及防辐射罩6个、雨量筒1个、风速风向传感器1个、光合有效辐射传感器（含水平底座）1个、太阳总辐射表1个、土壤热通量板4个、土壤温度水分电导率探头8个、六参数气象仪1个、物候相机1个。

4.3 数据采集模块：数据采集器1个、梯度气象数据采集器1个、数采防水防紫外机箱及安装支架2套。

4.4 系统供电单元及支架：通量观测系统供电1套，梯度气象系统供电1套，不锈钢三脚架2套。

（二）质保及售后服务：

1、投标人应负责将产品按签订合同时的具体要求、地点运送到最终目的地，交付招标人使用。产品应在安装调试后，按照合同规定的技术指标进行验收。

2、技术培训：为了使招标人产品使用人员尽快的掌握原理、操作、处理技能，投标人负责对招标人有关人员进行必要的免费技术培训 (三人次/二天/壹台)。

3、 保修期：到货后13个月或安装调试验收合格后12个月，以先到为准。

4、维修响应时间：在保修期内，非甲方人为原因引起的设备故障，乙方负责免费维修和免费更换零部件。乙方应于接到甲方维修通知后24小时内（法定假期照常）进行响应，需要抵达现场进行维修的，乙方应在2个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。

（三） 订货数量：

涡度相关通量原位监测系统1套

（四）交货日期：

合同签订后1个月内。

（五）交货地点（项目现场）：

交货到用户指定地点。

（六）付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付或签订合同时约定根据采购进度支付70%，30%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

（七）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。