第三章  采购内容及要求
一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）
1.项目名称：云霄县农业农村局农药残留胶体金免疫快检成套设备采购项目
2.最高限价：¥ 180000 元。供应商的报价超过本项目规定的最高限价的，按无效标处理。
二、技术和服务要求
1、单通道农残胶体金检测仪
1.功能特点及技术参数
适用于食品及食用农产品中农药残留、兽药残留、重金属残留等的检测，满足“控药残 治违禁 促提升”三年行动方案关于禁限用药残留和易超限使用的常规用药残留的靶向检测。
1、外观轻巧、便携，满足现场野外检测需求，具备检测功能、辅助功能、信息化管理功能。
2、检测通道：1通道。
★3、可兼容单卡、二联、三联、四联、六联检测卡上机检测。
★4、配套检测卡：
4.1根据不同样品的风险指标，配备单卡、二联卡、三联卡、四联卡及六联卡，多种产品类型自由选择。
4.2多联卡：每个卡片的前处理方法一致，单张卡片可实现单个样。
5、自动识别C、T线位置，自动计算色值，自动判读结果。
★6、具备条码/二维码识读功能，可对检测卡类型、检测项目、检测参数等信息进行智能识读，保障结果的准确性和检测工作效率。
7、检测响应时间＜5s。
8、测量重复性 3%。
9、彩色液晶中文显示，人性化操作界面，读数准确、直观。
10、内置热敏打印机，可直接打印样品信息及被检单位、样品名称、检测结果、结果判定等信息。
11、配备USB、SD卡槽等接口，可连接打印机等多种外部设备。
12、配备Wifi模块、蓝牙等数据传输模块等多种方式实现无线/有线上网和数据传输功能。
13、存储容量大，可存储至少50000条数据，并可根据需要扩展存储容量。
14、Android操作系统，1.5GHz 八核处理器，2G 运行内存。
15、升级功能：现场通过U盘或远程操作或远程管理软件，即可依据实际需求进行升级，设备无需返厂。
具备自动诊断系统故障功能和自动校正功能。
16、仪器内部支持国家检测标准作为检测结果的判定的参考依据，内置相关法律法规、食品安全标准等知识库。
★17、数据输出：检测结果数据支持断网保存、联网联机上报，监测数据可直接上传至福建省农产品质量安全监测信息系统，与原有平台无缝对接；同时也支持数据的导出功能，可将检测的数据导出到电脑或移动设备中，方便保存。
★18、检测仪随机系统具备唯一ID标识，唯一标识信息与检测结果信息一同输出（唯一标识为系统内置检测软件，非设备编号），唯一标识用以每套检测系统的身份识别。
2.配置清单
	序号
	品名
	规格
	数量
	单位

	1
	主机
	
	1
	台

	2
	主机电源适配器
	9V/4A
	1
	个

	3
	仪器说明书
	
	1
	本

	4
	合格证/保修卡
	
	1
	张

	1
	玻璃棒
	20cm
	1
	支

	2
	镊子
	12cm
	1
	支

	3
	剪刀
	
	1
	个

	4
	美工刀
	
	1
	个

	5
	药匙(不锈钢）
	3*1
	1
	套

	6
	油性记号笔
	双头(粗、细）
	1
	支

	7
	移液器
	1-5ML
	1
	把

	8
	
	100-1000ul
	1
	把

	9
	一次性吸管
	3ml
	10
	只

	10
	
	1ml
	50
	只

	11
	移液嘴
	1-5ML
	20
	个

	12
	吸头盒（带吸嘴）
	100-1000ul
	1
	盒

	13
	小电子台秤(手掌称)
	500g/0.1
	1
	台

	14
	三角烧瓶
	50ml
	2
	个

	15
	三角漏斗
	40ml
	2
	个

	16
	离心管架
	5ML 9孔
	1
	个

	17
	四面离心管架
	0.5ml/ 1.5ml /10ml/50ml
	1
	个

	18
	离心管
	10ml
	12
	个

	19
	
	5ml
	9
	个

	20
	洗瓶
	250ml
	1
	个

	21
	一次性尿杯
	
	50
	个

	22
	样品杯
	20ml
	5
	个

	23
	定性滤纸
	7cm
	1
	盒

	24
	大口塑料瓶
	500ml
	1
	个

	25
	96孔酶标板
	
	1
	个

	26
	单联卡托
	
	1
	个

	27
	二联卡托
	
	1
	个



2、多通道农残胶体金检测仪
1.技术参数及功能特点
适用于食品及食用农产品中农药残留、兽药残留、重金属残留等的检测，满足“控药残 治违禁 促提升”三年行动方案关于禁限用药残留和易超限使用的常规用药残留的靶向检测。
1、箱体一体化设计，抗压、防撞击、防腐蚀、轻巧、便携，满足现场野外检测需求，具备检测功能、辅助功能、信息化管理功能，可外接键盘和鼠标。
★2、检测通道：≥3通道。
3、每个通道均可兼容单卡、二联、三联、四联、六联检测卡上机检测。
★4、支持最多18批次样本同时检测。
5、配套检测卡：
5.1根据不同样品的风险指标，配备单卡、二联卡、三联卡、四联卡及六联卡，多种产品类型自由选择。
5.2多联卡：每个卡片的前处理方法一致，单张卡片可实现单个样品多个指标的同时检测；每个指标独立一个加样孔、一张试纸条，避免交叉干扰。
6、自动识别C、T线位置，自动计算色值，自动判读结果。
★7、具备条码/二维码识读功能，可对检测卡类型、检测项目、检测参数等信息进行智能识读，保障结果的准确性和检测工作效率。
8、检测响应时间＜5s。
9、测量重复性 3%。
★10、≥ 11寸大屏幕彩色液晶中文显示，人性化操作界面，读数准确、直观。
11、内置热敏打印机，可直接打印样品信息及被检单位、样品名称、检测结果、结果判定等检测结果。
12、配备USB、RS232等接口，可连接打印机等多种外部设备。
13、配备Wifi模块、蓝牙等数据传输模块等多种方式实现无线/有线上网和数据传输功能。
14、存储容量大，可存储至少100000条数据，并可根据需要扩展存储容量。
15、升级功能：现场通过U盘或远程操作或远程管理软件，即可依据实际需求进行升级，设备无需返厂。仪器内部支持国家标准作为检测结果的判定的参考依据。
★16、数据输出：检测结果数据支持断网保存、联网联机上报，监测数据可直接上传至福建省农产品质量安全监测信息系统，与原有平台无缝对接；同时也支持数据的导出功能，可将检测的数据导出到电脑或移动设备中，方便保存。
★17、检测仪随机系统具备唯一ID标识，唯一标识信息与检测结果信息一同输出（唯一标识为系统内置检测软件，非设备编号），唯一标识用以每套检测系统的身份识别。
2.配置清单
	主
机
箱
	序号
	品名
	规格
	数量
	单位

	
	1
	主机
	
	1
	台

	
	2
	主机电源适配器
	9V/4A
	1
	个

	
	3
	仪器说明书
	
	1
	本

	
	4
	合格证/保修卡
	
	1
	张

	配
件
清
单
	1
	玻璃棒
	20cm
	1
	支

	
	2
	镊子
	12cm
	1
	支

	
	3
	剪刀
	
	1
	个

	
	4
	美工刀
	
	1
	个

	
	5
	药匙(不锈钢）
	3*1
	1
	套

	
	6
	油性记号笔
	双头(粗、细）
	1
	支

	
	7
	移液器
	1-5ML
	1
	把

	
	8
	
	100-1000ul
	1
	把

	
	9
	一次性吸管
	3ml
	10
	只

	
	10
	
	1ml
	50
	只

	
	11
	移液嘴
	1-5ML
	20
	个

	
	12
	吸头盒（带吸嘴）
	100-1000ul
	1
	盒

	
	13
	小电子台秤(手掌称)
	500g/0.1
	1
	台

	
	14
	三角烧瓶
	50ml
	2
	个

	
	15
	三角漏斗
	40ml
	2
	个

	
	16
	离心管架
	5ML 9孔
	1
	个

	
	17
	四面离心管架
	0.5ml/ 1.5ml /10ml/50ml
	1
	个

	
	18
	离心管
	10ml
	12
	个

	
	19
	
	5ml
	9
	个

	
	20
	洗瓶
	250ml
	1
	个

	
	21
	一次性尿杯
	
	50
	个

	
	22
	样品杯
	20ml
	5
	个

	
	23
	定性滤纸
	7cm
	1
	盒

	
	24
	大口塑料瓶
	500ml
	1
	个

	
	25
	96孔酶标板
	
	1
	个

	
	26
	单联卡托
	
	3
	个

	
	27
	二联卡托
	
	3
	个



3、农残胶体金检测卡


	产品名称
	检测限

	农残苯醚甲环唑检测卡
	0.2mg/kg

	农残腐霉利检测卡
	0.2mg/kg

	农残多菌灵检测卡
	0.5mg/kg

	农残吡虫啉检测卡
	1mg/kg

	农残百菌清检测卡
	0.2mg/kg

	农残灭蝇胺检测卡
	0.5mg/kg

	农残噻虫嗪检测卡
	0.3mg/kg

	农残毒死蜱检测卡
	0.02mg/kg

	农残克百威检测卡
	0.02mg/kg

	农残啶虫脒检测卡
	10mg/kg

	农残灭多威检测卡
	0.2mg/kg

	农残氟虫腈检测卡
	0.02mg/kg

	农残氯氟氰菊酯检测卡
	10mg/kg

	农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检测卡
	0.5mg/kg


备注：
1、其中腐霉利、多菌灵、吡虫啉、百菌清、灭蝇胺、噻虫嗪、苯醚甲环唑七项目农残胶体金检测卡需通过农业农村部农产品质量标准研究中心组织的胶体金免疫层析快检产品评价验证，验证结果判定为合格，须提供相关证明资料复印件。2、供应商所提供的农残胶体金检测卡应具有唯一性标识，杜绝一卡重复使用和重复上传。


4、智能采样仪
1.人性化简洁操作界面，简便易上手，对采样人员专业水平要求低；
2.具备实时接收管理平台下发的采样任务并提醒警示，保证采样工作高效对接；
3.具备采样信息记忆功能、模糊搜索功能，实现信息（样本信息、检测单位信息）的快速和智能录入；
★4.具备二维码扫描模块，能支持识读各类主流一维条码及二维条码，扫描码，实现农户信息和种植地信息地快速录入；
5.内置摄像头，至少1000高清像素，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄，实现采样过程的拍照或视频取证；
6.具备GPS定位功能，可对采样地点进行精准显示经纬度定位；
7.具备电子签认功能，减少多样本采样单重复签字工作量，提高采样效率；
8.具备不干胶一体打印，可现场打印含追溯码的采样信息小票，并与样本同时封存，保证了采样信息的准确传输和可追溯；
9.存储容量：可保存至少10000条采样数据，后续数量增加内存可扩展；
10.待机时间≥300小时，工作时间≥12小时；
★11.能与检测端、管理系统实时对接，实现数据与信息的实时传输，保证数据与信息的准确性和真实性。

三、商务条件
采购包：1
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交付地点
	云霄县农业农村局

	2
	★
	交付时间
	自合同签订之日起15日

	3
	★
	交付条件
	设备经安装调试到位，技术指标完全符合合同要求且经采购人验收合格后，交付使用

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按照谈判文件、成交人响应文件及采购合同规定验收

	6
	★
	合同支付方式
	项目验收合格后，支付合同总金额100%

	7
	★
	是否收取履约保证金
	不收取


8.项目售后服务要求
8.1.提供一套完整的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等。并负责现场培训采购人操作人员，直至掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法为止。
8.2.提供各类日常运行维护，包括但不限于：免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。
8.3.提供 24h专线服务。供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
8.4.提供一年的质保期（以项目完成并验收合格之日起计算）。保修期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，成交人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。
9.违约责任
若成交人未按合同规定供应服务的，每逾期1天，按合同金额的1%支付违约金；若成交人超过规定的交付时间30天后，采购人有权解除合同。
四、其他事项
除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则成交人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
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