采购需求
采购清单

	标项
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	气相色谱质谱联用仪
	1柱箱
1.1温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定。
1.2温度稳定性：<0.01℃每1℃环境变化。
▲1.3升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟，最大升温速度可拓展至：1800˚C/min（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容）
1.4 气相色谱仪主机能同时安装2个进样口，4个检测器，并可同时得到四个检测器的信号。
1.5程序升温：19阶20平台
1.6具有不少于5个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求。
▲1.7气相色谱内部自带载气识别功能，可以智能判断所连接的载气与所需要的载气是否一致（投标文件中需提供产品软件截图证明）
2分流/无分流进样口（带电子气路控制）
2.1电子参数设定压力、流速和分流比。
2.2流量范围：流量设定范围：0～200ml/min（以N2为载气时）0～1250ml/min（以H2，He为载气时）
2.3数字式电子气路控制保证气体流量精度。
2.4分流/不分流进样口：快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝
3电子气路控制
3.1自动海拔高度压力及室温补偿。
3.2具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制。
4 FID检测器
4.1最低检测限（对十三烷）：<1.2pg C/s。
4.2线性动态范围：>107。能在一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。
▲4.3数据采集速率：1000 Hz。（投标文件中需要提供产品软件截图证明产品满足下划线内容）
5
质谱检测器
5.1具有网络通讯功能，可实现远程操作
5.2侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入
5.3结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却
▲5.4质量数范围：0.6-1091amu。（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容）
5.5透镜设计，非预四极杆，可以消除边缘场效应带来的质量歧视
5.6质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时
5.7灵敏度：全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥1500：1(扫描范围: 50-300amu)
5.8动态范围：全动态范围为106
5.9选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子
5.10质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入
5.11具有全扫描/选择离子检测同时采集功能
5.12备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成
▲5.13离子化能量：≥240eV（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容）
5.14离子源温度：通过软件独立设置，最高可设温度350˚C
▲5.15四极杆质量分析器：双曲面石英镀金四极杆，独立温控，最高可达200℃（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容）
▲5.16
双灯丝设计，灯丝电流：0-300uA。（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容）
5.17检测器：长效高能量电子倍增器
5.18真空系统：分子涡轮泵255升/秒抽率
5.19气质接口温度: 独立控温，100-350℃
6、自动进样器
5.1单个进样塔位数16位
5.2样品盘位数：150位
5.3 非内置式，液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间，支持250ul进样针
5.4 可升级配置样品加温/降温/涡旋/条形码等样品预处理功能。
5.5 交叉污染：小于十万分之一。
▲6软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱。（投标文件中提供软件截图证明）
▲7色谱工作站具备色谱柱配置界面，无需触摸屏操作下即可实现大于4根色谱柱信息配置，并存入采集方法，避免错误色谱柱信息带来错误实验结果（提供色谱工作站，非气相色谱触摸屏，大于4根色谱柱配置界面截图作为证明材料）
8.配置要求：
8.1气相色谱主机1套；
8.2毛细管进样口2套；
8.3 分流器以及EPC装置  各1套
8.4 FID检测器2套
8.5质谱主机 1套 ；
8.6 自动进样塔2套；
8.7 样品盘 1套
8.8气相色谱安装工具包1套；
8.9大容量整合式捕集阱, 用于氦气 2套
8.10 灯丝，6根
8.11自动进样针，6/包 5包
8.12 进样口隔垫，100/包 8包
8.13通用分流/不分流衬管4包；
8.14不粘连衬管O 形圈2包；
8.15色谱柱 3根；
8.16石墨密封垫圈2包
8.17 手拧接头（质谱端和色谱端） 各3个
8.18 不泄真空换色谱柱装置 1套
8.19分流平板 2个
8.20液体样品瓶隔垫与瓶盖10包；
8.21工作站1台；
8.22氢气发生器 1套；
8.23 NIST以及wiley 谱库 1套
8.24UPS不间断电源（6KVA，1小时） 1套
	1台
	允许进口


二、投标报价
1、投标报价应为人民币报价且应在项目预算之内，不符合此要求的投标文件按无效标处理。

①、不管是否为进口产品，投标人均应以人民币报价，人民币报价直接作为价格分计算依据。 

②、中标商与境外供应商约定外币计价的，汇率风险由中标商自行承担。 

③、如需采购方办理进口及减免税手续，由采购方指定外贸代理机构办理，代理费包含在中标商人民币报价中，如不能办理免税，相关税费由投标人承担。代理费相关事宜详细说明如下:

外贸代理费用包括外贸代理公司的服务费和代收费用，均包含在中标商人民币报价中。为规范计费，将代收费用分为常规代收费和额外代收费两类。杭州进港杭州地区安装及约定的常规方式产生的代收费特指为常规代收费，服务费和常规代收费根据单个外贸合同的金额按下表费率包干计算：

	代理金额(单票)
	招标代理公司所有项目

	1.4万USD以下
	

	［1.4-5)万USD
	2.0%

	［5-10)万USD
	1.5%

	［10-20)万USD
	1.2%

	［20-50)万USD
	0.7%

	50万USD及以上
	0.5%


以上费率不含额外代收费。额外代收费指在办理进口及减免税过程中因故不能按约定的常规方式办理导致的额外支出，如以下费用：

1）、将一次性支付变更为多次付费的，由提出方承担增加的银行费用。如一个成交项目需要分开签署多份外贸合同的，每个合同根据合同金额所处区间确定代理费率。

2）、货物到港地为杭州以外的异地目的港，或者货物最终目的地为杭州以外的异地地点时，需要产生的额外运费、保险费和搬卸费。

3）、海运进口换单费超出 300元/票的部分 (此条款针对个别海运进口的供应商，在发货当地选择价格特别低廉甚至0成本运费的方式，从而把物流成本转嫁到国内段，以换单费等形式向国内客户收取的情况)。 

4）、特种设备检测费、能效检测费、最终用户和最终用途说明办理费用；特殊物品生物卫生检验备案费等其它特殊收费；因特殊原因导致额外增加的仓储费，如入冷冻仓库和危险品仓库的仓储费；需要使用特殊运输车辆（如避震车、冷链运输等）的费用；试剂类产品额外增加费用。

5）、因供应商指定货代导致的额外费用。

如遇以上未涉及的收费，参照以上协商处理。

额外代收费用包含在中标商人民币报价中，外贸代理公司在结算时需向收费人列出明细及单据，并接受浙江大学采购中心的监督。 

三、付款方式

（1）国产设备及境内直接供货的进口设备：货到经用户签收后，凭用户签收单支付90%货款（如供应商支付10%履约保证金，付全款。保证金在验收后无息退还）；验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。
货款由需方负责支付，需要供方开具对应金额的发票，开票信息如下；

抬头：浙江大学

纳税人识别号：12100000470095016Q

地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919

开户行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港支行

账号：19 0422 0104 0000 014

行号：103331004223

（2）境外供货的设备：

境外供货的设备，在外贸公司签订外贸合同、办出免表后，如外贸公司已开出信用证或境外公司出具一个月内发货说明后，由需方向外贸公司付全款；外贸公司凭装运单支付境外公司90%货款；验收合格后凭用户出具的验收报告支付尾款。
需采购方办理进口手续的进口设备货款，由采购方委托指定的外贸代理公司与中标商指定的境外公司签订外贸合同按合同付款。

履约保证金账户：

帐户名称：浙江大学

开户银行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港支行

银行账号：19 0422 0104 0000 014
履约保证金
无
五、服务要求

1、交付时间 

合同签订后 7天内。

2、交付地点

采购人指定地点。

3、质保期

整机保修3年（项目验收合格后开始计算）。 

4、服务标准

4.1
质量保证：所供货物为符合国家技术规范和质量标准的合格产品且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和采购人认可的有关国际标准并符合采购人的采购需求。

4.2
质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长90天，质保期内因合同商品本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。

4.3
质保期满后，免费终身维修(只收配件成本费)，保证零配件供应时间不少于8年。 

4.4
服务效率：7x24小时电话支持，中标人应在2小时内对采购人的服务要求作出响应；需要在现场解决问题的，应在2个工作日内解决问题。

4.5软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。
5
其他技术、服务要求

5.1
技术支持

中标人应及时免费提供合同商品软件的升级，免费提供合同商品新功能和应用的资料；

5.2
培训

（1）中标人应提供相应的培训计划，并在签订合同后根据计划对采购人的操作人员、维修人员进行培训，培训时间不少于3个工作日。培训应明确课程内容和目的，课程教材、培训费包括在投标总价内，培训时安装屏幕录制软件，形成音视频培训资料。中标人应对培训效果和质量负责，保证采购人的操作人员、维修人员在培训后能够独立地完成设备的操作使用以及日常维护。

（2）投标人应对培训的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明，并对培训效果和质量负责，提供最有经验的教员，并保证用户方人员在培训后能够独立地完成设备的操作使用。

（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

5.3
安装调试（若需要安装调试）

（1）安装地点：采购人指定地点；

（2）安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失；

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

（4）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

（5）中标人免费提供合同货物的安装服务，安装调试过程所产生的所有费用（包括但不限于安装调试工程师的交通、住宿费用等）由供应商承担；

（6）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

（7）投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；

（8）中标人应提供与设备交付、质检、使用、安装调试等相关的必要文档资料，如：设备交付清单、用户手册、测试报告证明、系统硬件清单、信号列表、硬件板卡说明文档、软件清单、软件技术说明文档、软件安装与操作手册、系统各部件合格证书、售后保修单，等。所述资料的费用包含在投标费用当中，资料应完整、清楚，足够支持现场安装调试、技术培训、用户操作及基本的运维。

6
交货、验收要求

6.1
到货验收：中标人依据用户方要求将设备运至指定地点，并提交软硬件清单，用户方按照软硬件清单对所到货物进行清点，并进行硬件外观检查。检查完毕后，用户方出具“到货验收单”。若货物有缺失，用户方有权要求延期验收，当中标人补齐货物后，进行到货验收。 

6.2
终验收：试验大纲由采购方提供，具体验收试验的内容和方案由中标人提供；按用户方与中标人最终协商达成的验收条件和方法作为标准进行验收；中标人需要保证验收技术资料的完整性，全部技术资料在归档后组织验收；投标人提供测试报告证明，提供的产品符合技术协议规定的各项要求，并由买卖双方签署验收报告后，验收方告完毕。

6.3
验收依据

（1）合同、招标文件文件、投标文件；

（2）中标人提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

（3）中标人投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

6.4
验收合格的条件

（1）所供货物符合产品标准和及合同的要求；

（2）在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

（3）合同中规定的所有货物和材料均已交付；

（4）所供货物已通过使用单位组织的验收；

（5）所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。




