
[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院城市环境研究所

超高真空兼容程序升温脱附谱仪

采购项目

招  标  文  件
招标编号：OITC-G250301747
采购人：中国科学院城市环境研究所
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年9月
目录

2第一部分 投标邀请


6第二部分 投标人须知资料表


12第三部分 投标人须知


27第四部分 合同一般条款及格式


38第五部分 合同特殊条款


39第六部分 附件


77第七部分 资格审查和评标办法


82第八部分 采购需求





第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	超高真空兼容程序升温脱附谱仪
	1套
	否


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 超高真空兼容程序升温脱附谱仪

技术要求：

工作条件：

1.1 见总则第3条。
设备用途：

2.1  该超高真空互联系统是一个集样品无损传递、原位预处理与多维度分析于一体的科学研究平台。通过超高真空传样系统实现样品在各腔室间的精确转移；系统可利用程序升温脱附系统定量研究表面反应动力学与吸附特性。整个系统通过模块化设计，实现了对材料“制备-处理-分析”全过程的高效、可靠的原位表征。   
技术规格：

3.1 超高真空圆形传样系统（UFO）

3.1.1功能：实现样品在不同系统间的快速传样；

3.1.2数量：1套；

★3.1.3超高真空腔体：采用SS316L不锈钢材质，配备符合超高真空标准的法兰口，满足样品制备、XPS仪器部件的对接需求以及扩展可能性；充分烘烤后，正常使用的本底真空优于5×10-10 mbar；
★3.1.4真空传样腔：符合超高真空标准的腔体，腔体至少包括8个DN100CF法兰口、3个DN150CF法兰口及1个DN200CF法兰口，配备视窗。配备样品传送和抓取装置；可与现有设备进行对接；

3.1.5对接系统与圆形传样腔体之间设置闸板阀，确保传样过程不影响对接系统的真空环境；
★3.1.4超高真空测量系统：配备超高真空离子规，测量范围为2×10-11mbar 至 1×10-3 mbar，含烘烤控制线及真空规控制器；配备Pirani规以及真空规控制器；
★3.1.5机械手伸缩长度不小于 800 mm（以法兰面外侧为准）；

#3.1.6机械臂配有马达装置和软件，可以实现自动伸缩和旋转，旋转精度优于 0.5°，线性伸缩 精度 0.5 mm 可实现自动传样，提供马达控制软件，最大负载不小于 1 kg；

#3.1.7机械臂可自动绕传送方向 90°旋转；

3.1.8超高真空抽气系统：包含干泵、涡轮分子泵、抽气管路以及电磁控制安全阀和放气阀；

3.2. TPD系统

3.2.1功能：用于样品在超高真空环境下反应，可原位通气，包含超高真空腔体、TPD变温分析样品架、温度控制模块、超高真空漏阀、测控软件等模块；

3.2.2 数量：1套；

3.2.3超高真空腔体：材质为 SS316L不锈钢，法兰接口符合超高真空标准，充分烘烤后本底真空优于5×10-10 mbar；预留多个法兰接口，满足样品制备、XPS仪器部件的对接需求以及扩展可能性；

3.2.4 超高真空抽气系统：

3.2.4.1分子泵，抽速不低于260L/s，DN100CF接口；

3.2.4.2 前级泵，抽速不低于10m3/h；

3.2.4.3 真空抽气管路及控制线；

3.2.4.4 电磁控制安全阀和放气阀；

3.2.5 超高真空测量系统，包含超高真空离子规，DN35CF接口，测量范围为2×10-11 mbar - 1×10-3 mbar；Pirani规以及真空规控制器；

3.2.6 TPD超高真空变温分析样品架：

★3.2.6.1用于样品精准定位和温度控制，包含高低温样品杆、样品托组件、超高真空位移台，位移台包含X，Y，Z移动模块和旋转控制组件等；样品台支持装载标准旗型样品托；

★3.2.6.2样品台可对样品加热和液氮冷却，装配K型热电偶实现样品温度的直接测量，钨丝辐射加热，工作温度范围为120~900K；

#3.2.6.3 样品台PID控温模式，控温精度±0.1K，在工作温度范围内可实现线性控制；支持快速升降温，样品温度从300K降温至120K所需时间小于20min；

#3.2.6.4 运动模块：X/Y行程为±7.5mm，手动控制，0.05mm移动精度；Z行程不小于200mm，电动控制，0.05mm移动精度；R1旋转驱动，180°旋转范围（绕Z轴），0.1°旋转精度；

3.2.7超高真空漏阀，工作压力范围：1×10-10mbar~1bar；

3.2.8超高真空手动闸板阀，超高真空视窗；

3.2.9 TPD测控软件，PC端控制升温/降温，实时显示可视化温度曲线，自动采集并保存温度数据。

3.3. XPS中转腔

3.3.1 功能：实现XPS与UFO系统间的样品快速转移；

3.3.2 数量：1套；

★3.3.3超高真空腔体：材质为316L不锈钢，法兰接口符合超高真空标准，充分烘烤后本底真空优于9×10-10 mbar；预留多个法兰接口，用于功能模块扩展；

#3.3.4 磁耦合传样杆，600mm行程，可将样品传递至 XPS 系统；

3.3.5 其它部件：至少包含超高真空手动闸板阀1套、CF63快速进样门1套、超高真空视窗及法兰。

3.4.系统集成控制与安全保护

3.4.1 包含真空控制及安全保护系统（PLC），集成真空泵保护、真空关联互锁、烘烤安全保护等；

3.4.2 超高真空腔体烘烤系统，包含腔体烤衣，烘烤电源及控制器，PID控温模式，包含烘烤报警保护功能；

3.4.3 配备操控整套系统的软件1套，可以实现系统状态信息的实时记录；

3.4.4 配备满足系统使用的电源柜;


3.4.5 配备高强度铝合金支架，固定支撑结构在设备定位后将系统支撑，不易晃动，更加牢固；

3.4.6 提供操作、维护必备的工具不少于2套；

★3.5．质谱：质谱与样品距离可通过线性驱动进行调节；

★3.6. 辅助系统及服务：

3.6.1 系统支撑架：采用铝型材支撑架，花纹钢板面板，集成电控系统；

3.6.2  LED 照明灯，可安装在腔室视窗法兰上，带独立开关；

3.6.3 热风循环烘烤：热风循环及保温帐篷，烘烤最高温度 150℃，带温控仪表。

产品配置要求

 超高真空兼容程序升温脱附谱仪 1套

超高真空圆形传样系统，1套；包含离子泵、离子规、NEG泵、超高真空腔体、机械臂及其控制软件各一个；
TPD腔体及样品台系统，1套；包含分子泵、前级机械泵、离子规、闸板阀、超高真空腔体、磁耦合传样杆、TPD样品架、TPD软件各一个；
XPS中转腔，1套；包含闸板阀、超高真空腔体、中温蒸发源各一个；
配备真空控制及安全保护系统（PLC）；
配备烘烤系统，包括烘烤电源及控制器；
配备满足系统使用的电源柜；
配备系统冷却水管路及气动装置需要的气体管路；
配备系统各部分设备的电源插座；
配备全套照明系统及配件，每个窗口配备 LED 灯不少于 1 个，保证观察需求，配备LED 灯电源适配器、足够数量的转接头；
供空气压缩机至少1台，单个空气压缩机需要满足整套系统气动装置的运行；

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1 提供操作、维护必备的工具不少于1套；
4.2.2 铜垫圈，不少于20个；
4.2.3 O圈，不少于20个；
4.2.4卡箍，不少于20个；
4.2.5 可测温Flag-type样品托，不少于5个；

4.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)
5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。
（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

1.1.1中标人须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告；

1.1.2中标人应派人在产品到交货地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换，并妥善处理直至采购人满意，由此发生的一切费用由中标人负责承担；
1.1.3中标人接受到安装通知后3个工作日内做出响应，10个工作日内免费完成装机测试； 

1.2  技术培训 (请参考总则第2.5条)

设备安装调试验收合格后，设备供应商提供完整、免费的技术培训；培训对象为设备操作使用人员、维护技术人员及设备管理技术人员；培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训时间不少于3个工作日。

1.3 保修期
    验收通过后一年。

1.4 维修响应时间
    系统出现故障时，厂家保证在接到用户通知后4小时内响应，24小时内提出解决方案，如有必要48小时内派出维修人员到达现场进行服务。

（三） 订货数量：

 1套。

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   交货日期：签订采购合同后7个月内
   交货地点：用户指定地点
（五）付款方式：                                         

采购合同签订并生效后，买方支付合同总价款的70%；

货物交付并验收合格后，买方支付剩余合同款项。
（六）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准。

67
71

