第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述（本项内容仅供投标人知晓，无须投标人在投标文件中应答）

四川大学华西第四医院拟采购动力系统、视频耳镜，本项目为1个包。

## ★二、项目清单

| ## 包号 | ## 序号 | 货物名称 (标的名称) | ## 数量 | ## 计量单位 | ## 所属行业 | ## 单价最高限价 ## （万元） | ## 最高限价（万元） | ## 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 动力系统 | 1 | 套 | 工业 | 50 | 50 | 是 |
|  | 2 | 视频耳镜 | 1 | 套 | 工业 | 9 | 9 | 是 |

## 三、技术参数要求

标的名称：动力系统

- 功能用途要求：集鼻咽喉刨削功能，耳钻、鼻钻、微型磨钻于一体，适用于各类鼻息肉、病变鼻粘膜、扁桃体、腺样体肥大软组织的刨削清除，以及鼻窦、鼻甲、中耳、内耳、鼻颅底手术。

- 主机

2.1一机多用，可针对不同手术需要同时接驳鼻刨削，耳钻，微型打孔钻，切割往复锯，取皮机，克氏针。

2.2按钮式液晶屏显示，可同时显示转速，冲水量，旋转频率和方向。

★2.3耳钻最高转速≥80000转/分，可数字化调节，鼻刨削最高转速≥12000转/分，可数字化调节。

2.4配备多功能脚踏开关，防水设计，全金属结构。

2.5冲水泵主机一体化设计，3档流量可在30～130毫升/分间数字化任意调节。

3.鼻刨削手柄：

★3.1重量≤220g，具备360°旋转功能。

3.2无碳刷马达设计，可高温高压消毒。

▲3.3具备导管联合技术，冲水管路和手柄一体化设计。

3.4直排吸引手柄，内置同轴式（直线）灌注和吸引通道。

▲3.5提供种类齐全、具备高温高压消毒重复使用金属制造刨削刀头，满足各种手术需要。刀头可拆卸设计。

4.耳钻马达

4.1无碳刷马达设计，80000转电钻马达，重量≤190g，可高温高压消毒。

▲4.2风冷马达冷却技术，解决马达发烫问题，且无水冷所需的繁絮管道安装。

★4.3可连接不同长度（至少包括70mm,95mm,125mm）的手柄，可连接不同传动率的手柄。

4.4可连接电子耳蜗手柄。

5.耳钻手柄

5.1配备70mm直、弯手柄各一根。

5.2可接所有品牌直径（2.35mm）的钻头。

5.3手柄高低速转动时均无摆动及震动。

5.4手柄自带冲水通道。

5.5提供设备清洁剂和润滑剂，用于设备的清洁维护和保养。

6.钻头

6.1材质：钨碳钢切割钻头，单根钻头使用次数≥150次。

6.2类型：不同直径的钨碳钢切割钻，钨碳钢（带齿）切割钻，金刚砂钻及粗金刚砂钻。

7磨钻手柄

★7.1可以接不同长度微钻头：耳科微钻头，鼻颅底微钻头，侧颅底微钻头。

7.2钻头轴装于鞘管内，保护周围组织不受旋转钻头轴伤害;内置冲洗冷却组织和鞘管。

7.3马达产生的扭矩通过手柄，钻头耦合，传输到钻头前端，术中全程冲水。

8.弯钻头

▲8.1前端稍弯，内置冲水通道

8.2有金刚砂、粗金刚砂材质钻头可供选择。

★9.配置清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 脚踏 | 1个 |  |
| 3 | 鼻刨削手柄 | 1个 |  |
| 4 | 可重复使用鼻刨削刀头 | 20根 | 0度8根，15度2根，40度内开口4根，40度外开口根2根，60度2根，120度2根 |
| 5 | 马达 | 1个 |  |
| 6 | 手柄 | 3个 | 70mm耳钻直手柄一个，70mm耳钻弯手柄一个，微钻手柄一个 |
| 7 | 70mm钻头 | 12根 |  |
| 8 | 弯钻头 | 6根 |  |

标的名称：视频耳镜

- 主机：

1.1具备无线网络能与图文工作站无线传输实现报告编辑存储打印。

1.2 显示屏TFT / LCD ≥3.0英寸

1.3显示器转动角度，前后转动角度≥120°

1.4显示屏的设计，显示屏左侧设计，不影响操作者视野，直观观察镜管置入工作腔道。

1.5手柄设计，人体工程学手柄设计，纺锤形手柄。

1.6存储空间≥32G

1.7最大存储照片量＞35万张

1.8可存储录像＞25小时

1.9电池容量≥3400mAh

1.10电池配备至少2节锂电池，外出工作不断电

2、重  量<400g

3、输入功率≤4VA

4、光学参数

4.1视场角≥80º

4.2分辨率≥9.92LP/mm

4.3 LED光源，内置LED光源，不用外接冷光源

5、镜管参数

5.1锥形耳镜镜管

5.1.1镜管长度≥71mm

5.1.2工作长度≥31mm

5.1.3镜管头端直径≥3.9mm

5.1.4 景深不窄于5mm～100mm

5.2长耳镜镜管

5.2.1镜管长度≥139mm

5.2.2工作长度≥90mm

5.2.3镜管头端直径≥3.9mm

5.2.4 景深不窄于5mm～100mm

6、镜管更换方式：推拉式自锁航空插头的连接方式。

7、镜管与主机连接方式：支持热插拔，即插即用，无需重启镜管。

8、充电器

8.1充电器输入110~220V； 50~60Hz

8.2充电器输出功率5V；2A

8.3充电时间<4小时

8.4使用时间≥3小时

8.5充电方式：卡座充式充电方式，即充即用。

## ★四、商务要求

1.交货时间：自合同签订之日起30日内。

2.交货地点：四川大学华西第四医院。

3.支付方式：采购合同签订生效后，完成交货、安装调试并验收合格后支付至合同金额的100%。

4.验收方法和标准：

（1）验收组织方式：自行验收

（2）履约验收时间：全部设备调试完毕后7个工作日内进行验收。

（3）验收组织的其他事项：供应商仅在完成设备安装、调试、使用培训待设备能正常使用后方可提出验收申请。

（4）技术履约验收内容：按照招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。

（5）商务履约验收内容：按照招标文件商务要求及供应商响应商务要求内容进行验收。

（6）履约验收标准：按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

（7）履约验收其他事项：双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件和供应商投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库 (2016) 205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。

5.包装方式及运输：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

6.质量保修范围和保修期：质保期不低于5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），范围：所有投标产品整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

7.安装调试：

（1）中标人负责设备安装、调试。

（2）货物到达生产现场后，中标人接到采购人通知后到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在总价格中。

（3）中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的操作人员能独立操作，维修技术人员能完成常见故障的维修排除。

8.违约责任与解决合同纠纷的方式（以下甲方是指采购人，乙方是指中标人）：

（1）违约责任

1）甲方无正当理由拒收设备的，甲方应向乙方偿付合同款总额30%的违约金。

2）甲方无正当理由未按时向乙方支付货款的，每逾1日，向乙方偿付应付款总额万分之二的违约金。

3）乙方所交设备品种、质量等要求不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。

4）乙方不能或不能完全履行合同时，乙方向甲方偿付合同款总额30%的违约金；违约金不足以弥补损失的，乙方同意将违约金数额调整为甲方损失。

5）乙方逾期交货时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额万分之二的违约金。逾期交货超过15天的，甲方有权单方解除合同。

6）乙方提供的设备不符合合同规定的，甲方在代保管期内实际发生的保管等费用及因采购方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

7）在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明材料，合同期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续30天及以上，双方应另行协商，决定是否继续履行合同。

8）在产品验收合格后不按合同第二条约定履行售后服务，乙方赔偿甲方合同款总额20%的违约金；违约金不足以弥补损失的，乙方同意将违约金数额调整为甲方损失。

9）乙方应保证所售设备的合法合规性，保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项及利息外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金。

（2）解决合同纠纷的方式

1）甲乙双方应严格遵守本合同约定的权利和义务，如有违背，承担违约责任。

2）本合同执行过程中的有关争议协商无效而产生的纠纷，由甲方所在地法院审理。

9.专用耗材：

供应商提供的设备如涉及专用耗材，供应商须提供专用耗材清单及单价（不同设备分别提供，保证最低价，格式详见附件1），采购人在有采购专用耗材需求时按照清单中的单价进行结算，供货期限为签订合同后三年。若未提供专用耗材承诺函，视为该设备无专用耗材。（提供专用耗材清单及专用耗材承诺函（详见附件1）并加盖投标人公章，否则视为无效投标。不涉及专用耗材的不提供）

## 五、其他要求（本项内容对应招标文件第七章 评标办法 3.11.2.2综合评分明细表，不提供不影响投标文件的有效性）

1.投标人针对本项目提供项目实施方案，包括①工作安排（包含工作时间节点安排、工作阶段划分、工作程序）②项目组织方案③管理方案④安全保证措施⑤产品使用培训及日常维保方案。

2.投标人针对本项目提供售后服务方案，包括①售后服务人员配置②项目培训方案③维修响应时间及备货措施④后期维护措施承诺。

3.投标人提供2022年1月1日（含）至递交投标文件截止之日的类似项目业绩。

注：1.本章标注“★”的内容为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2.本章技术参数中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则视为负偏离。

3.本章技术参数要求中标注“▲”的为本次招标项目的重要性条款。投标人需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告或厂家公开发布的彩页资料或重要功能截图予以佐证（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准），如无佐证材料的，视为“▲”负偏离。

附件1：专用耗材承诺函

四川大学华西第四医院、四川思渠国际招标有限公司：

我公司所投       设备涉及专用耗材，现提供专用耗材清单及单价，我公司承诺：采购人在有采购专用耗材需求时按照清单中的单价进行结算，供货期限为签订合同后三年。若未提供专用耗材承诺函，视为该设备无专用耗材。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：       年     月     日

专用耗材清单

投标设备1名称：XX

| 序号 | 专用耗材名称 | 注册证号 /备案证号 | 制造商家 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 是否挂网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |