第三部分 技术需求书

一、技术指标要求

注1：★号条款，对其中任意一项的偏离或不符合或缺失即按无效响应处理；▲号条款为重要条款；未标注为一般条款。

注2：供应商应在《技术要求响应/偏离表》中对第三部分技术需求书所有要求等进行点对点应答，对有具体参数要求的指标，供应商需提供所投硬件或软件的具体参数值；对于磋商文件要求提供证明文件的，供应商应提供相应的证明文件，不满足上述要求的所对应分项视为不满足。

1、光学系统和检测器

1.1光学稳定性：光学系统密闭并可以进行吹扫，与进样系统设计在一个平台上，整个光学系统具有防震措施，一般的地面震动不影响其分析性能。

▲1.2系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(棱镜)，波长范围：165-900nm，能测试Cs894.347、Cl894.800nm（需提供实际光谱图证明）。具有3万条以上的谱线库，每条谱线至少可以选择30个象素点进行测量。对于常见元素Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn，软件的默认推荐谱线不少于5条。

1.3光路设计：中阶梯光栅的闪耀角在60度以上，中阶梯光栅刻线密度在60条/mm以上。

1.4 焦距200mm－650mm。

1.5分辨率：在200nm处，像素分辨率：0.003nm

★1.6 检测器必须是专门设计用于ICP-OES分析的固态检测器，且无紫外线转换荧光涂层，无老化问题。

1.7低紫外 (<190nm) 谱线可以采用氮或氩气吹扫，吹扫的气体流量由软件控制，并具有正常吹扫和高流量吹扫两种模式可选。

★1.8自动实时波长校正，仪器在完全关机的情况下开机，两分钟之内即可进行分析测试投入运行，无需长时间的预热。

2、射频发生器和等离子体

2.1 类型：自激式固态发生器射频发生器。

★2.2 频率：≥40MHz，频率越高越更优。

▲2.3功率：高至1500W，1W增量连续可调。射频发生器的功率传输效率优于81%。功率：最大功率≥1500W，1W增量连续可调。提供软件截屏作为证明资料。

2.4功率稳定性优于0.1%。

2.5射频发生器的功率传输效率大于75%。

2.6工作模式下炬管的位置可调。

★2.7等离子体观测方式：垂直炬管式双向观测，即观测方式有水平和垂直两种，由软件控制全自动切换，并可以同时给出两种观测方式的测量结果。光路中加入了衰减器，可自动进行轴向-全光/衰减，径向-全光/衰减四种观测模式的选择。

2.8仪器气路流量程序调节。

2.9仪器具有全连锁保护，随时监测循环水机的水流、各种气体的压力等参数。

2.10等离子体无需循环冷却水进行冷却。

▲2.11等离子体正常运行的氩气消耗总量小于11升/分钟。

★2.12免维护的平板等离子体设计，通过两块铝板形成等离子体，铝板无需循环冷却水进行冷却，长寿命，终身免维护。

2.13等离子体具有实时全彩色摄像系统。

★2.14 采用切割气技术来去除尾焰技术，无需氩气反吹，节省氩气的消耗。

3、进样系统

3.1 雾化器：正交雾化器，50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。

3.2 雾室：耐HF雾化室。

3.3炬管为可拆卸式结构，炬管中心管标配为耐HF酸腐蚀材料。

3.4内置四通道蠕动泵，进样量从0.1毫升/分钟到5.0毫升/分钟连续可调。

4、灵敏度（单位：cps/ppm）

4.1 Mn 257.610nm > 8.5×105，Al 396.153nm > 1×105，Ni 231.604nm > 3×104

As 193.696nm > 1.5×103，Pb 220.353nm > 5×103

5、数据处理

5.1 软件环境：全中文操作和数据处理软件。

5.2轴向、侧向观测位置由软件控制自动优化。具有控制蠕动泵进行智能清洗的功能。

5.3具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。

5.4具有显示二维中阶梯光谱图的功能，并显示分析谱线在光谱图中的位置，所显示的二维光谱图必须与中阶梯分光所产生的二维图形完全匹配。具有半定量分析功能，即无需分析标准溶液，即可直接获得样品中超过50个元素的浓度半定量结果。

▲5.5具有4万条以上谱线的谱线库，提供软件截屏作为证明资料。

▲5.6 软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示的软件截屏作为证明资料。

5.7 具有谱图叠加功能，同一个元素不同样品可以同时显示，提供软件截屏作为证明资料。

▲5.8 每个谱图至少可以显示30个以上的像素点，提供软件截屏作为证明资料。

▲5.9 提供测量结果的交叉表报告模块，每一行显示不同的样品，每一列显示不同的元素或谱线，显示内容至少包括强度和浓度两种方式，提供软件截屏作为证明资料。

二、售后服务要求

1.质保期：1年。

2.保修期内维修响应时间为24小时（法定工作时间）。

保修期外维修响应时间为4小时（法定工作时间），48小时内赶到现场。

- 3.安装调试完毕后负责培训仪器操作人员，至操作人员熟练掌握仪器的操作和使用为止。

三、培训要求

1.每年3-4次集中式培训，每次1-2名人员免培训费（差旅费自理）。

2.培训内容包含但不限于：使用培训、维护维保培训、简单维修培训。

四、其他要求

1.配备电感耦合等离子体发射光谱仪控制软件和脱机版数据软件。

- 2.配备数据工作站和数据处理结果纸质化输出设备一套。