第三章 采购需求书

1、本章中标注“★ ”的条款为本项目不允许偏离的实质性条款，如投标人不满足的， 将按照无效投标处理；标注“▲ ”的条款为本项目的重要条款，若投标人不满足的，将在详细评审中加重扣分。

2、标注“★”“▲”的技术条款须提供技术支持证明材料(提供非中文资料时，必须同时提供对应的中文翻译材料)，否则视为负偏离。技术支持资料包括以下任意一种形式：

（1）国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；

（2）技术参数确认函（格式自拟）；

（3）产品彩页；

（4）产品白皮书或设备说明书。

（注：①货物的技术参数确认函、产品白皮书或设备说明书必须加盖制造商公章；②投标人须用红框在技术支持资料中清晰框出所响应参数的具体位置，未标注、标注位置不准确、模糊或遮挡关键信息的，视为未提供技术支持资料，对应条款按“负偏离”处理）

3、一般参数（非▲号、★号的其他指标）应在投标文件中提供技术参数承诺函（格式详见第六章投标文件格式要求-技术参数承诺函），否则视为负偏离。

（注：①货物的技术参数承诺函必须加盖制造商公章）

4、标注“★ ”的“必须配套的附属设备设施”“售后服务要求”须提供承诺函加盖投标人公章（格式自拟）。标注“★ ”的“其他商务要求”须在商务应答表中响应或提供承诺函。

- 项目概况

- 2026年医用设备集中采购（九）项目共14台设备，采购包1麻醉机（一）6台、采购包2麻醉机（二）8台。

## 采购一览表

| 采购包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 标包最高限价（万元） | 是否接受进口产品投标 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 麻醉机（一） | 台 | 6 | 20.48 | 122.88 | 不接受 | 是 |
| 采购包2 | 麻醉机（二） | 台 | 8 | 45 | 360 | 不接受 | 是 |

价格包括主件及零部件的供应、配置、运输、设计制造及安装（丙方指定地点）、调试、培训、备品备件、售后服务等所有含税费用。

1.本合同约定的价款，除非另有特别说明，已经包含下列项目含税费用：

1.1 货物主体和配件、备品备件、硬件软件、包装、专用工具的费用；

1.2 安装/调试/检验、培训、技术服务和其他相关服务费用；

1.3 进出口手续费用（如有）；

1.4 运输到指定交货地点的运费、保险费用等。

除非另有明确约定，甲方、丙方无需就本次购买向乙方支付其他费用。

2.各方确认：合同约定价款不因劳务、市场设备价格、政策变化等因素而调整。

- 技术及商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- 1、采购包1：麻醉机（一）

| 序号 | 技术和性能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 适用于成人、儿童 |
| 1.2 | 具有手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。 |
| 1.3 | 气体输送系统 |
| 1.3.1 | 高精度机械控制氧气、空气气体混合器和浮子流量计。 |
| 1.3.2 | 可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：Air：最小值≥0L/min且最大值≤10L/min |
| 1.3.3 | 笑氧保护装置，确保笑气（N2O）作为载气时，当氧气供应不足时，会限制N2O的输送，使得新鲜气体的氧浓度≥21%。 |
| 1.4 | 麻醉呼吸机 |
| 1.4.1 | 通气模式：手动、容量控制模式、压力控制模式、待机 SIMV通气模式 |
| 1.4.2 | 容量控制模式下潮气量设定范围：最小值≤15ml且最大值≥1500ml。 |
| 1.4.3 | 吸气压力Pinsp:最小值≤5cmH2O且最大值≥70cmH2O（压力模式下）。 |
| 1.4.4 | 压力限制Plimit：最小值≤10cmH2O且最大值≥80cmH2O。 |
| 1.4.5 | 压力支持Psupp：关，最小值≤3cmH2O且最大值≥60cmH2O。 |
| 1.4.6 | 呼气末正压PEEP：关，最小值≤3cmH2O且最大值≥30cmH2O。 |
| 1.4.7 | 呼吸频率：最小值≤4次/分且最大值≥100次/分。 |
| 1.4.8 | 吸气时间：最小值≤0.2秒且最大值≥5秒。 |
| 1.4.9 | 最大吸气流速：≥120L/min。 |
| 1.4.10 | 流量触发:最小值≤0.5L/min且最大值≥15L/min。 |
| 1.4.11 | 压力上升时间Slope：最小值≤0秒且最大值≥2秒。 |
| 1.4.12 | 压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：最小值≤5%且最大值≥60%。 |
| 1.5 | 呼吸回路 |
| 1.5.1 | 呼吸系统总容量：≥2.5升 |
| 1.5.2 | 一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水。 |
| 1.5.3 | 回路内置于麻醉机内，节约空间，组件少，拆装无需工具。 |
| 1.5.4 | 手动和机械通气切换装置为触摸模式或手动模式皆可，APL阀调节范围：打开，最小值≤5cmH2O且最大值≥70cmH2O 。 |
| 1.5.5 | CO2吸收罐容量≤2升。 |
| 1.5.6 | 具有主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。 |
| 1.6 | 麻醉气体挥发罐 |
| 1.6.1 | 挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产。 |
| 1.6.2 | 具有≥1个七氟醚挥发罐 |
| 1.7 | 监测和报警 |
| 1.7.1 | ≥10英寸彩色触摸屏 |
| 1.7.2 | 全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能。 |
| 1.7.3 | 实时显示≥2道波形。具有表格趋势功能 |
| 1.7.4 | 日志中最多可保存≥500个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除。 |
| 1.7.5 | 通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）。 |
| 1.7.6 | 一体化的氧浓度监测：O2传感器；氧浓度监测范围：最小值≤21Vol%且最大值≥100Vol%。 |
| 1.7.7 | 报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。 |
| 1.7.8 | 自动设置报警限值功能：可一键自动调节所有报警的设置限值。 |
| 1.7.9 | 具有心脏旁路模式，用于在使用体外循环机时抑制相应报警。 |
| 1.8 | 内置后备电池持续时间≥120min |
| 1.9 | 接口：RS232≥1个，USB≥1个 |
| ▲1.10 | 快速充氧范围25-75L/min |
| ▲1.11 | 具有肺保护工具：支持两种复张手法（单周期和多周期） |
| ▲1.12 | 具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 |
| 1.13 | 气动或电动呼吸机，全中文操作和显示。 |
| 1.14 | 可升级压力-容积环（P-V）、压力-流量环（P-F）、容积-流量环（V-F）。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 国标电源线 1根 |
| 2.3 | 氧气嘴接头1个 |
| 2.4 | 氧气气嘴螺母1个 |
| 2.5 | 一次性成人波纹管套件(管路内径22mm)1套 |
| 2.6 | 一次性小儿波纹管套件(管路内径15mm)1套 |
| 2.7 | 可充气成人麻醉面罩1个 |
| 2.8 | 可充气小儿麻醉面罩1个 |
| 2.9 | 国标氧气软管1根 |
| 2.1 | 国标氧气插头1个 |
| 2.11 | 蜗杆传动软管夹1个 |
| 2.12 | 吸/呼气流量传感器组件 2套 |
| 2.13 | 呼末二氧化碳监测模块 1个 |
| 2.14 | 七氟醚蒸发器 1个 |
| 2.15 | 钠石灰吸收罐 1个 |
| 2.16 | 麻醉深度监测模块 1个 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。停机期间提供备用机。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内响应并作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 |
| 3.8 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- 采购包2：麻醉机（二）

| 序号 | 技术和性能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 适用于成人、儿童和新生儿。 |
| 1.2 | 气供 |
| 1.2.1 | 2种气源（氧气、空气），所有供气压力可电子监测。 |
| 1.2.2 | 氧气，空气的中央供气压力范围：最小值≥2.7kPa且最大值≤7kPa × 100 |
| 1.3 | 新鲜气体输送 |
| 1.3.1 | 新鲜气体混合器：电子流量监测带数值显示和虚拟流量计。 |
| 1.3.2 | 新鲜气体流量：0–15升/分 （O2，Air）。 |
| 1.3.3 | 新鲜气体O2浓度：21-100 Vol%。 |
| ▲ 1.3.4 | 快速充氧：25-75升/分。 |
| 1.4 | 呼吸机 |
| 1.4.1 | 通气模式：手动控制/自主呼吸（Man/Spon）、容量控制（VC-CMV）、压力控制（PC-CMV）、容控同步间歇指令通气（VC-SIMV）、压控同步间歇指令通气（PC-SIMV）、压力支持（PSV）、持续气道正压模式（CPAP）、暂停模式、心脏旁路模式、压力控制容量保证模式（PCV-VG）。 |
| 1.4.2 | 吸气时间（Ti）：最小值≤0.2且最大值≥5秒 |
| 1.4.3 | 容控潮气量（VT）：最小值≤10且最大值≥1500毫升 |
| 1.4.4 | 触发（Trigger）：最小值≤0.3且最大值≥15升/分 |
| 1.4.5 | 吸气流速（Flow）：最低≤1升/分，最高 ≥180升/分。 |
| 1.5 | 呼吸系统 |
| 1.5.1 | 带加热的呼吸系统适用于低微流量麻醉，拆装无需工具，优化的设计便于高效地消毒灭菌处理。 |
| 1.5.2 | 钠石灰罐容量：≥1.5升。 |
| 1.6 | 麻醉气体挥发罐 |
| 1.6.1 | 挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产。 |
| 1.6.2 | 单罐位，加药量≥300毫升。 |
| 1.6.3 | 具有≥1个七氟醚挥发罐 |
| 1.6.4 | 只需出厂一次定标，终身免维护。 |
| 1.6.5 | 具有低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围最小值≤0.2且最大值≥10L/min |
| 1.7 | 监测系统和显示 |
| 1.7.1 | 屏幕：≥15英寸触摸屏，可配置屏幕内容，智能报警管理。 |
| 1.7.2 | 屏幕根据设备配置可同时显示2道实时的波形包括：CO2，O2和麻药的浓度，气道压力，吸气和呼吸流速；可显示O2，AIR的虚拟流量计， 表格趋势图，快捷切换3种屏幕布局。 |
| 1.7.3 | 设备状态显示屏：带液晶显示屏的前面板，可显示气道压力，电池和供气（中央供气+气瓶）的状态。 |
| 1.7.4 | 通气监测： 分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；吸气峰压（PIP），平台压（Pplat），平均压（Pmean）， PEEP；动态顺应性（Cdyn）， 阻力（R），弹性（E），用于指示内部呼吸系统压力的外部气道压力表。 |
| 1.7.5 | 顺磁氧传感器，非消耗性，无需更换。 |
| 1.8 | 气体监测 |
| 1.8.1 | 可监测O2，CO2和≥四种麻药 |
| 1.8.2 | 自动自检时包含了是否输送真实O2的检测。 |
| 1.9 | 安全功能 |
| 1.9.1 | 一体化的设备检查列表和设备每日准备的逐步图示指导说明。 |
| 1.9.2 | 甚至在关机的情况下，也能进行手动/自主通气并能输送O2，AIR和麻药（紧急启动）。 |
| 1.9.3 | 通过后备手动模式能直接切换到手动通气并能保留气体和通气的监测；O2，AIR和麻药也能持续输送。 |
| ▲1.10 | 具有肺保护工具：支持两种复张手法—单周期和多周期，支持定时膨肺功能 |
| ▲1.11 | 具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 |
| ▲1.12 | 气动或电动呼吸机，全中文操作和显示 |
| 1.13 | 麻醉监护仪 |
| 1.13.1 | 监护功能 |
| 1.13.1.1 | 彩色触摸屏≥15英寸，显示通道≥10通道，屏幕亮度可自动调节 |
| 1.13.1.2 | 可内置高能锂电池，工作时间≥2小时 |
| 1.13.1.3 | 具有≥2个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 |
| 1.13.1.4 | 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 |
| 1.13.1.5 | 支持3/5导心电监测，提供抗电刀心电电缆保证心电监护在手术环境中的抗干扰能力 |
| 1.13.1.6 | 支持房颤心律失常分析功能，具有≥16种实时心律失常分析 |
| 1.13.1.7 | 支持≥4通道心电进行多导心电分析 |
| 1.13.1.8 | 无创血压适用于成人，小儿和新生儿 |
| 1.13.1.9 | 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 |
| 1.13.1.10 | 血氧监测适用于成人，儿童和新生儿 |
| 1.13.1.11 | 提供灌注指数(PI)的监测 |
| 1.13.1.12 | 具有指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 |
| 1.13.1.13 | 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测 |
| 1.13.1.14 | 有创压监测适用于成人，儿童和新生儿 |
| 1.13.1.15 | 提供肺动脉锲压(PAWP)的监测和PPV参数监测 |
| 1.13.1.16 | 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 |
| 1.13.1.17 | 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 |
| 1.13.1.18 | 热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量(CCO), |
| 1.13.1.19 | 支持升级麻醉深度BIS或脑电麻醉深度指数ESI,实现患者麻醉深度监测 |
| 1.13.2 | 系统功能 |
| 1.13.2.1 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 |
| 1.13.2.2 | 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 |
| 1.13.2.3 | 支持≥120小时趋势表和趋势图回顾 |
| 1.13.2.4 | 支持≥200条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |
| 1.13.2.5 | 具备≥72小时全息波形的存储与回顾功能 |
| 1.13.2.6 | 支持≥96小时ST波形片段的存储与回顾 |
| 1.13.2.7 | 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 麻醉机监护仪1台及配套模块（2个有创模块，1个CO2检测模块，1个BIS模块） |
| 2.2 | 触屏主机 1台 |
| 2.3 | 触摸屏参数模块 1套 |
| 2.4 | 电源线 1根 |
| 2.5 | 吸/呼气流量传感器组件 2套 |
| 2.6 | 呼末二氧化碳监测模块 1个 |
| 2.7 | 心电电极10片装 1套 |
| 2.8 | 血氧主电缆 1根 |
| 2.9 | 成人、儿童、新生儿指夹式血氧探头 各1套 |
| 2.1 | 无创血压导气管 1根 |
| 2.11 | 成人、儿童、新生儿血压袖套 各1套 |
| 2.12 | 麻醉气体监测模块 1个 |
| 2.13 | 麻醉深度监测模块 1个 |
| 2.14 | 肌松监测模块 1个 |
| 2.15 | rSO2组织氧饱和度 1个 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。停机期间提供备用机。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内响应并作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 |
| 3.8 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- ★三、其他商务要求

- 交货时间和地点

1.1交货时间：

采购包1：

合同签订后15日内交付合同标的物设备。

采购包2：

合同签订后15日内交付合同标的物设备。

1.2交货地点：丙方指定地点。

2.货物质量

2.1 该设备同时应符合下列标准：

2.1.1 该设备所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准。无论设备的生产地如何，上述标准系指该设备使用地的相关标准。

2.1.2 设备生产企业的标准。

2.1.3 乙方所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。

2.1.4 多项标准不一致的，按最高的标准执行；虽有上述标准，但双方对质量有特别要求的，应按特别要求执行。

2.2乙方保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），生产日期应在自合同签署之日往前推算6个月内，符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。

3.配套材料

3.1 乙方交货时应同时提交设备的下列配套材料：

3.1.1 原厂出厂证明

3.1.2 产品合格证书

3.1.3 保修单

3.1.4 使用与维护说明书（中文版）

3.1.5 设备物料清单

3.1.6 其他应当具备的随附单证。

3.1.7 若产品为进口产品，还应当附有产品的装箱单、报关单、产品进出口检疫书等有关文件。

3.1.8 配套材料应用防水袋包装并放在设备包装中，并在设备安装调试完成之后移交丙方。

4.安装验收

安装调试完毕后，丙方根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。乙方应向丙方提供要求的验收资料，丙方应在收到完整的验收资料后，在验收报告上签字盖章。

5.设备使用观察期

乙、丙双方约定为从设备安装调试并通过验收合格之日起 60 日为设备使用观察期。

6.付款方式

（1）合同签订后，设备到货且乙方提供有效的合同总价款的80%税务发票及丙方签字盖章的到货单等相关材料，甲方收到完整版材料后 7工作日内向乙方支付合同总价款的80%；设备通过最终验收合格后，乙方向丙方提交有效的合同总价款的20%税务发票、设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单和安装验收报告等全部材料，且提交合同总价款5%的银行保函原件（期限为设备保修期限届满后三个月）（如付款单位为甲方，则需提供有效的合同总价款的20%税务发票丙方签字盖章的验收报告，其余相关材料交付丙方），丙方（甲方）收到完整版材料后7个工作日内向乙方支付合同总价款的20%。（如使用单位为省级医疗机构则全部由甲方付款。）

（2）设备自保修期限届满后10日内，经甲方或丙方确认乙方所提供设备无任何产品质量、售后问题，甲方或丙方将合同总价款5%的银行保函原件退还给乙方。

（3）见票付款，乙方应于付款前，按照甲方或丙方要求，提供正规的税务发票，付款单位收到发票后支付相应款项。乙方未提供发票的，付款单位有权暂时不予支付款项，且无需承担相应的违约责任。