附件：

海南省种业实验室实验室平台仪器更新购置项目（二）

用户需求书

一、项目概况

海南省种业实验室为了解决自身科研条件不足，计划建设一个高性能的仪器平台，提升科研的竞争力和科研水平。本次采购需求目标实现样品处理、成分分析等功能，提升科研水平、保障教学、提高效率、促进共享、符合标准，需满足技术性能、质量安全等需求。

二、采购清单（注：投标人投标时总报价不得超过预算，各单价报价也不得超过相应的预算单价，否则投标文件按无效投标处理。）

预算：350万元；

合同履行期限：合同签订后国产设备30天，进口设备120天完成项目整体交货及验收。

质保期：设备全部到货验收合格后1年。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算合计（万元） | 是否允许进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 否 |  |
| 2 | 手持叶绿素荧光仪 | 套 | 2 | 10.00 | 20.00 | 否 |  |
| 3 | 气相色谱仪 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 是 |  |
| 4 | 三气培养箱 | 台 | 2 | 16.00 | 32.00 | 是 |  |
| 5 | 不锈钢气相液氮罐 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 否 |  |
| 6 | 大容量冷冻离心机 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 是 |  |
| 7 | 酶标仪 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 | 是 |  |
| 8 | 鱼类低氧工作站 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 是 | 是 |
| 9 | 杜马斯定氮仪 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 | 是 |  |
| 10 | 质构仪 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 | 是 | 是 |
| 11 | 紫外可见分光光度计 | 套 | 1 | 18.00 | 18.00 | 是 |  |
| 12 | 振动切片机 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 是 |  |

注：本项目的核心产品为：鱼类低氧工作站、质构仪。

三、详细技术与性能指标（技术和服务要求）

注：1、“★”条款为本项目实质性响应条款不允许偏离，如投标人不满足，做无效投标处理。

2、“▲”条款为本项目重要技术参数条款，如投标人不满足，将在详细评审中加重扣分，且负偏离条款数超过 10 条视为重大偏离，评审时不得分。

3、非“▲”为本项目一般性技术参数条款，以投标人在技术参数响应表中的响应为准，如负偏离条款数超过50条视为重大偏离，评审时不得分。

4、采购品目的配置、耗材要求均为采购人根据实际工作需要制定，作为实现设备功能的配置参考，投标人所投产品的配置、耗材名称或数量应能满足配置要求中的同等功能，但配置清单内容名称不构成强制性一致要求。

5、关于各包产品中专机专用耗材目录（需提供对应报价清单），该报价为后续采购参考价，不包含在本次采购预算内。

（一）小型高速冷冻离心机

一、技术参数

▲1、最高转速：≥16,000rpm ；最大离心力：≥24,000 xg （验收按照配置的转头为准）

2、最大容量：12×5ml（锥底）/12 X 7ml（圆底）(7ml为定制适配耗材）

3、转速精控制精度：±10rpm

▲4、温度设定范围：-11~40℃

5、样品温度控制精度：±2 ℃

6、定时范围：1s to 99H59 min59s

7、具有瞬时离心功能

8、程序组：≥1000组 + 收藏夹功能

9、升降速度：快/慢两档

10、噪音：≤54db(A)

11、制冷剂：R134A

12、电源：198-242V，50Hz，10A

13、尺寸 （D x W x H）：300 × 560× 300 mm

14、重量：31 kg

15、转子静态自动识别（转子使用次数计数功能，并具有寿命到期提醒功能）

16、不平衡监测功能

17、屏幕显示：7寸LCD触摸屏显示，支持中、英两种语言

18、自动吸附门锁，方便操作

19、具备离心结束运行后计时器功能

20、制冷能力：所有转子最高转速下达4度（环境温度15-25℃）

21、快速预冷功能：8分钟内降低到4℃（环境温度15-25℃）

22、节能模式：每30分钟递增，最长8个小时后自动开盖并停止制冷

23、运行记录可以实时曲线显示

24、支持多段离心功能（最多5段）

25、提供两种计时方式选择：1）立即开始计时，2）到达最高速时开始计时

26、数据导出功能（可通过USB以PDF或CSV (UTF-8形式) 导出数据

27、用户管理（可配置100个独立用户名，登入采用密码保护，自定义用户权限）

28、三级访问权限设置（管理员、超级用户、操作员）

29、具有电子签名功能并在导出PDF文件时一同输出

30、持审计追踪 - 事件记录（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），有时间戳，支持最多10万条记录

31、支持审计追踪 - 运行记录1000条（记录运行条件、运行结果、开始及结束时间、设备信息（序列号，软件版本）、转子信息、当中发生的事件例如报警等）

32、离心腔体内具有排水口设计

33、提供1个USB接口，具备数据导出、软件更新等功能

配置：

▲1.定角转头1个，最大转速≥16,000rpm，最大相对离心力≥24,000g，最大容量≥24*1.5/2mL。

（二）手持叶绿素荧光仪

技术参数：

▲1、测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数，及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等

▲2、OJIP–test时间分辨率为10µs（每秒10万次），给出OJIP曲线和26个参数，包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、Mo、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_Po、Psi_o、Phi_Eo、Phi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TRo/RC、ETo/RC、DIo/RC等

3、测量程序：Ft、QY、OJIP、NPQ1、NPQ2、LC1、LC2、LC3、Multi无人值守自动监测

4、测量光：每测量脉冲0–0.09µmol(photons)/m².s，0—100%可调

5、光化学光：0–1000µmol(photons)/m².s，0—100%可调

6、饱和光：0–3000µmol(photons)/m².s，0—100%可调

▲7、光源：标准配置蓝光470nm，可根据需求配备不同波长的LED光源

8、检测器：PIN光电二极管，667–750nm滤波器

9、尺寸大小：超便携，手机大小，134×65×33mm，重量仅188g

10、存贮：容量16Mb，可存储149000数据点

11、显示与操作：图形化显示，双键操作，待机8分钟自动关闭

12、供电：可充电锂电池，USB充电，连续工作48小时，低电报警

13、工作条件：0–55℃，0–95%相对湿度（无凝结水）

14、存贮条件：-10–60℃，0–95％相对湿度（无凝结水）

15、通讯方式：蓝牙+USB双通讯模式

16、GPS模块：内置

17、软件：专用软件，用于数据下载、分析和图表显示，输出Excel数据文件及荧光动力学曲线图，适用于Windows 7及更高操作系统

18、配置：掌上荧光仪，内置GPS模块、通讯模块（USB/蓝牙双模式），软件（数据收集和可视化）、分离式叶夹一包（10个装）

（三）气相色谱仪

一、仪器配置要求：

1、气相色谱仪主机1台

2、分流/不分流进样口1件

3、FID检测器1件

4、液体自动进样器1件

5. 气体智选阀1件

6、工具包1件

7、气相控制软件1套

8、常用消耗品1套

9、气路净化装置（三个独立的滤芯，分别用于载气，助燃气的除氧，除湿，除烃）1件

10、空气管、氢气管、载气管各1件

11、色谱柱2根

11、空气压缩机（与主机同品牌）1台

12、 氢气发生器（与主机同品牌）1台

13、氮气钢瓶及减压阀1件

14、氦气钢瓶及减压阀1件

15、品牌电脑及打印机1套

二、技术参数：

1.柱温箱

1.1  柱箱温度：室温以上2℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）；

▲1.2  程序升温：至少32阶33平台；

▲1.3  可设定升温速率：标配至少 240℃/min（无需升级），支持程序降温；

1.4  温度设定精度：0.1℃；

1.5  控温精度：设定值（K） ± 1% （可校准至0.01℃）；

1.6  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；

▲1.7  冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）；

1.8  最大运行时间：9000分钟；

1.9 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。

1.10 柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。

1.11 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。

▲1.12 柱温箱内置耐高温灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。

1.13 柱温箱可升级柱温箱插件，进一步提高加热效率

2、进样单元

最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC），可实现“2个SPL+1个PTV”或“2个PTV+1个SPL”等的进样口组合模式。

2.1 分流/不分流进样口

2.1.1  最高温度：430℃；

★2.1.2  配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；

支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒

线速度控制功能，须提供软件截图和采用恒线速度分析样品的应用文章证明。

2.1.3  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量；

▲2.1.4  进样口可徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。

2.1.5  压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）；

2.1.6  压力控制精度：0.001psi；

2.1.7  压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min；

2.1.8  压力程序：6阶；

2.1.9  分流比设定范围：0 ～ 9000；

2.1.10  流量设定范围：0 ～ 1280mL/min，He；0 ～ 550mL/min，N2

2.1.11  进样口标配徒手无需任何工具1秒内即可完成色谱柱的安装或拆卸，仪器自动感知最佳气密位置，大幅提升色谱柱操作体验。

2.1.12 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。

2.1.13 可升级配置气体智选阀，实现SPL进样单元同时连接两种气体类型，分析时可根据工作需要在软件中进行两种类型载气的自动无缝切换。

3、检测器单元

可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC）。

3.1 氢火焰离子化检测器（FID）

3.1.1 最高使用温度：450℃

3.1.2 自动点火功能

▲3.1.3 检测限：≦1.2×10-12g/s ( 十二烷 )

3.2.4 动态范围：107

4、主机和电子流量控制器单元

4.1 色谱柱和主机功能

4.1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱；

4.1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制；

★4.1.3 具有专为色谱柱安装设计的智能量具组件——进样口/检测器量具的多合一。通过智能量具的使用，实现快速的色谱柱安装和维护体验。

4.1.4 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。

4.1.5主机具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统，从而节省能源和成本。

4.1.6主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。

4.1.7主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。

4.1.8主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。

4.1.9 主机具有预老化功能，在软件中有预老化按键，可根据工作需要，在批处理分析开始前自动执行定制化的老化操作。

4.1.10 主机具有报错码功能，遇到系统报错时，主机触摸屏自动显示此错误信息对应的二维码，分析人员扫码即可浏览相应的维护说明，有助于快速了解和解决问题，提高效率。

4.2 电子流量控制单元

4.2.1具有大气压力补偿和温度补偿功能；

4.2.2压力单元包括psi, kPa, bar三种，可自由选择使用；

4.2.3 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）

2.4.4 压力控制精度：0.001psi；

4.2.5 压力程序阶数：6阶；

4.2.6 压力传感器准确度：〈 ± 2%（全范围）；

4.2.7 压力传感器重现性：〈 ± 0.34 kPa；

4.2.8 温度系数：〈 ± 0.068 kPa/°C；

4.2.9 压力漂移：〈 ± 0.68 kPa/6个月；

★4.2.10 支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气；

5.自动进样器

★5.1峰面积重现性：< 0.3 % RSD

5.2样品歧视效应：< 10 %

5.3进样线性：< 5 %

5.4交叉污染：< 5 ppm

5.5样品容量：不小于30位

★5.6支持使用4种溶剂清洗；

5.7具有进样助手功能，仅需设置进样体积和洗针溶剂类型，一键选择预置的进样参数。采用图标显示真实操作流程。

★5.8 包含六种进样方法：标准模式、最小化交叉污染模式、溶剂节省模式、样品节省模式、粘性样品模式、多层进样模式。

5.9 支持远程访问功能

5.10 具有样品瓶传感器功能，可自动感知样品瓶的存在。如果漏放，可提前设定跳过继续分析或分析暂停。

5.11 支持重叠进样功能

5.12 可选配样品盘读码器，支持二维码样品管理；样品加热/冷却模块。

5.13 针杆速度可调：低速、中速、高速

5.14 配备进样塔照明LED灯，可在进样和维护时自动点亮。

（四）三气培养箱

1、容量：170升

2、控温范围：环境温度以上4 ºC-50 ºC

3、温度调节：± 0.1 ºC

4、温度稳定性，@37 ºC，± 0.1 ºC

5、CO2浓度范围：0.1 – 20%

6、CO2浓度调节：± 0.1%

7、标配双通道红外（IR）CO2感应器，自动校准功能，保证精确度

8、开门后CO2%恢复时间：5分钟

9、标配高温消毒功能，180 ºC高温消毒。CO2感应器无需从箱内取出

10、六面直接加热方式，无气套或水套结构，最大化利用箱内空间

11、无风扇结构，无需风扇辅助，气体通过缓和对流运动保持温度和气体浓度均一，降低样品的挥发与污染的风险。

12、箱体由一整块不锈钢板热压而成，无焊接、焊缝，圆角设计无死角

13、控制面板： 触摸控制面板，智能管理系统，可实时详细显示控制参数及趋势图，并具备数据记录及事件筛选下载功能：

13.1数据记录：详细记录温度、报警、开门及CO2和O2浓度等关键数据，并生成趋势图，便于实验出现问题后快速追溯原因

13.2直观的控制面板，可快速更改控制与报警参数设定

13.3操作任务模板设定，可根据实际操作需要设定培养工作流程及时间，培养箱可提醒使用者任务执行情况。模板可保存，无需反复设定。

13.4用户权限分级，可设定管理员/受限使用人员的管理权限，相应用户名及密码登录保护，防止未授权更改参数及报警设置

14、氧气浓度控制，1%—20% O2%；

配置：主机1台  单内门， 右置门把手， 氧气浓度控制

（五）不锈钢气相液氮罐

一、气相罐

1.兼容液相和气相两种储存方式。

2.容量≥370L，可容纳2ml 冻存管数≥13000支。

3.托盘下液氮容积≥55L。

4.托盘底部大容量液氮设计，托盘采用高导热率铝合金材质，气相储存时整个储存区域温差≤10℃，冻存架顶部≤-190℃。

5.10寸液晶屏控制器，可支持各角度旋转，所有操作可在屏幕上触控完成，人性化操作，控制器具有记录，趋势曲线，存储及数据输出功能。

6.控制器具有两路独立温度采集功能，能通过温度系数经过校准的铂电阻实时采集液氮罐内总体温度、样本存放位置温度及旁路温度（温度传感器采集误差≤±0.5℃）。

7.温度传感器Pt1000，测量范围-200~200℃。

8.液位传感器和液氮输送口位于双层真空内，增加储存空间， 同时防止冻存架取放过程中对传感器造成损害。

9.控制器具备液位采集和控制功能，能设置和实时采集液氮罐内液位高度，采用电容式液位采集方式（液位传感器采集误差≤±5mm；可选配压差式液位传感器）。

10.控制系统具有自动添加液氮功能，双电磁阀控制，分别承担自动灌注、过溢保护功能。

11.控制器具有热气旁路，在每次液氮加注启动前将液氮罐内和管道内的升温氮气转移到环境中，减少对液氮罐内部温度的影响。

12.控制器具有一键除雾功能，用户查看样品前可通过系统主页除雾按键一键清除液氮罐内氮气，方便寻找样本；且用户可根据实际应用情况自定义设置除雾时间。

13.控制器具有多种报警功能，当报警触发后，终端设备发出蜂鸣报警声音，且主页显示报警信息，当终端设备绑定平台时，平台会将报警信息通过系统、微信、短信、语音及邮件等多种途径推送给用户。

14.控制器具有数据管理功能，主要记录液氮罐内温度及液位数据，并支持USB导出功能。

15.控制器具有数据记录功能，主要记录液氮罐工作事件包括充液、报警、除雾等事件，并支持USB导出功能。

16.控制器具有三级及以上权限管理功能，用户可根据使用开启或关闭该功能

17.控制器具有休眠功能，系统内可设定休眠时间，有效降低屏幕亮度，从而延长显示器的使用寿命。

18.控制器采用Wi-Fi通讯或4G方式实现远程监控及报警功能，可通过控制系统主机自由配置Wi-Fi。

19.控制器具有参数设置功能，设置各个采集点的超限值和自动控制临界值。

20.标配真空进液软管。

21.折叠台阶和稳固的辅助工作台，方便样本取放。

22.配置门磁开关和保温盖锁挂孔。

23.保修期：整机保修2年，真空层保修5年。

二、液氮补给罐

1.容积：200L。

2.罐体外径：≥656mm。

3.高度：≥1280mm。

4.空重：≥97kg。

5.静态液氮日蒸发率：1%。

6.工作压力：<0.1Mpa。

7.输液量：≥10 L/Min。

8.安全阀开启压力：0.099Mpa。

9.罐体材质：不锈钢304。

10.保温方式：高真空多层绝热。

11.选配：稳压阀、真空保温软管。

12.保修期：真空层保修五年。

（六）大容量冷冻离心机

技术参数和配置：

1、主机最高转速≥13,500 rpm；最大相对离心力≥20,412×g；最大容量4*750mL（验收按照实际配置的转头为准）；

2、水平转子最大容量3000ml，定角转子最大容量1500 ml，可选配100*2ml定角转子；

3、可选配经第三方认证的生物安全转头，能有效地避免气溶胶的外溢；

4、多种转头、适配器可供选择，分离样本范围为0.25 ml -3000ml；

5、转子经第三方测试机构 CAMR, Porton Down, UK 或 USARMIID, Ft. Detrick, MD, U.S.A. 认证达到防生物污染要求；

6、微机控制，数字显示，触摸式按键操作；

7、能重现运行条件程序储存：≥50个；

▲8、温度设置范围至少为-10℃至40℃；

9、高效的制冷系统，Rapid Temp（快速模式）和ECO（节能模式）方便用户一键操作；

10、最高转速时转子温度可保持4°C；

11、冷凝器：片式冷凝器；

12、微处理系统可自动默认上次实验设定的温度、运行曲线等；

13、环境运行湿度≤75%；

14、自带稳压功能，220-240v内自动稳压；

15、腔盖采用双机电锁门机制，可防止操作员接触正在旋转的转子；

▲16、升/降速率选择：至少10个/ 10个；

17、智能化控制系统，电源中断自动启动转子驱动装置进行减速；

18、一键停止功能，方便用户快速取出样本；

19、设置锁定功能，有效防止意外或在无意间更改离心机的设置；

20、自动打开腔盖功能，离心运行结束后，自动打开腔盖；

21、数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示；

22、人性化控制模块，在离心过程中可更改运行参数；

23、时间设定范围：10 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒或持续；

24、运行方式：定时运行、保持运行、脉冲运行；

25、具有无限连续离心功能，当时间设定小于0或大于9小时59分钟的运行时间自动启动无限连续离心功能；

26、噪音≤55 dBA；

27、可选配离心机移动推车，方便离心机移动、零配件存放，离心机可在移动推车上直接使用；

28、安全功能包括转头不平衡检测和超速、超温保护；

29、配置：

29.1、高速台式冷冻离心机1台；

▲29.2水平转头1个，最高转速≥4,700rpm，最大相对离心力≥4,650 ×g，最大容量≥4×750mL；配置锥底50mL和15mL离心管适配器各2套（2个/套）；酶标板适配器2套（2个/套）；

▲29.3 定角转头1个，最高转速≥10,000rpm，最大相对离心力≥11,870 ×g，最大容量≥6×94mL；配置锥底50mL和15mL离心管适配器各2套（2个/套）；

▲29.4 定角转头1个，最高转速≥13,500rpm，最大相对离心力≥20,400 ×g，最大容量≥48×2mL；200uL离心管适配器2盒（12个/盒）。

（七）酶标仪

一、主机

1.硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收，荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立。

★2.分光系统：四光栅光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%

3.板型：适用板型：1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型，微量检测板，Cellchip，比色杯。

4.检测光源：光吸收和荧光使用各自独立高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁；

▲5.检测器：光吸收（紫外硅光电二极管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）

6.温控 ：室温以上5℃到42℃；

7.振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调；

8.第三方认证：Transcreener® Red FI；Transcreener® Far-red FP；Transcreener® Red  TR-FRET；HTRF®；DLReady

二、光吸收模式

▲1.波长范围：200-1000nm

2.扫描速度：≤ 7 sec（200-1000 nm，1nm步进）

3.波宽：3.5nm

▲4.波长准确性：±0.3nm

5.波长重复性：±0.3nm

6.检测线性范围：0-4 OD

7.检测分辨率：0.0001 OD

8.检测准确性：<0.5% (@260 nm)

9.检测重复性：<0.2% (@260 nm)

三、荧光模式

1.光源：高能闪烁氙灯；

2.波长选择：四光栅系统，即激发和发射端为双光栅

3.波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅）；

4.波长重复性：〈 1 nm

▲5.荧光检测限（顶部）：M/M ≤ 0.5 pM (≤ 50 amol/well; 100 μl) 荧光素；

6.荧光检测限（底部）：M/M ≤4 pM (≤  0.8 fmol/well; 200 μl) 荧光素；

7.测量范围：7个数量级

四、时间分辨荧光检测模式

1.光源：高能闪烁氙灯；

2.分光系统：四光栅系统，即激发和发射端为双光栅

▲3.波长选择范围：Ex: 230 – 900 nm; Em: 280 – 900 nm，1nm可调（四光栅），或按滤光片配置

4.检测灵敏度 ：

5.M/M:≤ 100 fM (≤ 10 amol/well; 100 μl)

五、发光模式

1.波长范围：370-700nm

2.检测限（辉光）：≤ 9 pM (≤ 225 amol/well; 25 μl)

3.检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55 μl)。（8.2，8.3参数使用真实ATP试剂盒检测获得，非使用glowell气态发光物质检测。）

▲4.线性范围： 9个数量级

六、配置清单

1.主机1台

2.光吸收模块1个

3.荧光顶读模块1个

4.四光栅光路 1套

5.荧光底读模块1个

6.TRF检测模块 1个

7.化学发光模块1个

（八）鱼类低氧工作站

▲1.内部高效空气过滤器系统减少内部空气污染，过滤等级 4 级（ISO 14644-1）；A 级（2004/23/EU）；10 级（FED STD 209E）; 在静止状态下符合或超越 ISO-14644-1 第 3 级的要求

▲2.主机使用聚乙烯材料制成，结构稳定，易于清洁，抑制细菌滋生，不易产生腐蚀，经久耐用。

3.工作站使用触屏控制系统，在屏幕上可显示设定和实时氧气含量，二氧化碳， 温度以及湿度值（设备内部预置氧及二氧化碳传感器，温湿度计并内置保水剂调节湿度）。如超出预设值会变色警示并报警。每分钟记录一次数据集， 每组数据包括：时间、日期、氧气 （设定/实际）、二氧化碳（设定/实际）、湿度、温度。

▲4.最长质保期可延长至 4 年（在购买年度服务包情况下）

5. 外部尺寸：1392 x 797 x 1025 毫米（宽 x 深 x 高）

内部尺寸：761 x 580 x 535 毫米（宽 x 深 x 高）

转换舱内部尺寸：316 x 366 x 299 毫米（宽 x 深 x 高）

工作仓体积高达 210.3L，90mm 培养皿可装载 504 个可实现工作仓体积全利用。中转仓容积 41L，90mm 培养皿可装载 70 个。智能联锁净化功能：提供全净化和快速净化选项，经济用气。并配有透明联锁门。智能联锁（自动将氧气水平设置为主工作站的相同水平如有需要可降为 0.0%）

6. 设备内置电子化氧传感器每 2 年更换一次。

▲7. 具有氧传感器一键校正功能

▲8. 具有三种不同 O2/CO2 浓度调控之一序列程式设计功能 (hypoxic cycling)

▲9.前面板一键拆装功能（10 秒完成拆卸）便于清洁和更换内部设施。

10. 温度设定范围室温+7℃-45℃，最小增减 0.1℃。

11.工作仓照明可调，开，关，变暗。

12. 氧气调控（0.1%至 23.0%，以 0.1%为增量， 可另选配 0.0%无氧） • 二氧化碳调控（0.1% 至 30.0%，以 0.1%为增量）

13. 活性炭吸附剂，可实现免维护并快速吸收工作仓内有机挥发物以及硫化氢等会影响细胞生长有害物质。

14.工作仓电源插头 3 个。

15.Ezeeyin 手套通道，可实现自动袖套气体置换。

16.一个窄培养架和一个宽培养架。

▲17.原厂提供 V.O.C（有机挥发物）检测认证书。

▲18.Remote monitoring 远程监视功能 (standard)

★19、为确保产品质量与售后服务保障，须提供由制造厂家或其授权区域代理商针对本项目出具的正式授权书及售后服务承诺书，并加盖公章。

配置清单：

主机 1台

电源线 1根

氮气气管（3m） 1根

二氧化碳气管（3m）1根

空气气管（3m）1根

Ezee手套一对

活性炭包 1个

加湿包 1套

清洁套装1套

窄培养架1个

宽培养架1个

脚踏板1个

（九）杜马斯定氮仪

主要技术参数

▲1、载气类型：氦气和氩气，一台机器具有双载气系统

2、检测器：TCD检测器，可自动校准，无需参比气

▲3、脱水：在还原反应前进行第一步脱水（附彩页流程图作为证明材料），通过物理冷凝方式去除99%以上的水分，无需耗材；第二步脱水是通过无水高氯酸镁进行吸附

4、 样本重量： ≤1g

5、还原：采用高效铜粉作为还原剂

▲6、CO2 吸附：具有并行两个吸附管路，交替使用，可自动再生

7、自动进样器位数：30—117位自动进样器

8、自动进样类型：气动

9、分析时间：3～5min/样本

10、重现性（RSD）：＜0.5%(EDTA标准品）

11、回收率：＞99.5%

▲12、检测下限：≤0.001mgN （氦气） ，≤0.01mgN（氩气）

13、燃烧管类型：石英和金属两种材质，金属燃烧管可重复使用

▲14、 标配灰分接收管类型：石英，陶瓷和金属三种材质，金属燃烧管可重复使用（附官网截屏图作为证明材料）

15、检漏方式：自动整体检漏和局部检漏

16、进样器运行方式：气动，压缩空气或氮气提供载样盘动力

17、端口：同时具备RS232和USB数据接口

18、外接设备：可连接分析天平，减少称量时间、避免样品量输入错误

19、运行模式：具有工作，待机模式和休眠模式

▲20、设备管理平台：可通过WIFI或网线将设备与pc或手机连接，可实时远程监控和管理设备，随时了解仪器运行状态，可通过该平台接收提醒和报警通知，也可远程停止仪器运行。

配置：

1.主机：1

2.启动套件（提供了所有必要的配件和耗材，可进行1000 *次分析（包括催化剂，铜，石英棉，试剂和密封件）。):1

3.自动进样盘：1

4.DUMASoftTM软件：1

5.USB电缆，PC，5m：1

6.RS232天平数据线：1

7.VELP Ermes 1 年使用权限：1

8.金属灰分接收管清理工具：1

9.2000次耗材包：1

（十）质构仪

(一)硬件

▲1.力量测试范围及精度：0–50 kg，力量感应元具国家计量院校准证书，力量示值误差≦±0.3%，测量不确定度≦0.3%（K=2），须检附感应元之校准证书复印件及对应之实测检测数据，以确保测试数据之溯源性与法律效力。

▲2.力值校正与计量合规性：符合 ISO 17025 及 ASTM E4-24 国际标准，支持使用第三方标准砝码进行多点线性校正与检量线查核；软件须内建引导式校正程序，实时显示校正曲线与偏差结果，相关校正参数与当前硬件状态须自动记录于原始数据档案之 Misc. Info List 中，确保每一笔测试数据皆可回溯至对应之校正日志；投标时须提供软件校正接口及数据溯源列表（Info List）截图证明。

3.力量感应元弯曲度补偿机制：厚度≦1mm之薄型样品，具有挠曲（弯曲）补偿机制，可降低测试过程因结构变形造成的位移误差。并可根据测试需求选择单点或多点补偿。

4.两种仪器运行方向：1) 支持垂直上下，如压缩、拉伸、穿刺、剪切及弯曲等力学测试，并可结合气压系统进行延展与破裂测试；2)仪器支持90°横放，主机位移轴承结构为水平，探头可直接连接力量感应元不依靠滑轮装置，进行摩擦测试，用于包材、饮品及乳液等样品之表面摩擦特性评估；

▲5.测试速度与动态控制：速度范围 0.01～40 mm/sec，分辨率 0.01 mm/sec；并支持在同一个测试程序中进行定速与多段变速切换，投标时须检附含多段速度变化之测试曲线截图。

6.探头过载保护功能：系统可自动识别探头型号，并自动带入对应测试面积与过载保护参数，当负载超过设定安全范围时，可自动停止运行，避免人为输入错误以保护设备及探头超载风险。

7.仪器支持三种操作模式：1) 主机触控屏独立操作 2) 电脑软件控制 3)手机或平板远程控制，且三种模式均可执行测试，并实时查看数据。

(二)软件

▲1.PID闭环控制功能：通过比例－积分－微分可在压缩或拉伸过程中，根据样本实时变形自动调整出力，以实现恒定应力或恒定应变测试。

▲2.数据智能判定与分级系统：系统基于预设允收标准及统计分析模型（如正态分布模型、百分比或阈值区间）对测试数据进行自动处理与判定。同时具备GO/NO-GO二元合格判定功能及多等级质量分级功能（如数字或文字等级），并可依据设定规则自动输出判定结果及等级标识。且支持将测试数据及判定结果生成质量控制图（Control Chart）及标准评估曲线，以用于质量过程控制、产品研发分析及验收判定依据。

▲3.弹性编辑程序功能：具备开放式程序指令编辑平台，支持同一测试过程中之变温与变速控制、多段应力/应变闭环循环控制，以及TDT（Two Deformation Test）双阶段不同形变程序设定。且须具备根据样本力值回馈实时切换运动路径之逻辑功能。投标时应检附指令编辑操作界面截图，并提供至少包含力值、位移、时间及应变等多信道同步之测试曲线图，以验证系统功能符合性。

▲4.创建平均图功能：可对多组重复测试数据进行统计处理，并生成平均曲线图，用于提升批量样品之趋势分析能力。投标时应提供相关软件功能操作界面截图，以资证明功能符合性。

5.实时电压监控：无需拆卸机台即可于软件界面实时查看仪器电压数值与稳定状态，便于设备监控与异常判断，投标时应检附软件界面显示证明资料，以供功能验证及验收依据。

6.实验方案与报告系统：内建国际标准方法（如 AACC, AOAC, ASTM, ISO）与学术参考文献数据库，支持测试参数(扫码枪)一键调用；专用软件系统须整合示范教学影片，并具备自动化分析宏（Macro），可实时产出包含多维度测试曲线、统计数据及自定义格式之实验报告。

7.测试数据溯源功能：可自动建立完整测试日志，必须记录每笔测试数据对应探头规格、批次名称、测试时间、测试参数、操作人员及档案存储路径，以确保数据完整性及可追溯性。且相关记录应具备可查询、可追踪功能，以满足质量管理需求。

二、仪器配置要求

1.物性测试仪主机

2.专用软件，满足Win10以上操作系统一套；

3.力量感应元：30Kg

4.高强度测试平台一套

5.用于各种样品穿刺实验。测试内外不同层次质地的直径2mm柱型探头一套。

6.用于各种样品穿刺实验。测试内外不同层次质地的直径5mm柱型探头一套。

7.符合ISO/ GMIA标准方法,用于测试凝胶胶强度的直径½英寸聚甲醛柱型探头一套。

8.符合国际标准方法AACC，测试面包硬度及弹性等样品的直径36mm周边修圆弧柱型探头一套。

9.适用于各种整体压缩试验，可进行全质构分析(TPA)的直径75mm柱型探头一套。

10.用于粘性样品初黏力、黏着力等测试的直径1英寸球型探头一套。

11.用于膏霜样品涂抹性及稠度等软滑材料质地测试的45°圆锥形探头一套。

12.用于规则或不规则形状及纤维性的样品小刀具(含 10片刀) 一套。

13.电脑(含显示器)，符合专用软件，规格为CPU i5、8GB、512GB、Win 10以上。

（十一）紫外可见分光光度计

1、光学系统：采用双光束光路结构，有参比池位；高性能、低杂散光、高分辨率的单色器， 具有出众的测量精度、准确性、重现性和稳定性

▲2、光源：脉冲氙灯光源（无需预热，开机即用，保修3年）

3、带宽：2nm

▲4、波长范围：190nm－1100nm

5、吸光度线性范围：-3.0～5.0A

6、光度计重复性：±0.001A

7、波长准确度：±0.5nm

8、波长重复性：＜±0.2nm

9、光度精确度：±0.002A@0.5A

10、噪音：≤0.00020A@260和500nm且0A

11、漂移：＜0.0005A/Hr

12、杂散光：〈 1.0%T 198 nm (KCl)、220 nm 时<0.05%T(NaI)、340 nm 时<0.03%T (NaNO2 )

13、波长数据分辨率：0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2nm, 5 nm

14、基线平直度：±0.002A

15、开机自检：仪器开机后自动检测各个部件的工作状态同时自动校正波长

16、硬件功能：具有全波段扫描、分波段扫描、多波长扫描、自动扣除空白等功能，即开即用无需预热，且光源只在检测时点亮，节能且延长仪器寿命，主机配置USB接口*模块及WIFI传输模块，无线连接共享 Wi-Fi 打印机、可远程存储或备份数据和方法

17、底座：拥有光学铸铝底座，光学稳定性更好，重量更轻，抗震性更好（有测试报告）

18、显示器：仪器本身带7”高清彩色触摸屏（800×1280像素），可带实验室手套触控，可调节显示器角度，防止眩光

19、检测器：双硅光电二极管检测器，双检测器配合专利的独特3D双层光学系统，能够极大消除杂散光的干扰，获得更高的灵敏度，且检测器寿命更长

20、方法储存：每个方法带有唯一名称及自动校准信息，且可以直接导入标准曲线，方便用户开发新方法

21、软件功能：具有动力学、高级定量方法和峰值标注以及单组分和多组分定量分析等功能，动力学，平行比率，方程式模式等功能

▲22、打印：可选配内置便签式打印机，同时可通过WIFI连接无线打印机

▲23、可开盖检测，不受环境光线影响

24、控制系统：自带安卓控制系统，在无外接计算机情况下可直接完成测样，中英文双语自由切换操作软件并具备与计算机的WIFI传输功能。

▲25、重量不超过8kg

26、体积：35.5 × 38.5 × 19.5 cm (L × W × H)

配置：

主机：1台

10mm光程单池支架：1个

10mm光程智能八联池：1个

10mm石英比色皿：8个

蠕动泵进样系统：1台

电源线：1根

（十二）振动切片机

1. 设计紧凑的控制面板，图形化按钮有效控制所有的操作。

2. 带振动刀片的全自动切片机，可在自动切片模式下操作，也可在半自动切片模式下操作。

3. 自动切片模式下带有样品回缩功能；半自动切片模式下无自动样品回缩功能，但可以手动执行回缩。

4. 切片厚度设置：手动，以1μm递增；或自动，最厚为999μm；切片厚度可计。

5. 切片频率（±10%）：1—100Hz

6. 切片振幅：5级可调：0.2；0.4；0.6；0.8；1mm

7. 切片速度（±10%）：0.025—2.5mm/s

8. 返回速度（±10%）：5mm/s

9. 样品垂直总行程：15mm（电动）

10. 切片范围：1—40mm（可调）

11. 样品回缩：0-999μm（可调，可关闭）

12. 在生理条件下工作：可拆卸的冰浴盘和缓冲盘保证工作在生理条件下进行。

13. 提供安全的刀片安装：可以使用剃须刀

2.基本配置

1. 振动切片机主机1台

2.缓冲液盘1个

3.刀架1个

4.刀片20张

5.放大镜1个

6.电源线1根