第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 18,150,000.00
采购包最高限价（元）: 18,150,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02321200 医用 X 线诊断设备
	64排CT（X射线计算机体层摄影设备）
	1.00（台）
	4,500,000.00
	工业
	否
	否
	是
	是
	是

	2
	A02321000 医用磁共振设备
	核磁共振1.5T（磁共振成像系统）
	1.00（套）
	5,900,000.00
	工业
	是
	否
	是
	是
	是

	3
	A02321200 医用 X 线诊断设备
	DSA（医用血管造影x射线机）
	1.00（台）
	4,800,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02321200 医用 X 线诊断设备
	DR（数字化医用X射线摄影系统）
	2.00（台）
	2,000,000.00
	工业
	否
	否
	是
	是
	是

	5
	A02321200 医用 X 线诊断设备
	C型臂（移动式C 形臂X射线机）
	1.00（台）
	950,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	64排CT（X射线计算机体层摄影设备）
	1.00（台）
	4,500,000.00
	总价
	★填写“报价表”时，价格包含此标的物及其所有配置，但产地、规格、品牌、生产厂家只针对此标的物，不针对此标的物的“其它配置”中的产品。

	2
	核磁共振1.5T（磁共振成像系统）
	1.00（套）
	5,900,000.00
	总价
	同上

	3
	DSA（医用血管造影x射线机）
	1.00（台）
	4,800,000.00
	总价
	同上

	4
	DR（数字化医用X射线摄影系统）
	2.00（台）
	2,000,000.00
	总价
	同上

	5
	C型臂（移动式C 形臂X射线机）
	1.00（台）
	950,000.00
	总价
	同上


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02321000 医用磁共振设备
	核磁共振1.5T（磁共振成像系统）
	核磁共振1.5T（磁共振成像系统）


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02321200 医用 X 线诊断设备
	64排CT（X射线计算机体层摄影设备）
	仅指“其它配置”中部分产品，即：电脑、 激光打印机

	2
	A02321000 医用磁共振设备
	核磁共振1.5T（磁共振成像系统）
	仅指“其它配置”中部分产品，即：电脑、 激光打印机、精密空调

	3
	A02321200 医用 X 线诊断设备
	DR（数字化医用X射线摄影系统）
	仅指“其它配置”中部分产品，即：电脑、 激光打印机


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02321200 医用 X 线诊断设备
	64排CT（X射线计算机体层摄影设备）
	仅指“其它配置”中部分产品，即：电脑投影仪

	2
	A02321000 医用磁共振设备
	核磁共振1.5T（磁共振成像系统）
	仅指“其它配置”中部分产品，即：电脑投影仪

	3
	A02321200 医用 X 线诊断设备
	DR（数字化医用X射线摄影系统）
	仅指“其它配置”中部分产品，即：电脑投影仪


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02321200 医用 X 线诊断设备
	64排CT（X射线计算机体层摄影设备）
	仅指“其它配置”中部分产品，即：电脑、 激光打印机 、电 脑投影仪、 办公桌椅

	2
	A02321000 医用磁共振设备
	核磁共振1.5T（磁共振成像系统）
	仅指“其它配置”中部分产品，即：电脑、 激光打印机 、电 脑投影仪、 办公桌椅、精密空调

	3
	A02321200 医用 X 线诊断设备
	DR（数字化医用X射线摄影系统）
	仅指“其它配置”中部分产品，即：电脑、 激光打印机 、电 脑投影仪、 办公桌椅


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：64排CT（X射线计算机体层摄影设备）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	64排CT（X射线计算机体层摄影设备）技术参数
	1、★≥64排固体稀土陶瓷探测器，轴位扫描成像 ≥128层/360°，探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥4cm；高压发生器功率≥70KW ，球管阳极热容量≥7MHu；连续螺旋扫描时间≥120s。
2、机架孔径 ≥70cm，采用低压滑环，机架内部散热为风冷方式。
3、▲球管焦点到探测器的距离≤105cm，球管焦点到等中心点的距离≤57cm。
4、≥10英寸触摸显示屏，完成病人、扫描部位和扫描协议选择，具备机架上显示病人信息。
5、球管最高电压≥140KV ,最大毫安输出≥420mA ,最小输出电流≤10mA。
6、小焦点≤0.7mm×0.7mm ，大焦点≤1.0mm×1.0mm。
7、扫描床载重量≥200Kg，扫描床水平移动范围≥1700mm ，床水平移动速度≥160mm/s ，床面可降至离地面最低距离≤500mm ，床定位精度≤±0.5mm。
8、▲每排探测器物理个数≥845个；最快扫描速度（360度）≤0.35s， 最小扫描层厚 ≤0.625mm，图像最快重建速度≥50幅/秒。
9、定位像长度≥1600mm ，定位像方向：后前、前后、左右侧位，任意角度。
10、最大可分辨CT值≥+30000Hu ，最小可分辨CT值≤-30000Hu。
11、空间分辨率（10%MTF）≥15 LP/cm，可视空间分辨率≤0.3mm。
12、★具备灌注成像、薄层扫描、冠脉钙化积分分析。
13、具备MPR，具备MPVR，具备3D软件包，具备表面三维SSD。
14、具备最大密度投影MIP，具备最小密度投影MinIP。
15、具备模拟手术刀技术，具备仿真内窥镜功能。
16、具备心脏成像软件包，具备心脏扫描技术。
17、具备三维容积显示VR，具备三维血管CTA。
18、具备肺纹理增强软件，具备低剂量肺扫描技术。
19、具备运动伪影校正软件，具备后颅窝伪影校正软件
20、具备脑组织表明积分重建，具备脑出血精确测量。
21、具备直接二维多平面浏览器，具备直接三维重建功能。
22、工作站: CPU≥8核×2.0 GHz、内存≥64 GB、硬盘容量≥2TB、≥2台19英寸液晶彩显。
23、▲具备后处理工作站，后处理软件非第三方产品。
24、图像存储量 ≥400000幅无压缩图像（512×512），具备1024×1024重建矩阵。
25、具备同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行。
26、具备同步同屏显示不同方式后处理的图像。
27、具备自动照相技术，具备双向语音传输。
28、具备Dicom3.0网络接口，具备远程维修诊断。
29、★其它配置
	序号
	名称
	数量
	要求

	1
	AI肺结节软件、肋骨AI软件
	各1套
	具备三类医疗器械注册证，全部软件终身使用，无每年服务费用

	2
	附件
	1套
	包含冠状头托、牵引带、输液袋固定架、长身固定带扫描床、防撞防护

	3
	机房防护改造
	1套
	含铅玻璃、病人通道铅门、医护通道铅门、墙壁天花板防护等

	4
	个人防护用品
	3套
	含铅衣、铅帽、铅围裙、铅眼镜、铅衣架

	5
	图像报告工位
	6套
	1、6M专业显示屏6台：采用LED背光，尺寸≥30英寸，分辨率≥3280*2080，亮度≥1200cd/㎡(典型)，对比度≥2000:1，响应时间（Tr+Tf）≤28 ms，可视角度≥178度。
2、电脑6套：不低于13代I7 CPU、24英寸全高清显示屏、16G内存、480G固态硬盘。
3、办公桌椅6套：具有独立可调节LED背景灯及书写灯，桌面材质采用高强度抑菌板，尺寸由成交供应商按现场要求定制，有工位隔板，桌面高度可电动升降，双电机同步控制，可预设高度≥4个。
4、A4激光打印机2台：打印速度≥18页/分钟，分辨率≥600*600dpi，月负荷量≥6000页。
5、电脑投影仪1台：激光光源，3LCD显示技术，标准分辨率≥1920*1200，ISO亮度≥4500lm，对比度≥3000000:1，支持显示比例包含4:3、16:10、16:9，≥100英寸幕布。

	6
	双筒高压注射器
	1台
	针筒为开放式且生产厂家≥3个

	7
	移动式空气消毒机
	1台
	移动式，适用场所空间体积≥100m3


★说明：
1、上述要求中，带★号条款实质性要求，不允许负偏离。带“▲”号条款要求提供佐证证明材料，佐证材料有指定要求的须按要求提供，未指定的可以提供以下类别中的任意一种：有资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或者注册证及附件（附件包括食药监局受理登记备案并具有食药监局印章信息的技术说明书，变更通知等）或者原始制造商宣传彩页（至少应包含产品品牌、型号、制造商）或者原始制造商产品技术白皮书或者产品说明书或者临床实际应用功能截图（至少应包含产品品牌、型号、制造商）的复印件或扫描件。未提供或提供的材料不符合项目要求的视为不满足。
2、对上述“29、★其它配置”中的产品投标响应时，除响应上述参数要求外，还应按以下格式对其中部分产品提供如下信息：
	序号
	
	规格型号
	生产厂家

	1
	AI肺结节软件
	
	

	2
	肋骨AI软件
	
	

	3
	办公桌椅
	
	

	4
	双筒高压注射器
	
	

	5
	移动式空气消毒机
	
	

	6
	6M专业显示屏
	
	

	7
	电脑
	
	

	8
	激光打印机
	
	

	9
	电脑投影仪
	
	


3、由于系统固化原因，供应商中小企业声明函只对标的物“64排CT（X射线计算机体层摄影设备）”进行声明，不需对“其它配置”中的产品进行声明。


标的名称：核磁共振1.5T（磁共振成像系统）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	核磁共振1.5T（磁共振成像系统）技术参数
	1、★1.5T超导磁体，液氦量≥80%；主磁体、梯度链、射频链等核心部件，与磁共振整机为同一品牌。
2、▲磁体长度（不含外壳） ≥155cm；患者检查孔径 ≥60cm；
3、磁体重量(含液氦及冷头) ≥4000 kg，液氦消耗率 ≤0.01 L/年；
4、5高斯线：X、Y轴≤2.5m，Z轴≤4.0m；磁场均匀度（V-RMS，典型值）：10cm DSV ≤0.01 ppm；20cm DSV ≤0.04ppm；30cm DSV ≤0.15 ppm；40cm DSV ≤0.35ppm；
5、具备主动抗外界电磁干扰屏蔽技术；具备三维动态匀场技术，匀场时间≤6秒；
6、具备数字射频系统，射频发射带宽≥0.85MHz；
7、具备100%工作周期，全数字梯度控制技术；最短梯度爬升时间 ≤0.25 ms；
8、单轴梯度场强（非有效值）≥33mT/m；单轴梯度切换率（非有效值）≥150T/m/s；
9、具备梯度降噪技术；梯度线圈、梯度放大器冷却方式：水冷；
10、具备一体化线圈射频接收系统；
11、▲射频独立接收通道数（非线圈单元数总和）≥24通道；系统线圈接口总数 ≥6 个；
12、头颈组合成像通道数 ≥24通道，体部组合成像通道数 ≥20通道；
13、线圈通道数：头颈组合线圈≥24、脊柱线圈≥24、腹部线圈（非组合方式）≥12、柔性通用线圈（大号或中号）≥8、乳腺专用线圈≥8、膝关节专用线圈≥8、肩关节专用线圈≥8；
14、具备计算机系统及后处理，CPU 数量及位宽≥四核*4个*64位，支持DICOM3.0；
15、CPU主频 ≥3.2GHz、内存 ≥64GB、≥1TB 固态硬盘、≥24英寸彩色液晶显示器（分辨率≥1920×1200）；
16、▲图像存储数 ≥2900000幅(256*256) ；图像重建速度 ≥36000幅/秒(256*256, 100% FOV)；
17、具备同步扫描重建功能：扫描、采集、重建时可同时进行阅片、后处理、照相、存盘；
18、具备3D后处理，具备MPR、SSD、MIP后处理；
19、具备图像回放、评价，具备图像减影、叠加，具备实时互动重建；
20、具备t-test定量分析；具备ADC-map；具备T1、T2值计算；具备时间信号曲线；
21、具备软件控制照相；具备激光相机接口；具备远程维修遥控、远程会诊接口；
22、具备≥1000M以太网连接，后处理接口图像传输速度≥1GB/秒；
23、▲扫描床承重≥180kg，最低床位高度≤520mm；
24、扫描床最大宽度≥600mm；扫描床最快平移速度≥100mm/s；扫描床移动精度≤1mm；
25、磁体外壳具备彩色液晶显示屏，显示患者信息、生理信息、设备状态等；
26、具备智能流程优化技术，包含头部、腹部、脊柱等；
27、最大扫描视野≥500mm；最小扫描视野≤3mm；
28、最小二维层厚≤0.1mm；最小三维层厚≤0.05mm；
29、最大采集矩阵≥1024×1024；弥散加权B值≥10000；
30、具备多种序列：包含自旋回波序列、快速自旋回波序列、梯度回波序列、反转恢复序列、平面回波序列；
31、具备2D/3D自旋回波（SE）；具备2D/3D快速自旋回波序列（TSE）；
32、具备单激发快速自旋回波序列；具备多激发快速自旋回波序列；
33、具备翻转恢复自旋回波序列；快速回波最大波链≥512；
34、具备2D/3D扰相梯度回波序列；具备2D/3D稳态梯度回波序列；具备2D/3D平衡式梯度回拨序列；具备三维T1高分辨快速容积成像技术；
35、具备常规反转恢复序列；具备短TI反转恢复序列；具备长TI反转恢复序列；具备快速反转恢复序列；具备水抑制（FLAIR）序列；
36、单激发平面回波技术；具备多激发平面回波序列；具备自旋回波EPI；具备梯度回波EPI；具备反转恢复EPI；
37、具备单次激发弥散；具备多次激发弥散；具备ADC值测量；
38、★具备多线圈组合成像技术，能一次性完成全腹部成像；具备无造影剂全脑容积灌注成像；具备磁敏感成像；具备多种成像功能包：至少包含中枢神经成像功能包、腹部成像功能包、骨关节成像功能包、血管成像功能包、心脏成像功能包、儿科成像功能包、肿瘤成像功能包、乳腺成像功能包；
39、▲具备全下肢血管造影成像；具备全下肢不打药血管成像；具备心脏不打药成像；
40、具备内耳成像；具备弥散张量成像；具备内听道成像；
41、★其它配置
	序号
	名称
	数量
	要求

	1
	线圈
	1套
	包含头颈线圈、脊柱线圈、腹部线圈、柔性线圈、乳腺线圈、膝关节线圈、肩关节线圈

	2
	附件
	1套
	包含通风、照明、双向通话、呼吸门控、心电门控、气导耳机、降噪耳机、无磁输液架、紧急制动系统、一键开关机

	3
	扫描室摄像监视系统
	1套
	满足投标机型配套使用

	4
	磁共振专用双筒高压注射器
	1套
	针筒为开放式且生产厂家≥3个

	5
	无磁转运床、无磁轮椅
	1套
	满足机房内病人转运需求

	6
	精密空调
	1套
	满足机房配套使用。

	7
	机房屏蔽改造
	1套
	满足投标机型配套使用。

	8
	金属探测仪
	1套
	满足机房配套使用，双检测柱结构，带显示屏。

	9
	影像报告工位
	6套
	1、6M专业显示屏6台：采用LED背光，尺寸≥30英寸，分辨率≥3280*2080，亮度≥1200cd/㎡(典型)，对比度≥2000:1，响应时间（Tr+Tf）≤28 ms，可视角度≥178度。
2、电脑6套：不低于13代I7 CPU、24英寸全高清显示屏、16G内存、480G固态硬盘。
3、办公桌椅6套：具有独立可调节LED背景灯及书写灯，桌面材质采用高强度抑菌板，尺寸由成交供应商按现场要求定制，有工位隔板，桌面高度可电动升降，双电机同步控制，可预设高度≥4个。
4、A4激光打印机2台：打印速度≥18页/分钟，分辨率≥600*600dpi，月负荷量≥6000页。
5、电脑投影仪1台：激光光源，3LCD显示技术，标准分辨率≥1920*1200，ISO亮度≥4500lm，对比度≥3000000:1，支持显示比例包含4:3、16:10、16:9，≥100英寸幕布。

	10
	无磁线圈柜(陈列柜)
	1套
	≥2层，用于存放全部线圈

	11
	磁共振专用消毒机
	1台
	无磁消毒机，用于磁共振机房内消毒。

	12
	停电远程报警装置
	1套
	停电后可自动拨打预先设置的电话报警


★说明：
1、上述要求中，带★号条款实质性要求，不允许负偏离。带“▲”号条款要求提供佐证证明材料，佐证材料有指定要求的须按要求提供，未指定的可以提供以下类别中的任意一种：有资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或者注册证及附件（附件包括食药监局受理登记备案并具有食药监局印章信息的技术说明书，变更通知等）或者原始制造商宣传彩页（至少应包含产品品牌、型号、制造商）或者原始制造商产品技术白皮书或者产品说明书或者临床实际应用功能截图（至少应包含产品品牌、型号、制造商）的复印件或扫描件。未提供或提供的材料不符合项目要求的视为不满足。
2、对上述“41、★其它配置”中的产品投标响应时，除响应上述参数要求外，还应按以下格式对其中部分产品提供如下信息：
	序号
	
	规格型号
	生产厂家

	1
	磁共振专用双筒高压注射器
	
	

	2
	无磁转运床、无磁轮椅
	
	

	3
	精密空调
	
	

	4
	金属探测装置
	
	

	5
	磁共振专用消毒机
	
	

	6
	6M专业显示屏
	
	

	7
	电脑
	
	

	8
 
	办公桌椅
	 
	 

	9
	激光打印机
	
	

	10
	电脑投影仪
	
	


3、由于系统固化原因，供应商中小企业声明函只对标的物“核磁共振1.5T（磁共振成像系统）”进行声明，不需对“其它配置”中的产品进行声明。


标的名称：DSA（医用血管造影x射线机）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	DSA（医用血管造影x射线机）技术参数
	1、★适用于血管及非血管进行造影检查和介入治疗，提供X射线透视、摄影和数字减影血管图像。
2、▲机架系统采用悬吊安装，机械轴采用多轴（≥7轴）等中心设计，C臂最大弧深≥95cm ，多种机架位置设定，自定义存储位置≥50种。
3、床旁可以单手操作C臂机架的运动，机架最大旋转速度≥27°/s，机架最大采集帧率≥30f/s，RAO≥100°，LAO≥100°，CRA≥55°，CAU≥55°，数字显示全部C臂旋转角度信息。
4、高压发生器最大功率≥100KW。
5、最大管电压≥125kV，最小管电压≤50kV。
6、最大管电流≥1000mA ，最小管电流≤1mA，最大透视管电流≥180mA。
7、脉冲频率：最小值≤1，最大值≥45。
8、▲球管最大功率≥100kW，球管阳极热容量≥3.0MHu ，球管焦点数≥3个，小焦点≤0.3mm。
9、最大阳极转速≥9600 rpm。
10、球管铜过滤片≥3片，电动切换。
11、检查床最大负载≥300Kg，床面最低高度≤80cm，床面纵向运动范围≥125cm。
12、床面横向运动范围≥25cm，床面升降范围≥25cm，床面旋转角度≥270度。
13、配置床旁控制装置（位置可调），实现C型臂角度调整、检查床位置调整等操作。
14、▲非晶硅数字化平板探测器，有效尺寸≥30×30cm，像素矩阵≥2048*2048*14bit，像素尺寸≤200μm，DQE≥77%，视野数量≥4个。
15、透视帧率可调≥四挡，至少包含30、15、7.5、3.75 fps ，心脏最大采集帧率30fps。
16、透视模式包含非减影透视和减影透视。
17、具备二位路图功能，具备智能路图功能。
18、数据输出矩阵≥1024×1024。
19、采集图像可水平和垂直翻转。
20、采集序列回放速度可调，减影图像和非减影图像可同时显示。
21、具备低剂量技术，具备降噪技术，
22、具备图像动态范围调整技术，具备防散射线滤线栅。
23、具备综合剂量监测，用户可监测参考空气比释动能率，检查期间的累计空气比释动能以及患者在手术期间接受的总剂量，具备辐射剂量报告。
24、具备血管狭窄分析功能软件，具备心室分析功能软件，
25、具备中心线法室壁运动分析功能，具备血管全景跟踪造影功能软件。
26、★软件具备冠脉支架精显功能。
27、具备高清类CT功能软件，覆盖范围≥200°，旋转速度≥40°/s，采集帧率≥50fps，总帧率≥500帧。
28、具备去除金属伪影及去除运动伪影功能。
29、采集工作站内存≥16G，≥19寸×2台液晶显示器，图像存储量≥10万幅，包含图像采集软件包、DICOM网络组件、基础应用软件包等。    
30、▲配置后处理工作站，具备3D成像后处理技术，后处理软件非第三方产品。
31、后处理工作站：CPU≥四核、主频≥3.0GHZ，内存≥32GB, 超高速固态硬盘≥1T ，内置式DVD刻录光驱。
32、后处理工作站可调用标准DICOM格式CT、MR、XR等的图像，具备电影渲染及打印输出功能。
33、★其它配置：
	序号
	名称
	数量
	要求

	1
	床垫、头托、臂托、臂支架
	1套
	满足中标机型配套使用

	2
	输液架
	1套
	位置可调，含输液加压袋2个，输液架同步床面运动。

	3
	双向对讲系统
	1套
	满足中标机型配套使用

	4
	悬吊式LED手术灯
	1套
	满足中标机型配套使用

	5
	监视器吊架及显示器
	1套
	≥19寸液晶显示器4台

	6
	辐射防护（悬吊、床旁）
	1套
	满足中标机型配套使用

	7
	个人防护用品
	4套
	含超柔铅衣、帽、围脖、眼镜、围裙、铅衣架等

	8
	便携式辐射剂量报警仪
	2台
	便携式，具备自动报警功能

	9
	机房防护改造
	1套
	含全套机房防护及设备安装所需的材料及施工及吊顶

	10
	高压注射器
	1台
	针筒为开放式且生产厂家≥3个

	11
	介入室使用心电监护仪
	1台
	含独立有创模块1个、
独立彩色液晶显示屏1个（配置旋转支架，显示监护信号，安装于控制室）、台车1台

	12
	输液泵1台
	1台
	三类注册证，双通道，配移动台车

	13
	等离子空气消毒机
	1台
	挂式，适用场所空间体积≥100m3

	14
	除颤仪
	1台
	非便携式


★说明：
1、上述要求中，带★号条款实质性要求，不允许负偏离。带“▲”号条款要求提供佐证证明材料，佐证材料有指定要求的须按要求提供，未指定的可以提供以下类别中的任意一种：有资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或者注册证及附件（附件包括食药监局受理登记备案并具有食药监局印章信息的技术说明书，变更通知等）或者原始制造商宣传彩页（至少应包含产品品牌、型号、制造商）或者原始制造商产品技术白皮书或者产品说明书或者临床实际应用功能截图（至少应包含产品品牌、型号、制造商）的复印件或扫描件。未提供或提供的材料不符合项目要求的视为不满足。
2、对上述“33、★其它配置”中的产品投标响应时，除响应上述参数要求外，还应按以下格式对其中部分产品提供如下信息：
	序号
	
	规格型号
	生产厂家

	1
	便携式辐射剂量报警仪
	
	

	2
	高压注射器
	
	

	3
	介入室使用心电监护仪
	
	

	4
	输液泵1台
	
	

	5
	等离子空气消毒机
	
	

	6
	除颤仪
	
	


3、由于系统固化原因，供应商中小企业声明函只对标的物“DSA（医用血管造影x射线机）”进行声明，不需对“其它配置”中的产品进行声明。
 


标的名称：DR（数字化医用X射线摄影系统）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	DR（数字化医用X射线摄影系统）技术参数
	1、★配置悬吊式球管机架系统；配置电动升降摄影床；配置≥2个非晶硅无线平板探测器（一体板非拼接板）、重量≤5Kg、采用无线供电并可充电使用、尺寸≥17×17英寸、像素尺寸≤139μm、像素矩阵≥3000×3000×16bit、DQE值≥74%；配置胸片架及检查床滤线栅，滤线栅密度≥40 线/cm，尺寸≥17×17英寸，支持电离室自动曝光。
2、球管垂直升降范围≥1450mm，球管水平横向移动范围≥1500mm，球管水平纵向移动范围≥2500mm，球管垂直轴旋转角度范围≥±90º，球管水平轴旋转角度范围≥±120º，球管在垂直和水平方向的自动跟踪走位。
3、▲具备≥10英寸彩色触摸屏：可显示设备位置信息、患者信息、摄影参数等并进行参数调整，可显示采集后的预览图像并确认操作。
4、高压发生器额定功率≥65kW，输出最大kV≥150kV，最小kV≤40kV，最小mA≤10mA，最大mA≥800mA。
5、最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥6秒，具备AEC自动曝光量控制。
6、球管最大管电压≥150kV，最大管电流≥800mA，阳极转速≥8000转/分钟，阳极热容量≥300kHu。
7、球管小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm，小焦点功率≥25kw，大焦点功率≥75kw。
8、束光器采用LED光源，具备定时控制开关，具备激光定位线，具备曝光指示、故障指示灯。
9、电动立式胸片架垂直移动范围≥1450 mm，翻转角度≥100度，自动跟踪。
10、具备多功能无线遥控器：控制胸片架升降、自动跟踪等功能。
11、▲床面最大承重≥260Kg，升降范围≥250mm，横向移动范围≥250mm，纵向移动范围≥750mm，具备床面控制手柄和脚踏开关，操作床的升降、移动。
12、图像采集工作站，CPU主频≥3.0G、内存≥16GB、固态硬盘≥1TB、显示屏≥23英寸。
13、支持DICOM 3.0，支持WORKLIST功能，支持WORKLIST导入、本地登记。
14、具有图形化摄影体位选择、体形选择等功能。
15、自动/手动调节窗宽/窗位，支持灰阶翻转，支持图像翻转，支持图像旋转，支持图像注释，支持图像各种测量，支持图像裁剪，支持组织均衡，支持滤波处理，支持图像排版、打印。
16、★具备自动拼接成像功能（包含实现该功能所需的硬件），包含多种软件，至少包括：AI骨龄软件（具备三类医疗器械注册证）、尘肺病检查软件、管线增强显示成像软件、气胸可视化成像软件、虚拟滤线栅软件、体检模式软件、骨抑制成像软件，全部软件终身使用，无每年服务费用。
17、★其它配置：
	序号
	名称
	数量
	要求

	1
	图像诊断报告工位
	1套
	1、6M专业显示屏：采用LED背光，尺寸≥30英寸，分辨率≥3280*2080，亮度≥1200cd/㎡(典型)，对比度≥2000:1，响应时间（Tr+Tf）≤28 ms，可视角度≥178度。
2、电脑：不低于13代I7 CPU、24英寸全高清显示屏、16G内存、480G固态硬盘。
3、办公桌椅：具有独立可调节LED背景灯及书写灯，桌面材质采用高强度抑菌板，尺寸由成交供应商按现场要求定制，有工位隔板，桌面高度可电动升降，双电机同步控制，可预设高度≥4个。
4、A4激光打印机：打印速度≥18页/分钟，分辨率≥600*600dpi，月负荷量≥6000页。

	2
	LED观片灯
	1套
	可同时观看≥2张大号胶片

	3
	压迫带
	1套
	满足病人使用

	4
	落地式LED独头灯
	1个
	LED光源。

	5
	患者上下床阶梯凳
	1个
	满足病人使用

	6
	个人防护用品
	2套
	含超柔铅衣、铅围裙、铅眼镜、铅帽、铅围脖、铅衣架等

	7
	机房防护改造
	1套
	含全套机房防护及设备安装所需的材料及施工

	8
	移动式空气消毒机
	1台
	移动式，适用场所空间体积≥100m3


 
★说明：
1、上述要求中，带★号条款实质性要求，不允许负偏离。带“▲”号条款要求提供佐证证明材料，佐证材料有指定要求的须按要求提供，未指定的可以提供以下类别中的任意一种：有资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或者注册证及附件（附件包括食药监局受理登记备案并具有食药监局印章信息的技术说明书，变更通知等）或者原始制造商宣传彩页（至少应包含产品品牌、型号、制造商）或者原始制造商产品技术白皮书或者产品说明书或者临床实际应用功能截图（至少应包含产品品牌、型号、制造商）的复印件或扫描件。未提供或提供的材料不符合项目要求的视为不满足。
2、对上述“17、★其它配置”中的产品投标响应时，除响应上述参数要求外，还应按以下格式对其中部分产品提供如下信息：
	序号
	
	规格型号
	生产厂家

	1
	6M专业显示屏
	
	

	2
	电脑
	
	

	3
	激光打印机
	
	

	4
	LED观片灯
	
	

	5
	压迫带
	
	

	6
	落地式LED独头灯
	
	

	7
	办公桌椅
	
	

	8
	移动式空气消毒机
	
	


3、由于系统固化原因，供应商中小企业声明函只对标的物“DR（数字化医用X射线摄影系统）”进行声明，不需对“其它配置”中的产品进行声明。


标的名称：C型臂（移动式C 形臂X射线机）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	C型臂（移动式C 形臂X射线机）技术参数
	1、★高压发生器与球管采用一体化设计，发生器最大功率≥5kW；具备触摸式曝光、脚踏曝光、有线手闸曝光、无线遥控曝光；内置UPS电源，具备意外断电数据保护及热插拔式不断电转场功能，时间≥10分钟。
2、▲C臂开口≥85cm，C臂弧深≥70cm；具备≥27英寸4K彩色医用监视器（亮度≥1000cd/m2，对比度≥1200:1）；具备≥12英寸触摸液晶屏；球管焦点数≥2个、小焦点≤0.3mm、大焦点≤0.6mm。
3、★最大管电压≥125 kV，最大管电流≥100mA，最大透视管电流≥30mA，最大阳极热容量≥200kHU，最大阳极散热率≥300W。采用非晶硅平板探测器：采集尺寸≥30cm×30cm、采集矩阵≥2048×2048×16bit，平板探测器像素尺寸≤150 µm，最大分辨率≥3.3 lp/mm；可拆卸滤线栅，栅密度≥70 L/cm，栅比≥10:1；DQE≥72%。
4、球管内置总滤过片≥2.7mm；最大脉冲频率≥15。
5、具备激光定位装置（平板和球管）；C形臂机架具备垂直、水平、滑转、旋转和水平摆动5个方向运动：电动垂直升降距离≥40cm，水平移动距离≥20cm，绕轨道旋转角度≥140°，轴向旋转角度≥±180°，C臂左右摆角≥±10°。
6、触摸控制用户界面支持中文，具备直观形象的功能图标，具备低剂量模式，具备射线剂量监测及显示功能，具备剂量报告功能。
7、具备实时动态降噪功能，具备图像冻结功能，具备实时边缘增强功能，具备窗宽窗位调整功能，支持智能自适应窗宽窗位功能；支持局部放大及智能窗宽窗位调整。具备图像上下翻转、左右翻转、旋转、黑白反转功能，具备智能金属校正功能，具备自动探测物体及运动速度，优化图像质量并降低辐射剂量。
8、预设解剖透视程序，支持圆形裁剪、自定义矩形裁剪和智能自适应裁剪；具备解剖标记功能，支持文字和箭头标注，标记解剖部位和体位。具备长度及角度数字测量功能，具备脊柱Cobb角测量功能，具备心胸比数字测量功能，具备矩形数字测量功能，具备点灰度值测量功能，具备数字电影采集功能。
9、具备预登记功能，手动输入或急诊登记功能；≥16幅图像马赛克显示及检索，本机图像存储数量≥150000幅无损图像；具备USB数据导出功能，高速USB 3.0 输出端口，可输出DICOM、TIFF、JPG、PNG、BMP等多种格式文件；DICOM 3.0数据接口及软件，用于数字网络整合，支持DICOM发送、存储、工作列表及打印功能。
10、★其它配置：
	序号
	名称
	数量
	要求

	1
	个人防护用品
	3套
	含超柔铅衣、围裙、铅帽、铅眼镜、围脖、铅衣架等

	2
	铅屏风1个
	1套
	移动式，长*高≥1.6m*1.8m

	3
	双层不锈钢器械台车
	1个
	316 不锈钢材质，双层，尺寸(长宽高)>600*500*750mm。

	4
	移动式空气消毒机
	1台
	移动式，适用场所空间体积≥100m3

	5
	骨科动力系统
	1套
	含主机、脚踏开关、动力手机（转速≥26000转/分钟）、克氏针机头、骨钻夹头（含各规格钻头5套）、往复锯机头（含各规格锯片1套，往复频次≥15000次/分钟）、设备台车


★说明：
1、上述要求中，带★号条款实质性要求，不允许负偏离。带“▲”号条款要求提供佐证证明材料，佐证材料有指定要求的须按要求提供，未指定的可以提供以下类别中的任意一种：有资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或者注册证及附件（附件包括食药监局受理登记备案并具有食药监局印章信息的技术说明书，变更通知等）或者原始制造商宣传彩页（至少应包含产品品牌、型号、制造商）或者原始制造商产品技术白皮书或者产品说明书或者临床实际应用功能截图（至少应包含产品品牌、型号、制造商）的复印件或扫描件。未提供或提供的材料不符合项目要求的视为不满足。
2、对上述“10、★其它配置”中的产品投标响应时，除响应上述参数要求外，还应按以下格式对其中部分产品提供如下信息：
	序号
	
	规格型号
	生产厂家

	1
	铅屏风
	
	

	2
	双层不锈钢器械台车
	
	

	3
	移动式空气消毒机
	
	

	4
	骨科动力系统
	
	


3、由于系统固化原因，供应商中小企业声明函只对标的物“C型臂（移动式C 形臂X射线机）”进行声明，不需对“其它配置”中的产品进行声明。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	1
	★
	质量及其他要求
	（一）质量要求
1. 投标人应保证所投产品必须是原制造商生产，全新未使用过的（包括零部件、专用工具等）,国产产品收货日期距生产日期≤4个月，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2. 产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和供应商投标文件承诺。
3. 属医疗器械产品的，其生产、注册、销售、包装（包括标识标牌）、运输、安装及使用（有原设备需拆除后安装的，需包含原设备拆除）、维护等符合现行的《医疗器械监督管理条例》相关规定。
4. 产品制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。
5. 每个产品需提供产品纸质版和电子版操作使用说明书。
6. 供应商所提供与本项目相关的所有货物送到安装地点时，须通知采购人到现场，依据合同清单确认后方可实施安装，如所供货物与合同清单不一致的，采购人将采取退货处理并追究违约责任。
7. 供应商所交产品不符合规定或质量不合格的，由供应商负责在合同约定的交货时间内整改，并承担换货而支付的一切费用。供应商不能调换的，按不能交货处理。
（二）安全要求：该项目全过程安全责任均由成交人自行负责。
（三）采购人有权要求成交供应商在签订合同后，提供中标产品技术要求涉及的证明材料原件进行核查，若原件与响应文件不一致时，供应商投标响应按虚假响应处理，供应商承担法律及经济责任。
（四）放射设备在安装完成后，需由具备资质的检测机构对放射装置及相关场所进行检测并出具检测报告，完成相应的控评报告、竣工环境保护验收等必需的资质资料，如在检测中出现不合格项，立即整改。全过程费用包含在报价款项内。能接入采购人现有信息化系统使用，满足临床诊疗需求，接口费用包含在报价款项内。
（五）质保期及使用期限
	序号
	采购标的
	质保期
	使用期限

	1
	磁共振成像系统
	≥8年（含每年≥2次常规保养）
	≥10年

	2
	X射线计算机体层摄影设备
	≥3年（含球管）
	≥10年

	3
	移动式C 形臂X射线机
	≥3年（含球管）
	≥10年

	4
	数字化医用X射线摄影系统
	≥3年（含球管）
	≥10年

	5
	医用血管造影x射线机
	≥3年（含球管）
	≥10年





3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订后30天内（因场地原因，最终以采购人通知时间及合同约定为准）。供应商在货物到货后30日内，完成全部货物安装调试（全部费用包含在报价款项内），如有整改项目，整改期限≤15日。

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点。

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、在全部货物安装调试完毕运行正常，且满足招投标文件要求，支付货款时中标人需向采购人出具的合法有效完整的完税发票及相关凭证资料，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的97.00%
2、第一次支付满1年后，采购人确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕，形成验收报告，支付货款时中标人需向采购人出具的合法有效完整的完税发票及相关凭证资料，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的3.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	验收、交付标准和方法： 1. 验收由采购人组织，成交供应商配合进行。根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）和《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》乐市财政采〔2018〕16 号规定及采购文件和成交产品的性能、技术参数、成交供应商的响应承诺为准逐项验收。对中标产品进行逐项参数验证时，对于可以通过现场演示的功能及技术指标，以现场演示验收结果为准，对于无法演示的，以制造厂家出具的产品说明书、技术白皮书等材料为准，如有存在争议的，以具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告为准。如在验收时间期限内确实不能达到每一项配置、性能、技术参数及商务响应承诺的，由此引起的一切责任由成交供应商承担。 2. 供应商在设备安装、调试、操作应用和维护保养培训直至操作人员能独立操作设备后，可向采购人申请验收，采购人在接到验收申请后在7日内组织完成安装验收（如果验收时不能达到投标时的毎一项承诺，由供应商自行整改，整改期限≤15日，否则视为不合格）, 安装验收合格后交付采购人正常使用。质保期满后7日内完成最终验收，如期间设备出现故障，验收时间顺延。 3. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交人承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，签署质量验收报告。 4. 成交供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 5. 验收标准 （1） 实质性要求依据采购文件为标准，其他依据经评审后供应商投标时响应承诺以及国家相关强制标准为标准。 （2）成交人在申请验收之前向采购人提供产品原制造商完整的操作，应用、维护保养等中文资料（包括产品设置的所有密码并对采购人全开放）以及产品质量可追溯证明材料，必要时采购人有权要求成交供应商提供具有相应资质的第三方产品整机性能检测报告（包括检测报告原件）以及与质量相关的证明材料。成交供应商不能按时提供上述资料，采购人有权拒绝验收。如果提供的资料或检测报告低于投标承诺标准，由成交人在申请验收前，委托具备相应资质的检测机构对低于项重新检测，一切费用由成交人承担，结果必须达到投标承诺，否则视为不合格，验收时任何一条（项）不能满足投标响应承诺的视为不合格。 （3）如在验收时间期限内确实不能达到验收标准要求的每一项配置，性能、技术参数及商务响应承诺的，由其引起的一切责任由供应商（投标人）承担，给采购人带来损失的将按相关规定进行赔偿和承担虚假应标责任。 （4）当满足以下条件时，采购人才能向中标人签发货物验收报告：中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；货物性能满足要求，同时具备相关产品合格证明；验收过程中采购人按照招标文件和合同要求对中标人提供的全部产品、产品说明书、技术资料等进行验收。如产品性能和技术参数与投标文件不符，则视为虚假应标处理。 6. 其他未尽事宜应严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）和《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采 〔2018〕16 号）、本项目中的要求及国家有关标准，由采购人负责成立验收组，对产品进行验收。验收时，如果产品不符合谈判文件要求，成交供应商应当及时进行更换，否则视为违约。如3次更换产品后仍不能满足的，采购人有权终止合同，所有后果由成交供应商承担。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	1. 质保期及使用期限：详见招标文件”3.3.1服务内容要求”。 2.质保期内保证开机率≥95%，如设备出现故障时，接到通知后2小时内应答，24小时内工程师应到达维修现场。3个工作日故障不能排除应提供同等值的备用机供采购人使用，质保期内出现故障(或性能不稳定)在15个工作日内不能排除或排除后达不到投标承诺要求的或3个月内相同故障连续出现3次,采购人有权退货。【投标时供应商须对此项提供承诺函原件(质保期内所有零配件，人工，差旅，住宿等一切费用由中标人承担)】 3.终身零配件供应：中标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以不高于更换配件时的平均市场价格提供该设备所需的维修零配件。 4.中标人终身免费负责设备软件的正常运行和软件的免费升级。 5.投标产品的制造商在川内应设有长期维修站，配有专职工程师和技术人员能提供免费技术咨询和操作技术临床培训及维护保养培训。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决；协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地人民法院诉讼以维护其合法权益。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
★1、供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内货物的，均应通过国家强制性认证并取得认证证书且在供货时向采购人提供认证证书。否则承担验收不合格及其他不利后果和相关责任。 ★2、供应商为本项目提供的所有货物及其制造商属于国家规定须取得备案、生产等许可的，供应商均应提供符合国家相关规定的货物。除本文件已明确要求在投标响应文件中提供证明材料的外，采购人在供货时有权要求中标/成交供应商提供证明材料，不能提供或提供不符合要求的承担验收不合格及其他不利后果和相关责任。 ★3、供应商对技术要求以“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”、“≥”、“≤”等范围值形式表述的指标仍以范围值形式进行响应的，在合同签订时以供应商响应范围值本数作最低标准。同理，“不足”、“低于”、“超过”、“＜”、“＞”的则以优于但不含本数作最低标准。合同签订时，双方应按不低于上述要求确定准确值并作为验收的依据。
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