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[bookmark: _Toc21632][bookmark: OLE_LINK23]第一章  招标公告
	项目概况
[bookmark: _Hlt130408164][bookmark: _Hlt130408161][bookmark: _Hlt130408162][bookmark: _Hlt130408163]2026年玉溪市华宁县县域医共体建设项目第四批设备采购项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年09月10日09时00分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc357500906]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc357500908][bookmark: _Toc357500909]1.项目编号：ZZGL-2026130H
[bookmark: _Toc357500910]2.项目名称：2026年玉溪市华宁县县域医共体建设项目第四批设备采购项目；
3.预算金额：¥173.50万元（人民币壹佰柒拾叁万伍仟元整）。
[bookmark: _Hlk190244897][bookmark: _Hlk210999173]4.采购需求：2026年玉溪市华宁县县域医共体建设项目第四批设备采购项目，具体采购清单及内容如下：
	序号
	设备名称
	单位
	上限控制单价（元）
	采购数量
	金额（元）
	备注

	1
	血液透析滤过机
	台
	265000.00
	2
	530000.00 
	核心产品

	2
	电子体重秤（轮椅秤）
	台
	9000.00
	2
	18000.00 
	

	3
	臂式电子血压计（自助式）
	台
	15000.00
	2
	30000.00 
	

	4
	空气消毒机
	台
	5000.00
	5
	25000.00 
	

	5
	微量注射泵（双通道）
	台
	15000.00
	6
	90000.00 
	

	6
	抢救车
	张
	3000.00
	3
	9000.00 
	

	7
	红外线治疗仪（内瘘）
	台
	50000.00
	3
	150000.00 
	

	8
	血液透析机
	台
	165000.00
	3
	495000.00 
	

	9
	血液透析机血容计组件
	项
	15000.00
	8
	120000.00 
	

	10
	除颤监护仪
	台
	60000.00
	2
	120000.00 
	

	11
	心电监护仪
	台
	9000.00
	12
	108000.00 
	

	12
	烘干机
	台
	40000.00
	1
	40000.00
	


注：（1）本项目不接受进口产品参与投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
（2）设备产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，如投标设备在上级药监局调整政策执行新标准的延展期除外。
5.合同履行期限（供货期）：自合同签订之日起，30日历天内完成供货安装及验收，满足采购人使用需求。
6.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc357500914]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc357500925]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件；
1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；
[bookmark: _Hlk148944278]1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：严重失信主体名单查询、失信被执行人查询；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.本项目的特定资格要求：
2.1供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供有效的医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证及附件或备案证；
2.2供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证及附件或备案证；
2.3医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第一、二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
三、获取招标文件
1.时间：2026年8月14日至2026年8月21日23时59分。
2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。
3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。
注:各投标人应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担,有意参加投标的投标人，须在政采云平办理数字证书(CA) ，CA申领链接: http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html。
如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进一步咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：400-004-0628（紧急可拨19988166369）。
[bookmark: _Toc357500934]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Hlk9279800]1.网上递交电子投标文件：
1.1递交投标文件截止时间：2026年09月10日09时00分（北京时间，下同）；
[bookmark: _Hlk160697840]1.2投标文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）；
2.开标时间和地点：
2.1开标时间：2026年09月10日09时00分（北京时间）
2.2地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。
2.3开标参与方式：本项目采用远程开标方式进行开标，投标人无需到达现场。
[bookmark: _Toc357500942]五、发布媒介及公告期限
[bookmark: _Toc357500943]1.本项目招标公告在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）公布，采购人及采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
2.本公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc357500938]六、其他补充事宜
1.投标文件上传
投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前将投标文件上传至"政采云"平台，按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
注：任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由投标人自行负责。
2.需要落实的政府采购政策
按政策规定扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位。对符合要求小型和微型企业产品给予价格扣除（小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受评审中价格扣除的政府采购政策）。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：华宁县总医院
地址：华宁县宁州街道泉乡路下段山口村路口
联系方式：0877-5011584
2.采购代理机构信息
名 称：云南中诏项目管理有限公司
地 址：云南省玉溪市红塔区东风中路100号景明上居四楼（方源中医馆旁外部电梯四楼）
3.项目联系方式
项目联系人：王海涛、李艳菠、夏苋春、李悦、张瑜、解瑾屹
联系电话：0877-6168806/13608772096
邮箱：zhongzhaogl@163.com
日期：2026年08月14日
[bookmark: _Toc7595]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc22781][bookmark: _Toc451172696][bookmark: _Toc1164][bookmark: _Toc29932]投标人须知前附表
	[bookmark: _Toc20781][bookmark: _Toc26125]条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	华宁县总医院

	2
	采购代理机构
	云南中诏项目管理有限公司

	3
	项目名称及项目编号
	项目名称：2026年玉溪市华宁县县域医共体建设项目第四批设备采购项目；
项目编号：ZZGL-2026130H

	4
	是否面向中小企业预留项目
	否

	5
	采购需求
	2026年玉溪市华宁县县域医共体建设项目第四批设备采购项目，具体采购清单及内容为：血液透析滤过机、电子体重秤（轮椅秤）、臂式电子血压计（自助式）、空气消毒机、微量注射泵（双通道）、抢救车、红外线治疗仪（内瘘）、血液透析机、血液透析机血容计组件、除颤监护仪、心电监护仪、烘干机等。
注：（1）本项目不接受进口产品参与投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
（2）设备产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，如投标设备在上级药监局调整政策执行新标准的延展期除外。

	6
	[bookmark: _Hlk148635653]交货地点
	采购人指定地点。

	7
	合同履行期限（供货期）
	自合同签订之日起，30个日历天内完成供货安装及验收，满足采购人使用需求。

	8
	质量标准及质保期
	（1）质量标准：达到国家、行业相关验收标准，一次性验收合格。
（2）质保期：所有设备质保不少于3年，保修期内送保养服务：原厂工程师按照维修手册主动上门免费保养更换零配件。

	9
	报价方式
	本项目采用单价报价（含税），投标人投标报价不得超过采购预算价及上限控制单价，否则视为废标。

	10
	申请人的资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件；
1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；
1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：严重失信主体名单查询、失信被执行人查询；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.本项目的特定资格要求：
2.1供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供有效的医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证及附件或备案证；
2.2供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证及附件或备案证；
2.3医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第一、二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

	11
	资格审查方式
	资格后审

	12
	对招标文件提出疑问或异议的截止时间及方式
	对招标文件提出疑问或异议的截止时间：
对招标文件有疑问或异议的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内对采购文件提出.
方式：投标人对招标文件提出疑问或异议须通过书面方式提出。

	13
	投标文件的提交
	投标文件递交网址为：http：//www.zcygov.cn（政采云平台），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，使用政采云投标客户端制作并进行电子签章或电子签名及加密。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在递交投标文件截止前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。

	14
	网上远程解密
	投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），按照《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。本项目解密时间为30分钟，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标（审）阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的、签名确认时间内不进行签字确认的，则视为对开标结果无异议。在规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新组织采购。
2.电子招投标技术支持
（1）系统操作问题：请致电政采云，4008817190（客服热线）；
（2）云南 CA 操作问题：请致电云南 CA，4006727666；
（3）云南 CA 紧急联系方式：15288315056。

	15
	投标保证金及履约保证金
	提交方式：电汇、网银、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交至项目专项账户。
投标保证金金额：
人民币捌仟元整（小写：¥8000.00元）；
提交时间：以专项账户实际到账时间为准，到账截止时间为投标文件递交截止时间前，未按时到账的保证金视为未提交。
保证金转账方式：按以下账户从供应商的基本账号转账或电汇交纳。
保证金账号：
账户名称：云南中诏项目管理有限公司
开户银行：云南红塔银行股份有限公司兰溪支行
账号：3201620000000098
联系人及电话：解瑾屹，13187714881
汇款备注：项目简称、项目编号保证金字样；
（2）保函方式：由金融机构或担保机构出具针对本项目的保函。保函扫描件装订在投标文件内。
保证金退还要求：
保证金退还时，不退现金。以网上银行的方式将保证金退还至供应商原提交账户，未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订之日起5个工作日内退还。请投标人准确提供公司账户信息。

	
	
	合同签订前5个工作日内由采购人向中标人收取合同价款10%的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
账户名称：华宁县总医院
账号：6400015390267012
开户行：华宁农村商业银行
履约保证金的退还：按合同约定交货后由采购人无息全额退还。

	16
	投标有效期
	90日历天，从投标截止之日算起。

	17
	投标文件的签署
	按照投标文件格式，使用企业和法定代表人数字证书电子签章及电子签名。
注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	18
	现场开标现场解密方式
	投标人无须到现场开标现场解密。到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新招标。

	19
	网上递交电子投标文件
	19.1网上递交投标文件截止时间：2026年09月10日09时00分前（北京时间，下同）；
19.2投标文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签章或电子签名。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在递交投标文件截止前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。

	20
	开标时间和地点
	开标时间：2026年09月10日09时00分（北京时间）
地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）

	21
	评标委员会的组建
	评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和评审专家组成，人员数为5人及以上的单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	22
	评标方法及标准
	详见招标文件第三章

	23
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是
■ 否，推荐中标候选人，推荐人数：3人。

	24
	招标代理服务费及其他费用
	1.本项目代理服务费：详见须知正文部分，由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。
2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

	25
	付款方式
	设备安装、调试完毕，验收合格后支付至合同价款的90%；验收合格满1年后，支付合同价款的10%。(上述各阶段款项的支付，均以财政资金实际足额到位为前提。若因财政资金未及时到位导致付款延迟，采购人不承担逾期付款责任)。

	26
	备选方案
	不接受

	27
	（1）各投标单位在上传电子投标文件时，需确保所上传的投标文件与招标文件第六章投标文件格式部分内容一致，不得有缺项、漏项。
（2）投标人必须保证在投标文件中所提供的商务文件及资格证明文件的有关材料及自身所做出的相关承诺的真实性，不得弄虚作假，若所供材料有弄虚作假，故意欺骗的情况，一经发现，则取消该投标人的投标资格。

	28
	因政策调整或其他不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，采购人将不承担任何责任，供应商须自行承担风险。

	29
	面向中小企业预留项目：□是 ☑否
根据扶持中小企业政策：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，财库〔2020〕46号，《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知，财库〔2022〕19号的规定，按以下价格扣除幅度对报价进行扣除。小型和微型企业价格扣除幅度：报价的10%。本项目所属行业：工业。
计算方法是：
评审价格＝投标报价×90%。
2.监狱企业价格评分优惠政策
是否适用于本项目：☑适用 □不适用。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。
注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3.残疾人福利性单位价格评分优惠政策
是否适用于本项目：☑适用 □不适用。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。
注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标单位为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。《残疾人福利性单位声明函》格式详见招标文件第六章 附件。
注：监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受以上价格扣除幅度的政策。


[bookmark: _Toc451172697][bookmark: _Toc16273]一、总  则
1.采购人、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2.资金来源：已落实。
3.采购需求
3.1本项目采购需求：见“第四章 采购需求”。
3.2本项目合同履行期限（供货期）：见“投标人须知前附表”。
4.合格的投标人
4.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的条件。
4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
[bookmark: _Toc12844][bookmark: _Toc451172698][bookmark: _Toc18623]5.2招标代理服务收费标准：本项目以项目总预算价作为计算基数，中标代理服务费计算公式为:（100.00万元×1.5%=1.50万元；73.5万元×1.1%= 0.8085万元；（1.50万元+0.8085万元）×0.95×50%=1.0965万元），按该公式计算所得金额取整后收取。该费用由中标单位在领取中标通知书时一次性足额支付。
5.3支付时间：由中标单位领取中标通知书前一次性支付。
5.4招标代理服务费的缴纳形式：向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用现金、银行转账或电汇的付款方式；
采购代理服务费缴纳账户信息：
账户名称：云南中诏项目管理有限公司
开户银行：云南红塔银行股份有限公司万商汇支行
账号：3201520000000038
联系电话：13187714881
[bookmark: _Toc29783]二、招标文件
6.招标文件构成
6.1要求提供的采购内容及要求、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标办法(综合评分法)
第四章  采购需求
第五章  合同书样式及主要条款
第六章  投标文件格式
7.招标文件的澄清
7.1投标人应认真审核招标文件中的采购内容及要求，如发现文件中采购内容及要求不合理的及对招标文件存在异议等，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前登录政采云平台（http：//www.zcygov.cn），通过网络在线方式向采购人或采购代理进行提问，采购人统一解答后回复所有接收了招标文件的投标人，否则，由此产生的后果由投标人负责。
7.2招标代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。
8.招标文件的修改
8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购人或代理机构将变更时间以书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
[bookmark: _Toc9491][bookmark: _Toc451172699][bookmark: _Toc25751][bookmark: _Toc17939]三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术要求(详见“采购需求”)和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。
9.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的采购需求、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
9.3投标人应保证所提供资料的真实有效，如因资料弄虚作假所引起的一切后果由投标人自行承担。
10.投标的语言及计量单位
10.1投标人的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
10.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
11.投标文件构成
11.1投标人编写的投标文件应由投标文件格式部分构成。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
12.投标文件的格式要求
12.1投标人应按第六章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。
13.投标报价
13.1投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。投标人的投标报价超出最高限价按无效标处理。
13.2本项目采用单价报价（含税），投标人投标报价不得超过采购预算价及上限控制单价。投标人应根据采购代理机构提供的招标文件、企业各自情况等进行报价的编制，报价应包含采购需求内容的全部内容。包括但不限于：包装、搬运（运输）、产品的生产（采购）、包装费、运输、安装、税金及相关的配套服务费用的所有费用等。报价一经确定为成交价，在合同实施期间将不因市场价格的变化而调整。
13.3招标采购单位不接受备选方案。
13.4投标文件中的报价全部采用人民币表示。
14.投标货币
14.1投标应以人民币报价。
15.投标文件有效期
15.1投标文件有效期必须按“投标人须知前附表”规定的时间保持有效。
15.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。
16.投标文件的书写要求
16.1投标文件须用不褪色的墨水书写或打印。
16.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。
16.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名；要求盖公章处应盖单位的公章。
17.投标保证金
17.1详见投标须知
17.2下列情况发生时，投标保证金将不予退还：
[bookmark: _Toc23723][bookmark: _Toc451172700][bookmark: _Toc3820]（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc13859]四、投标文件的提交
18.投标文件的密封与标记
18.1投标人应按“投标人须知前附表”中的规定提交投标文件。
18.2投标人在提交投标文件时，未按本须知要求提供的，采购代理机构不予接收。
19.提交投标文件截止时间和地点
19.1投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。
19.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
[bookmark: _Toc20250][bookmark: _Toc31068][bookmark: _Toc451172701][bookmark: _Toc21976]五、开标与评标
20.开标
20.1采购人按本须知前附表中所规定的时间和地点公开开标。
20.2采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标、评标过程进行现场监督。
20.3开标程序：
20.3.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
20.3.2介绍参加开标会的人员名单；
20.3.3打开智能开标系统，投标人在规定时间内完成投标文件解密；
20.3.4各投标人核对开标记录表中各项数据；如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。开标端发起对本次开标过程是否有异议询问后，不确认或不及时提出异议，视为对本次开标过程无异议；
20.3.5代理机构确认开标会议结束。
21.评标
21.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
21.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
[bookmark: _Toc191374422]21.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
21.3评标工作程序
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
21.4评标过程的保密。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
22.投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）开标时，投标文件中投标报价（唱标）一览表与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价（唱标）一览表为准；
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。
23.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，招标代理机构将通知所有投标人：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
24.评标办法
24.1评标办法：本项目的具体评标办法详见第三章。
[bookmark: _Toc13105][bookmark: _Toc451172702][bookmark: _Toc28503][bookmark: _Toc2045]六、中标结果
25.中标人的确定
25.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。
25.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
25.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
26.在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
27.中标通知书
27.1中标人确定后，中标结果由采购代理机构在云南省政府采购网上公告,同时向中标人发出中标通知书。
27.2中标通知书是合同的一个组成部分。
27.3采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标的原因和退回投标文件。
28.签订合同
28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。
28.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。也可选择重新组织招标。
29.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
30.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
30.1采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
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31.招标代理服务费
31.1招标代理服务费向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。
31.2中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次付清代理服务费。
32.保证
32.1投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实的。
33.法律责任
合同依法成立后，当事人必须全面履行合同规定的义务，保证合同顺利执行。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后向他人转让。履行合同过程中出现纠纷的，按《中华人民共和国民法典》的规定处理。
34.询问、质疑、投诉
34.1询问
34.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。
34.1.2如采用书面形式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。询问供应商若委托代理人提出询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
34.1.3采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
34.2质疑
34.2.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2.2质疑期限：
34.2.2.1供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）
34.2.2.2供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
34.2.2.3供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。
34.2.3提交要求：
34.2.3.1以书面形式（指加盖供应商公章的原件）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
34.2.3.2质疑函应当包括下列内容：
1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2）质疑项目的名称和招标编号，若对项目的某一分包进行质疑，应列明具体的包组号；
3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4）事实依据；
5）必要的法律依据；
6）提出质疑的日期。
34.2.3.3供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
34.2.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
34.2.3.5供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
34.2.3.6采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。
34.2.4询问、质疑的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。
34.2.5对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
34.2.6采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见第一章通讯联系人、电话及地址。
34.3投诉
34.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。
35.政府采购政策其他管理规定
35.1根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5号）规定，不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标、响应。
36.解释权
36.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。
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第三章  评标方法（综合评分法）
1.评标依据
1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
1.2《政府采购货物和服务招投标管理办法》财政部令第87号文等；
1.3本项目招标文件。
2.评标原则
2.1公平、公正、科学择优评标；
2.2评标由评标委员会负责，由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会由采购单位依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
2.2.1.	参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
2.2.2.	参加采购活动前3年内担任供应商的董事或监事；
2.2.3.	参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
2.2.4.	与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
2.2.5.	与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；
2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；
2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；
2.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库【2026】2号的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；
2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审；
2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。
3.评标程序
3.1由采购人或采购代理机构依据资格审查标准对实质性响应的投标人进行资格审查（资格性审查条件详见附件1），并向评标委员会提交资格审查报告。
3.2评标委员会对通过资格审查的投标人进行符合性检查（符合性检查条件详见附件2）。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
附件1：资格性检查表：
	资格评审
	评审因素
	评审标准
	审查要求

	资格审查标准
	营业执照或其他证明资料
	具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件；
	审核投标文件

	
	承诺函
	投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；
	审核投标文件

	
	信誉要求
	投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：严重失信主体名单查询、失信被执行人查询；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。
	审核投标文件

	
	本项目的特定资格要求
	（1）供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供有效的医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证及附件或备案证；
（2）供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证及附件或备案证；
（3）医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第一、二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
	审核投标文件



附件二：符合性检查
在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）无单位盖章或无法定代表人或其授权代理人签字；
（2）投标报价超过采购预算价及上限控制单价的；
（3）投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；
（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的条件的；
（5）不符合招标文件中标注“☆”的条款；
（6）不符合招标文件中规定的其它实质性要求。
3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的、说明或者澄清应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.4评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
3.5推荐中标候选人名单。根据采购需要，按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人，如评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高（技术指标的响应程度得分高）优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定中标候选人排序。
3.6根据“《政府采购货物和服务招投标管理办法》财政部令第87号”的规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.7节能、环境标志产品
3.7.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。否则按未实质性响应招标文件要求处理。
3.7.2投标人提供的产品为节能/环境标志产品时，应在投标文件中承诺，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》/《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，或可直接提供符合要求的节能产品/环境标志产品认证证书复印件/扫描件。
4.评标方法：综合评分法
本项目采用综合评分法。评标总分值由价格部分、商务部分、技术部分三部分组成，总分值100分。在本项目中价格部分（投标报价）所占分值30分；商务部分、技术部分等部分（价格部分除外）所占分值为70分。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、商务、技术部分等进行综合评估，在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分，以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选人。
4.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，优先推荐采购节能清单产品，环境标志清单产品，同时列入两个清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
5.评标计算方法
投标人的评标总得分＝投标报价得分+技术、商务部分得分
5.1 价格部分：30分
以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重
（1）投标报价超出采购预算价或上限控制单价的，按无效标处理。
（2）投标所附所有材料证书严禁弄虚作假，一经查实，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条予以处理：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
5.2技术及商务部分评审评分
5.3综合评分表：
综合评分表
	评审
因素
	分值
（100）
	评审要点及说明

	报价得分（30分）

	投标报价
	30分
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
注：符合本项目招标文件第二章《投标人须知前附表》第28项相关规定的，其最后报价给以10%的价格扣除，即最终评审价=最后报价*90%。

	技术及商务部分（70分）

	[bookmark: _Hlk200035501]技术参数偏离表
	59分
	根据投标人提供的技术指标参数偏离表和技术支持资料，对照招标文件中标注“▲”技术参数进行评审。
1.重要技术参数响应（49分）：
采购文件第四章采购需求中参数配置标注“▲”项为重要技术参数，共49项，供应商拟投产品的技术参数存在一项负偏离的，扣1分，本项分值49分扣完为止，正偏离不加分。
注：①证明材料包括：第四章 采购需求中技术参数要求内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品制造商提供的主要技术指标、参数及性能的详细说明书或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或厂商适配的报告证书或官方网站发布的技术资料截图或制造商所出具的技术白皮书或国家相关机构认定的证书或检测（检验）报告等。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。以上证明材料若与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。②证明材料应制作索引目录，每条技术参数证明材料需要标记对应页码，方便评委查找，如未标记页码造成的不利后果由投标人自行承担责任。
③未对技术参数偏离表中的响应参数提供佐证材料的，视为参数负偏离。对技术参数有偏离的，如实填写在《技术偏离表》中，未在《技术偏离表》中填写的或与佐证材料不一致的（以佐证材料为准）或未提供佐证材料的，视为参数负偏离。《技术偏离表》将作为验收依据之一，如投标人虚假响应，自行承担违约风险。
④未提供并填写《技术偏离表》的视为投标无效。
因未附产品技术支持资料或说明导致评标委员会无法评审时，则视为不响应该项技术参数要求。

	
	
	2.一般技术参数响应（10分）
采购文件第四章采购需求中参数配置未标注“▲”项为一般技术参数，共200项，供应商拟投产品的技术参数存在一项负偏离的，扣0.05分，本项分值11分扣完为止，正偏离不加分。
注：根据《投标货物技术指标参数偏离表》或相关承诺书进行评审。
对技术参数有偏离的，如实填写在《技术偏离表》中，《技术偏离表》将作为验收依据之一，如投标人虚假响应，自行承担违约风险。

	质保期
	1分
	在招标文件要求的质保期基础上，每增加1年加0.5分（满分1分）

	交货期及供货实施方案
	4分
	交货期及供货实施方案包括：
1.供货进度计划安排；
2.供货能力及供货渠道；
3.设备进场安装调试部署组织；
4.设备验收组织方案。
注：
1.交货期及供货实施方案及承诺完整、表述清晰、有针对性、完全贴合项目需求的得满分4分；
2.以上评分四项内容每缺少一项内容扣1分；
3.以上任意一项内容每有一处描述缺陷的扣0.5分，以上内容涉及到的描述缺陷是指：（1）交货期及供货实施方案不满足招标人实际情况；（2）内容无针对性；（3）内容不全面、不清晰；（4）内容无可行性或存在前后矛盾的情形；（5）内容与实际情况不匹配、不符合项目特点或无法达到预期效果；（6）内容不符合相关规范要求；（7）内容与本项目无关等任意一种情形。

	售后服务方案
	4分
	根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于：
1.质保期内售后服务方案（包括：维修政策承诺情况、维修服务响应时限、巡检维护周期、巡检计划内容、问题诊断及故障排除、售后服务技术人员的配备情况、培训方案（提供音视频频资料或纸质培训资料）；2.质保期外售后服务方案（包括：维修政策承诺情况、维修服务响应时限、巡检维护周期、巡检计划内容、问题诊断及故障排除、售后服务技术人员的配备情况）；
3.相对应的惩处措施；
4.应急预案及应急保障能力及措施。
注：
1.交货期及供货实施方案及承诺完整、表述清晰、有针对性、完全贴合项目需求的得满分4分；
2.以上评分四项内容每缺少一项内容扣1分；
3.以上任意一项内容每有一处描述缺陷的扣0.5分，以上内容涉及到的描述缺陷是指：（1）交货期及供货实施方案不满足招标人实际情况；（2）内容无针对性；（3）内容不全面、不清晰；（4）内容无可行性或存在前后矛盾的情形；（5）内容与实际情况不匹配、不符合项目特点或无法达到预期效果；（6）内容不符合相关规范要求；（7）内容与本项目无关等任意一种情形。

	业绩
	1.5分
	每提供2023年1月至今一项有效业绩得0.5分，满分1.5分。
注：
1.业绩为投标人的所投产品同类业绩；
2.需提供业绩合同扫描件（至少包含合同首页、合同名称、合同供货清单、合同金额、双方签字盖章页、签订日期），否则不得分；
3.业绩时间以合同签订日期为准。

	节能、环保产品评分
	0.5分
	1.投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的得0.25分；
2.投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的得0.25分。


注：
1.上述表中按每项评审要求所涉及到的所有资料，投标人必须认真分类放于投标文件中。评标委员会成员按以上详细评分标准规定及投标文件承诺内容自主独立打分。
2.综合得分计算规则：取所有投标人的评审评分计算算术平均值，最后得分保留两位小数，第三位四舍五入。
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[bookmark: _Toc30124][bookmark: _Hlk184288564]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26287]一、采购标的项目概况，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的目标
为进一步提升华宁县总医院医疗健康服务能力，完善诊疗体系，满足辖区内医疗服务需求，规范诊疗流程，提高疾病早期筛查、精准诊断与规范治疗水平，保障人员健康，拟采购相关医疗设备，用于临床诊疗、健康体检、危急重症救治等工作，切实提升医院综合服务能力与公共卫生服务水平。
（二）落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: _Toc149668931]1.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《云南省进一步帮扶中小微企业纾困工作方案的通知》的规定，本项目对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业视同为小型、微型企业）。
3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审（残疾人福利性单位视同为小型、微型企业）。
[bookmark: _Toc23441]二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.相关标准：满足国家、行业、地方及其他相关标准及规范。
2.质量标准：符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，正常投入使用。
[bookmark: _Toc149668932][bookmark: _Toc12439]三、采购标的的采购内容及要求
（一）2026年玉溪市华宁县县域医共体建设项目第四批设备采购项目技术参数要求

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	上限控制单价（元）
	是否允许进口产品

	1
	血液透析滤过机
	（一）技术参数要求
1.彩色液晶显示触摸屏≥15英寸，屏幕可旋转。
▲2.机身宽度≤550mm，且深度≤650mm，具有转向轮。
3.使用年限：≥10年。（提供产品使用说明书或铭牌截图）
4.供水压力范围：不低于1.5-6bar，供水温度范围：5°C-25°C。 
5.透析液流速：300-700 mL/min，支持每档1mL/min或10mL/min调节。
6.透析液温度设置范围：33.0~40.0°C。
7.超滤速度：0.30-4.00L/h；精度：±30ml/h或 ±1%。
8.血泵转速调节范围：50-500mL/min。
9.肝素泵：设置范围：0.1-9.9mL/h；适配注射器类型：包括但不限于20mL、30mL。
▲10.具备超声波气泡检测器，气泡检测器精度：≤0.02mL。
11.置换液泵设置范围：不低于0.1-18L/h。
12.动脉压测量范围：不低于-200 - +500mmHg。动脉压力测量精度：≤±10mmHg。
13.静脉压测量范围：不低于-200 - +500mmHg。静脉压力测量精度：≤±10mmHg。
14.TMP测量范围：不低于-100 - +500mmHg。TMP测量精度：≤±10mmHg。
15.透析器血液入口压（泵后动脉压、滤器前压）测量范围：0~+500mmHg。透析器血液入口压（泵后动脉压、滤器前压）测量精度：≤±10mmHg。
16.透析液压力测量范围：-500~+400mmHg。透析液压力测量精度：≤±10mmHg。
▲17.透析液浓度测量范围：12.0~18.0mS/cm。
▲18.设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压（泵后动脉压、滤器前压）和静脉压3个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、透析器血液入口压（泵后动脉压、滤器前压）和静脉压，实时监测血路功能。
19.具备透析液流速自动按比例调整功能，透析液流速可根据血泵速度按一定比例自动调整。
20.设备可以记录设定、报警和操作等信息，停电状态下数据也会记录保留。
21.后备电池：停电后自动切换至后备电池供电，断电后供电时长不少于20分钟，并继续监测各项治疗参数，所有声光报警都能正常工作。
22.具有≥3种颜色报警指示灯，并具有声音报警提示。
23.设备报警信息全中文显示，并提供报警的原因及处理方式指引。
24.具备冷化学消毒和热化学消毒方式，热柠檬酸消毒温度≥85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40min，浓缩液吸液管可联机清洗消毒。
▲25.设备支持热柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等消毒剂消毒，一键启动每周热柠檬+次氯酸组合消毒，无需更换消毒液吸液端。
26.B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。
27.透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。
28.超滤速度可个性化调节，可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。
29.配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。
▲30.壶液位调节：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能，维持体外循环稳定。
31.具备2个透析液过滤器组件。
▲32.支持置换液在线预冲、生理盐水预冲、普通透析模式下也可以在线预冲。
▲33.具有自动预充系统，管路安装图文动画指导，程序一键启动，可显示预充量及预充剩余时间。
▲34.具有一键回血功能。
▲35.具有一键排废液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器膜内外和循环管路内液体。
36.具备通讯组件。
37.具有患者卡识别组件，患者卡可储存患者信息和治疗数据。
▲38.具有血压监测功能，可以手动测量，也可设置自动，连续测量。
39.具有在线清除率连续实时检测功能。
40.具有在线血容计组件，监测患者血容量变化情况。
41.具有血温监测功能。
42.具有历史消毒数据记录功能。
▲43.具备血液判别器：判别管路中血液浓度。
▲44.预冲废液排放接口：联机排除预充废液。
45.▲支持与医院血透电子病历系统对接联网。
（二）血液透析机血容计组件
1.测量原理：近红外反射法
2.血液流速：40-600ml/min
3.适用红细胞比容范围：15%-50%
4.具备报警功能
5.无需特殊耗材
6.采用非侵害性检测方式，不影响正常的透析治疗
	2
	台
	265000.00
	否

	2
	电子体重秤（轮椅秤）
	1.最大称量：300kg，精度：≤0.05kg，准确度等级：III级及以上。
2.參考工作台面尺寸：0.8*0.9M，外型尺寸：1.0*1.05M。
3.材质：碳钢（喷塑）或不锈钢。
4.电源: 6V/4Ah免维护电池，充电后可连续工作48小时，交流电220V。
5.▲支持与医院血透电子病历系统对接联网。
	2
	台
	9000.00
	否

	3
	臂式电子血压计（自助式）
	1.测量方法：脉搏波法（采用双管双气囊测量）。
2.显示方法：LCD显示屏。
3.测量范围： 压力：（0～300）mmHg；脉搏：40次/分～180次/分 。
4.▲测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内；脉搏：40-180次±2%以内 。
5.存储容量：可存储不少于100组测量数据。
6.适合臂周：17cm～42cm。
7.袖带寿命：血压计在快充快放模式下连续使用10万次后，血压计性能仍能满足使用要求。
8.肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量准确度)。
9.臂筒角度调节：臂筒可以向左右转动约10度。
10.测量体位：左右臂均可以测量。
11.抗菌设计：臂筒袖套部分可分离清洗，具有抗菌效果。
12.超压保护功能：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。
13.数据传输端口：USB／RS-232。
14.干扰提示：具备干扰提示功能。
15.电击保护：I类设备，B型应用部分。
16.语音功能：测量过程提示、测量结果播报，可调节开关语音。
17.打印装置：全中文热敏打印、多种打印模式切换。
18.设备符合《无创自动测量血压计检定规程》JJG 692-2010 的要求。
19.▲含桌椅1套及配件，支持与医院血透电子病历系统对接联网。
	2
	台
	15000.00
	否

	4
	空气消毒机
	1.适用范围：至少包括医院(普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。)等公共场所消毒。
2.适用体积：≤120 m3。
3.循环风量：≥960 m3/h。
4.输入功率：≤40W。
5.工作噪声：≤55db(A)。
6.类型：移动式。
7.消毒方式：等离子体+静电吸附。
8.等离子体电压:6000-7000V。
9.▲等离子体电场电子密度（m-3）：4.29×1017～2.73×1018（提供第三方机构检测报告）。
10.设备持续工作1小时，消毒时空气中臭氧量：＜0.1mg/m3（提供第三方检测报告）。
11.等离子体发生器寿命：≥25000小时。
12.操作方式：至少包含手动、自动、遥控，循环消毒、微电脑程序控制。
13.适用环境：人机共存，动态环境及静态环境。
14.本机配有推拉扶手，4个聚氨酯万向轮，经久耐磨。
15.安全设备分类：I类B型设备。
16.提供卫生安全评价报告。
17.风速：本机采用四挡风速，分别有低速、中速、高速、强劲，大面积风口，横向出风。
18.远红外线遥控:遥控器对设备可进行开/关机、时间调节、风速调节等控制，其有效遥控距离≤5M。
19.临时定时功能：可设置1-24小时步进量，消毒结束后自动关闭作业。
20.程控定时功能：8组程控，可在设置时段内，每天循环自动开启/关闭消毒作业。
21.童锁功能：防止儿童误碰显示板或遥控器按键。	
22.显示屏：采用触摸显示屏，功能键齐全。
23.等离子体模块：模块采用新型多功能等离子体模块。(两段式)。
24.报警提示功能：至少包含电机故障自动报警；滤网更换提醒；极板故障报警；
25.有累时功能，温度、湿度提醒功能，实时监测室内空气温湿度。
▲26.在实验室条件下，设备作用2小时对20m3密闭房间空气中的白色葡萄球菌的杀灭率为99.96%，对120m3密闭房间空气中自然菌消亡率大于90.0%。（提供第三方机构检测报告）
	5
	台
	5000.00
	否

	5
	微量注射泵（双通道）
	1.整机使用期限≥10年。（提供产品使用说明书或铭牌截图）
2.主机一体化双通道设计，每个通道具备独立电源开关。
3.注射精度≤±2%。
▲4.速率范围：0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 。快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选。
5.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。
6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
7.注射器规格：包含但不限于5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。
8.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推。
9.注射模式：≥7种，包括但不限于速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式。
10.彩色显示屏：≥3.0英寸，电容触摸屏技术。
11.全中文软件操作界面。
12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。
▲13.支持药物库，可储存5000种药物信息。
14.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。
15.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。
▲16.压力报警阈值≥15档可调。压力报警阈值最低可设置50mmHg。具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
17.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
18.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h。
▲19.防异物及进液等级IP44。信息储存：可存储5000条的历史记录。
20.整机重量<3.0kg。
21.满足EN1789标准，适合在救护车使用。（提供证明材料）
	6
	台
	15000.00
	否

	6
	抢救车
	1.车体由料ABS和塑钢材质拼装组成。
2.车体内装有不少于五层抽屉，至少2个小号抽屉，至少2个中号抽屉，至少1只大号抽屉。内置分割片。
3.配有不锈钢护栏，配有隐含式副工作台。
4.超静音脚轮，对角刹车。
5.带有可移动的显示器工作台，带有外接电源。
6.带有可伸缩输液架，四爪钩设计，带有心肺复苏板，氧气瓶托架，针头处理器，杂物箱，中控锁。
7.配件还有两个垃圾桶，区分不同的垃圾。
8.參考规格：850（L）*  520(W)  *  950(H)MM。
	3
	张
	3000.00
	否

	7
	红外线治疗仪（内瘘）
	1.适用范围：适用于疼痛、炎症和创伤愈合的治疗，能改善血液循环、促进组织修复与再生、消除肿胀、加速创面愈合。
▲2.波长范围：主要能量波长分布在0.5um~30um范围内，远红外峰值能量波长范围：2～10μm
3.光谱范围：宽谱远红外
▲4.显示：具有液晶触摸屏显示
▲5.出光口面积	：≥300cm²
6.能量输出：五档可调
7.定时模式：具备电子定时；定时范围：0-99min
8.治疗模式：具有纯远红外治疗
9.竖直升降功能：金属软臂手动调节
10.升降距离：升降高度≥40cm；最大调节高度≥145cm，最小调节高度≤70cm
11.角度调节：二维，治疗头水平旋转角度应>90°；竖直旋转角度应>90°。
12.具有过温保护及远红外工作状态指示灯
13.光源电功率：≥130W
14.红外陶瓷辐射体寿命大于10000小时；
15.具有连续运行模式；
16.配置可移动承载车架1组。
17.设备使用年限：≥10年（提供产品使用说明书或铭牌截图）
	3
	台
	50000.00
	否

	8
	血液透析机
	1.彩色液晶显示触摸屏≥15英寸。
▲2.机身宽度≤520mm，且深度≤620mm，节省空间，具有转向轮，方便医护人员上下机操作和维修。
3.使用年限：≥10年。（提供产品使用说明书或铭牌截图）
4.供水压力范围：不低于1.5-6bar；温度范围：5 ℃-25 ℃。
5.透析液流速：300-700 mL/min，支持每档1mL/min或10mL/min调节。
6.透析液温度：33.0-40.0°C。
7.超滤速度：0.30-4.00L/h；精度：±30ml/h或 ±1%。
8.血泵转速：50-500mL/min。
9.肝素泵：设置范围：0.1-9.9mL/h；适配注射器类型：包括但不限于20mL、30mL。
▲10.具有超声波空气检测器；检测精度：≤0.02mL。
11.动脉压测量范围：不低于-200 - +500mmHg；静脉压测量范围：不低-200 - +500mmHg； 
12.TMP测量范围：不低于-100 - +500mmHg； 
13.透析液压测量范围：不低于-400 - +400mmHg； 
▲14.透析液浓度：不低于12.0 - 18.0mS/cm。
15.治疗模式：具有血液透析、单纯超滤等治疗模式。
▲16.设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压（泵后动脉压、滤器前压）和静脉压3个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、透析器血液入口压（泵后动脉压、滤器前压）和静脉压，实时监测血路功能。
17.具有≥3种颜色报警指示灯，并具有声音报警提示。
18.设备报警信息全中文显示，并提供报警的原因及处理方式指引。 
19.消毒模式：具备冷化学消毒和热化学消毒方式，热柠檬酸消毒温度≥85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40min，浓缩液吸液管可联机清洗消毒。
▲20.设备支持热柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等消毒剂消毒，一键启动每周热柠檬+次氯酸组合消毒，无需更换消毒液吸液端。
▲21.壶液位调节：具备动脉壶、静脉壶液位电动调节功能，维持体外循环稳定。
▲22.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统运行。断电后运行时间不少于25分钟，并具备断电数据保存功能。
▲23.具有自动透析液预充系统，管路安装图文动画指导，程序一键启动，可显示预充量及预充剩余时间，预充后可以一键双向引血。
▲24.具有一键双向回血功能。
▲25.具有一键排废液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器膜内外和循环管路内液体。
26.透析液浓度曲线：可进行透析液浓度和碳酸氢盐浓度曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。
27.超滤曲线：可进行超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。
28.具备碳酸氢盐干粉自动配制系统。
29.具备双透析液过滤器组件。配置通讯组件。
30.具有患者卡识别组件，患者卡可储存患者信息和治疗数据。
▲31.具有血压监测功能：包含但不限于手动，自动，连续测量。
32.具有在线清除率连续实时监测功能。
33.具有在线血容计组件，监测患者血容量变化情况。
34.具有血温监测功能。
35.具有历史消毒数据记录功能。
▲36.具备血液判别器：判别管路中血液浓度。
▲37.预冲废液排放接口：联机排除预充废液。
38.配备血液透析信息化模块1组
（二）血液透析机血容计组件
1.测量原理：近红外反射法
2.血液流速：40-600ml/min
3.适用红细胞比容范围：15%-50%
4.具备报警功能
5.无需特殊耗材
6.采用非侵害性检测方式，不影响正常的透析治疗
	3
	台
	165000.00
	否

	9
	血液透析机血容计组件
	1.测量原理：近红外反射法
2.血液流速：40-600ml/min
3.适用红细胞比容范围：15%-50%
4.具备报警功能
5.采用非侵害性检测方式，不影响正常的透析治疗
▲6.可搭配医院现有威高血液透析设备联机使用，检测数据可以显示在透析设备屏幕。（供应商需提供承诺函）
	8
	项
	15000.00
	否

	10
	除颤监护仪
	1.重量：≤5kg（标配，含电池）。
2.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。
3.提供图形化故障排除指引。
4.屏幕显示心电波形扫描时间≥35s。
▲5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55及以上。
6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力至少包含：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。
9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
▲10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。
12.开机到可正常使用时间≤2s。
13.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
▲14.配置起搏功能，治疗严重缓慢性心律失常，提供保护性起搏。
15.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。
16.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。
17.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。
18.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。
19.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。
20.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。
21.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
22.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。
23.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
24.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
25.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
26.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
27.具备抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米跌落冲击。
28.须同步配套提供专用适配移动台车1台，与设备匹配适配、配套安装交付。
29.设备自带原装内置可充电电池。
☆30.投标人所投除颤监护仪支持成人、小儿、新生儿模式使用；产品取得有效期内第三类医疗器械注册证，投标时须提供对应证明材料；
	2
	台
	60000.00
	否
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	心电监护仪
	1.适用范围：可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。
2.便携一体式无风扇设计监护仪。
3.彩色液晶电容触摸屏≥10寸，分辨率≥1280*800，道波形显示≥8通。
4.标配锂电池，工作时间≥4.5小时。
5.主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落（提供相关证明材料）。
▲6.采用ECG多导同步分析技术。（提供彩页或说明书证明文件）。
7.心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。
▲8.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。
▲9.血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。
10.采用抗干扰和弱灌注血氧技术（提供证明文件）。
11.提供至少包括：手动，自动，连续、序列和整点测量模式。
▲12.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
13.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：不低于0-200 rpm。
▲14.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。（提供说明书或第三方机构检测报告）。
15.支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒相关波形和报警触发时所有测量参数值，（提供说明书或第三方机构检测报告）。支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能，≥24小时呼吸氧合图事件回顾。
▲16.具有图形化技术报警指示功能。
17.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。
18.主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。
19.心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪（提供机器接口证明文件）。
20.支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。
☆21.设备自带原装内置可充电电池，无需外接电源即可独立开机工作，完全满足突发断电、移动转运、现场急救等无外接电工况下整机稳定、正常持续使用，保障急救工作不间断。电池为设备原厂标配（投标人需提供承诺函）。
	12
	台
	9000.00
	否

	12
	烘干机
	1.电加热型烘干机，支持≥85℃高温烘干。
2.2.采用大开门设计，滚筒内胆为不锈钢。
3.加热器为紫铜管制件。
4.具有电脑控制器。
5.箱式结构，征集最大容量：经脱水50kg；转筒转速≥27r/min，防止缠绕；蒸汽压力：0.4-0.6mpa；耗汽量/每缸 30kg；主电机功率：1.5kw；风机功率：1.5kw；电加热功率：22kw；整机重量≤850kg。。
	1
	台
	40000.00
	否


注：如出现引用某一特定的品牌、型号、规格重量尺寸、技术参数、专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况,则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考品牌和参考型号要求的产品。同时如实填写技术规格偏离表。

（二）商务要求
1.质保要求：所有设备质保不少于3年，保修期内送保养服务：原厂工程师按照维修手册主动上门免费保养更换零配件。
2.所投产品生产厂家设置备件库。
3.技术及维修服务：供应商或生产厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务
4.技术培训要求：供应商或生产厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
6.提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）；
[bookmark: OLE_LINK1]7.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价。
☆8.投标人应在投标文件中对其响应的技术参数作出明确承诺。承诺：验收时，采购人将依据招标文件及投标文件对相关技术参数逐项查验；若发现实际技术参数与投标承诺或招标要求不符，投标人应依法承担相应的法律责任。（投标人需提供承诺函）
☆9.所有涉及需要与医院现有信息系统兼容、对接的设备， 中标人须按照采购人需求完成与医院现有信息管理系统对接开发、端口对接、联调测试等全部工作，报价包含接口开发费、软件调试费、线材、技术服务、培训等一切相关费用，采购人不再另行支付任何额外费用。（投标人需提供承诺函）
☆10.血液透析机血容计组件属原有设备配套零配件，中标单位须按照采购方现场使用需求，完成原有透析设备组件拆装、安装及整机调试工作，确保设备调试完成后稳定、正常投入临床使用（投标人需提供承诺）。
（三）其他要求
1.投标人所投产品质量符合生产厂家和国家法律法规的各项标准，如果投标人所投产品为医疗器械，需提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案凭证。本产品全国联保，享受国家法规内的三包服务。
2.投标人提供售后服务承诺（整套设备保修不低于三年），维修响应时间2小时，24小时不能修复，供应商必须提供备用设备确保临床使用。
3.保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。
4.报价要求：包含设备安装、培训和支持设备使用的所有配套设施费用，不得在项目实施过程中以任何理由再次加价和议价，不得以设备使用环境、气候、水电气等改造为由再次加价和议价。
5.培训要求：保证操作人员能达到独立操作水平，并能掌握一般维护保养、日常维护水平。
6.签订合同时应提供生产厂家质保材料和售后维修联系方式；设备到达医院时供货商负责接收货物和安装货物，医院不提供接收和保管服务。
（四）包装、运输
1.供应商所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场，因包装不良造成的损失由成交供应同负责。
2.供应商负责将货物材料送到安装地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
（五）安装调试要求
1.供应商负责到采购人指定的安装地点进行安装调试。
2.供应商必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到采购人可正常使用状态。
3.供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。
4.安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
5.设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由成交供应商负责，但若采购人有特定要求需要参与的，则须在采购人指定人员的参与下进行。
6.调试：按国家相关验收规范进行。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。
7.供应商必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由成交供应商负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿。
（六）质量保证及售后服务
1.质量保证期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由成交供应商免费提供。
2.任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。
3.售后服务要求:
①售后服务时间：具备7×24小时日常支撑响应能力，24小时内现场支撑响应能力。
②如遇报障，及时响应并安排技术人员到达现场解决问题，如无法解决问题则当天内提供备用设备。
③质保期内每年定期巡访为设备作保养（一年至少三次），做好维保记录，并提供保养项目及方法（电子版）。
④提供设备正常运行的使用条件及环境条件改造，所有的费用由成交供应商负责，均计入投标报价中。
⑤配备《操作流程》、《使用注意事项》。
[bookmark: _Toc149668933][bookmark: _Toc13361]四、采购数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购标的数量：1项，2026年玉溪市华宁县县域医共体建设项目第四批设备采购项目。
2.合同履行期限（供货期）：自合同签订之日起，30个日历天内完成供货安装及验收，满足采购人使用需求。
3.交货地点：采购人指定地点。
4.付款方式：设备安装、调试完毕，验收合格后支付至合同价款的90%；验收合格满1年后，支付合同价款的10%(上述各阶段款项的支付，均以财政资金实际足额到位为前提。若因财政资金未及时到位导致付款延迟，采购人不承担逾期付款责任)。
[bookmark: _Toc149668934][bookmark: _Toc2125]五、验收及培训
（一）验收
1.货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。
2.交付验收标准
依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中的配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。
3.验收由采购人组织验收小组统一验收，采购人认为必要时可邀请有关专家参与共同验收；验收时采购人将按照国家相关标准、合同及有关招投标文件所载明的标准、参数、性能和方法进行验收；成交供应商须为验收提供必需的相关条件。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本项目合同填好验收结果并签名盖章。
4.技术资料
交货时，成交供应商应同时交付产品使用手册、质量检验证书（合格证）等相关资料。
（二）培训
1.供应商须根据采购人的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。
2.供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。
3.所有的培训费用由成交供应商负责，均计入投标报价中。
注：本项目采购需求中，所有技术参数及商务要求标注“☆”的条款为实质性响应条款，投标人须完全满足、逐项严格响应，未按要求响应或存在负偏离的，视为无效投标。采购清单内标注▲的技术参数为重要参数，未标注标识的为一般参数，投标人未按对应参数要求完整响应的，将在综合评审环节予以相应扣分。


[bookmark: _Toc31342]第五章  合同书样式及主要条款(此合同范本仅供参考)
（本合同书为参考格式，具体以招标人与中标人双方按招标文件和投标文件并结合本项目实际情况协商签订的为准。）
合同编号：项目编号：
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效


华宁县总医院（货物类）采购项目



合

同

书

签 订 地 点:华宁县总医院
签 订 日 期：

【签字页】


甲方（采购人公章）名 称：华宁县总医院
地 址：
邮 编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电 话：
  

乙方（供应商公章）名 称： 
地 址：
邮 编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电 话：


丙方（鉴证方公章）名 称： 
地 址： 
邮 编：
法定代表人或委托代理人：
经办人：
电 话：





甲方（采购人全称）：华宁县总医院
乙方（供应商全称）：            

根据《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照华宁县总医院采购的                   项目（项目编号：        ）采购结果，经平等、友好、自愿、互惠互利的原则进行协商，达成以下协议：
一、项目名称、合同设备清单
1.项目名称：
2.合同设备清单
乙方按投标文件的内容和中标（成交）结果，为甲方提供以下货物：详见附件1“合同设备清单”

二、本项目合同总价：¥           元（大写：人民币                  元整）。
1.本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、检测、售后服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；
2.本合同执行期间合同总价款不变。
三、双方权利、义务
1.甲方的权利和义务
（1）甲方负责合同签订后项目实施的相关工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管）；
（2）负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；
（3）负责组织成立验收小组对项目履约情况进行验收并签署验收报告；
（4）甲方有权拒付合同价款之外的任何费用。
2.乙方的权利和义务
（1）乙方按响应文件内容提供采购设备及相关服务要求，遵守所承诺的规定和条款；
（2）乙方交货前应对产品作全面检查，保证交付于甲方的货物符合甲方要求；
（3）乙方提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试；
（4）与甲方共同参与对项目进行验收；
（5）乙方有权拒绝合同约定条款以外的条件。
四、质量保证及产品升级
质量保证：
1.乙方所提供货物必须保证是在到货日期前1年内生产的、符合国家质量检测标准（进口产品必须是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，具有国家有关部门完整手续。）和产品出厂标准的、技术参数和配置要求与招标文件相符的，货物使用说明书及保修卡等资料齐全的设备；
2.乙方保证所交付的软件的知识产权归乙方及软件著作权人所有、货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物均不会侵犯任何第三方的知识产权。
3.乙方在货物验收合格前，承担交验货物的一切责任和风险，对不合格产品及时予以更换，并承担在此期间由于质量问题给甲方造成的损失；
4.本项目货物质保期为     年（或详见售后服务列表中“质量保证期”），质保期自项目整体验收合格之日起算；
5.其他承诺：
产品升级：
1.升级：是指乙方对其软件产品在原版本基础上做出重大改进，使其功能加强，或运行速度加快，并由乙方正式发布的软件版本。自合同签订之日起       年内，乙方向甲方提供不收费的软件升级服务，       年之后，乙方按本软件升级当时乙方所在地软件市场价的     ％收取升级费。
2.自合同签订之日起     年后增加新功能模块及专版程序，发布新定额、新计算规则、新清单、新图集以及其它行业政策法规规范发生变化引起的相应变化不属于软件升级范畴。甲方如需要增加上述内容须另行购买。
五、售后服务
1.乙方必须提供例行免费培训，包括安装、调试、使用和一般的维修、维护等。主要设备的售后服务方式如下：
	序号
	设备名称
	响应时间（小时内）
	解决时间    （小时内）
	设备故障解决方式（上门或送修）
	免费上门服务期限（年）
	质量保证期限
	回访

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


2.上述的货物免费保修期/维护期即质保期为自项目整体验收合格之日起开始计算。对提供的产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须提供“三包”服务（“三包”为：包修、包换、包退），人为因素出现的故障不在免费保修/维护范围内。超过保修期的设备实行终身维修，维修时只收部件成本费。
3.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权决定，按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
4.乙方保证及时为甲方免费提供设备使用中的技术支持，联系人          ，联系电话             。
六、交货期、地点及交验方式
1.交货期：自合同生效之日起   个日历日（或工作日）内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用；
2.交验地点:甲方指定地点；
3.交验方式：乙方负责将完整配套的原封设备（含运输、安装、调试、维修必要的消耗品）送达交货地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求安装测试和负责操作培训。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡、相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册等）及备用用具、工具等。
七、验收
1.验收方式：
（1）初验：乙方负责将完整配套的原封货物（含运输、安装、调试、维修必要的消耗品）送达交货地点，由甲乙双方共同开箱，对货物外观、数量、品牌型号等规格参数进行验收。乙方随货向甲方交付货物的合格证、保修卡、相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册）及备用用具、工具等；
（2）终验：货物安装调试完毕，可以正常运行   个工作日后，甲乙双方共同组织对货物技术质量进行验收。验收合格, 甲方出具《华宁县总医院采购项目验收报告单》。
2.甲方对乙方提交的货物需在   个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，若测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换，在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于货物自身的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。对技术复杂的货物，可邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收合格则费用由甲方负责，验收不合格的费用由乙方负责；
3.大型精密仪器和进口仪器设备的验收须填写《大型（精密）仪器设备验收报告》；
4.甲方无正当理由逾期不予验收或者验收完毕但不签署验收报告的视为验收合格并已出具验收结果报告。
八、合同价款支付方式
1.                           。
2.公司账户信息如下： 
（1）甲方公司账户信息：
开户名称：华宁县总医院  
开户银行： 
账    号：
统一社会信用代码： 
（2）乙方公司账户信息： 
账户名称：                  
开户行名称： 
开户银行： 
账    号： 
供应商统一社会信用代码： 
九、违约责任
1.乙方所交货物品种、型号、规格、技术参数、质量、服务内容与合同及采购文件不相符的，甲方有权拒收货物，不支付合同款，甲方有权要求乙方返还已支付的款项，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。确定乙方无法按合同履约的，甲方可解除合同，并追究乙方违约责任。
2.乙方无故逾期交货，乙方应按逾期交货的总价向甲方每日偿付5‰违约金。因乙方不能按期交付货物或项目验收与合同标准不符不能实现甲方合同目的的，视为违约，甲方可视情况解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方偿付合同总价20％的违约金。
3.甲方无故拒收设备超过10个工作日，应向乙方每日偿付拒收货款总值5‰的违约金。超过30个工作日拒收货物，乙方可追究甲方违约责任，甲方应向乙方偿付合同总值20％的违约金，乙方可以视情况申请解除本合同。
4.甲方无故逾期超过10个工作日未办理货款支付手续的，甲方应向乙方每日偿付逾期付款总价5‰的违约金。无故逾期超过约定日期30个工作日不支付的，乙方可追究甲方违约责任，甲方应向乙方偿付合同总值20％的违约金；
5.乙方未在规定的时间内响应和解决故障，以及拒绝按合同约定的方式完成售后服务的，应视为乙方违约，甲方有权另行委托第三方提供相关服务，由此产生相关的费用由乙方承担。
6.甲乙双方任何一方由于自身原因不能按合同约定履约的，应双方共同协商解决，影响合同执行的，由当事方提出申请，在不损害另一方利益的情况下可协商解除采购合同。任何一方单方面拒不履行合同约定的，视为违约，应追究其违约责任，造成对方经济损失的，按《中华人民共和国民法典》相关规定追究其经济赔偿责任。
十、争议处理
1.因货物的质量问题发生争议的，应当委托甲乙双方共同认可的具有相关资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定检测后产品满足采购需求的，由甲方支付相关费用，产品检测不满足采购需求的，由乙方支付相关费用。 
2.本合同签署地为玉溪市红塔区，因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向玉溪仲裁委员会申请仲裁。
十一、合同的转让
本采购合同仅适用于本次设备采购，甲乙双方之权利、义务不得转让他人，否则，本采购合同无效。
十二、合同的变更和终止
除《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力和《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除，确有特殊情况的，须双方共同协商并报经同级财政部门批准。	
十三、合同生效及其他
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。 
2.本合同一式六份，甲方执四份、乙方执两份。
3.本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》中“合同篇”规定内容处理。
十四、资料送达
1.为方便本合同的履行，甲方确认下述住所/住址、联系电话、传真均为送达地址（住所：      ，联系人：             ； 电话：       传真：  ），非经书面通知变更，乙方以选择送达地址中确认的任何一种方式向其送达文件信函、律师函、诉讼文书等，送达后如发生退件或拒收，均视为已经送达，具体以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律法规为准。
2.为方便本合同的履行，乙方确认下述住所/住址、联系电话、传真均为送达地址（住所：    ；联系人      ；电话：     ；传真：      ），非经书面通知变更，甲方以选择送达地址中确认的任何一种方式向其送达文件信函、律师函、诉讼文书等，送达后如发生退件或拒收，均视为已经送达，具体以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律法规为准。
十五、本合同不可分割之部分及解释顺序：
[bookmark: _Hlk97015908]1.合同书及附件；
2.成交（中标）通知书；
3.成交人（中标人）响应文件及澄清文件；
4.采购文件。
（以下无正文）
附件：1.合同设备清单；2.成交（中标）通知书（复印件）

附件1：
合同设备清单

	序号
	设备名称
	品牌型号
	产地
	制造商
	基本配置
	单位
	数量
	单价(元)
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件2：成交（中标）通知书（复印件）







[bookmark: _Toc30493]第六章  投标文件格式


2026年玉溪市华宁县县域医共体建设项目第四批设备采购项目


投 标 文 件


项目编号：ZZGL-2026130H




[bookmark: _Toc5522][bookmark: _Toc23946][bookmark: _Toc217446082][bookmark: _Toc13820]投标人全称:                                           （电子签章）
法定代表人或其委托代理人:                           （签字或签章）
日期:         年        月        日
[bookmark: _Toc351117903][bookmark: _Toc277679098][bookmark: _Toc350330519][bookmark: _Toc350930019][bookmark: _Toc352783562][bookmark: _Toc355054077][bookmark: _Toc350930234][bookmark: _Toc354231820][bookmark: _Toc74301071][bookmark: _Toc114836186][bookmark: _Toc76476014]


开标一览表
项目名称：2026年玉溪市华宁县县域医共体建设项目第四批设备采购项目
项目编号：ZZGL-2026130H
	投标报价
	（大写）：人民币                
（小写）：¥                      

	合同履行期限
	

	质量标准
	

	质保期
	

	备    注
	



注：1.此表必须放在投标文件第一页。
2.投标报价币种:按人民币报价。


投标人全称（电子签章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：
日期：______年     月     日





1、 [bookmark: _Toc27788]资格审查部分
[bookmark: _Toc124784412]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人（必填）
	
	电话（必填）
	

	
	传真
	
	合同往来邮箱（必填）
	

	法定代表人
	姓名
	
	身份证号及联系电话
	身份证号：
联系电话：

	授权委托人（若有）
	姓名
	
	身份证号及联系电话
	身份证号：
联系电话：

	项目经理
	姓名
	
	身份证号及联系电话
	身份证号：
联系电话：

	技术负责人
	姓名
	

	成立时间
	 
	员工总人数：

	统一社会信用代码
	 

	注册资金
	 

	开户银行（必填）
	 

	账号（必填）
	 

	企业详细地址
	 

	备注
	 


注：投标人需随此表后提供有效营业执照或事业单位法人证书或其他材料复印件加盖公章。
投标人全称（电子签章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：
日期：______年     月     日

[bookmark: _Toc3346][bookmark: _Toc27162][bookmark: _Toc15676][bookmark: _Toc124784413]（二）法定代表人身份证明书
单位名称：                               ；
单位性质：                               ；
地址：                                   ；
成立时间：          年         月        日
经营期限：                                ；
姓名：          性别：      年龄：        职务：        联系电话：              
系        （投标人的单位名称）       的法定代表人。
        特此证明。
                投标人全称：                                （电子签章）
                        日  期：                 年          月         日

附：法定代表人身份证复印件正、反面

（三）法定代表人授权书
 
本授权声明：　　　　　（投标人名称）　　　　  （法定代表人姓名、职务）授权　　　　　　　  　　　　（被授权人姓名、职务）为我方 “ 　（项目名称及包件号）”  （项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
 
法定代表人（签字或签章）：       
授权代表（签字或签章）：
投标人全称：　　　　 （电子签章）
日　  期： 
 附：被授权人身份证复印件正、反面

　　　　 　　　　 
 
 
 


[bookmark: _Toc124784424]（四）投标人资格声明/承诺函
致： （招标人、代理机构） 
关于贵公司　 　年　　月　　日发布 （项目名称及包件号）           （项目编号：      ）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：
一、本公司（企业）承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；
二、本公司（企业）承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：严重失信主体名单查询、失信被执行人查询；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的单位负责人如有同一人且与其他投标人之间存在直接控股、管理关系的，我公司承诺投标文件为无效投标文件。
四、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）不是本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
五、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
（1）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
投标人全称：　　                      　　（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或签章）
单位地址：　　　　　   邮政编码：　　　　　　　日期：         
[bookmark: _Toc6445][bookmark: _Toc29442]

（五）承诺函
格式自拟
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件；
1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；
1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：严重失信主体名单查询、失信被执行人查询；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.本项目的特定资格要求：
2.1供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供有效的医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证及附件或备案证；
2.2供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证及附件或备案证；
2.3医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第一、二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。


（六）其他资格审查材料





[bookmark: _Toc23483]
二、投标文件商务部分
（一）商务条款偏离表
投标人应逐条对应招标文件第四章“采购需求”中的商务要求，并根据实际情况如实填写本表格。
项目名称：          
项目编号：                  
	序号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	...
	...
	...



投标人全称（电子签章）：                                
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：                
日期：     年     月     日



（二）实质性承诺函
格式自拟
1.血液透析机血容计组件：血液透析机血容计组件属原有设备配套零配件，中标单位须按照采购方现场使用需求，完成原有透析设备组件拆装、安装及整机调试工作，确保设备调试完成后稳定、正常投入临床使用。（投标人需提供承诺）
2.除颤监护仪：投标人所投除颤监护仪支持成人、小儿、新生儿模式使用；产品取得有效期内第三类医疗器械注册证，投标时须提供对应证明材料；
3.心电监护仪：设备自带原装内置可充电电池，无需外接电源即可独立开机工作，完全满足突发断电、移动转运、现场急救等无外接电工况下整机稳定、正常持续使用，保障急救工作不间断。电池为设备原厂标配（投标人需提供承诺函）。
☆4.投标人应在投标文件中对其响应的技术参数作出明确承诺。承诺：验收时，采购人将依据招标文件及投标文件对相关技术参数逐项查验；若发现实际技术参数与投标承诺或招标要求不符，投标人应依法承担相应的法律责任。（投标人需提供承诺函）
☆5.所有涉及需要与医院现有信息系统兼容、对接的设备， 中标人须按照采购人需求完成与医院现有信息管理系统对接开发、端口对接、联调测试等全部工作，报价包含接口开发费、软件调试费、线材、技术服务、培训等一切相关费用，采购人不再另行支付任何额外费用。（投标人需提供承诺函）


注：投标人需严格按照采购需求标注“☆”的条款进行响应，未进行响应的，视为无效标。


（三）投 标 函
___________（采购人名称）：
1．根据你方项目编号为        的         （项目名称及包件号）  招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述招标文件的所有内容后，我方完全响应招标文件并按要求作出承诺，我方愿意严格按照《开标一览表》作为投标报价，承担本项目所有工作及售后服务。
2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.投标有效期为自投标截止日起 90 日。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将被没收投标保证金。
4．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。
6.我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
7．我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
8.我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。
9.我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
10.我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
11.如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。 
12.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。
13.其他服务承诺和优惠承诺：（由投标人自行承诺）

投标人全称：                       （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或签章）
通讯地址：
邮政编码：
联系电话：           
传　  真：       
日　  期：
[bookmark: _Toc19814][bookmark: _Toc124784415][bookmark: _Toc29093][bookmark: _Toc13188]
（四）投标保证金交纳凭证
（投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供缴纳回执扫描件或相应凭证扫描件）


























[bookmark: _Toc124784416][bookmark: _Toc2719]（五）廉洁自律承诺书
我公司参加了 2026年玉溪市华宁县县域医共体建设项目第四批设备采购项目 的投标，为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，确保招标工作的公平、公正、公开，我们承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及省、市有关廉政建设制度。
2.我公司提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺一经查实，本公司愿意接受公开通报并接受相关处罚。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
5.若中标不将关键性工作进行分包。
6.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。
7.不向涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。
8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制。
9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。
10.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及省、市有关规定，我公司自愿按规定接受处罚。
11.本承诺书自签署之日起生效。

投标人全称（电子签章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：
日期：______年     月     日





[bookmark: _Toc10728]三、投标文件报价部分
（一）投标报价组成明细表
项目名称及包件号：          
项目编号：            
	序号
	设备名称
	所投产品注册证名称
	所投产品注册证型号和规格
	品牌
	型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	中小微企业划分
	医疗器械注册证号

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：
小写：
	


 
备注：
1．报价格式可根据第四章采购需求的具体响应程度相应调整格式。
2．中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
3．所有价格均系用人民币表示，单位为元。
4．如供应商为小型和微型企业的，应在此表中予以明确并提供《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
5．所提供的注册证或备案凭证上的产品型号须与报价组成明细表上所填的产品型号一致，请认真核对报价组成明细表。
6.若有选配件，需详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价。作为投标报价组成明细表的附件。

投标人全称（电子签章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：
日期：______年     月     日



[bookmark: _Toc22394]（二）产品授权证书及注册证书
1.所投产品须提供医疗器械注册证或备案凭证（注：I类医疗器械须提供备案凭证，Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械必须提供《医疗器械注册证》，对不在国家《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求）。
注：所提供的注册证或备案凭证上的产品型号须与报价组成明细表上所填的产品型号一致，请认真核对报价组成明细表。




[bookmark: _Toc3147][bookmark: _Toc12423][bookmark: _Toc15581]（三）中小企业声明函（货物）
（注：不属于的无需提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加     （单位名称）    的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
 
 企业名称（盖章）： 
日期： 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。
3.根据《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


[bookmark: _Toc124784418]
（四）残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（注：不属于的无需提供）
 
 投标人：              （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：                   （签名或盖章）
        年       月       日



（五）监狱企业证明文件
 
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（注：不属于的无需提供）


[bookmark: _Toc3493]四、投标文件技术部分
投标文件技术部分格式（技术部分应包括但不限于以下内容） 
（一）竞标货物技术指标参数偏离表
项目名称及包件号：          
项目编号：
	序号
	产品
名称
	采购文件要求指标参数
	竞标产品
实际指标参数
	偏离
情况
	资料页码索引
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


注：（1）投标人必须按照所投产品技术参数、性能要求，如实填写《技术规格偏离表》；“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；
（2）后附相关证明资料；证明材料包括：第四章 采购需求中技术参数要求内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品制造商提供的主要技术指标、参数及性能的详细说明书或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或厂商适配的报告证书或官方网站发布的技术资料截图或制造商所出具的技术白皮书或国家相关机构认定的证书或检测（检验）报告等。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。以上证明材料若与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。
（3）投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在响应文件中的索引标注在“资料页码索引”一栏中。
我公司承诺：我们提供的上述技术参数、性能要求与拟投货物实际技术参数、性能要求一致，不存在复制、拷贝“采购需求”等不实及虚假响应。如有不符，愿意承担相应后果。
投标人全称（电子签章）：                                
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：                
日期：     年     月     日



[bookmark: _Toc49935378][bookmark: _Toc68090099][bookmark: _Toc26783978]附：拟投设备技术支持资料
[bookmark: _Hlk478971614]供应商除如实填写技术参数偏离表外，第四章采购需求中的技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术参数偏离表应答。具体需要提供的要求详见采购需求中设备配置清单内容。

（二）质保期
（三）交货期及供货实施方案
（四）售后服务方案
（五）业绩
（六）节能产品
（七）环境标志产品
（八）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
部分表格后附。



附表1：企业证书与业绩
（1）投标企业证书
	序号
	证书名称
	颁发机构
	颁发时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


后附相关材料加盖公章
投标人全称（电子签章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：
日期：______年     月     日

（2）企业类似业绩
	序号
	项目名称
	时间
	业主单位
	合同金额（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


后附中标通知书或合同书加盖公章
投标人全称（电子签章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：
日期：______年     月     日  
附表2：拟投项目人员一览表
项目名称及包件号：                                          项目编号：           
	姓名
	拟任职务
	专业技术资格
	证书编号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
附：相关证书材料（若有）。
 

投标人全称（电子签章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：
日期：______年     月     日


