技术要求
采购包1：
标的名称：水质在线监测设备运维服务
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	项目概况
	为保障新津区污水处理厂水质在线监测设备稳定、安全、可靠运行。拟委托第三方对新津区污水处理厂水质在线监测设备提供2年（2025年-2026年）运行维护服务，合同一年一签。

	2
	★
	运维服务清单
		厂区
	进出水口
	名称
	品牌

	万街污水处理厂（新津区宝墩镇万街村五组）
	出水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	TP
	华厚天成

	
	
	TN
	华厚天成

	
	
	流量计
	北京九波

	
	
	PH（含水温）
	三泽

	
	
	采样器
	华厚天成

	
	
	数采仪
	万维

	
	进水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	数采仪
	博控

	
	
	流量计
	开封中志

	兴义污水处理厂（新津区兴义镇三新路）
	出水口
	COD
	聚光

	
	
	氨氮
	聚光

	
	
	TP
	聚光

	
	
	TN
	聚光

	
	
	流量计
	大连力得

	
	
	PH（含水温）
	大连力得

	
	
	数采仪
	万维

	
	
	采样器
	华厚天成

	
	
	浊度仪
	大连力得

	
	进水口
	COD
	聚光

	
	
	氨氮
	聚光

	
	
	TP
	汇环

	
	
	TN
	汇环

	
	
	数采仪
	博控

	
	
	流量计
	大连力得

	方兴污水处理厂（新津区方兴镇方兴南街）
	出水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	TP
	汇环

	
	
	TN
	汇环

	
	
	流量计
	科隆

	
	
	PH（含水温）
	普贝斯

	
	
	采样器
	北京格雷普

	
	
	数采仪
	博控

	
	进水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	TP
	汇环

	
	
	TN
	汇环

	
	
	数采仪
	博控

	
	
	流量计
	科隆

	
	
	PH（含水温）
	普贝斯

	花源污水处理厂（新津区花源街道杨柳村十五组）
	出水口
	COD
	希思迪

	
	
	氨氮
	希思迪

	
	
	TP
	希思迪

	
	
	TN
	希思迪

	
	
	流量计
	恩德斯豪斯

	
	
	PH（含水温）
	雷博亚

	
	
	数采仪
	博控

	
	
	悬浮物
	General Display

	
	
	采样器
	德润

	
	进水口
	COD
	希思迪

	
	
	氨氮
	希思迪

	
	
	TP
	希思迪

	
	
	TN
	希思迪

	
	
	数采仪
	博控

	
	
	悬浮物
	General Display

	
	
	流量计
	恩德斯豪斯

	
	
	
	红旗仪表

	城市污水处理厂（新津区花桥街道黄桷树社区）
	出水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	TP
	汇环

	
	
	TN
	汇环

	
	
	流量计
	天津斯必特

	
	
	PH（含水温）
	昆山三泽

	
	
	数采仪
	博控

	
	
	余氯
	大连力得

	
	
	采样器
	皖仪

	
	进水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	数采仪
	博控

	
	
	流量计
	富沃得（上海）

	红岩污水处理厂（新津区普兴街道五星社区）
	出水口
	COD
	恩德斯豪斯

	
	
	氨氮
	恩德斯豪斯

	
	
	TP
	恩德斯豪斯

	
	
	TN
	恩德斯豪斯

	
	
	流量计
	恩德斯豪斯

	
	
	
	恩德斯豪斯

	
	
	PH（含水温）
	恩德斯豪斯

	
	
	数采仪
	万维

	
	
	浊度仪
	恩德斯豪斯

	
	
	余氯
	恩德斯豪斯

	
	
	采样器
	万维

	
	进水口
	COD
	恩德斯豪斯

	
	
	氨氮
	恩德斯豪斯

	
	
	TP
	恩德斯豪斯

	
	
	TN
	恩德斯豪斯

	
	
	流量计
	恩德斯豪斯

	
	
	PH（含水温）
	恩德斯豪斯

	
	
	数采仪
	万维

	
	
	浊度仪
	恩德斯豪斯

	
	
	UPS
	山特

	
	
	采样器
	万维

	永兴污水处理厂（新津区永商镇永兴场新津珠江村）
	出水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	TP
	汇环

	
	
	TN
	汇环

	
	
	流量计
	英凯

	
	
	PH（含水温）
	三泽

	
	
	数采仪
	博控

	
	进水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	数采仪
	博控

	
	
	流量计
	中质中控

	安西污水处理厂（新津区安西镇安西街）
	出水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	TP
	聚光

	
	
	TN
	聚光

	
	
	流量计
	北京九波

	
	
	PH（含水温）
	大连力得

	
	
	数采仪
	万维

	
	
	采样器
	华厚天成

	
	进水口
	COD
	新锐鹏

	
	
	氨氮
	新锐鹏

	
	
	数采仪
	博控

	
	
	流量计
	杭州美仪

	永商污水处理厂（新津区永商镇车灌社区）
	出水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	TP
	华厚天成

	
	
	TN
	汇环

	
	
	流量计
	北京九波

	
	
	PH（含水温）
	昆山三泽

	
	
	数采仪
	万维

	
	
	余氯
	大连力得

	
	
	采样器
	华厚天成

	
	进水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	数采仪
	博控

	
	
	流量计
	北京九波

	文井污水处理厂（新津区宝墩镇张场社区）
	出水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	TP
	华厚天成

	
	
	TN
	一目科技

	
	
	流量计
	北京九波

	
	
	PH（含水温）
	力得

	
	
	数采仪
	万维

	
	
	采样器
	华厚天成

	
	进水口
	COD
	汇环

	
	
	氨氮
	汇环

	
	
	数采仪
	博控

	
	
	流量计
	成都富工

	新津工业污水处理厂（新津区邓双镇）
	出水口
	COD
	赛默飞

	
	
	氨氮
	赛默飞

	
	
	TP
	赛默飞

	
	
	TN
	赛默飞

	
	
	流量计
	科隆

	
	
	PH（含水温）
	赛默飞

	
	
	数采仪
	化一

	
	
	采样器
	华厚天成

	
	进水口
	COD
	赛默飞

	
	
	氨氮
	赛默飞

	
	
	TP
	赛默飞

	
	
	TN
	赛默飞

	
	
	流量计
	赛默飞

	
	
	PH（含水温）
	赛默飞

	
	
	数采仪
	化一




	3
	★
	总体要求
	供应商负责在线监测设备设施的运行维护，包括定期巡检维护、故障处理、校准校验、维护记录及废液处置等。确保在线监测设备设施的正常稳定运行，监测数据准及时、准确、有效。
1、负责在线监测设备设施的运行维护，保证在线监测设备设施正常稳、定运行，确保设备设施正常运转率不低于90%。
2、负责在线监测数据的采集传输，及时上报，确保数据传输率不低于90%。
3、定期对在线监测设备设施进行校准校验，确保监测数据准确有效，有效数据率不低于95%。
4、定期对在线监测废液进行收集，交由有危险废物处理资质的单位处理。
5、接受计量检定机构对在线监测设备设施的检定测试，确保在线监测设备设施通过检定测试。
6、对设备设施运行异常或其他紧急情况进行及时响应和处理，确保异常响应率不低于90%。

	4
	
	管理要求
	1、按照国家和地方相关标准、技术规范及本项目要求，建立健全并执行与水污染源在线监测系统运行维护相适应的岗位职责、操作与使用维护、校准校验、日常巡检、故障预防与处置、人员培训与考核等管理制度。
2、供应商应为本项目配置运行维护团队，包括项目负责人，技术负责人，运行维护人员及其他人员，并明确各岗位职责。定期对运行维护人员进行操作、使用、调试、维修和更换等专业技能培训。
3、供应商应为本项目配置服务所必须的工具与备品备件、试剂耗材等物资。

	5
	
	其他要求
	为确保项目顺利实施和服务质量，根据项目需求和实际情况，制定针对本项目的服务方案、保障措施、应急预案等。
1、制定并执行针对本项目的服务方案，包括：①项目服务计划；②设备巡检维护方案；③校准校验方案；④故障处理方案；⑤备品备件保障方案；⑥数据与档案管理方案；⑦废液处置方案。
2、制定并执行针对本项目的保障措施，包括：①服务团队与人员配置；②服务工具和物资保障；③监测数据质量保障；④安全预防及管理；⑤管理规章制度。
3、制定并执行针对本项目的应急预案，包括：①应急组织与职责；②突发环境事件预防措施；③应急处理流程；④应急响应措施；⑤风险评估。


服务要求
服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	巡检维护
	1、每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统是否正常，如异常等情况，应在4小时内到达现场进行检查并处理。
2、每7天对水污染源在线监测系统至少进行一次现场维护，检查水污染源在线监测系统运行是否正常，有发现异常情况，应及时进行维护，必要时进行更换。
3、每月对水污染源在线监测系统至少进行一次现场保养，包括对水污染源在线监测仪器、水质自动采样器、数据采集传输仪、流量计等，仪器设备接地情况，站房防雷措施等进行检查、维护，必要时进行更换。
4、每季度根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，必要时进行更换。
5、其它维护按仪器设备说明书进行维护保养，对有关辅助设施进行经常性检查，保持监测站房的清洁，保证监测站房的温湿度满足仪器正常运行需求。

	2
	★
	校准校验
	1、对CODCr、NH3-N、TP、TN水质自动分析仪进行自动标样核查和自动校准，自动标样核查周期最长间隔不得超过24小时，校准周期最长间隔不得超过72小时，自动标样核查结果应满足HJ355-2019标准相应要求。
2、对CODCr、NH3-N、TP、TN、pH水质自动分析仪、温度计每月至少进行一次实际水样比对试验，比对试验结果应满足HJ355-2019相应要求。
3、对超声波明渠流量计每季度至少进行一次比对试验，比对试验结果应满足HJ355-2019标准相应要求。

	3
	★
	故障处理
	1、因不可抗力或设备故障或维护等原因，致使在线监测系统停止运行或不能正常运行超过6小时，供应商应在24小时内向相应环境保护管理部门报告，并采取人工监测的方法向相应环境保护主管部门报送数据，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时。
2、供应商发现故障或接到故障通知，应在2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内排除故障并恢复正常运行。若24小时内无法恢复正常运行，应安装备用仪器。（提供承诺函，格式自拟）
3、在线监测系统需维修的，供应商应在维修前报相应环境保护管理部门备案；需停运、拆除、更换、重新运行的，应经相应环境保护管理部门批准同意。
4、在线监测仪器经过维修后，在正常使用和运行之前，供应商应确保其维修全部完成并通过校准和比对试验。若在线监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前，确保其性能指标满足有关规范要求并出具比对检测报告。

	4
	★
	备品备件保障
	供应商应为本项目建立完整的备品备件库。易损耗品应保持库存量大于月使用量的110%；同类型仪器运行维护数量在10台及以下的应至少提供备用仪器1台，同类型仪器运行维护数量在10台以上的应至少提供备用仪器2台。（提供承诺函，格式自拟）

	5
	★
	数据与档案管理
	1、对在线监测仪器设定修改动作及以及修改前后的具体参数都要通过纸质或电子的方式记录并保存，同时在仪器的运行日志里做相应的不可更改的记录，应至少保存两年。
2、保证数据采集传输仪，在线监测仪器与监控中心平台时间一致。在线监测仪器和数据采集传输仪应能存储至少两年的数据。
3、运行维护人员在对在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应在现场及时填写记录。记录应清晰、完整。可从记录中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存。


[bookmark: _GoBack]商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	自合同签订之日起365日

	2
	★
	服务地点
	成都市新津区采购人指定地点。

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、国家及行业标准、采购文件的技术指标和质量要求、成交供应商的响应文件及承诺、以及合同约定标准进行验收。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1、第1季度服务期满，中标人向采购人提交季度工作总结报告经采购人确认，采购人收到中标人开具的合法有效的发票及相关凭证材料后10个工作日内，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00%
2、第2季度服务期满，中标人向采购人提交季度工作总结报告经采购人确认，采购人收到中标人开具的合法有效的发票及相关凭证材料后10个工作日内，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00%
3、第3季度服务期满，中标人向采购人提交季度工作总结报告经采购人确认，采购人收到中标人开具的合法有效的发票及相关凭证材料后10个工作日内，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00%
4、第4季度服务期满，中标人向采购人提交季度工作总结报告经采购人确认，采购人收到中标人开具的合法有效的发票及相关凭证材料后10个工作日内，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00%

	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1、违约责任：（1）供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。（2）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 2、解决争议的办法：（1）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交项目所在地仲裁委员会仲裁。（2）仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。（3）除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。（4）在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。


其他要求
采购包1：
1、服务期限：合同签订之日起2年，合同一年一签。（因系统固化原因，3.3.2.商务要求中的“服务期限”以此为准）（实质性要求） 2、付款进度安排：运行维护服务每满1季度，中标人向采购人提交季度工作总结报告经采购人确认，采购人收到中标人开具的合法有效的发票及相关凭证材料后10个工作日内，支付合同总价的25%。（因系统固化原因，3.3.2.商务要求中的“付款进度安排”以此为准）（实质性要求） 3、扶持不发达地区和少数民族地区：根据国家相关法律法规要求，本项目在同等条件下优先采购不发达地区和少数民族地区的产品或者服务。（实质性要求）

