采购需求

前提：

- 1、本章中标注“★ ”的条款为本项目不允许偏离的实质性条款，如投标人不满足的， 将按照无效投标处理；标注“▲ ”的条款为本项目的重要条款，若投标人不满足的，将在详细评审中加重扣分。

- 2、标注“★ ”、“▲ ”的技术参数须提供技术支持证明材料，否则视为负偏离。技术支持资料包括以下任意一种形式：

- （1）国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；

- （2）技术参数确认函（格式自拟）；

- （3）产品彩页；

- （4）产品白皮书或设备说明书。

- （注：①关境内制造的货物的技术参数确认函、产品白皮书或设备说明书必须加盖制造商公章；②关境外制造的货物的技术参数确认函、产品白皮书或设备说明书必须加盖制造商或者国内代理商公章；③投标人须用红框在技术支持资料中清晰框出所响应参数的具体位置，未标注、标注位置不准确、模糊或遮挡关键信息的，视为未提供技术支持资料，对应条款按“负偏离”处理）

- 3、一般参数（非▲号、★号的其他指标）应在投标文件中提供技术参数承诺函（格式详见第六章投标文件格式要求-技术参数承诺函），否则视为负偏离。

- （注：①关境内制造的货物的技术参数承诺函必须加盖制造商公章；②关境外制造的货物的技术参数承诺函必须加盖制造商或者国内代理商公章；③投标人须用红框在技术支持资料中清晰框出所响应参数的具体位置，未标注、标注位置不准确、模糊或遮挡关键信息的，视为未提供技术支持资料，对应条款按“负偏离”处理）

- 4、标注“★ ”的必须配套的附属设备设施、售后服务要求、商务条款须提供承诺函。

★一、采购清单

| 包号 | 序号 | 采购标的名称 | 单位 | 数量 | 单价最高 限价（元） | 单包最高 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 1 | 64排及以上CT(一) | 套 | 2 | 3000000.00 | 6000000.00 | 无 |
| 采购包2 | 1 | 256排及以上CT(一) | 套 | 2 | 7000000.00 | 14000000.00 | 无 |
| 采购包3 | 1 | 256排及以上CT(三) | 套 | 1 | 19594000.00 | 19594000.00 | 允许采购进口产品 |
| 采购包4 | 1 | 256排及以上CT(四) | 套 | 1 | 10995000.00 | 10995000.00 | 无 |
| 采购包5 | 1 | 64排及以上CT（二) | 套 | 1 | 5490000.00 | 5490000.00 | 无 |

注：1.投标报价要求：

（1）合同约定的价款，除非另有特别说明，已经包含下列项目含税费用：

①货物主体和配件、备品备件、硬件软件、包装、专用工具的费用；

②安装/调试/检验、培训、技术服务和其他相关服务费用；

③进出口手续费用（如有）；

④运输到指定交货地点的运费、保险费用等。

除非另有明确约定，海南省卫生健康委员会、使用单位无需就本次购买向供应商支付其他费用。

（2）各方确认：合同约定价款不因劳务、市场设备价格、政策变化而调整。

- 2.如所供货物为医疗器械的,医疗产品注册证上的名称与采购标的名称不一致的,需在《开标一览表》的“备注”中明确,验收以医疗器械注册证上的产品名称为准。

- 3.本项目采购标的所属行业为工业。

二、技术要求

采购包1：

| 64排及以上CT(一) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术商务要求 |  |
| 1 | 扫描架系统 |  |
| 1.1 | 扫描架孔径≥70cm | 具备 |
| 1.2 | 机架冷却方式：风冷或水冷 | 具备 |
| ▲1.3 | 机架转速≤0.35秒/圈 | 具备 |
| 2 | 探测器系统 |  |
| ★2.1 | 探测器排数：≥64排 | 具备 |
| 2.2 | 每排探测器单元数≥830个 | 具备 |
| 2.3 | 探测器物理单元总数≥53120个 | 具备 |
| 2.4 | 探测器Z轴单元最小物理尺寸≤0.625mm | 具备 |
| 2.5 | 最薄采集层厚≤0.625mm | 具备 |
| 2.6 | 提供内置三维激光定位系统 | 具备 |
| 3 | 扫描床系统 |  |
| 3.1 | 扫描床垂直升降最高高度≥95cm | 具备 |
| 3.2 | 扫描床垂直升降最低高度≤56cm | 具备 |
| 3.3 | 扫描床水平移动最高速度≥200mm/s | 具备 |
| 3.4 | 扫描床水平移动最小速度≤2mm/s | 具备 |
| 3.5 | 扫描床升降最大速度≥40mm/s | 具备 |
| 3.6 | 扫描床承重量≥200kg | 具备 |
| 4 | X 线球管及高压发生器 |  |
| 4.1 | 球管最大热容量≥7.5MHU | 具备 |
| 4.2 | 球管大焦点：≥0.9mm×0.9mm | 具备 |
| 4.3 | 球管小焦点：≤0.7mm×1.0mm | 具备 |
| 4.4 | 高压发生器功率≥80kW | 具备 |
| 4.5 | 球管电压可调档位数量≥4档 | 具备 |
| ▲4.7 | 球管阳极实际散热率≥1300KHU/min | 具备 |
| ▲4.8 | 球管最大电流≥600mA | 具备 |
| 4.9 | 球管最小电流≤6mA | 具备 |
| 5 | 扫描参数 |  |
| 5.1 | 单圈轴扫最大采集层数≥128层 | 具备 |
| 5.2 | 最薄采集层厚≤0.625mm | 具备 |
| 5.3 | 扫描采集视野≥50cm | 具备 |
| 6 | 图像质量 |  |
| 6.1 | 三维锥束重建技术 | 具备 |
| 6.2 | 最小CT 值（非扩展）≤-1024HU | 具备 |
| 6.3 | 最大CT 值（非扩展）≥3070HU | 具备 |
| 6.4 | 标准图像重建矩阵≥512x512 | 具备 |
| 6.5 | 最大图像重建矩阵≥1024x1024 | 具备 |
| 7 | 主控制台计算机系统 |  |
| 7.1 | 存储系统：DVD-RW | 具备 |
| 7.2 | 图像重建技术：三维锥形束算法 | 具备 |
| 7.3 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0 具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等 PACS联接功能 | 具备 |
| 7.4 | 自动语言提示功能 | 具备 |
| 7.5 | 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA | 具备 |
| 8 | 临床软件 |  |
| 8.1 | 多平面重建（MPR） | 具备 |
| 8.2 | 最大密度投影（MIP） | 具备 |
| 8.3 | 最小密度投影（MinIP） | 具备 |
| 8.4 | 曲面重建（CPR） | 具备 |
| 8.5 | 容积三维重建（VR） | 具备 |
| 8.6 | 区域生长容积分析功能 | 具备 |
| 8.7 | 表面重建（SSD） | 具备 |
| 8.8 | 容积漫游（VRT） | 具备 |
| 8.9 | 组织裁剪 | 具备 |
| 8.10 | CT电影功能 | 具备 |
| 8.11 | 特定结构的自动提取或者隐藏 | 具备 |
| 9 | 头颅五官功能软件包 |  |
| 9.1 | 脑出血测量 | 具备 |
| 9.2 | 脑容积测量 | 具备 |
| 9.3 | 内耳多功能组织结构成像 | 具备 |
| 9.4 | 仿真内窥镜 | 具备 |
| 10 | 智能管电压调节技术 | 具备 |
| 11 | 在线MPR重建技术 | 具备 |
| 12 | 肺结节计算机辅助高级分析技术 | 具备 |
| 13 | 高级肺实质分析技术 | 具备 |
| 14 | 高级血管分析技术 | 具备 |
| ★15 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 15.1 | 双筒高压注射器 1套 | 具备 |
| 15.2 | 后处理工作站 1套 | 具备 |
| 15.3 | （分辨率≥4M）医用显示器 1台 | 具备 |
| 15.4 | 患者用铅衣（铅衣、铅围裙、铅帽、铅围脖、移动铅衣架、铅眼镜） 2套 | 具备 |
| 15.5 | 工作台桌椅 1套; | 具备 |
| ★16 | 售后服务要求 |  |
| 16.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期结束后，全保修（含球管、高压发生器、探测器等高值器件耗材）费用为中标价格≤5%/每年 | 具备 |
| 16.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日 | 具备 |
| 16.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 16.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年 | 具备 |
| 16.5 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用 | 具备 |
| 16.6 | 软件终身免费升级 | 具备 |
| 16.7 | 安排2名人员到国内三甲医院进行为期三个月基于该CT设备的学习培训（包含涉及的培训、差旅、食宿等） | 具备 |
| 16.8 | 负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用 | 具备 |

采购包2：

| 256排及以上CT(一) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术商务要求 |  |
| 1. | 数据采集系统 |  |
| ★1.1 | 探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排，如具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥64排×2；探测器结构为三明治双层结构，探测器Z轴物理排数≥128排×2 | 具备 |
| ★1.2 | 单圈扫描最大层数≥512层或双源≥2×128层 | 具备 |
| 1.3 | 探测器Z轴总覆盖宽度：单源CT≥16cm，双源CT≥3.84cm | 具备 |
| 1.4 | 探测器每排单元数≥830个 | 具备 |
| 1.5 | 探测器总单元数≥77000个 | 具备 |
| 1.6 | 探测器Z轴单元最小尺寸≤0.6mm | 具备 |
| 2. | 球管和高压 |  |
| 2.1 | 球管最大热容量≥7.5MHU或等效热容量≥30MHU | 具备 |
| 2.2 | 球管阳极最大散热率≥1600kHU/min | 具备 |
| 2.3 | 球管小焦点大小：单源CT≤1.0×0.8 mm，双源CT≤0.8mm×0.8mm | 具备 |
| 2.4 | 球管大焦点大小：单源CT≥1.1mm×1.2mm，双源CT≥0.9mm×1.1mm | 具备 |
| ▲2.5 | 高压发生器最大功率（非等效）≥100 kW | 具备 |
| 2.6 | 最低输出管电流≥10mA | 具备 |
| 2.7 | 最高输出管电流（非等效）≥800mA | 具备 |
| ▲2.8 | 最长连续曝光时间≥100s | 具备 |
| 2.9 | 最低管电压≤70kV | 具备 |
| 2.10 | 最高管电压≥140kV | 具备 |
| ▲2.11 | 焦点个数≥3个 | 具备 |
| 3. | 扫描机架 |  |
| ▲3.1 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.28s/圈 | 具备 |
| ▲3.2 | 机架孔径（非拆机状态下）≥78cm | 具备 |
| 3.3 | 机架控制面板 | 具备 |
| 3.4 | 语音呼吸导航系统 | 具备 |
| 3.5 | 视觉呼吸导航系统 | 具备 |
| 3.6 | 内外激光定位灯 | 具备 |
| 4. | 扫描床 |  |
| 4.1 | 最大水平移动范围≥1700 mm | 具备 |
| 4.2 | 最大水平定位像可扫描范围≥1700 mm | 具备 |
| 4.3 | 最大水平螺旋可扫描范围≥1700 mm | 具备 |
| 4.4 | 最大水平断层可扫描范围≥1700 mm | 具备 |
| 4.5 | 最大水平移床速度≥440 mm/s | 具备 |
| 4.6 | 垂直升降最低位置≥480 mm | 具备 |
| 4.7 | 垂直升降最高位置≥920mm | 具备 |
| 4.8 | 最大垂直升降速度≥50 mm/s | 具备 |
| 4.9 | 最大承重≥200kg | 具备 |
| 4.10 | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |
| 4.11 | 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备 | 具备 |
| 5. | 智能扫描导航系统 |  |
| 5.1 | 智能摆位：可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置 | 具备 |
| 5.2 | 智能等中心：可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度 | 具备 |
| 5.3 | 智能扫描计划：可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV | 具备 |
| 5.4 | 协议选择优化：可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 | 具备 |
| ▲5.5 | 3D摄像采集系统 | 具备 |
| ▲5.6 | 智能定位：患者上床后可自动识别全身位置 | 具备 |
| 6. | 主控制台及重建计算机系统 |  |
| 6.1 | 主控台计算机主频≥4核 | 具备 |
| 6.2 | 主控台计算机内存≥16GB | 具备 |
| ▲6.3 | 主控台硬盘容量≥4TB | 具备 |
| 6.4 | 主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）≥50万幅 | 具备 |
| 6.5 | 显示器尺寸≥24英寸 | 具备 |
| 6.6 | 显示器分辨率≥1280×1024 | 具备 |
| 6.7 | 支持CD/DVD读取和刻录 | 具备 |
| 6.8 | USB外置硬盘接口 | 具备 |
| 6.9 | 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 | 具备 |
| 7. | 扫描和重建参数 |  |
| 7.1 | 轴扫最快扫描速度（360°）≤0.28s | 具备 |
| 7.2 | 螺旋扫描最快扫描速度（360°）≤0.28s | 具备 |
| 7.3 | 轴扫和螺旋融合扫描功能 | 具备 |
| 7.4 | 门控和非门控融合扫描功能 | 具备 |
| 7.5 | 最薄扫描图像层厚≤0.625mm | 具备 |
| 7.6 | 最大扫描FOV≥50cm | 具备 |
| 7.7 | 双能量扫描最大FOV≥50cm | 具备 |
| 7.8 | 最大重建FOV≥50cm | 具备 |
| 7.9 | 最大扩展重建FOV≥50cm | 具备 |
| 7.10 | 图像重建矩阵≥512x512 | 具备 |
| 7.11 | 图像显示矩阵≥1024×1024 | 具备 |
| 7.12 | 最小CT值（非扩展）≤-1024HU | 具备 |
| 7.13 | 最大CT值（非扩展）≥3070 HU | 具备 |
| 7.14 | 图像重建速度≥60幅/秒 | 具备 |
| 7.15 | 散射伪影校正算法 | 具备 |
| 7.16 | 锥束重建算法 | 具备 |
| 7.17 | 单能扫描去金属伪影算法 | 具备 |
| 8. | 剂量控制方案 |  |
| 8.1 | 扫描剂量预估 | 具备 |
| 8.2 | 结构化剂量报告 | 具备 |
| 8.3 | 剂量监控和预警 | 具备 |
| 8.4 | 实时定位像 | 具备 |
| 8.5 | 3D智能管电流调制 | 具备 |
| 8.6 | 70kV低剂量扫描模式 | 具备 |
| 8.7 | 自动管电压推荐 | 具备 |
| 8.8 | 出厂儿童协议 | 具备 |
| 8.9 | 双域迭代重建技术 | 具备 |
| 9 | 临床应用软件 |  |
| 9.1 | 多平面重建（MPR） | 具备 |
| 9.2 | 最大密度投影（MIP） | 具备 |
| 9.3 | 最小密度投影（MinP） | 具备 |
| 9.4 | 曲面重建（CPR） | 具备 |
| 9.5 | 容积三维重建（VR） | 具备 |
| 9.6 | 区域生长 | 具备 |
| 9.7 | 表面重建（SSD） | 具备 |
| 9.8 | 提供多种容积三维重建模板 | 具备 |
| 9.9 | 三维仿真内窥镜显示功能 | 具备 |
| 9.10 | 图像剪影功能 | 具备 |
| 9.11 | 电影模式图像浏览功能 | 具备 |
| 9.12 | 组织裁剪功能 | 具备 |
| 9.13 | 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览 | 具备 |
| 9.14 | 可随扫描曝光进行实时VR图像预览 | 具备 |
| 9.15 | 多期增强扫描技术 | 具备 |
| 9.16 | CTA血管造影技术 | 具备 |
| 9.17 | CTU尿路造影技术 | 具备 |
| 9.18 | 造影剂自动跟踪技术 | 具备 |
| 9.19 | 小剂量团注跟踪测试技术 | 具备 |
| 9.20 | 脑出血测量技术 | 具备 |
| 9.21 | 脑容积测量技术 | 具备 |
| 10. | 图像后处理工作站 |  |
| 10.1 | 计算机主频≥4核 | 具备 |
| 10.2 | 计算机内存≥32GB | 具备 |
| 10.3 | 硬盘容量≥2000GB | 具备 |
| 10.4 | 显示器尺寸≥23英寸 | 具备 |
| 10.5 | 显示器分辨率≥1280×1024 | 具备 |
| 10.6 | 支持CD/DVD读取和刻录 | 具备 |
| 10.7 | USB外置硬盘接口 | 具备 |
| 10.8 | 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 | 具备 |
| 11. | 心血管成像及高级后处理软件包 | 具备 |
| 12. | 灌注成像及高级后处理软件包 | 具备 |
| 13. | 4D动态成像及高级后处理软件包 | 具备 |
| 14. | 能谱成像及高级后处理软件包 | 具备 |
| 15. | 头颈部血管分析高级后处理软件包 | 具备 |
| 16. | 体部血管分析高级后处理软件包 | 具备 |
| ★17 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 17.1 | 诊断专用工作站电脑 4套 | 具备 |
| 17.2 | 6M医用专业彩色显示屏 5台 | 具备 |
| 17.3 | 登记、QA一体电脑 3套 | 具备 |
| 17.4 | A4纸激光打印机 3台 | 具备 |
| 17.5 | 条码打印机 3个 | 具备 |
| 17.6 | 高拍仪 3个 | 具备 |
| 17.7 | 扫码枪 3个 | 具备 |
| 17.8 | 双筒或无针筒高压注射器 1台 | 具备 |
| 17.9 | 病人监视系统 2套 | 具备 |
| 17.10 | 稳压电源 1个 | 具备 |
| 17.11 | 人体工程学防静电转椅 4把 | 具备 |
| 17.12 | 患者用铅衣（铅衣、铅围裙、铅帽、铅围脖、移动铅衣架、铅眼镜） 2套 | 具备 |
| 17.13 | 空气消毒机 1台 | 具备 |
| 17.14 | 移动紫外线消毒车 2台 | 具备 |
| 17.15 | 工业级抽湿机 1台 | 具备 |
| 17.16 | 主机与工作站操作台 2张 | 具备 |
| ★18 | 售后服务要求 |  |
| 18.1 | 整机全保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。免费保修期结束后，全保修（含球管、高压发生器、探测器等高值器件耗材）费用为中标价格≤5%/每年 | 具备 |
| 18.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 | 具备 |
| 18.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 18.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年 | 具备 |
| 18.5 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用 | 具备 |
| 18.6 | 软件终身免费升级 | 具备 |
| 18.7 | 安排2名人员到国内三甲医院进行为期三个月基于该CT设备的学习培训（包含涉及的培训、差旅、食宿等） | 具备 |
| 18.8 | 负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用 | 具备 |
| 18.9 | 本项目为整体性交钥匙工程。中标供应商负责在医院提供的房间场地条件下，完成包括但不限于场地评估、机房承重加固、机房建设（包括机房屏蔽设施建设、机房和操作间整体装修、提供机房电缆及铺设、机房空调及安装等），以及负责医院办理项目涉及的环境影响评价、职业病危害预评价和职业病危害控制评价等国家法规要求办理的相关手续（达到CT安装要求，交钥匙给科室直接使用的标准，同时通过有资质检测公司的检测，检测合格后并出具设备及机房检测报告)。所有建设费用由中标供应商负责，医院相关部门协助完成建设 | 具备 |

采购包3：

| 256排及以上CT(三) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术商务要求 |  |
| 1. | 数据采集系统 |  |
| ★1.1 | 探测器排数：单源≥256排或双源≥2×96排 | 具备 |
| 1.2 | 单圈扫描最大层数≥512层或双源≥2×192层 | 具备 |
| 1.3 | 探测器Z轴总覆盖宽度：单源CT≥16cm，双源CT≥5.76cm | 具备 |
| 1.4 | 探测器每排物理单元数≥830个 | 具备 |
| 1.5 | 探测器Z轴单元最小物理尺寸≤0.6mm | 具备 |
| 2. | X线球管和高压发生系统 |  |
| ▲2.1 | 球管最大热容量≥8MHU或等效热容量≥30MHU | 具备 |
| ▲2.2 | 球管阳极散热率≥1600KHU/min | 具备 |
| 2.3 | 球管小焦点大小：单源CT≤0.8×0.8 mm，双源CT≤0.7mm×0.7mm | 具备 |
| 2.4 | 球管大焦点大小：单源CT≥1.1mm×1.2mm，双源CT≥0.8mm×1.1mm | 具备 |
| 2.5 | 高压发生器总功率（非等效）≥100kW | 具备 |
| 2.6 | 最低输出管电流≥10mA | 具备 |
| 2.7 | 最高输出管电流≥830mA | 具备 |
| 2.8 | 最长连续曝光时间≥100s | 具备 |
| 2.9 | 最低管电压≤70kV | 具备 |
| ▲2.10 | 最高管电压≥140kV | 具备 |
| 3. | 扫描机架 |  |
| ▲3.1 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.26s/圈 | 具备 |
| 3.2 | 机架孔径（非拆机状态下）≥80cm | 具备 |
| 3.3 | 机架内部冷却方式：风冷或水冷 | 具备 |
| 3.4 | 床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间显示 | 具备 |
| 3.5 | 机架控制面板 | 具备 |
| 3.6 | 语音呼吸导航系统 | 具备 |
| 3.7 | 视觉呼吸导航系统 | 具备 |
| 3.8 | 内外激光定位灯 | 具备 |
| 4. | 扫描床 |  |
| 4.1 | 扫描床最大水平移动速度≥300mm/s | 具备 |
| 4.2 | 垂直升降最低位置≤50cm | 具备 |
| 4.3 | 垂直升降最高位置≥90cm | 具备 |
| 4.4 | 最大垂直移床速度≥15mm/s | 具备 |
| 4.5 | 最大承重≥200kg | 具备 |
| 4.6 | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |
| 4.7 | 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备 | 具备 |
| 5. | 智能导航系统 |  |
| 5.1 | 3D摄像采集系统 | 具备 |
| 5.2 | 患者上床后可智能识别全身位置 | 具备 |
| 5.3 | 智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置 | 具备 |
| 5.4 | 智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置 | 具备 |
| 5.5 | 智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度 | 具备 |
| 5.6 | 看护功能，扫描中可实时观察患者情况 | 具备 |
| 5.7 | 智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV | 具备 |
| 5.8 | 协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 | 具备 |
| 6 | 主控制台计算机系统 |  |
| 6.1 | 主控台计算机CPU≥8核 | 具备 |
| 6.2 | 主控台计算机内存≥32GB | 具备 |
| 6.3 | 主控台硬盘容量≥2TB | 具备 |
| 6.4 | 主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩）≥200万幅 | 具备 |
| 6.5 | 图像存档系统（CD-RW或DVD等） | 具备 |
| 6.6 | DICOM 3.0接口 | 具备 |
| 6.7 | 患者列表软件 | 具备 |
| 6.8 | USB 3.0外设接口 | 具备 |
| 6.9 | 同步并行处理功能 | 具备 |
| 6.10 | 并行重建功能 | 具备 |
| 7 | 图像后处理工作站 |  |
| 7.1 | 硬盘容量≥2TB | 具备 |
| 8 | 扫描和重建参数 |  |
| 8.1 | 单圈轴扫采集层数512层或双源≥2×192 | 具备 |
| 8.2 | 轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.26s | 具备 |
| 8.3 | 螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s | 具备 |
| 8.4 | 提供轴扫和螺旋融合扫描功能 | 具备 |
| 8.5 | 提供门控和非门控融合扫描功能 | 具备 |
| 8.6 | 最薄扫描图像层厚≤0.6mm | 具备 |
| 8.7 | 最大扫描FOV≥50cm | 具备 |
| 8.8 | 最大扩展重建FOV≥50cm | 具备 |
| 8.9 | 图像显示矩阵≥1024x1024 | 具备 |
| 8.10 | 最小CT值（非扩展）≤-1024HU | 具备 |
| 8.11 | 最大CT值（非扩展）≥3070HU | 具备 |
| 8.12 | 图像重建速度≥60幅/秒 | 具备 |
| 8.13 | 具备宽体散射伪影校正算法 | 具备 |
| 8.14 | 具备宽体锥束重建算法 | 具备 |
| 8.15 | 具备单能扫描去金属伪影算法 | 具备 |
| 9 | 剂量控制方案 |  |
| 9.1 | 扫描剂量预估 | 具备 |
| 9.2 | 结构化剂量报告 | 具备 |
| 9.3 | 剂量监控和预警 | 具备 |
| 9.4 | 实时定位像 | 具备 |
| 9.5 | 3D智能管电流调制 | 具备 |
| 9.6 | 70kV低剂量扫描模式 | 具备 |
| 9.7 | 自动管电压推荐 | 具备 |
| 9.8 | 出厂儿童协议 | 具备 |
| 9.9 | 常规迭代技术 | 具备 |
| 9.10 | 高端迭代算法 | 具备 |
| 10 | 临床应用软件 |  |
| 10.1 | 多平面重建（MPR） | 具备 |
| 10.2 | 最大密度投影（MIP） | 具备 |
| 10.3 | 最小密度投影（MinIP） | 具备 |
| 10.4 | 曲面重建（CPR） | 具备 |
| 10.5 | 容积三维重建（VR） | 具备 |
| 10.6 | 区域生长 | 具备 |
| 10.7 | 表面重建（SSD） | 具备 |
| 10.8 | 提供多种容积三维重建模板 | 具备 |
| 10.9 | 三维仿真内窥镜显示功能 | 具备 |
| 10.10 | 图像剪影功能 | 具备 |
| 10.11 | 电影模式图像浏览功能 | 具备 |
| 10.12 | 组织裁剪功能 | 具备 |
| 10.13 | 多期增强扫描技术 | 具备 |
| 10.14 | CTA血管造影技术 | 具备 |
| 10.15 | CTU尿路造影技术 | 具备 |
| 10.16 | 造影剂自动跟踪技术 | 具备 |
| 10.17 | 小剂量团注跟踪测试技术 | 具备 |
| 10.18 | 脑出血测量技术 | 具备 |
| 10.19 | 脑容积测量技术 | 具备 |
| 10.20 | 冠状动脉钙化分析 | 具备 |
| 10.21 | 冠状动脉钙化程度自动评估 | 具备 |
| 10.22 | 单支血管标准评分软件 | 具备 |
| 10.23 | 冠脉血管基本评分软件 | 具备 |
| 10.24 | 冠状动脉血管分析软件 | 具备 |
| 10.25 | 心脏分离功能 | 具备 |
| 10.26 | 心脏血池自动去除功能 | 具备 |
| 10.27 | 冠脉束一键自动提取功能 | 具备 |
| 10.28 | 智能识别心脏长轴位功能 | 具备 |
| 10.29 | 智能识别心脏短轴位功能 | 具备 |
| 10.30 | 心脏平面智能用户自定义功能 | 具备 |
| 10.31 | 实时心脏投照角度显示 | 具备 |
| 10.32 | 血管导航功能 | 具备 |
| 10.33 | 解剖结构显示器功能 | 具备 |
| 10.34 | 各枝冠状动脉自动探查命名功能 | 具备 |
| 10.35 | 自动显示各枝冠状动脉CPR图像 | 具备 |
| 10.36 | 冠状动脉横断面自动显示功能 | 具备 |
| 10.37 | 冠脉中心线编辑功能 | 具备 |
| 10.38 | 智能血管狭窄分析和测量 | 具备 |
| 10.39 | 冠脉狭窄程度自动评估 | 具备 |
| 10.40 | 冠脉轮廓线显示及编辑功能 | 具备 |
| 10.41 | 冠脉直径轮廓曲线自动显示 | 具备 |
| 10.42 | 冠脉斑块定性显示功能 | 具备 |
| 10.43 | 冠脉斑块分析软件 | 具备 |
| 10.44 | 血管支架放置助手 | 具备 |
| 10.45 | 心功能分析软件 | 具备 |
| 10.46 | 自动探查各期相心肌 | 具备 |
| 10.47 | 心脏收缩期和舒张期自动探查 | 具备 |
| 10.48 | 自动计算生成心脏时间容积曲线 | 具备 |
| 10.49 | 自动播放多时相心脏运动图像 | 具备 |
| 10.50 | 心脏瓣膜运动模式观察 | 具备 |
| 10.51 | 心肌质量评估软件 | 具备 |
| 10.52 | 舒张末期和收缩末期容积评估软件 | 具备 |
| 10.53 | 每博输出量评估软件 | 具备 |
| 10.54 | 射血分数评估软件 | 具备 |
| 10.55 | 心肌组织17分段牛眼图分析软件 | 具备 |
| 10.56 | 心血管成像及高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.57 | 灌注成像及高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.58 | 4D动态成像及高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.59 | 能谱成像及高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.60 | 头颈部血管分析高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.61 | 体部血管分析高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.62 | 心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.63 | 结肠分析高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.64 | 肺结节分析高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.65 | 肺实质分析高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.66 | 肝脏评估高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.67 | 骨结构评估高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.68 | 齿科分析高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.69 | 肿瘤评估高级后处理软件包 | 具备 |
| 10.70 | 图像融合高级后处理软件包 | 具备 |
| ★11 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 11.1 | 原厂后处理工作站 2套 | 具备 |
| 11.2 | 6M医用审核级显示器≥24英寸 6套 | 具备 |
| 11.3 | 电脑及阅片工位 6套 | 具备 |
| 11.4 | 双筒或无针筒高压注射器 1台 | 具备 |
| 11.5 | 工业级除湿机 1台 | 具备 |
| 11.6 | 防护用品套装 3套 | 具备 |
| 11.7 | 病人监视系统 2套 | 具备 |
| 11.8 | 稳定电源 1个 | 具备 |
| 11.9 | 移动紫外线消毒车 2台 | 具备 |
| 11.10 | 空气消毒机 1台 | 具备 |
| 11.11 | CT冠脉AI软件 1套 | 具备 |
| 11.12 | CT肺结节AI软件1套 | 具备 |
| 11.13 | CT脑灌注AI软件1套 | 具备 |
| 11.14 | CT肋骨AI软件1套 | 具备 |
| ★12 | 售后服务要求 |  |
| 12.1 | 整机全保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期结束后，全保修（含球管、高压发生器、探测器等高值器件耗材）费用为中标价格≤5%/每年 | 具备 |
| 12.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日 | 具备 |
| 12.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 12.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年 | 具备 |
| 12.5 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用 | 具备 |
| 12.6 | 软件终身免费升级 | 具备 |
| 12.7 | 安排4名人员到国内三甲医院基于该CT设备的学习培训（包含涉及的培训费、差旅费、食宿费以及当月科室的劳务；每名学员至少学习时长≥两个月） | 具备 |
| 12.8 | 负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用 | 具备 |
| 12.9 | 本项目为整体性交钥匙工程。中标供应商负责在医院提供的房间场地条件下，完成包括但不限于场地评估、机房承重加固、机房建设（包括机房屏蔽设施建设、机房和操作间整体装修、提供机房电缆及铺设、机房空调及安装等），以及负责医院办理项目涉及的环境影响评价、职业病危害预评价和职业病危害控制评价等国家法规要求办理的相关手续（达到CT安装要求，交钥匙给科室直接使用的标准，同时通过有资质检测公司的检测，检测合格后并出具设备及机房检测报告)。所有建设费用由中标供应商负责，医院相关部门协助完成建设 | 具备 |

采购包4：

| 256排及以上CT(四) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术商务要求 |  |
| 1 | 探测器 |  |
| ★1.1 | 探测器排数：单源≥256排或双源≥2×64排 | 具备 |
| 1.2 | 轴扫每圈图像采集数≥512层 | 具备 |
| 1.3 | 每排探测器单元数≥830个 | 具备 |
| 1.4 | 每排探测器单元尺寸≤0.6mm | 具备 |
| 2 | X线部分 |  |
| 2.1 | 球管最大热容量≥7MHU或等效热容量≥30MHU | 具备 |
| 2.2 | 球管阳极散热率≥1600KHU/min | 具备 |
| 2.3 | 最低输出管电流≤10mA | 具备 |
| 2.4 | 球管小焦点大小：单源CT≤1.0×0.8 mm，双源CT≤0.8mm×0.8mm | 具备 |
| 2.5 | 球管大焦点大小：单源CT≥1.1mm×1.2mm，双源CT≥1.0mm×1.2mm | 具备 |
| 2.6 | 高压发生器总功率（非等效）≥100kW | 具备 |
| 2.7 | 常规扫描下输出管电压档位（非能谱/非双能/非光谱）≥5档 | 具备 |
| 2.8 | 最大输出管电压≥140kV | 具备 |
| 2.9 | 最小输出管电压≤70kV | 具备 |
| 3 | 机架系统 |  |
| ▲3.1 | 机架孔径（非拆机状态下）≥80cm | 具备 |
| 3.2 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.28s/圈 | 具备 |
| 3.3 | 机架内部冷却方式：风冷或水冷 | 具备 |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 扫描床最大水平移动速度≥300mm/s | 具备 |
| 4.2 | 垂直升降最低位置≤50cm | 具备 |
| 4.3 | 垂直升降最高位置≥90cm | 具备 |
| 4.4 | 扫描床最大承重≥200KG | 具备 |
| 5 | 扫描参数 |  |
| 5.1 | 轴扫和螺旋融合扫描功能 | 具备 |
| 5.2 | 门控和非门控融合扫描功能 | 具备 |
| 5.3 | 最薄图像扫描层厚≤ 0.6mm | 具备 |
| 5.4 | 最大DFOV≥50cm | 具备 |
| 5.5 | 图像重建矩阵≥512x512 | 具备 |
| 5.6 | 图像显示矩阵≥1024x1024 | 具备 |
| 5.7 | 最小CT值（非扩展CT值）≤-1024HU | 具备 |
| 5.8 | 最大CT值（非扩展CT值）≥3070HU | 具备 |
| 6 | 主控制台 |  |
| 6.1 | 扫描工作站计算机主频≥4核 | 具备 |
| 6.2 | 扫描工作站计算机内存≥32GB | 具备 |
| 6.3 | 扫描数据存储容量≥1TB | 具备 |
| 6.4 | 图像存储量≥1900000幅（512X512不压缩） | 具备 |
| 6.5 | 扫描工作站医学专用液晶平面显示器尺寸≥24寸 | 具备 |
| 7 | 临床功能 |  |
| 7.1 | 低剂量管理功能 | 具备 |
| 7.2 | 扫描剂量预估功能 | 具备 |
| 7.3 | 剂量报告功能 | 具备 |
| 7.4 | 扫描剂量智能监控预警平台 | 具备 |
| 7.5 | 3D自动mA功能 | 具备 |
| 7.6 | 自动kV功能，根据定位相自动推荐最佳kV和mA | 具备 |
| 7.7 | 儿科70kV超低剂量功能 | 具备 |
| 7.8 | 动态灌注超低剂量功能 | 具备 |
| 7.9 | 敏感器官保护自动降低mA功能 | 具备 |
| 7.10 | 儿童彩色编码系统 | 具备 |
| 7.11 | 螺旋扫描起始段剂量智能阻挡功能 | 具备 |
| 7.12 | 容积高清重建算法 | 具备 |
| 7.13 | 低剂量灌注：10mA及70kv输出灌注扫描模式 | 具备 |
| 7.14 | 低剂量肺扫描：10mA及70kv输出的肺癌筛查模式 | 具备 |
| 8 | 单圈扫描全器官覆盖功能 |  |
| 8.1 | 覆盖脑部全器官成像功能 | 具备 |
| 8.2 | 覆盖心脏全器官成像功能 | 具备 |
| 9 | 心脏成像功能 |  |
| 9.1 | ECG实时监测 | 具备 |
| 9.2 | ECG自动毫安调控功能 | 具备 |
| 9.3 | 单心动周期ECG自动毫安调控功能 | 具备 |
| 9.4 | 不受心率和心律限制的前门控轴扫技术 | 具备 |
| 9.5 | 不受心率和心律限制的单心动周期冠脉成像技术 | 具备 |
| 9.6 | 自动躲避坏心律功能，自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描 | 具备 |
| 9.7 | 单心跳冠状动脉钙化积分扫描方案 | 具备 |
| 9.8 | 一键式胸痛三联扫描方案 | 具备 |
| 9.9 | 高心率下一键式心脑联合扫描方案（一次注射造影剂） | 具备 |
| 9.10 | 主控台心电图显示和保存功能 | 具备 |
| 9.11 | 通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择 | 具备 |
| 10 | 单器官4D扫描及灌注扫描功能 |  |
| 10.1 | 单器官灌注非对称采样功能，可以在动脉期进行间隔小于2秒的采样，在静脉期进行间隔小于5秒的采样 | 具备 |
| 10.2 | 神经系统一站式成像功能 | 具备 |
| 10.3 | 全脑一站式功能成像，一次对比剂注射，可以完成头颈部血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 | 具备 |
| 10.4 | 70kV全脑灌注 | 具备 |
| 11 | 图像后处理工作站 |  |
| 11.1 | 计算机主频≥4核 | 具备 |
| 11.2 | 计算机内存≥16GB | 具备 |
| 11.3 | 硬盘容量≥1TB | 具备 |
| 11.4 | 显示器尺寸≥23英寸 | 具备 |
| 11.5 | 显示器分辨率≥1280×1024 | 具备 |
| 11.6 | 支持CD/DVD读取和刻录 | 具备 |
| 11.7 | USB外置硬盘接口 | 具备 |
| 11.8 | 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 | 具备 |
| 12 | 临床应用软件 |  |
| 12.1 | 图像二维分析系统 | 具备 |
| 12.2 | 图像三维分析系统 | 具备 |
| 12.3 | 全自动心脏分析软件 | 具备 |
| 12.4 | 一键去骨技术 | 具备 |
| 12.5 | 尿路造影技术 | 具备 |
| 12.6 | 头颈部CTA同步数字减影技术 | 具备 |
| 12.7 | 神经系统动静脉融合软件 | 具备 |
| 12.8 | 腹部诊断软件包 | 具备 |
| 12.9 | 骨科软件包 | 具备 |
| 12.10 | 高级融合软件包 | 具备 |
| 13 | 高级临床应用软件 |  |
| 13.1 | 钙化积分软件 | 具备 |
| 13.2 | 4D灌注软件 | 具备 |
| 13.3 | 通用灌注分析参数 | 具备 |
| 13.4 | 灌注模板 | 具备 |
| 13.5 | 全自动肺结节分析软件 | 具备 |
| 13.6 | 自动结肠提取 | 具备 |
| 13.7 | 血管4D动态分析功能 | 具备 |
| 13.8 | 快速脑卒中分析软件包 | 具备 |
| ★14 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 14.1 | 原厂后处理工作站 1套 | 具备 |
| 14.2 | 影像工作站 1套 | 具备 |
| 14.3 | 双筒高压注射器 1台 | 具备 |
| 14.4 | 6M专业医用显示器≥24寸 1台 | 具备 |
| 14.5 | 防护用品（成人一套、儿童一套）2套 | 具备 |
| 14.6 | 影像链系统 1套 | 具备 |
| 14.7 | 主操作台计算机系统 1套 | 具备 |
| 14.8 | 扫描系统 1套 | 具备 |
| 14.9 | 高级临床功能 1套 | 具备 |
| ★15 | 售后服务要求 |  |
| 15.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。免费保修期结束后，全保修（含球管、高压发生器、探测器等高值器件耗材）费用为中标价格≤5%/每年 | 具备 |
| 15.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 | 具备 |
| 15.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 15.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年 | 具备 |
| 15.5 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用 | 具备 |
| 15.6 | 软件终身免费升级 | 具备 |
| 15.7 | 安排2名人员到国内三甲医院进行为期三个月基于该CT设备的学习培训（包含涉及的培训、差旅、食宿等） | 具备 |
| 15.8 | 负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用 | 具备 |
| 15.9 | 本项目为整体性交钥匙工程。中标供应商负责在医院提供的房间场地条件下，完成包括但不限于场地评估、机房承重加固、机房建设（包括机房屏蔽设施建设、机房和操作间整体装修、提供机房电缆及铺设、机房空调及安装等），以及负责医院办理项目涉及的环境影响评价、职业病危害预评价和职业病危害控制评价等国家法规要求办理的相关手续（达到CT安装要求，交钥匙给科室直接使用的标准，同时通过有资质检测公司的检测，检测合格后并出具设备及机房检测报告)。所有建设费用由中标供应商负责，医院相关部门协助完成建设 | 具备 |

采购包5：

| 64排及以上CT（二) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术商务要求 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径≥70cm | 具备 |
| ▲1.2 | 机架转速≤0.35s/圈 | 具备 |
| 2 | 探测器 |  |
| ★2.1 | 探测器排数：≥64排 | 具备 |
| 2.2 | 每排探测器物理个数≥670个 | 具备 |
| 2.3 | 探测器单元总数≥43000个 | 具备 |
| 2.4 | 单圈轴扫最大采集层数≥128层 | 具备 |
| 2.5 | 探测器物理最薄层厚≤0.625mm | 具备 |
| 3 | 球管及高压发生器 |  |
| 3.1 | 高压发生器功率≥72KW | 具备 |
| 3.2 | 球管阳极热容量≥3.5MHu | 具备 |
| 3.3 | 球管阳极散热率≥740KHU/min | 具备 |
| 3.4 | 球管最小输出电流≤10 mA | 具备 |
| 3.5 | 球管最高电压≥80KV | 具备 |
| 3.6 | 球管小焦点≤0.7mm×1.0mm | 具备 |
| 3.7 | 球管大焦点≥0.9mm×0.9mm | 具备 |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 床水平移动速度≥200 mm/s | 具备 |
| 4.2 | 扫描床垂直升降最低高度≤56cm | 具备 |
| 4.3 | 扫描床承重量≥200kg | 具备 |
| 5 | 扫描参数 |  |
| 5.1 | 最快扫描速度360°≤0.35s/圈 | 具备 |
| 5.2 | 最小扫描层厚≤0.625mm | 具备 |
| 5.3 | 图像最快重建速度≥35幅/秒 | 具备 |
| 5.4 | 最小CT值（非扩展）≤-1024HU | 具备 |
| 5.5 | 最大CT值（非扩展）≥3070HU | 具备 |
| 6 | 图像质量与剂量 |  |
| 6.1 | 提供去金属伪影技术 | 具备 |
| 6.2 | 后颅窝伪影校正功能 | 具备 |
| 7 | 临床应用软件 |  |
| 7.1 | MPR | 具备 |
| 7.2 | MPVR | 具备 |
| 7.3 | 3D软件包 | 具备 |
| 7.4 | 最大密度投影MIP | 具备 |
| 7.5 | 最小密度投影MinIP | 具备 |
| 7.6 | 表面三维 SSD | 具备 |
| 7.7 | 模拟手术刀技术 | 具备 |
| 7.8 | 透明技术 | 具备 |
| 7.9 | 三维容积显示VR | 具备 |
| 7.10 | 三维血管 CTA | 具备 |
| 7.11 | 仿真内窥镜功能 | 具备 |
| 7.12 | CT电影 | 具备 |
| 7.13 | 造影剂智能动态跟踪：一次注射完成 | 具备 |
| 7.14 | 肺纹理增强功能 | 具备 |
| 7.15 | 脑组织表面积分重建 | 具备 |
| 7.16 | 脑出血精确测量 | 具备 |
| 7.17 | 直接二维多平面浏览器 | 具备 |
| 7.18 | 直接三维重建功能 | 具备 |
| 7.19 | X 射线优化滤过功能及装置 | 具备 |
| 7.20 | 腹部多期相融合 | 具备 |
| 7.21 | 病灶边界自动勾画及测量 | 具备 |
| 7.22 | 肺结节分析功能 | 具备 |
| 7.23 | 灌注分析功能 | 具备 |
| 8 | 主控台 |  |
| 8.1 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 | 具备 |
| 8.2 | 同步同屏显示不同方式后处理的图像 | 具备 |
| 8.3 | 高分辨率显示器 | 具备 |
| 8.4 | 自动照相技术 | 具备 |
| 8.5 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |
| 8.6 | Dicom3.0 网络接口 | 具备 |
| 8.7 | 远程维修诊断系统 | 具备 |
| 8.8 | Dicom3.0 激光相机接口 | 具备 |
| 8.9 | 内存≥32GB | 具备 |
| 8.10 | 硬盘容量≥1TB | 具备 |
| ★9 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 9.1 | 双筒高压注射器 1套 | 具备 |
| 9.2 | 后处理工作站 1套 | 具备 |
| 9.3 | （分辨率≥4M）医用显示器 2台 | 具备 |
| 9.4 | 除湿机 1台 | 具备 |
| 9.5 | 移动紫外线消毒车 1台 | 具备 |
| 9.6 | 不间断电源（UPS） 1台 | 具备 |
| 9.7 | 患者用铅衣（铅衣、铅围裙、铅帽、铅围脖、移动铅衣架、铅眼镜） 2套 | 具备 |
| ★10 | 售后服务要求 |  |
| 10.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。免费保修期结束后，全保修（含球管、高压发生器、探测器等高值器件耗材）费用为中标价格≤5%/每年 | 具备 |
| 10.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日 | 具备 |
| 10.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 10.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年 | 具备 |
| 10.5 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用 | 具备 |
| 10.6 | 软件终身免费升级 | 具备 |
| 10.7 | 安排2名人员到国内知名三甲医院进行为期三个月基于该CT设备的学习培训（包含涉及的培训、差旅、食宿等） | 具备 |
| 10.8 | 负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用 | 具备 |
| 10.9 | 本项目为整体性交钥匙工程。中标供应商负责在医院提供的房间场地条件下，完成包括但不限于场地评估、机房承重加固、机房建设（包括机房屏蔽设施建设、机房和操作间整体装修、提供机房电缆及铺设、机房空调及安装等），以及负责医院办理项目涉及的环境影响评价、职业病危害预评价和职业病危害控制评价等国家法规要求办理的相关手续（达到CT安装要求，交钥匙给科室直接使用的标准，同时通过有资质检测公司的检测，检测合格后并出具设备及机房检测报告)。所有建设费用由中标供应商负责，医院相关部门协助完成建设 | 具备 |
| 10.10 | 其他要求：货物及相关人员上岛要遵守三沙市有关规定 | 具备 |

★三、商务要求（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中）

（一）货物质量

1. 该设备同时应符合下列标准：

1.1 该设备所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准。无论设备的生产地如何，上述标准系指该设备使用地的相关标准。

1.2 设备生产企业的标准。

1.3 供应商所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。

1.4 多项标准不一致的，按最高的标准执行；虽有上述标准，但双方对质量有特别要求的，应按特别要求执行。

2.供应商保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），生产日期应在自合同签署之日往前推算6个月内，符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。

3.配套材料

3.1 供应商交货时应同时提交设备的下列配套材料：

3.1.1 原厂出厂证明

3.1.2 产品合格证书

3.1.3 保修单

3.1.4 使用与维护说明书（中文版）

3.1.5 设备物料清单

3.1.6 其他应当具备的随附单证。

3.1.7 若产品为进口产品，还应当附有产品的装箱单、报关单、产品进出口检疫书等有关文件。

3.1.8 配套材料应用防水袋包装并放在设备包装中，并在设备安装调试完成之后移交使用单位。

(二)合同签订时间:

供应商与使用单位在中标、成交通知书发出之日起5个工作日内，按照采购文件确定的事项完成签订政府采购合同，并送达给海南省卫生健康委员会盖章。

（三）交货方式

1. 供应商交货时间：

1.1采购包（1、2、4、5）：合同签订后15日内交付合同标的物设备。

1.2采购包3：合同签订后国产设备15日内，进口设备60日内交付合同标的物设备。

2.供应商交货地点：使用单位指定地点。

3. 供应商交货流程：在货物到使用单位指定地点后，供应商应在15天内派工程技术人员到达现场，在使用单位的技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

4. 运输及交付

4.1 运输包装：

4.1.1 供应商应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用由供应商自行承担。

4.1.2包装物回收：由供应商回收处置。

4.2 运输方式：供应商应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。如使用单位对运输方式有特别要求，供应商应按使用单位要求运输。

4.3 运费承担：运输到交货地点的运输费用由供应商自行承担；本合同另有约定的除外。

4.4货物在途风险：货物在途风险由供应商承担。在设备安装调试完毕、通过验收并移交使用单位（即“正式交付”）之前，供应商自行负责设备的保管并承担相关费用。非因使用单位原因导致设备在供应商保护期间发生污染、损坏、失窃的，由供应商负责自行予以修复并承担相应费用。

（四）安装验收

1.供应商和使用单位双方按照如下设备验收流程进行。

1.1开箱查验。供应商、使用单位根据合同及招投标文件要求，共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量、生产日期（应在自合同签署之日往前推算6个月内）等进行查验。如有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、招标文件不相符的情形，供应商应15日内予以更换，并承担相应的费用以及赔偿海南省卫生健康委员会、使用单位遭受的一切损失。该检验仅为初步检验，不作为最终质量验收合格的依据，不免除供应商货物质量保证责任，不属于法律意义上的交付。

2.安装调试。

2.1 供应商应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，保证各项性能正常，符合相关技术要求。在安装调试过程中，使用单位应全程配合，供应商应当承担安装调试期间安全保卫工作及安装照明等工作并承担由此产生的一切费用。

2.2 安装调试期间发生的一切安全事故、人员、设备等的损伤损坏不良事件，均由供应商负责处理并承担相应的责任和费用。在安装调试过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到规定要求，供应商应于 15日内予以更换设备，由此产生的费用由供应商承担,并赔偿海南省卫生健康委员会、使用单位遭受的一切损失。

2.3 供应商保证提供的设备必须为合法渠道销售的全新未使用过的设备，并保证设备不侵犯任何第三方的专利、商标等权利。否则，供应商须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，同时赔偿海南省卫生健康委员会、使用单位因此产生的损失。

3.人员培训。供应商负责对使用单位负责使用、保管、日常保养、清洗消毒和使用单位工程师等人员进行相应培训，保证各使用单位能安全正常地使用设备。

4.初步验收。安装调试完毕后，使用单位根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。试用的期限双方根据设备的具体情况另行确定。试用期间如合同设备的一项或数项指标未能达到规定要求，供应商应于15日内予以更换设备，并重新进行安装验收，由此产生的费用由供应商承担,并赔偿海南省卫生健康委员会、使用单位遭受的一切损失。检验、试用合格后3日内，供应商应向使用单位提供要求的验收资料（包括但不限于设备配套材料、相关手续、验收、检验报告等材料），并明确供应商负责该项目维护保养的负责人姓名、联系电话。使用单位应在收到完整的验收资料 10 日内，在验收报告上签字盖章，自签字并盖章确认之日起，视为设备初步验收合格。

5.资料提供。供应商负责本设备安装调试工程全部档案资料的汇总、整理、归档，供应商应按照使用单位验收要求，收集全部验收资料，加盖公章，并在安装验收通过后移交给使用单位。

6.交付后保管

6.1如供应商提前到货，或者未经使用单位同意分批到货，则使用单位有权暂不予接收。如使用单位接收设备的，亦不承担设备的保管责任，不承担设备毁损、灭失的风险。

6.2设备正式交付使用单位后，设备由使用单位保管与运营，使用单位应承担设备毁损、灭失的风险（因设备质量问题造成的除外）。

（五）设备使用观察期

供应商和使用单位双方约定为从设备安装调试并通过验收合格之日起60日为设备使用观察期。若设备在使用观察期内出现问题，按如下约定处理：

1. 设备必须符合国家检测标准，符合招投标文件中确定的标准，不存在任何偏差。如设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，供应商应接到使用单位书面通知后15日内进行更换或修补，其费用由供应商承担。同时相应延长设备使用观察期。

2. 如因设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，经更换或修补后仍然存在缺陷，使用单位可要求退货并终止合同，供应商应按合同规定的货款退还给海南省卫生健康委员会和使用单位，承担退货发生的费用，并支付合同金额20%的违约金。

3.设备使用观察期阶段由使用单位指定人员与供应商人员共同操作设备。

4.如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用等相关费用均由供应商承担。

5.最终验收:使用单位应在设备使用观察期结束后3日内组织各方对设备进行最终验收。设备经最终验收合格后，供应商、使用单位双方应共同签署最终验收合格确认书面文件并及时办理设备的正式移交手续。移交手续办理完成后视为设备已正式交付使用单位。

（六）售后服务

1. 保修期起始日期从设备最终验收合格正式移交使用单位使用之日起算，由供应商负责维护维修（附厂家售后承诺书）。若本合同第四条约定的设备使用观察期未通过，出现换货情形的，保修期起始日期从新设备通过验收合格交付使用单位使用之日起算。

2. 如配备软件系统，供应商应终身提供软件升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。保修期内，供应商应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。

3. 在保修期内，投标人技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后投标人技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

4. 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，供应商操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。

5. 供应商应做好每次维修运维保养内容或项目记录，并由各使用单位、供应商技术人员签字，交由各使用单位备案。

（七）付款方式

1. 合同签订后，设备到货且投标人提供有效的合同总价款的80%税务发票及使用单位签字盖章的到货单等相关材料，海南省卫生健康委员会收到完整版材料后 7工作日内向投标人支付合同总价款的80%；设备通过最终验收合格后，投标人向使用单位提交有效的合同总价款的20%税务发票、设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单和安装验收报告等全部材料，且提交合同总价款5%的银行保函原件（期限为设备保修期届满后三个月）（如付款单位为海南省卫生健康委员会，则需提供有效的合同总价款的20%税务发票使用单位签字盖章的验收报告，其余相关材料交付使用单位），使用单位（海南省卫生健康委员会）收到完整版材料后7个工作日内向投标人支付合同总价款的20%。（如使用单位为省级医疗机构则全部由省级医疗机构付款。）

2. 设备自保修期限届满后10日内，经海南省卫生健康委员会或使用单位确认投标人所提供设备无任何产品质量、售后问题，海南省卫生健康委员会或使用单位将合同总价款5%的银行保函原件退还给投标人。

3. 见票付款，投标人应于付款前，按照海南省卫生健康委员会或使用单位要求，提供正规的税务发票，付款单位收到发票后支付相应款项。投标人未提供发票的，付款单位有权暂时不予支付款项，且无需承担相应的违约责任。

（八）投标企业及产品要符合《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号）要求。(投标人须提供承诺函加盖公章，格式自拟)（适用于所投货物含进口产品的采购包）

具体详见附件：

1.《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号）

2.《关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》政策问答