
怒江州疾病预防控制中心核酸检测实验室设备采购项目
项目编号：NJZC2025-G1-00375-NJHF-0016
[image: image1.jpg]



公开招标文件
采   购   人：怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心

采购代理机构：怒江宏飞工程项目管理有限公司
日        期：2025年08月
目 录


2

第一章  招标公告

6

第二章  投标人须知

20

第三章  资格审查

22

第四章  评标办法（综合评分法）

30

第五章  合同条款及格式（仅供参考）

42

第六章  采购需求

59

第七章  投标文件格式





第一章  招标公告

怒江州疾病预防控制中心核酸检测实验室设备采购项目招标公告
项目概况：怒江州疾病预防控制中心核酸检测实验室设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年09月03日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况         

项目编号：NJZC2025-G1-00375-NJHF-0016      

项目名称：怒江州疾病预防控制中心核酸检测实验室设备采购项目；

采购方式：公开招标；

预算金额:大写：捌拾柒万零玖佰陆拾元整；小写：870960.00元；

最高限价:大写：捌拾柒万零玖佰陆拾元整；小写：870960.00元；

采购需求：

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	产品参数及配置要求
	单价（元）
	金额（元）

	1
	医用冷藏箱
	1
	台
	详见公告附件及招标文件第六章采购需求
	12000.00
	12000.00

	2
	掌上离心机
	3
	台
	
	2300.00
	6900.00

	3
	涡旋混匀仪
	2
	台
	
	2200.00
	4400.00

	4
	加热型磁力搅拌器
	1
	台
	
	6700.00
	6700.00

	5
	万分之一天平
	1
	台
	
	11500.00
	11500.00

	6
	台式PH计
	1
	台
	
	4800.00
	4800.00

	7
	实验室雪花制冰机
	1
	台
	
	14000.00
	14000.00

	8
	单道可调移液器
	1
	套
	
	14800.00
	14800.00

	9
	超低温冰箱
	1
	台
	
	72000.00
	72000.00

	10
	微量台式高速冷冻离心机
	1
	台
	
	53000.00
	53000.00

	11
	多用途台式高速冷冻离心机
	1
	台
	
	86000.00
	86000.00

	12
	A2生物安全柜
	3
	台
	
	78000.00
	234000.00

	13
	单道加样枪
	1
	套
	
	14800.00
	14800.00

	14
	磁力架
	1
	台
	
	1000.00
	1000.00

	15
	微孔板离心机（离心PCR板）
	1
	台
	
	6700.00
	6700.00

	16
	梯度PCR仪
	1
	台
	
	61700.00
	61700

	17
	微波炉
	1
	台
	
	860.00
	860.00

	18
	凝胶成像分析系统
	1
	台
	
	76000.00
	76000.00

	19
	微量振荡器
	1
	台
	
	3200.00
	3200.00

	20
	多道移液器（1-10μL）
	1
	支
	
	6800.00
	6800.00

	21
	多道移液器（5-50μL）
	1
	支
	
	6800.00
	6800.00

	22
	低温保存箱
	1
	台
	
	25000.00
	25000.00

	23
	电泳仪
	1
	台
	
	5000.00
	5000.00

	24
	酶标仪
	1
	台
	
	35000.00
	35000.00

	25
	洗板机
	1
	台
	
	32000.00
	32000.00

	26
	▲自动高压灭菌锅
	1
	台
	
	76000.00
	76000.00


上表中标注“▲”的产品为核心产品，核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人推荐，如评标总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；若评标总得分、报价得分均相同的，按最有利于招标人利益的方式推荐第一中标候选单位以此类推。评标过程中若有其他特殊情况则由评标委员会讨论后决定。

合同履行期限：采购人指定时间内完成所以货物的安装、调试。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目；

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2信誉要求：根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，投标人未被列入“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。（由招标代理机构查询）

3.3根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，同时须提供所投产品制造商的医疗器械生产许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投医疗器械；其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。

三、获取招标文件

时间：2025年08月11日至2025年08月18日（北京时间，下同）；

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：ttps://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2025年09月03日09时00（北京时间）

地点：怒江宏飞工程项目管理有限公司（怒江明珠五期五栋5-B03），请各供应商登录政采云投标客户端参与采购活动并递交响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1. 关于响应文件制作及递交：

本项目全流程电子化招投标，投标人必须通过政府采购云平台 (www.zcygov.cn)递交电子投标响应文件，无需到达现场递交纸质文件。投标人须在提交响应文件截止时间前递交响应文件，完成所有电子投标文件的上传。投标人在响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为未上传或撤回响应文件。不通过政府采购云平台 (www.zcygov.cn)递交响应文件的，均为无效投标人。具体操作流程投标人可登录政府采购云平台 (www.zcygov.cn)操作指南专栏下载学习相关资料或在该网站中采购学院中观看学习《政府采购电子交易供应商线上培训》相关视频。

2.投标保证金缴纳账户如下：

本采购项目投标保证金金额：5000元（大写：伍仟元整）；

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险。

开户名称：怒江宏飞工程项目管理有限公司

开户银行：怒江农村商业银行股份有限公司泸水新城支行

账    号：8500014036354012

汇款交纳查询电话：13578335778
联系人：胡先生

注:投标保证金需备注项目名称或项目编号，保证金截止时间2025年09月03日09时00分之前。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息                                   2.采购代理机构信息

名    称：怒江傈僳族自治州疾病预防控制中心      名    称：怒江宏飞工程项目管理有限公司

地    址：怒江州泸水市大练地新建村大南茂        地　址：怒江明珠五期五栋5-B03

联系方式：郭主任  0886-3630682                 联系方式：胡志宏  13578335778                             　　

3.项目联系方式

项目联系人：郭主任

电　　 话：0886-3630682 
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	详见第一章“招标公告”

	1.1.3
	采购代理机构
	详见第一章“招标公告”

	1.1.4
	项目名称
	详见第一章“招标公告”

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《货物参数》的具体内容

	1.3.2
	合同履行期限、质保期
	合同履行期限：采购人指定时间内完成所以货物的安装、调试。

质保期：不少于2年，从验收合格之日起计算（具体详见《第六章 货物参数》）。

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：采购人指定地点     

交货方式：采购人指定方式             

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	现场考察
	不组织：潜在供应商自行考察

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物的出厂价、随机备品备件费、专用工具费、包装费、运输费（包含全程冷链）、搬运费（包含吊装费）、杂费、管理费、安装费、调试费、售后服务费、培训费、相关技术指导咨询费、相关技术服务费、保险费、运险费、保管费、人工费（包含工资、差旅费、食宿费和国家规定的相关福利费）、验收费、测评（试）报告出具费、产品质检费、市场价格的变化、利润、税金（进口产品含清关等费用）、风险费、保质期内的过期产品免费更换费及其他能达到采购人正常使用的一切费用。

（2）投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（3）中标服务费：以中标价为基数参照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知云建招协〔2024〕58号文收取，由中标供应商在领取中标通知书时向代理公司交纳。

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。

	3.4.1
	投标保证金
	本采购项目投标保证金金额：5000元（大写：伍仟元整）；

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险。

开户名称：怒江宏飞工程项目管理有限公司

开户银行：怒江农村商业银行股份有限公司泸水新城支行

账    号：8500014036354012

汇款交纳查询电话：13578335778
联系人：胡先生

注:投标保证金需备注项目名称或项目编号，保证金截止时间2025年09月03日09时00分之前。

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件

投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章

	3.5.3
	电子投标文件的编制要求
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； 

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示；  

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。 

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为    5人以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1-3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介

公告期限：1个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
履约保证金的形式：银行履约保函、电汇、（同城）转账支票、汇票等非现金形式收取。
履约保证金金额：不超过中标价的5%进行收取，待合同履约结束后退还于中标单位。

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	综合评分法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，投标人未被列入“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。（由招标代理机构查询）

采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

	12.5
	补充2
	付款方式：双方签订合同时协商付款方式。


1、总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金情况

1.2.1资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）货物参数；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。应当从其基本账户转出并在投标文件中附上开户许可证或基本存款账户信息或投标保证金缴纳凭证。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

3.5.3电子投标文件的编制要求见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4、投标

4.1 投标文件加密要求

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。

5、开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

5.3 开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持。

（2）开标：顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。

（3）唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（4）开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7、评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3评标

7.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8、中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在合同签订前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9、询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10、质疑接收、回复

10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：怒江宏飞工程项目管理有限公司。

联系电话：18288816733
通讯地址：怒江明珠五期五栋5-B03

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复

采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11、纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制采购需求；

（2）采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）在规定时间内确定中标人；

（4）不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

12、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人（和/或）采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：采购人（和/或）采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	资格审查标准
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告： 

①提供近三年任意一年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注） ，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2023年至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件工业行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行。

	
	本项目的特定资格要求
	根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，同时须提供所投产品制造商的医疗器械生产许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投医疗器械；其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。


第四章  评标办法（综合评分法）

一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对投标文件进行比较和评价。

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

（一）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（二）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（四）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（六）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

（八）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

（一）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

（二）全面分析，综合评审。

（三）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

 （一）符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

1、符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准2.1
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	合同履行期限、质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


（二）澄清有关问题

1、投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（总价或单价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）商务和技术评估、综合比较与评价

1、核心产品同品牌产品不同投标人的处理方式

核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人推荐，如评标总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；若评标总得分、报价得分均相同的，按最有利于招标人利益的方式推荐第一中标候选单位以此类推。评标过程中若有其他特殊情况则由评标委员会讨论后决定。
2、小微企业优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件工业行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行。
3、监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4、残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5、综合评分方式
具体商务技术评审细则如下：

	2.2
	分值构成与评分标准
	1）评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3
其中：
F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2）评分因素权重
	投标报价F1：30分。
技术部分F2：25分。
商务部分F3：45分。

	
	
	3）投标报价得分F1（满分30分）
	投标报价计算公式= (评标基准价/投标报价)×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；
B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。

	
	
	4）技术部分得分F2（满分25分）
	1、重要技术参数评审（共10分）

根据招标文件第六章采购需求中，标注“★”的为重要技术参数，共20条，全部满足招标文件要求的得10分，每出现一项重要技术参数负偏离扣0.5分，分数直至扣完为止扣完为止。

一般技术参数评审（满分15分）

根据招标文件第六章采购需求中，未标注符号的为一般技术参数，投标人所投产品出现任意一条参数内容不满足招标文件第六章 采购需求 技术参数要求”中对应该项产品中所列的技术参数内容的或未提供相应技术支持材料的，即视为不满足该项技术参数，在15分的基础上扣0.5分，扣完为止，一般技术参数全部满足招标文件要求的，得15分。

	
	
	5）商务部分得分F3（满分45分）
	1、供货计划安排验收方案评分（满分15分）

第一个档次（15）分：供货计划清晰明了、验收方案完善有保障、供货时间安排合理，并在管理制度、项目组织实施方案、服务计划、保证措施的科学性、合理性、规范性和可操作性强等能较好满足使用方要求；

第二个档次（8）分：供货计划清楚、验收方案有保障、供货时间安排基本合理，并在管理制度、项目组织实施方案、服务计划、保证措施的科学性、合理性、规范性和可操作性强等能较好满足使用方要求；

第三个档次（6）分：供货计划、验收方案及供货时间等能基本满足使用方要求，并在管理制度、项目组织实施方案、服务计划、保证措施的科学性、合理性、规范性和可操作性一般的；

第四个档次（4）分：供货计划、验收方案及供货时间等能勉强满足使用方要求，但存在缺陷，并在管理制度、项目组织实施方案、服务计划、保证措施的科学性、合理性、规范性和可操作性差的；

第五个档次（0）分：未提供供货计划安排验收方案的。

	
	
	
	2、质量保障措施评分（满分15分）
第一个档次（15）分：质保期满足招标文件要求，并在质量保证及承诺编制详细具体、内容完整，有相对应的详细具体的质量保障措施，且针对性强、可行性高，还提供了相对应的如若出现质量问题的详细的惩罚方案，完全满足招标文件要求；
第二个档次（13）分：质保期满足招标文件要求，并在质量保证及承诺和相对应的质量保障措施、提供的如出现质量问题的惩罚方案内容有欠缺，但能满足招标文件的要求；

第三个档次（10）分：质保期满足招标文件要求，并在质量保证及承诺不具体不完整，质量保障措施简单没有针对性和可行性，未提供如出现质量问题的惩罚方案或提供的惩罚方案简单无针对性，不满足招标文件要求。

第四个档次（0）分：未提供质量保证承诺的不得分。

	
	
	
	3、售后服务承诺评分（满分10分）
为保障项目投标人售后服务体系完整性、时效性、响应性、保障性等，根据以下档次分别打分:

第一个档次（10）分：售后服务体系完整、保障性强，售后服务方案详细具体，有针对性，并且提供了售后服务方案履行的保证承诺，有相对应的惩罚措施；巡访维保维修承诺详细，内容完整，针对性强，承诺对所提供的货物进行定期维护保养，并提供了详细的保养方案；

第二个档次（8）分：售后服务体系完整，售后服务方案、售后服务方案履行的保证承诺、相应的惩罚措施内容有欠缺，巡访维保维修承诺简单、承诺对所提供的货物进行定期维护保养，并提供了简单的保养方案，但能满足招标文件要求； 

第三个档次（6）分：售后服务体系不完整、缺乏保障性，售后服务方案简单，无针对性，无服务方案履行的保证承诺和相对应的惩罚措施或提供的保证承诺和惩罚措施过于简单；巡访维保维修承诺不够具体、明确，缺乏针对性，提供了简单的保养方案或未提供保养次数和保养方案，不满足招标文件要求。

第四个档次（0）分：未提供售后服务承诺的不得分。

	
	
	
	4、业绩评分（满分5分）
投标人2021年至今每承担过1个类似项目业绩得 1分，满分5分。

注：投标文件中须提供类似项目的供货合同或中标/成交通知书扫描件。无证明材料或证明材料不明确、不齐全、不一致、无法体现业绩内容的不得分，如业绩合同不能反应项目内容，须另附业主证明等相关证明材料。


（四）得分汇总

1、评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2、除投标价格得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3、统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。

4、得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按F2-产品技术参数评审得分由高到低的顺序排列，依次类推。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
第五章  合同条款及格式（仅供参考）

合同条款前附表
	序号
	项目
	内  容

	1
	交货期
	。

	2
	有效期
	

	3
	交货地点
	用户指定地点。

	4
	验收标准
	一次性验收合格。

	5
	付款方式及结算方式
	双方签订合同时协商付款方式。


合同编号：           
政府采购合同参考范本
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标投标人名称）为该项目中标投标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标投标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。
2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见实际合同签订。
2.4 包装和装运
2.4.1除实际合同签订另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见实际合同签订。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见实际合同签订。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见实际合同签订。
2.10 延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在实际合同签订约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在实际合同签订约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在实际合同签订约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在实际合同签订约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见实际合同签订。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按实际合同签订约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在实际合同签订约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按实际合同签订规定，每份均具有同等法律效力。

 采购需求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	产品参数及配置要求
	单价（元）
	金额（元）

	1
	医用冷藏箱
	1
	台
	1.样式：立式；
2.容积：＞415L；
3.净重：≥110kg；
4.额定功率：≤230W；
5.制冷方式：风冷；
6.箱内温度：2～8℃；
7.外部尺寸（宽*深*高）：≥780*580*1920（mm）；
8.内部尺寸（宽*深*高）：≥685*425*1380（mm）；
9.内/外部材料：喷涂钢板；
10.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡；
11.门体数量：1扇。
12.门体结构：双层中空保温钢化玻璃门。
13.网架：≥5层，可调高度，浸塑材质，带标识条。 
14.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。
15.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。
16.冷凝器：外挂式钢丝冷凝器。
17.蒸发器：铜管翅片式蒸发器。
18.风机类型：采用轴流风机。
19.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。
20.压缩机：1个。
21.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。
22.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。
23.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 
24.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
25.报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警。
26.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。
	12000.00 
	12000.00 

	2
	掌上离心机
	3
	台
	1.最高转速：7000rpm；
2.最大相对离心力：2680×g；
3.转子容量：0.2/0.5/1.5/2.0mL×8； 0.2mL×2 PCR 8排管；
4.运行时间： 连续；
5.电机：直流电机；
6.噪音：≤45dB；
7.尺寸 （长x宽x高）：160㎜×170 ㎜×122㎜
	2300.00 
	6900.00 

	3
	涡旋混匀仪
	2
	台
	1.工作模式：点动/连续模式；
2.振动方式：圆周；
3.振幅：6mm；
4.转速范围：0-3000rpm；
5.转速调节方式： 旋钮刻度调速；
6.电源适配器输入功率：30W； 
7.电源适配器输出功率：15W；
8.仪器尺寸（W×H×D）：107mm×146mm×166mm ；
9.保护等级 ：IP21
	2200.00 
	4400.00 

	4
	加热型磁力搅拌器
	1
	台
	加热功率：550W；

加热盘材质：不锈钢陶瓷涂层；

加热盘温度范围：高于环境温度5℃~380℃，背光LCD数字显示；

速度范围：80~1600rpm，背光LCD数字显示；

温度探针控温精度：低于100℃时 温度探针精度为±2℃；

速度控制精度：±2%；

加热盘直径：Φ135 mm；

最大样品处理量（水）：15 L

配备两个独立的安全控件，持续监控设备，可在设备出现过热情况之前关闭加热功能；

可连续高速运行720小时不间断实验；

温度校准：加热板和温度探针均可对1个不同温度点进行单独校准；

耐腐蚀的全金属外壳，具有良好的散热能力和防泄漏特点；

具备加热盘高热指示功能，当实际温度≥40℃时亮起；

尺寸（L×W×H）：＞100㎜×260㎜×160㎜
	6700.00 
	6700.00 

	5
	万分之一天平
	1
	台
	1.最大称量：≥210 g, 精度：≤0.1 mg , 重复性:≤±0.1 mg, 线性：≤±0.2 mg , 秤盘尺寸：Φ90mm；
2.标配单体精密质量传感器；   
★3.具备全智能自动内部校正（温控内校）功能；
4.具备不少于六级防震滤波可调功能；
5.LCD大界面反相显示；
6.称重稳定时间可调；
7.具有克、克拉、盎司、等二十种单位转换功能；
8.配备RS232/USB通讯接口连接外围设备；
9.安装插件，PC端天平数据可直读；
10.开关机自动锁定当前模式；
11.内置日期、时间可调功能 ；                   
12.内置温度显示功能；
13.全铝底壳、下挂钩称重装置 、手提式手柄、人性化随机配件箱；

14.称量应用模式:百分比称重功能 ，密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算功能，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能 ，峰值保持功能 ，累计功能
	11500.00 
	11500.00 

	6
	台式PH计
	1
	台
	1.仪器级别: 0.01
2.屏慕显示 ：5英寸彩色触控屏
3.测量模式： pH/mV(ORP)/Rel.mV
4.pH测量范围：-2.00～20.00
5.pH分辨率：0.01
6.pH精度：±0.01
7.mV测量范围：-2000～2000
8.mV分辨率：0.1
9、mV相对精确度：±1
10.温度范围：-5.0～105.0 ℃；温度分辨率：0.1℃；温度精度：±0.2 ℃
11.校准 支持自动温度补偿，内置5组25种缓冲液，自动识别支持自定义1-5点校正，可设1-1000小时校正提醒
12.数据库 1000组测量数据，符合GLP规范
13.输出方式 RS232、USB，可选配打印机
	4800.00 
	4800.00 

	7
	实验室雪花制冰机
	1
	台
	1．制冰量 (kg/24h)：85；
2．储冰量 (kg)：25；
3．冷凝方式：风冷；
4．耗水量(L/H)：≤3.5；
5．压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a；
6．箱体外壳：不锈钢；
7．输入功率(w)：420；
8．箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)：548×611×883；
9．净 重(Kg)：57
10．冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰；
11.配置清单：制冰机1套，前端净水过滤器1套
	14000.00 
	14000.00 

	8
	单道可调移液器
	1
	套
	1、量程：0.1-2.5μL，0.5-10μL，2-20μL，20-200μL，100-1000µL各1支；

2、重量轻（仅约80g），坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

4、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损；

5、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

6、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

7、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积；

8、体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作

9、具备密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ；  

10、具备RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪
	14800.00 
	14800.00 

	9
	超低温冰箱
	1
	台
	样式：立式。
2.容积：≥407L； 
3.净重：≥290kg；
4.运行功率：≤650W；
5.制冷方式：直冷；
6.温度范围：-40℃～-86℃；
7.外部尺寸（宽*深*高）：≥890㎜*990㎜*19450㎜；
8.内部尺寸（宽*深*高）：≥605㎜*570㎜*1178㎜；
9.噪音：在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉；
10.外部材料：喷涂钢板；
11.内部材料：304不锈钢；
12.外门：1扇，材质为喷涂钢板；
13.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡；
14.内门：2扇，材质为304不锈钢；
15.内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡；
16.箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，保温材料厚度≥100㎜，第二代VIP隔热材料，厚度≥25mm；
17.搁板：≥3层，可调节高度，材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度；
18.把手：一体式大门把手设计，可实现单手开关门；大门把手标配暗锁，可同时使用大门挂锁；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力；
19.脚轮：4个，均可做为调平脚；
20.检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪；
21.门封条：≥4层，材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度； 
22.压缩机：≥2台；
23.冷凝风机：采用知名品牌风机；
24.换热器：采用可更换设计的中间板式换热器，方便检修维护；
25.制冷剂：采用碳氢制冷剂；
26.制冷系统：采用双级复叠式制冷系统；
27.显示面板：≥7英寸液晶触摸屏，可直观的进行操作及显示各种与设备相关的信息； 
28.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。
29.报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询。
30.报警方式：具备完善的声光报警方式；所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式，特别设计的报警逻辑使蜂鸣器被静音后，报警状态持续存在的情况下，蜂鸣器会恢复工作。
31.产品资质要求：产品具备医疗器械注册证；

32.生产厂商资质要求：生产厂商具备ISO9001质量管理体系认证；ISO13485医疗器械质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO45001职业健康安全管理体系认证。
	72000.00 
	72000.00 

	10
	微量台式高速冷冻离心机
	1
	台
	最高转速:≥15000rpm；
2.最大离心力:≥22300×g；
3.最大容量: ≥60ml（12x5ml）；
4.控温范围：-20℃到40℃，压缩机位于离心腔后面，非下置式；
5.可选配一次离心≥12个5ml尖底管转头或32个0.2mlPCR管转头；
6.仪器可选配离心2ml冻存管的转头；
7.具有速度/RCF转换功能；
8.采用≥5英寸彩色触摸屏设计,符合GMP要求的用户锁功能,USB数据管理功能,运行记录和日志；

★9.具有ECO节能模式：当ECO节能模式处于关闭状态，在通电且门盖关闭状态下，可以一直保持设定的温度；当ECO开启时，具备四种ECO时长设置（2小时，4小时，6小时，8小时），离心机能够保持设定温度的时长，超过该时长，离心机将进入节能模式，压缩机不再工作（须提供四种ECO时长软件设置截图）；
10.具有瞬时离心功能，可快速、方便的收集样品；
11.加减速速率：2级加速，2级减速可选；
12.定时功能：1-99分钟；
13.运行噪音：<53dB(A)；
14.具有转头自动识别功能，可显示转头编号；
15.错误代码直接显示，快速排除仪器故障；
16.原厂质保期要求：≥2年，为保证产品质量，需提供生产厂商出具的针对本项目的售后服务承诺书和技术性能确认书原件。；
17.配置要求：微量台式高速冷冻离心机主机一台，24*1.5/2ml微量角转头一套。
	53000.00 
	53000.00 

	11
	多用途台式高速冷冻离心机
	1
	台
	技术指标要求：
1、最高转速：≥18000rpm；最大离心力：≥30310×g；
2、最大容量：≥1600ml（4*400ml水平转头）；
3、控温范围：-20℃到40℃；温度精确度：±2℃；
4、转速范围：300-18000rpm；转速精度：±20rpm；
5、速度/RCF转换：可按离心力进行参数设定，1×g步进；
6、定时功能：1秒-99小时59分59秒，并具备连续离心功能；
★7、具备转头快速自锁功能，无需任何工具安装，节省更换转头所需时间，更换转头直接取出无需按键，减少对转头磨损，且避免产生转头安装不良引起的安全隐患；
8、显示屏：≥7英寸彩色触摸屏，且具有屏幕节能模式，长时间不操作屏幕，屏幕亮度会降低，再次操作时，需要点击屏幕任意位置恢复屏幕亮度；
9、运行噪音：<58dB（A）；
10、存储程序：≥100组；

11、运行记录存储：可存储高达≥1000个运行记录；
12、加速和减速设置：≥11级（1-11）加速，≥12级（0-11）减速；
13、具备高不平衡耐受性，可允许5mm的差异；10ml离心管可容忍不平衡2g；
14、具有温度自动补偿功能，保证样本温度维持在4℃，保障样品的低温离心；
15、转头自动识别功能，每个转头拥有独立的ID；
★16、具有非接触式不平衡检测保护功能：检测运行过程中转头在任意转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较，可以立即捕获异常的震动，如果出现异常颤动，离心机会快速停止运行，实现不同转头在不同转速下真正的不平衡保护（提供印刷版彩页资料截图证明）；

★17、具有ECO节能模式：当ECO节能模式处于关闭状态，在通电且门盖关闭状态下，可以一直保持设定的温度；当ECO开启时，具备四种ECO时长设置（2小时，4小时，6小时，8小时），离心机能够保持设定温度的时长，超过该时长，离心机将进入节能模式，压缩机不再工作（须提供四种ECO时长软件设置截图）；
18、用户锁及管理权限：具有三级用户锁功能，可注册≥100个用户；
19、具有瞬时离心功能，可快速、方便的收集样品；
20、具备≥2种预冷模式（正常预冷和预约时间制冷），保护样品，避免温度敏感样品的失活；
★21、安全装置：离心机盖双重电子锁装置，超速检测和电机过热检测，离心机内腔采用防弹防爆高强度钢板材料制作，非不锈钢，提升离心安全性（需提供厂家离心机爆炸安全实验证明材料）；

22、要求提供6*50ml高速角转头，角转头转速≥15000rpm，离心力≥25000×g；
22、尺寸（L×D×H）：≤670mm×625mm×380mm；
23、原厂质保期要求：≥2年，为保证产品质量，需提供生产厂商出具的针对本项目的售后服务承诺书和技术性能确认书原件。
二、配置要求：
1、台式高速冷冻离心机主机一台；
2、6*50ml高速角转头一套；
3、50ml，15ml尖底离心管适配器各1套（6个）；
4、30*2ml高速微量角转头1个
	86000.00 
	86000.00 

	12
	A2生物安全柜
	3
	台
	设备类型：二级A2型，气流模式：30%外排，70%内循环；
洁净度要求：工作区空气洁净度应达到100级或ISO Class5洁净度水平及以上；

尺寸要求：整体外尺寸宽≥1660㎜，有效工作区净宽≥1480㎜，有效工作区净深≥650㎜；
产品符合YY 0569-2011认证标准要求，具有医疗器械注册证；

5、高效过滤器：下降气流和外排气流过滤均配置有高效过滤器，高效过滤器符合EN1822标准，对0.1μm-0.3μm最易穿透颗粒(MPPS)过滤效率≥99.995%；
★6、安全柜外柜体及内腔工作区均使用304不锈钢及以上材质，内腔工作区三面一体冲压成型，无焊接缝或接头，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀；

★7、空气过滤采用零泄漏气流系统，风机和过滤器之间采用抗菌型PVC材质软膜风道密闭连接，过滤器表面承压更均匀，减少振动，降低设备噪音，正压环境包围负压区，可减少气流泄漏，延长过滤器使用寿命；

8、采用超高效直流变频ECM电机，风机功率≥600W，具备阻力感应补偿和电压补偿功能，应满足过滤器负载压力增加260%-300%时仍能提供安全风速；

9、工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度风速传感器，实时监测和控制风速；
10、平均下降气流风速≥0.30m/s，平均进气气流风速≥0.50m/s；

11、风量：排风/进风量(立方米/小时)≥600；外排套管连接排风/进风量(立方米/小时) ≥1000；
12、控制系统应包括：风机开关、荧光灯/紫外灯开关、工作区电源开关、报警器开关；

13、电子数字式显示屏实时显示进风及层流风速、温度、时间、定时器、过滤器寿命等信息；
14、玻璃前窗：采用手动前窗且材质为双层夹胶玻璃，玻璃厚度≥5mm，前窗工作开口高度＞250mm；
15、人体工程学设计：前窗10°倾角设计，操作舒适；

16、安全报警：当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，报警器能发出声光报警；

17、紫外灯消毒灭菌：紫外灯与前窗需有互锁功能，可编程紫外消毒时长，可设置不同紫外消毒程序；

18、可选配全不锈钢材质的生物安全标识灭菌盒（可容纳≥25支25ml可弃型移液器）；

★19、具备辅助灭菌程序设定功能，可配合其他消毒设备（如过氧化氢蒸汽发生器）对安全柜进行全面无人值守消毒；

20、具有节能模式，可在操作前窗完全关闭的情况下，使风机以较低速率持续运转，风机控制的气流降低≥80%，且工作区内持续有经过HEPA过滤的气流，方便当日再次使用；

21、风机维护和高效过滤器的更换从安全柜的前部进行；

★22、噪音：≤58dB；

23、质保期：≥2年，为保证产品质量，需提供生产厂商出具的针对本项目的售后服务承诺书和技术性能确认书原件；
24、配置要求：主机一台，紫外灯一根，照明灯一根、双人搁手架一个、可调高度支架一个。
	78000.00 
	234000.00 

	13
	单道加样枪
	1
	套
	1、量程：0.1-2.5μL，0.5-10μL，2-20μL，20-200μL，100-1000µL各1支；

2、重量轻（仅约80g），坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

4、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损；

5、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

6、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

7、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积；

8、体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作

9、具备密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ；  

10、具备RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪
	14800.00 
	14800.00 

	14
	磁力架
	1
	台
	1、规格：双排16孔，加强磁，磁力＞3700高斯；

2、孔设计在磁芯两侧，可以同时使用1.5ml/2ml的连盖离心管；
3、加强磁芯，保证每个管都可以紧贴磁芯，3-10秒内吸附磁珠于管壁的侧壁上，聚集成一个点，便于后期移取上清；
4、每个孔都可以通过底板的固定孔固定连盖离心管，适用于所有品牌的1.5ml、2ml的连盖离心管
	1000.00 
	1000.00 

	15
	微孔板离心机（离心PCR板）
	1
	台
	1、样品处理量:2×PCR板/酶标板，24xPCR排管，192×0.2mlPCR管；
2、最高转速:≥2200rpm；
3、相对离心力:≥480×g；
4、时间设置:0-10min；
5、尺寸（WxDxH）:≤290×360×140mm
	6700.00 
	6700.00 

	16
	梯度PCR仪
	1
	台
	样品容量：10-100μL；
2、适配耗材：0.1ml/0.2ml PCR 管、8联排管及半裙边、无裙边 96 孔板；
3、屏幕显示：＞10寸高清彩色液晶触摸屏，实时图文显示运行状态、实验倒计时、热盖/模块温度曲线；
5、通讯接口：USB、网络端口、WIFI、蓝牙；
6、程序储存数：≥1000 条结果，也可通过 U 盘下载无限存储；
7、最大循环数：标准循环 100 个，手动输入支持最多1000 个循环（嵌套多级）可做巢式 PCR；
8、温控范围：0–105℃；
★9、最大升温速率：≥12℃/秒（需提供产品彩页证明）；
10、最大降温速率：≥7℃/秒；
11、温控精度：≤±0.2℃；
12、温度均一性：≤± 0.1℃；
★13、温度显示分辨率：≤0.01℃（需提供原厂产品彩页证明）；
14、温控方式：帕尔贴；
★15、温控分区：采用物理隔离温控技术，具备6个温控分区，可独立设置温度；

梯度温度设置范围：4-105℃；
17、梯度温差范围：独立温控分区可兼容模块温控范围内任意温差；
18、时间递增/递减：1～600 秒，可做 Long PCR 实验；
19、温度递增/递减：0.1～10℃，可做 Touchdown PCR 实验；
20、具备预热功能；
21、具备暂停功能，支持在实验运行过程暂停，可根据需要增/减循环数；
22、具备用户管理系统，不同用户账号相互独立，支持每个账户单独管理；
23、实验预约管理功能，管理员拥有最高管理权限，普通用户仅可支配空闲时间段或当前帐号预约时间段，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明；
24、内置多种预设程序步骤，支持不同阶段任意组合，简化繁琐的编程步骤；
25、具备断电保护和断电恢复功能，断电恢复后仪器重启，程序支持继续运转；
26、具备程序运行报告记录功能和运行日志存储功能；
27、热盖技术：电子自动热盖，默认启用热盖预热功能，也可关闭热盖功能；
28、热盖温度：30-115℃可调。
29、热盖压紧：实验运行开始，热盖自动锁定；
30、电磁锁防误触功能：防止人为误操作打开热盖影响实验结果。
31、热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束或故障时，热盖自动关闭

32、产品质量及售后服务要求：提供生产厂商出具的针对本项目的供货渠道证明文件，售后服务承诺书及产品技术性能白皮书（原件备查）。
	61700.00 
	61700

	17
	微波炉
	1
	台
	1.容量：≥20L
2.加热功率：≥850W
3.微波功率：≥700W
4.额定电压：220V
5.尺寸：≥450mm×380mm×280mm
	860.00 
	860.00 

	18
	凝胶成像分析系统
	1
	台
	1.外观尺寸：≤350×370×530mm（W×L×H），ABS材料一体机箱；
2.摄像头:高分辨率低照度高速相机；
3.有效物理像数:≥1200万像素物理分辨率，非差值；
4.感光效率: QE≥82%；
5.像数密度:16 bit （0-65535色）；
6.像数尺寸:≥3.2um×3.2um；
7.动态范围:≥4.8个数量级；
8.电动镜头:采用 F/1.2自动聚焦镜头，自动聚焦速度响应时间≤500ms；
9.紫外样品台：波长302nm;面积：21×21cm，镜头与样品距离≤28cm；
10.标配白光样品板：25×25cm，白光转换板，可水洗； 
11.LED反射白光：双侧LED白光灯；
12.触控系统：内置＞12寸触摸平板电脑；
13.软件功能
13.1.软件具有自动曝光功能，精准估算样品时间，无需人工估算曝光时间，且还能调控积分拍摄。
13.2.软件具有一键拍摄：自动调整灯光以及镜头。一键提前预览实验结果。
13.3.具有积分拍摄：可连续间隔时间拍摄任意张数样品，且自动曝光时间自动键入时间框 。更加精准设置时间张数;
13.4.拍摄软件含批量导入图片，批量导出，批量删除等功能导出时自动识别U盘保存;
13.5.分析软件具有：独有格式可追踪溯源，PDF或图片格式报告输出，符合GMP认证标准;
13.6.自动分析：一键自动分析出结果，无需手动识别泳道条带等;
13.7.分析软件:可对实验结果进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算，具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号。数据报告输出等功能;
14、配置要求：
14.1.一体式凝胶成像系统主机1台（含暗箱、590nm滤光片、紫外样品台、白光样品板）
14.2.软件加密狗，1个
14.3.拍摄和分析软件U盘，1个；
14.4.拍摄软件以及分析操作说明书，各1份；
14.5.质保卡 、合格证，1个；
14.6.品牌软件工作站1套
	76000.00 
	76000.00 

	19
	微量振荡器
	1
	台
	1、运行方式：圆周；
2、周转直径：≥3mm；
3、允许承重：2块或4块细胞培养板；
4、转速范围：600-2200rpm；
5、时间设置范围：0-60min；
6、运行模式：定时/连续；
7、输入功率：10W ； 
8、外壳防护等级：IP21；
9、外形尺寸：≥2235x248x130mm；
	3200
	3200

	20
	多道移液器（1-10μL）
	1
	支
	符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松；
2、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；
3、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合。
4、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。
5、小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度。
6、白色背景，黑色超大数字显示。
7、采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外消毒；
8、量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变；
9、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；

10、规格：1-10μL，八道
	6800
	6800

	21
	多道移液器（5-50μL）
	1
	支
	符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松；
2、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；
3、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合。
4、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。
5、小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度。
6、白色背景，黑色超大数字显示。
7、采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外消毒；
8、量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。
9、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；

10、规格：5-50μL，八道
	6800.00 
	6800

	22
	低温保存箱
	1
	台
	1.样式：立式；

2.容积：＞526L； 

3.温度范围：-10～-25℃；

4.外部材料：喷涂钢板；

5.内部材料：喷涂钢板；

7.箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，保温材料厚度≥95mm；

8.内部结构：每个间室≥2个浸塑搁架；每个间室≥9个抽屉；

9.把手：2个具备泄压功能的铝合金把手；

10.脚轮：共4个,带2个调平脚，可固定箱体；

11.检测孔：2个，直径为25mm；

12.制冷系统：采用铜盘管蒸发器；

13.显示方式：LED数码显示屏；

14.温度控制：采用微电脑控制系统；精准的电子温度控制及显示，精度0.1℃；
15.报警系统：具备高低温报警、环温高报警、门开报警、传感器故障报警、断电报警等报警功能；

16.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

17.电器安全：具备键盘锁定、密码保护、断电保护、延时启动功能；

18.上下间室分别采用独立的制冷系统，双LED数码温控器，可分别对上下间室独立控温；

19.产品资质要求：具备医疗器械注册证；

20.生产厂商资质要求：具备医疗器械生产许可证，ISO9001质量管理体系认证，ISO13485医疗器械质量管理体系认证，                                                                    ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证。
	25000.00 
	25000.00 

	23
	电泳仪
	1
	台
	一、电泳仪：
1.在工作状态中，可以实时微调；
2.微电脑智能控制；
3.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间；
4.采用开关电源输出；
5.具有存储记忆功能；
6.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能；
7.外形尺寸(W×D×H)：＞230×290×90mm；
8.并联输出：4组；
9.输出范围(显示分辨率)：6～400V(1V), 4～400mA(1mA),240W；
10.可选配 2.4GHz WiFi 模块；
11.通过手机APP实时监控电源工作状态，实时控制电压电流等参数，远程开关报警

二、核酸电泳槽：

1.外形尺寸(L×W×H)：310×150×120mm；
2.凝胶规格(W×L)：大胶120×120mm；小胶60×60mm；宽胶120×60mm；长胶60×120mm；
3.试样格：2+3 齿(2.0mm厚)；6+13齿，8+18齿(1.0mm、1.5mm厚)；11+25齿(1.0mm厚)可用排枪加样；
4.缓冲液总量：650mL；
5.配置要求：电泳仪(主体)1个，电泳仪(上盖)1个，电泳导线1副，制胶器1个，60×60mm凝胶托盘2个，60×120mm凝胶托盘1个，120×60mm凝胶托盘1个，120×120mm凝胶托盘1个，1.0mm25齿(11齿)试样格4把，1.5mm13齿(6齿)试样格1把，1.0mm13齿(6齿)试样格1把，1.5mm18齿(8齿)试样格1把，1.0mm18齿(8齿)试样格1把，2.0mm3齿(2齿)试样格1把
	5000.00 
	5000.00 

	24
	酶标仪
	1
	台
	★1、波长：400-1000nm，8个滤光片位置（标配405、450、490、625nm）；
2、吸光度范围：0.0-4.5A；
3、检测通道：8通道光纤；
4、测量方式：单波长或双波长控制测量；
5、计算方式：吸光度法、定性计算、定量计算；
★6、测试速度：≤5秒（单、双波长）,96孔板；
7、稳定性：≤0.01A；

8、重复性：≤0.005A；
9、显示方式：中文；
10、存储容量：可存储≥450个检测程序和≥800次96孔板检测结果；
11、光源：长寿命LED冷光源；
12、操作界面：6.8英寸触摸屏界面；
13、打印：内置热敏打印机；
14、配套性：提供同品牌免疫试剂项目，至少满足乙肝五项、丙肝、梅毒、艾滋检测项目（需要提供相关注册证件）
	35000
	35000

	25
	洗板机
	1
	台
	性能参数要求：
1、洗板的类型：96孔板（U,V或平底板）；
2、洗头：8道或12道；
3、自检功能：具备；
4、吸排液方式：正负压方式，双泵控制吸排液；
5、液面感应及报警：具备液面感应装置，可及时进行报警处理；
6、程序内存：≥100个洗板程序；
7、通道数：≥2通道；
8、液体容器：2L洗液瓶，2L缓冲瓶，2L废液瓶；
9、用户界面：触摸式按键，液晶显示屏；
10、清洗次数：1－10遍，可预置；
11、残液量：一点吸液法≤1ul，二点吸液法≤0.6ul；
12、加液精度：CV≤2%
13、浸泡时间：0－10min，可预置
14、加液量：0—4200ul(每次递增≤50ul)
二、配置要求：
1、主机一台；

2、8道和12道清洗头各一个。
	32000
	32000

	26
	▲自动高压灭菌锅
	1
	台
	★1. 腔内容积：≥85L；灭菌腔直径≥40㎝，可放入直径≥37㎝，高度≥56㎝的灭菌架;

2. 压力容器设计压力≥0.40Mpa，设计温度≥153℃，压力容器设计使用年限≥20年；压力容器质保10年，质保期出现质量问题免费更换;

3.安全阀起跳压力（最大使用压力）：≥0.30Mpa（提供检定合格证）；

4. 压力表量程：0-0.5Mpa；

★5. 灭菌工作温度105-138℃，具备定时和预约功能，定时灭菌时间范围可在1-6000分钟，预约灭菌时间范围可在0-15天；

6.灭菌工作模式：可预置≥8种灭菌工作程序；

7.腔盖和台面扶手材料应有防烫功能，内部材料应是SUS304不锈钢；

8.开关盖方式：上掀式开盖，下压式关盖；

★9、腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开时与灭菌腔可达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险；
10.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；

11.安全装置≥9种以上（包含且不限以下装置）：闭盖检查系统、缺水保护、自动故障检测系统、电动式双内锁、八柱均分、冷却锁开启温度设置、过压双重保护、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护、后台安全测试程序等；

12. 排汽方式≥6种，可设定不同排汽速度，保证液体在排气降温不会溢出；

13. 高压灭菌器生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供压力容器制造许可证）；灭菌器生产厂家与特种设备(压力容器)制造商需一致（提供特种设备(压力容器)制造许可证）；
★14. 多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证了仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态；

★15. 干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护方式， 避免单一保护方式带来误判；

16.产品具有医疗器械注册证；
17.附件:不锈钢提篮2个,不锈钢提桶1只，备用压力表1个，备用安全阀1个；

18.供应商需协助采购人办理《特种设备使用登记证》，并到相关质检部门完成备案手续。
	76000.00 
	76000.00 


第七章  投标文件格式

资格审查部分封面

怒江州疾病预防控制中心核酸检测实验室设备采购项目

（项目编号： ）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
     （电子签章或电子签名）
日期：      年     月     日

附件一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供扫描件）。
附件二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人须提供财务状况报告： 

①提供近三年任意一年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注） ，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

附件三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

附件四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2023年至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（提供扫描件）。
附件五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：        （采购人）

 （投标人自行承诺及说明，内容自拟）               

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章或电子签名）
日期：     年
  月    日
注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件六、其他

1、根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，同时须提供所投产品制造商的医疗器械生产许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投医疗器械；其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。

2、本项目不接受联合体投标（提供扫描件）。

3、招标文件要求及投标人认为需要提交的其他资格证明材料。

怒江州疾病预防控制中心核酸检测实验室设备采购项目

（项目编号：）

投 标 文 件

商务技术部分

投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
     （电子签章或电子签名）
日期：      年     月     日

附件一、开标一览表

项目名称：怒江州疾病预防控制中心核酸检测实验室设备采购项目

项目编号： 

	投标总价（元）
	合同履行期限
	交货方式
	质保期
	投标保证金

	
	
	
	
	形式
	金额（元）

	小写：
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）：
	


注：此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章或电子签名）
日期：     年
  月    日
附件二、投标函

             （采购人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）（项目编号：）招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。

1、我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2、本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。
3、我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

（3）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5、                （其他补充说明）。
投 标 人：
                         （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
      （电子签章或电子签名）

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                                                                                                                  
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

附件三、法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

投标人：
           （电子签章）
日  期：     年   月   日
	法定代表人（单位负责人）身份证正面
	法定代表人（单位负责人）身份证反面


附件四、授权委托书

本人             （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投 标 人：                        （电子签章）
法定代表人（单位负责人）：           （电子签章或电子签名）
身份证号码：                            
委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


附件五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书（若有）、开户许可证或基本存款账户信息等。

附件六、投标保证金

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。

附件七、商务条款偏离表和技术规格偏离表

（一）商务条款偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	 
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	
	
	
	

	5
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	
	
	
	


注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”
（二）技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件

条款号
	招标技术规格及要求
	投标技术

规格及要求
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1、序号应对招标文件第六章《采购需求》中的序号。

2、投标人根据招标文件第六章《采购需求》中的技术规范、要求作出全面、真实的反映，技术规范、要求逐条对应答复，并在“投标产品品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明详细情况，诸如“已知”、“理解”、“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的。投标文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等，不接受非生产制造商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

3、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡提供技术、服务的实际响应情况高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。（注：各投标人必须按所投产品主要技术指标，参数性能等如实填写，有瞒报或虚报的，一经证实，其响应文件将视为无效响应文件，并追究法律责任。）
4、投标人可根据招标文件技术、服务规范要求拓展本表，但不得改变格式。 

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章或电子签名）
日期：     年
  月    日
附件八、分项报价表

	序号
	货物名称
	制造商/生产厂商名称
	型号和规格
	数量
	投标单价
	总价
	备注

	1
	 
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价：       元（大写：           ）


投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章或电子签名）
日期：     年
  月    日
附件九、类似项目业绩表

	序号
	合同名称
	合同总价
	使用单位名称
	使用单位联系人及联系电话
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	      
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：类似业绩须提供中标通知书（成交通知书）或合同或交货移交验收证明材料（原件扫描件）。

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章或电子签名）
日期：     年
  月    日
附件十、供货计划安排验收方案

包含但不仅限于以下内容（格式自拟）：

①供货流程；②供货时间保证措施；③ 供应渠道；④供货服务承诺

附件十一 、质量保证措施

附件十二 、售后服务承诺

附件十三、其他资料

（一）投标人能享受政策优惠的证明材料

（二）招标文件要求提交的其他资料

（三）投标人认为需要提交的其他资料

中小企业声明函
 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ）46号）的规定，本公司参加       （单位名称） 的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1.        （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称）， 属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）:

日 期:

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：

监狱企业证明文件格式

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。
