云南德昭工程管理有限责任公司                                                    招标文件

昭通市中医医院康复医院汉语失语症心理语言评价与训练系统等一批医疗设备采购

[image: image1.png])

YNDZ



招 标 文 件
招标编号：DZCH20240021
采   购   人：昭通市中医医院

采购代理机构：云南德昭工程管理有限责任公司

日        期：2024年11月
目 录
3第一章  招标公告


3一、项目基本情况


5二、投标人的资格要求


6三、获取招标文件


7四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


7五、公告期限


7六、其他补充事宜


8七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


9第二章  投标人须知


9投标人须知前附表


141、总则


152、招标文件


163、投标文件


184、投标


195、开标


196、资格审查


197、评标


208、中标和合同


219、询问与答复


2110、质疑接收、回复


2211、纪律和监督


2312、需要补充的其他内容


24第三章  资格审查


26第四章  评标办法（综合评分法）


36第五章  合同条款及格式


37第六章  招标内容及需求


68第七章  投标文件格式


68资格审查部分


69附件一、具有独立承担民事责任的能力


69附件二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


69附件三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


69附件四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


70附件五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录


71附件六、其他


72商务技术部分


73附件一、开标一览表


74附件二、投标函


75附件三、法定代表人（单位负责人）身份证明书


76附件四、授权委托书


77附件五、投标人基本情况表


78附件六、投标保证金


79附件七、商务条款偏离表和技术规格偏离表


81附件八、分项报价表


82附件九、类似项目业绩表


83附件十、商务部分


84附件十一、其他资料



 

第一章  招标公告

昭通市中医医院康复医院汉语失语症心理语言评价与训练系统等一批医疗设备采购
招标公告
项目概况
昭通市中医医院康复医院汉语失语症心理语言评价与训练系统等一批医疗设备采购的潜在投标人应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年1月20日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、招标编号：DZCH20240021。
2、项目名称：昭通市中医医院康复医院汉语失语症心理语言评价与训练系统等一批医疗设备采购。
3、预算金额：147.84万元。
4、最高限价：113.703万元。
5、采购需求：

	序号
	是否允许进口
	设备名称
	数量
	计量

单位
	交货地点

	1
	否
	汉语失语症心理语言评价与训练系统
	1 
	套
	昭通市中医医院

	2
	否
	注射泵
	2 
	台
	

	3
	否
	输液泵
	2 
	台
	

	4
	否
	心电监护仪
	3 
	台
	

	5
	否
	震荡排痰仪
	1 
	台
	

	6
	否
	中频治疗仪
	2 
	台
	

	7
	是
	超声波治疗仪
	1 
	台
	

	8
	否
	除颤仪
	1 
	台
	

	9
	否
	吞咽神经和肌电刺激仪
	1 
	台
	

	10
	否
	极超短波治疗仪
	1 
	台
	

	11
	否
	熏蒸治疗机
	1 
	台
	

	12
	否
	脑循环电刺激仪
	1 
	台
	

	13
	否
	空气波压力治疗仪
	2 
	台
	

	14
	否
	智能康复训练系统（儿童下肢矫正型）
	1 
	台
	

	15
	否
	OT综合训练工作台
	1 
	台
	

	16
	否
	训练用阶梯（双向）
	1 
	台
	

	17
	否
	股四头肌训练椅
	1 
	台
	

	18
	否
	重锤式手指肌力训练桌
	1 
	台
	

	19
	否
	电动升降PT床
	3 
	台
	

	20
	否
	多体位医用诊疗床
	1 
	台
	

	21
	否
	牵引网架（网架和床）
	1 
	台
	

	22
	否
	颈腰椎多功能牵引床
	1 
	台
	

	23
	否
	联动升降平衡杠
	1 
	台
	

	24
	否
	电动起立床
	2 
	台
	

	25
	否
	站立架
	1 
	台
	

	26
	否
	四肢联动康复训练器（成人）
	1 
	台
	


注：具体内容详见《招标文件》“第六章 采购内容及需求”
6、交货期：自合同签订之日起90日历天内。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不划分标段。
二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2022年或2023年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具有药品监督管理部门核发的《医疗器械生产（或经营）许可证》，且生产（或经营）范围须包含对应医疗器械（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）及国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定），并提供对应的医疗器械注册证及附件，不在《医疗器械分类目录》内的不作要求。

3.2投标人若为代理商或经销商且所投产品为进口的，须提供制造商至投标人的逐级别授权书（原件）或代理证书（扫描件），并且对制造商所作的所有承诺负完全责任。如果授权书中明确规定不能转授权的，转授权无效，视为未提供授权书；不接受制造商的分公司出具的授权书。

3.3本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件

1、时间：2024年12月30日至2024年1月7日，每天上午06时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。
3、方式：网上获取，具体要求：凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它采购资料（电子招标文件，格式为*.ZCZBJ），未在云南省公共资源交易电子服务系统办理企业数字证书的企业，需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，网上办理数字证书，并在云南省公共资源交易电子服务系统完成注册通过后，便可获取招标文件。交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务QQ：4009618998。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2024年1月20日14时30分（北京时间）。

2、地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。开标地点：“政采云”平台开标大厅。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、开标方式：网上远程开标。

2、是否需要缴纳投标保证金：是。
3、保证金缴纳金额（元）：10000.00元。
4、保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式。
5、保证金缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间。
6、其他：

6.1本次招标公告在云南省政府采购网（网址：http：//www.yngp.com/）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。

6.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

6.3获取招标文件方式：有意参加投标的投标人需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，投标人需要在政采云平台绑定数字证书（CA），并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。

注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys需要注意的是，如果投标人之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，投标人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：昭通市中医医院

地址：昭阳区团结路西延长线26号

联系方式：臧老师 0870-2245050
2、采购代理机构信息

名称：云南德昭工程管理有限责任公司

地址：云南省昆明市盘龙区万宏嘉园沣苑（地块三）B座9层901
联系方式：15887233007
3、项目联系方式

项目联系人：杨建秋

电话：15887233007
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：昭通市中医医院

地址：昭阳区团结路西延长线26号

联系方式：臧老师 0870-2245050

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：云南德昭工程管理有限责任公司

地址：云南省昆明市盘龙区万宏嘉园沣苑（地块三）B座9层901

联系方式：杨建秋15887233007

	1.1.4
	项目名称
	昭通市中医医院康复医院汉语失语症心理语言评价与训练系统等一批医疗设备采购

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《采购内容及需求》的具体内容

	1.3.2
	交货期、质保期
	交货期：自合同签订之日起90日历天内。
质保期：详见第六章《招标内容及需求》

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：采购人指定地点。

交货方式：现场交货。

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：/ 。

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织

□组织，考察时间：      年   月   日（在招标文件提供期限截止后，开标前）

考察集中地点：/。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	澄清、修改等内容

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	最高投标限价
	□无

☑有，最高投标限价：详见第一章“招标公告”

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	（1）本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货品备件的价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、中标服务费等所需全部费用。

（2）投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（3）中标服务费：按差额定率累进法，各标段根据下表计算标准计算中标人以中标合同金额为计算基数，按货物类收费标准的80%计算后向云南德昭工程管理有限责任公司交纳中标服务费。签订采购合司时，中标人应向采购人出示中标通知书原件，并经采购人和采购代理机构确认后方可签订采购合同。

[image: image2.png])

YNDZ



服务类型

[image: image3.png])

YNDZ



[image: image4.png])

YNDZ



费率
中标金额（万元）
货物招标

服务招标

工程招标

100以下

1.5%

1.5%
1.5%
100-500

1.1%
0.8%
0.7%
500-1000

0.8%

0.45%
0.55%
1000-5000

0.5%
0.25%
0.35%
5000-10000

0.25%
0.1%
0.2%
10000-100000

0.05%
0.05%
0.05%
1000000以上

0.01%
0.01%
0.01%
账户名称：云南德昭工程管理有限责任公司

开户银行：广发银行股份有限公司昆明万宏支行

账    号：9550880211814500143

财务电话：0871-65847486

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。

	3.4.1
	投标保证金
	（1）投标保证金的金额：10000.00元。
（2）账户名称：云南德昭工程管理有限责任公司

（3）开 户 行：广发银行股份有限公司昆明万宏支行

（4）账    号：9550880211814500143

（5）财务电话：0871-65847486
（6）提交截止时间：同投标文件提交截止时间

（7）提交方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式
（8）有效期限：投标保证金在响应有效期内保持有效

（9）注意事项：

汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“保2024000”

（10）投标保证金的退还要求：

①为保证投标人在规定时间内能及时有效的退还投标保证金，须在提交投标文件时提交投标人的开户许可证或基本存款账户信息或投标保证金缴纳凭证复印件；

②未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，未中标投标人无需到采购代理机构现场办理；

③中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；请中标人及时将与采购人签订的合同书扫描件发至采购代理机构，由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，中标人无需到采购代理机构现场办理。

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件

投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章

	3.5.3
	电子投标文件的编制要求
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； 

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示； 

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目招标公告附件； 

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。 

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介

公告期限：1 个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：               等非现金形式提交；

履约保证金的金额：

☑不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）；

（2）信用信息查询的截止时点：投标截止时间当天评标前；

（3）信用信息查询渠道：“信用中国网”、“中国政府采购网”；

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效；

（6）采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	
	补充2
	进口产品：优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	12.5
	核心产品
	超声波治疗仪


1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式
1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）采购内容及需求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。应当从其基本账户转出并在投标文件中附上开户许可证或基本存款账户信息或投标保证金缴纳凭证。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

3.5.3电子投标文件的格式见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4、投标

4.1投标文件加密要求

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。

5、开标

5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

5.3开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持。

（2）开标：顺序按照“政府采购云平台”自动提取所有投标人的顺序当众开标。

（3）唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（4）开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7、评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8、中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5签订合同

8.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9、询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10、质疑接收、回复

   10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

联系部门：云南德昭工程管理有限责任公司。

联系电话：15887233007
通讯地址：云南省昆明市盘龙区万宏嘉园沣苑（地块三）B座9层901
10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复

采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11、纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制采购需求；

（2）采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）在规定时间内确定中标人；

（4）不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

12、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人（和/或）采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。各标段合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：采购人（和/或）采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	资格审查标准
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1、具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一：

①提供2022年或2023年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.2投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无。

	
	本项目的特定资格要求
	1、投标人应具有药品监督管理部门核发的《医疗器械生产（或经营）许可证》，且生产（或经营）范围须包含对应医疗器械（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）及国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定），并提供对应的医疗器械注册证及附件，不在《医疗器械分类目录》内的不作要求。

2、投标人若为代理商或经销商且所投产品为进口的，须提供制造商至投标人的逐级别授权书（原件）或代理证书（扫描件），并且对制造商所作的所有承诺负完全责任。如果授权书中明确规定不能转授权的，转授权无效，视为未提供授权书；不接受制造商的分公司出具的授权书。

3、本项目不接受联合体投标。


第四章  评标办法（综合评分法）

一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份信息，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对投标文件进行比较和评价。

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

（一）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（二）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（四）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（六）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

（八）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

（一）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

（二）全面分析，综合评审。

（三）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

（一）符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

1、符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	交货期、质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


（二）澄清有关问题

1、投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（总价或单价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）商务和技术评估、综合比较与评价

1、同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2、小微企业优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件工业行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行。
3、监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4、残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5、节能产品及环境标志产品政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

6、综合评分方式

	评分因素
	权重
	分值分配

	投标报价
	0.30
	30分

	产品技术参数
	0.50
	50分

	商务部分
	0.15
	15分

	业绩
	0.05
	5分

	合计
	1.00
	100分


具体商务技术评审细则如下：

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	商务技术评审标准
	F1-投标报价评审

（满分30分）
	根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

（1）算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

（2）政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

（3）评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

（4）得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	
	F2-产品技术参数评审

（满分50分）
	（1）（满分35分）投标产品重要技术参数完全满足招标文件要求的得35分，不满足招标文件要求的在35分的基础上按35-3n（n为不满足项数）进行扣减，扣完为止。其中n为重要技术参数的项数；

（2）（满分15分）投标产品一般技术参数完全满足招标文件要求的得15分，不满足招标文件要求的在15分的基础上按15-1m（m为不满足项数）进行扣减，扣完为止。其中m为一般技术参数的项数。

注：

1、计算后四舍五入，保留2位小数，所投产品技术参数所指招标文件第六章《招标内容及要求》中的“1、产品技术参数”
2、投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。第六章《招标内容及要求》标注“★”为重要技术参数，非“★”为一般技术参数；

	
	F3-商务部分评审

（满分15分）
	1、售后服务承诺及培训计划（满分10分）

（1）售后服务承诺（5分）

①投标人的售后服务承诺完全合理、针对性强，质保期优于招标文件要求，能完全满足本项目实际要求且有具体的违约责任承诺及保障措施阐述详细的得5分；

②投标人的售后服务承诺合理、针对性较强，能满足本项目实际要求且有较具体的违约责任承诺及保障措施阐述较详细的得4分；

③投标人的售后服务承诺较合理、有一定针对性，能基本满足本项目实际要求，有一定的违约责任承诺及保障措施的得3分；

④投标人的售后服务承诺不清晰、针对性弱，违约责任承诺及保障措施阐述不够清晰的得2分；

⑤投标人的售后服务承诺不合理、无针对性，违约责任承诺及保障措施阐述不清晰的得1分；
⑥未对售后服务承诺做任何说明的不得分。

（2）培训计划（5分）

①投标人的培训计划合理、全面，针对性强，完全满足本项目实际要求的得5分；

②投标人的培训计划较合理，针对性较强，满足本项目实际要求的得4分；
③投标人的培训计划基本合理，有一定针对性，基本满足本项目实际要求的得3分；

④投标人的培训计划不够合理，针对性弱，难以满足本项目实际要求的得2分；
⑤投标人的培训计划不合理、不全面，无针对性，无法满足本项目实际要求的得1分；

⑥未对培训计划做任何说明的不得分。

2、质量承诺及保证措施（满分5分）

①质量承诺及保证措施具体、详细且完全满足招标文件要求，有具体的违约责任承诺且针对性强，对货物质量及安装工作质量有具体、详细阐述的得5分；

②质量承诺及保证措施较具体且满足招标文件要求，有较具体的违约责任承诺且针对性较强，对货物质量及安装工作质量有较具体、较详细阐述的得4分；
③质量承诺及保证措施基本得当且基本满足招标文件要求，有一定的违约责任承诺且有一定针对性，对货物质量及安装工作质量有一定阐述的得3分；
④质量承诺及保证措施不够具体且难以满足招标文件要求，违约责任承诺不够具体且针对性弱，对货物质量及安装工作质量阐述不够清晰的得2分；

⑤质量承诺及保证措施不具体且无法满足招标文件要求，违约责任承诺不具体且无针对性，对货物质量及安装工作质量无阐述的得1分；

⑥未提供质量承诺及保证措施的不得分。

	
	F6-业绩评审
（满分5分）
	近三年（2021年1月1日至今）每承担过1个类似供货业绩的得2.5分，分数加满为止。
注：类似业绩须提供中标通知书（成交通知书）或合同或交货移交验收证明材料。


（四）得分汇总

1、评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2、除投标价格得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3、统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。

4、得分汇总：各项评分因素得分总和即为投标人最后得分。

5、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按F2-产品技术参数评审得分由高到低的顺序排列，依次类推。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

第五章  合同条款及格式

说明：合同格式仅供参考，以中标人与招标人最终协商确定的合同格式为准。
政府采购货物买卖合同

项目编号：                
项目名称：           XXX             
合同编号：                                  
甲    方：      昭通市中医医院       
乙    方：              XXX                

签订时间：            年     月     日      
第一节  政府采购合同协议书

甲方（全称）：  昭通市中医医院     
乙方（全称）：        XXX          
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1、项目信息

（1）采购项目名称：      XXX        
     采购项目编号：      XXX        
（2）采购计划编号：                 
（3）项目内容：

	序号
	产品名称
	规格型号
	生产制造商名称、国别
	数量
	单位
	单价（元）
	总金额

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：


注：产品品牌、型号、价格等信息需由甲乙双方完全确认。

（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                   (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

      本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是   (否

      若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

      中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

      中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是    (否
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：(是    (否

（10）是否涉及节能产品：(是   (否

      是否涉及环境标志产品：(是   (否

      是否涉及绿色产品：(是   (否 

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2、合同金额

（1）合同金额小写：¥                                 
             大写： 人民币                          

注：包括但不限于设备款、运费、增值税、商检费、保险、安装调试及售后服务所产生的一切费用。

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(分期付款：

（1）付款方式。第一阶段：本合同签订生效，所有设备安装调试验收合格并收到乙方正式发票等资料后一个月内支付合同总价的30%；第二阶段：所有设备验收合格满半年后且无质量等问题支付合同总价的60%；第三阶段：所有设备验收合格满一年后支付合同总价的5%；第四阶段：剩余合同总价的5%，所有设备质保到期后一次付清。（具体以甲乙双方合同谈判商定为准）。

（2）乙方合同货款的唯一有效收款账户信息为：

户    名：           XXX                
开 户 行：           XXX                

银行帐号：           XXX                
（3）甲方支付的所有款项，均应以收到乙方开具的正式发票为前提。

3、合同履行

（1）交货时间：自合同签订之日起XX日内。
（2）履约地点：昭通市中医医院（昭阳区团结路西延线26号）。
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

（4）分期履行要求：根据甲方要求进行供货并完成安装、调试、培训等工作，乙方向甲方交验设备时，应同时提供该设备符合国家标准且甲方认可的第三方检验报告，检测费用由乙方承担；对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担）。
4、合同验收

（1）验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

验收主体：昭通市中医医院（昭阳区团结路西延线26号）。
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是  (否

验收组织的其他事项：无
（2）履约验收时间：供货完成后一个月内完成验收工作。 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                   (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：①设备由乙方负责完好的运输到甲方指定交货地点，并承担相应的运输费、保险费、装卸费等；②甲、乙双方共同对设备进行开箱检验，若发现设备出现数量、外观等问题，乙方需在7天内，进行补足或退、换货等处理措施。若在该期限内，乙方不能按照甲方要求交付设备，视为乙方违约，甲方有权拒收或单方面解除本合同，同时可要求乙方承担相应的违约责任；③交付设备首先应符合国家相应的技术标准要求，其次还应符合甲方的具体技术要求，双方在共同验收合格后，应在“验收报告”上签字确认。
（5）履约验收的内容：满足国家、相关行业标准，进行产品外观检查验收、数量验收、质量验收、完成项目现场交付工作。①检查产品内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。②检查货物外表有无残损、锈蚀、碰伤等。③以供货合同和装箱单为依据，检查产品的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。④对不符合验收要求的货物，甲方有权拒绝签收并要求更换符合要求的产品。
（6）履约验收标准：验收以采购合同、招标文件、投标文件及其相关补充文件、国家或行业相关标准等为验收的主要依据。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。
5、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。
7、合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： XXXX 年  XX  月  XX  日

合同订立地点： 昭通市中医医院 
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节  政府采购合同通用条款

1、定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2、合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3、履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4、甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5、乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6、合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7、货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8、质量标准和保证

8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9、权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10、知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11、保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12、合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13、履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14、售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15、违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16、合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17、合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18、不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19、解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20、政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21、法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22、通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23、合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节  政府采购合同专用条款

	第二节  第 1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节  第 1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节  第 4.4 款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	验收后30日内

	第二节  第 4.6 款
	约定甲方承担的 其他义务和责任
	货物到达甲方指定交货地点后，甲方负责组织人员对货物进行验收，并按约定出具《验收报告》，但该《验收报告》不代表最终质量认可。



	第二节  第 5.4 款
	约定乙方承担的 其他义务和责任
	1、乙方负责提供产品和制造商的信息并确保所提供信息的真实性和准确性。

2、乙方须确保货物的安全性及合法性，应提供设备的出厂检验报告、检验合格证及配置、装箱单、出口检验检疫证明等，并保证所有手续皆符合国家有关政策法规的规定。

3、乙方须做好设备的安装、调试及约定的售后、质保服务工作。

4、由于甲方场地准备不及时或不符合条件所引起的延迟交货，乙方不承担延迟履行的违约责任。



	第二节  第 6.1 款
	履行合同义务的顺序包装特殊要求
	无

	第二节  第 7.1 款
	指定现场
	采购人指定地点

	第二节  第 7.2 款
	运输特殊要求
	无

	第二节  第 7.3 款
	保险要求
	有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

	第二节  第8.2（1）项
	质量保证期
	XX年（具体为：XXX）

	第二节  第 8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	7日内

	第二节  第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节  第 12.2 款
	合同价款支付时间
	第一阶段：本合同签订生效，所有设备安装调试验收合格并收到乙方正式发票等资料后一个月内支付合同总价的30%；第二阶段：所有设备验收合格满半年后且无质量等问题支付合同总价的60%；第三阶段：所有设备验收合格满一年后支付合同总价的5%；第四阶段：剩余合同总价的5%，所有设备质保到期后一次付清。甲方支付的所有款项，均应以收到乙方开具的正式发票为前提（具体以甲乙双方合同谈判商定为准）。



	第二节  第 13.2 款
	履约保证金不予退还的情形
	无

	第二节  第 13.3 款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	无

	第二节  第 14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	1、乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2、如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责更换新设备，所产生的一切费用由乙方负担，依据本条经更换的设备质保期自更换完成，交付并验收合格后重新起算。



	第二节  第 14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节  第 14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1、乙方提供所签订的XXX 等5个设备为期X年的质保期，其余设备为期X年的质保期。质保期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，质保期内，乙方为相应设备更换零配件及安排工程师维修不向甲方收取任何费用。

2、乙方在接到甲方人员报修时应及时处理，一般故障由乙方专业工程师通过电话指导的方式，指导甲方人员进行排除和修复；如属重大故障或甲方认为需要现场处理的，乙方应派工程师到现场进行修复，时间为2小时内响应，24小时内到达现场，72小时内完成维修并保证甲方设备恢复正常使用；乙方接到甲方通知后，如未在约定时间内答复或者进行维修的，甲方可自行组织维修，由此产生的费用均由乙方承担。

3、乙方提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质保期届满，若设备需维修、保养，乙方应以最优惠且低于市场价的价格向甲方提供服务，若需更换配件等，双方可协商签订新的协议。



	第二节  第 15.1 款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1、若发现设备出现数量、外观、质量等问题，乙方应在7天内进行补足或退、换货等处理。乙方如在约定时间内不能及时解决，由此所造成的全部损失由乙方承担。

2、质保期届满后，若设备需维修、保养等，乙方应以最优惠且低于市场价的价格向甲方提供服务，甲方只支付材料成本费，乙方应免除维修工时费等费用。



	第二节  第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1、若乙方因单项货物或总项目不能按合同约定时间交付，应提前5天内向甲方书面说明延迟交货情况并经甲方同意，否则视为乙方违约，乙方需承担违约责任并承担因此给甲方造成的一切损失。

2、乙方单项货物逾期交付的，乙方应按单项货物中标金额每天2%向甲方支付违约金；合同中单项货物逾期交付超过30天的，视为单项违约，甲方有权终止单项设备供货，乙方应向甲方支付单项货物中标金额20%的违约金。

3、乙方超过合同金额30%以上货物逾期交付的，视为总项目逾期，乙方应按合同总价每天3‰向甲方支付违约金；总项目逾期交付超过30个天的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。



	第二节  第 15.3 款
	逾期付款利息
	无

	第二节  第15.4 款
	其他违约责任
	1、甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款项的，由甲方向乙方支付合同总价1%的违约金。甲方未按照合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额1‰的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的1%。

2、乙方所交付的设备品种、规格、型号不符合合同约定的，甲方有权拒收，若乙方未在甲方拒收之日起七日内更换补齐的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

3、在乙方承诺的质保期内,若设备出现质量问题，经乙方更换后设备仍不能达到合同约定质量标准的，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并向甲方支付单项设备中标金额20%的违约金，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4、乙方未履行本合同约定的义务或违反响应文件/投标文件中相关承诺的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，乙方仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方任何一项违约责任的，并不表明甲方放弃追究乙方该项责任或其他违约责任。

6、若乙方未能在约定的时间提供服务（维护、质保、指导或培训等），甲方有权寻找第三方代替乙方履行，所产生的费用由乙方承担，甲方有权从合同尾款中扣除相关费用，不足部分，甲方有权要求乙方补齐。



	第二节  第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为云南省昭通市昭阳区 ；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。



	第二节  第 23.1 款
	其他专用条款
	l、甲、乙双方中的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同所约定的义务时，应及时向对方书面告知不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失。

2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，若补充协议与本合同具有冲突之处，以补充协议为准。

3、甲乙双方在本合同履行过程中若发生争议，应先友好协商，协商不成时，任何一方均有权向云南省昭通市昭阳区人民法院提起诉讼。因诉讼产生的包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保全费、公证费、鉴定费、评估费均由违约方承担。

 


第六章  招标内容及需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：满足医院各使用科室医疗设备的配置技术需求。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人为小型或微型企业供货的，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，招标人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行。

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）节能环保政策：按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》等有关法律法规的规定执行。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	序号
	是否允许进口
	设备名称
	数量
	计量

单位
	质保期
	交货地点

	1
	否
	汉语失语症心理语言评价与训练系统
	1 
	套
	不少于1年
	昭通市中医医院

	2
	否
	注射泵
	2 
	台
	不少于1年
	

	3
	否
	输液泵
	2 
	台
	不少于1年
	

	4
	否
	心电监护仪
	3 
	台
	不少于1年
	

	5
	否
	震荡排痰仪
	1 
	台
	不少于1年
	

	6
	否
	中频治疗仪
	2 
	台
	不少于1年
	

	7
	是
	超声波治疗仪
	1 
	台
	不少于1年
	

	8
	否
	除颤仪
	1 
	台
	不少于1年
	

	9
	否
	吞咽神经和肌电刺激仪
	1 
	台
	不少于1年
	

	10
	否
	极超短波治疗仪
	1 
	台
	不少于1年
	

	11
	否
	熏蒸治疗机
	1 
	台
	不少于1年
	

	12
	否
	脑循环电刺激仪
	1 
	台
	不少于1年
	

	13
	否
	空气波压力治疗仪
	2 
	台
	不少于1年
	

	14
	否
	智能康复训练系统（儿童下肢矫正型）
	1 
	台
	不少于1年
	

	15
	否
	OT综合训练工作台
	1 
	台
	不少于1年
	

	16
	否
	训练用阶梯（双向）
	1 
	台
	不少于1年
	

	17
	否
	股四头肌训练椅
	1 
	台
	不少于1年
	

	18
	否
	重锤式手指肌力训练桌
	1 
	台
	不少于1年
	

	19
	否
	电动升降PT床
	3 
	台
	不少于1年
	

	20
	否
	多体位医用诊疗床
	1 
	台
	不少于1年
	

	21
	否
	牵引网架（网架和床）
	1 
	台
	不少于1年
	

	22
	否
	颈腰椎多功能牵引床
	1 
	台
	不少于1年
	

	23
	否
	联动升降平衡杠
	1 
	台
	不少于1年
	

	24
	否
	电动起立床
	2 
	台
	不少于1年
	

	25
	否
	站立架
	1 
	台
	不少于1年
	

	26
	否
	四肢联动康复训练器（成人）
	1 
	台
	不少于1年
	


1、产品技术参数：

设备一：汉语失语症心理语言评价与训练系统

产品适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍（失语症）、吞咽障碍进行治疗。

总体功能要求：

1、根据汉语语言加工理论编制，包括汉语失语症心理语言评价、训练两大部分。

2、采用形象直观的流程图进行导航，便于治疗师快速选择评价与训练方法。

3、采用独立模块式设计的评价与训练方法，针对性强、易于扩充、操作简便、人机界面友好。

4、评价与训练结合紧密：治疗师通过评价系统评估患者的受损情况，确定障碍产生的原因，再通过训练系统进行针对性训练。

5、评价与训练可全程录音，支持多种统计工具的数据分析。

6、评价及训练素材内容丰富，近万张图片、数十小时录制的专业播音员语音。

7、帮助文档内容翔实，操作简便，提供有每个测验模块的设计思路。

评价功能要求：

1、独立的评价方法供选择：

（1）包括名词、动词、句子理解与产生的检查系统；

（2）包括听理解、看图命名、阅读朗读、复述、书写等多方面的检查；

（3）包含听理解、阅读理解、命名等动词检查；

（4）包含功能水平、位置水平、语段产生的整合水平等方面的句子检查。

2、对患者的言语反应可录音，并计算平均反应时；

3、统计错语类型，分析反应错误性质；

4、检查结果用量化方式呈现，方便统计；

5、与汉语失语症心理语言训练系统紧密结合，可直接进行针对性训练；

心理语言训练功能要求：

1、独立的训练方法供选择：

（1）包括名词、动词、句子理解与产生的训练系统；

（2）包括听、看、读等多方面的训练；

（3）包含听理解、阅读理解、命名等动词训练；

（4）包含功能水平、位置水平、语段产生的整合等水平的等方面的句子训练；

2、对患者的言语反应可录音，并计算、记录每次训练时的平均反应时、正确率等结果；

3、与汉语失语症心理语言评价系统紧密结合，可直接进行针对性检查。

设备二：注射泵

★1.整机使用期限≥10年，需提供证明材料

★2.注射精度≤±1.8%

★3.速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h

4.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

★5.快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；

6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

★7.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

9.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

10.7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；

11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

12.全中文软件操作界面

13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

★14.支持药物库，可储存不少于5000种药物信息

★15.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

18.压力报警阈值至少15档可调

★19.压力报警阈值最低可设置50mmHg

★20.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

21.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

★22.信息储存：可存储不少于5000条的历史记录

23.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

★24.防异物及进液等级≥IP44

25.整机重量不超过1.7kg

26.满足相关标准，适合在救护车使用，需提供证明。

设备三：输液泵
★1.整机使用期限≥10年，需提供证明材料

★2.支持输血功能，并提供证明文件

★3.可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件

4.输液精度≤±5%

★5.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

6.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

★7.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

9.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

10.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式

11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

12.全中文软件操作界面

13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

★14.支持药物库，可储存不少于5000种药物信息

★15.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

18.压力报警阈值至少15档可调

★19.压力报警阈值最低可设置50mmHg

★20.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

21.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

★22.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

★23.信息储存：可存储不少于5000条的历史记录

24.电池工作时间≥5小时@25ml/h

★25.防异物及进液等级≥IP44

26.整机重量不超过1.5kg

27.满足相关标准，适合在救护车使用，需提供证明。
设备四：心电监护仪

1整机要求：

1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

★1.2≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示

★1.3屏幕标配最新电容屏非电阻屏，显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围 

1.4内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时

1.5安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

1.6监护仪设计使用年限≥10年

★1.7主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试

★1.8监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在使用说明书中清晰列举消毒剂的种类

2监测参数：

2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者；心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

2.3提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

★2.4支持房颤及室上性心律失常分析功能，必须包括：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析 

★2.5支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析

2.6提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300

★2.7支持指套式血氧探头，≥IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁

2.8提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果 

2.9配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH

3系统功能：

3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品使用说明书提供报警限自动设置规则 

3.2具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

3.3支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

★3.4具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

3.5具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

3.6支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统

3.7支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能，支持ABD呼吸氧合事件

3.8提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动

设备五：震荡排痰仪

1.质量稳定，售后服务完善

2.适用范围：肺不张、哮喘、慢性肺炎、慢性支气管炎、老年病等

3.主要部件：气动脉冲发生器、空气软管、充气背心和紧急停止开关等组成

4.定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节

5.人机交互界面：≥10.5寸操作界面，内嵌≥4寸单色高清LCD显示，中文导航式操作指引，频率、压力、时间等多参数实时显示且可调，方便观察和操作

6.按键操作：按键上有对应功能，操作简单明了

7.患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护，使用更安全

★8.充气背心：全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡；背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装，背心配有内衬，可单独拆下便于清洗

9.人体工程学排痰背心设计，提高患者舒适感

★10.患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目

★11.振动压力：0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节

12.振动频率：≤15Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节

13.标配专用台车及储物筐，台车小巧美观，移动方便、平稳。

14.主机小巧便携，质量：≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：≤350mm×240mm×240mm

15.供电电源：100-240V~，50/60Hz
设备六：中频治疗仪
1、额定输入功率：180VA±10%。

2、电压：220V±22V，频率50Hz±1Hz。

3、尺寸：515×468×980mm，允差±20mm。

4、显示方式：不小于8寸液晶触摸显示。

★5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。

6、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。

7、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

★8、中频载波波形：双向方波，脉宽50μs～500μs，允差±10％。调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

★11、干扰电

11.1、工作频率：4kHz，允差±10％。

11.2、调制频率：0.125Hz，允差±10％。

11.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

11.4、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。

★12、处方不少于100个。

13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

17、电极板温度：38～55℃，分6档可调，允差±3℃。

18、治疗时间内置于处方中，治疗结束有声音提示。
设备七：超声波治疗仪

显示：不小于7英寸大屏幕彩色触摸式液晶显示屏

★菜单语言：不少于10种语言供选择，可选中文菜单

输出频率：每一个超声波探头都可以选择1MHz和3MHz，2种频率。

输出模式：1个连续治疗模式和5个脉冲治疗模式供选择。

低BNR值（非均匀性比率）：2.4~3.0，对于治疗效果和安全性非常重要。耦合剂选择功能：既可选择一般耦合剂，也可使用药物软膏作为耦合剂。

★自动判别接触情况功能：只有当探头和皮肤表面正确接触时，机器才会输出。如果治疗中超声波耦合剂变少，系统也会提示。

★治疗探头防水设计：≥IPX7等级防水，可进行水中治疗。

多种治疗提示音的选择，也可以静音。

治疗过程中，主机蓝色灯带的显示，让治疗一目了然。

电源：AC100~240V　50/60Hz

消耗功率：85VA±10%
输出强度：连续模式　最大2W/ cm2,脉冲模式　最大3W/ cm2　

超声波脉冲频率：16Hz、48Hz、100Hz可选择

输出占空比：5%、10%、20%、30%、50%、100%连续

BNR(波束非均匀性比率)：L型大探头3.0@1MHz/2.4@3MHz，S型小探头2.9@1MHz/2.4@3MHz

ERA(探头有效辐射面积)：L型大探头5.0cm2@1MHz/6.0cm2@3MHz，S型小探头0.9cm2@1MHz/0.5cm2@3MHz

预设人体治疗部位的图谱，每个部位提供常用病例的推荐治疗程序，只需要触摸选择就可以使用，方便快捷。同时设置的急性期的无热模式和慢性期的温热治疗模式。

预设治疗程序：不少于42个

定时器：最大30分钟，计算有效治疗时间

尺寸：≥290(W)×233(D)×96(H)mm

重量：约3Kg。
设备八：除颤仪

★1.具备手动除颤、心电监护、体外起搏、自动体外除颤（AED）功能。

2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

★4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

5.可支持体内除颤功能，配置专用体内除颤附件包。使用体内除颤功能时，能量自动限制，最大不超过50J。

★6.可支持AED除颤功能，电击能量：100～360J 可配置，可电击节律VF，VT（心率>150bpm，且QRS 宽度>120ms），符合AHA2010 急救指南建议。

7.除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。

8.配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

9.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

10.可配置3/5导心电监护功能 ，波形来源心电导联线，电极板或多功能电极片可选，并具备高大T波抑制能力和24种心律失常。

11.心率测量范围：小儿/新生儿15～350 bpm，成人15-300 bpm。

12.可选配血氧饱和度监护功能，具有专利的抗运动和抗弱灌注。

13.可充电锂电池，支持≥100次以上360J除颤，≥3 小时单ECG监测。

14.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

15.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

16.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。

17.支持中文操作界面、AED中文语音提示。

18.彩色TFT显示屏≥7英寸， 分辨率≥800×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

19.不大于50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

20.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

21.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

22.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

23.符合除颤专用安全的相关标准

24.符合救护车的相关标准

25.具备良好的防水防尘性能：防水级别≥IPX4，防固体颗粒进入等级≥IP4X。

26.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m六面跌落冲击。

设备九：吞咽神经和肌电刺激仪

用于神经性吞咽障碍以及面、颈部肌肉障碍等病症的训练、修复及治疗。如脑卒中、封闭性脑伤、头部损伤、脑干和颅神经损伤、颈椎损伤、前颈椎融合术、神经退行性病变、阿兹海默症、失智症、脊髓侧索硬化症、沃尼克—霍夫曼疾病、巴金森式病、小儿麻痹后症侯群、多发性硬化症、重症肌无力症、肌肉失养症、肌张力不全、皮肌炎、Guillain-Barre症侯群、先天性神经损伤、癌症（放、化疗后）、呼吸困难、肌病、脊髓灰质炎等引起的吞咽困难。

1、充电器输出直流12V，2.5A

2、主机尺寸：长285 mm，宽210 mm，高240 mm，允差±20mm

3、双通道可单独使用，单独调节

4、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线

5、电极脱落检测功能

6、低电压报警功能

★7、5种模式：肌电检测模式、肌电触发电刺激、肌电助力电刺激、电刺激模式、多媒体反馈训练。

8、肌电检测

8.1反馈阈值

反馈阈有效值：分为低中高三个范围，分别为10μV～50μV ；10μV～200μV ；10μV～1000μV 

示值准确度：误差不大于±10%或±2μV

分辨率(测量灵敏度)： 1μV。

9、肌电触发电刺激

频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz阀值：10μV～1000μV，级差10μV；允差±10%或±2μV取较大值 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs，允差±10% 输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA，级差0.5mA；21mA～100mA；级差0.1mA；允差±3mA或±10%取大值

★10、电刺激模式不少于4个固定处方，不少于8个自定义处方

频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs,允差±10%；输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA,级差0.5mA；21mA～100mA,级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值治疗时长：1min～60min可调，级差1min，允差±1min；

11、助力电刺激

频率：18Hz允差±2Hz 脉宽：200μS，允差±10%  输出强度：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA,级差0.5mA；21mA～100mA；级差0.1mA；允差±3mA或±10%取大值

12、多媒体反馈训练（GAME）模式：可与APP连接进行互动治疗

13、真彩触摸屏显示窗

14、二组四通道输出

15、多种治疗模式：连续治疗模式、交替脉冲治疗模式、手控触发脉冲训练模式、自动触发脉冲训练模式、评估模式
设备十：极超短波治疗仪

适用于软组织疼痛的辅助治疗。

1、额定输入功率：800VA±10%。

2、辐射器尺寸：φ80×95mm，允差±5mm。

3、配有可旋转支臂，方便医务人员操作。

4、治疗时间：0～30min，连续可调，级差1min。

5、输出方式：连续式和脉冲式。

★6、辐射器驻波比不大于3。

7、外形尺寸（长×宽×高）：≤390×440×845mm。

★8、工作频率：2450MHz±50MHz。

9、输出功率：双路输出，每路为0～50W连续可调，级差1W。

10、双路辐射器输出，可同时给两位患者做治疗。

11、豪华台车设计，移动方便，满足临床治疗需求；

12、双路辐射器输出，可同时给两人做治疗，并且每路可独立设置；

13、微电脑控制，有电压自动反馈系统，输出功率更加稳定；

14、输出功率过载保护，治疗更加安全。

设备十一：熏蒸治疗机

技术参数

1、电源电压：交流电压220V±10%，频率50Hz±10%。

2、额定输入功率：2300W±10%。

3、微电脑控制操作系统，不小于7寸液晶触摸屏。

4、外形尺寸：≤长780mm，宽640mm，高1250mm。
5、操作台离地面高度：960mm，允差±5mm。

6、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)。

7、工作温度功率设定范围：根据加热功率单区分550W～1050W，1-6档可调。

8、具有三维立体喷头旋转方向：喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°。

9、治疗时间控制：可在1～99min内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

10、设置预热温度，70-99℃可调

11、运行模式：连续运行

12、单锅加液量不少于3L。

★13、自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。

14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。

★15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。

★16、双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。

17、三通道散热系统，保证设备安全稳定。

18、加热锅双重温控保护，防止干烧设计。

★19、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

★20、压力值泄压三段调节：80kPa、120kPa、泄压。

21、耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。

22、吸水绑带设计，防止喷头滴水

23、采用304材质的不小于50目滤气装置，防止堵塞。

24、隐藏式的加热，方便清理蒸汽发生器。

25、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。

★26、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

设备十二：脑循环电刺激仪

适用范围：通过电流刺激双侧乳突区，用于改善脑部血液循环；通过电流刺激肢体，用于神经和肌肉的电刺激治疗。

性能参数：

1.★两通道头箍电刺激搭配四通道肢体神经肌肉电刺激； 

2.头箍式电极可调节，适用不同头围人群； 

3.液晶触摸屏+一键飞梭。

4.头箍电刺激装置脉冲宽度400us±120us，脉冲周期18ms～46ms，频率21Hz～56Hz； 

5.头箍电刺激装置输出强度0mA～30mA可调； 

6.8种内置肢体神经肌肉电刺激处方；

7.肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率4000±400Hz，调制频率在0.03～1.2Hz范围内； 

8.肢体神经肌肉电刺激装置输出强度0mA～100mA可调； 

9.治疗时间1～99min连续可调，步长1min； 

10.开路报警功能，确保治疗安全。

设备十三：空气波压力治疗仪

1.高清中文LCD彩屏，各种参数实时直观显示，导航式工作指引，操作方便；

2.内置可充电长寿命锂电池，容量≧230wh，不插电可工作长达8小时以上；

3.原装医用级气泵，压力大且输出稳定，高效节能，满足多人多批次连续使用，其中气泵保用不小于10年；

4.10种工作模式：1种标准模式+9种扩展模式；

5.压力范围：1~32kPa或8~240mmHg连续可调，精度1kPa；

6.可选择kPa与mmHg两种计量单位；

7.可同时连接4个6腔充气气囊，多段连接装置，用户更换气囊简单省力；

8.紧急制动安全按钮；

9.智能控制系统，SD卡存储功能，可贮存不少于10年治疗参数等，系统可扩展升级；

10.循环速度：7-14秒/腔，连续可调，满足更多需求；

11.时间范围：5~99min连续可调；

12.6腔气囊，层叠设计，可根据需要暂停某一气囊工作，治疗效果更好；

13.特殊减震装置，整机运行噪音低；

14.标配上、下肢气囊和腰部气囊，满足大众患者需求；

15.肢体套筒均为圆周压力设计，肢体套筒均为医用级TPU材料；

16.标配一分一型和一分二型充气导管，满足不同用户需求；

设备十四：智能康复训练系统（儿童下肢矫正型）

一、基本性能指标

1、坐位高度调节范围：530～595（mm)、座椅靠背前后调节量：0～75（mm)

2、靠头高度调节量：0～150（mm)，靠头前后调节量：0-30（mm)

3、扶手0、90°可调

4、显示器高度可调量：0～150（mm)

5、显示屏与扶手距离：287-362mm可调

6、AC220V±10%50Hz;

7、输入功率：＜300VA；

8、定时范围：2-120min±1min;

9、速度显示范围：0-99r/min±10%;

10、速度设定范围：0-60r/min±10%;

11、角度设定范围：0-330度±5；

12、阻力设定等级：1-20;

13、阻力力矩：0-20Nm;

14、心率检测范围：0-150，精度±5次/min；

15、声控等级：0-50级；                             

★二、六种训练模式

1、神经模式：智能康复训练系统的一种连续旋转运动训练模式。

2、骨科模式：智能康复训练系统的一种定位的角度往复训练模式。

3、心肺模式：智能康复训练系统的一种完全的主动训练模式。

4、反馈模式：智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，建立协调性的训练模式。

5、被动模式：智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，强化训练力度的训练模式。

6、游戏模式：智能康复训练系统的一种能够增加训练训练者的训练兴趣，使其在游戏中的训练热情和耐力的训练模式

★三、具有四种患者训练安全保护功能：声控保护、磁控保护、靶心率保护、痉挛保护，痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。

★四、适用于3岁以下儿童患者的下肢主动性训练和被动性训练，配有防护带防止儿童在训练中侧面脱出，还可进行座位保持、座位平衡和矫正姿势为一体的，便于儿童在标准的姿势下进行康复训练。
设备十五：OT综合训练工作台

1.外形尺寸：≤1150*700*900mm

2.台面展开尺寸：≥1800*1030mm

3.产品净重：≤45kg

4.折叠桌板最大承重：100Kg

配件参数：

1.数字套圈*1

2.立式套圈*1

3.上螺丝*1

4.上螺母*1

5.几何图形插板*1

6.认知图形插板*1

7.上肢协调训练器（手指）*1

设备十六：训练用阶梯（双向）

1、规格：≥3100*780*1306-1606(mm)

2、扶手调节范围:不少于7孔调节，调节间距均为50mm，即高度从低到高分别为：1306、1356、1406、1456、1506、1556、1606（mm）

3、三步梯木板尺寸：≥780*290*12(mm)；

步距：290(mm)；

步高：150(mm)；

4、五步梯木板尺寸：≥780*290*12(mm)；

步距：290(mm)；

步高：100(mm)；

5、扶手直径：32(mm)

6、材质：钢结构、喷涂工艺、环保防滑垫

设备十七：股四头肌训练椅

主要用于股四头肌肌力及关节活动度训练。

1、直立式外形尺寸：≤1030*950*1175mm

2、平躺式外形尺寸：≤1320*1030*760~995mm

3、扶手可调范围：0~235mm

4、靠背前后可调：0~110mm

5、脚控调节套可调范围：0~300mm

6、支撑杆可调范围：0~100mm
设备十八：重锤式手指肌力训练桌

用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。

规格：≤800*570*1065(mm)

桌面高度：≤750mm

砝码：1.0kg.0.8kg 0.6kg 0.4kg 0.2kg各一个
设备十九：电动升降PT床

1、床体加宽设计，便于患者在床上进行训练。

2、床体采用钢材烤漆材质，结实耐用。

3、床面分为头板和尾板两部分，头板角度可调，调节范围：0°~63°。

4、采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。

5、床体最大承重：175kg，需提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告。

6、电机数量：1个，床体电机负载：8000N。

7、床面高度调节范围：0~320mm。

8、防进液等级：≥IPX4。

9、床面采用医用PVC皮革，需按相关标准提供“皮肤刺激”项检测报告。

10、符合YY0571-2013《医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求》标准要求，需提供检测报告。

11、配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。

12、外形尺寸（L*W*H）：≤2070mm*1250mm*（500~820）mm。

13、床体净重：≤70kg。

14、电源：AC220V、50Hz，输入功率：500VA。

设备二十：多体位医用诊疗床

1、床面分为扶手板、头板、背板、大腿板、小腿板和侧边板六部分，且六部分可以分别独立调节。

2、头板调节范围：-23°~+58°，便于治疗师调整患者头部的位置。

3、头板两侧有扶手板，扶手板高低调节范围：0~135mm，便于患者俯卧位时放置双手。

4、背板的角度调节范围：-8°~+45°，背板两侧设有侧边板，可翻折放下，方便治疗师近身操作。

5、大腿板调节范围：-10°~+35°；小腿板分为左右两块，可以分别独立调节角度，调节范围：-5°~+20°，有利于治疗师对患者单侧大腿及小腿的操作。

6、床体最大承重：175kg，需提供检测报告。

7、防进液等级：≥IPX4。

8、电机数量：≥3个，床体电机负载：≥8000N。

9、床面高度调节范围：0~350mm。

10、床面采用医用PVC皮革，需按标准提供“皮肤刺激”项检测报告。

11、符合YY0571-2013YY0571-2013《医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求》标准电磁兼容有关要求，需提供检测报告。

12、配有急停开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。

13.尾部配有限位保护装置，保证医师操作安全。

14.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。

15.床体尺寸（L*W*H）：≤2150mm*660mm*（580~930）mm。

16.床体净重：≤70kg。

17.电源：AC220V、50Hz，输入功率：500VA。
设备二十一：牵引网架（网架和床）

该设备主要用于肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗。

外形尺寸：≥2030*1275*2060(mm)

床面尺寸：≥2030*1240*45mm

床面和顶网架距离：≥1520mm
设备二十二：颈腰椎多功能牵引床

一、技术参数

1.电源：AC  220V/50Hz

2.输入功率：2000VA

3.腰椎牵引力：0-900N 任意可调

4.颈椎牵引力：0-300N 任意可调

5.牵引总时间：0-60min可调

6.牵引时间：0-9min任意可调 

7.间歇时间：0-90s任意可调 

8.腰椎牵引行程：0-200mm    

9.颈椎牵引行程：0-300mm

★10.牵引床做成角运动时，上床面上下摆动，当上床面向上摆动时，上床面与水平面夹角为20º±2º； 当上床面向下摆动时，上床面与水平夹角为10º±2º；

★11.牵引床做旋转运动时，上床面左右旋转，上床面与水平面夹角为25 º±2º；

二.性能描述

1.LED数码管或LCD液晶屏显示牵引力、牵引时间，间歇时间等治疗参数，直观、清晰。
13.采用低噪音直线电机，使用寿命长，性能更稳定。

2.采用低噪音直线电机，使用寿命长，性能更稳定。

3.微电脑控制牵引力、牵引时间。牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿。

4.系统提供八种牵引模式,既可持续牵引,也可间歇牵引。

5.具有纵向牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引；即可单一牵引，也可三维组合牵引。

6.设备可供一名患者进行颈椎牵引治疗的同时，另一名患者进行腰椎牵引治疗。

7.系统可储存不少于20个病历档案，每个病例治疗参数可随时读取，方便临床工作的开展与研究。

8.设备既有供患者操作的手持式急退开关，又有供医师操作的急退键，确保使用安全。

9.牵引床脚轮具有制动功能，保障患者安全。

设备二十三：联动升降平衡杠

1、采用环形扶手设计，模拟环形场地，方便患者进行单向环绕式步行训练。

2.配有脚踏联动式液压杆，用于调节扶手高度，调节范围：805~1005mm。

3.扶手间距可调，内间距调节范围：500~700mm，以方便不同体型身材的患者进行训练。

4.平行杠升降柱采用铝型材结构，轻质高强度，润滑耐磨。

5.平行杠骨架及支撑装置均使用钢制结构，耐腐蚀，稳定性强。 

6.采用双快拆结构设计的环形扶手内外调节方式。  

7.采用无源式设计，无需连接电源即可使用。

8.外形尺寸（L*W*H）：≤3500mm*（1024~1141）mm*（805~1005）mm，扶手杆直径：≤38mm。
设备二十四：电动起立床

1.直立角度0°~85°可调，有效预防体位性低血压等并发症。

2.床体尾端配有分体式脚托板，内外翻调节范围≥-30°～＋30°，跖屈背屈调节范围≥-59°～+34°，有利于预防和矫正足部变形。

3.床面升降范围≥0～400mm，方便转移。

4.扶手桌面（餐板）位置可以双向调节，其中上下调节范围≥0～355mm，前后调节范围≥0~250mm，患者可在站立训练时进行上肢功能训练。

★5.站立位时脚托板最大静态承重≥2000N，需提供检测报告。

6.至少配有3组保护带，分别保护膝关节、髋关节和胸部，且保护带的宽度≥125mm，其中，膝部保护带分开式设计，分别保护左右两侧膝盖。

★7.床面采用医用PVC皮革，需按标准提供“皮肤刺激”项检测报告。

8.最大承重≥175kg。

9.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。

10.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。

★11.至少配备2个电机和一侧气弹簧三重保护,安全稳定，床体电机负载≥8000N。

12.防进液等级≥IPX4。

13.外形尺寸（L*W*H）：2155mm*815mm*（1065~2110）mm（±20%），床面尺寸（L*W）：1810mm*610mm（±20%），脚托板尺寸（L*W）：170mm*315mm（±20%），扶手桌面（餐板）尺寸（L*W）：775mm*455mm（±20%），胸部固定带（L*W）：740mm*125mm（±20%），腿部固定带（L*W）：450mm*125mm（±20%）。

14.净重：95kg（±20%）。

15.电源：AC220V、50Hz，输入功率：500VA。

设备二十五：站立架

1、该设备主要用于截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者进行站立训练；

2、规格：≥1860*1840*1145(mm)

3、桌面高度≥1120mm

设备二十六：四肢联动康复训练器（成人）

适应范围：适用于肢体肌力不足的患者进行协调性康复训练。

性能参数：

★1.设备使用上肢模拟伸缩运动，下肢模拟蹬踏运动模式进行训练，一肢带动三肢，健侧带动患侧，增强肢体协调性及四肢肌力； 

2.最大承重：200kg； 

3.屏幕为不小于10寸电容屏，触摸灵敏，操作方便； 

4.手柄支臂使用快拉式结构调节，可调范围为：0~46cm，适用不同臂长的患者使用； 

★5.手柄采用手托式设计，相比于棍状设计，能避免抓握无力的患者滑下手柄造成损伤； 

★6.手柄旋转角度五档可调：-20°，-10°，0°，10°，20°，满足患者不同前臂角度使用； 

7.座椅距离可前后调节，距离为30cm，适用不同身高腿长的患者使用； 

8.座椅可左右旋转90°，方便患者上下转移； 

9.座椅两侧均有舒适的扶手，且扶手可折叠，方便病人转移； 

10.双重安全绑带设计，从多个部位固定患者躯干，可有效固定不同偏瘫侧的患者，为躯干稳定性不够的患者提供安全保护，防止患者滑落，同时固定躯干，保证一个正确的训练体位； 

11.具备手部固定套，为上肢肌力小于2级和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护，保证患者训练过程的连续； 

★12.标配髋膝关节支撑装置，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小于2级和关节稳定性差的患者提供固定和保护，防止训练过程中膝过伸、髋外旋、足内外翻等异常姿势； 

13.髋膝关节支撑装置长度及宽度可调，调节髋外展外旋的幅度； 

★14.具备一键锁定功能，可锁定手部支臂和踏板，使其保持固定状态，避免手部支臂及踏板的不稳定在患者上下座椅过程中造成不利影响； 

15.使用大型船型脚踏板，踏板上配有缓冲软垫，并配备芭扣结构固定足部，运动过程稳定且安全； 

16.具备移动轮子：方便设备的整体移动； 

★17.使用电磁控阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练； 

18.电磁阻力等级可调：1~10级可调，同时训练过程中阻力可调节，可随时进行训练调整，适合肌力提升训练；

19.训练时间可设置：1~99min可调； 

20.训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等参数，并具备数据统计功能，训练结束后可统计训练时长、总里程、总消耗卡路里等多种数值；
2、商务要求：

（1）设备质保期自设备验收合格之日起不少于采购标的质保时间要求，每半年维护保养一次，软件终身免费升级服务，质保期满后提供维修服务，不收取上门服务费。

（2）有专业维修工程师及技术人员，能提供及时的技术支持及售后服务。设备发生故障电话报修时，在2小时内作出响应，24小时内到达现场处理。

（3）培训方式：现场培训，在签订合同后在规定时间内按院方要求将设备送达指定地点，设备到货后1个月内完成安装，安装调试合格后，由相关工程技术人员在现场对操作人员进行使用培训和日常维护保养的培训，直到操作人员会使用为止。

（4）交货期为自合同签订之日起90日历天内。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量：详见招标文件。

2、交货期：自合同签订之日起90日历天内。

3、实施的时间：2024-2025年。

4、实施地点：昭通市中医医院。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、采购标的需满足的服务标准：

（1）设备操作规范：供应商的技术人员应熟悉并遵守医疗器械的使用说明书，‌正确操作设备，‌确保设备的安全性和有效性。‌

（2）维护和保养：供应商的技术人员应按照设备的维护计划对设备进行定期维护和保养，‌包括清洁、‌校准、‌调试等，‌确保设备的正常运行。‌

（3）故障排除：供应商的技术人员应能够对设备故障进行诊断，‌并及时采取措施修复故障，‌保证设备的正常使用。‌

（4）安全管理：‌加强设备的安全管理，‌包括进行设备的定期检查和测试，‌制定和实施相关的安全规范，‌确保患者和设备操作人员的安全。‌

（5）培训和指导：‌为设备操作人员提供相关设备的培训和指导，‌包括设备的正确使用方法、‌注意事项和维护保养等，‌提高使用者对设备的操作能力。‌

（6）服务质量评估：‌对所提供的服务质量进行评估，‌收集和分析用户的反馈和意见，‌不断改进和提升服务质量。‌

（7）客户支持：‌提供及时有效的客户支持，‌包括电话咨询、‌远程技术支持和现场服务等，‌解决用户在使用过程中遇到的问题。‌

（8）知识管理：‌建立和管理相关的知识库，‌包括设备的技术文档、‌故障排除方法和常见问题解答等，‌方便招标人获取所需信息。‌

2、交货期：自合同签订之日起90日历天内。

3、采购标的需满足的服务效率：满足招标文件要求。

（1）优化设备使用效率：‌通过采用先进医疗技术，提高设备使用效率，‌同时保证结果的全面性和准确性。‌

（2）加强设备维护管理：定期检查、‌预防性维护和及时修理，减少设备故障率，‌保证设备的良好运行状态，提高服务效率。‌

（3）提升售后服务质量：加强售后服务质量管理体系建设，‌减少因设备问题导致的服务中断。‌

（4）利用现代科技进行智能化管理：‌通过智能化报告和分析，‌优化系统使用率，‌提供有价值的信息改进运行效率。
（六）采购标的的验收标准

1、进口医疗设备验收标准及验收方法

（1）对投标人提供的资质材料进行审查和核对

具体内容：

1）中华人民共和国医疗器械注册证

2）医疗器械产品注册登记表

3）海关通关单

4）中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明

5）产品授权书及售后服务机构。

（2）对设备外包装进行验收

主要检查外包装是否有缺陷、缺损，包装材料是否与检疫证明中关于包装种类及数量栏中标注的包装箱材料一致。

（3）设备验收

1）按照合同约定与随机设备的装箱单进行清点核对，包括设备产地、规格型号、数量等。

2）设备外观检查。肉眼观看设备外观是否有划痕、固定螺丝是否被开启过、按键是否灵活、机器背面通风口有无灰尘、铭牌制作是否精致、是否按照国家食品药品监督管理局《医疗器械说明书、标签和包装标示管理规定》的要求标示清楚，产品的序列号是否与检疫、检疫证明中的序列号相符合，有的进口设备可以通过开机进入系统验证产品的序列号。

3）开机检查。接通电源开机后检查机器运行状况，有无异常声响，同时按照合同约定的技术参数逐条验证，确保设备各项性能指标达到使用要求。

（4）验收流程

1）验收资料的准备

2）记录设备外包装的信息

3）清点随机部件

4）检查设备信息（检查设备外形是否完整、有无变化、磨损、锈蚀、设备面板是否完好。核对设备铭牌信息）
2、国产医疗设备验收标准及方法

（1）采购医疗器械，应索取、留存销售凭证及国家规定的相关资料；对首次向其供货的单位，应索取以下加盖单位印章的资料存档：

1）医疗器械生产企业许可证或者医疗器械经营企业许可证和营业执照复印件；

2）医疗器械注册证和医疗器械注册登记表复印件；

3）产品出厂合格证；

（2）设备外包装验收

1）外包装是否完好。

2）对照产品注册证，检查产品外包装上的产品注册证编号是否正确，生产日期是否在注册证有效期内。

3）对照医疗器械制造认可表，检查产品的规格型号是否与医疗器械制造认可表规定的一致，产品说明书描述的产品性能和适用范围是否与制造认可表描述的一致，是否夸大了疗效和隐瞒禁忌症。

4）产品有使用期限

（七）采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人能提供一定的售后服务能力；

2、投标人能提供相应的培训计划；

3、投标人有解决设备故障的能力。
第七章  投标文件格式

资格审查部分封面

昭通市中医医院康复医院汉语失语症心理语言评价与训练系统等一批医疗设备采购
（招标编号：DZCH20240021）
投 标 文 件

资格审查部分

投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
     （电子签章）
日期：      年     月     日

附件一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供扫描件）。
附件二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一（提供扫描件）： 

①提供2022年或2023年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

附件三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函（提供扫描件）。

附件四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2024年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（提供扫描件）。

附件五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：        （采购人）

 （投标人自行承诺及说明，内容自拟）               

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （电子签章）
日期：         年
   月    日
注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件六、其他

1、投标人应具有药品监督管理部门核发的《医疗器械生产（或经营）许可证》，且生产（或经营）范围须包含对应医疗器械（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）及国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定），并提供对应的医疗器械注册证及附件，不在《医疗器械分类目录》内的不作要求（提供扫描件）。

2、投标人若为代理商或经销商且所投产品为进口的，须提供制造商至投标人的逐级别授权书（原件）或代理证书（扫描件），并且对制造商所作的所有承诺负完全责任。如果授权书中明确规定不能转授权的，转授权无效，视为未提供授权书；不接受制造商的分公司出具的授权书（提供扫描件）。
3、本项目不接受联合体投标（书面承诺，格式自拟）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（书面承诺，格式自拟）。

5、招标文件要求及投标人认为需要提交的其他资格证明材料。

商务技术部分封面

昭通市中医医院康复医院汉语失语症心理语言评价与训练系统等一批医疗设备采购
（招标编号：DZCH20240021）
投 标 文 件

商务技术部分

投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
     （电子签章）
日期：      年     月     日

附件一、开标一览表

项目名称：昭通市中医医院康复医院汉语失语症心理语言评价与训练系统等一批医疗设备采购
招标编号：DZCH20240021

	投标总价（元）
	交货期
	质保期
	投标保证金

	
	
	
	形式
	金额（元）

	小写：
	
	
	
	

	投标总价（大写）：


注：此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：
                                    （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （电子签章）
日期：         年
   月    日

附件二、投标函

             （采购人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物。

1、我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2、本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。
3、我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

（4）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5、                （其他补充说明）。
投 标 人：
                         （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
      （电子签章）
地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                           
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日
附件三、法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

投标人：
           （电子签章）
日  期：     年   月   日
	法定代表人（单位负责人）身份证正面
	法定代表人（单位负责人）身份证反面


附件四、授权委托书

本人             （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投 标 人：                        （电子签章）
法定代表人（单位负责人）：           （电子签章）
身份证号码：                            
委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


附件五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	投标设备制造商名称(适用于进口货物投标)
	

	投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书(适用于进口货物投标)
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书（若有）、开户许可证或基本存款账户信息等。

附件六、投标保证金

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。

附件七、商务条款偏离表和技术规格偏离表

（一）商务条款偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	交货期：自合同签订之日起90日历天内。
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	质保期：不低于各类设备质保期要求。
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货地点：采购人指定地点。
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货方式：现场交货。
	
	
	

	5
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	投标有效期：投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。
	
	
	


（二）技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件

条款号
	招标技术规格及要求
	投标技术

规格及要求
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


注：投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。第六章《招标内容及要求》标注“★”为重要技术参数，非“★”为一般技术参数。
投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （电子签章）
日期：         年
   月    日
附件八、分项报价表
	序号
	分项名称
	品牌
	所投产品注册证名称
	所投产品注册证型号和规格
	医疗器械注册证号
	数量
	原产地
	生产厂家
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计（元）：

	其他费用

	序号
	分项名称
	报价

	1
	备品备件
	

	2
	专用工具
	

	3
	安装、调试、检验
	

	4
	培训
	

	5
	技术服务
	

	…
	
	

	小计（元）：

	总价（元）：


投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （电子签章）
日期：         年
   月    日
附件九、类似项目业绩表

	序号
	合同名称
	合同总价
	使用单位名称
	使用单位联系人及联系电话
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	      
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1、本表可相应扩展。
2、类似业绩须提供中标通知书（成交通知书）或合同或交货移交验收证明材料。
投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （电子签章）
日期：         年
   月    日
附件十、商务部分
包含但不仅限于以下内容（格式自拟）：

1、售后服务承诺及培训计划

（1）售后服务承诺

（2）培训计划

2、质量承诺及保证措施

附件十一、其他资料

（一）投标人能享受政策优惠的证明材料

（二）招标文件要求提交的其他资料

（三）投标人认为需要提交的其他资料

中小企业声明函（货物）
 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ）46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称） 的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.        （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称）， 属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
监狱企业证明文件格式
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。
[image: image5.png])

YNDZ



