一、采购需求一览表

一、天然气硫测定仪

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气硫测定仪 | 台 | 1 | 1.主要用途：测定天然气中硫含量。 2. 符合标准：《GB/T 11060.8-2020 天然气 含硫化合物的测定 第8部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量》。 3.主要技术参数： 3.1操作环境 电源：AC 230V +/- 10%, 50/60Hz 环境温度：10-35C 环境湿度：20% - 80% *3.2进样方式：多位无人值守全自动进样，进样器带独立屏触摸控制界面无需通过电脑软件操作矫正，机械手抓臂可自动连续抓取陶瓷载舟至进样制冷模块中非针抽，样品盘带独立真空恒温储备室可避免样品轻组分提前挥发。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章） *3.3双炉设计：水冷循环强降温双裂解炉，闭合式裂解炉可更换电炉丝。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章） 3.4外界氧气氩气压力在一定范围内（0.2～0.5MPa）波动对测量没有影响，压力过低或过高都会报警；系统具有气体测漏功能，并实时检测系统背压。 3.5一种陶瓷裂解管可以完成所有分析，采用二次燃烧技术消除记忆效应，有额外的流量计在管内通入氢气助燃（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章）。 3.6测量下限：≤0.01mg/kg（检出限需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章），参照标准JJF1685-2018，第6.2中方法检测，用空白的异辛烷或二甲苯溶液舟进样，连续测量11次，通过下述公式计算出仪器的检测下限，货到现场支持验收。 采用公式：DL=3*S0/b 式中：DL：测量下限 S0：11次测量响应值（积分值）的标准偏差（用积分平均积分值乘以相对标准偏差） b：线性方程的斜率（用0.5mg/kg、1.0mg/kg、5.0mg/kg、10.0mg/kg、20.0mg/kg、50.0mg/kg浓度浓度的硫标准物质溶液建曲线生成一次方程y=bx+a得到b）。 *3.7硫检测器：采用激光钨灯光源，带有自动检测光源强度的装置，可实时检测光强并自动补偿，检测器配备高氮抑制光栅模块消除源自一氧化氮释放的荧光，可准确测量1000ppm总氮含量的样品中1ppm总硫的含量保证氮对硫的干扰小于0.1%。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章） 3.8可人工智能语音控制仪器，进行自动化工作，手机APP远程操控，有自动预警功能，可降低仪器的故障率，确保系统能够长期稳定运行。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章） 3.9仪器的测量范围：0.01ppm～10000ppm； 3.10温度（或其它技术参数）范围：20～1300℃稳定性：1300℃±2℃ *3.11软件功能：台式计算机配正版操作系统，满足在不改造仪器的情况下，可无损增配，实现硫氮氯同界面一体化检测，且一针样品三个结果同时。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章） *3.12配备不少于8位全自动闪蒸进样器，可自动连续测试不少于8个钢瓶样品，采用柱塞泵方式定量进样，由仪器软件控制进样量，柱塞泵进样过程可实时观察，仪器一体化嵌入式原厂气体进样模块无需插针至裂解管。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章） |  |

4.主要配置：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 主机 | 台 | 1 | 含紫外硫检测器 |
| 4.2 | 紫外荧光硫软件 | 套 | 1 | 硫氮氯一体化软件 |
| 4.3 | 气体流量计 | 只 | 4 | 仪器内置 |
| 4.4 | 温度流量控制器 | 台 | 1 | 仪器内置 |
| 4.5 | 全自动进样器 | 台 | 1 | 独立触控机械爪 |
| 4.6 | 双炉设计裂解炉 | 套 | 1 | 水冷 |
| 4.7 | 计算机 | 套 | 1 | 适配正版操作系统 |
| 4.8 | 打印机 | 台 | 1 | 激光打印机 |
| 4.9 | 聚四氟乙烯管 | 米 | 10 |  |
| 4.10 | 多功能陶瓷裂解管 | 根 | 1 | 仪器内置 |
| 4.11 | 膜式干燥器 | 根 | 1 | 仪器内置 |
| 4.12 | 全自动闪蒸进样器 | 套 | 1 | 多位自动取样闪蒸进样 |
| 4.13 | 光电倍增管 | 套 | 1 | 仪器内置 |
| 4.14 | 硅橡胶垫 | 只 | 15 |  |
| 4.15 | 反射镜片 | 只 | 8 | 检测器内置 |
| 4.16 | 一氧化氮光栅 | 只 | 1 | 高氮低硫抑制 |
| 4.17 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 4.18 | 产品合格证 | 份 | 1 |  |
| 4.19 | 操作规程标牌 | 只 | 1 |  |
| 4.20 | 人工智能APP | 套 | 1 | 可远程操控 |

二、高压灭菌器

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压灭菌器 | 台 | 1 | 1.主要用途：高压消毒灭菌处理； *2. 特殊资质要求：该设备的生产厂家需要具备特种设备生产许可证（压力容器），提供证书扫描件或复印件加盖投标人公章； 3.主要技术参数： *3.1容积≥85升，立式结构（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章）； 3.2腔体设计使用年限：20年； *3.3灭菌温度：最高灭菌温度可达138℃；安全阀起跳压力可达0.22Mpa以上;灭菌定时0-250分钟（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章）； 3.4压力盖机构：手动上下翻盖开启式（附有3重安全锁定装置）； 3.5排汽系统：在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来； 3.6液晶显示屏，带五级权限管理、数据存储、程序编程存储60条、预约灭菌、六级排气功能； 3.7灭菌选择模式：①固体灭菌②液体灭菌③灭菌保温④溶解保温⑤手动模式； 3.8具有安全装置/报警、双联锁盖系统、超温超压报警、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等功能； 4.主要配置：主机1台，提框（2套），冷却风扇，灭菌指示卡（1套）。 |  |