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一、天然气硫测定仪
	货物名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	天然气硫测定仪
	台
	1
	1.主要用途：测定天然气中硫含量。
2. 符合标准：《GB/T 11060.8-2020 天然气 含硫化合物的测定 第8部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量》。
3.主要技术参数：
3.1操作环境
电源：AC 230V +/- 10%, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
环境温度：10-35C
环境湿度：20% - 80%
*3.2进样方式：多位无人值守全自动进样，进样器带独立屏触摸控制界面无需通过电脑软件操作矫正，机械手抓臂可自动连续抓取陶瓷载舟至进样制冷模块中非针抽，样品盘带独立真空恒温储备室可避免样品轻组分提前挥发。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章） 
*3.3双炉设计：水冷循环强降温双裂解炉，闭合式裂解炉可更换电炉丝。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章）
3.4外界氧气氩气压力在一定范围内（0.2～0.5MPa）波动对测量没有影响，压力过低或过高都会报警；系统具有气体测漏功能，并实时检测系统背压。
3.5一种陶瓷裂解管可以完成所有分析，采用二次燃烧技术消除记忆效应，有额外的流量计在管内通入氢气助燃（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章）。
3.6测量下限：≤0.01mg/kg（检出限需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章），参照标准JJF1685-2018，第6.2中方法检测，用空白的异辛烷或二甲苯溶液舟进样，连续测量11次，通过下述公式计算出仪器的检测下限，货到现场支持验收。
采用公式：DL=3*S0/b
式中：DL：测量下限
S0：11次测量响应值（积分值）的标准偏差（用积分平均积分值乘以相对标准偏差）
b：线性方程的斜率（用0.5mg/kg、1.0mg/kg、5.0mg/kg、10.0mg/kg、20.0mg/kg、50.0mg/kg浓度浓度的硫标准物质溶液建曲线生成一次方程y=bx+a得到b）。
*3.7硫检测器：采用激光钨灯光源，带有自动检测光源强度的装置，可实时检测光强并自动补偿，检测器配备高氮抑制光栅模块消除源自一氧化氮释放的荧光，可准确测量1000ppm总氮含量的样品中1ppm总硫的含量保证氮对硫的干扰小于0.1%。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章）
3.8可人工智能语音控制仪器，进行自动化工作，手机APP远程操控，有自动预警功能，可降低仪器的故障率，确保系统能够长期稳定运行。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章）
3.9仪器的测量范围：0.01ppm～10000ppm；
3.10温度（或其它技术参数）范围：20～1300℃稳定性：1300℃±2℃
*3.11软件功能：台式计算机配正版操作系统，满足在不改造仪器的情况下，可无损增配，实现硫氮氯同界面一体化检测，且一针样品三个结果同时。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章）
*3.12配备不少于8位全自动闪蒸进样器，可自动连续测试不少于8个钢瓶样品，采用柱塞泵方式定量进样，由仪器软件控制进样量，柱塞泵进样过程可实时观察，仪器一体化嵌入式原厂气体进样模块无需插针至裂解管。（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章）
	


4.主要配置：
	序号
	名     称
	单 位
	数 量
	备   注

	4.1
	主机
	台
	1
	含紫外硫检测器

	4.2
	紫外荧光硫软件
	套
	1
	硫氮氯一体化软件

	4.3
	气体流量计
	只
	4
	仪器内置

	4.4
	温度流量控制器
	台
	1
	仪器内置

	4.5
	全自动进样器
	台
	1
	独立触控机械爪

	4.6
	双炉设计裂解炉
	套
	1
	水冷

	4.7
	计算机
	套
	1
	适配正版操作系统

	4.8
	打印机
	台
	1
	激光打印机

	4.9
	聚四氟乙烯管
	米
	10
	

	4.10
	多功能陶瓷裂解管
	根
	1
	仪器内置

	4.11
	膜式干燥器
	根
	1
	仪器内置

	4.12
	全自动闪蒸进样器
	套
	1
	多位自动取样闪蒸进样

	4.13
	光电倍增管
	套
	1
	仪器内置

	4.14
	硅橡胶垫
	只
	15
	

	4.15
	反射镜片
	只
	8
	检测器内置

	4.16
	一氧化氮光栅
	只
	1
	高氮低硫抑制

	4.17
	使用说明书
	份
	1
	

	4.18
	产品合格证
	份
	1
	

	4.19
	操作规程标牌
	只
	1
	

	4.20
	人工智能APP
	套
	1
	可远程操控






二、高压灭菌器
	货物名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	高压灭菌器
	台
	1
	1.主要用途：高压消毒灭菌处理；
*2. 特殊资质要求：该设备的生产厂家需要具备特种设备生产许可证（压力容器），提供证书扫描件或复印件加盖投标人公章；
3.主要技术参数：
*3.1容积≥85升，立式结构（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章）；
3.2腔体设计使用年限：20年；
*3.3灭菌温度：最高灭菌温度可达138℃；安全阀起跳压力可达0.22Mpa以上;灭菌定时0-250分钟（需提供原厂技术白皮书加盖投标人公章）；
3.4压力盖机构：手动上下翻盖开启式（附有3重安全锁定装置）；
3.5排汽系统：在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来；
3.6液晶显示屏，带五级权限管理、数据存储、程序编程存储60条、预约灭菌、六级排气功能；
3.7灭菌选择模式：①固体灭菌②液体灭菌③灭菌保温④溶解保温⑤手动模式；
3.8具有安全装置/报警、双联锁盖系统、超温超压报警、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等功能；
4.主要配置：主机1台，提框（2套），冷却风扇，灭菌指示卡（1套）。
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