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第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	超临界超高效液相色谱质谱仪系统
	1套
	是


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源380V，三相五线电，气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 超临界超高效液相色谱质谱仪系统

技术要求：

工作条件：
1.1 环境温度: 5℃～40℃；

1.2 相对湿度: 10～95％RH

1.3 电压：220VAC±10%；50Hz

设备用途：
2.1 主要用于复杂基质样品中目标残留组分的分离、定性和定量工作
技术规格：
3.1 CO2 输送单元

3.1.1 送液模式：恒流送液

★3.1.2 流量范围：0～5 mL/min，步进0.0001 mL/min；

3.1.3 最大压力：>65MPa；   

3.1.4 流量准确度：≤±1%；

3.1.5 流量精密度：<0.065%

3.1.6 泵头制冷方式：帕尔贴+制冷剂循环系统

3.1.7 泵头控温精度：≤2℃

3.2超临界流体背压调节单元

3.2.1 最大压力：>35MPa；

3.2.2 压力控制准确度：≤0.10 MPa (100% CO2)

3.2.3 控温范围：40℃～70℃(1 ℃ 步进)

3.2.4 安全性能：具有高温、漏液、前盖板开启检测等安全保障功能

3.2.5 与MS连接：无须分流，直接连接质谱检测器

3.3 改性剂输液单元
3.3.1泵类型：并联双柱塞（冲程体积10 μL）；
3.3.2 泵头类型：物理双泵头    

#3.3.3 流速范围：0.0001~10.0000 mL/min

#3.3.4 耐压：>69MPa
3.3.5 流速精确度：≤0.062% RSD

3.4自动进样器

3.4.1 样品位数：不少于100位，兼容孔板及常规样品瓶；

3.4.2 进样体积：0.01～40μL；

★3.4.3 交叉污染：0.0003%；

3.4.4 进样精度：<0.15% RSD；

3.4.5 自动进样器具有自动样品稀释，在线衍生等功能；

3.4.6 自动进样器温控范围：5～40℃；

3.4.7 进样速度：4s

3.5柱温箱

3.5.1 温度控制类型：强制空气循环

3.5.2 温度控制范围：室温-10℃~100℃
3.5.3 双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器

3.5.4 色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×6根

#3.5.5 柱切换：≥12柱

3.6二极管阵列检测器

3.6.1 光源：氘灯和钨灯

3.6.2 二极管数量：1024

3.6.3 波长范围：190~800nm

3.6.4 漂移：＜0.4×10-3AU/h

3.6.5 噪音：＜4.5×10-6AU

3.6.6 线性：＞2.5AU

3.6.7 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃

3.6.8 标准池：光程：10mm、池体积：12μL、耐压：12MPa

3.6.9 控温单元：光源，光路系统，流通池(部分选配流通池除外)

#3.6.10 流通池温控：19~50℃、1℃步进

3.6.11 UV截止功能
内置UV截止滤光片(开/关可选)

3.6.12 实现共流出化合物的基线分离：可通过i-PDeA智能峰解卷积功能实现 

3.7 质谱部分

*3.7.1 质量范围m/z：2-2000，配置具有ESI和APCI源功能复合离子源或两个独立离子源

3.7.2 灵敏度： 

#3.7.2.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平 SIM m/z609，信噪比S/N >350:1（RMS）
3.7.2.2 ESI源正离子方式：100pg 磺胺二甲氧嘧啶 SIM m/z311，信噪比S/N >5,000:1（RMS）
3.7.2.3 ESI源负离子方式：20pg 对硝基苯酚 SIM m/z138，信噪比S/N >600:1

3.7.2.4 APCI正离子方式：10ng 苯乙酮 SIM m/z121，信噪比S/N >2500:1

3.7.3重复性：利血平，SIM m/z609，1μg/L，进样1μL ，6次重复进样，RSD ≤ 2%

3.7.4重复性：磺胺二甲氧嘧啶, SIM m/z311，10μg/L，进样10μL ，6次重复进样，RSD ≤ 2%
3.7.5质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤0.4u

3.7.6质量准确性：样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤0.2u
3.7.7质谱扫描速度:大于13000 u/sec

#3.7.8正负离子切换速度：不超过15ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集

3.7.9 质量稳定性: ≤0.1u /24hr；

3.7.10质谱操作软件：支持Microsoft Windows 10以上中文操作环境，全中文软件（可根据计算机操作系统语言自动适配质谱软件语言），提供液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；具有自动校正和全自动分析功能。

4.产品配置要求

4.1 超高效液相色谱仪（二元高压泵、自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器） 1套
4.2 超临界流体色谱/超高效液相色谱切换系统（CO2泵、二元高压液相泵、自动进样器、柱温箱、12柱切换系统、二极管阵列检测器、背压调节器）1套

4.3 单四级杆质谱主机 1套
4.4 氮气发生器 1套
4.5 控制用终端 1套

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1 请参考总则第2.2条
6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1. 设备安装调试

1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2. 技术培训 

2.1 在用户所在地对用户进行不少于2人、为期3天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、硬件操控、数据采集和处理、基本维护和排障等。
3. 保修期：

保修期：提供2年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
4. 维修响应时间：

4.1 卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
（三） 订货数量：

1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   1. 交货期：合同签订后3个月内到货。

 2. 交货地点：指定实验室（中国科学院上海有机化学研究所上海市徐汇区零陵路345号3号楼122室）
（五）付款方式：                                         
对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；
对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：
      90%凭发货单据支付；
      10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
（六）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准。
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