
[image: image1.jpg]B LTI i P DX R0 e 2k e R A R 7 o B
R &KX

1 B 3 AF

BIRRS: =BRITE 2026-15

i 6 47K ﬁmﬁa@mca&%ﬁ%a % ; R RI0
% A &mmmc&m ,Q g‘%}
REHLH: xmﬁ]kzﬁ%ﬂ%‘ P j}
H  #3: 2026 £ 03 A ~3:s&zm§/




目    录
4第一章 招标公告

一、项目基本情况
4
二、申请人的资格要求：
5
三、获取招标文件
6
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
7
五、公告期限
7
六、其他补充事宜
7
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
8
第二章 投标须知
9
一、总   则
14
1、项目概况
14
2、投标人资格要求
14
二、采购文件
14
4、采购文件的构成
14
5、采购文件的澄清
14
6、招标文件的修改
14
三、投标文件的编制
15
7、投标的语言及度量衡单位
15
8、投标文件的构成
15
9、投标报价
15
11、投标保证书
16
12、投标有效期
16
13、投标文件的编制
16
四、投标文件的递交
17
14、电子标书递交：
17
15、投标截止时间
17
16、迟到的投标文件
17
17、投标文件修改和撤回
17
五、开标与评标
18
18、开标
18
19、评标
19
20、中标条件
19
21、投标文件的澄清
19
22、评标方法和标准
20
六、中标通知和合同授予
20
23、定标
20
24、中标通知
20
25、签订合同
21
第三章 招标合同(参考范本）
22
第四章  投标文件格式（部分）
28
附：封面格式
28
一、资格审查部分
29
（一）资格审查申请函
29
（二）具有独立承担民事责任的能力
30
（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
33
（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
34
（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
35
（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
36
（七） 法律、行政法规规定的其他条件。
37
（八）特定资格要求
38
二、商务部分
39
（一）投标报价一览表
39
（二）投标报价明细表
40
（三）投标申请函
41
（四）投标保证金递交凭证
42
三、技术部分
48
（一）供货方案及保证措施
48
（二）产品质量保证措施及承诺
49
（三） 供货服务期间突发事件的应急预案
50
（四）售后服务方案及承诺
51
（六）投标人类似项目经验
53
（七）投标人认为需要提供的其他技术文件
54
第五章  评标办法
55
一、评标机构
55
二、评标原则
55
三、评标纪律
55
四、评标目的
56
五、评标程序
56
六、评标办法及打分细则
56
七、统分原则
62
八、推荐
63
九、评标报告
63
第六章 采购需求
64
第七章 政府采购相关政策
79


招标公告

殡仪馆保山市隆阳区敬老院失能失智照护中心康复设备采购
招标公告

项目概况

保山市隆阳区敬老院失能失智照护中心康复设备采购采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2026年04月13日15点00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况

1、项目编号：云盛招字2026-15。

2、项目名称：保山市隆阳区敬老院失能失智照护中心康复设备采购。

3、预算金额：2523555.00元。

4、最高限价：2523555.00元。

5、采购需求：

	序号
	名称
	单位
	数量
	是否为进口产品
	是否为核心产品
	是否为医疗设备

	1
	轮椅
	台
	2
	否
	否
	否

	2
	平行杠
	台
	1
	否
	否
	否

	3
	训练用扶梯
	套
	1
	否
	否
	否

	4
	助行器
	台
	5
	否
	否
	否

	5
	医用诊疗床
	个
	2
	否
	否
	是

	6
	PT凳
	个
	6
	否
	否
	否

	7
	康复床（电动起立床）
	个
	1
	否
	否
	是

	8
	医用诊疗床（七段）
	张
	1
	否
	否
	是

	9
	电动病床
	张
	3
	否
	否
	是

	10
	悬吊康复训练系统
	套
	1
	否
	否
	否

	11
	OT综合训练台
	台
	1
	否
	否
	否

	12
	可调式沙磨板及附件
	台
	1
	否
	否
	否

	13
	滚桶
	套
	1
	否
	否
	否

	14
	可调式OT桌
	个
	1
	否
	否
	否

	15
	痉挛肌低频治疗仪
	套
	1
	否
	否
	是

	16
	特定电磁波治疗器
	套
	8
	否
	否
	是

	17
	中频电疗机
	套
	1
	否
	否
	是

	18
	肋木
	个
	1
	否
	否
	否

	19
	巴氏球
	个
	2
	否
	否
	否

	20
	弹力带
	卷
	1
	否
	否
	否

	21
	沙袋
	套
	1
	否
	否
	否

	22
	角度尺
	套
	1
	否
	否
	否

	23
	计算机辅助认知评估及训练系统
	套
	1
	否
	是
	否

	24
	上肢评估与训练系统
	套
	1
	否
	是
	是

	25
	干扰电治疗仪
	台
	1
	否
	否
	是

	26
	吞咽障碍治疗仪
	台
	1
	否
	否
	是

	27
	冲击波治疗仪
	套
	2
	否
	否
	是

	28
	微波治疗仪
	台
	1
	否
	否
	是

	29
	经颅直流电刺激仪
	台
	1
	否
	否
	是

	30
	中药熏蒸仪
	台
	1
	否
	否
	是

	31
	艾灸仪
	台
	1
	否
	否
	是

	32
	平衡检测仪
	套
	1
	否
	否
	是

	33
	复合超声关节炎治疗仪
	台
	1
	否
	否
	是

	34
	适老化实训室
	套
	1
	否
	否
	否

	35
	医用空气消毒机
	台
	6
	否
	否
	是

	36
	医用冷藏保存箱
	台
	1
	否
	否
	是


5.1质量要求：符合国家现行相关标准及规范，并满足采购人要求。

5.2质保期：一年。
5.3交货地点：保山市隆阳区敬老院。
合同履行期限：合同签订之日起60日历天。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业提供的产品（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物）价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、 云南省人民政府《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》云政发〔2022〕32号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。政策执行文件：《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是设备的代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证、所投产品的医疗器械注册证或备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证或备案证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、所投产品的医疗器械注册证或备案证。
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明，加盖公章确认）。

3.3投标人不得是，与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人（提供书面声明，加盖公章确认）。

3.4投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”、“重大税收违法失信主体”、“统计严重失信企业名单”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，若有不良记录的，其响应文件将被拒绝。（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，投标人可不提供查询截图）。

3.5项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2026年03月24日至2026年03月30日，每天06时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外 ）

2、地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3、方式：有意参加投标的，需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，投标人需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。云南壹证通CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyzt0011.html云南壹证通CA 可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628（紧急CA办理电话：19987563037）。

注：供应商如已在云南 CA办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、2026年04月13日15点00分（北京时间）。
2、地点：请登录政采云投标客户端投标。

3、递交方式：

在投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）前，需在网上递交投标文件，具体要求：登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成投标文件的电子签章、加密及上传，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

如投标人提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目投标保证金金额：人民币壹万元整（10000.00元）。

2、本项目投标保证金形式为转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接收现场缴纳现金），采用转账的方式提交投标保证金的，投标保证金缴纳账户如下：

	投标保证金缴纳专用账户

	开户名称：云南盛业工程管理咨询有限公司

	开户银行：富滇银行股份有限公司保山正阳南路支行

	账号：120875990060000000261

	汇入地址：云南省保山市

	业务咨询电话：0875—2207266

	注：以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。保证金必须在投标截止时间前提交。


4、相关费用：（1）代理服务费：34800.00元，按以下计费规则计取：

招标代理服务费（万元）=100万元×1.5%+152.35万元×1.3%
（2）在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。

5、发布公告的媒体：本公告将同时在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上发布。

6、技术支持：政采云服务热线95763（服务时间：工作日8：00-20：00）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名    称：保山市隆阳区敬老院
地    址：保山市隆阳区永昌街道办事处红庙社区山脚村
联系方式：0875-2195655
2.采购代理机构信息
名    称：云南盛业工程管理咨询有限公司
地    址：保山市隆阳区义乌国际商贸城15栋4号
联系方式：0875-2207266
3.项目联系方式
项目联系人：张先生

电      话：0875-2207266

投标须知

投标人须知前附表
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	保山市隆阳区敬老院失能失智照护中心康复设备采购

	2
	采购单位
	保山市隆阳区敬老院

	3
	采购代理机构
	云南盛业工程管理咨询有限公司

	4
	采购方式
	公开招标

	5
	质量标准
	符合国家现行相关标准及规范，并满足采购人要求。

	6
	交货地点
	保山市隆阳区敬老院。

	7
	合约履行期限
	合同签订之日起60日历天。

	8
	报价方式
	投标投标人须就本采购项目的全部内容作完整报价（投标投标人投标报价包括完成该项目的成本、利润、税金、运输装卸费、风险费、服务费、政策性文件规费等所有费用，当合同实施时，投标投标人没有填入的项目和预算，毫无例外的认为已包含在其它项目中,结算时不予补给，包括招标文件中提到的或没有提到的各种费用。），整体成交，不允许拆分。

	9
	采购内容
	详见第六章 采购需求。

	10
	投标人资格要求
	见第一章“招标公告”。

	11
	投标人信誉要求
	投标单位必须有良好的社会信誉，不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）近三年内存在骗取中标、严重违约或服务质量存在严重问题的。

	12
	资格审查方式
	□资格预审  eq \o\ac(□,√)资格后审

	13
	是否接受联合体投标
	□接受     eq \o\ac(□,√)不接受

	14
	招标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开  □召开  

	15
	投标人提出问题、要求澄清采购文件的时间
	投标截止时间15日前

	16
	采购单位书面澄清的时间
	收到异议之日起3日内

	17
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	18
	投标保证金
	保证金金额:人民币壹万元整（10000.00元）；

保证金递交方式：支票、汇票、本票、保函、转账或其他非现金方式（不接收现场缴纳现金）。

提交时间：投标文件提交截止时间前，逾期提交的保证金无效，以转账（网银或电汇）到帐时间或银行保函生效时间或电子保函（保单）生效时间为准。

采用转账的方式提交保证金的，保证金缴纳账户如下：

开户名称：云南盛业工程管理咨询有限公司

开户行：富滇银行股份有限公司保山正阳南路支行
账 号：120875990060000000261
备注：（项目名称及项目编号）投标保证金

联系人：张先生
联系电话：0875—2207266
注：以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。保证金必须在投标截止时间前提交。

	19
	是否允许递交备选
招标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许            □允许

	20
	投标文件份数
	1、本项目采用电子评标，开标时投标人无需提交纸质投标文件。

2、投标人中标后须在领取中标通知书的同时提供纸质版投标文件1正1副至招标代理机构，纸质版投标文件需与电子版投标文件一致。

	21
	投标文件的签署、密封及份数
	1.投标文件的签署：

（1）投标文件的盖章要求：投标文件格式中要求投标人“加盖公章”的，均指与投标人名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

（2）投标文件的签署要求：采购文件要求投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章处应签字或盖章，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，投标文件应附法定代表人授权委托书。
注：① 投标文件涉及签字、盖章的地方尽量避免遮盖单价、合价等重要内容，投标文件中相关内容、证件扫描件模糊不清、被签字或盖章遮盖、无法辨认的评标小组有权否决其投标。
② 在需要签字或盖章的地方进行签字或盖章，无需逐页签字或盖章。
2.投标文件的密封：
登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成投标（响应）文件的电子签章、加密及上传，投标截止时间前未完成投标（响应）文件上传的，视为撤回投标（响应）文件。

3.投标文件份数：电子版投标文件：1份。

	22
	投标文件递交截止时间及地点
	递交截止时间：2026年04月13日15点00分。

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）。

	23
	开标时间及地点
	开标时间：2026年04月13日15点00分。

地点：保山市隆阳区义乌国际商贸城15栋4号（云南盛业工程管理咨询有限公司四楼会议室）。 

	24
	评标方法及标准
	详见本文件第六章

	25
	评标委员会的组建
	评标小组成员构成:5人,评审专家确定方式:在云南省政府采购网评标专家库中随机抽取4人，采购人代表1人。

	26
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

 eq \o\ac(□,√)否 ：向采购单位推荐成交候选人名次：3名。

	27
	代理服务费
	（1）代理服务费：34800.00元，按以下计费规则计取：

招标代理服务费（万元）=100万元×1.5%+152.35万元×1.3%%

（2）在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。

	28
	最高限价
	2523555.00元，本次项目控制部分单价及总价，投标人在规定的投标单价及总价高于招标控制价则视为废标。

	29
	投标文件的递交
	在投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）前，需在网上递交投标文件，具体要求：登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成投标文件的电子签章、加密及上传，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

	30
	电子投标文件的编制
	电子投标文件的制作应使用“政采云投标客户端”，投标人下载“政采云投标客户端”，通过“政采云投标客户端”编制并生成加密的投标文件。

	31
	开标
	远程解密：网上递交投标文件后，投标人可以通过网上远程解密的方式，在开标时间登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）根据操作流程进行远程解密。

	32
	评标办法
	综合评分法。

	33
	转包、分包
	中标单位不得将中标项目进行转包和非法分包。

	34
	付款方式
	合同约定。

	35
	验收
	合同约定

	36
	本项目所属行业
	批发和零售业

	37
	其他说明
	a本招标文件中所提到的公章：指公安部门备案的行政章；签字：指亲笔签字。

b串标围标判定依据：

b1不同投标人提交的投标文件中内容错漏之处出现高度一致，或其它内容出现高度一致性（除招标文件中规定的内容外）的；

b2不同投标人的投标文件相互混装的；

b3现行法律法规规定的其它判定依据。

c采购人有权对被推荐为第一中标候选人的投标文件中不合理的条款在进行合同谈判时要求其进行修正的权力，否则，采购人有权拒绝与之签订合同并选择下一排序的候选人进行合同谈判，以此类推。

d 保证金将被没收的情况（出现下列情况之一者其提交的投标保证金将被没收）：

d1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

d2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

d3除因不可抗力或投标文件、成交通知书认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

d4投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d5采购文件、法律法规规定的其它情形。


投 标 人 须 知
一、总   则
1、项目概况

1.1 项目名称: 见“投标人须知前附表”。
1.2 项目内容及要求：详见第六章 采购需求。
2、投标人资格要求
2.1详见第一章“招标公告”
3、投标费用
3.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2 中标人应按“投标人须知前附表”第27项中规交纳中标服务费。

二、采购文件

4、采购文件的构成

4.1 采购文件由目录所列内容和所发出的答疑、补遗等组成。
5、采购文件的澄清

5.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期15天以前按招标文件的通讯地址以书面形式如电传、电报、传真等通知采购代理单位，采购代理单位对投标截止期15天以前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复，同时将书面答复传给每个购买采购文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。
6、招标文件的修改

6.1 在投标截止期前任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，澄清和修改为招标文件的组成，当所发出的招标文件澄清和修改不一致时，以最后发出的为准。
6.2招标人在投标截止时间前对招标文件所作的补充、修改或者更正、澄清一并构成招标文件的组成部分。招标文件的修改以书面形式(包括传真和网上公告)通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以传真或签领形式确认已收到修改文件。
6.3 为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可以自行酌情对投标截止日期进行延期。
三、投标文件的编制
7、投标的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文，对不同文本的投标文件的解释发生异议的以中文文本为准。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。字体要便于辨识，以正楷、宋体为好。
7.2 用非中文版印刷的产品说明书、技术资料、资格资质证书等，投标人应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以中文译本为准。
7.3 投标文件中所使用的度量衡单位，除采购文件中有特殊要求外，一律用公制。

8、投标文件的构成
8.1 按招标文件“第四章投标文件格式”编制。
注：投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ，应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作，并进行电子签名及加密，在编制投标文件时，粘贴图片建议使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于100dpi。
9、投标报价
9.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

9.2投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

9.3投标人须就本采购项目的全部内容作完整报价，投标人投标报价包括完成该项目的成本、利润、税金、运输装卸费、风险费、服务费、政策性文件规费等所有费用，当合同实施时，投标人没有填入的项目和预算，毫无例外的认为已包含在其它项目中,结算时不予补给，包括招标文件中提到的或没有提到的各种费用，整体成交，不允许拆分；

9.4投标人对每一标的只允许有一个报价，投标承诺书的总价与投标报价表中的总价必须一致；

9.5本项目不接受备选方案，投标人对同一个标的项目有选择的报价，将被拒绝。
9.6投标报价大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
9.7 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
9.8 投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价(或进价)报价，否则一经查实，其投标将可能被拒绝或被宣布为废标。
10、投标范围

10.1以本采购文件第六章为准。
11、投标保证书

11.1投标保证书作为投标文件的组成部分之一，投标人应按采购文件所附《投标保证书》格式填写，并按招标文件“投标人须知前附表”第18项所规定数额、时限提交投标保证金。提交投标保证金的绑定回执作为投标文件的组成部分。
11.2投标保证金交纳方式见投标人须知前附表第18条。
11.3 投标保证金应交至指定账户。
11.4 未按上述11.1规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
11.5未中标单位的投标保证金，在采购代理公司发出《中标通知书》后5个工作日内无息返还；中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同后5个工作日内无息退还。
11.6 下列任何情况之一发生时，投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标书中规定的投标有效期内撤回其投标；
（2）拒绝按本须知第9.6条修正报价的；
（3）中标人未能在规定期限内签订合同。
12、投标有效期

12.1 所投的标书应从“投标人须知前附表”规定的开标之日起，在“投标人须知前附表”所规定的以日历天计算的投标有效期内有效。投标有效期比规定的时间短的可以视为非响应标予以拒绝。
12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式如电传、传真等。投标人可以拒绝采购人的这种要求但不被没收投标保证金，同意延长的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。
13、投标文件的编制

13.1投标文件应按“第四章  投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

13.2电子投标文件应使用“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。编制要求见《电子投标文件编制要求》。

13.3如投标人提交的电子标书不符合13.2要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
四、投标文件的递交
14、电子标书递交：

14.1投标人应在本章“投标人须知前附表”规定的开标时间前递交投标文件。
14.2投标人递交投标文件的地点：见投标须知前附表。

在投标文件提交的截止时间前，需在网上递交投标文件，具体要求：登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn），投标人须在投标文件提交截止时间前完成投标文件的电子签章、加密及上传，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

如投标人提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
14.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
14.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
14.5 递交投标文件时，投标人应出具的相关证明材料及原件详见 “投标人须知前附表”。
15、投标截止时间
15.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
15.2 推迟投标截止时间应以书面形式通知所有投标人。
15.3 投标截止时间后送交的投标报价或其他实质性内容修正的函件不作为评标的依据。
16、迟到的投标文件

16.1 按照第15条规定，采购人将拒绝并原封退回在投标截止日期后收到的任何投标文件。
16.2 投标文件递交的地点为“投标人须知前附表”中所规定的地点。
17、投标文件修改和撤回

17.1 投标人在上传投标文件后，可以在投标文件递交截止时间前修改或撤回其投标文件。
17.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
17.3在投标截止日期至投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。
五、开标与评标
18、开标

18.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标。
18.2 本次开标会议由采购单位等对现场进行全过程监督。
投标文件中投标（报价）一览表(报价表)内容与投标函内容不一致的，以投标（报价）一览表(报价表)为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.3电子文件开标顺序：按照交易平台自动提取所有投标人的顺序现场开标。
18.4开标过程进行记录，存档备查。

18.5  如投标人提交的投标文件不足3家时，采购单位将依法重新组织招标。

18.6 各投标人只能进行一次报价。

18.6有以下情形之一者，将作为无效投标文件处理：
18.6.1投标文件逾期送达的；

18.6.2投标文件未按要求密封的；

18.6.3没有投标报价的；

18.6.4投标文件未按采购文件要求进行签字、盖章的；

18.6.5投标文件书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

18.6.6投标人未能按要求足额提交投标保证金的；

18.6.7投标人不具备投标资格或未按采购文件要求提供资格、资信证明文件的；

18.6.8在投标文件中，投标人投报两个或多个报价，又未声明其中哪一个有效的；
18.6.9法定代表人委托代理人投标，但无法定代表人授权委托书的。

18.6.10投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
18.6.11与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的规格、质量、配置、数量、交货期限、交货地点及服务承诺等不能满足招标文件的要求。
18.6.12投标人未对招标文件作出实质性响应的。

18.6.13投标文件的初步评审后有效投标文件少于三家的，采购单位将依法重新组织招标。

19、评标

19.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及评标无关的其他人透露。
19.2 开标评标期间，投标人不得与评标委员会成员和采购人及工作人员私下接触，更不得进行旨在影响评标结果的活动，否则一经核实，其投标将被宣布为废标，并将承担相应的法律责任。
19.3 采购人将根据本次招标采购项目的性质和特点依法组建评标委员会，并邀请相关纪检监察的代表参加。
19.4评标原则：依照“公平、公正、科学、择优、合法、保密”原则。

19.5按中华人民共和国财政部令第87号<政府采购货物和服务招标投标管理办法>的“综合评分法”。
19.5.1评标委员会由采购人代表和在行政主管部门专家库里随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。
19.5.2 综合评分法：是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法（详见第五章）。
20、中标条件
20.1投标文件能最大限度满足采购文件实质性要求且评标总得分最高。
21、投标文件的澄清

21.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求对投标人的投标文件非实质性内容进行质疑、询问；要求澄清或要求投标人提供所需的有关资料等证明的，投标人进行现场答复并以书面形式提交（包括电传、传真），但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22、评标方法和标准
22.1 综合评分法。

22.2评标委员会根据招标文件规定的评分标准对各投标人进行打分，最后按照得分高低顺序推荐前三名为中标候选人。若出现最高分并列时，推荐价格较低的投标人为第一中标候选人，依次类推。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.3  提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标投标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；非单一产品采购项目，采购文件中载明核心产品的，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本条款执行，采购文件未载明的则不影响各投标人最终的排序。

22.4评标委员会经评审，认为所有投标人的投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标文件。所有投标文件被否决后，采购单位应当依法重新招标。

六、中标通知和合同授予
23、定标

23.1 采购人将根据评标委员会的推荐情况确定中标人。

23.2在招标采购活动中，出现下列情形之一的，可视为废标：
23.2.1开标时出现第18.5条第（二）款规定的；
23.2.2采购的公正性受到影响；
23.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
23.2.4因重大变故，采购任务取消的。
24、中标通知

24.1定标后，采购代理机构根据采购人定标意见书签发《中标通知书》并进行公示，公示期为1个工作日。公示期满后，招标代理机构将在投标有效期内以书面形式向发中标投标人发出中标通知书。

24.2 对落标的投标人，采购代理机构于发出中标通知并公示中标结果后5个工作日内退回其投标保证金(无息)。
25、签订合同

25.1 中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。
25.2 采购文件、中标人的投标文件及其澄清文件、中标通知书，均作为签订合同内容的依据。
25.3中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内无息退还。

25.4 若排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交投标人。     

25.5排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交投标人。

招标合同(参考范本）

	合同编号：
		合同自编号：

			项目编号： 

	

	

	●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效


	云南省政府采购

	（委托采购） 


	合

	同

	书


	签订地点：    

	

	云南省签订合同制


政府采购合同书（格式）
项目名称：
项目编号：
分标号（有分标时填写）：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
根据  年  月  日       政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标文件，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。
1.  采购内容
1.1 服务名称：
1.2采购内容：
2.  合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　 元）。
2.2合同金额明细表
3.  项目完成期限要求
3.1 项目完成期限（合同履行期限）：
3.2 项目实施地点：
3.3乙方必须按响应文件承诺的技术标准、性能要求、质量标准等向甲方提供符合采购要求及验收要求的服务成果。
4.  履约保证金
乙方在签订后向甲方提供合同总金额    的履约保证金。
5.  产权
5.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
5.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。
6.  技术资料
6.1 甲方向乙方提供服务的有关技术资料。
6.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。
6.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
7.  验收
7.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。
7.2 乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在五个工作日内依据采购文件、乙方的竞标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须在现场。
7.3 对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由甲方承担。
8.  合同款支付
8.1 付款方式：（合同中商定）。
8.2 付款流程：甲方在上述规定时间内向财政部门提交付款申请，财政部门受理后则视为甲方已向乙方进行支付合同款项。
8.3 政府采购过程中，如采购人、投标人或采购代理机构存在违法行为，政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。
9.  售后服务要求
9.1 乙方提供服务的质量保证期为：　　　　　　   （自提交服务验收合格之日起计）
9.2在本合同第9.1项约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。
9.3 其他售后服务要求：                         。
10.  违约责任
10.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的违约金。
10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。
10.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
11.  不可抗力事件处理
11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
12.  诉讼
12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订的法院起诉，合同签订地在此约定为保山市隆阳区。
13.  合同生效及其他
13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经本级财政部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）成交通知书；
（2）采购需求；
（3）文件的澄清和修改；
（4）投标文件；
（5）相关技术资料表、商务条款偏离表；
（6）成交投标人澄清函（如有）；
（7）其他与本合同相关的资料。
13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
13.5本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份，代理机构一份，政府采购监督管理部门一份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报本级政府采购监督管理部门备案。
注：1、本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。
2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和中标人递交的投标文件有实质性偏离。

	甲方（采购人公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人（负责人）或委托代理人：

	
	联系人：

	
	电 话：

	
	签订日期：

	乙方（中标人公章）名 称： 

	
	地 址：

	
	邮 编：签订合同

	
	法定代表人（负责人）或委托代理人：

	
	项目负责人：
经办人：

	
	电 话：

	
	签订日期：


注：该合同范本仅作参考，实际合同内容以甲乙双方协定为准。

第四章  投标文件格式（部分）
附：封面格式

                        （项目名称）

投标文件

招标编号：      
项目名称：         项目名称         
投标人（电子签章）：                          
        
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：                  

联系人：                  联系电话：             
日    期：      年      月      日

一、资格审查部分
（一）资格审查申请函

致：保山市隆阳区敬老院
1. 按照招标文件的要求，我方         （投标人名称）递交的资格审查申请文件，用于你方审查我方参加保山市隆阳区敬老院失能失智照护中心康复设备采购（项目编号：云盛招字2026-15）采购的资格申请。
2. 我方的资格审查申请文件包含招标文件第二章投标人须知及须知前附表规定的全部内容。
3. 我方接受你方授权代表进行调查，以审查我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。
4. 你方授权代表可通过          （联系人及联系方式）得到进一步的资料。
5. 我方在此声明，所递交的资格审查部分的文件及有关资料内容完整、真实和准确、合法有效，且不存在任何弄虚作假的情形。
投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

电    话：                                             
传    真：                                             
地    址：                                             
邮政编码：                                             
日    期：     年   月   日
（二）具有独立承担民事责任的能力
1. 提供有效的营业执照或其他组织证件或自然人身份证明

投标人须提供的有效的《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）或其他组织证件；若投标人为自然人的需提供身份证明；独立主体若依法不需办理营业执照也可开展经营活动的，需出具相关证明材料或说明；

（注：以上材料须提供复印件或扫描件；说明、声明及提供书面承诺等，须加盖公章确认）

2. 法定代表人（负责人）身份证明
单位名称：                            
单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：     年   月   日
经营期限：                            
姓    名：         性  别：         年  龄：         职  务：        
身份证号码：                            
系           （投标人）             的法定代表人（负责人）。
特此证明。

	附：法定代表人（负责人）身份证国徽面
	附：法定代表人（负责人）身份证人像面


投标人：                            （盖单位章）
法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）
日    期：       年   月   日
3. 法定代表人授权委托书
本授权书声明：        （投标人）的法定代表人（负责人）代表本公司授权   （委托代理人姓名）为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的保山市隆阳区敬老院失能失智照护中心康复设备采购（项目编号：云盛招字2026-15）的招标。代理人在本项目招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。
	附：委托代理人身份证国徽面
	附：委托代理人身份证人像面


投标人：                                       （盖单位章）
法定代表人（负责人）：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                       
委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                                       
日    期：    年   月   日
（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
1. 投标人具有健全的财务会计制度：投标人财务状况良好，未处于被接管、冻结、破产状态，投标人根据自身情况提供①或②任意一项材料：① 2024年度有效的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（或扫描件），成立不满1年的投标人提供自成立至今有效的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)；② 响应文件递交截止时间前三个月内银行出具的资信证明或信用等级证明或存款证明复印件（或扫描件）。

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
（1）投标人须提供能证明其具有履行合同所必需的设备清单；（2）投标人须提供具有履行合同所必需的专业技术能力的证明材料。

（投标人自行说明，格式自拟；投标人若认为在其所递交的响应文件中相关部分内容已可以体现或证明投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标人应在此说明详见响应文件中的哪些部分内容，或在此说明响应文件中哪些部分内容可以体现出来。）

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
投标人须提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供说明或相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
1. 投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（格式自拟，加盖公章确认）。

2. 投标人近三年无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼等不良记录；未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结和破产状态；投标人在最近三年内没有骗取中标、违纪违法和重大质量问题（提供书面声明，格式自拟，加盖公章确认）。

法律、行政法规规定的其他条件。

（提供书面声明，格式自拟，加盖公章确认）

（八）特定资格要求
1、投标人如果是设备的代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证、所投产品的医疗器械注册证或备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证或备案证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、所投产品的医疗器械注册证或备案证。

医用诊疗床

康复床（电动起立床）
医用诊疗床（七段）
电动病床
痉挛肌低频治疗仪
特定电磁波治疗器
中频电疗机
上肢评估与训练系统
干扰电治疗仪
吞咽障碍治疗仪
冲击波治疗仪
微波治疗仪
经颅直流电刺激仪
中药熏蒸仪
艾灸仪
平衡检测仪
复合超声关节炎治疗仪
医用空气消毒机
医用冷藏保存箱

注：按顺序附相关证件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明，加盖公章确认）。

3、投标人不得是，与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人（提供书面声明，加盖公章确认）。

4、投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”、“重大税收违法失信主体”、“统计严重失信企业名单”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，若有不良记录的，其响应文件将被拒绝。（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，投标人可不提供查询截图）。

5、项目不接受联合体投标。（提供书面声明，加盖公章确认）。
二、商务部分

（一）投标报价一览表
项目名称：保山市隆阳区敬老院失能失智照护中心康复设备采购
项目编号：云盛招字2026-15
	序号
	项     目
	填报内容

	1
	投标总报价（元）
	大写：

小写：

	2
	合同履约期限
	

	3
	质保期
	

	4
	交货地点
	

	5
	投标保证金
	金额（元）
	

	
	
	形式
	

	6
	备注
	


投标人：_________________________________（盖单位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：_______（签字或盖章）

日    期：     年   月   日
（二）投标报价明细表
项目名称：保山市隆阳区敬老院失能失智照护中心康复设备采购
项目编号：云盛招字2026-15                 
	序号
	名称
	品牌、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


1.该项目控制部分单价及总价，投标人的部分投标单价及总价均不可高于采购需求中公布的预算单价及总价，否则做废标处理。
2.本表所填单价为含税价；

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝。
4.若表格不够填写，可自行扩展。
投标人：_________________________________（盖单位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：_______（签字或盖章）

日    期：      年   月   日
（三）投标申请函
致：保山市隆阳区敬老院
我方仔细研究了保山市隆阳区敬老院失能失智照护中心康复设备采购（项目编号：云盛招字2026-15）项目招标文件的全部内容，我方正式授权下述签字人 （姓名和职务）全权代表 （投标人）参加本项目投标，并提交电子响应文件一份。
据此申请函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我方同意将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 承诺我方提供的与本次招标有关的任何数据和资料的完整性和真实性。

3. 本招标自投标文件开启之日起有效期为90天。
4． 我方同意投标须知中关于没收保证金的规定。
5． 同意应贵方要求提供与本次招标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为成交投标人的行为。
与本次投标有关的正式通讯地址为：
地    址：                          邮政编码：                      
电    话：                         传    真：                       
开户名称：                                                          
开户银行：                                                          
帐    号：                                                          
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月    日
（四）投标保证金递交凭证
致：保山市隆阳区敬老院
本投标人自愿参加保山市隆阳区敬老院失能失智照护中心康复设备采购（项目编号：云盛招字2026-15）的招标活动，并按招标文件要求缴纳投标保证金，金额为人民币（大写：             ，小写        元）。
附：投标保证金缴纳凭证原件扫描件
投标人：                                   （盖单位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

日    期：     年   月   日
（五）投标人声明函
注：若投标人为“中小微企业”或“残疾人福利性单位”或“监狱企业”的，应提交《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，投标人应对其提供的声明函及证明材料的真实性负责，提交的声明函及证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
1.《中小企业声明函》格式
中小企业声明函
（不属于中小微企业的无需填写）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称），从业人员        人，营业收  入为      万元，资产总额为      万元1 ，属于（中型企业、小  型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称），从业人员      人，营业收入  为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型  企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《残疾人福利性单位声明函》格式
残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的（项目编号：__________）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：请单独列出所供残疾人福利性单位制造的货物产品或提供的服务或实施的工程的单价和总价。
（若响应文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）
企业名称（盖章）：
日  期：
符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3.《监狱企业声明函》格式
监狱企业声明函
（不属于监狱企业的无需填写）
公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：。
本公司为参加________（项目编号：____）采购活动提供本企业（填写制造的货物，
由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（盖章）：
日  期：
注：
若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且投标人必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。
监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
请单独列出所供监狱企业制造的货物产品或提供的服务或实施的工程的单价和总价。
注：若投标人所投产品为本国产品的，应提交《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，投标人应对其提供的声明函及证明材料的真实性负责，提交的声明函及证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：  年  月  日
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
（六）投标人认为需要提供的其他文件
（注：格式自拟）
三、技术部分
（一）供货方案及保证措施

（格式由各投标人自行设计）

（二）产品质量保证措施及承诺
（格式由各投标人自行设计）
供货服务期间突发事件的应急预案

（格式由各投标人自行设计）

（四）售后服务方案及承诺
（格式由各投标人自行设计）

（五）项目技术偏离表
	产品名称
	技术服务要求条款号
	项目技术服务要求
	投标人响应的技术服务情况
	偏离情况
	相关技术材料所在位置（注明对应条款中在投标文件的页码和具体位置）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.本表格作为投标文件的重要的组成部分，任何通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的，评审时不予认可。
2.偏离包括无偏离、正偏离、负偏离。负偏离指投标人针对采购需求中各项技术服务要求所作出的技术响应情况低于招标文件公布的项目技术服务要求【提供的项目总体设计方案或项目技术服务方案须与采购需求对应的技术服务要求逐一相呼应，否则评审时不予认可】，无偏离指投标人针对采购需求中各项技术服务要求所作出的技术响应情况满足招标文件公布的技术要求，正偏离指投标人针对采购需求中各项技术服务要求所作出的技术响应情况优于招标文件公布的项目技术服务要求。

投标人：                       （盖单位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

日    期：     年    月    日
（六）投标人类似项目经验

	序号
	项目名称
	招标人
	项目概况
	签订日期
	完成日期或拟定完成日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：投标人应附合同或中标通知书证明材料，证明文件缺漏的评标时将不予考虑。
投标人：                       （盖单位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

日    期：     年    月    日
（七）投标人认为需要提供的其他技术文件

第五章  评标办法

一、评标机构

1.修改“根据招标的招标设备和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家由5人（含5人）以上的单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的三分之二。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

 2.综合评分法：评标委员会将根据评审办法计算出各投标单位的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序，最终评标委员会将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐成交候选人。

3.评标时，除价格得分外，评标委员会各成员将独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后将每个投标人各项评分因素的得分汇总后计算评标委员会各成员独立评分的算术平均值（保留2位小数），得出每个投标人的最终得分。”

二、评标原则

评标应遵循下列原则：
1.坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。
2.全面分析，综合评审。
3.评标只对投标单位的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。
三、评标纪律

1.对评标内容和评标办法要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；
2.评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露；
3.任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；
4.所有资料（包括采购文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；
5.评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担；
6.评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假；
7.评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理；
8.评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。
四、评标目的

评标工作的目的：审查投标人的投标文件与采购文件的所有条款、条件是否相符；是否已提供了必备的资料、文件、证书，做出实质性响应；按评标程序和评标方法推荐出合格的中标候选人。
五、评标程序

评标只对有效投标文件进行评审。评标按：初步评审(综合评分(评标报告的程序进行。
六、评标办法及打分细则

本次评标采用综合评分法，评标委员会根据评审情况，对投标人的投标报价、技术方案、售后服务等方面进行评分。

评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对投标人的财务状况、业绩由评标委员会成员在分值范围内进行独立打分。

评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人、综合得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同则按投标人商务报价得分从高到低的顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则技术得分高者优先），并编写评标报告。

（一）初步评审
在综合评分之前，先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
在需要时可要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，澄清或说明应采用书面形式。澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
有下列情形之一的投标文件不能通过初步评审，未通过初步评审的投标人将不进入综合评分：
	条款号
	审 查 内 容
	审 查 标 准

	1
	资格审查
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）审查投标人是否按采购文件要求提供具有独立承担民事责任的能力的相关证明材料；（2）审查法定代表人（负责人）是否与提供的营业执照或其他组织证件载明事项保持一致，并审查身份证有效期限；（3）若为委托代理人投标的，审查是否提供《法定代表人授权委托书》，并审查代理人身份证有效期限；（4）联合体：本项目不接受联合体投标，投标人须提供声明文件。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	审查投标人是否按采购文件要求提供具有健全的财务会计制度的相关证明材料。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	审查投标人是否按采购文件要求提供能证明其具有履行合同所必需的设备清单和具有履行合同所必需的专业技术能力的证明材料。

	
	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	审查投标人是否按采购文件要求提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料。

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	审查投标人是否按采购文件要求提供声明或相关材料。

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件。
	审查投标人是否按采购文件要求提供声明。

	
	
	投标资格要求
	审查投标人是否满足本项目的特定资格要求。

	2
	符合性审查
	签字、盖章
	审查投标文件是否按照采购文件要求进行单位盖章、法定代表人或其授权代理人签字或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明书及授权委托书
	（1）审查是否提供法定代表人身份证明书或提供的法定代表人身份证明书是否符合招标文件规定的格式及内容，并盖单位章；（2）法定代表人委托代理人投标的，审查是否提供有法定代表人（负责人）及代理人签字或盖章，并盖单位章，符合采购文件规定格式及内容要求的法定代表人授权委托书。

	
	
	投标保证金
	未按照招标文件的规定提交足额投标保证金的。

	
	
	投标文件格式
	未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

	
	
	投标报价
	（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购服务报两个或多个报价，且未声名哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；（2）投标报价超过最高限价的；（3）评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

	
	
	投标有效期
	投标有效期不满足招标文件要求的。

	
	
	招标文件要求提交的资料
	未按招标文件要求提交相关资料的。

	
	
	实质性响应
	质量要求、合同履行期限、项目地点及其他要求等实质性内容不满足采购内容及要求的。

不满采购文件中第六章采购需求内容的。

	
	
	澄清说明
	投标人未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的（如有澄清事项，评标小组须对本项目进行审查，若无澄清事项的则认定为符合招标文件要求）。

	
	
	其他要求
	（1）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（2）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求的。


（二）综合评分
评标委员会按以下公式计算出各投标人的总得分，推荐中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列；评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
评标总得分=F1＋F2＋……＋Fn
F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

F1—投标报价得分（满分为30分）

报价得分采用低价优先法计算。

基准价：满足招标文件要求且最终价格最低的有效报价；

得分计算：满足招标文件要求且最终价格最低的有效报价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：

报价得分=(基准价／最终报价)×30。

F2—技术部分得分（满分为70分）

	序号
	评审因素
	评审标准

	F2
	技术参数（满分41.00分）
	根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

招标文件第六章“采购需求”的技术要求中，标注“★”号的为重要技术参数，共7分，“★”技术参数不满足招标文件要求得扣1分。

招标文件第六章“采购需求”的技术要求中非“★”技术参数共34分，除核心产品外剩余34个产品每项产品1分，参数内非“★”技术参数全部满足招标文件该项产品要求得1分，否则不得分；

	
	供货方案及保证措施（满分10分）
	投标人提供的供货保障方案包含但不限于供货时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案等内容。

供货时间安排、人员配备等计划周详、供货能力能完全满足招标人需求，供货进度计划安排流程清晰、供货进度及响应时间时效性强能完全优于本项目实际需求，供货保障措施完备、具有针对性和可操作性，能保证货物质量及交付期，对货物的运输过程存在的潜在风险有全面的评估且有对应的应急预案和对货物的保护措施，方案详细且合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷扣1分，方案内容每存在一处不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。

（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，调试（安装）时间安排、人员配备等计划笼统，项目实施进度计划安排有冲突，衔接关系不合适，对项目中可能发生的其他问题考虑不充分，货物包装及运输方案应对措施缺乏针对性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。

（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理、不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不贴合实际，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。

	
	产品质量保证措施及承诺（满分5分）
	质量控制方案内容包含但不限于质量保障措施，质量控制管理制度，质量保障计划，质量保证承诺等内容。

项目质量点设置规划清晰、检查流程科学合理，质量管理目标明确、制度规范严谨、体系完备、职责清晰，计划周详、各环节考虑到位、措施完备，质量保证承诺能提供保障售前到售后的货物和服务的、承诺内容能保障招标人的权益的，方案描述详尽、无缺陷、符合项目需求得5分；方案内容每存在一处缺陷扣0.5分，方案内容每存在一处不符合项目需求扣1分，扣完为止。注：未提供方案不得分。

（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，质量保障措施欠妥、规划不充足，质量控制管理制度不完善、欠缺统筹性，质量保障计划考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，质量保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。

（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。

	
	突发事件的应急预案（满分4分）
	应急保障体系完善，职责清晰，响应及时的得1分；保障供货应急预案准备工作完备、组织过程严谨、异常情况处理针对性强、供货措施解决方案能在出现紧急情况下保障采购人需求的得1分，产品质量问题处理预案中能明确处置机构、职责清晰得1分；产品质量问题现场应急处理方式妥当、后期处理及日常应对措施完备的得1分；

	
	售后服务方案及承诺（满分5分）
	售后服务方案内容包含但不限于售后服务保障措施，售后服务程序，质量问题解决方案，售后服务承诺等内容。

售后服务体系健全、制度完善、岗位职责清晰，售后服务流程简单高效、售后工作安排明确、售后服务承诺范围广泛、阐述清晰，质量问题解决方案全面完善，方案全面具体、无缺陷、符合项目需求得5分；方案内容每存在一处缺陷扣0.5分，方案内容每存在一处不符合项目需求扣1分，扣完为止。注：未提供方案不得分。

（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，售后服务保障措施缺乏可行性，售后服务程序混乱，质量问题解决方案缺乏针对性，售后服务承诺内容单一、存在局限性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。

（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如售后服务措施不合理，售后程序复杂没有明确的处置机构，解决方案不可行、存在明显漏洞，售后服务承诺不能保证招标人权益的或影响方案有效性等任意一种情形。

	
	业绩（满分3分）
	每提供一个业绩得1.5分，满分3分。

注：须提供业绩合同或中标通知书复印件，否则不得分。

	
	节能、环保产品（满分2分）
	投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得1分，环保产品的得1分。


注：1.小型和微型企业价格评分优惠政策 
根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号及云南省人民政府《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》云政发〔2022〕32号的规定，对符合条件的小型和微型投标人，在投标报价评分时给予投标报价 10% 的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。 

请投标人根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，提供《小、微型企业声明函》，未提供的在价格评分时不对投标报价进行扣除。投标人对《小、微型企业声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。 

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，在投标报价评分时给予联合体投标报价 10% 的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。 
联合体中部分企业为小型、微型企业的，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，在投标报价评分时给予联合体投标报价 4% 的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。 
2.监狱企业评分优惠政策 
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 

3.残疾人福利性单位优惠政策 
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

4.关于节能产品和环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书等证明材料。节能产品和环境标志产品清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）和《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。

5.本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
七、统分原则

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，并按采购文件规定分值及范围评分。
2.除投标报价得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。
3.统计分数原则：计算算术平均值为投标人除报价以外的其他分项的得分（保留小数点后两位）。
4.统分办法：各项得分的总和即为投标人最后得分。
八、推荐

评标委员会按评审后总得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。总得分相同的，按投标价格（F1）由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按技术方案得分（F2）由高到低顺序排列，依次类推。

九、评标报告
评标委员会根据评审情况推荐中标候选人名单并编写书面评标报告。

 采购需求

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	是否为进口产品
	是否为核心产品
	是否为医疗设备
	备注

	1
	轮椅
	1、长度可调节：40-58cm。
2、加高靠背，背部四档可调，踏板长度可调。
	台
	2
	否
	否
	否
	

	2
	平行杠
	1、规格：3013*750*（785-1035）(mm)
2、扶手高度六级可调节：
3、扶手间距：562(mm)
4、扶手直径：38(mm)
5、材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫
6、用途：主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。
	台
	1
	否
	否
	否
	

	3
	训练用扶梯
	规格：3100*780*1316-1616(mm)
2.扶手调节范围:7孔调节，调节间距均为50mm

3.材质：钢结构、喷涂工艺、环保防滑垫
4.用途：主要用于患者恢复日常上下楼功能及行走能力的训练。
	套
	1
	否
	否
	否
	

	4
	助行器
	大架长：53cm，宽：44cm，高度调节范围：78-94cm。
性能：适用于下肢肌力较弱和平衡稳定性较差的患者步行训练。
	台
	5
	否
	否
	否
	

	5
	医用诊疗床
	1.床体加宽设计，便于患者在床上进行训练。
2.床体采用钢材烤漆材质，结实耐用。
3.床面至少分为头板和尾板两部分，头板角度可调，调节范围≥0°~63°。
4.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。
★5.床体最大承重≥175kg。
6.电机数量≥1个，床体电机负载≥8000N。
7.床面高度调节范围≥0~320mm。
8.防进液等级≥IPX4。
9.床面采用医用PVC皮革。
10.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。
11.外形尺寸（L*W*H）：2070mm*1250mm*（500~820）mm（±20%）。
12.床体净重：70kg（±20%）。
13.电源：AC220V、50Hz，输入功率：500VA。
	个
	2
	否
	否
	是
	

	6
	PT凳
	1.椅面高度调节范围≥0~130mm，方便治疗师配合PT床的高度进行手法操作。
2.最大承重≥100kg。
3.大铝合金马蹄五星脚支撑结构，牢固美观。
4.≥5cm高密度慢回弹海绵，使患者更舒适。
5.外形尺寸（L*W*H）：620mm*620mm*（420~550）mm（±20%），椅面尺寸（L*W）：400mm*360mm（±20%）。
6.净重：5kg（±20%）。
	个
	6
	否
	否
	否
	

	7
	康复床（电动起立床）
	1.直立角度0~85°可调，有效预防体位性低血压等并发症。
2.床体尾端配有分体式脚托板，内外翻调节范围≥-30°~+30°；跖屈背屈调节范围≥-59°~+34°，有利于预防和矫正足部变形。
3.扶手桌面（餐板）位置可以双向调节，其中上下调节范围≥0~355mm，前后调节范围≥0~250mm，患者可在站立训练时进行上肢功能训练。
4.站立位时整体脚托板最大静态承重≥2000N。
5.至少配有3组保护带，分别保护膝关节、髋关节和胸部，且保护带的宽度≥125mm；其中，膝部保护带分开式设计，分别保护左右两侧膝盖。
6.床面采用医用PVC皮革。
7.最大承重≥175kg。
8.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。
	个
	1
	否
	否
	是
	

	8
	医用诊疗床（七段）
	床面至少分为头板、背板、大腿板、小腿板和扶手板五部分，且五部分能分别独立调节。
2.头板调节范围≥-23°~+58°，便于治疗师调整患者头部的位置。
3.头板两侧有扶手板，扶手板高低调节范围≥0~135mm，便于患者俯卧位时放置双手。
4.背板的角度调节范围≥-8°~+45°，方便治疗师对患者躯干进行操作。
5.大腿板调节范围≥-10°~+35°；小腿板分为左右两块，可以分别独立调节角度，调节范围≥-5°~+20°，有利于治疗师对患者单侧大腿及小腿的操作。
6.床体最大承重≥175kg。
7.床面高度调节范围≥0~350mm。
8.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。
9.尾部配有限位保护装置，保证医师操作安全。
10.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。
11.床体尺寸（L*W*H）：2150mm*660mm*（580~930）mm（±20%）。
	张
	1
	否
	否
	是
	

	9
	电动病床
	病床既可供承载及护理患者使用，又可用于下肢功能障碍患者站立辅助训练。
2.床体起立角度可调：垂头仰卧位角度≥0°~-12°，直立角度0°~85°可调，有利于预防长期卧床导致的并发症。
3.背板角度调整范围≥0°~60°，大腿板角度调整范围≥0°~25°。
4.配有可折叠式护栏，护栏高度≥350mm，护栏材质HDPE。
5.床面可垂直升降，高度调节范围≥0~400mm，便于转移及床边治疗操作。
6.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板静态最大承重≥3000N。
7.床下框离地间距≥150mm，方便床旁型主被动训练仪器的使用。
8.至少具有5个静音电机控制床体升降及角度，调节床体电机负载≥8000N。
9.双重供电模式，内部电源可在断电的情况下继续工作。
★10.站立安全系统：在执行直立训练操作时，如果床体其他部位未处于最低位，则须先等待其他部位下降至最低位后（自动复位），方可执行整体前倾操作；在床体直立角度＞15°时，为保证患者安全，可防止背部上升/下降和腿部上升/下降的误操作，当直立角度0°~15°时，可执行背部上升/下降和腿部上升/下降的操作。
11.床体最大承重≥175kg。
12.床体尺寸：（2285~2475）mm*1025mm*（885~2240）mm（±20%）
	张
	3
	否
	否
	是
	

	10
	悬吊康复训练系统
	1.1双滑移悬挂设备：承重≥200公斤，与滑动悬挂设备连接；
1.2滑动悬挂设备：尺寸≥720*170*70mm，沿双滑移轨道水平移动，可锁定在轨道任意位置；
1.3 悬吊康复训练器：
1）承载人体全部重量的装置应能承载力 2000N±2%，承载部分重量的装置应能承载力 750N±2%。

2）使用防护带的器械，其防护带应能承载 1000N±2%。

3）人体悬吊带或吊兜的额定载荷力应>2000N。

4）把手、抓握杆应能承载 1000N 垂直力、500N 水平力。
1.4 扣环窄悬带：尺寸≥880*110*5mm，连接训练器，用于固定悬吊四肢训练；
1.5 扣环宽悬带：尺寸 ≥880*235*5mm，连接训练器，用于固定悬吊躯干训练；
1.6 头颈悬带：尺寸 ≥700*100*1.5mm，连接训练器用于固定悬吊头颈部训练；
1.7 握带：尺寸 ≥340*100*1.5mm，连接训练器用于手部和脚踝训练；
1.8 握柄：尺寸≥220*140*35mm、连接训练器用于训练中手部抓握；
1.9弹性辅力挂绳（黑-短）：长≥30cm、承重≥30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支持训练；
1.10弹性辅力挂绳（黑-长）：长≥60cm、承重≥30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支持训练；
1.11弹性辅力挂绳（红-短）：长≥30cm、承重≥50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支持训练；
1.12弹性辅力挂绳（红-长）：长≥60cm、承重≥50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支持训练；
1.13旋转训练装置：尺寸：≥525*58mm，碳钢加铝合金材质，承重≥180公斤，用于躯干、肢体的旋转训练和对角线运动； 
1.14辅力挂绳（红-长）：长≥60cm，滑动锁定手柄高度可调；
1.15辅力挂绳（红-短）：长≥30cm，滑动锁定手柄高度可调；
1.16平衡垫：直径≥330mm、高≥60mm，用于训练过程中增加不稳定性；
1.17柱形垫：直径≥150mm、长≥600mm，用于训练过程中体位保持和稳定；
★1.18落地安装架尺寸：长≤3285mm、宽1185mm、高2357mm；落地安装架安装有≥4个可以上下、左右滑动调节的吊点，吊点可360度旋转并锁定。
1.19 悬吊滚筒：尺寸：直径≥150mm，长≥450mm，滚动轴为木制，支撑面有软垫保护层，可在悬吊状态下360度旋转；
	套
	1
	否
	否
	否
	

	11
	OT综合训练台
	外形尺寸：1150*700*900mm
2.台面展开尺寸：1800*1030mm
3.产品净重：45kg
4.折叠桌板最大承重：100Kg
配件参数：
1.数字套圈
2.立式套圈

3.上螺丝
4.上螺母
5.几何图形插板
6.认知图形插板
7.上肢协调训练器（手指）
8.木插板
	台
	1
	否
	否
	否
	

	12
	可调式沙磨板及附件
	规格：1000*880*825(可调角度0°-30°)
收纳盒尺寸：850*190*90mm
	台
	1
	否
	否
	否
	

	13
	滚桶
	主要用于偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。
规格：100*830mm;150*830mm;200*830mm;250*830mm;300*830mm 一套共5个
材质：高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革
	套
	1
	否
	否
	否
	

	14
	可调式OT桌
	1.参考桌面尺寸：1200*810mm
2.实木桌面，环保漆面，健康无味
3.桌面宽度≥1200mm，深度≥810mm
4.桌体采用钢架设计，通过转动手柄调节桌面高度，调节范围不窄于720~945mm
5.桌面静态最大承重≥50kg
6.升降结构采用高扭矩慢速齿轮传导系统，稳步调节高度，升降速度不高于3.5mm/圈
	个
	1
	否
	否
	否
	

	15
	痉挛肌低频治疗仪
	1、输出波形：A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。
2、脉冲周期：输出脉冲周期从1s～2s可调，允差±15%。
3、脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms可调，允差±30%。
4、延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从 0.1s～1.5s可调，允差±15%。
5、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA～99mA可调。最大输出值允差±15%。
6、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%。
7、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，仪器上有误调指示。
	套
	1
	否
	否
	是
	

	16
	特定电磁波治疗器
	①适用治疗板直径：166mm；②电源输入：AC 220V  50Hz；③功率： 250VA；④支臂伸缩范围：0-78cm；
⑤电源盒升降范围：0-60cm；⑥头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；⑦波普范围：2μm-25μm；
⑧定时范围：0-60分钟；⑨工作寿命：＞2000小时。
	套
	8
	否
	否
	是
	

	17
	中频电疗机
	1、输出电流强度：
在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。
2、输出通道：四路，输出电流独立可调。
——四路同步电刺激、异步电刺激通道；
——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；
——两路离子导入通道；
——两路干扰电治疗通道
3、内置临床处方：99个专家处方。
4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。
5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。
6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。
7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。
8、动态节律：4s～10s。
9、差频变化周期：15s～30s。
10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。
11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇梯波以及它们的组合。
12、温热电极（温控）：25℃～41℃，多挡可调，最高不超过41℃。
13、时间可调节。
	套
	1
	否
	否
	是
	

	18
	肋木
	主要用于借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。
规格：1095*680*2308(mm)
肩梯上下高度调节范围:1720～2250mm
肋木上弯架横杆调节范围：720～2425mm                            
横杆间隔155mm
	个
	1
	否
	否
	否
	

	19
	巴氏球
	75cm,蓝色防爆型训练球。
	个
	2
	否
	否
	否
	

	20
	弹力带
	无乳胶材质。
分颜色可进行抗阻训练。
长度不小于35.7M/卷
	卷
	1
	否
	否
	否
	

	21
	沙袋
	沙袋架尺寸：685*335*770(mm)
绑式沙袋：0.25kg/0.5kg/0.75kg/1.0kg/1.25kg/1.5kg/1.75kg/2.0kg各一件。
	套
	1
	否
	否
	否
	

	22
	角度尺
	1.整箱尺寸：350mm*170mm*50mm。
2.组件尺寸：肢体角度尺（大）：315mm*128mm*6mm，肢体角度尺（中）：210mm*90mm*6mm，肢体角度尺（小）：172mm*35.5mm*6mm，脊椎角度尺：192mm*44mm*9mm，手指角度尺：105mm*56.5mm*6mm。
	套
	1
	否
	否
	否
	

	23
	计算机辅助认知评估及训练系统
	认知训练系统具有医生端、患者端、云数据中心（或管理端）组成。

软件功能具有评估、训练功能。满足认知功能、痴呆症、抑郁症等方面的病种需求。
软件内容包含多种模块；不限于反应时间测试、快速视觉关联、延时记忆匹配、配对关联记忆、图案识别记忆、空间识别记忆、语言识别记忆、词语任务抉择等方面。
病人管理中心，详细记录病人信息，信息内容应当包括：年龄、性别、地域、病种及发病时间等。
5、可进行数据对接，评估数据与训练数据可上穿或形成报告。
	套
	1
	否
	是
	否
	

	24
	上肢评估与训练系统
	软件系统可以进行患者信息存储、包括病例管理、评估报告、训练方案等功能。

具备用户资料建档功能，可对患者的基本信息进行记录，便于开展评估与训练。
训练模式：具有主动、主被动、被动训练模式。
可以开展单关节、多关节的上肢运动功能。
可以提供量表评估功能。
训练场景多样化。
肩关节、肘关节的活动范围可灵活调节。
设备针对不同患者的高度，具有升降调节功能。
9、具有镜像功能或者搭载相关设备可开展镜像功能更佳，此功能不做强制性要求。
	套
	1
	否
	是
	是
	

	25
	干扰电治疗仪
	基本参数：
1.1治疗仪具有两个独立输出通道；两通道可分别单独或同时工作。
1.2每个通道包含3组（基波、变频波、调制波）输出端口，每个通道共可接6个电极。
1.3波形：正弦波。
1.4治疗电极为吸附式电极。
2、主机性能：
2.1输出强度：在0mA～80mA范围内可调，最大输出电流: 80mA,允差：±10%（负载阻抗为500Ω时）。
2.2 吸附压力：
吸附负压分为多档可调；并有吸附压力指示灯分红黄绿三种颜色进行指示。最大吸附压力不大于300 mmHg（或40kPa），允差±10%。
2.8 吸附式电极碗的吸附频率：
吸附碗的吸附频率：不少于四种模式可调。
	台
	1
	否
	否
	是
	

	26
	吞咽障碍治疗仪
	电流波形：双向对称脉冲。
2、脉冲频率：1-150Hz。
3、脉冲宽度：50-450us。
4、屏幕尺寸：≤2.6寸。
5、电流强度：0-120mA。
6、 *可用通道：四通道，强度可单独调节。
7、默认计时器：1-30min。（1-99min可调）
8、开路报警：当设备输出电流强度增加到10mA以上且电路开路，电流输出强度会直接归零。
9、

具有故障报警功能。

采用便携式设计。
	台
	1
	否
	否
	是
	

	27
	冲击波治疗仪
	治疗手柄为气压弹道式原理设计;
2、主机具有提手功能，方便携带、周转，整机(含主机、空压机和手柄)重量≤9kg;
3、采用触摸显示屏，建议屏幕尺寸≥10寸；
4、单套手柄运动套件寿命≥100万冲击次数(提供证明材料）

5、有实时输出压力显示、实时剩余治疗时间显示功能;
7、有压力不足提示功能;
8、有智能梯度压力模式，调节范围:0%-100%，自动线性调节压力值。能量由低能量自动增加到预设能量并保持。逐步提升患者耐受度，同时大大提升治疗效率;
8、内置 VAS 疼痛评估量表，面部表情测量功能;
12、手柄具有 RRF 缓冲技术，治疗头可伸缩，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲作用，对操作者手腕起到良好的保护作用;
13、治疗头伸缩行程≥10mm;
14、有COE能量技术，高频情况下能量守恒，输出效率高;
15、手柄治疗头上有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用者在治疗病人时精确掌控对手柄施加压力大小，更灵活应用在不同部位;
16、手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量;
17、输出频率:1-25Hz，长按可快速增加和减少;
18、输出压力:1-5Bar，长按可快速增加和减少；
配置要求：
主机1台，治疗手柄1把，不少于6个治疗头，自行列明。专用拉杆箱1个，台车1台
	套
	2
	否
	否
	是
	

	28
	微波治疗仪
	1、微波频率：2450MHz(频率偏离≤30MHz)
2、输出功率：治疗0~100W可调；理疗0~100W可调
3、随意悬停升降支架臂。
★4、提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果。脉冲波的周期、占空比可调节，三角波、正弦波的周期可调。
5、配有推车，静音轮。
6、适用范围：康复科、疼痛科、妇科、骨科、泌尿科、男科、呼吸科、老年科、儿科、皮肤科、消化科、中医科、普外科等科室疾病组织治疗和理疗。
	台
	1
	否
	否
	是
	

	29
	经颅直流电刺激仪
	1 .直流电刺激输出强度：0～2mA可调，可连续调节输出强度（每次增或减0.1mA）；
2、脉冲电刺激输出强度：0～15mA可调，采用三角波治疗模式，最大频率0.97Hz，最大脉宽2秒，可连续调节输出强度（每次增或减0.5mA）；
★3.后续可配套相关失语症评价及治疗模块开展联合运用。
4. 能手动调节输出电流（步进式增大或减小）。
5. 治疗软件能管理多个电刺激器，各电刺激器之间相互独立，能同时进行不同用途的电刺激治疗。
6. 具有电极阻抗检测功能，可实时显示电极阻抗,具有自检功能：输出过程中能监测输出开路或输出阻抗过大等现象，并予以提示和停止输出。
	台
	1
	否
	否
	是
	

	30
	中药熏蒸仪
	一、技术参数
1、定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h
2、温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃
3、压力调节范围：20-35KPa 
4、输入功率：2000VA
5、熏蒸锅容积：7L
6、正常工作加药量V：2.5L≤V≤5L
7、熏蒸容器具有六重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置。
8、具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全。
9、配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。
10、多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无需患者脱衣治疗，只需露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。
	台
	1
	否
	否
	是
	

	31
	艾灸仪
	1.时间调节范围：1min-60min可调，定时允差为±5%；
2.输出温度调节范围：38℃-56℃可调，且配备双重温度保护装置，防止设备超温烫伤患者。
3.具备超温警示功能，直观提醒用户小心烫伤。
4.设备具有带刹车的滑轮，移动灵活，固定方便。
5.采用气动支架，治疗头高度可轻松调节。
6.治疗头角度360°可自由调解，治疗范围广，临床使用方便。
7.支架下段270°可调节，中段旋转范围360°
8.灯头仰望角度向上90°  向下45°
9.配备红光功能，治疗时可开启红光照射于皮肤表面，红光的热透作用，可以促进血液循环，提升艾灸治疗效果。
10.抽拉式艾饼盒，更换艾饼方便快捷。
11.艾饼可双面加热，解决单面加热需人工翻面，艾饼加热不充分等问题。
	台
	1
	否
	否
	是
	

	32
	平衡检测仪
	系统功能
1. 功能特点：①脚垫具有传感器，坐垫具有传感器精确数据测量；②可进行脚垫、坐垫单模 块检测评估；③可进行从坐下到站起单模块检测评估。④多屏显示
★2.平衡评估功能：平衡评定与训练仪操作软件具有包括坐位、站立、坐站，可以对评估  内容进行回放，打印回放界面，查看评估的趋势报告的功能，包括有①坐位；②双脚站立；③  左脚站立；④右脚站立；⑤坐站五种姿势每种姿势在检测结束后可出具平衡状态检测报告。
3.平衡训练功能：平衡评定与训练仪操作软件可分坐位、站立不同姿势，可以对训练过程和结果进行回放，查看训练的分析报告的功能；可同时采集及进行图形的显示，能够进行图形训练及多媒体训练。具有实时重心位置图显示方式。
4.平衡检测系统检测报告功能：
评估报告中包含病人信息、重心轨迹图、多项有关人体平衡状态的技术指标。
其中技术指标分为①反映平衡障碍程度测试指标；②反映人体重心动摇偏移测试指标；
③反映人体重心动摇频率变化测试指标。
5.具体多媒体游戏功能：平衡评定与训练仪操作软件具有包括坐位、站立的游戏功能。
6.平衡检测系统的病历管理功能：能够对病人信息进行管理，包括病人病历号、姓名、性 别、年龄、身高、体重、检查日期，通过关键字进行查找；评估数据、训练数据可回访。
二、硬件

1、坐站一体化平衡检测仪，可分为坐位，站位，坐站三部分。
2、可进行站起及坐下过程平衡能力的评估。
3、2个功能指示灯，分别为工作状态指示灯和电源充电指示灯。
4、测量准确度(Kg):   不大于±5%。
5、量程(Kg):    臀位：100,脚位：100
6、额状面最大摆幅：误差不超过2%。
7、矢状面最大摆幅：误差不超过2%。
8 、平衡检测仪通过USB 数据线与分析计算机相连，进行数据传输。
	套
	1
	否
	否
	是
	

	33
	复合超声关节炎治疗仪
	1、产品采用聚焦超声和经皮神经电刺激技术用于骨性关节炎的辅助治疗。
★2、采用声电一体治疗头，提供证明材料。
3、超声换能器匹配层采用自研复合材料配方及工艺，有效提高电声转换效率，减小声阻抗值，降低能量损耗，延长压电陶瓷晶片使用寿命。
4、控制电路设计采用全周反馈压控技术，动态控制电路电压，实时跟踪反馈，聚焦超声核心参数输出偏差小于±5%。
5、低强度聚焦超声，形成低强度聚焦超声波束，有效聚集超声能量同时，确保能量有效达到目标治疗深度。
声工作频率：0.6MHz；
额定输出功率：0.6W；
治疗头焦平面距离：25mm；
6、采用多档位调节。
7、双通道独立输出，两套治疗组件可独立控制和显示，输出能量可调，同时治疗两名患者且互不影响。
8、治疗部位可调，适用于骨性关节炎的辅助治疗。
	台
	1
	否
	否
	是
	

	34
	适老化实训室
	实训室项目包含但不限于以下内容。
高龄模拟体验套装

心肺复苏模拟人

多功能护理模型（男）

多功能护理模型（女）

轮椅秤

防压疮床垫

防压疮垫（座垫、脚垫、踝垫、头枕、三角垫）

四角拐

老年综合评估包

辅助器具（拾物器、穿衣板、穿衣杆、穿袜器、穿扣器、拉拉链器、穿裤器、辅助擦便器、转移板）

适老化半身镜

适老化淋浴椅

适老化花洒

适老化洗浴套装（长柄洗澡刷、弯柄洗澡刷，粗柄梳子，粗柄牙刷）

智能监测垫

跌倒报警

离床监控器

智能定位穿戴设备

适老化智能马桶
	套
	1
	否
	否
	否
	该项价格投标人按43735.00填报，不得增减，最终结算时不得超出此价格。

	35
	医用空气消毒机
	1.移动式，外观尺寸：520×420×860mm。

2.适用体积：≤60m³。

3.循环消毒风量：≥600m³/h。

4.紫外线辐射强度≥4000µW/cm2。

5.紫外线灯管使用寿命≥8000小时。

6.细菌总量≤150cfu/m3

7.消毒时空气中臭氧浓度：≤0.1mg/m³。
	台
	6
	否
	否
	是
	

	36
	医用冷藏保存箱
	1.样式：立式。

2.容积：416L。

3.净重：120kg。

4.额定功率：330W。

5.耗电量：4.23kW.h/24h。

6.噪音值：50dB。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：风冷。

9.箱内温度：2℃～8℃。
	台
	1
	否
	否
	是
	


注：参数中带“★”为重要技术参数。以上设备的配置情况需要根据各投标人所投产品根据实际情况清晰填写。涉及产品尺寸等数据偏差不大，不影响临床使用的条款，如实填写视为满足招标文件要求。
第七章 政府采购相关政策
一、中小企业

（一）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，投标人若为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（请投标人根据自身情况提供书面声明），评审时应针对小型和微型企业产品（服务或工程）进行优惠。

（二）政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；评审时，对其价格扣除10-20%的优惠，用扣除后的价格参与评审。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；评审时，对其价格扣除10-20%的优惠，用扣除后的价格参与评审。

3.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；评审时，对其价格扣除4-6%的优惠，用扣除后的价格参与评审。

（三）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（四）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（五）本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（六）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（七）投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的划分标准，如实填写并提交《中小企业声明函》），未提交声明函的在报价评审时不对报价进行扣除。本项目对小型、微型企业的价格扣除方式如下表所示：

	序号
	联合体
	项目类别
	符合条件
	价格扣除比例
	评审价计算公式

	1
	联合体
	采购货物
	联合体单位为大型和小型、微型企业，且联合体协议书中约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%及以上
	4-6%
	评审价=投标报价×(1-4～6%)

	
	
	采购服务
	联合体单位为大型和小型、微型企业，且联合体协议书中约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%及以上
	4-6%
	评审价=投标报价×(1-4～6%)

	
	
	采购工程
	联合体单位为大型和小型、微型企业，且联合体协议书中约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%及以上
	1-2%
	评审价=投标报价×(1-1～2%)

	2
	非联合体
	采购货物
	货物由小型、微型企业制造
	10-20%
	评审价=投标报价×(1-10～20%)

	
	
	采购服务
	服务由小型、微型企业承接
	10-20%
	评审价=投标报价×(1-10～20%)

	
	
	采购工程
	工程由小型、微型企业承建
	3-5%
	评审价=投标报价×(1-3～5%)

	说明：大型企业与小型、微型企业组成联合体，但联合体协议书中未体现相应合同金额约定，或联合体协议书中约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以下的，其价格不予扣除。


附：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号的规定执行。

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明:

①大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

②附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业;仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务;其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

③企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2)营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。(3)资产总额，采用资产总计代替。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25% (含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）。

(2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议。

(3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费。

(4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资。

(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品（本项目不适用）

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的、在有效期内的《节能产品政府采购清单》中的货物，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”（非公示版）中以“★”标注类别的产品。

2.4.2环境标志产品是指列入财政部、原环保总局公布的、在有效期内的“环境标志产品政府采购清单”（非公示版）中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受列入当期“节能产品政府采购清单”中政府强制采购的节能产品。投标人必须选报当期“节能清单”中所列产品，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2.4.4投标人应在响应文件中提供产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号。
本国产品政策

（一）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）政策执行要求

1、产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

2、有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

3、平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

4、中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

5、具体政策内容详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。



