一、货物需求一览表
	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	交货地点

	1
	电镜探测器
	1套
	合同签约后90天内
	广州市黄埔区中巨华禧智造谷B栋三楼


注：本项目共一个包，供应商须对上述响应内容中完整的一包进行响应，不完整的响应将视为非响应性响应予以拒绝。

二、总则
1、投标要求
1.1  供应商在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供货物的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。供应商也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收货物的准备工作，供应商应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4 关于货物的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由供应商支付。
2.6  在评审过程中，采购人有权向供应商索取任何与评标有关的资料，供应商务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的供应商，采购人有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有货物、设备和系统都应符合下列要求：
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在气温为摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下连续稳定运行。
3.3  适于在高频电力电子货物复杂电磁环境条件下连续稳定运行。
3.4  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.5  如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如货物需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在投标书中加以说明。
4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有货物、设备和系统按下列要求进行验收： 

1）货物运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收, 如供应商届时不派人来，则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求供应商负责更换。

2）供应商应提出货物测试方案给采购人确认，供应商有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。货物测试应进行详细记录，测试结束后，由供应商技术人员签字后交给采购人验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内供应商要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果货物发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。 

4）验收标准以成交人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

5）验收由采购人、成交人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及成交人在验收报告上签名。
5、本具体要求中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。
6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。
三、具体要求
用途：电子显微镜电子探测实验研究
工作条件

1.1  适于在气温为摄氏5℃~+40℃的环境条件下运输和贮存,  气温摄氏10℃~30℃和相对湿度80%以内的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

主要技术指标
1、货物名称：电镜探测器

★2、实现技术：光子计数

★3、像素尺寸(um²)：70*70

★4、像素阵列大小：1152*576=663,552

5、成像面积(mm²)：80.64*40.32

★6、传感材料：Si 厚度匹配电子能量，~700um

★7、计数深度(bits)：12 bits

最大帧速（frame/s)：2000

★9、支持集成定制开发

★10、配置清单：探测器模组 1套

技术资料
3.1  详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

技术服务和培训
4.1  卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

订购总数量
1套

注：★表示为重要的必须满足指标
（二）商务要求：
★交货地点：采购人指定地点
★交货期：合同签约后90天内
★报价方式及要求：
本项目不允许采购进口产品。

2）国产产品与服务报项目现场交货人民币完税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。
3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。
4）投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。
5）投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。
★付款方式：
签订合同后，采购人支付30%货款。设备采购人技术验收合格后，成交人提供合法正规的发票，采购人支付剩余70%货款。
质保及售后服务要求：
投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
★投标人提供仪器设备的保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
投标人提供配套软件三年免费升级服务。
培训要求：
为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
★运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
★安装、调试及验收：
合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对采购人的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后30天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 

中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 

保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
★质量及知识产权要求
投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。
采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。
★关于违约责任
1）1)由于成交人的原因未能按时供货的,每迟一天罚款合同总额的0.1%,累计不超过 5%。

如超过供货期45天，采购人有权视情况终止采购合同并通过法律程序对供应商进行索赔。
2）采购人有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。成交人提供虚假资料被查实的，采购人有权采取如下措施：
a、上报财政监管部门取消中标人本项目中标资格； 
b、上报财政监管部门列入不良行为记录名单和三年内禁止参与政府采购活动；
c、追返采购人向成交人已支付的相关费用，并要求中标人赔偿合同总金额30%的违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，成交人应当继续赔偿。由此造成的一切损失由成交人承担。
3）中标人所提供的服务及所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货且无需承担任何责任，同时采购人有权要求成交人限期重新供货或解除采购合同，由此造成的一切损失由成交人承担。

4）其他由违法导致违约的行为按相关法律法规执行

