（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,064,000.00
采购包最高限价（元）: 1,064,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A07026799 其他病人医用试剂
	血气、电解质、生化多项试剂包，血气、电解质和生化分析仪用电极盒，血气、电解质和生化分析用多项质控品
	1.00（批）
	1,060,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A02321900 临床检验设备
	全自动血气、电解质和生化分析仪
	4.00（台）
	4,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


采购包2：
采购包预算金额（元）: 434,000.00
采购包最高限价（元）: 434,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A07026799 其他病人医用试剂
	脑利钠肽前体测试卡（胶体金法）
	1.00（批）
	432,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A02321900 临床检验设备
	心脏标志物检测仪
	2.00（台）
	2,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


采购包3：
采购包预算金额（元）: 1,002,000.00
采购包最高限价（元）: 1,002,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A07026799 其他病人医用试剂
	心肌肌钙蛋白 I检测试剂盒（干式免疫荧光法），肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白 I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法），D-二聚体检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	1.00（批）
	1,000,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A02321900 临床检验设备
	荧光免疫定量分析仪
	2.00（台）
	2,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	血气、电解质、生化多项试剂包
	人份
	元
	24.77
	单价
	本项为单价采购，报价表中序号1.3.4类试剂总结算金额不超过1060000元

	2
	全自动血气、电解质和生化分析仪
	台
	元
	1,000.00
	单价
	无

	3
	血气、电解质和生化分析仪用电极盒
	人份
	元
	5.20
	单价
	 本项为单价采购，报价表中序号1.3.4类试剂总结算金额不超过1060000元

	4
	血气、电解质和生化分析用多项质控品
	支
	元
	52.00
	单价
	 本项为单价采购，报价表中序号1.3.4类试剂总结算金额不超过1060000元


采购包2：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	脑利钠肽前体测试卡（胶体金法）
	人份
	元
	75.00
	单价
	本项为单价采购，试剂总结算金额不超过432000元

	2
	心脏标志物检测仪
	台
	元
	1,000.00
	单价
	无


采购包3：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	心肌肌钙蛋白 I检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	人份
	元
	35.00
	单价
	本项为单价采购，报价表中序号1.3.4类试剂总结算金额不超过1000000元

	2
	荧光免疫定量分析仪
	台
	元
	1,000.00
	单价
	无

	3
	肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白 I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	人份
	元
	72.00
	单价
	本项为单价采购，报价表中序号1.3.4类试剂总结算金额不超过1000000元

	4
	D-二聚体检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	人份
	元
	15.99
	单价
	本项为单价采购，报价表中序号1.3.4类试剂总结算金额不超过1000000元


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A07026799 其他病人医用试剂
	血气、电解质、生化多项试剂包，血气、电解质和生化分析仪用电极盒，血气、电解质和生化分析用多项质控品
	血气、电解质、生化多项试剂包


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A07026799 其他病人医用试剂
	脑利钠肽前体测试卡（胶体金法）
	脑利钠肽前体测试卡（胶体金法）


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A07026799 其他病人医用试剂
	心肌肌钙蛋白 I检测试剂盒（干式免疫荧光法），肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白 I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法），D-二聚体检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白 I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法）


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：血气、电解质、生化多项试剂包，血气、电解质和生化分析仪用电极盒，血气、电解质和生化分析用多项质控品
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	血气、电解质、生化多项试剂包技术参数要求
	 
1、采用试剂包和电极卡分离设计。
2、为满足临床选择，试剂包规格≤400测试/包。
3、试剂包实际可测试参数需包含以下项目：pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、SO2、tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb。
4、试剂包计算参数需包含以下项目：H+、BEecf、CHCO3-、PAO2、AaDO2，a/AO2、阴离子间隙、乳酸清除率等，总计算参数数量≥40项。
5、试剂包存储有效期≥9个月，上机有效期≥40天，试剂包常温存储无需冷藏。
6、支持的样本类型：动脉血、静脉血、透析溶液、水溶液等。
7、试剂包采用全封闭式进样，进样针不外露，防止生物污染。
 

	2
	
	血气、电解质和生化分析仪用电极盒技术参数要求
	1、电极卡可实际测量参数包括：pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Hct、Glu、Lac、SO2、tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb、胆红素，储存条件为2-8℃。

	3
	
	血气、电解质和生化分析用多项质控品技术参数要求
	1、具备原厂配套质控品，质控品≥2个水平，上机有效期≥3个月。
2、规格：每支≥1ml。


标的名称：全自动血气、电解质和生化分析仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、设备实际测量参数需包含以下项目：pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、SO2、tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb。
2、计算参数需包含以下项目：H+、BEecf、CHCO3-、PAO2、AaDO2，a/AO2、阴离子间隙、乳酸清除率等，总计算参数数量≥40项。
3、全自动液体定标方式。
4、▲试剂包与电极盒分离设计，试剂包规格≥3种。
5、▲试剂包出厂有效期≥9个月。
6、▲试剂包上机有效期≥40天，并可在同型号机器上替换使用。
7、每小时全参数样本检测量≥30个。
8、全参数检测最小用血量≤130ul。
9、▲设备具备自动酸碱平衡图功能。
10、设备厂家具备POCT（血气）信息化管理系统，设备可连接至此管理系统进行全院POCT管理。


采购包2：
标的名称：脑利钠肽前体测试卡（胶体金法）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	脑利钠肽前体测试卡（胶体金法）技术参数要求
	1、规格：≤25人份/盒。
2、检测时间：≤13分钟。
3、测量范围 ：60–9000 pg/mL。
4、试剂效期：≥10个月。
5、样本量：≤150ul。
6、性能指标：
（1）同一批号批内重复性CV（%）≤15%。
（2）不同批号批间重复性CV（%）≤15%。
7、线性要求：
相关系数（r）≥0.9。
8、预期用途：
用于对疑似心衰患者进行确诊、监测左心代偿功能不全的患者，以及用于对急性冠脉综合征患者的风险分层。
9、溯源要求：与电化学发光平台有良好的一致性。


标的名称：心脏标志物检测仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、操作方式：手持式，能在床旁、急救车内进行检测。
2、试剂类型：单人份卡式。
3、样本类型：肝素抗凝静脉全血、血清。
4、样本量要求：≤150ul。
5、可检测项目：肌钙蛋白T、NT-proBNP、Myoglobin、CK-MB、D-dimer。
6、测试时间：肌钙蛋白T≤12分钟，NT-proBNP≤12分钟。
7、测量范围：检测结果可与实验室结果比对，提供相关比对原始数据材料。
8、内存：保存≥500个有日期、时间和注释的检测结果。
9、接口：红外线接口,LED/IRED Class 1。
10、数据传输：可通过软件或无线WIFI网络或二维码扫描功能连接数据管理系统。
11、电池运行：支持内置电池供电，可在无外接电源条件下进行检测。
12、重量：整体重量≤700g。


采购包3：
标的名称：心肌肌钙蛋白 I检测试剂盒（干式免疫荧光法），肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白 I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法），D-二聚体检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	心肌肌钙蛋白 I检测试剂盒（干式免疫荧光法）技术参数要求
	1、检测指标：cTnI
2、检测范围：0.10ng/mL~50.0ng/mL
3、最大稀释倍数：5
4、样本类型：血清、血浆、全血
5、检测时间：≤10min
6、最低检出限：cTnI：≤0.10 ng/ mL
7、剂量反应曲线的线性相关系数：r≥0.990.
8、精密度：重复性： CV≤10%，批间差： CV批间≤15%.
9、准确度：相对偏差≤20%。

	2
	
	肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白 I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法）技术参数要求
	1、检测指标：CK-MB、cTnI、Myo
2、检测范围：2.5ng/mL~80.0ng/mL、0.10ng/mL~50.0ng/mL、30.0ng/mL~600.0ng/mL
3、最大稀释倍数：5
4、样本类型：血清、血浆、全血
5、检测时间：≤10min
6、最低检出限：CK-MB：≤2.5 ng/mL、cTnI：≤0.10 ng/ mL、Myo：≤30.0 ng/mL
7、剂量反应曲线的线性相关系数：r≥0.990.
8、精密度：重复性： CV≤10%，批间差： CV批间≤15%.
9、准确度：相对偏差≤20%。

	3
	
	D-二聚体检测试剂盒（干式免疫荧光法）技术参数要求
	1、检测指标：D-Dimer
2、检测范围：0.10 mg/L~10.00 mg/L
3、最大稀释倍数：2
4、样本类型：血浆、全血
5、最低检出限：最低检出限不高于0.10 mg/L
7、剂量反应曲线的线性相关系数：r≥0.990.
8、精密度：重复性： CV≤10%，批间差： CV批间≤15%.
9、准确度：检测结果与靶值的相对偏差≤20%


标的名称：荧光免疫定量分析仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、方法学：荧光全自动
2、检测项目：心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（cTnI），N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（NT-proBNP），N-端脑利钠肽前体/心肌肌钙蛋白I二合一检测试剂盒（NT-proBNP/cTnI），肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（CK-MB/cTnI/Myo），肌酸激酶同工酶/高敏心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（CK-MB/hs-cTnI/Myo），D-二聚体检测试剂盒（D-Dimer），心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（H-FABP），肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/心型脂肪酸结合蛋白三合一检测试剂盒（CK-MB/cTnI/H-FABP），高敏心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（hs-cTnI），B型钠尿肽检测试剂盒（BNP），心肾两联检测试剂盒（NT-proBNP/NGAL），肌钙蛋白T检测试剂盒（TnT），降钙素原检测试剂盒（PCT），全量程C反应蛋白检测试剂盒（hs-CRP+CRP），超敏C反应蛋白检测试剂盒（hs-CRP），降钙素原/C反应蛋白二合一检测试剂盒（PCT/CRP），血清淀粉样蛋白A/C反应蛋白二合一检测试剂盒（SAA/CRP），血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（SAA），白介素6检测试剂盒（IL-6），糖化血红蛋白检测试剂盒（HbA1c），微量白蛋白检测试剂盒(mAlb），中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（NGAL），胱抑素C检测试剂盒（Cysc），β2-微球蛋白检测试剂盒（β2-MG），绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒（HCG），促卵泡生成素检测试剂盒（FSH），促黄体生成素检测试剂盒（LH），孕酮/人绒毛膜促性腺激素二合一检测试剂盒（P/HCG），促甲状腺激素检测试剂盒（TSH），总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（T3），甲状腺素检测试剂盒（T4），25-羟基维生素D检测试剂盒（25-OH-VD），总前列腺特异性抗原（tPSA）检测试剂盒（tPSA），游离前列腺特异性抗原（fPSA）检测试剂盒（fPSA），铁蛋白（Ferritin）检测试剂盒（Ferritin），泌乳素检测试剂盒（PRL），抗缪勒管激素检测试剂盒（AMH），降钙素原/白介素6检测试剂盒（PCT/IL-6），肌酸激酶同工酶检测试剂盒（CK-MB），肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I二合一检测试剂盒（CK-MB/cTnI），游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（fT3），游离甲状腺素检测试剂盒（fT4），胃泌素17（G-17）检测试剂盒（G-17），脂蛋白相关磷脂酶A2检测试剂盒 （Lp-PLA2）。
3、通道数：48个样本位。
4、电源：AC100V - 240V~±10%，50Hz～60Hz±1Hz；最大功耗 312VA。
5、正常工作条件：
5.1环境温度范围：10℃～35℃
5.2相对湿度范围：≤70%
5.3大气压力范围：70.0kPa～106.0kPa
5.4安全类型：瞬间电压Ⅱ类
5.5电源电压：AC100V - 240V~±10%
5.6电源频率：50Hz～60Hz±1Hz
5.7远离强电磁场干扰源
6、运输和储存环境限制条件：
6.1储存温度范围：-40℃～+55℃
6.2储存湿度范围：≤93%
6.3大气压力范围：50.0kPa～106.0kPa
7、检测样本：血清/血浆、全血、末梢血或尿液
8、样本量：10～200 μL
9、检测速度：样本量检测≥150测试/小时。
10、通信：1路RS232串行口、1路以太网接口、USB-A型口、条码扫描器。
11、打印功能：内置热敏记录仪；自动打印、手动打印可选；可外接usb打印机，设置打印模板。
12、存储数据：大于 50 万组
13、质控功能：液体质控
14、显示屏：≥10.4 英寸触摸显示屏，≥1024×768 分辨率
15、机身尺寸：639mm（长）×562mm（宽）×728mm（高）±5mm
16、净重：≤45kg（千克）
17、检测范围：0-15000mV
18、线性：在0-15000 mV量程内仪器线性要求r≥0.95
19、重复性：仪器重复检测的变异系数，在[0，100）mV 量程内，CV≤10%；在[100，15000] mV 量程内，CV≤2%
20、稳定性：仪器1小时内测量同一浓度的质控卡电压变化应不超过±10%


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	配送及保障要求
	1、投标人提供的试剂耗材须为原厂包装完整、未使用过的试剂耗材。如因试剂质量缺陷造成的不良后果，由供应商承担责任。
2、投标人须在采购周期内按照采购人要求和发货批次供应质量符合要求的产品，并送达采购人指定地点。投标人所供试剂耗材须提供同批号的检验报告书，随货同行。采购人对不符合质量、运输温度、有效期、包装、订单数量、产品质量和双方约定的其他要求的产品，有权拒绝接收，投标人应对不符合要求的产品在3日内进行更换，不得影响采购人的检验工作。
3、中标人在履约期间，如试剂耗材遇政策性原因调整，导致合同无法履行，则合同自行终止。
4、供货期内，如因试剂停产、注册证变更、产品升级换代调整，经采购人同意，中标人可提供同类型耗材供采购人使用，但试剂性能不得低于采购人招标文件要求，单价不得高于合同产品的中标价。


采购包2：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	配送及保障要求
	1、投标人提供的试剂耗材须为原厂包装完整、未使用过的试剂耗材。如因试剂质量缺陷造成的不良后果，由供应商承担责任。
2、投标人须在采购周期内按照采购人要求和发货批次供应质量符合要求的产品，并送达采购人指定地点。投标人所供试剂耗材须提供同批号的检验报告书，随货同行。采购人对不符合质量、运输温度、有效期、包装、订单数量、产品质量和双方约定的其他要求的产品，有权拒绝接收，投标人应对不符合要求的产品在3日内进行更换，不得影响采购人的检验工作。
3、中标人在履约期间，如试剂耗材遇政策性原因调整，导致合同无法履行，则合同自行终止。
4、供货期内，如因试剂停产、注册证变更、产品升级换代调整，经采购人同意，中标人可提供同类型耗材供采购人使用，但试剂性能不得低于采购人招标文件要求，单价不得高于合同产品的中标价。


采购包3：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	配送及保障要求
	1、投标人提供的试剂耗材须为原厂包装完整、未使用过的试剂耗材。如因试剂质量缺陷造成的不良后果，由供应商承担责任。
2、投标人须在采购周期内按照采购人要求和发货批次供应质量符合要求的产品，并送达采购人指定地点。投标人所供试剂耗材须提供同批号的检验报告书，随货同行。采购人对不符合质量、运输温度、有效期、包装、订单数量、产品质量和双方约定的其他要求的产品，有权拒绝接收，投标人应对不符合要求的产品在3日内进行更换，不得影响采购人的检验工作。
3、中标人在履约期间，如试剂耗材遇政策性原因调整，导致合同无法履行，则合同自行终止。
4、供货期内，如因试剂停产、注册证变更、产品升级换代调整，经采购人同意，中标人可提供同类型耗材供采购人使用，但试剂性能不得低于采购人招标文件要求，单价不得高于合同产品的中标价。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	1、设备在合同签订后1个月内完成安装调试并能正常投入使用。 2、试剂耗材需按照招标人供货要求供货，接到招标人电话后应在72小时内将当批次货物送到，节假日照常配送。

	2
	★
	交货地点
	攀枝花市中西医结合医院内

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、一次性支付，设备安装调试完成并经招标人验收合格后，达到付款条件起50日内，据实结算说明为设备安装调试完成并经招标人验收合格后50日内支付设备金额的100%
2、一次性支付，试剂按实际供货量进行结算，每次交货时中标人提供货物清单及相对应增值税发票后，达到付款条件起50日内，据实结算说明为试剂按实际供货量进行结算，每次交货时中标人提供货物清单及相对应增值税发票后50日内支付当批次货物金额的100%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)规定的标准、方法和内容进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	设备质保期：≥3年。中标人在质保期内应有专业技术人员或工程师对设备进行巡检维护，确保设备正常运行；在质保期内承担设备维护、维修服务，费用包含在本次报价中。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	违约责任 （1）中标人未在约定的交付期限内完成交付的，每逾期一日，应按照合同金额的0.3‰向采购人支付违约金。 （2）中标人提供产品未验收合格的，从未验收合格之日起至产品验收合格之日止，中标人应按照合同金额的每日0.3‰向采购人支付违约金。 （3）中标人应严格履行合同约定，不得擅自解除和变更合同。若因中标人擅自解除或变更合同造成采购人经济损失的，中标人应支付合同金额20%的违约金。 解决争议的方法: （1）因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决:也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议向采购人所在地人民法院起诉。 （2）上述过程发生的费用(诉讼费、保全费、胜诉方律师代理费等)由败诉方承担。 （3）在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


采购包2：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	1、设备在合同签订后1个月内完成安装调试并能正常投入使用。 2、试剂耗材需按照招标人供货要求供货，接到招标人电话后应在72小时内将当批次货物送到，节假日照常配送。

	2
	★
	交货地点
	攀枝花市中西医结合医院内

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、一次性支付，设备安装调试完成并经招标人验收合格后，达到付款条件起50日内，据实结算说明为设备安装调试完成并经招标人验收合格后50日内支付设备金额的100%
2、一次性支付，试剂按实际供货量进行结算，每次交货时中标人提供货物清单及相对应增值税发票后，达到付款条件起50日内，据实结算说明为试剂按实际供货量进行结算，每次交货时中标人提供货物清单及相对应增值税发票后50日内支付当批次货物金额的100%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)规定的标准、方法和内容进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	设备质保期：≥3年。中标人在质保期内应有专业技术人员或工程师对设备进行巡检维护，确保设备正常运行；在质保期内承担设备维护、维修服务，费用包含在本次报价中。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	违约责任 （1）中标人未在约定的交付期限内完成交付的，每逾期一日，应按照合同金额的0.3‰向采购人支付违约金。 （2）中标人提供产品未验收合格的，从未验收合格之日起至产品验收合格之日止，中标人应按照合同金额的每日0.3‰向采购人支付违约金。 （3）中标人应严格履行合同约定，不得擅自解除和变更合同。若因中标人擅自解除或变更合同造成采购人经济损失的，中标人应支付合同金额20%的违约金。 解决争议的方法: （1）因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决:也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议向采购人所在地人民法院起诉。 （2）上述过程发生的费用(诉讼费、保全费、胜诉方律师代理费等)由败诉方承担。 （3）在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


采购包3：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	1、设备在合同签订后1个月内完成安装调试并能正常投入使用。 2、试剂耗材需按照招标人供货要求供货，接到招标人电话后应在72小时内将当批次货物送到，节假日照常配送。

	2
	★
	交货地点
	攀枝花市中西医结合医院内

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、一次性支付，设备安装调试完成并经招标人验收合格后，达到付款条件起50日内，据实结算说明为设备安装调试完成并经招标人验收合格后50日内支付设备金额的100%
2、一次性支付，试剂按实际供货量进行结算，每次交货时中标人提供货物清单及相对应增值税发票后，达到付款条件起50日内，据实结算说明为试剂按实际供货量进行结算，每次交货时中标人提供货物清单及相对应增值税发票后50日内支付当批次货物金额的100%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)规定的标准、方法和内容进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	设备质保期：≥3年。中标人在质保期内应有专业技术人员或工程师对设备进行巡检维护，确保设备正常运行；在质保期内承担设备维护、维修服务，费用包含在本次报价中。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	违约责任 （1）中标人未在约定的交付期限内完成交付的，每逾期一日，应按照合同金额的0.3‰向采购人支付违约金。 （2）中标人提供产品未验收合格的，从未验收合格之日起至产品验收合格之日止，中标人应按照合同金额的每日0.3‰向采购人支付违约金。 （3）中标人应严格履行合同约定，不得擅自解除和变更合同。若因中标人擅自解除或变更合同造成采购人经济损失的，中标人应支付合同金额20%的违约金。 解决争议的方法: （1）因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决:也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议向采购人所在地人民法院起诉。 （2）上述过程发生的费用(诉讼费、保全费、胜诉方律师代理费等)由败诉方承担。 （3）在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
1、（01包、02包、03包适用）投标人根据项目实际需求提供项目实施方案，内容包括：①配送人员配置方案；②送货流程方案及及时性保证；③供货整体流程（如物品出入库记录、装卸货、到货清查、物品签收表等）；④供货安全管理制度（含人员安全培训、 安全责任划分）；⑤如遇试剂耗材、卫生临床等安全突发事件的应急处理流程；⑥供货产品的可溯源方案；⑦投标人的采购流程及保存仓储条件；⑧投标人对产品的质量保障措施及出现不合格产品的处理等。 2、（01包、02包、03包适用）投标人根据项目实际需求提供售后服务方案，内容包括：①售后服务承诺及措施；②售后服务网点；③售后服务人员配置；④培训方案等。 3、（01包、02包、03包适用）本国产品价格扣除：（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，符合本国产品标准的可享受价格扣除。（2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（3）供应商应提供《关于符合本国产品标准的声明函》原件（格式见附件《关于符合本国产品标准的声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的，视为放弃享受本国产品价格扣除优惠政策。（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商还需提供《本国产品成本比例的声明函》原件（格式见附件《本国产品成本比例的声明函》）。 4、（01包、02包、03包适用）标的说明及报价要求（本条仅做告知说明，供应商无需单独应答，按要求制作投标文件内容即可）：（1）本项目涉及的标的名称、数量、计量单位、采购品目名称、所属行业、是否涉及核心产品、是否涉及采购进口产品、是否涉及强制采购节能产品、是否涉及采购节能产品、是否涉及采购环境标志产品以“附件-采购清单”内容为准。 （2）供应商若需响应中小企业声明函的，在填报《中小企业声明函》时，需按“附件-采购清单”的标的名称进行逐项填报。未按要求填报的，不享受中小企业扶持政策。 （3）供应商若需响应本国产品声明函的，在填报声明函时，需按“附件-采购清单”的标的名称进行填报。

