# 滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统

招 标 文 件

# 招标编号：XJD-2024-08-027

采购人：昆明市城市排水监测站

采购代理机构：昆明新伽迪工程技术有限公司

日期：二〇二四年九月

注意事项

本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与提交投标文件，无需现场提交纸质文件，但应在投标文件提交截止前登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。

目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知及前附表	8

第三章 投标人投标须知	12

第四章 采购需求	20

第五章 合同样本（参考）	31

第六章 投标文件组成	37

第七章 资格审查	65

第八章 评标办法（综合评分法）	67

第一章 招标公告

滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统招标公告

项目概况

滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”），并于2024年10月09日14时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：XJD-2024-08-027。

2.项目名称：滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统。

3.预算金额：¥1,800,000.00元。

4.最高限价：¥1,800,000.00元。

5.采购需求：采购水质自动化检测全自动控制单元1套、辅助单元1套，分析模块：化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质分析仪各2台，阴离子表面活性剂水质分析仪1台，共计13台/套。

| 标段 | 是否接受进口产品投标 | 产品名称 |  | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 分析模块 | 高锰酸盐指数分析仪 | 详见“第四章 采购需求” | 2 | 台 | 40000.00 | 完成昆明市城市排水监测站智慧监测实验室部分水电改造、以上设备的安装调试、人员培训及及质保期内的售后服务。 |
|  | 否 |  | 化学需氧量分析仪（核心产品） |  | 2 | 台 | 40000.00 |  |
|  | 否 |  | 氨氮分析仪 |  | 2 | 台 | 40000.00 |  |
|  | 否 |  | 总磷分析仪 |  | 2 | 台 | 40000.00 |  |
|  | 否 |  | 总氮分析仪 |  | 2 | 台 | 40000.00 |  |
|  | 否 |  | 阴离子表面活性剂分析仪 |  | 1 | 台 | 40000.00 |  |
|  | 否 | 辅助模块 | 水质自动化检测全自动控制单元 |  | 1 | 套 | 1200000.00 |  |
|  | 否 |  | 水质自动化检测辅助单元 |  | 1 | 套 | 160000.00 |  |

（1）标段划分：本项目共划分为一个标段，投标人必须整体投标不得拆分。

（2）质量要求：货物质量符合国家、行业及招标文件内相关质量要求。

（3）付款方式：合同签订时确定。

（4）交货地点：采购人指定地点。

（5）交货期：接到采购人供货通知后30日历天内完成供货。

（6）投标报价要求：投标报价须包含采购费、包装费、上下车装卸费、运输费、人工费、保险、税费、风险（不可预见费）及售后服务等全部相关费用。

6.本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须提供企业有效的法人营业执照、社团组织法人营业执照、事业单位法人证或自然人证明材料；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1投标人在本项目投标文件提交截止时间前在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“企业信用信息”查询栏中查询的“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”信息记录或打印的企业信用信息公示报告中未出现参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存，事业单位不查询该项）；

1.2.2提供投标人2022年度或2023年度财务报表（至投标文件提交截止时间成立时间不足一年的可视实际情况提供财务报表）或提供投标人开户银行出具的资信证明或信用等级证明或存款证明，以上资料提供其一即可；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1提供投标人缴税所属时间在2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满3个月提供情况说明；

1.4.2提供投标人缴费所属时间在2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满3个月提供情况说明；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1投标人在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息系统中不得被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

1.6.2投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录中不得为被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人并且处罚期限未满（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

1.6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购项目，执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购或优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件：

1.时间：2024年09月11日00:00至2024年09月20日23:59，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：本项目不发放纸质采购文件，投标人可自行在“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

3、方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2024年10月09日14时00分（北京时间）。

2.地点：本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与提交投标文件，投标文件递交要求如下：

（1）网上提交：投标人网上提交需登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），在投标文件提交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，投标文件提交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回投标文件。

（2）本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与提交投标文件，无需现场提交纸质文件，但应在投标文件提交截止时间前登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目不需缴纳投标保证金。

2.公告发布媒体

2.1本项目招标公告发布媒体：云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）上发布，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

2.2投标人在参加投标之前务必认真阅读招标公告全部内容，招标公告或招标文件如有变更，将在以上网站发布。

3.采购意向公开情况：根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，采购意向公开信息于2024年06月28日在云南省政府采购网发布。

4.本项目由中标人向采购代理机构支付中标服务费，收费标准详见招标文件。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：昆明市城市排水监测站

地址：昆明市西山区度假区海月路1号

联系方式：0871-64185815

2.采购代理机构信息

名称：昆明新伽迪工程技术有限公司

地址：昆明市官渡区星耀路星世界B座10楼1002室

联系方式：施老师  0871-65188883  17787174771

3.项目联系方式

项目联系人：施老师

电　　 话：0871-65188883  17787174771

# 第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统。 采购编号：XJD-2024-08-027。 |
| 2 | 投标人资格要求：详见招标公告第二条。 |
| 3 | 投标报价：投标人须就招标文件中“第四章采购需求”中的全部内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 本项目采购预算： （1）预算金额：¥1,800,000.00元。 （2）投标人投标报价不得超过控制总价及单价，否则其投标将被拒绝。 |
| 5 | 投标有效期：投标截止日期后90天。 |
| 6 | 投标文件份数 本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与提交投标文件，无需现场提交纸质文件，但应在投标文件提交截止前登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。 投标人若有幸中标，如采购人需要纸质投标文件，需配合提供。 |
| 7 | 投标保证金：不需要缴纳 |
| 8 | 书面提疑时间：投标人获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，所有获取了招标文件的潜在投标人通过书面形式向采购代理机构提疑。对于没有在规定时间内提疑且参与了投标的投标人将被视为完全认同招标文件相关条款，投标开始后不再受理针对招标文件的相关提疑。 书面答疑时间：收到书面提疑起7个工作日内，由采购代理机构以补遗书方式按程序报采购人同意后在网上发布。若发生实质性变更的，开标日期、投标文件递交时间顺延，顺延时间为自发布实质性变更的更正公告之日起不少于15日历天。 |
| 9 | 投标文件递交方法：本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与提交投标文件，投标文件递交要求如下： （1）网上提交：投标人网上提交需登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），在投标文件提交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，投标文件提交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回投标文件。 （2）本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与提交投标文件，无需现场提交纸质文件，但应在投标文件提交截止时间前登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。 |
| 10 | 开标日期：2024年10月09日14时00分。 开标地点：昆明新伽迪工程技术有限公司开标室（昆明市官渡区星耀路星世界B座10楼1002室）。 |
| 11 | 评标方法：综合评分法。 |
| 12 | 中标人不得将中标项目进行转包和非法分包。 |
| 13 | 采购内容及标段划分 13.1采购内容：采购水质自动化检测全自动控制单元1套、辅助单元1套，分析模块：化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质分析仪各2台，阴离子表面活性剂水质分析仪1台，共计13台/套，并完成昆明市城市排水监测站智慧监测实验室部分水电改造、以上设备的安装调试、人员培训及及质保期内的售后服务。 13.2标段划分：本项目共划分为一个标段，投标人必须整体投标不得拆分。 |
| 14 | 投标报价要求：投标报价须包含采购费、包装费、上下车装卸费、运输费、人工费、保险、税费、风险（不可预见费）及售后服务等全部相关费用。 |
| 15 | 交货期：接到采购人供货通知后30日历天内完成供货。 |
| 16 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 17 | 中标服务费：本项目由中标人向采购代理机构支付中标服务费，按照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知（云建招协〔2023〕51号）规定的标准下浮15%计取，中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构支付。 |
| 18 | 特别注意事项： 投标人所投产品须满足国家及行业的质量、安全技术标准及采购需求。投标人若有幸中标，所供产品须按照投标文件中所承诺的产品技术性能指标、质量和相关承诺进行供货。若在交货时发现提供的产品达不到以上要求，采购人有权终止合同，并依法向中标人追究相应的法律责任以及追偿经济损失。 |
| 19 | 本项目不属于专门面向中小企业的政府采购项目；本项目对小微企业的评审：适用 □不适用。 中小微型企业有关政策 1.根据《中华人民共和国中小企业促进法》及《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》（云政办发〔2022〕42号） 规定执行。 2.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行；本项目为货物类采购，所属行业为工业（制造业）。 3.按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 4.按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 5.价格扣除幅度：小型、微型企业产品（在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）价格给予10%的扣除。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 |
| 20 | 环境标志产品及节能产品有关政策 本项目对环境标志产品及节能产品的评审：适用 □不适用。 1.落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。执行政策文件：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕5号）。 2.鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。执行政策文件：《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。 3.根据《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如果投标人拟供的产品属于“节能产品政府采购清单”中的，按照评标办法中投标报价评审中要求给予价格扣除。投标人须提供证明材料（请提供在中国政府采购网“节能产品清单”中产品查询结果截图），否则评标时不予认可。 4.根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如果投标人拟供的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中的，按照评标办法中投标报价评审中要求给予价格扣除。投标人须提供证明材料（必须提供在中国政府采购网“环保标志产品清单” 中产品查询结果截图），否则评标时不予认可。 |
| 21 | 关于商务条款的要求：商务条款包含交货期、交货地点等非技术要求的指标。 |
| 22 | 关于实质性不满足采购要求： 1.投标报价超过最商限价的，则视为实质性不响应。 2投标人填报的交货期、交货地点等不满足采购需求的，则视为实质性不响应。 3.拟供各类产品的配置情况、采购数量不符合采购需求要求的，则视为实质性不响应。 4.投标文件中如有瞒报或虚报或提供虚假材料的，则视为实质性不响应。 5.投标文件中提出采购人不能接受的条款的，则视为实质性不响应。 |
| 23 | 其 它： a本招标文件中所提到的公章：指公安部门备案的行政公章或合法电子公章；签字：指亲笔签字或电子签名。 b串标围标判定依据： b1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； b2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； b3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； b4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； b5不同投标人的投标文件相互混装； b6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 c采购人有权对被推荐为第一中标候选人的投标文件中不合理的条款在进行合同谈判时要求其进行修正的权力，否则采购人有权拒绝与之签订合同并选择下一排序的候选人进行合同谈判，以此类推。 d 保证金将被没收的情况（出现下列情况之一者其提交的投标保证金将被没收）： d1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； d2投标人在投标文件中提供虚假材料的； d3除因不可抗力或招标文件、中标通知书认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； d4投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； d5招标文件、法律法规规定的其他情形。 |
| 24 | 核心产品: 化学需氧量分析仪 |
| 25 | 现场踏勘：不统一组织，由投标人自行前往项目现场踏勘。无论投标人是踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，且对本合同项目风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和周围环境条件，踏勘现场所发生的费用及安全责任由投标人自行承担。 现场踏勘联系人：罗老师，联系方式：0871-64185815。 |

第三章 投标人投标须知

# 一  总  则

## 1.项目名称

1.1项目名称：滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统。

1.2数量及技术规格：产品采购数量及技术要求详见招标文件中“第四章采购需求”。

## 2.项目简介

2.1项目已经过行政主管部门批准。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规的规定，采取公开招标的方式进行采购并择优选定中标人。

本项目共划分为一个标段，投标人必须整体投标不得拆分。

## 2.2项目概况：详见“投标人须知前附表”第13条。

2.3售后服务：各投标人在其投标文件中须作出售后服务承诺。

2.4交货期： 详见“投标人须知前附表”第15条。

2.5交货地点：详见“投标人须知前附表”第16条。

2.6投标产品应符合现行的相关规定。

2.7投标产品应符合现行质量安全管理相关规定。

## 3.适用范围

3.1本招标文件仅适用于本招标文件中所述招标内容（见投标人须知前附表第13条）。

## 4.定 义

## 4.1“采购人”指昆明市城市排水监测站；

## 4.2“采购代理机构”指昆明新伽迪工程技术有限公司；

## 4.3“投标人”指向采购人提交投标文件的投标人；

## 4.4“产品使用单位”指昆明市城市排水监测站。

## 5.投标人资格要求

见招标公告。

## 6.投标费用

## 投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

# 二  招标文件

## 7.招标文件构成

招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知及前附表；

- 投标人须知；

- 采购需求；

- 合同样本（参考）；

- 投标文件组成；

- 资格审查；

- 评标办法（综合评分法）。

## 8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# 三  投标文件的编制

## 9.投标文件编写注意事项

9.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，该投标文件将被拒绝。

9.2对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应是指投标人必须对招标文件招标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其他要求、合同主要条款等内容作出响应。

## 10.投标的语言及计量单位

10.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

10.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 11.投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（一）资格审查部分

（二）投标函及商务部分

（三）技术部分

## 12.投标文件格式

12.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件，可以同样格式扩展。

12.2在投标报价表中，投标人应详细标明所提供的产品名称、品牌型号规格、技术参数、配置、生产厂家、数量等。

## 13.投标报价

13.1投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准，小写与大写不符的，以大写为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

13.2投标人须就采购需求中的招标项目内容作完整唯一报价（一次性报价）。

13.3投标报价：投标报价须包含采购费、包装费、上下车装卸费、运输费、人工费、保险、税费、风险（不可预见费）及售后服务等全部相关费用。以及招标文件规定的其他项目和服务等方面内容，都应包含在投标报价中。即凡投标人投标书中承诺或涉及的或者是为完成本项目必需的费用及投标人为完成本项目漏报的费用，均视为已包括在投标总报价或相应项目的单价中。当合同实施时，投标人没有填入的项目和预算，毫无例外地认为已包含在其他项目中，结算时不予补给。

13.4投标人不得哄抬报价或低价倾销，否则将被拒绝。

## 14.投标货币

投标应以人民币报价。

## 15.投标人资格证明文件

按第11条规定投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，作为其投标文件的一部分，除提供相关证照外可提供以下证明材料。

（1）投标人具有售后服务部门；

（2）投标人具有履行合同所需的财务、技术和实施能力；

（3）投标人应能够履行招标文件中合同条款和技术要求规定，由投标人履行的维护、修理、供应备件和其他技术服务的义务。

## 16.投标的产品符合招标文件规定的技术投标文件

16.1 按第11条的规定投标人应提交根据合同要求提供的招标项目和服务且符合招标文件规定的证明文件，作为其投标文件的一部分。

16.2 证明招标项目和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，投标人应提供：

- 招标项目主要技术指标和运行性能的详细说明；

- 招标项目情况说明一览表；

- 一份在技术附件中规定保证招标项目正常和连续地使用期间所需的完整的备件和特种工具；

- 技术偏离表。

16.3投标人应对技术要求作出实质性的响应，如有异议应逐条提出或填写技术偏离表。为使相关产品和厂商能按政府采购制度的原则和规定进行充分有序的竞争，鼓励厂商对相关事业的诚意和支持，避免个别厂商进行价格垄断，同时防止采购过程中发生不廉洁行为，本次招标产品不定品牌型号，以招标文件所列技术要求或参考规格型号技术标准为基础，应满足其功能要求，关键技术参数应与招标文件技术要求一致（或高于招标文件所列技术要求）；招标文件中技术要求涉及品牌、专利、商标、设计等含有倾向或者排斥潜在投标人的内容均不作为必需的技术要求。

## 17.投标的有效期

17.1投标文件从投标截止日期后90天内有效。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

## 18.投标文件的书写及签名、盖章要求

18.1投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效。

18.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人（负责人）或委托代理人签字和加盖公章，否则其投标无效。

18.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标文件。

18.4投标文件应由法定代表人（负责人）或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一电子签字或签章，否则其投标无效。

## 19.投标保证金

19.1 投标保证金金额及形式：详见“投标人须知前附表”第7条。

19.2 对未足额提交投标保证金的投标人提交的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

19.3 未中标人的投标保证金，将在中标公示发出后予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后５日内予以退还。

19.4 下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件、中标通知书认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（五）招标文件、法律法规规定的其他情形。

# 四  投标文件的递交

## 20.投标文件的份数与递交

20.1投标文件份数：本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与提交投标文件，无需现场提交纸质文件，但应在投标文件提交截止前登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。

投标人若有幸中标，须在签订项目合同前向采购人提交纸质投标文件一份。

20.2电子投标文件：须在投标文件提交截止时间以前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

## 21.投标截止时间

21.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第10项规定的截止时间，即投标截止时间。

21.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第10项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

## 22.投标文件的修改及撤回

22.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容须密封提交为投标文件的组成部分。

22.2投标文件若出现修改或撤回的情况，投标人应在投标截止时间以前在政府采购云平台（www.zcygov.cn）中撤回文件或重新修改后上传投标文件。

22.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4在投标截止期后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其全部投标保证金将被没收。

# 五  开标与评标

## 23.开标

23.1采购代理机构将在投标人须知前附表第10项规定的时间和地点进行开标。

23.2开标时，按照投标文件上传顺序由系统宣读已缴纳投标保证金的投标人名称、投标报价、合同履行期限、书面修改和撤回投标的通知等，只有在开标时唱出的数据，评标时才予以采纳。

23.3采购代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标报价、合同履行期限等），并由所有投标人签字，以示公平。

## 24.评标委员会

根据招标项目和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由采购人、技术、经济等方面的专家根据《中华人民共和国财政部令》第87号规定由5人（含5人）以上的单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的三分之二。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

## 25.评标工作的基本原则

25.1认真贯彻国家有关法律法规、维护国家利益。

25.2 维护招投标方的各项合法利益。

25.3 客观、公正地对待所有投标人，对所有投标人的投标评价，均采用相同的程序和标准。

25.4 招标文件是评标的依据。

## 26.废标和投标文件的符合性评审

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定出现下列情形之一的应予作废标处理：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故采购任务取消的。

投标文件有下列情形之一的，采购人将拒绝受理：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的；

- 未按招标文件要求密封的；

- 投标人未按招标文件要求提交：详见注意事项。

- 未通过资格审查的投标文件。

## 27.算术错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则为：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

## 28.投标文件的澄清

28.1为了有助于对投标文件进行审查、评价和比较，在开标之后，采购人有可能分别要求投标人对其投标文件进行澄清，投标人有责任按照采购人要求的时间、地点，指派专人进行澄清。

28.2澄清的要求答复应是书面的，但不得寻求、提供或允许对投标内容进行实质性修改。

## 29.对投标文件的详细评审

29.1评标委员会将仅对符合性评审合格，确定为可以进入详细评审的投标人进行评价与比较。

29.2在评价与比较时评标委员会将根据招标文件规定的评分细则，通过对投标人进行综合评价并依据评分结果由高至低推荐排名。

## 30.评标过程的保密性

30.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

30.2投标人不得干扰采购人的评标活动，否则其投标将被拒绝。

30.3 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

# 六  定标

## 31.定标准则

31.1 根据第29条规定对各投标人的投标文件进行综合评估后，将选择评审后得分排名第一的投标人为第一中标候选人。

31.2排名第一的投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的投标人为中标人或重新招标。

31.3采购人不能保证最低报价的投标人最终中标。

## 32.中标通知书

32.1 评标结束确定中标人后，采购人将在投标有效期内以书面形式发出《中标通知书》。

32.2 采购人无须向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

32.3 《中标通知书》将作为合同的一个组成部分。

## 33.签订合同

33.1 中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与发包人进行合同谈判并签订合同。

33.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均为合同的组成部分。

33.3在合同中应注明中标人的投标报价应是招标文件中提到的所有费用（包括意外伤害险）及应注明在合同实施过程中由于中标人的原因发生的安全事故均由中标人承担。

## 34.履约保证金

双方签订合同前约定。

# 七  其他事项

35.解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规以及参照国际惯例编制，解释权属采购人。

36.质疑

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

投标人知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）

36.2投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）质疑理由及事实依据；

（3）质疑对象；

（4）联系电话和地址；

（5）质疑的日期；

（6）质疑人署名。

受理质疑部门：昆明新伽迪工程技术有限公司，电话：0871-65188883  17787174771。

质疑书实行实名制，并须持法定代表人（负责人）授权委托书提交由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字且盖单位公章的原件。

37.投诉

当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.投标人若接受本招标文件的所有条款可继续参与投标，否则可放弃投标。

39.同品牌产品不同投标人的处理方式

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）文件的规定，相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第四章  采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（一）采购标的需实现的功能或者目标

随着国家对水生态环境管理的不断深化，在重点流域建设系统、全面、布局合理的汛期污染强度感知体系，客观、准确反映环境质量突出状况，已成为解决关键领域、关键环节瓶颈问题的突破点，也是加强水污染防治的重要、高效手段之一。随着智慧化管理步伐的加快，在水污染防治、水资源综合利用、环境信息公开等方面对监测数据的数据量、精确性、及时性、有效性要求越来越高，充分应用数据管理平台，强化水质动态监控、预测预警、精准溯源、数据分析，持续推进流域精细管控，已成为开展水生态环境保护工作的基础。

现阶段滇池流域水环境监测体系已基本建成，但仍存在以下不足：一是现代化监测手段不足。已有的自动监测网络尚未对滇池流域全覆盖，流域内支流、直接入湖沟渠等仍以人工采测的监测方式为主，存在现场人工采样工作量大，人工分析时效性不高，监测结果的及时性不强等问题。二是数据的集成与关联性分析不足。现有业务系统对监测数据的分析应用能力不足，难以满足滇池保护治理的要求。

鉴于以上情况，滇池流域亟需开展智慧化实验室的建设，并对已建的水质自动站、手工采测的监测数据开展及时、高效、智慧化的深度分析应用，从而有效提升滇池流域水生态环境管理工作效率。通过建立滇池流域智慧化实验室，弥补自动监测覆盖不完全、实验室传统监测工作量大的不足，推动提高自动化监测水平，提升数据分析处理能力，为滇池流域水环境治理提供有力的数据支撑。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（一）货物质量符合国家、行业及招标文件内相关质量要求。

（二）货物为(制造商名称) 全新的(原装)货物(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

（三）标准

货物应符合招标文件要求、投标人投标货物所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

（四）国内制造的货物必须具备出厂合格证。

（五）投标人中标后应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给采购人，采购人须知的重要资料应附有中文说明。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见“七、采购标的的其他技术、服务等要求。”

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

（一）采购标的数量

共计13台/套

（二）采购项目实施时间

接到采购人供货通知后30日历天内完成供货。

（三）采购项目实施地点

采购人指定地点。

（四）交货方式

货物由中标人送货上门。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

标准：符合现行国家、省、市有关规范和标准的要求。

交货期：接到采购人供货通知后30日历天内完成供货。

六、采购标的的验收标准；

商品质量符合国家、行业及招标文件内相关质量要求。

七、采购标的的其他技术、服务等要求。

（一）采购内容

| 序号 | 是否允许进口 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 采购水质自动化检测全自动控制单元1套、辅助单元1套，分析模块：化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质分析仪各2台，阴离子表面活性剂水质分析仪1台，共计13台/套，并完成昆明市城市排水监测站智慧监测实验室部分水电改造、以上设备的安装调试、人员培训及及质保期内的售后服务。 | 1 | 项 | 昆明 |

注：自动化检测系统需配置以下检测模块：

| 序号 | 名称 | 单项明细 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统 | 分析模块 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2 | 台 |
|  |  |  | 化学需氧量分析仪（核心产品） | 2 | 台 |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | 2 | 台 |
|  |  |  | 总磷分析仪 | 2 | 台 |
|  |  |  | 总氮分析仪 | 2 | 台 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂分析仪 | 1 | 台 |
|  |  | 辅助模块 | 水质自动化检测全自动控制单元 | 1 | 套 |
|  |  |  | 水质自动化检测辅助单元 | 1 | 套 |

（二）项目需求

1采购标的

1.1项目背景

随着国家对水生态环境管理的不断深化，在重点流域建设系统、全面、布局合理的汛期污染强度感知体系，客观、准确反映环境质量突出状况，已成为解决关键领域、关键环节瓶颈问题的突破点，也是加强水污染防治的重要、高效手段之一。随着智慧化管理步伐的加快，在水污染防治、水资源综合利用、环境信息公开等方面对监测数据的数据量、精确性、及时性、有效性要求越来越高，充分应用数据管理平台，强化水质动态监控、预测预警、精准溯源、数据分析，持续推进流域精细管控，已成为开展水生态环境保护工作的基础。

现阶段滇池流域水环境监测体系已基本建成，但仍存在以下不足：一是现代化监测手段不足。已有的自动监测网络尚未对滇池流域全覆盖，流域内支流、直接入湖沟渠等仍以人工采测的监测方式为主，存在现场人工采样工作量大，人工分析时效性不高，监测结果的及时性不强等问题。二是数据的集成与关联性分析不足。现有业务系统对监测数据的分析应用能力不足，难以满足滇池保护治理的要求。

鉴于以上情况，滇池流域亟需开展智慧化实验室的建设，并对已建的水质自动站、手工采测的监测数据开展及时、高效、智慧化的深度分析应用，从而有效提升滇池流域水生态环境管理工作效率。

1.2项目目标

通过建立滇池流域智慧化实验室，弥补自动监测覆盖不完全、实验室传统监测工作量大的不足，推动提高自动化监测水平，提升数据分析处理能力，为滇池流域水环境治理提供有力的数据支撑。

2采购内容技术要求

2.1通用技术要求

（1）操作语言

仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

（2）供电要求

自动化检测系统设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

（3）使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

（4）试剂供应

1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

2）仪器所需试剂应贮存于专用试剂袋中，试剂保质期不低于两周；

3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液应均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

（5）通讯协议要求

中标供应商需按照国标传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的业务系统，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。

2.2自动化检测系统要求

（1）自动化检测系统集成高精度放置、传输样品、自动化分析的系统，具备自动快速分析的能力；兼备中控系统，具备调度完成水样全自动检测，实时显示检测进度和状态等功能。同时配备有辅助系统，包括集成废液自动收集处理、纯水自动供应、试剂冷藏、样品冷藏、通风系统、安全保障系统等。自动化检测系统含样品自动分配、样品信息自动解析、样品瓶自动开启与复位、仪器自动进样与批量检测、智能自动质控、数据实时采集、报告自动生成等环节，可实现水质多参数无人值守全自动化分析，可达到分析高效、数据准确、过程智能、结果溯源、安全稳定、节约成本等目的。系统采用柔性化设计，兼容匹配多种全自动水质分析仪，可配置化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、阴离子表面活性剂等指标，方法完全符合相关国家标准。后期进样检测单元可升级或增加检测分析模块，同时不需增加集成费用（提供承诺函）。

（2）系统组成主要包括但不限于样品管理及分液单元、上下样单元、样品流转单元、进样检测单元、控制及信息管理单元、质控单元、辅助单元（供电单元、废液处理单元、试剂存储单元）等。

▲2.3自动化检测系统功能要求

（1）总体要求

可设置检测工位，单个工位可容纳2个及以上水质自动分析模块。

1）应具备24小时连续样品检测的能力，系统检测通量应≥60样品/24h；

2）应兼容匹配化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、阴离子表面活性剂等多种水质全自动分析单元；可拓展配置其他水质监测指标，支持各水质监测指标自由组合，可实现不同监测参数的灵活切换。

（2）样品管理及分液单元

1）应具有水样储存及留样管理等相关样品跟踪记录及信息查询功能；

2）应具备导入或扫码录入水样编号、水样类型、监测参数等样品信息功能；

3）应配备带二维码的样品分液瓶，可满足人工采样、临时非计划性采样等不同采样方式的水样上线检测需求；

4）使用智能采样瓶上线检测时无需分装或分液转移。

（3）上下样单元

1）具有视觉抓取功能，能通过机器视觉自动将上样筐内的待检样品瓶按顺序抓取送入传送轨道；

2）能自动感知机械手抓取样品瓶状态，当出现抓空或未抓紧故障时，系统可及时报警并停机；

3）具备扫码器自动扫码识别读取样品瓶编号、样品类型、监测参数等能力；

4）样品瓶应具备自动开盖，且样品瓶盖与瓶身应关联绑定；可避免瓶盖与瓶身配对错误带来交叉污染；

5）样品筐应具有位置检测功能，当样品筐松脱移位时，系统可及时报警，机械手自动停止作业；

6）样品上下样单元应设置电动门，应对机械手作业区进行防护隔离，自动门打开时，机械手停止运行；

7）样品上样应支持顺序、紧急插队等多种灵活上样模式，可满足加急样品的优先检测需求；

8）下线时应能自动拧紧与样品瓶匹配的瓶盖；

9）异常下线样品应在系统仿真界面上呈现不同颜色便于识别。

（4）样品流转单元

1）样品传送轨道应根据实验室空间自由定制，轨道长度、容纳样品数均可定制；

2）应具有传送轨道偏移、卡死、异常堵转等故障报警及自动修正复位功能；

3）应具备依据传送轨道上样品瓶数量动态调整传送步长的能力，提升样品瓶传送效率；

4）样品瓶在传送轨道上的位置编号及占位情况应在系统仿真界面上动态实时显示，实现样品位置及状态信息实时跟踪、查询、展示。

（5）进样检测单元

1）自动进样模块：应具有待测样品自动识别并抓取至检测工位的功能、具有取样完成的样品自动推出工位的功能、具有进样针及进样管路自动润洗及清洗功能、具有通讯故障、移瓶故障、电机故障等报警功能。

2）检测分析模块：

应采用液体非接触式动力泵进行准确计量，免维护校准，保证试剂及进样的准确度和稳定性；

应采用数字光电计量传感器进行计量，具有光电自平衡功能，不与试剂直接接触；

应能自动判别计量管路洁净程度，具有计量管污染程度报警功能；

应具有管路密封检测功能，可自动检测液位状态，并具有非正常状态报警提示功能；

应具备集成干扰消除模块，可动态扣除浊度、色度的影响，具有抗浊度、抗色度干扰功能；

应具有前处理方式和检测方法的设置功能；

应支持连续进样检测模式，即后序样品预处理与前序样品的检测过程同步进行，提高检测效率；

每个测试数据具有独立关键指标记录功能，如当前测试数据对应的消解温度、消解时间、校准曲线、显色温度等；

应具备自动标样核查、空白核查、空白校准、标样校准、工作曲线标定、加标回收率测试等功能；

应具备一键自动清洗功能及断电、故障恢复初始化功能和仪器电路、气路、液路及关键部件健康状态诊断和查询的功能、关键零部件故障自动停机功能；

应具有仪器故障自动报警功能，如零部件故障、超量程报警、异常数据报警、缺试剂（水样、蒸馏水、试剂）报警等信息，并能够记录、上传；

应能自动定量加注试剂，各类试剂具有独立的试剂管路，试剂及耗材具有余量监控及报警功能；

应具有批量检测样品功能，支持整筐样品上样检测；

检测器应采用高度集成模块化设计，支持快速切换，可支持高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等参数检测，检测信号应稳定可靠；

化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、阴离子表面活性剂等参数的检测分析方法应依据国家或行业标准方法原理，具备完整的实验室并实现仪器全流程自动取样、加试剂、前处理、反应、检测、数据采集与处理、数据报告生成等流程;

应具备完整实验室全过程质控功能，可自定义全流程质控方案，每批次水样同步插入质控，能加入空白试验、精密度控制、准确度控制、抗干扰性等多个质控措施；

总氮、总磷分析模块应具备高压消解前处理器，需能精准控温，保证消解温度的一致性和稳定性，应有过温保护等安全防护和报警机制；支持自动加水、排水、水位监测、异常报警等功能；

应具有人性化检测界面、按钮、灯光状态提示和仪器状态显示功能；

检测数据应具备兼容现有业务系统扩展功能。

（6）控制和信息管理单元

1）基础软硬件

应采用具有自主知识产权的网络数据库服务软件，能对系统产生的数据进行双机热备份，确保数据安全；

硬件主机应采用模组化工控硬件平台，硬件处理器应采用Intel Core i5及以上；运行内存8G及以上；存储空间250G SSD硬盘和500G HHD硬盘，可扩展1TB以上；具有液晶触控显示屏；可USB外接刻录机；数据备份机要求应采用基于ARM架构的硬件平台，采用LINUX嵌入式系统，存储空间不低于100G，且应具有扩容接口。

2）操作控制模块

应能实现对机械手、传送轨道、进样器、自动分析仪器及其他配套设备发布操作命令，可进行不同设备间的协同控制；

可控制机械手按次序抓取样品瓶，并自动扫码获取采样瓶编号及样品的转运时长、保存温度和转运过程中瓶盖是否非法开启等信息。可通过上述信息识别样品的有效性，对失效样品进行标识区分；

应能支持紧急样品随时添加、优先检测等功能，操作灵活；

应能合理调度样品流转，将待检样品及时送入检测工位，已检样品及时下线，保证系统高效运行；

应能实时监控检测仪器运行状态，形成运行日志；

系统应支持远程控制功能、故障自动报警功能、自动/手动禁用进样检测设备功能，系统应支持远程控制功能；

应具备数据自动采集功能，包括监测数据、质控数据、日志信息、设备状态量、报警信息、数据标识信息等。采集的数据应自动添加数据有效性标识，异常监控数据应能自动识别，并能自动上传至业务系统。

应具有通讯保护机制，当检测到所连接的仪器设备通讯超时后，系统能立即中断运行，避免样品位置信息同步失败造成故障。待通讯正常后，系统应从断点自动恢复运行；

应具备断电保护机制，系统感知市电停电后可自动中断测试，工控机能够及时保存相应的状态及数据，待重新上电后，系统能够从断点自动恢复运行。

3）人机交互模块

应采用触屏显示器，可通过人机界面对系统进行设置和控制，操作简捷可视、控制灵活；

应具有仿真界面，能以图形化界面显示，直观获取系统运行动态；

应具备样品轨迹跟踪、仪器状态参数、运行流程、检测数据/日志查询、故障报警、故障禁用等显示及查询功能；

4）数据上传

应具有双向数据传输功能和工作状态输出功能；

应具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口。

5）数据存储及查询

应具有监测数据及过程日志的查询、导出、自动备份功能，可分类查询样品检测数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、平行样数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息；

应具有仪器基本参数贮存功能，及关键参数变更的自动记录和查询功能；

应具有监测数据的关联信息及历史工作曲线的存储与查询功能；

应存储不少于5年的原始数据和运行日志。

6）数据审核

应具有多级数据审核机制，包括数据自动标识、操作人员人工审核、数据分析人员人工审核等；任何的数据退回应附有原因说明，所有的退回记录都应附在最终结果的追溯记录中，以便进行数据溯源；

（7）质控单元

1）应具有完整的进样工位全过程记录、样品运动轨迹全过程记录及原始数据记录功能，保证样品检测结果可信、可溯源；

2）应具备系统运行全流程视频监控，可实现运行过程可视化智能观测、回溯；

3）应具有线上及线下两种质控模式，包括线下空白测试/校准，线下标样测试/校准，线上空白测试，线上标样测试，平行样测试，样品复测等，空白样品、标样可自动传送至指定进样工位，对指定仪器进行质控考核；

4）系统应能自动禁用质控不合格的仪器。

（8）辅助单元

1）供电单元

系统额定电压：AC220V±10%，总功率≤10 KW；

系统应配备UPS，容量≥3 KVA；

应具备断电自我保护及来电自动恢复功能，断电可自动保存当前的状态和检测进度、数据，工控机自动进行软关机以避免数据库损坏。待重新上电后，系统可从断点自动恢复运行。

2）废液处理单元

应配备废液自动收集单元及废液自动处理系统。

3）试剂存储单元

标准容积应≥40 L；

分析试剂需储存于(4±1)℃的恒温冷藏箱内，并具备温度及试剂余量显示及报警功能；

试剂瓶在完全密闭状态下应可承受0.1 MPa以上的压力；

试剂瓶盖应配备有单向阀或者空气滤膜，可防止试剂瓶内部真空回流及交叉污染。

- 样品保存单元

标准容积应≥500L；

受检样品需存储于(4±1)℃的恒温冷藏箱内，并具备温度及报警功能；

- 实验器材清洗单元

应配实验器材自动清洗系统。

2.4水质分析模块技术参数要求

▲（1）高锰酸盐指数水质自动分析模块性能指标

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 高锰酸钾氧化法 |
| 测定范围 | 0~20 mg/L（可扩展） |
| 重复性误差 | ±5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5% |
| 平均无故障时间（MTBF） | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 电压稳定性 | ±5% |
| 绝缘阻抗 | 2ＭΩ以上 |

▲（2）氨氮水质自动分析模块性能指标

| 项目 | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 分析方法 | 水杨酸分光光度法 |  |
| 示值误差 | 20% | ±8% |
|  | 50% | ±5% |
|  | 80% | ±3% |
| 定量下限 | ≤0.15 mg/L |  |
| 重复性 | ≤2% |  |
| 24h低浓度漂移 | ≤0.02mg/L |  |
| 24h高浓度漂移 | ≤1% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度＜2.0 mg/L时≤0.2 mg/L |  |
|  | 水样浓度≥2.0 mg/L时≤10% |  |
| pH干扰试验 | ±6% |  |
| 电压影响试验 | ±5% |  |
| 环境温度影响实验 | ±5% |  |
| 最小维护周期 | ≥168h/次 |  |
| 数据有效率 | ≥90% |  |
| 一致性 | ≥90% |  |

▲（3）总氮水质自动分析模块性能指标

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 过硫酸钾氧化紫外分光光度法 |
| 测定范围 | 0~100 mg/L（可扩展） |
| 重复性误差 | ±10% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 平均无故障时间（MTBF） | ≥720h/次 |
| 电压稳定性 | ±10%之内 |
| 绝缘阻抗 | ＞5ＭΩ |

▲（4）总磷水质自动分析模块性能指标

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 钼酸铵分光光度法 |
| 测定范围 | 0~50 mg/L（可扩展） |
| 重复性误差 | ±10% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 电压稳定性 | ±10%之内 |
| 绝缘阻抗 | 5ＭΩ以上 |

▲（5）化学需氧量水质自动分析模块性能指标

| 项目 | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 分析方法 | 重铬酸盐法 |  |
| 示值误差 | 20% | ±10% |
|  | 50% | ±8% |
|  | 80% | ±5% |
| 定量下限 | ≤15 mg/L |  |
| 重复性 | ≤5% |  |
| 24h低浓度漂移 | ±5mg/L |  |
| 24h高浓度漂移 | ≤5% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度＜50 mg/L时≤5 mg/L |  |
|  | 水样浓度≥50 mg/L时≤10% |  |
| 氯离子影响试验 | ±10% |  |
| 电压影响试验 | ±5% |  |
| 环境温度影响实验 | ±5% |  |
| 最小维护周期 | ≥168h/次 |  |
| 数据有效率 | ≥90% |  |
| 一致性 | ≥90% |  |

▲（6）阴离子表面活性剂水质自动分析模块性能指标

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 亚甲基蓝分光光度法 |
| 测量范围 | 0~5mg/L(可扩展) |
| 准确度 | ±5% |
| 重复性 | ≤5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.02mg/L |
| 实际水样比对 | ±10% |
| 平均无故障运行时间 | ≥720 |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 电压稳定性 | ±5% |

▲2.5售后服务及培训

（1）仪器设备需提供相关检测机构出具的性能检测报告作为证明材料。

（2）仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

（3）仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，仪器技术指标经双方技术人员按合同要求验收合格，并正常运行一个月，用户方可签字验收。

（4）由厂商提供不少于2年的保修服务和仪器使用期的一切维修服务。保修期内，如仪器出现故障（消耗品和人为损坏除外），保修期顺延。保修期内，由于仪器设计缺陷或仪器本身的质量问题，出现故障而连续3个月内未将其修好，厂商保证更换全新的仪器(如有新型号同类仪器，优先更换)。接用户反映后，须在8小时内响应，48小时到现场解决问题，且保证仪器能正常工作（确实不能及时到达现场时必须提供备品备件备机进行保障）。仪器制造厂必须保证10年零配件供应和终身软件免费升级。

（5）人员培训及驻站支持：仪器制造商授权的技术人员现场安装调试完毕后，在用户实验室现场培训，直至用户可独立操作，培训内容包括仪器原理、调试、操作和维护等。仪器制造商应在验收合格后安排一名技术人员开展为期一年驻站服务工作，协助采购人开展水质监测工作。

（6）自动化检测系统安装过程中涉及的环境控制及监控设施、实验室规范性改造等费用由乙方负责。

3采购商务要求

3.1货物产地及标准

（1）货物为(制造商名称) 全新的(原装)货物(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

（2）标准

本项目所指的货物应符合招标文件要求、中标人投标货物所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

（3）国内制造的货物必须具备出厂合格证。

（4）中标人应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给采购人，采购人须知的重要资料应附有中文说明。

3.2交货方式和交货地点

货物由中标人送货上门，交货地点为业主方指定的地点。

3.3包装

中中标人交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与货物出厂批号一致。

3.4安装与调试

该项目中标金额包含完成昆明市城市排水监测站智慧监测实验室部分水电改造、达到本项目所指货物安装条件，现场使用时所需的设施、人工、调试等费用，具体的施工及调试方案需根据现场情况由采购人书面同意后确定，全程由中标人实施，采购人监管。

第五章   合同样本（参考）

合同编号：; 合同自编号：; 招标编号：.

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

云南省财政厅 制

甲    方：（以下简称甲方）

乙    方：（以下简称乙方）

根据《滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统》政府采购的采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，在真实、充分地表述各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定和招标文件及乙方递交的投标文件的实质精神，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、采购项目

项目名称：滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统

合同总金额：大写：       ，小写：        。

产品名称、价格、数量，采购清单详见下表：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 生产厂家、品牌、产地 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、产品质量规格标准

三、项目采购相关要求

1.合同履行期限：

2.项目服务地点：甲方指定地点；

3.项目交付方式：乙方按甲方指定的项目服务地点进行送货，一切费用由乙方承担；

4.安全责任：供货运输中的安全责任概由乙方负责。已验收合格的产品，因使用不当等原因导致的安全责任概由甲方负责。

5.交货时乙方须完整提交采购商品的产品质量合格证说明书及相关资料。

四、采购项目的验收

乙方将成交项目中要求的货物送到甲方指定地点，报请甲方验收，甲方收到乙方申请后应组织技术人员进行货物验收，验收合格后双方办理正式交货手续，并填写验收报告表。

五、乙方售后服务

六、付款方式和付款期限

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目协调的工作（如与乙方的具体联系和衔接，产品运输、交付或交货时进行监管控制）；

2、负责提供产品交货存储安置所必需的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对产品或项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的产品或服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同条款负责完成甲方项目，并保证提供的产品是全新（包括零部件）、数量配置齐全、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的产品；按合同质保条款提供售后服务，终身负责保修。

2、保证甲方在合同产品或项目使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，否则乙方予以处理并承担全部费用。

3、严格遵守采购过程、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

4、参与甲方共同进行产品和项目的验收。

八、违约责任

（一）乙方逾期履行本合同约定义务时，每逾期一日，应当按本合同总价的    %向甲方支付履约逾期违约金；逾期超过    个工作日的，甲方有权单方解除本合同，并扣除全部履约保证金并要求乙方退还全部或部分已收合同款，如给甲方造成的经济损失的，乙方应当承担全部违约责任并按实际损失额向甲方全额赔偿。

（二）除本合同另有约定，乙方违约的，甲方有权扣除履约保证金并限期催告乙方停止违约行为、采取有效补救措施（包括但不限于继续履行合同、扣除履约保证金、赔偿甲方经济损失等）。如乙方未在甲方指定期限内采取相关措施并经甲方验收合格的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方退还全部或部分已收合同款，如给甲方造成经济损失的，乙方应当承担全部违约责任并按实际损失额向甲方全额赔偿。

（三）乙方必须向甲方提供全新的、经出厂检验合格的、获得国家销售许可的合格产品。若乙方所供货物是假货或走私等非法来源货物的，甲方有权扣除履约保证金并无条件解除本合同，乙方必须无条件向甲方支付合同总价10倍的违约赔偿金。

（四）乙方向甲方开具等额、真实、合法的有效发票，若乙方提供的发票存在虚假、过期、失效或违法等情形的，乙方向甲方支付合同总价双倍的违约金并承担由此而发生的全部违约责任。

九、合同纠纷

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；或按以下方式处理：（请在□内打√，其余打×）

□向合同签订地仲裁部门申请仲裁；

√向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同其他未尽事宜

本合同其他未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

十一、保密责任

（一）本合同内容以及乙方因签订、履行本合同所获悉的甲方、关联单位及合作单位的相关信息、资料（包括但不限于图纸、数据、文件、视频、图片等）均属于保密范围，未经甲方书面同意，乙方不得将保密内容泄露给任何第三方或用于本合同以外的用途；否则，乙方须承担因泄密而引发的全部责任。

（二）乙方在本合同签订、履行期间及终止后，无条件负有本合同约定的保密义务。

十二、不可抗力

（一）如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、自然灾害（火灾、水灾、台风、地震、重大疫情等）、政治动乱等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

（二）受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知另一方，并在不可抗力发生后10日内，将有关部门出具的证明文件直接送达另一方。

（三）如果不可抗力影响导致合同迟延履行30日以上的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，按照甲方要求执行。

十三、合同的生效

本合同经双方签字并盖章后生效。本合同一式4份，甲方持2份，乙方持2份，具有同等法律效力。

十四、其它

本合同未尽事宜可签署补充协议，补充协议是本合同的重要组成，与本合同具有同等法律效力。

十五、本合同不可分割之部分包括以下所列文件之内容：

1、合同书附件；2、招标文件；3、中标通知书；4、乙方递交的投标文件；5、甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。

甲方（采购人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

开 户 银行：

账号：

乙方（投标人单位章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

丙方（鉴证单位章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

或委托代理人：

经办人：

电话：

# 第六章  投标文件组成

投标文件封面格式

滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统

投 标 文 件

招标编号：

投标人（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（电子签字或签章）：

地址：

联系人及电话：

日期：

一、资格审查部分

（一）资格审查申请函

：（采购人名称）

1.按照招标文件的要求，我方           （投标人）递交的资格审查申请文件，用于你方审查我方参加 （项目名称、招标编号）   采购的资格申请。

2.我方的资格审查申请文件包含招标文件 第二章 投标人须知及须知前附表规定的全部内容。

3.我方接受你方授权代表进行调查，以审查我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。

4.你方授权代表可通过             （联系人及联系方式）得到进一步的资料。

5.我方在此声明，所递交的资格审查部分的文件及有关资料内容完整、真实和准确、合法有效，且不存在任何弄虚作假的情形。

投标人：                           （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权委托代理人：             （电子签字或签章）

电话：

地址：

日期：
             （二）投标人应具有独立承担民事责任的能力

具有独立承担民事责任的能力：投标人须提供企业有效的法人营业执照、社团组织法人营业执照、事业单位法人证或自然人证明材料；

1.法定代表人（负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明

# 投标人：                                               （电子签章）

# 日 期：

附：法定代表人（负责人）身份证复印件

2. 法定代表人授权委托书（法人参加投标时无需提供此表）

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人（负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）  为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称、招标编号）    的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：                  （电子签章）

法定代表人（负责人）：                      （电子签字或签章）

委托代理人相关信息

姓      名：

职      务：

电      话：

日      期：

附：委托代理人身份证复印件

3. 非联合体的声明

致：    （采购人名称）

在审阅了贵方   （项目名称、招标编号）    招标文件，我方被授权签字人在此申明我方就本项目招标为独立投标，我方不属于联合体参加投标，与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。

投标人：                           （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权委托代理人：             （电子签字或签章）

日期：

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.1投标人在本项目投标文件提交截止时间前在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“企业信用信息”查询栏中查询的“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”信息记录或打印的企业信用信息公示报告中未出现参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存，事业单位不查询该项）。

3.2提供投标人2022年度或2023年度财务报表（至投标文件提交截止时间成立时间不足一年的可视实际情况提供财务报表）或提供投标人开户银行出具的资信证明或信用等级证明或存款证明，以上资料提供其一即可；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明（格式自拟，加盖投标人电子签章）；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、提供投标人缴税所属时间在2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满3个月提供情况说明；

2、提供投标人缴费所属时间在2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满3个月提供情况说明。

注：

1. 依法缴纳税收凭证：税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件，投标人若有免税情况，请出具税务机关出具的免税证明材料，未发生税收的请提供纳税零申报证明材料。投标人若为自然人的不需要提供此项材料，但须提供自然人书面声明函。

2. 依法缴纳社会保障金证明：社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件，本年度新成立的公司提供社会保障登记证等相关证明材料。投标人若为自然人的不需要提供此项材料，但须提供自然人书面声明函。

（六）无重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。（格式自拟，加盖投标人电子签章）

（七）投标人认为需要提供的其他资料
二、投标函及商务部分

（一）投标函

（采购人名称）：

根据贵方   （项目名称、招标编号）   招标文件，            （投标人名称）正式提交电子投标文件一份。

1、我单位认真研究了招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规的规定，愿意遵守本招标文件的所有条款，并按招标文件的投标须知、承包方式、合同条款、技术参数、规格型号、采购清单和有关文件，愿以合计           元的投标报价承包本次供货任务，并承担任何质量缺陷责任。

2、质量按国家现行的评定标准，保证一次验收合格。

3、投标在合同约定合同履行期限内，每逾期一天按      罚款，累计计算。

我方承诺已具备参加采购招标投标活动的投标人应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3）我方同意所提交的投标文件在招标文件中所规定的投标有效期内有效，如我方中标，我方将受招标文件中各种条款的约束。

4、除非另达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为双方签订条款的依据。

5、我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

7、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、我方保证遵守：在整个招标过程中对本产品做出的任何承诺，否则，采购人可当我方违约处理，并追究我方的违约责任同时可没收我方提交的投标保证金。

如果中标，我单位将忠实地履行本投标书的承诺，在规定时间内与贵单位签订购销合同，承担承包方应承担的全部责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

投标人（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（电子签字或签章）：

日  期：

（二）投标报价一览表

| 1 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 投标报价 | 元 |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |
| 4 | 质量承诺 |  |  |
| 5 | 备注 |  |  |
| 投标人（电子签章）： 法定代表人（负责人）或授权委托代理人（电子签字或签章）： 年 月 日 |  |  |  |

（四）投标分项报价一览表

项目名称：滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商/生产厂商名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、“投标报价”项价格应包含货物采购费、相关税金、包装费、运杂费、搬运费及保险费、人工费、以及所有本项目可能涉及的全部费用。

2、投标人必须按招标文件采购需求表中各采购货物逐项填报此表，不得缺项、漏项、增项，否则投标文件将按无效处理。

3、若表格不够填写，可自行扩展。

投标人（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（电子签字或签章）：

日期：

（五）备品备件明细表

项目名称：滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 生产制造商名称、国别 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人若提供备品备件，此费用须包含在投标报价中，不单独列报。

2、投标人可根据实际情况拓展本表。

投标人（电子签章）：______________

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（电子签字或签章）：

日期：

（六）节能产品或环境标志产品报价表

项目名称：滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统

招标编号：

| 序号 | 产品（项目）名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商/生产厂商全称 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注（填写“节能产品”或“环境标志产品”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表仅限填写所投产品为“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，若投标产品无“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中的产品本表无需填写；

2、证明材料为市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的有效认证证书扫描件，证明材料随本表附后；

3、未按本表要求填写并提供证明材料的评审时价格不予扣除；

4、节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品（不给予价格扣除）。采购人所采购产品为节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的产品，投标人必须提供市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的有效认证证书扫描件，否则投标文件不予通过符合性审查。

（七）商务条款偏离表（如有）

项目名称：滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若表格不够填写，可自行扩展；2、招标文件条目号一栏要注明页码。

投标人（电子签章）：______________

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（电子签字或签章）：

日期：

（八）项目团队技术服务人员情况表

| 名称 | 在本项目担任的职务 | 姓名 | 所属专业 | 职称或职业（执业）证书 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 专 业 主 要 技 术 负 责 人 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

注：提供每个人员的身份证、执业或职业资格证书（如有）、职称证（如有）等相关资料复印件。

投标人（电子签章）：______________

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（电子签字或签章）：________

日期：

（九）投标人类似项目实施经验

| 序号 | 用户名称 | 项目状况 | 服务起讫时间 | 合同总价 | 用户联系人姓名及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附合同复印件。

投标人（电子签章）：______________

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（电子签字或签章）：________

日期：

（十）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（如有）

注：投标人应对其提交的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业声明函》的真实性负责，提交的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。若投标人不属于该三类企业，则可以删除三类企业声明函，并提供书面情况说明（格式自拟）。

（1）《中小企业声明函》格式

中小企业声明函（货物）

（不属于小微企业的无需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）    行业；制造商为   （企业名称）  ，从业人员 人，营业收入为      	万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）    行业；制造商为   （企业名称）  ，从业人员 人，营业收入为      	万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：①本项目所采购标的所属行业为： 工业  。

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

③采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，按照《中国人民共和国政府采购法》等国家有规定追究相应责任。

④根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46 号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定，工业行业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（2）《残疾人福利性单位声明函》格式

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（若投标文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

投标人（电子签章）：

日 期：

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）《监狱企业声明函》格式

监狱企业声明函

（不属于监狱企业的无需填写）

公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：   。

本公司为参加（项目名称）   采购活动提供本企业（填写制造的货物，

由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标人（电子签章）：

日 期：

注：

若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且投标人必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（十一）投标人认为需要提供的其他资料

三、技术部分

（一）技术偏离表

项目名称：滇池流域智慧监测实验室自动化检测系统

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 偏离情况 （正偏离、负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，存在技术指标偏离时必须做出相应说明。负偏离指投标人拟供产品的技术响应情况低于招标文件公布的产品技术要求（对单一产品中单一技术指标出现不满足的情况做出偏离说明），无偏离指投标人拟供产品的技术响应情况满足招标文件公布的产品技术要求，正偏离指投标人拟供产品的技术响应情况优于招标文件公布的产品技术要求或针对采购需求属于技术性能实质性有效扩增的情况（属于技术优越或技术性能实质性有效扩增的应提供相应正偏离说明和技术证明材料，否则不予认可）。

2.如投标人拟供产品完全满足招标文件公布的技术要求，无任何偏离则该表无需填写。

投标人（电子签章）：______________

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（电子签字或签章）：

日期：

（二）投标产品技术参数支持资料

（产品技术支持资料包括但不限于：“第四章  采购需求”采购内容技术要求中明确注明提供佐证材料的按照采购内容技术要求中的要求提供，佐证材料无法对应具体技术参数或未提供佐证材料或未按要求提供佐证材料的视为不响应该条技术参数要求。采购内容技术要求中未明确佐证材料的可提供厂家印刷宣传彩页或厂家出具的性能参数说明（厂家出具的性能参数说明须加盖厂家公章）或产品检验（检测）报告进行佐证，不接受投标人（投标人为产品厂家除外）自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，未提供佐证材料或者佐证材料无法对应具体参数的评审时按照投标人投标文件技术规格偏离表响应情况进行评审。中标后甲方对参数响应情况进行验证，若虚假应标，由投标人依法承担法律责任。）

（三）项目实施方案

（格式自拟）

项目实施方案应包含且不限于：

- 产品可靠性、性能指标、可扩展性、数据量、精确性、及时性、有效性

- 水电改造、设备的安装调试方案

- 项目检验验收方案；

- 应急措施（至少包含各类可能突发事件的应急预案和应急处理程序等）。

（四）供货方案及时间进度安排

（格式自拟）

（五）人员培训方案

（格式自拟）

（六）产品质量保证及承诺

（格式自拟）

（七）售后服务方案

（格式自拟）

（八）投标人认为需要提供的其他技术文件

# 第七章  资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构或二者共同对投标人提交的资格证明进行审查，以确认投标人是否具备投标的资格，资格审查为通过性评审，投标人按招标公告第二条及投标须知前附表等规定提供能满足本条要求的相关证件、证明文件参与资格审查评审内容详见如下表：

| 投标人资格审查内容及相关因素 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |  |
| 投标人应具有独立承担民事责任的能力 | 投标人须提供企业有效的法人营业执照、社团组织法人营业执照、事业单位法人证或自然人证明材料； | 审查其提供材料的完整性及有效性 |
|  | 法定代表人（负责人或自然人）及其身份证明。 | 审查法定代表人（负责人或自然人）是否与提供的营业执照载明事项保持一致及身份证有效期限 |
|  | 联合体：本项目不接受，投标人须提供声明文件。 | 审查其是否提供承诺 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人在本项目投标文件提交截止时间前在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“企业信用信息”查询栏中查询的“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”信息记录或打印的企业信用信息公示报告中未出现参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存，事业单位不查询该项）。 | 审查其是否提供 |
|  | 提供投标人2022年度或2023年度财务报表（至投标文件提交截止时间成立时间不足一年的可视实际情况提供财务报表）或提供投标人开户银行出具的资信证明或信用等级证明或存款证明，以上资料提供其一即可。 | 审查其是否提供 |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。 | 审查其是否提供 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1、提供投标人缴税所属时间在2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满3个月提供情况说明； 2、提供投标人缴费所属时间在2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满3个月提供情况说明。 | 审查其是否提供 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。 | 审查其是否提供 |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | 1. 投标人在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息系统中不得被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）； 2. 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录中不得为被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人并且处罚期限未满（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 审查其是否存在不良信用记录和共同管理关系 |
| 特别提示： 1.投标人须按本表要求提供能充分证明其有资格投标的证明材料； 2.投标人须对所提供的全部证明材料的真实性及合法性负全部责任； 3.本表所列内容任何一项缺失或不通过，其投标资格将被取消，只有通过资格审查的投标人提交的投标文件才能进入下一阶段（第八章评标办法）的评审。 |  |  |

# 第八章 评标办法（综合评分法）

一、评标委员会

根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由采购人及技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、 评标工作的基本原则

（1）认真贯彻国家有关法律法规、维护国家利益。

（2）保护采购人的各项合法利益。

（3）客观、公正地对待所有投标人，对所有投标人的投标评价，均采用相同的程序和标准。

（4）招标文件是评标的依据。

三、评标方法前附表

| 条款号 | 评 审 因素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审标准 | 签字盖章 | 单位电子签章、法定代表人（负责人）或授权委托代理人电子签字或签章，符合招标文件要求。 |
|  | 法定代表人（负责人）身份证明书及法定代表人（负责人）授权委托书 | 法定代表人（负责人）资格证明书或法定代表人（负责人）出具的授权委托书，符合招标文件规定格式及内容。 |
|  | 投标文件格式 | 按招标文件规定的格式填写，投标文件内容没有出现不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况。 |
|  | 投标报价 | 1.投标人没有递交两份或多份内容不同的投标文件；或没有在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价。 2.投标报价未超过拦价。 3.评标委员会认为投标人的填报报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求。 |
|  | 投标文件偏离承诺情况 | 投标文件没有招标文件中规定重大偏离的情况。重大偏离系指产品的设备配置情况、采购数量、合同履行期限等不能满足招标文件的要求。 |
|  | 澄清说明 | 投标人按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的（如有澄清事项，评标委员会须对本项目进行审查，若无澄清事项的则认定为符合招标文件要求）。 |
|  | 其他要求 | 1.投标文件的内容中没有采购人不能接受的条件； 2.投标文件没有不符合法律法规和招标文件中规定的其他要求。 |
|  | 实质性响应 | 投标人对招标文件作出实质性响应，实质性要求详见招标文件“投标人须知前附表：22条”。 |
| 详细评审标准 | 1.评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2 其中： F1、F2分别为技术部分、投标报价2项评分因素的汇总得分。 |
|  | 2.评分因素权重 | 技术部分F1：70分； 投标报价F2：30分。 |
|  | 3.技术部分得分F1 （满分70分） | 产品技术参数响应程度（满分15分） 投标产品技术要求完全满足招标文件采购需求得满分15分，每出现一个非▲项负偏离扣1分，每出现一个▲项负偏离扣2分，分值扣完为止。 |
|  |  | 项目实施方案（16分） 此部分包含但不限于：①产品可靠性、性能指标、可扩展性、数据量、精确性、及时性、有效性；②水电改造、设备的安装调试方案；③项目检验验收方案；④应急措施（至少包含各类可能突发事件的应急预案和应急处理程序等）。 评标委员会对所有投标文件的“项目实施方案”中4类单项内容进行详细的审查评分，本项总分不超过该10分（每类单项内容最高4分），具体评审细则如下： （1）每一单项内容是基于采购需求和货物供应服务的标准和要求进行编制，对应部分描述详细、齐全完整，内容描述科学合理、可行性强，对开展工作开展有指导意义得4分。 （2）每一单项内容是基于采购需求和货物供应服务的标准和要求进行编制，对应部分描述较为详细、完整，内容合理、可行性一般，对开展工作开展的指导意义一般得3分。 （3）每一单项内容是基于采购需求和货物供应服务的标准和要求进行编制，对应部分描述较为简单、基本完整，内容基本合理、可行性较差，对开展工作的指导意义较差得2分。 （4）每一单项内容基本符合采购需求和货物供应服务的标准和要求，对应部分描述简单，且存在瑕疵或存在前后逻辑错误，对应的内容存在缺陷、可行性差得1分。 （5）未提供项目实施方案的得0分。 |
|  |  | 供货方案及时间进度安排（满分10分） （1）投标人针对本项目提出的供货方案(服务人员配置、包装、运输、操作标准、定时送达的保障措施、签收方案等) 及时间进度计划安排合理、切实可行、科学规范、针对性强得10分。 （2）投标人针对本项目提出的供货方案(服务人员配置、包装、运输、操作标准、定时送达的保障措施、签收方案等) 及时间进度计划安排粗略，可行性、规范性、针对性一般得7分。 （3）投标人针对本项目提出的供货方案 (服务人员配置、包装、运输、操作标准、定时送达的保障措施、签收方案等) 及时间进度计划安排合理性差、可行性差、规范性差、针对性差得4分。 （4）未提供供货方案及时间进度安排的得0分。 |
|  |  | 人员培训方案（满分9分） （1）投标人针对本项目的人员培训方案安排合理、切实可行、科学规范、针对性强，有详细的违约责任措施的得9分。 （2）投标人针对本项目的人员培训方案粗略，可行性、规范性、针对性一般，有一定的违约责任措施的得6分。 （3）投标人针对本项目的人员培训方案合理性差、可行性差、规范性差、针对性差，无违约责任措施的得3分。 （4）未提供人员培训方案的得0分。 |
|  |  | 产品质量保证及承诺（满分10分） （1）产品质量保证及承诺有详细针对出现产品质量问题的处理方式和措施，问题处理方式和措施合理，针对性、可实施性强。并针对产品质量问题提出详细的违约处罚条款，违约保障力度强得10分。 （2）产品质量保证及承诺有较为明确针对出现产品质量问题的处理方式和措施，问题处理方式和措施较为合理，针对性、可实施性一般。并针对产品质量问题提出相应的违约处罚条款，违约保障力度一般得7分。 （3）产品质量保证及承诺有明确针对出现产品质量问题的处理方式和措施，问题处理方式和措施不合理，针对性、可实施性差，未针对产品质量问题提出违约处罚条款得4分。 （4）未提供产品质量保证及承诺的得0分。 |
|  |  | 售后服务方案（满分10分） （1）售后服务能力极强，响应及时迅速，售后服务体系完整度高，保障性强，售后服务方案、承诺及保证完善非常具体，针对性强，有详细的惩罚措施得10分。 （2）售后服务能力强，响应及时，售后服务体系完整度及保障性好，售后服务方案、承诺及保证具体，有针对性，有相应的惩罚措施得6分。 （3）售后服务能力差，响应慢，售后服务体系完整度及保障性粗略，售后服务方案、承诺及保证不具体，无针对性，无惩罚措施得2分。 （4）未提供售后服务方案的得0分。 |
|  | 4.投标报价得分F2 （满分30分） | （1）投标报价评审计算公式： 投标报价计算公式=（评标基准价/投标报价）×30 即：F2=[P/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：P为评标基准价，即通过符合性评审且投标报价最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为通过符合性评审的有效投标报价，n为通过符合性评审的有效最终报价的个数。 （2）小微企业报价的确定： ①小型、微型企业提供参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》。 ②如投标人为监狱企业，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。 ③如投标人为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。 对小型、微型企业的投标产品（提供本企业制造的货物或者提供其他小微企业制造的货物）的价格给予10%的扣除。投标人拟供全部产品均为小微企业制造，则全部投标报价执行价格给予扣除，否则不予执行本条。 小型、含微型企业报价计算公式：B小=B*(1-10%)，该报价作为评审价格。 注：（1）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （2）关于节能产品及环境标志产品：投标人所投产品为节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的产品且提供了市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的有效认证证书扫描件的给予0.6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；投标人须提供市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的有效认证证书扫描件，投标人所投产品不在节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中或未按以上要求提供有效认证证书扫描件的价格不进行扣除。 |

四、评审程序

1.评标方法：

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件初步评审要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按下列评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序；评标总得分相等且投标报价相同时，按实施方案得分由高到低顺序排序。

2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1符合性评审标准：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，见评标方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标方法前附表；

（2）投标报价：见评标方法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）技术部分评分标准：见评标方法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标方法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章“三、评标方法前附表”符合性评审标准规定的标准对投标文件进行符合评审。有一项不符合评审标准的，该投标文件按无效投标处理。

3.1.2投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，视为未实质性响应招标文件要求。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章前附表的规定对技术部分评分，得分F1；

（2）按本章前附表的规定对投标报价计算出得分F2；

（3）按本章前附表的规定计算评标总得分。

3.2.2技术部分（F1）由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.3.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

3.4.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改招标文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。