采购需求
[bookmark: _Toc3070]第一节 采购清单一览表
	包号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	数字减影血管造影机（DSA）
	详见第二节“技术要求”
	1台
	
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。



[bookmark: _Toc13301]
第二节 技术要求
[bookmark: _Toc17069]包1：数字减影血管造影机（DSA）
	一、设备名称
	数字减影血管造影系统

	二、数量
	一套

	三、设备用途
	心、脑、全身血管造影，介入治疗

	四、要求
	投标设备必须是本公司平板血管造影产品机型的最新软件版本，提供相应NMPA文件。

	五、技术要求
	

	1
	机架系统：

	1.1▲
	全自动悬吊式C臂(提供佐证材料）

	1.2
	机架运动包括电动和手动两种方式

	1.3
	C臂机架在头位时，CRA≥ 90°

	1.4
	C臂机架在头位时，CAU≥ 90°

	1.5
	C臂机架在头位时，RAO≥ 135°

	1.6
	C臂机架在头位时，LAO≥ 135°

	1.7
	C臂绕旋转轴转动速度（非旋转采集）≥25度/秒

	1.8
	C臂绕环形轨道的滑动速度（非旋转采集）≥25度/秒

	1.9
	C臂弧深（不含L臂补偿）≥90cm

	1.10
	机架旋转角度范围≥±135°

	1.11
	机架可移动至抢救位，即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗

	1.12
	机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集

	1.13
	准直器和平板探测器提供自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转

	2
	导管床:

	2.1
	要求碳纤维浮动床面，导管床提供桡动脉穿刺用手托，臂托，床垫，输液支架

	2.2
	床的最大物理承重≥300KG

	2.3
	床长（不包含延长板的长度）≥280cm

	2.4
	床宽≥50cm

	2.5
	床的最低高度≤78cm

	2.6
	床的最高高度≥110cm

	2.7
	床面的垂直升降范围≥28cm

	2.8
	床的横向运动范围≥ 28cm

	2.9
	床的纵向运动范围≥120cm

	3
	X线高压发生器装置：

	3.1
	无需测试曝光进行自动曝光控制

	3.2
	高压逆变发生器，功率≥100KW

	3.3
	逆变频率≥100KHz

	3.4
	最大管电压≥125KV

	3.5
	最小管电压≤40KV

	▲3.6
	最大管电流≥1000mA(提供佐证材料）

	3.7
	最短曝光时间≤1ms

	4
	X线球管：

	4.1
	液态金属轴承球管

	★4.2
	球管阳极热容量（非等效）≥ 4.2MHU(提供佐证材料）

	4.3
	球管管套热容量（非等效）≥4.9MHU

	4.4
	阳极最大散热功率≥ 6000W

	4.5
	球管阳极连续高速旋转，转速≥9600转/分，包括透视及采集

	4.6
	最大透视管电流≥250mA

	4.7
	最小焦点≤0.4mm

	4.8
	最大焦点≤1.0mm

	4.9
	球管带有防碰撞保护装置

	5
	平板探测器：

	[bookmark: OLE_LINK2]5.1	
	采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术

	5.2
	灰阶分辨率（位深）≥16 bit

	5.3
	空间分辨率≥3.25 lp/mm

	5.4
	采集矩阵≥ 2586x1904

	5.5
	平板探测器有效探测面积≥38cm x 29cm

	5.6
	平板探测器可变物理成像视野≥ 4档，以适应不同部位介入需要

	5.7
	DQE ≥77%

	6
	床旁液晶触摸屏控制系统：

	6.1
	导管床旁提供液晶触摸控制系统

	6.2
	控制屏可置于导管床3边，便于医生操作

	6.3
	可进行图像采集条件控制

	6.4
	可完成手术程序操作，包括采集协议

	6.5
	可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片

	7
	图像显示器：

	7.1
	采用医学专用高分辨率显示器，分辨率≥1280 x 1024

	7.2
	检查室≥ 19英寸医用高分辨率医用显示器，≥3台，可用于实时图像、参考图像；

	7.3
	控制室≥ 19英寸医用高分辨率医用显示器，≥2台，可用于主机操作与实时图像；

	7.4
	可视角度（水平及垂直可视角度）≥176°

	7.5
	配有四架位显示器悬吊架系统

	7.6
	显示器悬吊架系统可纵向及旋转运动

	★8
	三维后处理工作站：提供独立的三维后处理工作站（原厂提供）

	9
	图像采集及处理系统：

	9.1
	动态心脏采集模式最大采集速率≥30 帧/秒

	9.2
	数字脉冲透视可选速率档位≥5档(提供佐证材料）

	9.3
	最大数字脉冲透视速率≥30 帧/秒

	9.4
	透视图像存储量≥900幅

	10
	提供实时旋转DSA功能：

	10.1
	为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位均能进行旋转采集

	10.2
	机架在头位时，旋转DSA采集速度≥60度/秒，采集范围≥200度

	10.3
	机架在侧位时，旋转DSA采集速度≥40度/秒，采集范围≥180度

	11
	提供射线剂量防护技术：

	11.1
	各厂家需提供全身低剂量高清成像技术

	11.2
	提供铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预

	11.3
	自动插入铜滤片数≥3片

	11.4
	自动插入的铜滤片最厚厚度≥ 0.9mm

	11.5
	提供射线剂量监测功能，可显示表面剂量率、积累剂量，区域剂量和剂量限值等

	11.6
	提供专门的低剂量采集协议

	11.7
	提供无射线病人定位功能。

	11.8
	需提供DICOM格式的剂量报告

	12
	提供容积重建功能：

	12.1
	能够区分两种提供事实上一样对比度的高密度3D结构，并且能够将一个低密度结构和高密度三维结构同时显示在一幅图像里

	12.2
	能够清楚地将对比剂充盈的血管、骨骼、支架和弹簧圈区分开来，还能将肿瘤的解剖结构和滋养血管结合起来深入观察

	12.3
	重建模式可用于血管、骨骼、金属夹和弹簧圈

	13
	提供血管机类CT成像功能：

	13.1
	能完成CT断层图像重建和显示

	▲13.2
	类CT扫描协议最快扫描速率≥65帧/秒(提供佐证材料）

	13.3
	可实现CT图像与三维血管的双容积显示，且可实现双期类CT，便于观察血管与软组织关系

	13.4
	床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作

	13.5
	提供开放式类CT成像功能，可实现左右非对称性类CT成像，避免射线穿透人体厚度不同导致的图像清晰度不一致，以便提高清晰度

	14
	提供三维路图功能：

	14.1
	三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行

	14.2
	三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程

	15
	提供多模态影像融合功能：

	15.1
	可实现CT、MR、PET图像与血管机二维图像进行融合显示，且匹配精确

	15.2
	可实现CT、MR、PET图像与血管机三维图像进行融合显示，且匹配精确

	16
	其他临床功能配置：

	16.1
	提供双透视功能，即在实时屏做DSA或者路图时，参考屏可同步实时显示非减影的透视图像

	16.2
	提供二氧化碳造影功能

	16.3
	提供冠脉支架精显功能

	16.4
	提供颅内支架超清显影功能

	16.5
	提供下肢步进追踪造影功能

	16.6
	提供智能去锥形束伪影功能

	16.7
	提供高压注射器接口功能

	16.8
	提供激光相机接口功能

	16.9
	提供DICOM Send、 DICOM Print、DICOM Query / Retrieve、DICOM Worklist功能

	17
	其他附属配套设备：

	17.1
	提供原装双向对讲通话系统

	17.2
	提供悬吊式手术灯

	17.3
	提供床旁防护铅帘
铅当量≥0.5mmPb；防护帘尺寸(mm)≥L1200*H750，
上挡板尺寸(mm):≥L1050*H260；

	17.4
	提供悬吊式防护铅屏
铅当量≥0.5mmPb；防护屏尺寸(mm)≥H400*W600；
软帘尺寸(mm)≥H350*W600；

	17.5
	悬吊式高压注射器 1台
1. 安装方式：悬吊；具备针筒直插式安装，预设压力限制；1-1200psi,增量1psi，精度±10psi， 机头具备压力曲线功能。
2. 远端控制屏: ≥15英寸液晶触摸控制。具备注射头和控制台同步方案显示功能和无线传输功能。

	17.6
	落地式高压注射器 1台
1. 安装方式：落地；具备针筒直插式安装，预设压力限制；1-1200psi,增量1psi，精度±10psi， 机头具备压力曲线功能。
2. 远端控制屏: ≥15英寸液晶触摸控制。具备注射头和控制台同步方案显示功能和无线传输功能

	17.7
	DSA术中心电监护设备1台
该监护仪用于术中监护，可在DSA工作站与手术室均可操控主机，支持“床旁监护屏 + DSA大屏幕/工作站”的双向联动。

	17.8
	30英寸6MP综合应用显示器1台
 分辨率≧3280×2080，点距≦0.197×0.197mm 最大亮度≧1300cd/m²，对比度≧2000：1，响应时间≦14ms，可视角度≥178°，亮度一致性≥75%。

	17.9
	无线掌上彩色多普勒超声 1台
包含浅表探头和≥ 10英寸无线连接的显示屏幕

	17.10
	静滴泵、输液泵各 1台
三类注册证，符合镇痛、麻醉、特殊药品输注要求

	17.11
	射线防护产品（提供合格有效的第三方检验机构出具的所用防护材料在120kV管电压下的铅当量防护检测报告）
铅眼镜 2副 （铅当量≥0. 5mmPb）
防辐射裙3套
前面采用进口无铅轻量化防护材料，铅当量≥0. 5mmPb，表面材料抗菌性能抑菌率≥99%，每套总重量≤5.5kg。
防辐射围领3套（铅当量≥0. 5mmPb）。
医用射线防护面罩 3顶（铅当量≥0.12 mmPb）


	17.12
	二氧化碳增压机(气腹机) 1台
1、最大流速≥30升/分；
2、过滤效率：配套气体过滤器根据GB/T 6165:2021的检测标准，对0.01um粒径的颗粒物平均过滤效率达99.98%

	17.13
	医用二氧化碳造影压力注射套装 3套

	17.14
	DSA专用高分辨率大屏1套（整机保修期为5年）
1、分辨率：≥3840×2160；屏幕尺寸：≥55英寸；亮度：≥700cd/m² ；对比度：≥4000:1；视角：≥178°(水平/垂直) ；像素点距：≤0.1845 mm（水平）×0.1845mm（垂直）；响应时间：≤8ms；显示屏灰阶/色彩数据处理：≥14bit；色彩显示：≥10bit
2、多窗口显示功能：支持画中画、画与画、物理七分屏功能，满足医院不同影像组合的需求。需提供原厂承诺函材料。

	17.15
	铅屏风 1张
1）铅当量≥2.0mmPb，可提供第三方检测报告。
2）屏风尺寸（mm）≥H1800*W900 带进口铅玻璃尺寸≥H250*W250

	18
	配套服务：

	★18.1
	需提供整机原厂质保 5年（含配套设备）

	★18.2
	负责保障现有机房达到设备原厂装机条件（提供承诺函）

	▲18.3
	需额外提供DSA新球管 1只

	18.4
	提供恒温箱 1台、手术室器械台车 1台、带抽屉治疗台车 1台、打印机2台




第三节 商务要求
一、项目交货时间及地点及付款方式
1.交货期限：在正式合同签订之日起60天内完成设备的供货、安装、调试、检测运行及验收工作。
2.项目地点：采购人指定地点。
3.支付方式：合同签订后,中标单位需向采购人提供预付款等额的见索即付银行独立保函(担保金额即预付款金额为采购合同价款总金额的60%)；采购人在收到中标单位提交的有效银行担保函后5日内，向中标单位支付采购合同价款总金额的60%作为预付款。中标单位将本次采购的设备配送到采购人医院并完成安装调试，经采购人验收合格后，采购人在30日内支付合同价款总金额的25%，第二年支付合同价款总金额的7%，第三年支付合同价款总金额的6%，第四年支付合同价款总金额的1%，第五年质保期满后支付合同价款总金额的1%，具体以合同签订为准。采购人付款凭正式的税务发票按医院财务规定办理付款手续，发票由中标单位开具。
二、验收要求
1.调试完成后通过采购人组织相关人员参与竣工验收，确保所供产品的正常使用。
2.项目验收严格按采购文件采购清单及说明、采购合同的有关规定执行。验收时提供出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证。国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标单位承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标单位原因造成的，由中标单位承担检测费用。
4.项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标单位承担。
★5.数据接口与集成：投标人承诺，其提供的设备应具备标准的、开放的数据接口能力，所有的数据永久提供采购方使用。在采购人提出需求的情况下，投标人应负责完成所供设备与采购人指定的现有信息系统（包括但不限于追溯系统、HIS、LIS、PACS、院内体检系统等）的技术对接与联调测试，以确保数据互联互通。
★6.出厂日期：投标人保证，交付至采购人指定地点并完成安装调试的所有设备，其出厂日期至设备现场初步验收合格之日的间隔时间不超过六个月。
7.本项目的履约验收为采购人自行组织验收，具体验收方法按照《株洲市政府采购项目履约验收 管理暂行办法》株财发【2020】9号的相关规定执行。
三、质量保证及售后服务
[bookmark: _Toc286867883]1.投标单位必须提供详细的售前、售中、售后服务计划及承诺。
2.保修期限：数字减影血管造影机（DSA）五年整机原厂维保（含配套设备），投标人所提供产品必须是全新、完整、未使用过的，且满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品。
3.投标人必须承诺为业主方培训需包含3人不低于每人1月的一线城市进修学习，此外，需额外提供不少于5台次的高级功能（如多模态融合导航）临床实战跟台指导。使其能熟练操作设备以及处理简单的故障维修和日常维护使用。
4.响应时间：接到采购人故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，一般故障当场解决，重大故障导致无法当天解决或需返厂维修的应报采购单位负责人同意方可执行，同时为采购人提供暂行解决方案。
5.提供所有产品的相关技术资料，并为采购人提供终身技术咨询服务。
6.提供备品备件及零配件报价清单,并承诺质保期满后不高于市场报价收取材料费。
四、其他要求
1、投标人应给出所投标产品的详细技术数据；招标文件中主要技术参数及要求，投标人必须满足或超过，并不得有弄虚作假现象，否则作无效投标处理。
2、提供制造商关于投标产品的官方宣传资料影印件（或宣传彩页）等技术参数证明材料。
3、投标报价必须包括投标产品装卸、运输、安装调试等达到产品验收使用标准的“交钥匙价”，并按招标文件采购清单的分项内容填报分项价格表，不得有缺项、漏项情形。如采购人在采购过程中对采购数量有调整的，按调整货物的综合单价调整最终结算费用。未按上述要求报价的，其投标无效。
重要说明：
1、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺、说明。
2、带“★”符号要求，投标人必须满足或超过，并不得有弄虚作假现象，否则投标无效。
★3、投标人需承诺中标后所提供的产品与投标文件中提供的产品一致，“★”“▲”条款项需提供产品说明书或技术白皮书或检测报告作为佐证材料，若出现不一致（要求提供承诺函除外），按虚假应标处理，中标无效，并上报至相关部门。
[bookmark: _GoBack]★4、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，职消其中标候选人资格。已中标的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。★5、如投标人提供虚假材料谋取中标，在评标环节发现的，按无效投标处理。如中标后发现的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。
