政府采购品目分类：B

政府采购

竞争性谈判文件

采购项目名称：张家界市人民医院沙堤院区复合手术室改造升级及配套设施购置项目

政府采购编号：张财采计[2025]000121号

采购代理编号：YFZB2025-037

采   购  人：张家界市人民医院

采购代理机构：张家界市誉丰招标代理有限公司

二0二五年十二月

报价风险告知书

低价风险高，报价须谨慎。

本项目按照张政办发【2024】21号文件精神，实行最低评标价法，请务必仔细阅读采购文件，知悉违约的严重后果，理性报价。现将有关竞价风险提示如下：

履约担保金额。中标金额降价幅度不超过采购预算10%的，履约保证金为中标金额的10%；中标金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额。

2.履约担保提交期限。供应商自领取中标通知书后17个工作日内提交履约保证金，最长不超过14个工作日。

3.履约担保提交逾期风险。

若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。

风险包括但不限于以上内容。

目  录

第一章 竞争性谈判公告	3

一、采购项目信息	3

二、采购人的采购需求	3

三、中标供应商的确定	4

四、网上报价起始价、保证金、报价幅度要求	4

五、供应商的资格要求	4

六、获取谈判文件的时间、地点及方式	5

七、提交响应文件的截止时间、谈判时间及地点	5

八、询问及质疑	6

九、采购项目联系人姓名和电话	6

第二章 供应商须知	7

第一节 供应商须知前附表	7

第二节 供应商须知正文	9

第三章 项目需求	25

第一节 采购清单一览表	25

第二节 技术要求	26

第三节 商务要求	41

第四章 评审方法及标准	46

第一节 资格审查	46

第二节 符合性审查	48

第三节 报价	49

第五章   政府采购合同参考范本	50

第一部分 合同书	50

第二部分 合同通用条款	52

第三部分 合同专用条款	52

第六章 响应文件组成	55

一、 谈判响应声明（格式）	57

二、 授权委托书（格式）	58

三、 供应商的资格证明资料	60

四、 谈判响应	68

五、 主要人员简历表	70

六、 施工组织设计	71

七、 谈判承诺书	72

八、 响应标的符合谈判文件规定的证明文件	73

九、 供应商认为需提供的其他资料	74

十、 送达方式确认函	75

十一、 中小企业声明函（工程、服务）	76

第七章 政府采购供应商质疑函范本	77

第一章 竞争性谈判公告

张家界市人民医院沙堤院区复合手术室改造升级及配套设施购置项目进行竞争性谈判采购，现邀请合格投标人参加投标。

## 一、采购项目信息

| 项目名称： | 张家界市人民医院沙堤院区复合手术室改造升级及配套设施购置项目 |
| --- | --- |
| 采购计划编号： | 张财采计[2025]000121号 |
| 委托代理编号： | YFZB2025-037 |
| 采购预算： | 1993938.86元 |
|  | 支持预付款，预付比例： 30 % |
| 本项目对应的中小企业划分标准所属行业： | 建筑业 |
| 合同履行期限： | 自合同签订之日起60天。 |
| 合同定价方式 | 固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励 |
| 本项目分阶段要求供应商提供以下保证： | 投标保证金：人民币1元（备注：根据张政办发〔2024〕21号文件规定，采购400万以下的货物、服务和工程免收取投标保证金，但因系统设置银行转账额度不能少于1元钱，需缴纳1元作为保证金） 履约保证金：中标、成交金额降价幅度不超过采购预算10%的，履约保证金为中标、成交金额的10%;中标、成交金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标、成交金额的差额； 预付款保证金：预付款的 %； 质量保证金：合同金额的 3 %； |

- 二、采购人的采购需求

| 包名 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 预算金额（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1993938.86 | 张家界市人民医院沙堤院区复合手术室改造升级及配套设施购置项目 | 详见采购需求 | 详见已标价《工程量清单》 | 1993938.86 |  |  |

说明：

- 节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

- 同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与竞争性谈判。

- 三、中标供应商的确定

- 采用公开招标最低评标价法和竞争性谈判方式的项目，评标委员会、谈判小组应当根据通过资格审核和符合性审查的供应商的报价，按照报价由低到高的顺序推荐3个中标、成交候选人，并编写评审报告。第一中标、成交候选人的报价应当等于或者小于保留价。采购人应当按照评审报告推荐的中标、成交候选人的顺序确定中标、成交供应商。

- 若第一中标、成交候选人主动放弃或者未按照采购文件要求提交履约保证金或者未按时与采购人签订合同而被取消资格后，第二中标、成交候选人同意按照高于第一中标、成交候选人一个减价幅度的报价的，则第二中标、成交候选人应当确定为中标、成交供应商。

- 若第二中标、成交候选人不接受此成交条件，第三中标、成交候选人同意按照高于第一中标、成交候选人一个减价幅度的报价的，则第三中标、成交候选人应当确定为中标、成交供应商。

- 若3个中标、成交候选人均不接受此成交条件，采购人应当重新组织采购活动。

- 四、网上报价起始价、保证金、报价幅度要求

| 包名 | 标的名称 | 报价起始价（元） | 保证金（元） | 报价（减价）幅度（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 张家界市人民医院沙堤院区复合手术室改造升级及配套设施购置项目 | 1993938.86 | 1 | 20000及其整数倍 |  |

## 五、供应商的资格要求

1．满足《政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向： 中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位

强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

- 供应商特定资格条件：

3.1湖南省外企业须按照湘建建（2015）190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

3.2具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；

3.3投标人近三年（投标截止时间前三年）具有两项洁净系统类似业绩（项目以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同、竣工验收相关证明文件及压力管道安装图纸或工程量清单）；

3.4项目负责人（项目经理）为建筑工程贰级或机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书且无在建工程。安全员须具有有效的C类安全考核合格证书。

说明：依据湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知（湘财购〔2022〕17号），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5．为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7．联合体响应。本次响应不接受联合体响应。

## 六、获取谈判文件的时间、地点及方式

有意参加投标者，请于2026年01月04日至2026年1月9日，每日08时00分到17时00分（北京时间），在张家界市公共资源交易网（https://www.zjjggzy.cn/information/portal/index）“政府采购→竞争性谈判”栏进行网上下载/获取采购文件，逾期将不能获取文件。修改、澄清后的采购文件请供应商按以上方式登录网站自行下载，恕不另行通知，如有遗漏供应商自行承担全部责任。本项目采用线上招标投标方式，供应商须办理数字证书ukey，在张家界市公共资源交易中心产权交易系统（https://www.zjjggzy.cn/portal/index）进行注册登记和CA认证。

## 七、提交响应文件的截止时间、谈判时间及地点

1、提交响应文件的截止时间：2026年1月 15日10时00分（北京时间）

2、谈判时间：2026年1月15日10时00分（北京时间）。

3、谈判地点：本项目属于电子标项目，实行线上开标，所有投标人应当准时在线参加竞价，并在规定的时间内上传投标文件。具体操作为投标人在张家界市公共资源交易中心产权交易系统（https://www.zjjggzy.cn/portal/index），即可浏览、查阅和下载相关项目采购文件，对意向项目点击“竞买申请”按钮，网上填报《竞买申请书》，点击银行获取我中心在该银行开设账户的随机子账号，再缴纳保证金；系统确认保证金到账后，上传投标文件。

## 八、询问及质疑

1.投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2.潜在投标人认为采购文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

## 九、采购项目联系人姓名和电话

| - 采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名： | 李小慧 | 电 话： | 0744-8380328 |
| - 采 购 人 |  |  |  |
| 名 称： | 张家界市人民医院 |  |  |
| 地 址： | 张家界市永定区沙堤街道办事处桔坪路 |  |  |
| 联 系 人： | 李先生 | 电 话： | 13407447518 |
| 邮 编： | 427000 | 电子邮箱： | / |
| - 采购代理机构 |  |  |  |
| 名 称： | 张家界市誉丰招标代理有限公司 |  |  |
| 驻张地址： | 张家界市永定区南庄坪路桥公司3楼301室 |  |  |
| 联 系 人： | 李小慧 | 电 话： | 0744-8380328 |
| 邮 编： | 427000 | 电子邮箱： | 1043476432@qq.com |

第二章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第三条第1款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名 称：张家界市人民医院 地 址：张家界市永定区沙堤街道办事处桔坪路 联系人：李先生 电 话：13407447518 |
| 第三条第2款 | 采购代理机构名称、地址、电话、项目联系人 | 采购代理机构：张家界市誉丰招标代理有限公司 驻张地址：张家界市永定区南庄坪路桥公司3楼301室 联系人：李小慧 电 话：0744-8380328 |
| 第三条3款（4） | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 否 |
| 第三条3款（5） | 采购进口产品 | 接受 拒绝 |
| 第三条4款 | 是否允许联合体 投标 | 接受 不接受 |
| 第八条第1款 | 现场查看 | 不组织，本项目现有正在运行手术室，施工条件局限，供应商可自行现场查勘。 统一组织 时间： 年 月 日 时 分 地点： |
| 第十条 | 询问截止时间 | 2026年1月 12 日时17:00 |
| 第十一条 | 包别划分 | 不分包 分为 / 个包 供应商参加多个包谈判的成交包数规定： / |
| 第十五条 | 谈判保证金 | 不要求提供 要求提供 - 谈判保证金金额：人民币 壹元 整； - 谈判保证金到账截止时间：同响应文件递交截止时间； - 谈判保证金缴纳方式：银行转账； （备注：根据张政办发〔2024〕21号文件规定，采购400万以下的货物、服务和工程免收取投标保证金，但因系统设置银行转账额度不能少于1元钱，需缴纳1元作为保证金） - 保证金缴纳账号：供应商登陆张家界市公共资源交易中心产权交易系统（https://www.zjjggzy.cn/portal/index），即可浏览、查阅和下载相关项目采购文件，对意向项目点击“竞买申请”按钮，网上填报《竞买申请书》，点击银行获取我中心在该银行开设账户的随机子账号。 |
| 第十六条 | 响应有效期 | 90日历日 |
| 第十七条 | 网上报名截止时间 | 2026年 1月 9 日下午17：00（北京时间） |
| 第二十五条 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供 - 金额： 中标、成交金额降价幅度不超过采购预算10%的，履约保证金为中标、成交金额的10%；中标、成交金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标、成交金额的差额。 - 支付方式： 银行转账 支票 汇票 本票 银行保函 提交保函的要求：供应商提交的银行保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。银行保函应当是投标人注册地或者项目所在地市域内的银行出具的保函。银行保函由采购人负责核验，报市公共资源交易中心登记。 - 收取单位：张家界市人民医院 - 缴纳期限：供应商自领取中标通知书后14个工作日内提交履约保证金。若供应商未在规定时间内提交履约保证金或提交的履约保函不合格的，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标、成交资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。 |
| 第二十九条 | 询问及质疑 | - 质疑函递交方式：书面递交 - 联系部门：张家界市誉丰招标代理有限公司 - 联系电话：0744-8380328 - 通信地址：张家界市永定区南庄坪路桥公司3楼301室 |
| 第三十一条 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费金额：由采购人支付。 |

第二节 供应商须知正文

- 适用范围及谈判原则

- 本谈判文件仅适用于本次谈判所述的项目采购。

- 本次竞争性谈判遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”原则，适用“起始价规则”并按“价低者得”原则确定成交供应商。

- 定义

- 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 服务：系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括咨询、调研、评估、规划、设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、物业管理等。

- 工程：系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

- 时限（年份、月份等）计算：系指从谈判之日向前追溯 X 年/月（“X” 为“一”及以后整数）起算。

- 业绩：除非本谈判文件中另有规定，业绩系指符合本谈判文件规定且已供货（安装）完毕的与最终用户签订的合同。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本谈判文件中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

- 谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。谈判的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

本谈判文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论谈判文件是否列明，供应商所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定。

本谈判文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

- 采购人、采购代理机构及供应商

- 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见【供应商须知前附表】。

- 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见【供应商须知前附表】。

- 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

- 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

- 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。

- 若【供应商须知前附表】中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其响应文件将被认定为响应无效。

- 若【供应商须知前附表】中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若【供应商须知前附表】中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为响应无效。

- 若【供应商须知前附表】中允许联合形式，对联合体规定如下：

- 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份谈判。

- 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

- 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为响应文件的一部分提交。

- 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加谈判，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议报价总金额的比例。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关响应文件将被认定为响应无效。

- 对联合体形式的其他资格要求见供应商资格。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其将被认定为响应无效。

- 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其将被认定为响应无效。

- 资金来源

- 本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金。

- 项目预算金额或分项（或分包）预算金额见竞争性谈判公告。

- 谈判费用

不论谈判的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加谈判有关的费用。

- 节能产品、环境标志产品

- 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

- 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

- 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 现场考察

- 供应商应按【供应商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察；

- 考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责；

- 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

- 谈判文件构成

- 谈判文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法及标准

第五章 政府采购合同参考范本

第六章 响应文件组成

第七章 政府采购供应商质疑函范本

- 谈判文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

- 现场考察及相关事项见【供应商须知前附表】。

- 供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

- 谈判文件的澄清与修改

- 供应商如对谈判文件内容有疑问，必须在【供应商须知前附表】规定的询问截止时间前以书面提问形式提交给采购代理机构。

- 采购人可主动地或在解答供应商提出的问题时对谈判文件进行澄清与修改。采购代理机构将在湖南省政府采购网及张家界市公共资源交易网以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改谈判文件，澄清或修改的内容作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

- 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为谈判文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 对于没有提出疑问又参与了本项目谈判的供应商将被视为完全认同本谈判文件（含澄清或修改的内容）。

- 响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用

- 项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的谈判，成交包数详见【供应商须知前附表】中规定。

- 无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

- 供应商与采购代理机构之间与谈判有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

- 除谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件构成

- 供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见第六章响应文件组成的相关内容。

- 上述文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章。

- 证明响应标的的合格性和符合谈判文件规定的响应文件

- 供应商应提交证明文件，证明其响应内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

- 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

- 本条所指证明文件不包括对谈判文件相关部分的文字、图标的复制。

- 为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目响应时，不得同时提供备选响应方案。

- 报价

- 供应商的报价应当包括满足本次谈判全部项目需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有报价均应以人民币报价。

- 供应商应在分项报价表上标明所投货物及相关服务的单价（如适用） 和总价，未标明的视同包含在谈判报价中。

- 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，其响应文件将被认定为响应无效。

- 采购人不接受具有附加条件的报价。

- 谈判保证金

- 供应商应提交【供应商须知前附表】表中规定的谈判保证金，并作为其响应文件的一部分。供应商未按规定提交谈判保证金的，其响应文件将被认定为响应无效。

- 谈判保证金必须是从供应商单位的基本账户转入保证金的托管账户管理。采购人不接受以现金方式提交的保证金，以现金方式提交的保证金无效。联合体投标的，其保证金由牵头人递交。

- 供应商请注意：

- 前次采购失败的，采购代理机构将退还供应商的谈判保证金。

- 采购代理机构谈判保证金缴纳账号采用动态虚拟账号（分包项目每一个包别对应一个账号），项目采购失败后，谈判保证金缴纳账号将会发生变化，请供应商参与后续采购时，注意勿将谈判保证金错交至其他项目虚拟账号或前次公告账号。

- 凡转账到其他项目虚拟账号或本项目前次公告账号的，其响应文件将被认定为响应无效。

- 有下列情形之一的，保证金不予退还：

- 供应商在响应截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 供应商成交后无不可抗力放弃成交结果或不按期向采购人提交履约担保签订合同的；

- 成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

- 联合体参加谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金。以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 采购代理机构将在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

- 响应有效期

- 谈判有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，谈判有效期详见【供应商须知前附表】。

- 在谈判有效期内，供应商的谈判保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。谈判有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

- 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商延长谈判有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长谈判有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 报名截止

- 供应商应在【供应商须知前附表】中规定的报名截止时间前，在网上提交响应文件。

- 供应商在谈判文件规定的报名截止时间前上传了响应文件，但未在规定时间内递交保证金，响应无效。

- 采购人和采购代理机构有权按本谈判文件的规定，延迟报名截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受报名截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 响应文件的递交、修改与撤回

- 供应商应当在第一章“竞争性谈判公告”规定的报名截止时间前，交纳谈判保证金，系统确认保证金到账后，将响应文件在电子交易系统传输递交。

- 供应商应当在报名截止时间前完成响应文件的传输递交。

- 评审小组

- 按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的谈判小组，负责本项目评审工作。

- 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 评审专家组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审专家组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

- 网上报价程序

- 公布网上报价信息

采购代理机构将有关（项目名称）基本信息、起始价、减价幅度、保证金等信息在采购文件中明确。

- 资格和符合性审查

评审小组依据法律法规和谈判文件中规定的内容，对供应商资格和符合性进行审查，未通过资格审查和符合性审查的申请人不能参与网上报价。参与并且通过资格审查和符合性审查的供应商不得少于3家，否则网上报价采购活动终止。

- 网上报价

- 报价规则

①本次网上报价以减价方式进行报价，同一供应商可多次报价。初次报价不得高于起始价，初次报价后的每次报价的减价幅度应当符合规定。

②供应商通过系统提交的报价一经报出，不得撤回。

③因网络延迟问题，供应商应尽量避免在网上报价截止前最后几秒钟内才报价，最迟在网上报价截止前30秒报价，以防止系统无法及时接收到报价的情况发生。

④供应商报价有下列情形之一的，为无效报价：

A.报价因系统故障未在网上报价期限内收到的；

B.报价因供应商网络故障未在网上报价期限内收到的；

C.报价高于起始价等不符合报价规则的；

D.报价不符合谈判文件规定的其他情形。

- 报价及系统接受报价、显示、确认报价

①系统从开始接受报价；

②供应商通过系统进行报价，该报价须为当前系统确认的最低报价。

- 网上报价开始

网上报价分为自由报价和限时报价两个阶段；

网上自由报价开始时间自评审专家评审通过后，系统自动颁发资格证书后，供应商即可在系统进行网上报价（供应商在自由报价期间需进行至少一次有效报价，方可有资格进入限时报价阶段）；在进入限时报价阶段前，须有3家及以上的供应商有效报价，否则终止竞价活动，作谈判失败处理。取得资格的供应商，按照报价规则的要求，在限时报价阶段，通过产权交易系统采用反向竞价多次报价方式竞争。

网上限时报价开始时间由系统按公告规定自动确定。在公告规定的网上报价开始时间前1分钟，系统将当前最低有效报价进行三次提示。报价截止，按下列规则处理：

- 网上自由报价期间无人报价

网上自由报价期间，一直无人报价，网上自由报价截止时，系统显示网上报价不成交。

- 网上自由报价期间有三家或三家以上有效报价。

网上自由报价截止时，有3家及以上的供应商有效报价，系统进入网上限时报价程序。

- 3分钟倒计时报价规则

系统设置报价开始时间到达，有供应商参加网上限时报价的，系统开始第一次3分钟倒计时，具有网上限时报价资格的供应商可参加限时报价，限时报价中的报价应当在3分钟倒计时内提交，报价规则按本须知规定执行。

如在3分钟倒计时内的任一时刻，系统接收到具有网上限时报价资格的任一供应商有新的报价，系统则确认该最新报价，予以显示，并从此时刻起再顺延一个新的3分钟倒计时，具有网上限时报价资格的供应商可参加新一轮报价，并按此方式不断顺延下去，直至报价结束。

网上限时报价在3分钟倒计时延续到最后1分钟，系统对当前最低有效报价进行三次提示，每次提示延时20秒。最后一次提示延时完成，限时报价结束，系统按规定确认成交结果。

- 成交结果报告

- 网上自由报价有人报价，限时报价无人报价时的成交结果报告

网上自由报价有三个或三个以上供应商有效报价，但无人进入限时报价时，系统将最低有效报价与保留价（底价）进行比较，按下列规定确定网上报价结果：

最低有效报价不高于保留价（底价）的，应在报价结束后，确定最低报价者为本项目的第一成交候选人，由采购代理机构向采购人发出评审报告；不符合的，不予发出评审报告。

最低有效报价高于保留价（底价）的，系统显示网上报价不成交。

- 网上限时报价中有人报价时的成交结果报告

任何一次完整的3分钟倒计时截止时，系统会自动关闭限时报价中的报价通道，确认当前系统接受的最低有效报价为最终报价，系统将最低有效报价与保留价（底价）进行比较，按下列规定确定网上报价结果报告：

最低有效报价不高于保留价（底价）的，在谈判结束后，确定最低报价者为本项目的第一成交候选人，由采购代理机构向采购人发出评审报告；不符合的，不予发出评审报告。

最低有效报价高于保留价的，系统显示网上报价不成交。

- 网上限时报价中无人报价时的报价结果报告

网上自由报价中最先报得的最低有效报价且不高于保留价（底价）的，系统显示成交。

最低有效报价高于保留价（底价）的，系统显示网上报价不成交。

- 保密要求

- 谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

- 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

- 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

- 重新评审

除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

- 成交信息公布

- 采用公开招标最低评标价法和竞争性谈判方式的项目，评标委员会、谈判小组应当根据通过资格审核和符合性审查的供应商的报价，按照报价由低到高的顺序推荐3个中标、成交候选人，并编写评审报告。第一中标、成交候选人的报价应当等于或者小于保留价。采购人应当按照评审报告推荐的中标、成交候选人的顺序确定中标、成交供应商。

- 若第一中标、成交候选人主动放弃或者未按照采购文件要求提交履约保证金或者未按时与采购人签订合同而被取消资格后，第二中标、成交候选人同意按照高于第一中标、成交候选人一个减价幅度的报价的，则第二中标、成交候选人应当确定为中标、成交供应商。

- 若第二中标、成交候选人不接受此成交条件，第三中标、成交候选人同意按照高于第一中标、成交候选人一个减价幅度的报价的，则第三中标、成交候选人应当确定为中标、成交供应商。

- 若3个中标、成交候选人均不接受此成交条件，采购人应当重新组织采购活动。

- 成交公告内容应当包括采购人及采购代理机构的名称、地址、联系方式、项目名称和采购计划编号，成交供应商及其他候选人、地址和成交金额，评审情况及资格审查和符合性审查情况，成交结果公告期限、评审专家名单以及谈判文件约定内容进行公告的内容。

- 成交通知

- 成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

- 成交通知书是合同文件的组成部分。

- 履约保证金

- 成交供应商应按照【供应商须知前附表】规定缴纳履约保证金。

- 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 签订合同

- 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内签订合同。

- 谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 3、采用公开招标最低评标价法和竞争性谈判方式的项目，评标委员会、谈判小组应当根据通过资格审核和符合性审查的供应商的报价，按照报价由低到高的顺序推荐3个中标、成交候选人，并编写评审报告。第一中标、成交候选人的报价应当等于或者小于保留价。采购人应当按照评审报告推荐的中标、成交候选人的顺序确定中标、成交供应商。

- 4、若第一中标、成交候选人主动放弃或者未按照采购文件要求提交履约保证金或者未按时与采购人签订合同而被取消资格后，第二中标、成交候选人同意按照高于第一中标、成交候选人一个减价幅度的报价的，则第二中标、成交候选人应当确定为中标、成交供应商。

- 5、若第二中标、成交候选人不接受此成交条件，第三中标、成交候选人同意按照高于第一中标、成交候选人一个减价幅度的报价的，则第三中标、成交候选人应当确定为中标、成交供应商。

- 6、若3个中标、成交候选人均不接受此成交条件，采购人应当重新组织采购活动。

- 政府采购政策

采用公开招标最低评标价法和竞争性谈判的项目，应当按照供应商的实际报价由低到高进行排序，不再享受价格扣除优惠政策。

- 人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

- 询问及质疑

1.投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2.潜在投标人认为采购文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3.质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见【供应商须知前附表】。

- 投诉

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉

- 采购代理服务费

- 采购代理机构应按【供应商须知前附表】规定收取采购代理服务费。

- 集中采购机构不得收取采购代理服务费。

- 张家界市公共资源交易中心产权交易系统操作须知

- 供应商应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件无法上传，由供应商自行承担责任。

- 竞争性谈判公告由采购代理机构通过中国·湖南政府采购网、张家界市公共资源交易中心产权交易系统、张家界市公共资源交易网站发布。

- 供应商登录张家界市公共资源交易网站、张家界市公共资源交易中心产权交易系统获取谈判文件。

- 澄清、修改文件应由采购代理机构在中国·湖南政府采购网、张家界市公共资源交易中心产权交易系统、张家界市公共资源交易网站发布，供应商应及时查阅相关澄清、修改信息。

- 供应商须办理数字证书ukey（办理数字证书请登录湖南省CA证书与电子签章资源共享平台注册办理，或到张家界市公共资源交易中心一楼大厅数字证书服务窗口办理。湖南省CA证书与电子签章资源共享平台登录地址：https://casign.hnsggzy.com:7080/ca-hunanplatform/operation/main。），数字证书驱动下载请到张家界市公共资源交易中心产权交易系统下载专用驱动。

- 供应商必须于谈判文件规定的资格审查开始时间前通过产权交易系统完成响应文件上传。

- 报名截止时间以产权交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件将被拒绝。

- 供应商须按照谈判文件的要求在自由报价及限时报价时间以前登录张家界市公共资源交易中心产权交易系统，密切关注系统并保持通讯设备畅通，直到项目报价结束。

- 供应商在报名截止时间后按谈判文件规定的自由报价时间完成网上报价。供应商未在谈判文件规定的自由报价时间内完成网上报价的视为其放弃进入限时报价。

- 采购代理机构组织评审专家评审，按规定随机抽取确定项目谈判小组。谈判小组依据谈判文件规定的评审办法进行在线评审，负责资格审查和符合性审查及其结果复核，并对评审结果签字确认。谈判小组对谈判文件条款存在疑义或异议的，由采购人作出书面解释或者澄清。

- 谈判小组完成评审后，提交评审报告。采购代理机构将评审结果及时提交至张家界市公共资源交易中心产权交易系统，通过产权交易系统向供应商颁发资格确认书。未通过资格审查和符合性审查的供应商无资格参与网上报价。

- 出现下列情形导致产权交易系统无法正常运行，影响谈判过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

（1）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

（2）电力系统发生故障导致产权交易系统无法运行；

（3）出现网络攻击、病毒入侵以及产权交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

（4）其他无法保证谈判过程公平、公正和信息安全的情形。

13. 出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在报价前恢复系统运行的，报价程序继续进行；若导致报价程序无法按时开展，但能在原报价时间后1小时内恢复系统运行的，报价程序继续进行；若导致报价程序无法按时开展，在原报价时间后 1 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由采购人或采购代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，采购人或采购代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向供应商发出延长中止期限通知，并在交易中心网站进行公布。

（2）项目恢复导致项目中止的情形消除后，采购人或采购代理机构应当尽快恢复报价程序，向供应商发出恢复交易通知，并在交易中心网站进行公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第三章 项目需求

前注：下列采购需求中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，供应商必须完全响应，未按要求响应，视为实质性偏离，其投标无效。标注“▲”的条款为主要核心产品功能及质量保障技术参数性要求和条件，负偏离或缺漏项不满足采购文件要求的视为负偏离，偏离的范围和幅度≥3项为无效投标。

第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算 | 最高限价 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家界市人民医院沙堤院区复合手术室改造升级及配套设施购置项目 | 张家界市人民医院沙堤院区复合手术室改造升级及配套设施购置项目 | 详见本章第二节 | 详见《工程量清单》 | 1993938.86元 | 1993938.86元 |  |  |

注：“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

- 技术要求

施工内容详见《工程量清单》及图纸。

一、范围及配置要求

1、本项目位于医技楼四层复合手术室及配套的净化功能辅助用房，配套功能用房等附属设施净化装饰及空气净化、温度调节、电气、卫生冷热水供应等设施；负责区域的监控、通讯、楼宇控制系统、智能信息化系统施工等（详见施工范围图纸）。

2、净化装修过程中各种孔洞的加固、外墙体内墙面的粉刷抹平不在本次工程项目内。

3、复合手术室及功能辅助用房区的建设应坚持其综合性能达到标准的原则，注重空气净化处理、加强净化区的保护、建设标准应以实用、经济为原则，同时考虑设备的安全性、稳定性、耐用寿命 以及其他因素。

二、设计依据

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料各项目技术参数，必须符合本采购文件及国家规范的相关要求。

三、设计方案基本要求

1、设计方案的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

2、根据大楼使用功能要求及依据现行的规范标准，完成净化系统设计方案、设备、材料配置和整体布局。

3、遵循技术先进、造价经济、运行节能、质量可靠、使用寿命长、操作维修方便原则。

4、洁净区、非洁净区、限制区、非限制区要有明确分界，并应在地面使用不同颜色区分。

四、设备、材料质量要求

1 、设备、材料必须是全新的优质产品。

2、产品的设计、制造、检测严格执行ISO9001:2000质量管理体系。

3、主要设备出厂前必须进行出厂试验，并有出厂合格证书。

★4、所投产品（医疗观片灯）纳入医疗器械管理，需提供所投产品医疗器械注册证或备案凭证。

五、配置总体要求：

㈠、总体规划

  - 各净化工程区域洁净度划分依照本次招标配置要求、图纸及相关规范规定进行设计执行。

  - 复合手术室吊顶净高3.0米；其余科室及功能辅助区域的吊顶净高2.8米（具体详见图纸）。

1.3  设备机房应尽量分布合理，净化机组布置和风管走向合理。

1.4  净化空调设备机组采用医用组合式净化空调机组，空调冷热源采用原大楼大小系统螺杆式离心冷（热）水机组。

1.5  电、气、设备等依据设计图纸和现场的实际情况进行设计。

1.6  智能化弱电系统中电话网络及综合布线系统、监控系统，楼宇控制系统等与大楼弱电系统的连接均在各楼层的弱电井机房内。

（二）各子系统设计技术要求

2.1净化装饰工程

洁净区饰面材料应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求

的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏等粉制材料。洁净区域内墙面、天花等要求气密。

2.1.1 墙面材料

（1）复合手术室墙面采用模块化50mm厚洁净复合板(表面1.2mm厚电解钢板无菌喷涂+43mm岩棉+5mm玻镁+0.5mm厚彩涂板)，整体面层经处理后达到气密无缝、平整光滑。

（2）其他区域及配套功能辅助用房墙板采用50mm厚医用洁净玻镁彩钢板；设备间普采用100mm厚吸音板<墙板>。

（3）复合手术室四周采用4mm厚铅板防护，高度到顶。安装需满足规范GBZ130-2020放射诊断放射防护要求。

（4）净化区内所有阴、阳角均设置铝合金护角，护角做至吊顶。

2.1.2 吊顶材料

（1）复合手术室墙面吊顶采用模块化50mm厚洁净复合板(表面1.2mm厚电解钢板无菌喷涂+43mm厚岩棉+5mm厚玻镁+0.5mm厚彩涂板)，整体面层经处理后达到气密无缝、平整光滑。

（2）其他区域墙面（除手术室、湿区外）吊顶采用50mm厚医用洁净玻镁彩钢板。

（3）复合手术室顶面采用4mm厚铅板防护,安装需满足规范GBZ130-2020放射诊断放射防护要求。

1.3 地面材料

（1）其他区域（除湿区）采用3mm地面自流平+2mm医用橡胶卷材地板，踢脚线采用同材质地材上卷100mm，与地面采用R40mm圆弧过渡。

2.1.3 门、窗

（1）手术室区域内自动门控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，门身构造能抵挡日常碰撞而不致变形。门体带观察窗，门头机箱上有“手术中”指示灯，防X射线手术室另设“放射中”指示灯。开门方式为脚感应并配有停电后可手动开启的把手，门体为镀膜钢板，防辐射手术室门和观察窗采用相同铅当量铅玻璃。

（2）所有医疗功能区的门均采用气密钢质门，配防撞门吸，设观察窗，含五金拉手、合页。

（3）所有有防火需求的区域均按要求设置防火门。

2.2空调及自动化控制系统工程技术要求

空调系统由医用组合式净化空调机组、水冷变频螺杆式冷（热）水机组（原有大小系统）、吊顶风柜、排风机、多联机、定风量装置、变频器、消声器、镀锌钢板风管、防火阀、调节阀等组成。

净化空调系统按现行《医院洁净手术部建筑技术规范》要求配置，选用节能环保的卫生型空气净化处理机组系统和先进的气流组织模式， 通过压差梯度控制保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使净化区域处于受控状态。

净化空调及自动化控制系统工程技术要求

1、整体要求：选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 工作区平均风速 （m/s） | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m2或次/h(仅指本栏括号中数据) | 噪音DB（A） | 最低照度（LX） | 最少术间自净（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| 体外循环 | 正 | 12 | - | 21～27 | 30～60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 无菌辅料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 | 正 | 10 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23～26 | 30～60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21～27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 | 正 | 8 | - | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 | - |

2、净化空调系统要求：

（1）选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，手术室、洁净走廊及其洁净辅房的技术指标不应低于《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 表 4.0.1 的主要技术指标。

（2）应根据室外气象资料进行风压计算，使室内正压大于室外风压值。室外风压值是室内 正压梯度分布的基础值。手术室、洁净房间、洁净走廊、清洁走廊等的正压值应按规范 4.0.1 表的“最小静压差”的要求确定，并应符合 4.0.2 规定的原则，从而确定正压风量。

（3）按建筑平面图确定的人物流程、洁污分流的原则，通风空调系统的设计必须保证整个 手术室的压力梯度分布。无论手术室工作状况如何，不能影响手术室各房之间的正压气流的定向流动，以免引起交叉污染。为保证手术室洁净无菌状态，管理灵活、方便，并保证洁净区域处于受控状态。

（4）洁净空调系统应明确节能的技术措施，并确保有充足的新风供应。新风机组及空调机组、排风机组应联动。

(5) 净化机组均为性能优越的卫生型空气医用净化机组，采用亲水膜高传热铜管表冷器。采用国内优质品牌手术室卫生型净化处理机组。

(6)净化空调系统主要配置及材料要求

(7)净化空调系统控制要求

A、每台机组均设独立控制机柜，分别对其强、弱电两部分进行控制；

B、控制机柜内均需配套安装进口名牌产品的DDC控制器；

C 、手术室中央控制面板或就地控制机柜均能对机组运行进行联动过程控制及相关参数设定(包括相关温、湿度、压力传感器和新风密闭阀、比例积分阀、加湿执行器、变频器等)；

D、机组控制柜应有的功能：净化机组开机、停机、值班控制；过载、缺风、低温、高温、加湿故障报警；电加热运行、过滤网阻塞状态显示等；

E 、手术室中央控制面板应有的功能：净化机组运行、停机显示与调节控制；具有温度、湿度状态、室内外压差等必要信息显示。

(8)采用电热式加湿器，应使用高效、洁净、卫生的加湿器，控制精确，加湿能力匹配良好，加热罐永久性不须更换。

(9)投标人所提供的产品，应是技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。

(10)设备的材料、制造、试验等， 应采用适用于该项目的相应质量标准、试验规格和技术标准以及在本技术规格书中规定的任何其它标准。

2.3电气工程要求

2.3.1 强电系统

（1）设备主电源接至楼栋低压配电室；其余配电从强电井内主配电柜至各分配电箱（分配电箱指空调设备专用配电柜、手术室专用配电箱）的电缆桥架、以及各配电柜、配电箱至设备、照明、应急照明、插座、空调设备的桥架和所有电线、电缆等电气工程均在本次招标范围内；

（2）复合手术室等用电与辅助区用电分开设置，并配备UPS不间断电源及医用IT隔离电源系统。

（3）复合手术室、其他区域及功能辅助用房照明必须采用吸顶式洁净气密封LED照明灯带，禁用普通灯带替代。

（4）选用的所有配电柜、配电箱、电缆、桥架等须符合国家相关规范要求。

（5）复合手术室均设置等电位接地系统，距室内地坪2.5米以下所有金属外壳均须牢固接地。

2.3.2 智能化弱电系统

（1）摄像监控系统：

重要出入口、功能间均设置高清彩色半球摄像机，系统布线分别引至对应弱电井。系统主机设备由硬盘录像机、网络摄像交换机和液晶监视器等设备组成。系统可实现视频图像的任意切换、任意组合排列、画面的集中监控、同时实现单画面、多画面的显示以及实时录像、图像查找等功能。

（2）呼叫对讲系统：

复合手术室设医护对讲机，相应功能房、护士站等按

使用要求设置。护士站可通过对讲系统进行呼叫对讲。

（3）综合布线（电话、网络）系统：

科室综合布线点位需与大楼对接，计算机电话网络系统所有布线预留至弱电间，由建设方接入该层数据交换机并与院内计算机网络信息系统连接。网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

2.3、医用气体系统

1、氧气、吸引、压缩空气、二氧化碳、氮气、麻醉废气排放等同层管井引管外接口处（管井至气站部分由招标方负责）至层楼气体各终端处。及其后的相应各管路及报警、末端设施均由施工方负责。

2、所有气体终端采用制式须与大楼使用的一致，符合国际标准，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作。

3、所有医气管道要求为符合标准要求的医用脱脂无缝紫铜管，医用脱脂无缝紫铜管采用硬钎焊连接（氮气保护）；管道连接不允许采用直接开孔或对接的方式，必须采用成品管件，管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

4、进入各医疗单元及各用气设备的医气金属管道必须接地，接地电阻不得大于4Ω。

5、医用气体技术参数(MPa)：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力 | 输出口压力 | 超压报警压力 | 欠压报警压力 | 医气输出口流量(L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 3 | 真空吸引 | -0.03~0.07 | -0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |

6、压力管道元件要求：减压阀、医气终端、过滤器及安全阀等压力管道元件，须有检验合格证，经检验合格后方能用于工程安装；减压阀、安全阀应按设计文件规定的压力进行调试。

六、项目主要技术参数如下：

- 1、模块化洁净复合板

- 电解钢板墙体通过GB 8624-2012检测，防火性能须通过GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A1级检测。

- 表面涂层：采用190度高温烘烤，经工厂数控弯折成型并做静电喷涂（采用抗菌、平光、环保型涂料），表面涂层厚度≥40 微米；

- 模块化洁净复合板整体厚度为50mm,面层材质：厚度≥1.2mm 电解钢板；

- ▲根据 GB/T 26125-2011 检测，铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI))检测结果为阴性， 根据 GB/T4336-2016 检测，要求碳≤0.12%、铝≥0.02%、锰≤0.6%、磷≤0.03%、硫≤0.03%（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- ▲安全性要求：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等具有良好的抗菌性能，抗菌率均达 99.9%（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 性能要求：外观整洁、表面喷涂均匀无毛刺等缺陷，墙板加强筋焊接、除渣、防锈；

- 安装要求：工厂定制化生产，施工现场模块化安装，不允许现场切割，杜绝动火作业；

- 注：以上同一类产品提供一份制造商针对本项目出具的售后服务承诺函即可。

- 2、气密钢质门

- 表面材：门框采用热熔镀锌钢板，表面板厚度≥1.5mm门框使用整张钢板根据墙体厚度及双止口大包边式样做成门套，竖框与横框垂直拼接；门扇采用热熔镀锌钢板，门扇板厚≥0.8mm；门扇厚度40mm，具备良好的抗氧化性能和焊接性能。

- 涂装工艺：采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理；涂层均匀、附着力强，漆膜厚度可达60μm；

- 内衬材：纸蜂窝：优质高强度蜂巢芯与钢板面充分连接，确保门板的抗冲击力。

- 连接结构：连接时钢质气密门四周采用专用骨架进行密封固定，门框内置专用龙骨与中置铝进行插接，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度。

- 五金配置：锁具、合页、闭门器、插销等五金配件符合相关认证；锁具为U型不锈钢把手，材质为SUS304，可根据门的位置选择锁具功能；五金件、附件、紧固件应满足功能要求，安装位置正确、齐全、牢固，具有足够的强度，启闭灵活、无噪声；门扇视窗：采用6mm双层钢化玻璃视窗，气密窗无框，玻璃与门扇表面做平，长方形玻璃窗体带圆弧倒角视觉

- 性能要求：

- ①▲密闭：根据GB/T7106-2008检测，气密性能8级，抗风压性能9级，水密性能2级；

- 隔声：根据GB/T 8485-2008检测，空气声隔声性能3级，（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- ②▲保温：根据GB/T 8484-2008检测，保温性能5级，（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；隔声：根据GB/T 8485-2008检测，空气声隔声性能3级，（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- ③▲撞击：根据GB/T14155-2008检测，门耐软重物撞击性能6级；根据GB/T29049-2012检测，耐垂直荷载性能不低于3级；启闭：根据GB/T29739-2013检测，反复启闭性能20万次，（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- ④▲漆膜性能：漆膜厚度≥60μm，经铅笔硬度测试，漆膜硬度达到4H标准。经GB/T9279.1-2015测定，漆面抗划伤性能判定：施加力值20N未划透（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- ⑤▲表面涂层抗菌0级：根据GB/T1741-2020标准检测，（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 注：以上同一类产品提供一份制造商针对本项目出具的售后服务承诺函即可。

- 3、医用气密自动门

- 1）门机门体应为同一品牌，具有ISO9001质量体系认证，ISO14001环保管理体系认证，产品具有CE符合性认证声明，RoHS 电子电气设备有害物质符合性证明；

- 2）▲门机为双电机驱动，电机采用变频交流电机，任何一台电机均可单独承载运行任务,要求使用高精度磁性方位编码器。单扇最大承重200Kg，双扇最大承重300Kg（需提供相关证明文件）；

- 3）▲门机带动门体关闭时具有明显内压下沉的气密性动作，门体关闭时下沉距离不小于15毫米，内压距离不小于10毫米；气密性能不低于GB/T31433-2015中8级指标，自动门关闭时在±10Pa 下每小时空气渗透量单位缝长≤0.12m³/（m·h）、单位面积≤0.28m³/(㎡·h)（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 4）▲具备安全防夹装置，门体关闭时受阻可自动反弹，阻止力≤75N（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 5）▲整体耐久性不低于500万次并提供专业的测试认证（须提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 6）门机须保证不影响所在区域内其他各种医疗设备的正常工作，须提供电磁兼容性认证，

- 7）▲自动门运行噪音不大于50dB,门体隔声性能要求≥35dB（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 8）自动门手动开启力≤30N（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）并且要求门在通电和断电状态下均可手动开启；

- 9）具备SOS火警信号端口，可接入楼宇消防系统（需提供相关证明文件）；

- 10）▲门体表面使用HPL板，整板不可有拼缝，门体内部填充氨酯材料PIR，要求门体板材及填充物阻燃等级均达到B1级或以上（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的阻燃性能检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函），门体四周边框使用铝合金型材，铝合金要求为阳极氧化处理；

- 11）▲门机具备智能物联网IoT功能，可连接wifi，支持通过手机APP进行一键报修呼叫和远程协助申请，支持对自动门进行远程管理控制、软件升级、参数调试等相关操作（需提供相关证明文件）。

- 注：以上同一类产品提供一份制造商针对本项目出具的售后服务承诺函即可。

- 4、橡胶卷材地板

- 1）天然或合成橡胶为主要原料，不得为再生橡胶及橡塑复合材料；

- 2）地板铺设前必须先进行高强度橡胶地板专用自流平处理，经磨光清洁后，采用优质自流平材料及界面处理剂处理；

- 3）地面均采用2mm厚橡胶卷材地板。地板卷材拼缝均用专用焊条处理平整无缝，且与墙体均为圆弧连接，墙身设置100mm高同地面材料圆弧形踢脚线；

- 性能要求：

- 1）▲产品规格：总厚度≥2mm，宽幅≥1.9m，橡胶烃总含量：大于40%（检测依据HG／T3837-2008，橡胶地板应由天然或合成橡胶为主要原料，不含再生胶）（须提供具有 SGS或CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 2）防滑性能：R9（检测依据DIN51130-2014）；防火性能：B1(B-s1,t0)级（检测依据GB8624-2012）；烟毒性：ZA1级（检测依据GB/T20285-2006）；有害物质含量：不含甲醛，苯，甲苯，二甲苯,可溶性铅，可溶性镉，氯乙烯单体等有害物质，（检测依据GB/T17657-2013、GB/T24153-2009）；

- 3）▲TVOC28天释放限量：小于等于0.04mg/m3（检测依据ISO 16000-9:2006 /COR1-2007 &ISO 16000-6:2011&ISO16000-3:2011）；脆性温度性能：零下20摄氏度无变化（检测依据GB／T15256-2014）（须提供具有 SGS或CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 4）尺寸稳定性：±0.2%（检测依据HG/T 3747.1-2011）；抗撕裂强度：平均值应≥30KN/m（检测依据HG/T 3747.1-2011）；邵氏A类硬度：≥90（绍尔A类）（检测依据HG/T 3747.1-2011）；残余凹陷：≤0.01mm静载后剩余凹陷量（检测依据EN433或HG/T 3747.1-2011）；

- 5）色牢度：6级（检测依据GBT8427-2008或HG/T3747.1-2011）；耐烟头灼烧：3级（检测依据HG/T3747.1-2011）；抗污性能：硫酸、氢氧化钠、碘酒、紫药水、洗手液等不低于11项常见物质检测为无污染。（检测依据HG/T3747.1-2011）；

- 6）耐磨性能：≤165 mm3 （检测依据GB／T9867-2008方法A）；抗静电性能：小于0.5kV（检测依据EN1815-2016）；

- 7） ▲品牌产品环保认证：绿色卫士环保认证（金级）、蓝天使环保认证、ISO9001、ISO14001（提供相应证明文件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）。

- 注：以上同一类产品提供一份制造商针对本项目出具的售后服务承诺函即可。

- 5、医用组合式洁净空气机组

- 1）总体要求：

- 1.1空调制造商应通过 ISO9001质量体系证书， ISO14001环境管理体系证书，ISO45001 职业健康安全体系证书。

- 1.2空调制造商须拥有符合空调行业要求的空调性能实验室，并通过CNAS资质认证。

- 1.3设备生产厂家有换热器的设计制造能力。机组的所有换热器为其自主产品，设备提供商应有完整的换热部件生产线。。

2）产品技术要求：

- 2.1、▲铝柱为双腔结构，以保证良好的强度。铝柱具有防冷桥设计，依据GB/T19569-2004或GB/T14294-2008标准，稳定运行不小于14小时，表面不得有凝露现象。（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 2.2、框架选用铝合金框架，内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，形成高强度箱板，在±1000pa下，机组变形量≤0.6mm/m，机组的机械强度性能达到D1级；

- 2.3、空气处理机组采用高强度防冷桥结构，防止框架处存在冷桥而引起的结露，热桥因子达到TB1级，传热系数达到T2级；

- 2.4、整机结构应具有良好的隔热性能。发泡箱板应达到国家建筑防火要求，燃烧性能等级为B1级，且箱板导热系数≤0.023W/（m.k）；

- 2.5、▲空调机组结构用密封胶的菌落总数、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母菌均不大于10CFU/g，沙门氏菌为阴性。（须提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）

- 2.6、依据GB/T19569-2004标准规定的试验方法,机组在静压1500Pa下，箱体的漏风率不大于0.04%。（须提供机组风量不大于25000m3/h 的具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 2.7、▲箱体漏风率，在-400Pa下，漏风率≤0.05/(s·㎡)，在+700Pa下，漏风率≤0.07/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到L1等级。（须提供机组风量不大于15000m3/h 的具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 2.8、▲洁净空气调节机组具有空气除菌效率，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌的除菌效率≥99.99%。（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 2.9、表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率，所有换热器在安装于机组前必须进行检漏试验；

- 2.10、▲空气处理机组的接水盘采用特种抗菌型304不锈钢材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率均达到99.9%以上，鼠伤寒沙门氏菌抗菌活性值大于5.5。（须提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 2.11、风机设计转速应有足够的余量，一般不得低于20%，以保证轴承安全。风机的选择优先考虑20年以上的寿命、高效率、低噪音，风机效率全压效率不低于70%；

- 2.12、电机选用优质三相异步电动机，不低于国标三级能效、欧标IE2，防护等级不低于IP55,F级绝缘；

- 2.13、▲空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，过滤器的安装密封槽在+400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.01%，在-400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.06%。（须提供机组风量不大于15000m3/h 的具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）；

- 2.14、▲依据GB/T19569-2004或GB/T14294-2008检测标准，空调机组的断面风速均匀度为100%（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）。

- 2.15、为保证手术室达到的一定的湿度要求，空调系统在夏季应有足够除湿能力。要求新风机组在满足新风量的情况下，具有专门的、有效的除湿技术措施，降低能源浪费,新风机组应配置双冷源深度除湿装置，并具有厂家配套的自动控制系统。

- 注：以上同一类产品提供一份制造商针对本项目出具的售后服务承诺函即可。

- 6、定风量阀

- 国际优质产品；

- 风阀可根据管道同的压力变化自动调整阀板开度，使通过定风量阀的风量维持在恒定值。

- 定风量调节阀由阀体、阀片、风量调节刻度盘等组成，通过机械结构自动调节阀片的开度，使得风量在风管压力变化的情况下还能恒定在设定值上。

- 定风量调节阀为全机械结构，无需外部供电即可保持风量恒定。

- 定风量调节阀外部配有风量设定装置，并标明详细的风量调节范围，可以通过设定装置设定不同的定风量值，调节简单可靠。

- 定风量调节阀有圆形及方形两种结构形式供选择。

- 定风量调节阀工作压差可在50至1000Pa范围内使用。

- 定风量调节器的风量调节范围不小于4：1（最大风量与最小风量之比）。

- 定风量调节阀需无特别的安装位置限制，可垂直安装或水平安装。

- 定风量调节阀风量控制精度高，风量设定误差不大于5%。

- 定风量调节阀的阀体和阀板材料均为镀锌钢板，轴承免维护。

- 电动定风量调节阀可加装电动执行机构进行远程定风量值设定。

- 7、橡塑保温棉

- 燃烧性能B1级，橡塑保温棉厚度以清单及图纸规格为准。

- 导热系数：平均温度在-20℃时，导热系数≤0.034；平均温度在0℃时，导热系数≤0.036；平均温度在40℃时，导热系数≤0.041。

- 8、配电箱内主要元件

- 配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

- 配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

- 配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

- 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

- 配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有CQC认证标志。

- 所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点，设计负荷有充足宽余量。

- 9、LED净化洁净灯具

- ▲灯具符合灯和灯系统的光生物安全性，依据 IEC62471：2006；灯具符合光化学紫外危害Es，近紫外危害 Euva；具蓝光危害值是严格按照国家有关规定 IEC/TR62778：2014《应用 IEC62471 评估光源和灯具的蓝光危害》超指标生产，检测结论指标可达到RG0(须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函)；

- 注：以上同一类产品提供一份制造商针对本项目出具的售后服务承诺函即可 ；

- 导光板采用光学级 PMMA 亚克力导光材料；

- 光源采用源磊高亮度4014LED灯珠；

- 灯体采用特有的设计，气密性能良好，防止空气互吸产生的空气污染，最大限度提升洁净性能，气密性能符合国家标准，防水防尘可达 IP65；

- LED 超薄洁净灯带可在+45-20 度可正常工作；

- 注：以上同一类产品提供一份制造商针对本项目出具的售后服务承诺函即可。

- 10、UPS电源

- ▲10KVA延时要求为0.5小时，UPS工频主机，蓄电池，电池柜为统一品牌、UPS主机功率因数为0.9（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）

- ▲整机效率：整机效率≥95%（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函） 输出电压精度：输出电压精度＞±1%

- 抗过载能力：125%负载率＞10分钟

- 旁路逆变转换时间：输入电压为额定值、输出为50%额定阻性负载， 正常工作方式与旁路工作相互转换时间应：I＜lms

- 输出电压不平衡度（输出二相）：平衡负载:0.1% , 100%不平衡载:0.4%;

- 蓄电池参数：

- a、▲大电流放电：以30I放电3min,极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）

- b、容量保存率：静置28天后容量保存率应≥99%

- c、▲密封反应效率：应大于99%（须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件及针对本项目制造商出具的售后服务承诺函）

- d、过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值应≥90%再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rem应 ≥90%

- 注：以上同一类产品提供一份制造商针对本项目出具的售后服务承诺函即可。

- 11、自动化控制系统

- 洁净空气处理自动控制系统选用优质的多功能数字控制器、结合温湿度传感器、电动比例积分阀、风阀执行器等控制设备，对系统的风量、温度、湿度、风压等进行精确控制。

- 12、医用IT隔离电源系统

- 1）电流互感器可采集绝缘故障时产生的剩余电流，并将故障信号传输至绝缘监视仪。使用频率50--60Hz，螺栓固定。

- 2）绝缘监视仪采用先进的电子测量技术进行检测，以提高本系统抗干扰能力和测量精度，实时且精确监视直流回路的 IT 电网各项参数及系统状态。

- 3）用于2类医疗场所局部 IT 系统的隔离变压器应符合下列规定：①当隔离变压器以额定电压和额定频率供电时，空载时出线绕组测得的对地泄漏电流和外护物（外壳） 的泄漏电流均不应超过0．5mA；②为单相移动式或固定式设备供电的医疗 IT 系统，应采用单相隔离变压器，其额定输出容量最小应为 0．5kVA，但不应超过 10kVA；

- 4）IT 系统组成包含单相 220V 隔离变压器，绝缘监视仪，电流互感器，外接报警显示和控制单元，须有绝缘阻值、过负荷、超温实时监控等功能。

- 5）IT 隔离电源系统，符合中华人民共和国国标 GB16895.24（IEC60364-7-710）《建筑物电气装置第 7-710 部分对特殊装置或场所的要求-医疗场所》的相关标准。

- 6）外接报警显示和控制单元可实时指示故障类型，内置蜂鸣器，故障时可发出声光报警，提醒人员及时排除故障，工作电压 24V。

- 7）单相隔离变压器将市电普通接地系统转换为 IT 接地系统，避免对地接触危险，提高医疗场所供电可靠性，应符合 IEC61558-2-15/GB19212.16《医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》标准；空载电流：I0＜3%，无振动、噪声小、运行不发热。

- 13、其他要求

- ①★投标人须提供符合供货需求中主要核心设备（材料）：模块化洁净复合板（电解钢板）、气密钢质门、橡胶卷材地板、医用气密自动门、LED净化洁净灯具、UPS不间断电源、医用组合式洁净空气机组的制造商针对本项目出具的售后服务承诺书。

- ②如有要求该项参数需提供有关证明文件的，投标人所投参数需出具对所投设备的该项参数的证明文件，包括但不限于技术白皮书、检测报告等形式。如无相关证明文件或相关证明文件不完整，则此项按相应负偏离计算。技术参数不清、未按要求提供证明材料、缺漏项的，按负偏离计算。

## 第三节 商务要求

一、工程承包范围

本项目施工图纸及《工程量清单》所包含的全部内容。

二、项目清单及说明

1.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发 〈湖南省建设工程计价办法〉及(湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》( 湘建价[2020]56号)。

2.《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》(湘建价〔2022】146号)。

3.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布 2025 年湖南省建设工程人工费指数的通知》(湘建价建(2025】18号)

4.张家界工程造价管理站发布的《2025 年第4期张家界工程造价信息》

三、工期及质量标准和保修要求

1、工期：60天（日历日）；

2、质量标准和保修要求：

2.1质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准，同时相关工程应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010、《医院消毒卫生标准》GB15982-2012、《建筑物电气装置第7-710部分特殊装置或场所的要求-医疗场所》GB16895.24-2005、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012、《综合布线系统工程设计规范》GB52311-2016、《智能化建筑设计标准》GB50344-2015等要求，上述文件如有最新要求，按最新要求执行；

2.2保修要求：中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》。

四、项目实施要求

1. 建筑材料运输、保险及保管

1.1  中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2  中标人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3  中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

1.4  中标人负责保护好施工场地的各类设施。

2、施工要求

2.1  中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

★2.2本项目的施工中标人不能影响现有手术间的正在运行，如因此原因造成包括但不限于夜间或分阶段施工等产生的费用，由中标人自行承担相关费用。

2.3  工程竣工验收后，中标人应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人贰套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

3、验收要求

3.1  项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2  验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3  项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

3.4  采购人按合同确定的施工项目内容、数量组织验收。

4、其他要求

4.1供货商提供必需的技术资料给客户，对设备使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次。

4.2投标人应向采购人随设备提供全套设备技术资料（包括中文操作手册）, 费用已包括在投标价格之内。全套设备技术资料包括但不限于：设备安装图，提供对设备使用场地、设备操作间及电源的要求、设备原理图、设备安装线路图、操作手册、维修手册（如有软件，还应包括软件检修程序手册）、制造、安装标准、安装和验收报告（包括软件部分）、随机附件、零配件、备品备件和消耗品目录。

4.3供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。投标人必须保证所投产品的质量，其质量保证期按厂商规定或投标人承诺期限中较长期限为准，本项目质量保证期要求二年。质保期内因产品本身的质量问题发生破损的，应由中标人负责更换，费用全部由中标人承担。如因此造成采购人实际损失的，采购人将按有关规定追究其相关的经济赔偿和法律责任。质保期内发生货物自身质量问题，中标人负责三包（包修、包换、包退），所产生的费用由竞标人负担。

4.4投标人必须保证完善售后服务期内，①接到用户报修通知后卖方响应时间：2小时以内；如有故障处理及紧急服务需求，保证在4小时内赶到用户现场予以服务；②质保期后供应商能提供有偿终身维护，保证设备零配件的供应，维修时只收取零配件费用，免收其他费用。

4.5保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修。

4.6保证现场安全文明施工，保护环境。中标人根据工程需要，自行办理出入施工现场所需的手续，承担配套费等相关费用。施工过程中遭遇到意外阻工，甲方可协助协调，在施工过程中遭遇破坏或自身监管不利导致的结果由中标人自行承担并负责修复，修复所产生的费用及工期延误由中标人负责。

4.7本项目安装的各类设备在施工前必须向采购人申请材料报验手续，待采购人同意后方可使用。所用产品必须达到采购文件所规定品牌档次和参数要求。如果未按要求标准施工达不到净化要求和使用规范，一切后果由投标人负责，并且赔偿采购人的一切损失。

4.8复合手术室竣工后必须满足国家相关规范要求并通过相关机构验收，且出具第三方权威机构检测报告。

4.9中标人必须提供保证上述主要技术参数及要求的全新原装产品。投标价必须包含本次采购文件中所有的技术参数、功能和配置。卖方须提供详细的配置清单，否则视为非实质性响应投标。采购人有权拒绝全部或部分超过采购预算的投标。（注：中标单位项目施工过程中所提供的设备、材料的品牌、规格、型号、材质、用色、安装点位及安装方式等，均需符合设计要求和国家相关标准及行业规范，同时必须得到甲方认可后方可实施）。

4.10投标文件中各种参数必须真实可靠，对所有条款必须做出逐条响应，否则视为负偏离。

4.11安装调试与验收：设备安装调试前，中标人应指定工程技术人员到安装现场安装并负责调试。

4.11.1投标人在接到最终用户通知后5日内到达最终用户安装地点，否则采购人有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或质量问题，投标人承担全部责任。货到后，设备及其附属物品与合同规定的数量和质量不符，由此造成的货物退换过程的一切费用和由此给采购人造成的直接和间接损失由卖方承担。

4.11.2设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求，设备的安装，调试和验收必须符合中国规定和标准，费用包含在投标报价内。

4.11.3严格按照采购文件各项技术规格参数要求和现行国家标准、行业标准以及企业标准进行验收。

4.11.4.对到货设备的每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

4.11.5设备安装调试后，必须通过具备相应资质的第三方检测机构对本项目进行相关检测。设备各项技术性能、指标完全达到设计要求，出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

五、项目特别说明

5.1结算综合单价=已标价《工程量清单》中的综合单价×（最后报价总价÷预算总价）。

5.2变更价格方法确定：不得突破合同金额；实行固定单价合同，单价不予调整。

5.3付款方式：合同签订后支付预付款为合同总价的30%；主要大型设备材料(如空调机组、自动门等)及附属设施设备到场安装完毕验收合格后支付至合同价款的 70%，施工及设备安装完成调试、试运行，调试等竣工验收合格后，支付至合同价款的80%；竣工结算资料经发包方委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核完成后，支付审计结算金额总价的97%，余款3%在缺陷责任期满后付清。

5.4采购人不统一组织踏勘，供应商在投标前，须自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

六、投标报价注意事项：

6.1 投标人应根据采购人提供的图纸、采购文件资料及国家规范和标准对招标范围内的洁净装饰项目、室内配置、净化空调系统、智能化弱电系统、照明配电系统、医用气体、给排水系统设备、材料等项目等进行报价。

6.2 临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、安全文明施工措施费、技术措施项目费、其它措施项目费、工程保险费、管理配合费等工程有关的费用及保证质量（含节能方面）的各项技术措施费，由正式投标人自行考虑并计入投标报价。

6.3 本次投标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用在投标报价中已包含。

6.4 凡未有详细注明的做法，则按国家及湖南省有关的设计规范及施工验收规范进行施工，投标人在投标报价时须将这些因素考虑在内。

6.5投标人应依据采购人提供的工程量清单及说明计算工程量，按照相关文件进行编制，并提交工程量报价清单。

6.6投标人应合理报价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

6.8投标人一旦中标，除不可抗力因素外，未经采购人同意，不得变改拟任的项目人员；否则，其中标无效。

6.9投标人中标后不得将工程进行转包。在项目实施过程中，采购人一旦发现中标人擅自将部分工程转包出去的，将不予支付剩余价款。

6.10投标人在投标前需进行现场踏勘的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

七、其它需要说明的事项

未尽事宜在签订施工合同时约定。

注意：对本次采购涉及有关国家或省内有最新的法规或政策文件出台的，按最新的政策执行。

第四章 评审方法及标准

本项目将按照谈判文件第一至第三章的相关要求及本章的规定评审。

第一节 资格审查

1.1依据相关法律法规规定，由谈判小组对供应商进行资格审查。资格审查表如下：

资格审查表

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 营业执照 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供有效的供应商营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的扫描件或影印件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一“或”五证合一”登记的，谈判文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。 |
|  | 供应商资格声明 | 格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商单位公章 | 详见附件3-3 |
|  | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：报名截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 供应商提供查询截图。 |
|  | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商单位公章 | 详见附件3-4 |
|  | 存在关联关系的供应商不参与谈判的承诺书 | 格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商单位公章 | 详见附件3-5 |
|  | 湖南省政府采购供应商资格承诺函 | 格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商单位公章 | 详见附件3-6 |
|  | 特定资格条件 | 格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商单位公章 | 详见附件3-7 |
|  | 授权委托书 | 格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商单位公章 | 详见附件二 |
|  | 保证金 | 符合谈判文件须知要求 | 由系统提供保证金到账情况 |
|  | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他要求 |  |

第二节 符合性审查

2.1谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 谈判响应声明 | 格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件组成格式一 |
|  | 谈判响应情况 | 符合谈判文件项目需求中的要求 | 详见第六章响应文件组成格式四 |
|  | 主要人员简历表 | 符合谈判文件项目需求中的要求 | 详见第六章响应文件组成格式五 |
|  | 施工组织设计 | 符合谈判文件项目需求中的要求 | 详见第六章响应文件组成格式六 |
|  | 谈判承诺书 | 符合谈判文件的要求 | 详见第六章响应文件组成格式七 |
|  | 中小企业声明函 | 符合谈判文件的要求 | 详见第六章响应文件组成格式十一 |
|  | 其他要求 | 主要核心产品功能及质量保障；技术参数响应“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，供应商必须完全响应，未按要求响应，视为实质性偏离，其响应无效视为无效投标。标注“▲”的条款为重要技术参数性要求和条件，负偏离或缺漏项不满足采购文件要求的视为实质性偏离，实质性偏离的范围和幅度≥3项，视为无效投标。 |  |

符合性审查指标通过标准：供应商必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

第三节 报价

- 本项目报价采用（减价）多轮报价方式，设置保留价（底价），根据报价情况，将不高于保留价的供应商按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，不足3个成交候选人的，按实际个数推荐。

- 报价基本情况

| 包名 | 标的名称 | 报价起始价（元） | 保证金（元） | 报价（减价）幅度（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 沙堤院区复合手术室改造升级及配套设施购置项目 | 1993938.86 | 1 | 20000及其整数倍 |  |

- 报价时间安排

- 自由报价开始时间： 2026年 1 月  15  日（备注：经资格审查和符合性审查通过后由系统颁发资格证书进行报价）。

- 限时报价开始时间：

2026 年1 月 15 日15：00。

第五章   政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

张家界市人民医院 （以下简称：甲方）通过 张家界市誉丰招标代理有限公司 组织的竞争性谈判方式采购活动，经评标委员会评定，（成交供应商名称） （以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

采购合同编号：

采购人（全称）：张家界市人民医院         （甲方）

供应商（全称）：                            （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：沙堤院区复合手术室改造升级及配套设施购置项目

（2）采购计划编号：张财采计[2025]000121号

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：2026年  月   日，完成日期：2026年  月   日。总日历天数：60天（日历日）。

地点：采购人指定

方式：

4.付款：合同签订后支付预付款为合同总价的30%；主要大型设备材料(如空调机组、自动门等)及附属设施设备到场安装完毕验收合格后支付至合同价款的 70%，施工及设备安装完成调试、试运行，调试等竣工验收合格后，支付至合同价款的80%；竣工结算资料经发包方委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核完成后，支付审计结算金额总价的97%，余款3%在缺陷责任期满后付清。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁        向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件、图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人（负责人）：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

第二部分 合同通用条款

按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知》(湘建价〔2014〕114号)《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南住房和建设网(www：hunanjs.gov.cn)。

第三部分 合同专用条款

合同专用条款（工程类）

按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。

1、工程承包范围：施工图纸及《工程量清单》中的全部内容。

2、工期：60天（日历日）

3、质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准，同时相关工程应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010、《医院消毒卫生标准》GB15982-2012、《建筑物电气装置第7-710部分特殊装置或场所的要求-医疗场所》GB16895.24-2005、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012、《综合布线系统工程设计规范》GB52311-2016、《智能化建筑设计标准》GB50344-2015等要求，上述文件如有最新要求，按最新要求执行；

4、保修要求：中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》。

5、结算综合单价=已标价《工程量清单》中的综合单价×（最后报价总价÷预算总价）。

6、工程款支付方式：合同签订后支付预付款为合同总价的30%；主要大型设备材料(如空调机组、自动门等)及附属设施设备到场安装完毕验收合格后支付至合同价款的 70%，施工及设备安装完成调试、试运行，调试等竣工验收合格后，支付至合同价款的80%；竣工结算资料经发包方委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核完成后，支付审计结算金额总价的97%，余款3%在缺陷责任期满后付清。

附件：政府采购最低评标价法履约担保格式

履约保函（格式）

（受益人名称）：

鉴于你方作为采购人已经于         年     月      日向                              公司（以下称“中标人”）发出  （招标项目及包号）  中标通知书，我方愿意无条件、不可撤销地就中标人履行与你方签订的政府采购合同义务，向你方出具见索即付保函：

1．本保函最高担保金额人民币（大写）              元（¥             ）。

2．本保函有效期自保函签发之日起至合同约定的主要义务履行完毕止，或者至我方收到你方与中标人共同签署的解除政府采购合同的书面通知书，或者项目中止超过3个月的书面通知书止。但本保函有效期最迟不超过      年   月   日。

3．在本保函有效期内，因中标人未能按照合同约定履行义务时，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内无条件地向你方支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济赔偿金。

4．你方的索赔通知应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                 。

5．你方和中标人变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

6．本保函项下的权利不得转让或设定担保。

7．本保函有效期届满，或者我方收到你方与中标人共同签署的解除政府采购合同的书面通知书，或者项目中止超过3个月的书面通知书后，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

8．本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

开立人：                                 （盖章）

法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年   月   日

第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

| 序 号 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 谈判响应声明（格式） |  |
|  | 授权委托书（格式） |  |
|  | 供应商的资格证明资料 |  |
|  | 谈判响应 |  |
|  | 主要人员简历表 |  |
|  | 施工组织设计 |  |
|  | 谈判承诺函 |  |
|  | 响应标的符合谈判文件规定的证明文件 |  |
|  | 供应商认为需提供的其他资料 |  |
|  | 送达方式确认函 |  |
|  | 中小企业声明函 |  |

| 政府采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响 应 文 件 |  |  |  |  |
|  | 项目名称： | ： |  |  |
|  | 采购人： |  |  |  |
|  | 采购计划编号： |  |  |  |
|  | 采购代理机构： |  |  |  |
|  | 供应商： |  |  |  |
| 二〇XX年 月 |  |  |  |  |

- 谈判响应声明（格式）

致                     （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为                     （项目名称）的谈判邀请（采购计划编号：        ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表供应商           （供应商名称）提交响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件。

四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）、《张家界市人民政府办公室关于进一步加强政府采购管理工作的通知》（张政办发〔2024〕21号）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

我方的联系方式：

地址：        邮编：        电话：        电子邮箱：

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人） |  |  |  |
| 或其授权的代理人（签字）： |  |  |  |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

- 授权委托书（格式）

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交              （项目名称、采购计划编号、委托代理编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及公开报价；（3）退出谈判（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）（签字）： |  |  |  |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

附件2-1法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）

法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：性别：年龄：         职务： 系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

- 供应商的资格证明资料

        - 附件3-1供应商基本情况表

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 营业执照 |  | 统一社会信用代码或注册号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
|  |  | 发证机关 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |
|  |  | 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行 |  |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  | 等级 | 证书号 |  |  | 发证机关 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - 附件3-2谈判文件规定的基本资格条件证明资料

谈判文件规定的基本资格条件证明资料

备注：

1.提供供应商主体资格证明文件复印件（法人提交营业执照副本或者法人登记证书）；

        - 附件3-3供应商资格声明

供应商资格声明

致                           （采购人、采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和                        (项目名称）邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为               ，全称为                ，统一社会信用代码为                         ，法定代表人（单位负责人）为                  ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚的行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

        - 附件3-4无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体参加谈判的，联合体双方均须提供）

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.                               。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

        - 附件3-5存在关联关系的供应商不参与谈判项目竞争的承诺书

存在关联关系的供应商不参与谈判项目竞争的承诺书

根据《政府采购法实施条例》第十八条的规定，本公司郑重承诺：

1、本公司与参与该项目的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不参加该采购项目的其他采购活动。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，依法承担相应的法律责任。

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

        - 附件3-6湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《 政府采购促进中小企业发展管理办法 》（ 财库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型 中型  小型  微型

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年     月     日

机构代码                           注册登记机构

日    期                           有效期

注册资本                           地  址

经济行业                           经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号：

手机号：

授权代表人姓名（签字）：

身份证号：

手机号：

为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

        - 附件3-7谈判文件规定的特定资格条件证明资料

谈判文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第一章 竞争性谈判公告第五条供应商特定资格条件证明资料的复印件。

- 谈判响应

        - 附件4-1商务响应表

商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 谈判文件要求 | 供应商承诺 | 响应/偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

- 供应商应把谈判文件第三章项目需求中商务要求列入此表，按顺序逐项对照填写。

- 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格。

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

        - 附件4-2 技术响应表

技术响应表

1、供应商根据 第三章 项目需求  第二节 技术要求提供相关材料（格式自拟）。

        - 附件4-3 分项报价

        - 供应商提供已标价工程量清单

- 主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

说明：主要人员证书等按谈判文件要求提供。

- 施工组织设计

供应商应递交完整的施工组织时间，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它的图表、文字说明书等资料，《施工组织设计》技术文件应包括的内容（不仅限于以下内容、可自行增加）：

一、施工方案与技术措施

二、质量管理体系与措施

三、工程进度计划与保证措施

四、安全管理体系与措施

五、环境保护管理体系与措施

六、资源配备计划

七、成品保护和工程售后服务管理措施和承诺

八、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

九、拟投入本工程的主要设备表及实验和检测仪器设备表

十、合理化建议

- 谈判承诺书

张家界市人民医院：

本单位已详细阅读贵单位                  的谈判文件，现就参加本项目谈判有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目谈判活动系本公司自愿行为。

二、遵守国家、省、市有关公共资源交易的法律、规章及规范性文件。

三、遵守张家界市公共资源交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护张家界市公共资源交易平台秩序。

四、响应文件内容及资料无弄虚作假。

五、保证没有组织、参与围标、串标行为。

六、不与采购人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取成交；不以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；不在谈判后进行虚假、恶意质疑和投诉。

七、自觉接受监督，承诺所投货物或服务是真实响应，满足谈判文件中对产品技术参数功能要求，不存在“以次充好、虚假应标”等违规行为，如有不诚信的行为，做无效响应处理。采购人会将供应商的虚假响应行为报相关职能部门依法依规处理。

八、理性报价，保证最终报价不低于成本价。若成交，将按照谈判文件规定及时向采购人提交履约保证金并与采购人签订合同；若在规定的时间内不提交履约保证金或不签订合同的，采购人可没收我方的投标保证金和履约保证金，并可重新确定其他符合规定的供应商或重新组织谈判活动；双方签订合同后，我方严格履行合同条款内容，按时保质保量完成项目建设，不向采购人提出加价或降低建设标准、减少建设项目数量等无理和违约要求。

九、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字必须为亲笔签名或盖印鉴）

联系地址：

联系人：　　　　　　　　　　　　电话：

年　  月　 日

注：此《谈判承诺书》由供应商的法定代表人亲笔签署或盖印鉴，并加盖单位公章，编入响应文件中，否则，视为无效响应。

- 响应标的符合谈判文件规定的证明文件

备注：提供第三章规定的证明材料复印件。

- 供应商认为需提供的其他资料

- 送达方式确认函

______________________（采购人名称）：

关于贵单位于  年  月  日发布的（项目名称），本公司愿意参加该项⽬的投标。若我公司中标后，中标通知书送达方式为 电话通知、现场领取、短信或微信、邮寄、电子邮箱方式，我公司均认可。

单位名称：__________________

法定代表人（签字或签章）：___________

授权代表人姓名（签字或签章）___________

单位地址：______________

电话：___________

邮箱：___________

邮编：___________

⽇期：___________

注：此送达方式确认函放入投标文件中。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加      (单位名称)的      (项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、   ( 标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)  行业：承建(承接)为    (企业名称)，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元[1]，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。

2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：承建(承接)为    (企业名称)，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元[1]，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

第七章 政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：

单位名称（公章）：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。