# 采购需求

## 第一节 采购清单一览表

一、项目名称：益阳市人民医院超高端彩色多普勒超声波诊断仪项目

- 二、采购预算：1950000.00元

| 包号 | 标的名称 | 品名分类 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算 | 最高限价 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 益阳市人民医院超高端彩色多普勒超声波诊断仪项目 | A0232050001-超声诊断仪器 | 详见采购需求 | 1台 | 1950000.00元 | 1950000.00元 |  |  |

注：

1.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

- 技术及服务要求

一、项目名称：益阳市人民医院超高端彩色多普勒超声波诊断仪项目

- 二、设备用途及说明、技术规格、参数要求：

（一）设备用途及说明：

高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。

（二）主要规格及系统概述：

（1）主机系统性能

1、≥23.8英寸HDU高分辨率液晶监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠。

2、液晶触摸屏≥12.1英寸，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能。

▲3、触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置。

4、操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转。

5、原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节。

6、采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。

7、智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。

8、主机一体化耦合剂加热装置，温度可调。

9、智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作。

10、影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端实现无线连接，移动端拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，并且图片不会存储在移动终端，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示。

（2）二维灰阶成像单元

1、宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调、具体频率数值可显示。

2、斑点噪声抑制技术：支持所有二维探头，多级可调。

3、空间复合成像技术；支持所有凸阵、线阵及容积探头。

4、组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示。

5、组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值。

6、高清放大功能，可对局部图像进行高清放大。

▲7、宽景成像：扫描长度≥80cm，支持所有二维成像探头，支持旋转及测量。

（3）先进成像技术

1、血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度。

▲2、灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持高频、面阵线阵探头。

3、超微细血流成像技术；采用全新智能算法及编解码技术，显示微细及低速血流信号，适用探头≥6把，支持凸阵、面阵、线阵、高频线阵等。

4、立体血流成像，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节。

★5、穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示。

6、智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度。

（4）高级成像技术

（4.1）应变式弹性成像：

1、具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作。

2、可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内（经阴道及双平面探头）、术中探头、面阵、等探头。

3、具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比。

（4.2）实时4D成像技术：

1、用于腹部扫查、妇科扫查。

2、支持断层成像，层厚可在0.5-40mm间调整。

3、具有容积对比成像技术，厚度在2-20mm区间，分级可调。

4、支持不规则容积测量功能。

（4.3）标配心脏相控阵探头非拓展扫描角度≥110°，并支持心脏二维灰阶血流成像。

（5）测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）；

1、一般测量。

2、妇产科测量，具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿 的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值。

3、心脏功能测量。

4、多普勒血流测量与分析。

5、外周血管测量与分析。

6、泌尿科测量与分析。

7、多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择。

（6）图像存储与(电影)回放重现单元

1、输入/输出信号：HDMI、USB等。

2、连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。

3、超声图像存档与病案管理系统。

4、固态硬盘容量≥1TB。

5、一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统。

6、超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介。

（三）技术参数要求：

（1）系统通用功能

1、监视器≥23.8英寸高分辨率监视器。

2、扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转。

▲3、可激活探头接口≥4 个（不包括笔式探头接口），可通用互换均为，均为无针触点式大接口，触点数＞400 。

4、穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥5个穿刺角度。

5、超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。

（2）探头规格

1、所有成像探头均为宽频变频探头，可二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示。

2、单晶体高性能腹部凸阵探头，支持声能放大和晶体降温技术：超声频率1.0-6.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像。

3、小器官线阵探头，超声频率3.0-11.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像。

▲4、单晶体高性能相控阵探头，支持声能放大和晶体降温技术：超声频率1.0-5.0MHz，非拓展扫描角度≥110°。

5、宽频凸阵容积探头：超声频率2.0-8.0MHz，支持实时4D，容积成像技术。

▲6、可配置成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、无线探头、按键探头、高频线阵、高频多维阵列、内置定位感应器单晶体探头，单晶体线阵探头，单晶体探头个数≥8个。

（3）二维灰阶

1、回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒。

2、预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

3、增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 。

▲4、扫描深度≥55cm（提供机器图片）。

（4）频谱多普勒

1、方式：PW，CW，HPRF。

2、多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示。

3、PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥21m/s 。

4、最低测量速度：≤0.6mm/s （非噪声信号）。

▲5、PW取样容积范围：0.05cm-2cm。

6、凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16 。

7、相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥35 。

（5）彩色多普勒

1、显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示。

2、具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）。

3、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20°。

4、标配心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥10个。

5、高频线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥8个。

6、彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）。

（6）超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调；

（四）其他要求：提供制造商有效的三类医疗器械注册证明。

注：1、以上技术参数均为参考，投标人可按同档次或以上的产品进行投标。
2、国家及行业管理部门对产品质量有其他要求的，必须符合国家及行业标准。

3、本次采购设备提供二类医疗器械注册证书即满足本项目设备采购要求；结合医院远期临床业务发展规划，后续升级将增配经食道超声探头，投标人所投设备整机须兼容经食道超声探头配置，设备生产厂家须持有该整机对应的三类医疗器械注册证。设备可直接加装配套探头使用，无需整机重新采购，有效节约医院设备更新投入成本，同时保障整机搭配经食道超声探头后完全符合国家医疗器械监督管理相关法规标准，不存在资质合规隐患。

三、项目建设要求及其他说明

1、产品运输、保险及保管

1.1、中标人负责产品到施工地点的全部运输（含装卸及现场搬运等）及安装；

1.2、中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格；

1.3、中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、安装调试

2.1、中标人负责对设备的安装和调试并达到招标文件的验收标准，对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部责任。

2.2、中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。

2.3、中标人应组建专业的技术团队，提供免费运输、安装、调试等服务。设备安装、调试服务期间，项目经理必须全程驻现场。中标人拟投入的项目经理在项目实施期间不得随意更换，如需更换须通过采购人的同意。项目组成人员必须具备相关的专业知识。

2.3、项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

3、验收标准

3.1 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3 项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

3.4 项目验收时，供应商必须保证其供货、安装及调试能够正常运行，满足采购人的要求。

3.5 中标人所提供的设备在验收时，所有设备（包括零部件）须为原厂/原厂进口产品未经启封全新包装，具有出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。其他有关设备的用户手册、保修手册、操作教程等有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明，并双方签字确认。

4、质量保证

4.1、合同签订后 3 个工作日内，中标人须结合项目清单梳理供货、安装、调试各阶段实施时限，将整体工期安排告知采购人，保障项目按期推进。

4.2、中标人提供的产品应符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

确保安装调试后，设备性能正常运行。

4.3、从验收合格之日起开始计算，项目整体质保期叁年（含探头）（含零配件、设备维护等，配置清单技术参数中另外有要求的按技术参数要求执行），如中标人有承诺质保期的以中标人承诺时间为准。国家另有强制性规定的按强制性规定时间质保。质保期内，剔除人为或自然灾害等不可抗力因素外，免费提供售后服务，由此产生的费用均不再收取。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人或经采购人书面同意的授权的专业的售后服务机构负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保单位，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

5、售后服务

5.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2	技术支持

1）中标人应当承诺提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决产品出现的任何故障。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3	故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对于出现的任何问题或故障，应当在全天的任何时段的30分钟内响应，专业维护人员必须3小时内到达现场，一般故障6小时内解决、重大故障12小时内解决（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。

①若中标人不能按期解决故障、因工作需要时，中标人应提供替代/应急或备机产品供采购人使用，以上由此产生的费用由中标人承担。

②若中标人不能按以上要求提供故障修复服务，采购人有权聘请第三方进行修复，中标人必须无条件配合并支付相关费用。

③若中标人不能按照故障修复时限承诺的要求提供服务，每年累计三次及以上，采购人有权要求中标人赔偿费用。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5.4	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。

6.培训

中标人应按采购人要求免费培训操作人员及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

四、其它需要说明的事项：

1、交货方式：按采购人要求完成安装调试、具体以采购人实际需求为准。

2、结算方法：

1）付款人：益阳市人民医院

2）付款方式：设备安装完成，经采购人及相关部门验收合格且稳定运行满三个月无故障，支付合同总价30%；使用满六个月后支付合同总价30%；使用满九个月后支付合同总价30%；剩余合同总价10%作为质保金，自验收合格之日起满十二个月，无质量问题一次性无息付清（具体以双方签订合同为准）。

3、交货时间：合同签订之日起30个日历天内（具体以合同为准）完成安装调试。

4、项目清单中所有产品，中标人需在收到成交/中标通知书后，调试验收之前提交确保为原厂产品的有效证明，进口产品还需提供相应产品海关报关单以及商检证明；否则，投标无效，取消成交资格。

5、投标人在投标前可自行踏勘现场，踏勘期间发生的意外自负，有关费用自理。

6、免费培训操作人员及维修人员，内容涉及基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等；

7、本项目采用费用包干方式建设：

①投标人应根据采购文件要求、自身情况和现场情况等进行投标报价，报价范围包括采购范围内的全部内容，本项目单价中已包含本项目所需设备、材料（含辅材）、随机配件、专用工具、运输、装卸、安装、调试、验收、保险、培训费、质保期内维修及其它附带服务等费用和一切相关税金。质保期内售后服务、保管配合、施工配套费、风险因素（包括材料、物价上涨因素）等相关费用。上述费用不另单列，投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中不另行增加费用。

②产品质量必须达到国家合格标准，产品到达现场后，采购人有权取样送检，如检测不合格，应无条件及时更换合格产品，拒不更换的，强制无条件退场，中标人承担由此带来的一切经济损失和责任。

③投标文件中须提供所投产品品牌和规格型号，实施前须经采购人认可后方可实施。

8、设备提供终身软件升级服务，整机支持与院内现有医学工作站无缝对接、数据互通。

9、未尽事宜按国家相关规定及行业标准执行或者双方自行合同约定。

五、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。