04包
品目4-1血管内冲击波治疗设备：
一．产品用途
1.1	适用于髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、肾动脉和膝下动脉的钙化病变，通过冲击波安全高效地处理内膜及中膜钙化，恢复血管顺应性。
二．发射器参数
2.1	发射器驱动通道数：≥5个
2.2	脉冲电压幅值≤3000V
2.3	脉冲释放频率≥1Hz
2.4	脉冲持续时间≤20μs
三．电源及供电方式
3.1	供电方式：电池模块供电
3.2	电池模块：配备2块可充电电池模块，可拆卸替换
四．显示及控制方式	
4.1	主机屏幕：≥7英寸IPS屏幕
4.2	显示方式：彩色提示信息、动态效果显示
4.3	控制方式：具备手柄控制按键、手动控制激发
4.4	工作模式：可连续或单独激发
五．安全参数	
5.1	自动识别：设备能自动识别并显示导管型号规格
5.2	诊断程序：主机可实时监测系统工作状态，一旦发现异常则停止脉冲释放，并给相应提示信息
5.3	自检功能：设备开机后自动启动系统自检功能，无需提前开机预热，开机4秒内完成系统自检进入操作主菜单界面
5.4	主机具备防除颤功能
（二）设备保修维护要求
1、主机整机保修时限要求不少于5年
2、具体维保要求： 产品发生故障时，维修响应时间为不晚于接到故障报告的扫描件或传真件后次日上班时间2小时内做出电话等远程回应，远程回应无法解决问题的，自接到故障报告的扫描件或传真件后的4个工作日内维修人员到达现场维修。现场维修不能解决问题的，做设备更换处理。
（三）设备售后服务要求
1、培训具体要求： 免费为院方技术人员提供设备操作、维修、保养等技术的培训指导，直至院方的技术人员能独立工作。
2、售后服务要求： （1）、按指定的地点提供免费送货、安装、调试服务。 （2）、自验收合格之日起，在质保期内若出现产品自身的质量问题（人为及其他非正常因素对产品造成的损害除外）负责免费进行维修或更换。（3）、质保期结束后，负责对设备提供终身维修服务，但仅收取配件费和维修人员差旅费，免收维修人员工时费
06包
品目6-1移动式微波热疗机：
（1）工作频率915MHz±0.4MHz、最大输出峰值功率≤200W；输出波形：等幅连续正弦波。
（2）介质强度：治疗部分（输出器）与机器机身之间应能承受交流 4000V，50Hz试验电压，历时1min无闪烁击穿现象。
（3）输出电缆：高效高功率射频同轴电缆；辐射器体外辐射器：直径 ≥165mm，额定功率≤200W，工作频率 915MHz；主机辐射器电动机械臂：机械臂左右空间位移0-1.2米；前后空间位移≥500mm，高度空间位移≥150 mm；旋转角度 ≥90°触摸屏工业控制机；控制软件触摸操作模式。
（4）透热深度：6cm-17.7cm；治疗温度设定范围：35℃～52℃；测温系统6通道光纤区域式测温，测温精度：±0.3℃。
（5）定时装置：电脑设定，范围 0-120min，按设定时间自动关机。
（6）治疗规划设置系统：具备根据医学影像数据构化治疗靶区功能；治疗信息记录功能，包括：治疗功率、治疗温度、治疗时间及数据曲线，治疗靶区影像层面标记图像。
（7）具有功率伺服功能；具有过载保护功能。
（8）具有手动、自动切换功能；电脑自动治疗时显示治疗温度曲线和时间进度。
（二）设备保修维护要求
1、主机整机保修时限要求不少于1年
2、具体维保要求： 产品发生故障时，维修响应时间为不晚于接到故障报告的扫描件或传真件后次日上班时间2小时内做出电话等远程回应，远程回应无法解决问题的，自接到故障报告的扫描件或传真件后的4个工作日内维修人员到达现场维修。现场维修不能解决问题的，做设备更换处理。
（三）设备售后服务要求
1、培训具体要求： 免费为院方技术人员提供设备操作、维修、保养等技术的培训指导，直至院方的技术人员能独立工作。
2、售后服务要求： （1）、按指定的地点提供免费送货、安装、调试服务。 （2）、自验收合格之日起，在质保期内若出现产品自身的质量问题（人为及其他非正常因素对产品造成的损害除外）负责免费进行维修或更换。（3）、质保期结束后，负责对设备提供终身维修服务，但仅收取配件费和维修人员差旅费，免收维修人员工时费。
08包
品目8-1数字化经颅多普勒超声系统及工作站：
(一)	工作站要求
i5处理器，硬盘≥1TB，内存≥8G；Windows操作系统；≥21英寸高分辨率显示器，分辨率≥1920 x 1080；国际标准的网卡接口。
(二)	多普勒硬件参数要求
2.1血流速度检测范围：10-1300cm/s
2.2 可调节过滤范围：50-2000Hz
2.3取样容积调节范围（脉冲波）：2MHZ:1-20mm；4MHZ:1-15mm；
2.4 取样容积调节步长：2,4MHZ:1mm;
2.5穿透深度调节范围：2MHZ:≥150mm;4MHZ: ≥85mm; 8MHZ: ≥35mm; 
2.6 可配备独立的1M、2M、4M、8M、16M探头
▲2.7 高分辨率M模：8000门深
▲2.8 能量范围：最高≥720mw/cm2
2.9多功能遥控键盘，具备光电鼠标功能； 
(三)	软件功能要求
3.1中文多普勒操作软件
3.2自动双向血流分析（同时）计算
3.3 实时的血流计算（Vmax、Vmin、Vmean、PI、RI、Mx、S/D）等参数
▲3.4 IWM血红细胞数量评估：IWMmax、IWMmean和IWMmin三种
3.5 探头能量限制功能：探头工作时能够自动限制发射功率
3.6 具备角度校正功能
3.7 包络线有无不影响参数计算：去掉包络线后，仍可自动计算流速
3.8 数字化连续M波，一平面显示多条血管，点击不同深度即显示相应的频谱
3.9 单通道八深度：单通道模式下，可同时显示八个不同深度的频谱
3.10 血管痉挛评估指数：用于血管痉挛评估，软件可自动生成血管痉挛评估指数，并可自动导入报告中
3.11 患者随访趋势图：可将患者不同日期的血流值做成趋势图，观察治疗效果和病情进展
3.12自动增益功能：增益随着血流信号强弱变化而变化，无需调整增益，自动显示清晰频谱； 
3.13最高流速频谱自动标记功能：多频谱存储后，软件自动标记其中最高血流速度的频谱。
3.14数据整合功能：具备。
3.15脑死亡血流指数：通过软件测量，快速评估脑死亡。
▲3.16踝肱指数：可检测ABI踝肱指数，用于检测外周血管动脉硬化的指标，软件自动计算。
3.17脑血流监护软件：双通道血流监护软件，连续记录监测血流频谱信号；双通道数字化连续M模监护；包络线和趋势图的同时长程监测；事件标记功能，监护过程中插入任意事件； 
3.18栓子检测功能：双通道栓子检测软件，可用于栓子监测和发泡试验,要求具备纺锤波、放大M模和放大频谱三种栓子分析功能
▲3.19发泡试验（PFO）软件功能：具备初始栓子潜伏期，栓子计数，栓子计数时间可自定；栓子计数从注射发泡剂或第一个栓子出现开始计数可选；后期可重新更改栓子计数时间，栓子数量即时更新。
(四)	配置要求
4.1 计算机系统，含鼠标键盘    1台
4.2 21寸显示器                1台
4.3 TCD主机                   1台
4.4 TCD检查软件               1套
4.5 脑血流监护软件            1套
4.6 微栓子监测软件            1套
4.7发泡试验软件               1套
4.8 2MHZ脉冲手持探头          2个
4.9 4MHZ脉冲手持探头          1个
4.10 2MHZ监护探头             2个
4.11监护头架                  1个
4.12多功能TCD遥控器          1个
4.13耦合剂                    1个
4.14 彩色打印机                1台
4.15专用仪器车                1台
4.16说明书                    1套

（二）设备保修维护要求
1、主机整机保修时限要求不少于3年
2、具体维保要求： 产品发生故障时，维修响应时间为不晚于接到故障报告的扫描件或传真件后次日上班时间2小时内做出电话等远程回应，远程回应无法解决问题的，自接到故障报告的扫描件或传真件后的4个工作日内维修人员到达现场维修。现场维修不能解决问题的，做设备更换处理。
（三）设备售后服务要求
[bookmark: _GoBack]1、培训具体要求： 免费为院方技术人员提供设备操作、维修、保养等技术的培训指导，直至院方的技术人员能独立工作。
2、售后服务要求： （1）、按指定的地点提供免费送货、安装、调试服务。 （2）、自验收合格之日起，在质保期内若出现产品自身的质量问题（人为及其他非正常因素对产品造成的损害除外）负责免费进行维修或更换。（3）、质保期结束后，负责对设备提供终身维修服务，但仅收取配件费和维修人员差旅费，免收维修人员工时费。
