中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心
电感耦合等离子体质谱仪租赁项目
竞争性谈判文件

投标人资格条件
一、投标人必须持有有效期内的《营业执照》和基本存款账户信息等相关资质，符合投标要求的经营范围，能独立承担民事责任的法人组织；
二、投标人供应时须提供银行账户和合法正规发票，有承担货到付款的能力；
三、投标人须具备独立处置各类突发事件的能力，有严谨的工作标准和质量考核标准，能够满足招标方在特殊时期或特定环境下的保障需求；
四、投标人履行合同能力强，需提供2022年6月以来类似服务合同清晰复印件1份（加盖公章），财务状况良好，在经营活动中没有不讲诚信、不讲信誉、不恪守职业道德的行业行为，百姓口碑良好；
五、报价为指定含税价，结算时不再收取其他费用；
六、有意参与供应商请于2025年6月6日-6月10日，工作日期间10：30-18:30前（北京时间）携带公司《营业执照》（或加盖公章的复印件）、基本存款账户信息、2022年6月以来类似服务合同清晰复印件1份（加盖公章）《供应商资格声明函》《用户需求书响应声明函》《法定代表人授权委托书》《法定代表人证明书》到乌鲁木齐市新市区西环北路555号中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心办理报名事宜（联系人：韩工 0991-3741132）或将以上资料以PDF形式发送至邮箱3784965947@qq.com（乌鲁木齐中心采购办公室）办理报名事宜。
七、报价事宜于2025年6月11日16:00前（北京时间）或于2025年6月11日15:45--16:00（北京时间，非此时间段为无效报价）将报价表以PDF形式发送至邮箱3784965947@qq.com（乌鲁木齐中心采购办公室）。

中国地质调查局      
乌鲁木齐自然资源综合调查中心
                          2025年6月5日  
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中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心
电感耦合等离子体质谱仪租赁项目需求
 
一、项目基本情况
项目名称：中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心电感耦合等离子体质谱仪租赁项目
项目预算：30万元(叁拾万元）
采购方式：竞争性谈判
[bookmark: _GoBack]供应地点：新疆乌鲁木齐市新市区西环北路555号。 
采购内容：电感耦合等离子体质谱仪租赁项目
项目期限：本项目服务周期一年，合同一年一签。
二、项目要求（参数）
电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）
1、设备配置
1.1 ICP-MS主机：具有高效半导体控温装置的耐腐蚀雾化室（包含耐腐蚀雾化器）。
1.2 ICP-MS工作站和应用软件；
1.3进口机械真空泵；
1.4循环冷却水系统；
1.5 高精度稳压电源；
1.6 耗材：石英标准雾化器1套; 镍采样锥1套；镍截取锥1套；石英炬管和中心管2套； 蠕动泵进样管12根,2包； 蠕动泵废液管12根，2包；蠕动泵内标管 12根，2包；采样锥O型圈10个； PFA样品管 3米；超纯机械泵油 1瓶；装机验收溶液包1套，进口多元素内标混合溶液1瓶；三通管2个；
2、设备性能和参数
2.1 ICP发生器: 数字式驱动的固态ICP发生器，27 .12MHz，高效长寿命，最大功率1.6 kW。 
2.2超高耐盐接口：配置原厂气溶胶稀释系统，可直接分析25%高盐样品。
2.3 接口: 镍采样锥与截取锥；具有≦0.5mm的截取锥孔，减少高基体样品进入仪器真空腔，保证质谱系统得长期稳定性，减少真空腔内的维护。
2.4工作气体控制：仪器配置由可由仪器软件控制的高精度气体质量流量控制器控制各个工作气体，可计算机控制的质量流量控制气体流路8个。
2.5 四极杆Q1：在碰撞反应池之前具有四极杆Q1，Q1质量分辨率<0.3amu，且在这一质量分辨率下灵敏度大于500 Mcps/ppm。
2.6 碰撞反应池：四极杆碰撞反应池技术，具有卓越的抗干扰能力。
2.7检测器：同时双通道模式的高速检测器; 具有10个数量级线性动态范围；可测定浓度范围：ppt～100ppm；最小采集时间0.1ms。
2.8 二次放电消除技术：配置具有高性能等离子体屏蔽炬技术。
2.9 两套独立的涡轮分子泵系统，保证理想的真空度，从而提高反应模式灵敏度。
3、技术指标：
3.1 质量范围： 2-290amu
3.2 灵敏度：
3.2.1低质量数（Li）：>40M cps/ppm
3.2.2中质量数(Y或In): > 220 M cps/ppm
3.2.3 高质量数(Tl或U): > 300 M cps/ppm
3.3 检测限：
3.3.1* Be(9):	 0.2ppt；In(115):  0.05 ppt； Bi(209):  0.04 ppt
3.3.2碰撞反应池方法检出限（2% HCl中测定）：V(51)<5ppt；Cr(52)<5ppt；Se(78)<30ppt。
3.4* 氧化物离子:CeO+/Ce+:  2.0 %
3.5 双电荷离子: Ba2+/Ba+: 3.0 %
3.6* 丰度灵敏度： 
低质量端:  1 x 10-10;高质量端:  1 x 10-10
3.7 稳定性：短期稳定性(RSD):  2 % (20 min)；长期稳定性(RSD):  3 % (2 hrs);质谱校正稳定性: < 0.025 amu/8h
3.8* 抗干扰能力
S(SO+)检出限<0.2ppb；P(PO+)检出限<0.05ppb；
碰撞池抗干扰能力：Se(He模式)≤6PPt；Se(H2模式)≤1PPt
3.9 背景噪音:<0.5 cps(4.5amu)。
三、租赁及售后服务要求
乙方提供的设备应为2020年1月1日之后生产的合格产品，乙方需提供出厂质量证明。自设备交付且验收合格之日起，正式进入租赁期。在租赁期内，乙方需承担以下责任与义务：
1.乙方必须确保设施设备在租赁期内能够正常使用，若因乙方原因导致无法正常使用，乙方应承担相应责任和损失并采取补救措施（如因甲方使用不当导致的问题由甲方承担）。
2.若设施设备因质量问题出现部分或全部损坏，乙方应负责免费维修，承担所有维修费用。
四、安装要求
须根据甲方要求安装至指定地点并将相关配置调节至可使用状态。因质量问题或安装不当导致出现安全事故，事故责任由乙方承担。
五、供货与验收
合同签订后，甲方应提前7日将供应需求告知乙方，乙方须在收到甲方通知的10日内将设备运至甲方指定位置，乙方安装完成后由甲方组派人员验收，对不合格不达标的事项，甲方有权提出整改意见，乙方必须按照要求进行整改，并重新接受甲方验收，直至验收合格通过为止。
六、付款方式
双方签订合同后，15个工作日内乙方开具发票，甲方将全部租金支付给乙方，乙方向甲方账户内打入合同款项的10%作为质保金，合同结束后乙方将设备运走，甲方退还质保金。

供应商资格声明函

致：中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心：
关于贵单位发布中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心电感耦合等离子体质谱仪租赁项目项目，本公司（企业）愿意参加此次竞争性谈判，并承诺：
一、本公司（企业）持有有效期内的《营业执照》和基本存款账户信息等相关资质，符合投标要求的经营范围，能独立承担民事责任的法人组织。
二、本公司具有本次采购服务的能力。
三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。
四、本公司在本采购中不转包且不联合竞价。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
1. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。


供应商名称（单位盖公章）：                          
日期：                       


用户需求书响应声明函
致：中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心
关于贵单位发布中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心电感耦合等离子体质谱仪租赁项目项目，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：
本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
备注：
(1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
(2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

                     供应商名称（单位盖公章）：          
   日期：          

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就 中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心电感耦合等离子体质谱仪租赁项目项目的竞争性谈判采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。
被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。
本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。
随附1、《法定代表人证明书》；

供应商名称（盖公章）：
地      址：
法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日
被授权人身份证（国徽）
被授权人身份证（人像）








法定代表人证明书
            同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。
本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与竞争性谈判的文件中标注的有效期相同。
附：
营业执照（注册号）：                       
经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
法定代表人身份证（国徽）

法定代表人身份证（人像）








                         
                                            供应商名称：（盖公章）：
                                            地址：
                                            日期：


