丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目（二次）公开招标

招标文件

项目编号： LJZC2024-G1-00224-YNLB-0220

招标人：丽江市人民医院

招标代理机构：云南蓝本招标咨询有限公司

日期：2024年7月

| 丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目 招标文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目 项目编号： LJZC2024-G1-00224-YNLB-0220 |  |  |
| 编制：王易文 | 校核：李宏英 | 复核：王志芃 |
| 招标人：丽江市人民医院 |  |  |
| 编制日期：2024年7月 |  |  |

目录

第一章  招标公告	2

一、项目基本情况	2

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	6

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

一、总则	12

二、招标文件	14

三、投标文件	15

四、投标	17

五、开标	18

六、评标	19

七、中标结果	20

八、其他事项	22

第三章  合同书样式及主要条款	24

第四章  投标文件格式	43

一、投标文件封面	43

二、开标一览表	44

三、资格审查文件部分	45

四、技术标部分	47

五、商务标部分	49

第五章  采购需求	66

一、设备采购需求	66

二、配套试剂耗材采购需求	79

三、整体项目ISO15189医学实验室认可咨询及指导服务要求	85

第六章  评标办法	87

评标办法前附表	87

一、评标方法	92

二、评标委员会	96

三、评标原则	96

四、评标纪律	96

五、评标程序和标准	96

# 第一章  招标公告

项目概况

丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目公开招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年07月26日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号： LJZC2024-G1-00224-YNLB-0220

2.项目名称：丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目

3.预算金额：1007.98万元

4.最高限价：1007.98万元

5.采购需求：

| 序号 | 标段 | 是否进口 | 设备、配套试剂耗材名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算金额合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线） | 1 | 套 | 2,600,000.00 | 4,400,000.00 |
| 2 |  |  | 全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线）配套试剂耗材 | 1 | 批 | 1,800,000.00 |  |
| 3 | 1 | 否 | 全自动凝血分析仪（血凝流水线） | 1 | 套 | 1200000.00 | 2,900,000.00 |
| 4 |  |  | 全自动凝血分析仪（血凝流水线）配套试剂耗材 | 1 | 批 | 1,700,000.00 |  |
| 5 | 1 | 否 | 全自动酶联免疫工作站 | 1 | 套 | 850,000.00 | 1,600,000.00 |
| 6 |  |  | 全自动酶联免疫工作站配套试剂耗材 | 1 | 批 | 750,000.00 |  |
| 7 | 1 | 否 | 全自动免疫印迹仪 | 1 | 套 | 170,000.00 | 1,120,000.00 |
| 8 |  |  | 全自动免疫印迹仪配套试剂耗材 | 1 | 批 | 950,000.00 |  |
| 9 | 1 | 否 | 全自动血沉压积测试仪 | 1 | 套 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 10 | 1 | 否 | 干式恒温箱（金属浴） | 1 | 套 | 4,800.00 | 4,800.00 |

注：本项目分为1个标段投标人须对所投标段的产品进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不响应招标文件实质性要求处理。本项目是否进口中标注“否”的产品不允许进口产品参与投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至质保期（配送服务期）结束。

7.交货（供货）地点：丽江市人民医院指定地点。

8.交货（供货）时限：

（1）设备：设备送达招标人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后7日历天内；

（2）配套试剂耗材：按需、分批次供货，一般情况收到招标人订货通知后3天内送达指定地点，如遇紧急情况必须于1天内到货并验收合格。

9.质保期（有效期）：

（1）设备：设备质保与设备设计使用年限一致，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修，并保证设备在招标人报废前正常运行；

（2）配套试剂耗材：配套试剂耗材应是最新生产且检验合格的产品，配套试剂耗材可供使用的期限为标示有效期的三分之二，最短不得少于二分之一。

10.质量标准：符合现行国家相关规范、标准和规定，满足招标人的使用要求。

11.本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人则提供身份证明）

1.2有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2021年度至本项目投标文件提交截止时间前任意一年经会计师事务所或审计机构审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务情况说明书（附注））或公司内部完整的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或开标日期前3个月内由银行开具的资信证明文件（或资金证明文件）或有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的自行承诺，成立不满1年的投标人提供自成立以来公司内部完整的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或开标日期前3个月内由银行开具的资信证明文件（或资金证明文件）或有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的自行承诺。）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（投标人自行承诺）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2023年8月至投标文件提交截止时间（税款所属时期）任意连续3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明或具有依法缴纳税收良好记录的承诺函及提供2023年8月至投标文件提交截止时间（费款所属时期）任意连续3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明或具有依法缴纳社会保障资金良好记录的承诺函；成立未满3个月的的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金））

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标人自行承诺）

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

（1）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满的视作未列入失信名单）（由招标人或招标代理机构在开标当天进行查询）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2．落实政府采购政策需满足的资格要求:无，本项目非专门面向中小微企业采购项目。

3．本项目的特定资格要求：（1）投标人如果是代理商或经销商的，须提供医疗器械经营许可/备案证，所响应产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所响应产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商的，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所响应产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；

（2）投标人如果是经销商，且所投产品属于药品的，须提供有效期内的《药品经营许可证》；投标人如果是生产商，且所投产品属于药品的，须提供有效期内的《药品生产许可证》。

## 三、获取招标文件

时间：2024-07-05  00:00至2024-07-12  12:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynlblj.html，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024-07-26  09:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标。投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

（ LJZC2024-G1-00224-YNLB-0220）丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目

保证金金额：100000（元）

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

保证金缴纳截止时间：2024-07-26  09:30（北京时间）

本次招标公告在云南省政府采购网公布，请各供应商在提交投标文件前随时查看，以获取最新信息。因供应商不留意网站公告，导致后果由其自行负责，招标人及代理机构不承担任何责任。如有其它网站转载公告，招标人及代理机构不承担任何责任。

注：（1）供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。本项目解密时间为60分钟，若供应商未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。

（2）因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间；

（3）异常处理：如供应商在开标时遗失CA或其他原因，供应商需将备份的或加密的投标文件提供给代理机构，代理机构通过“异常处理”端口上传、解密。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：丽江市人民医院

地址：丽江市古城区福慧路526号

联系方式：和成辉0888-5155328

2.招标代理机构信息

名称：云南蓝本招标咨询有限公司

地址：云南省昆明市西山区环城南路668号东南亚商场写字楼A座17楼2、3号

联系方式：0888-8880196

3.项目联系方式

项目联系人：王志芃、王易文、李宏英

电话：0888-8880196、18213100335

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 招标人 | 名称：丽江市人民医院 地址：丽江市古城区福慧路526号 联系方式：和成辉0888-5155328 |
| 1.3 | 招标代理机构 | 名称：云南蓝本招标咨询有限公司 地址：云南省昆明市西山区环城南路668号东南亚商场写字楼A座17楼2、3号 联系方式：李宏英、王志芃、王易文0888-8880196 |
| 1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目 项目编号： LJZC2024-G1-00224-YNLB-0220 |
| 2.1 | 预算金额 | 1007.98万元 |
| 3.1 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。 |
| 3.2 | 合同履行期限 | 详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况” |
| 3.3 | 交货（供货）时限 | 设备：设备送达招标人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后7日历天内；配套试剂耗材：按需、分批次供货，一般情况收到招标人订货通知后3天内送达指定地点，如遇紧急情况必须于1天内到货并验收合格。 |
| 3.4 | 交货（供货）地点 | 丽江市人民医院指定地点。 |
| 3.5 | 质保期（有效期） | （1）设备：设备质保与设备设计使用年限一致，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修，并保证设备在招标人报废前正常运行； （2）配套试剂耗材：配套试剂耗材应是最新生产且检验合格的产品，配套试剂耗材可供使用的期限为标示有效期的三分之二，最短不得少于二分之一。 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》“二、投标人的资格要求” |
| 4.2 | 招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》“二、投标人的资格要求” |
| 4.3 | 是否接受联合体参加 | 不接受 |
| 6.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 7.1 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 11.1 | 招标文件的询问时间 | 投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或者招标代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 11.2 | 招标文件询问联系方式 | 询问联系人：王易文、李宏英 电话：0888-8880196、13508806142 |
| 11.3 | 招标文件澄清、修改时间 | 招标人、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人、招标代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。招标文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）或云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标自行承担。 |
| 13.1 | 语言文字 | 投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。 |
| 14.1 | 计量单位 | 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。 |
| 15.2 | 构成投标文件的其他资料 | 1.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料； 2.招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 各投标人应向云南蓝本招标咨询有限公司提交：100000元（大写：壹拾万元整）的保证金，保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，保证金递交截止时间为投标文件递交截止时间，逾期提交者、未到帐的均视同未提交保证金，不得参加本项目投标。 开户行：招商银行丽江分行营业部 户名：云南蓝本招标咨询有限公司丽江分公司 银行账号：888900601510601 |
| 19.3 | 电子投标文件 | 电子投标文件一份。 |
| 20 | 报价 | 投标报价包括但不限于完成本项目的人员、设备、税收、保险、利润、中标服务费等其它项目实施的一切费用。 |
| 21.1 | 投标文件的密封 | 登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn），投标人须在投标文件提交截止时间前完成投标文件的电子签章、加密及上传，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。 |
| 22.1 | 投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点 | 投标文件提交截止时间：详见第一章《招标公告》； 提交投标文件的地点：详见第一章《招标公告》。 |
| 24.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间； 开标地点：同提交投标文件的地点。 |
| 25.2 | 评标委员会 | 评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但招标人代表不得担任组长。 |
| 25.5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 32.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险等非现金形式。 履约保证金的金额：设备：合同金额的5%；配套试剂耗材：预算金额的5% 中标人不按规定提交履约保证金的，将按照相关法律法规执行。 履约保证金由甲方代管，待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内退还。 |
| 33.1 | 中标服务费 | 1、本项目中标服务费由中标人支付，中标人收到中标通知书的同时，应向招标代理机构缴付中标服务费。 2、本项目中标服务费参照国家计委[2002]1980号文件规定的货物收费标准下浮20%收取（计算基准价为设备中标价+配套试剂耗材预算价）。 3、招标代理服务费接受以下形式：现金、银行电汇、网银。 4、代理机构账号信息： 户名：云南蓝本招标咨询有限公司丽江分公司 开户行：招商银行丽江分行营业部 账号：888900601510601 |
| 35 | 需要补充的其他内容 | 1、招标人将根据实际需要对项目进行调整，所带来的的风险各投标人需自行承担，可能产生的风险如下： （1）因国家政策调整导致采购规模差异较大的风险； （2）因其他非招标人原因导致的项目取消及终止风险。 2、投标人必须保证在投标文件中所提供的商务文件、技术文件、资格证明文件的有关材料及自身所做出的相关承诺的真实性，不得弄虚作假，若所供材料有弄虚作假，故意欺骗的情况，一经发现，则取消该投标人的投标资格。 3、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。凡涉及“中标价较大偏差”却不能合理解释或未提交相应证明材料的，评标委员会有权按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定判定其报价为低于成本价将其作为无效投标处理;若投标人认为自身报价可能明显低于其他投标人的，请自行准备报价合理性的证明材料，以便及时提交评标委员会进行审查。 |
| 36 | 本项目投标人为自然人的，应当由本人（电子签名或签章）；投标人为法人应当由法定代表人（负责人）（电子签名或签章）；其他组织的应当由主要负责人（电子签名或签章），并加盖电子公章。 |  |
| 37 | 其他内容：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》相关要求，招标人或者招标代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |  |
| 40 | 采购项目行业划分： 根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知，本项目采购标的所属行业为：“工业”。 |  |

## 一、总则

1.项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2本项目招标人：详见《投标人须知前附表》。

1.3本项目招标代理机构：详见《投标人须知前附表》。

1.4本项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.预算金额

2.1预算金额：详见《投标人须知前附表》。

3.采购需求及合同履行期限、项目地点

3.1本项目采购需求：详见《投标人须知前附表》。

3.2本项目合同履行期限：详见《投标人须知前附表》。

3.3本项目交货（供货）地点：详见《投标人须知前附表》。

3.4本项目设备质保期（有效期）：详见《投标人须知前附表》。

▲4.投标人资格要求及其他要求

4.1投标人资格要求：详见《投标人须知前附表》

4.2招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：详见《投标人须知前附表》

4.3是否接受联合体参加：不接受

5.费用承担

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用；

6.现场考察

6.1投标人须知前附表规定组织现场考察的，招标人按《投标人须知前附表》规定的时间、集中地点组织潜在投标人进行现场考察。

6.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

6.3除招标人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

6.4招标人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，招标人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

7.开标前答疑会

7.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，招标人按《投标人须知前附表》规定的时间和地点召开开标前答疑会，书面澄清潜在投标人提出的问题。

8.质疑

8.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则招标人、招标代理机构有权拒收。

8.2招标文件第二章《投标人须知》8.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

8.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

8.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

8.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

8.7招标人、招标代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

8.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，招标人、招标代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，招标人或者招标代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

8.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南蓝本招标咨询有限公司；联系人：王易文，电话：0888-8880196；通讯地址：云南省丽江市古城区西安街道民主路红太阳广场旁玉水坊商业中心D1栋二楼203。

9.投诉

9.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

## 二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1招标人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章公开招标公告

第二章投标人须知

第三章合同书样式及主要条款

第四章投标文件格式

第五章采购需求

第六章评标方法（综合评分法）

11.招标文件的询问、澄清、修改

11.1投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或者招标代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

11.2招标文件询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.3招标人、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人、招标代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有接收招标文件的潜在投标人，不足15日的，将顺延投标截止之日。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）或在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）中查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

11.4投标人确认收到招标文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后24小时内以书面形式通知招标人或招标代理机构，确认已收到该澄清、修改。

## 三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效处理。

12.3提交投标文件截止时间前，潜在投标人放弃投标的，需向招标人或招标代理机构以书面形式提交放弃函。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件或扫描件。投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制并加密提交。

15.2构成投标文件的其他资料：详见《投标人须知前附表》。

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式完整地填写。

▲17.投标有效期

17.1在《投标人须知前附表》规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标文件有效期的，招标代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件中所有内容及投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标保证金须在投标文件提交截止时间前从投标人基本账户缴纳到《投标人须知前附表》规定的账户，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1电子投标文件编制及加密应符合政采云平台要求。

19.2如投标人提交的电子投标文件不符合（19.1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

19.3电子投标文件份数：详见《投标人须知前附表》。

19.4投标文件中提供的资料、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标采购文件，投标人投标文件将按无效处理。

- 投标报价和报价货币

20.1投标人必须对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

20.2投标报价包括但不限于完成本项目的人员、设备、税收、保险、利润、中标服务费等其它项目实施的一切费用。该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，投标报价在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

20.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，根据现行市场价格自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务的投标报价。本次报价包括完成本项目的一切费用。

20.4投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价报价。评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定投标人投标文件无效。

20.5投标人应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在招标人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.6报价货币为人民币。

## 四、投标

- 21.投标文件的密封和解密

21.1投标文件的密封：投标人应将通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）提交加密的电子投标文件。

21.2网上开标及远程解密：

（1）投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为1小时，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。

（2）因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

（3）开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

- 22.投标文件的提交

22.1投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点：详见《投标人须知前附表》

22.2本项目采用电子招标投标，投标人电子投标文件通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）提交，电子投标文件提交截止时间前未完成电子投标文件传输的，视为撤回投标文件。

- 23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

23.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标人或者招标代理机构将自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五、开标

- 24.开标

24.1开标将在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点为招标文件中预先确定的地点。

24.2开标时，由招标人或者招标代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

24.3投标人的法定代表人（负责人）或委托代理人应参加开标会，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时进行处理。

24.4如投标人代表未参加开标或未对开标过程和开标记录提出异议，视同认可开标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.5开标程序

开标会由招标代理机构主持，开标时政采云平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按招标文件规定方式按时在线解密。解密全部完成后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。

24.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 六、评标

- 25.评标

25.1开标结束后，招标人或者招标代理机构将根据招标文件规定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但招标人代表不得担任组长。

25.3招标人委派代表参加评标委员会的，要向招标代理机构出具授权函。除授权代表外，招标人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过2人。

25.4评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.5评标委员会各成员根据政府采购法律法规按照招标文件规定的评标方法和标准，独立对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并汇总每个投标人的得分。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

25.6评标过程的保密

25.6.1评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。招标人、招标代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

25.7投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

▲26.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

▲27.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

## 七、中标结果

29.中标人的确定

29.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。

29.2招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。

30.中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，招标代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31.签订合同

31.1招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

31.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31.4政府采购合同应当包括招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

31.5政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

31.6除招标人与中标人在合同中另行商定将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，中标人在中标后将中标项目分包的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.履约保证金

32.1签订合同前，中标人应按《投标人须知前附表》上确定的履约保证金的金额及形式，向招标人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 八、其他事项

33.中标服务费

33.1中标服务费按计价格［2002］1980号文规定的收费标准下浮20%收取，由中标人承担（计算基准价为设备中标价+配套试剂耗材预算价）。

33.2中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次付清中标服务费。

34.招标文件编制依据

34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规编制，解释权属于招标人、招标代理机构。

35.其他需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

36.本项目投标人为自然人的，应当由本人（电子签名或签章）；投标人为法人应当由法定代表人（负责人）（电子签名或签章）；其他组织的应当由主要负责人（电子签名或签章），并加盖电子公章。

37.其他内容

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》相关要求，招标人或者招标代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

38.招标文件中有关术语解释

（1）“招标人”系指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。政府采购中也指“招标人”。

（2）“招标代理机构”系指依法设立，从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。政府采购中也指“采购代理机构”。

（3）“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

（4）“货物”系指招标人拟采购的、在招标文件中要求的各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、燃料、办公和生活家具、工具、器具、仪表等有形产品。

（5）“服务”系指招标文件规定的需中标人承担的如运输、保险及其他服务，或安装、调试、提供技术协助、技术服务、培训及其他义务。本项目服务特指企业管理人员培训。

（6）“单位公章”系指刻有工商登记部门核准并登记的法人名称全称的公章，简称“公章”。

（7）“法人”系指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。简言之，法人是具有民事权利主体资格的社会组织。我国的法人主要有四种：机关法人、事业法人、企业法人和社团法人。

（8）“企业法人”系指指依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

（9）“法定代表人（负责人）”系指依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。

（10）“单位负责人”系指非法人的单位、团体、组织或个体户的负责人或经营者。

39、小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：详见招标文件《投标人须知前附表》。

40、采购项目行业划分：详见招标文件《投标人须知前附表》。

# 第三章  合同书样式及主要条款

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况” |
| 2 | 交货（供货）地点 | 丽江市人民医院指定地点。 |
| 3 | 交货（供货）时限 | 设备：设备送达招标人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后7日历天内； 配套试剂耗材：按需、分批次供货，一般情况收到招标人订货通知后3天内送达指定地点，如遇紧急情况必须于1天内到货并验收合格。 |
| 4 | 质保期（有效期） | 设备：设备质保与设备设计使用年限一致，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在招标人报废前正常运行； 配套试剂耗材：配套试剂耗材应是最新生产且检验合格的产品，配套试剂耗材可供使用的期限为标示有效期的三分之二，最短不得少于二分之一。 |
| 5 | 付款方式 | 设备：第一期：合同签订后，待设备安装调试完毕，试运行正常、无质量问题，经验收合格并出具验收报告后，投标人向招标人提供设备金额100%税务发票，甲方在收到合格发票后60日历天内支付合同总金额的20%； 第二期：第一次内审完成后，支付合同总金额的30%； 第三期：通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）现场正式评审后7日内，支付剩余合同价款。 配套试剂耗材：协议期内，投标人按向招标人提供并已消耗的医用耗材40%的金额，每半年开具合格的增值税发票。招标人在收到发票后60日历天内支付半年40%的货款。其余60%的货款，待招标方ISO15189经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）现场正式评审通过后，投标人向招标人提供合格的增值税发票后7日内支付。 |
| 6 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险等非现金形式。 履约保证金的金额：设备：合同金额的5%；配套试剂耗材：预算金额的5% 中标人不按规定提交履约保证金的，将按照相关法律法规执行。 履约保证金由甲方代管，待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内退还。 |

（注：本合同样式仅供参考，具体合同以招标人与中标人签订的合同为准）

合同编号：合同自编号：项目编号：

本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：丽江市

签订日期：年　月　日

云南省财政厅制

政府采购合同书

(公开招标)

项目名称：丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目

甲方(招标人)

名称：丽江市人民医院

地址：云南省丽江市古城区福慧路526号

邮编：674100

法定代表人(签章或签字):

分管领导(签字):

项目负责人(签字):电话：

乙方(投标人)

名称：

地址：

邮编：

法定代表人(签章或签字):

售后联系人(签字):

乙方户名：

乙方开户行：

乙方账号：

统一社会信用代码：

签订地点：丽江市人民医院

签订时间：

合同总价：

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府招标人式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）招标人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府招标人式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除招标人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  投标文件格式

## 一、投标文件封面

丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目

投标文件

项目编号： LJZC2024-G1-00224-YNLB-0220

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：     年     月     日

## 二、开标一览表

项目名称：丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目

项目编号： LJZC2024-G1-00224-YNLB-0220

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 设备投标总报价（元） | 小写： 大写： |
| 设备配套试剂耗材报价（%） | 在医院医用耗材预算单价基础上统一下浮 % |
| 交货（供货）时限 | 设备：设备送达招标人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后 日历天内；配套试剂耗材：按需、分批次供货，一般情况收到招标人订货通知后 天内送达指定地点，如遇紧急情况必须于 天内到货并验收合格。 |
| 质保期（有效期） | 设备：设备质保与设备设计使用年限一致，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在招标人报废前正常运行；配套试剂耗材：耗材应是最新生产且检验合格的产品，耗材可供使用的期限为标示有效期的 ，最短不少于 。 |
| 交货（供货）地点 | 丽江市人民医院指定地点 |
| 质量承诺 |  |
| 备注 |  |

特别注意：<1>投标人可根据自身投标情况，按规定表格填报、不得漏报。

<2>投标（唱标）一览表内容应与投标文件内容相一致，当两者不相符时，以《投标（唱标）一览表》为准，且不得出现选择性内容。

<3>投标人设备配套试剂耗材投标报价下浮率必须在医院采购预算单价的基础上统一下浮＞1%(不包含1%，须为1以上的整数)，否则视为无效报价。

## 三、资格审查文件部分

### 格式1、具有独立承担民事责任的能力

（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人则提供身份证明）

### 格式2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（提供2021年度至本项目投标文件提交截止时间前任意一年经会计师事务所或审计机构审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务情况说明书（附注））或公司内部完整的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或开标日期前3个月内由银行开具的资信证明文件（或资金证明文件）或有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的自行承诺，成立不满1年的投标人提供自成立以来公司内部完整的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或开标日期前3个月内由银行开具的资信证明文件（或资金证明文件）或有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的自行承诺。）

### 格式3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（投标人自行承诺）

### 格式4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（提供2023年8月至投标文件提交截止时间（税款所属时期）任意连续3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明或具有依法缴纳税收良好记录的承诺函及提供2023年8月至投标文件提交截止时间（费款所属时期）任意连续3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明或具有依法缴纳社会保障资金良好记录的承诺函；成立未满3个月的的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金））

### 格式5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（投标人自行承诺）

### 格式6、法律、行政法规规定的其他条件

（1）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满的视作未列入失信名单）（由招标人或招标代理机构在开标当天进行查询）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

### 格式7、本项目的特定资格要求

（1）投标人如果是代理商或经销商的，须提供医疗器械经营许可/备案证，所响应产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所响应产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商的，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所响应产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；

（2）投标人如果是经销商，且所投产品属于药品的，须提供有效期内的《药品经营许可证》；投标人如果是生产商，且所投产品属于药品的，须提供有效期内的《药品生产许可证》。

## 四、技术标部分

### 格式1、投标产品技术参数说明及偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件第五章“采购需求”“设备采购清单”中“设备参数”认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离情况 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格中“偏离情况”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2、各投标人必须对以上重要设备技术参数作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括投标产品技术白皮书或检测报告或印刷宣传彩页或性能参数说明等第三方证明材料，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答或投标人提供的支持材料内容存在无法识别的数据导致评标委员会无法评定，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

3.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中，若未标注页码及条目号等，则视为该条参数未响应招标文件要求。

### 格式2、项目实施方案

格式自拟

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日  期：       年    月    日

### 格式3、ISO15189医学实验室认可咨询及指导服务方案

格式自拟

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日  期：       年    月    日

### 格式4、投标人认为还需要提供的其他资料

格式自拟

## 五、商务标部分

### 格式1、投标书

致：云南蓝本招标咨询有限公司

根据贵方代理的丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目招标项目。我单位（公司）决定参加该项目的投标，我单位（或公司）同意以下事项：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

2、遵守招标文件的各项条款及一切有关规定，并在投标人须知前附表第17.1条规定的投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完毕、质保期（有效期）满为止，本投标书保持有效。

3.我方承诺严格遵守招标文件中的各项要求及合同条款，并承担合同规定的责任义务。

4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

5、我方已详细审核招标文件，我方对招标文件各项条款和评标办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

7、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

投标人（电子公章）：

地址：                        电话：

邮编：                        传真：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：      年       月      日

### 格式2、投标质量保证书

致：丽江市人民医院/云南蓝本招标咨询有限公司

本书作为（投标人）对（项目名称），项目编号为的项目所投标产品的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的产品是全新的、符合国家质量标准的产品。

2、提供的产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求。

3、保证“投标售后服务承诺”全部内容的满足。

4、提供的产品货真价实，不以次充好。

5、保证诚信经营，绝不弄虚作假。

本保证书自开标日起90天内有效，如我方中标则至货物保质期满为止有效。

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：      年       月      日

### 格式3、投标人承诺书（1）

本单位作为参与丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目的投标人，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、不与其他投标人串通投标，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

4、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6、不扰乱招标投标活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：      年       月      日

### 格式4、投标人承诺书（2）

致：丽江市人民医院、云南蓝本招标咨询有限公司

本书作为　（投标人名称）　对　　　　　　项目（项目编号　　　　）公开招标的承诺书，现做出如下承诺：

我方承诺我方会认真阅读招标文件中的所有规定及要求，如发现招标文件规定有误或要求不合理的，我方必将在收到招标文件后在七个工作日内以书面形式加盖鲜公章递交至招标代理机构要求澄清，否则，即等同于我公司已完全认同招标文件的规定及要求。开标后不再针对招标文件的规定及要求提出任何质疑及投诉。

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：      年       月      日

### 格式5、投标保证书

致                         （招标人）：

本书作为____（投标单位）对                       项目（招标编号：                      ）的招标提供的投标保证金的保证。

由____________（开户银行名称）提供的_______（填投标保证金形式）总额为___________________（人民币_______元）。

一旦发生下述行为，我单位（或公司）将放弃追索保证金的权利并放弃中标：

（1）从开标日起到投标文件有效期满前，投标单位撤回投标；

（2）开标、评标到定标期间发生违反招标文件规定的行为；

（3）在收到《中标通知书》后未能按中标通知书规定的时间地点与需求方签订合同；

（4）中标后未按规定交付中标服务费；

（5）中标后无故不服从招标人工作安排的，我公司自愿放弃中标资格。

本保证书自开标日起90日有效，除非贵方提前终止或解除本保证书。

投标人（电子公章）：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：          年      月      日

附投标保证金缴纳凭证

### 格式6、投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  | 成立时间 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 工商登记 | 登记机关：注册资本金: |  |  |
|  | 执照号： |  |  |
| 税务登记 | 登记机关：税务号： |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业详细地址 |  |  |  |
| 通信联系 | 企业联系电话：传真： |  |  |
|  | 业务联系人：电话： |  |  |

### 格式7、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

注册资金：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                        的法定代表人

特此证明

投标人（电子公章）：

日期：        年        月        日

法定代表人有效的身份证复印件

### 格式8、法定代表人授权委托书（授权代表是法定代表人时，不必提供）

本授权委托书声明：我  （姓名）   系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的     （姓名）     为我公司代理人，以公司名义参加    （项目名称）   的投标活动。代理人在开标、评标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

性别：        年龄：        部门：        职务：

代理人无转委权。特此委托。

投标人（电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

代理人（签章或电子签章）：

日期：        年        月        日

注：附授权委托代理人身份证复印件，如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

委托代理人有效的身份证复印件

### 格式9、供应商具备参加政府采购活动条件承诺函

致：（招标人）：

（投标自行承诺及说明具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，内容自拟）

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：      年       月      日

格式10、分项报价明细表

项目名称：丽江市人民医院检验科第一批设备及配套试剂耗材采购项目

项目编号： LJZC2024-G1-00224-YNLB-0220

| 序号 | 设备产品名称 | 规格、型号 | 生产厂商名称/品牌 | 数量 | 计量单位 | 采购预算单价（元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 质保期（年） | 若属于医疗器械，则注明一、二、三类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 配套试剂耗材产品名称 | 规格、型号 | 生产厂商名称/品牌 | 计量单位 | 采购预算单价限价（元） | 投标报价（%） | 投标单价（元） | 有效期 | 若属于医疗器械，则注明一、二、三类 | 医保编码（如有） | 阳光采购平台价（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 在医院医用耗材预算单价基础上统一下浮 % |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.投标人应按上表格式详细列报供货范围内的所有产品、货物及其附件的明细清单。

2.投标人按照“第五章 采购需求”中的设备采购清单内容完整报价，不得缺项漏项，否则按不响应招标文件实质性要求处理。

3.投标人需对配套试剂耗材进行整体下浮报价。

- 4.表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，投标人可根据自身情况增加内容。

- 5.投标人设备配套试剂耗材投标报价下浮率必须在医院采购预算单价的基础上统一下浮＞1%(不包含1%，须为1以上的整数)，否则视为无效报价。

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日  期：       年    月    日

### 格式11、商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条款号 | 采购文件的商务条款内容 | 响应文件的商务条款响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “投标人须知前附表”第3.2款 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | “投标人须知前附表”第3.3款 | 交货（供货）时限 |  |  |  |
| 3 | “投标人须知前附表”第3.4款 | 交货（供货）地点 |  |  |  |
| 4 | “投标人须知前附表”第3.5款 | 质保期（有效期） |  |  |  |
| 5 | “供应商须知前附表”第32.1款 | 履约保证金 |  |  |  |
| 6 | “合同书样式及主要条款” 第五款 | 付款结算方式 |  |  |  |

### 格式12、售后服务能力及方案

格式自拟

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：      年       月      日

附表：售后服务人员配备情况表

| 序 号 | 拟在本项目担任的岗位职责 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 类似项目参与经验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 有/无 | 具体阐述（若有） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表可根据实际情况进行扩展。

### 格式13、技术培训方案

格式自拟

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：      年       月      日

### 格式14、类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同金额 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

1.投标人随本表附业绩证明材料，有效业绩证明材料为投标人2021年以来与用户单位签订的合同（合同包括：合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）原件扫描件。无证明材料或证明材料不齐全、无法体现业绩内容的，不予认可。

2.投标人可根据实际情况拓展本表。

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：      年       月      日

### 格式15、投标人认为还需要提供的其他资料

格式自拟

### 格式15、整体项目ISO15189医学实验室认可咨询及指导服务要求承诺函

格式自拟

### 格式17、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位电子公章）：

日期：年月日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2、本项目属于工业

### 格式18、残疾人福利性单位声明函

《残疾人福利性单位声明函》（原件扫描件。符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的投标人须提交）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：      年       月      日

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### 格式19、监狱企业证明文件

《监狱企业证明文件》（原件。符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的投标人须提交）

监狱企业证明文件

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。

投标人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日期：      年       月      日

# 第五章  采购需求

一、设备采购需求

- 一、设备采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 主要性能及技术参数配置要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ※全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线） | （一）整体技术规格及要求 1、全自动血液分析流水线组件要求： 血液分析流水线包括：全自动五分类血细胞分析仪、全自动推片染片仪等，以上组件通过轨道连接组成，单台仪器故障不影响整条流水线运转。 2、模块扩展功能：后期可以根据科室标本量增长及项目拓展需求，在原流水线配置的基础上进行扩展，可扩展全自动血细胞分析仪、全自动推染片系统、全自动阅片系统、糖化血红蛋白分析模块、特定蛋白检测模块、浓缩稀释系统、全自动样本管系统、自动质控模块等。 3、具备智能控制平台及与系统相配的主机操作电脑一套及配套软件。 （二）全自动血液分析仪技术参数 1、检测参数：≥32个，直方图：≥2个，散点图：≥4个。 2、全自动五分类血液分析仪流水线血液分析仪台≥2台。 3、检测速度：全自动五分类血液分析仪流水线CBC+DIFF+NRBC≥200个/小时，单机检测速度CBC+DIFF+NRBC≥100样本/小时；CBC+DIFF+NRBC+RET≥80样本/小时。 4、样本用血量：全自动进样模式用血量≤90微升；开盖模式用血量≤90微升；末梢血预稀释模式用血量≤20微升。 5、检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。 6、网织红细胞检测功能：至少有1台血细胞分析仪具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，具备网织红细胞的校准品，保证结果准确性和溯源性。 7、网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。 8、有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。 9、白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰。 10、白细胞分类：采用半导体激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行检测。 11、低值白细胞检测：具有单独的低值白细胞检测模式，可根据招标人自定义设置的白细胞低值界限，自动重新检测白细胞计数及分类。 12、血小板计数：具有≥两种方法进行血小板的计数，每种方法的检测通道都有校准。 13、血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。 14、进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释。 15、具备数据储存：含散点图、直方图，并提供原厂中文数据管理软件。 16、实时在线质控管理系统，可实现实时在线网络质控功能，能够提供实时在线质控评价系统。 17、线性范围（静脉血）：白细胞：0-440*109/L，红细胞：0-8.6 *1012/L，血红蛋白：0-260g/L血小板：0-5000* 109/L。 18、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1*109/L，红细胞≤0.02*1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5*109/L。 19、流程管理：系统具备智能审核功能，可提供经过多中心验证的自动审核规则，且可根据实验验室的具体情况进行修正。 （三）全自动血涂片制备仪技术参数 1、全自动推片、染片功能：全自动推片染片为一体机； 2、全自动推片、染片速度：流水线总推片染片速度≥120样品/h； 3、可单独进行样品的自动推片、染片：需要，并可单独完成染片过程； 4、样本推片数量：可按需求设置，单样本可最多连续推片10张； 5、推片速度和角度可根据HCT自动调整； 6、吸样量：闭盖模式≤70 ul；微量血模式≤38 ul； 7、染色方案的设定：可设定≥5种染色方案； 8、玻片的标识：可在玻片上直接打印数字、一维和二维条码，以保证阅片机的使用； 9、样品推片标准设定：用户可以任意设定样品推片规则； 10、玻片干燥设定：用户可根据环境，自由设置玻片干燥条件，提供20个档位的干燥强度设定； 11、仪器连接方式：可同台式、立式血液流水线连接，一条流水线可支持多台推染片机连接； 12、可使用浓缩稀释液：可使用浓缩稀释系统供应的25倍浓缩稀释液，实现不停机更换，降低试剂更换频率，减少科室稀释液存储空间； 13、可使用浓缩缓冲液：可使用浓缩缓冲液，降低试剂更换频率，减少科室试剂存储空间； 14、可扩展连接阅片机：可在根据需要在同一轨道系统（含推片机、含血液分析仪）扩展连接全自动阅片机，对染好的血液涂片进行自动细胞形态分析。 （四）、全自动特定蛋白分析仪技术参数： 1、方法学：免疫散射比浊法； 2、自动化程度：全自动（仪器自动采血样、自动混匀、自动添加试剂、全自动检测、自动打印报告），能与血球通过轨道连接，实现全血一管通； 3、仪器项目：需包含C-反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白A(SAA)，支持联合检测亦可单独检测且不消耗另一通道试剂； 4、检测模式：三种检测模式，CRP、SAA、CRP/SAA； 5、检测速度：≥180测试/小时 ； 具备急诊优先功能，至少有一个急诊位； 7、反应位：具备≥50个反应位； 8、线性范围：hs-CRP：0.5-370.0mg/L ，SAA：5.0-200.0 mg/L； 9、反应杯清洗方式：反应杯可自动清洗并可重复使用,并保证无污染，降低人力成本； 10、仪器内试剂制冷装置：仪器内置试剂制冷装置，以保证试剂2-8摄氏度的保存环境； 11、具备数据存储功能。 12、批内精密度满足CV≤5% ； 13、样品类型：静脉全血、末梢全血、血清、预稀释血； 14、条形码扫描功能：配条形码扫描器，样本信息可自动输入； 15、质控功能：仪器自动统计过去一年内的质控数据，包括平均值，标准差及变异系数，并且自动绘制和打印质控曲线； 16、外部接口：支持双向LIS系统连接功能，能实现实验数据信息化管理； - 17、打印功能：内置打印机，同时支持联网打印功能，中文打印报告； |
| - 2 | - 全自动凝血分析仪（血凝流水线） | （一）凝血流水线配置要求： 1、凝血分析仪≥2台：血凝仪器之间互为备机，当其中一台维修保养时，另一台仍可直接在轨道上操作。 2、一次性最大上样量≥250管,样本出样容量≥250管，样本进出样处理能力≥700管/小时，可连续进出样。 3、环形双轨道设计，单独进样轨道，单独出样轨道，并且两种轨道排列在一起，节省时间，方便操作。 4、具备在轨穿刺吸样功能，可随时接受闭盖试管，开盖试管，无须转换模式。 （二）凝血分析仪技术参数： 1、检测方法：具有凝固法、发色底物法、免疫比浊法。 2、检测波长：≥5个。 3、自动化：自动加反应杯、识别试剂、识别试剂位、进样、吸样、温育、吸试剂、分析检测；可实时显示样本检测剩余时间。 4、检测参数：可以开展PT、APTT、FIB、TT、内源性凝血因子（FVIII、FIX、FXI、FXII）、外源性凝血因子（FII、FV、FVII、FX）、其他检测PC、PS、LA、FVIII、FXIII、D-Dimer、VWF等项目。 5、测试速度：最大检测速度≥450test/h。 6、检测通道：≥20个（每个通道均可同时进行凝固法、发色底物法和免疫比浊法的检测）。 7、样本量及进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能，连续循环进样，随时追加样本 ，可用原始样品管上机。 8、急诊位：≥1个。 9、样本筛查：具备HIL样本质量检测功能（即自动识别黄疸、脂血和溶血标本）。 10、样本量检测：自动检测样本量不足及样本过多现象，提示抗凝剂比例问题对检测结果的影响。 11、试剂针、样本针：≥2根样本针、≥2根试剂针，避免携带污染；试剂针有液面感应和瞬间加热到37℃功能。 12、试剂位：≥44个，其中试剂冷藏位≥38个，自动识别试剂、试剂位、试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能。 13、试剂冷藏位≤10℃保存，增强试剂稳定性，试剂自动连续装载,倾斜的试剂位设计减少试剂死腔量 ，试剂及消耗品实时监控。 14、Fbg检测：仪器同时拥有PT演算Fbg与Clauss法实测Fbg两种方法。 15、反应杯：容量≥1000个，独立反应杯，无需磁珠及参比品，可自动连续排列。 16、检测状态：APTT 纠正实验：可实现混合交叉分析功能，提供即时型和延迟型检测结果。 17、自动分析功能：自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能。 18、CWA功能：可提供凝固曲线波形分析功能：根据对凝固曲线的求导分析，在不增加实验室的额外成本情况下提供更多止凝血系统疾病的信息。 19、质控：仪器能自动记录质控结果，并绘制质控图具有实现室内质控室间化功能。 20、具备数据储存：包括样本结果且带反应曲线。 21、数据传输：有RS232接口，有配套中文软件。 |
| - 3 | - 全自动酶联免疫工作站 | 1.基本功能：全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验。 2.试剂应用范围：完全开放试剂系统。 3.加样精度：加样量 根据实际需要可调节 精密度（CV）≤2% 准确度 ≤±2% 4.工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做。 5.样本位：同时容纳（非连续装载）≥240个样本，满足大标本量需求，减少频繁样本装载。 6.加样针：≥8通道独立加样，一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应。 7.加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能。 8.液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能。 9.同时加样板位：≥20块96孔微板，并行分配标本的微板数≥20块96孔微孔板。 10.加样要求：无液体稀释、无尾液、无系统液污染。 11.振荡孵育模块：振荡孵育模块≥20个，能够同时孵育≥20块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，独立振荡。 12.洗板机：配置一体式≥96通道192针洗板头，可以实现分组控制注液，保障洗板高质高效。 13.洗板位置：≥2个。 14.洗板残留量：≤2μl/孔。 15.机械手功能：具有抓板检测功能，实时监测抓板状态。可自动适应不同厂家微板大小，保障运行中及断电后不掉板。 16.酶标仪：内置配置1台酶标仪，标准滤光片配置405nm、450nm、492nm 和630nm。 17.试剂仓：≥16个通用试剂仓位置，用来放置酶、稀释液、底物、终止液等试剂。 18. 扫码系统：内置样本自动条码扫描器，装载标本时自动扫描标本条码。 19.设备台面：平台上所有载架均采用抽拉式轨道装载，可方便快捷取放，试验结束后可将整个载架放置于冷藏环境无需每个试剂单独取放。另具备支持更改所有载架位置或者数量的功能，无需重新定制，只需微调软件即可实现功能互换，满足多种不同测试需求。 20.报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行。 21.运行保障：智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行。 |
| - 4 | - 全自动免疫印迹仪 | （一）功能要求 采用免疫印迹法，在临床上用于对人体体液中的分析物进行检测，对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据，检测项目包括抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查等多种项目。 （二）技术参数及要求 - 1、检测原理：免疫印迹法。 - 2、测试项目组合≥10种。 - 3、检测项目过敏原、抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查等多项检测。 - 4、仪器能全自动完成印迹法的加样、孵育、洗涤、加液、膜条干燥、结果扫描分析、结果输出保存操作。 - 5、样本位：≥50人份，支持原始管上机。 - 6、测试数：≥60 测试/盘。 - 7、同盘检测项目数：过敏原≥2个项目，自身抗体≥3个项目。 - 8、膜条类型：一次性单个膜条固定卡槽，随取随用。 - 9、加样系统精确性好，CV≤5% 。 - 10、加样系统具备液面探测和堵针检测功能。 - 11、试剂分配体积: ≤1000ul 。 - 12、检测结果重复性：CV≤5% 。 - 13、清洗废液残余量≤5% 。 - 14、进样模块：具备自动进样功能，仪器自动识别样本条码。 - 15、干燥模块：仪器具备自动干燥膜条功能，减少自然风干时间和吸水纸带来的误差。 - 16、扫描分析模块：CCD拍照，自动判读。 - 17、仪器反应区具备温度控制功能。 - 18、报告系统：结果永久保存，报告包含膜条图像，图文并附。 - 19、通讯功能：可与LIS系统双向通讯。 - 20、无需使用一次性的孵育盘。 - 21、设备对仪器状态、测试状态、试剂可进行实时监测。 - 22、实时故障报警，反馈日志记录。 |
| - 5 | - 全自动血沉压积测试仪 | - 1、屏幕采用触摸控制功能，所有检测通道及状态实时显示功能； - 2、样品位（孔）：≥100 - 3、 血沉测试速度（Ts/h）:≥200 - 4、压积测试速度（Ts/h）:≥15000 - 5、具有压积独立测量功能； - 6、具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能； - 7、具有动态血沉曲线显示打印功能； - 8、 具有自动换算血沉方程k值； - 9、具有可选择30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能； - 10、具有单个或批量测试结果查询、打印功能； - 11、显示结果温度设定换算功能：仪器具有选择环境温度补偿功能。 - 12、具备测试结果储存功能； - 13、具有液面跟踪扫描功能； - 14、具有标本异常，自动识别提示功能； - 15、具有断电后数据保存功能； - 16、条码扫描功能； - 17、配有RS-232和USB接口，具有数据转输功能。 |
| - 6 | - 干式恒温箱（金属浴） | - 1、可独立关闭或开启恒温、定时功能，实现一机多用，提高设备利用率。 - 2、温度控制要求：控温精准，线性好，具有可编程功能。 - 3、采用金属模块，温度均匀性高，模块更换便捷: - 4、仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高; - 5、保证温度稳定性和均匀性; - 6、实时显示当前温度、时间等。 - 7、温度校准功能; - 8、程序运行结束，发出报警提示; - 9、具备断电恢复功能、开机自动运行功能。 - 10、控温范围 -10℃-100℃ - 11、控温精度 ±0.3℃ - 12、出度稳定性 ±0.3℃ - 13、显示精度 0.1℃ - 14、升温时间 ≤15min (从20℃升至100℃) - 15、定时时间设置：0-99h（步进1分钟） - 16、制冷时间 ≤30mnin(降至30℃)，(环境温度为26℃以下时检测); |

注：1.上述所描述的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则为档次要求。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品参加投标。

2．投标人所提供的产品，必须保证采购人在使用期间不受第三方可能提出侵犯其知识产权、商标权和其他知识产权的起诉或纠纷。

3.投标人所投产品参数必须与招标文件参数一一对应（即按照招标文件技术部分格式《投标产品技术参数说明及偏离表》格式），否则视为无效参数！

4.本项目“是否进口”中标注“否”的不允许进口产品投标，“进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

5.标注“※”号的产品为核心产品。

- 二、交货期限

- 设备送达招标人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后7日历天内。

三、合同价款结算

1、履约保证金：投标人向招标人提交中标价款的5%作为履约保证金，履约保证金由招标人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内退还。

2、付款方式：

第一期：合同签订后，待设备安装调试完毕，试运行正常、无质量问题，经验收合格并出具验收报告后，投标人向招标人提供设备金额100%税务发票，甲方在收到合格发票后60日历天内支付合同总金额的20%；

第二期：第一次内审完成后，支付合同总金额的30%；

第三期：通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）现场正式评审后7日内，支付剩余合同价款。

四、随机资料和配套附属设备要求：

1、所投标设备需具有网络接入功能，符合相关国际标准（如：DICOM和HL7等），并根据医院需求负责接入相关系统（如LIS、HIS、PACS、体检管理系统等），费用由中标方负责。如需相关接口信息，提前与招标人联系。

2、投标人所提供的软硬件必须保证招标人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

3、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

4、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

5、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

6、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告（计量检测需由有资质的第三方单位完成）。

7、设备安装调试（或项目建设）符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

8、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标方提供，招标人不再另行支付费用

9、全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线）、全自动凝血分析仪（血凝流水线）、全自动酶联免疫工作站、全自动免疫印迹仪及全自动血沉压积测试仪需配置专用工作站各1套CPU：Intel Core i7-9700及以上；显示器：≥27寸液晶显示器,(16:9)VGA+HDMI接口；内存:8GB-DDR4 2666MH及以上；显卡：GTX1660T-6G独显及以上；存储：256SSD+1T 7200转HDD；鼠标键盘套件；接口:不少于6个USB接口；预装正版Windows系统专业版及office；打印机及UPS等附属配置（全自动血沉压积测试仪无需配置打印机、UPS等附属配置）；

10、全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线）还需额外配置细胞形态学分析系统。

11、全自动凝血分析仪（血凝流水线）需配备全自动样本处理系统。

- 12、全自动免疫印迹仪附属设备配置要求

12.1酶标仪一台,配置要求:

12.1.1.滤光片：标配405，450，492，630nm四片滤光片，最多可装载八片滤光片；

12.1.2.测量方式：单波长、双波长、多波长、终点法、两点法、动力法、外部计算机控制测量；

12.1.3.计算方式：光密度、行减、列减、单点定标、线性回归、二次曲线、三次曲线、四参数方程；

12.1.4.测量范围：0.0000-4.5000Abs

12.1. 5.分辨率：0.0001A

12.1.6.灵敏度：≥ 0.01mg/L；

12.1.7.吸光度示值误差：±0.015A

12.1.8.吸光度重复性：<0.1%

12.1.9.通道差异：≤0.02A

12.1.10.显示：嵌入式8寸触摸屏或外接彩色液晶显示，可显示整板样本结果和定标曲线；

12.2配置荧光显微镜一台,配置要求：

12.2.1.光学系统：UIS2光学系统（无限远光学系统）；

12.2.2.调焦机构：载物台高度调节聚焦（粗调行程：15mm），粗调焦旋钮每转：36.8mm，细调焦旋钮最小调节精度：2.5um，，调焦旋钮张力可调节，配备聚焦限位装置，有效防止误操作导致的物镜及载玻片损坏；

12.2.3.明场照明系统：内置科勒照明系统，LED长寿命光源，功耗2.4W，光源寿命≥60000小时；

12.2.4.聚光镜：通用7孔位聚光镜，满足2X-100X观察，可兼顾BF、DF、PH、FL等多种观察方式的观察；

12.2.5.物镜转盘：向内侧旋转的固定5孔物镜转盘，可同时支持5支物镜满足不同倍率选择需求；

12.2.6.物镜：平场消色差物镜，物镜齐焦距离国际标准≤45mm

4X（N.A. 0.10，W.D. 18.5mm）

10X（N.A. 0.25，W.D.8.0 mm）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6mm）

100XOil（N.A. 1.25，W.D. 0.13 mm）；

12.2.7.载物台：人机工程学机械式低位载物台设计，尺寸（W×D）：211mm×154mm，移动范围：（X×Y）：76mm×52mm，载物台具备样品位置刻度，XY移动可根据需求锁定，单手样品夹片器（可选双样本夹，薄型样品垫）；

12.2.8.观察筒：30度倾斜三目观察筒（抗菌），瞳距调整范围48-75mm，视场数≥20mm；带屈光度调节，眼点高度360°可旋转调节，调节范围375.0-427.9mm，光路选择：目镜/相机=50/50固定；

12.2.9.目镜：目镜10X，带眼罩，视场数≥20mm（可选目镜15X，视场数≥16mm）；

12.2.10.卓越品质：光学元件采用无铅玻璃，环保设计，所有光学部件都做了抗菌防霉处理，所以能确保获得持续清晰的图像，并延长显微镜的使用寿命，即使在湿热的环境中工作也不受影响。

12.2.11.荧光光源：原装B激发LED荧光光源，寿命≥50000h,光强稳定，即开即用，无需预热。

五、安装调试要求：设备安装调试（或项目建设）符合国家标准，并满足招标人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

六、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

- 2、设备质保与设备设计使用年限一致，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在招标人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器（被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期与设备设计使用年限一致，质保期自设备验收之日起算）。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员（或工程师）在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在招标人指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；质保期内，在医院出现应急状况时（如新冠肺炎疫情爆发时），投标人需提供备用机给医院使用，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用。质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养（或维护、巡检）制度；若招标人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%（按365日/年计）。

- 3、投标人需在投标文件中承诺，如果因为试剂耗材纳入国家集采目录后，导致专机专用的试剂耗材无法采购，供应商会在设备设计使用年限内提供备用机（维修、巡检、保养、质控按照招标人要求进行，所有费用由中标人负责，保证设备正常运行），备用机的品牌型号需满足医院的需求，备用机的试剂耗材在集采目录内，以确保我院的国有资产不会被闲置。

4、投标人应向招标人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

5、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向招标人提供不少于4次巡检报告。

七、技术培训：

投标人向招标人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

八、验收及验收标准

1．设备验收：设备到达招标人指定地点后招标人统一初验是否符合合同要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：合同签订后，投标人负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到招标人指定的地点（丽江市人民医院指定科室），由双方共同开箱初验，并由投标人按合同规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向招标人交付设备必需质保卡及相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等）及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由招标人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，招标人检验、测试是否合格并满足合同技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

九、违约责任

- 除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，招标人有权拒收设备。

- 因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向招标人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

- 若设备质保期内开机率未达到95%，使招标人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按（全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线）、全自动凝血分析仪（血凝流水线）2000元/天/台；全自动酶联免疫工作站1000元/天/台；全自动免疫印迹仪、全自动血沉压积测试仪、干式恒温箱（金属浴）500元/天/台）标准赔偿给招标人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推

- 设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使招标人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为（全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线）、全自动凝血分析仪（血凝流水线）2000元/天/台；全自动酶联免疫工作站1000元/天/台；全自动免疫印迹仪、全自动血沉压积测试仪、干式恒温箱（金属浴）500元/天/台），赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

- 招标人无正当理由拒收设备，如造成损失，招标人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

- 招标人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

二、配套试剂耗材采购需求

一、采购预算金额：520万元/年（按医院实际使用量结算），其中：全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线）配套试剂耗材180万元/年、全自动凝血分析仪（血凝流水线）配套试剂耗材170万元/年、全自动酶联免疫工作站配套试剂耗材75万元/年、全自动免疫印迹仪配套试剂耗材95万元/年。

二、配送服务期：一年

三、供货地点：丽江市人民医院指定地点

四、具体供货服务要求

1.供货时限要求：按需供货，一般情况收到招标人订货通知后3天内送达指定地点，如遇紧急情况必须于1天内到货并验收合格。

2.投标人应提供所投产品注册证、相关的质检报告等信息参与投标，并提供相应医保编码。

3.投标人所供的试剂及耗材均需为全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线）血球分析配套试剂耗材，以保证结果的准确性和溯源性。提供的耗材必需保证与所响应设备匹配兼容，若出现无法匹配兼容的情况，需保证更换产品，直到达到招标人的使用效果为止。由此造成的一切损失，由中标人自行承担。

4.投标人在保障招标人的需求条件下，需保证完成医用耗材的备货。

5.质保期(有效期)：投标人提供的耗材应是最新生产且检验合格的产品。

6.为加强医院精细化的物流管理，招标人实行物流SPD管理，投标人有义务积极支持医院SPD的推行和实施，并积极满足甲方SPD物流管理要求。

7.配送服务期内如遇国家或云南省或丽江市对医用耗材采购政策变化时，招标人有权按政策规定执行。

8.配送服务期内，若云南省医用耗材集中采购平台耗材阳光采购挂网价格低于供应商成交价格，则以云南省医用耗材集中采购平台耗材阳光采购挂网价格进行结算，其他情况不作调整。

9.配送服务期内如遇设备无法使用，招标人有权终止供货协议。

10.若投标人所投设备耗材为专机专用产品，且招标人在此次配套试剂耗材合同期结束后还需采购投标人所投设备的配套试剂耗材耗材时，则投标人必须在投标文件中承诺此次配套试剂耗材合同期结束后招标人再次采购的配套试剂耗材价格不得高于此次采购的中标价格。

五、付款方式:

1.履约保证金：投标人应向招标人提交设备配套试剂好耗材采购预算总金额5%的履约保证金即¥260,000.00（大写：贰拾陆万元整），履约保证金由甲方代管，待协议有效期结束后若无违约行为，60个日历天内退还。

2.付款方式：协议期内，投标人按向招标人提供并已消耗的医用耗材40%的金额，每半年开具合格的增值税发票。招标人在收到发票后60日历天内支付半年40%的货款。其余60%的货款，待招标方ISO15189经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）现场正式评审通过后，投标人向招标人提供合格的增值税发票后7日内支付。

六、配套试剂耗材采购目录

1、全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线）血球分析配套试剂耗材采购目录

| 序号 | 配套试剂耗材名称 | 规格等 相关参数信息 | 预算单价（元） | 备注（用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血细胞计数及分类（CBC+DIFF) | 人份 | 6.60 |  |
| 2 | 网织红细胞计数 | 人份 | 7.40 |  |
| 3 | 血液细胞质控品 | 毫升 | 306.7 |  |
| 4 | 血液细胞校准品 | 毫升 | 1066.7 |  |
| 5 | 清洗液 | 毫升 | 16.8 |  |
| 6 | 显微镜载玻片 | 片 | 0.46 |  |
| 7 | 浸油 | 人份 | 0.75 |  |
| 8 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（抗体） | 人份 | 12.00 | 测试用，包含试剂、质控品、校准品 |
| 9 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒（抗体） | 人份 | 15.00 | 包含试剂、质控品、校准品、稀释液、清洗液、反应杯 |
| 备注： 1、配送服务期内如遇国家、云南省或丽江市对医用耗材采购政策变化时，采购人对集采试剂涉及的清洗液、质控品、校准液等按投标人进货单价进行采购（投标人需提供相关材料）。 2、以上配套试剂耗材必须与所投设备全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线）相匹配兼容，以保证结果的准确性和溯源性。 |  |  |  |  |

2、全自动凝血分析仪（血凝流水线）配套试剂耗材目录

| 序号 | 配套试剂耗材名称 | 规格等相关参数 | 预算单价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)PT | 人份 | 1.50 |  |
| 2 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法)APTT | 人份 | 1.00 | （包含配套试剂） |
| 3 | 凝血酶时间测定试剂盒(TT凝固法) | 人份 | 1.20 |  |
| 4 | 纤维蛋白原测定试剂(凝固法)FIB | 人份 | 2.60 | （包含配套试剂） |
| 5 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法/带定标)DD | 人份 | 13.00 |  |
| 6 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(免疫比浊法)FDP | 人份 | 13.70 |  |
| 7 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(发色底物法)ATⅢ | 人份 | 12.75 |  |
| 8 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯 | 个 | 0.73 |  |
| 9 | 定值质控血浆水平1 | 毫升 | 90 |  |
| 10 | 定值质控血浆水平2 | 毫升 | 90 |  |
| 11 | 定值质控血浆水平3 | 毫升 | 90 |  |
| 12 | 通用标准血浆 | 毫升 | 180 |  |
| 13 | D二聚体质控高值 | 毫升 | 100 |  |
| 14 | D二聚体质控低值 | 毫升 | 100 |  |
| 15 | FDP质控品 | 毫升 | 280 | 低浓度、高浓度 |
| 16 | FDP校准品 | 毫升 | 600 |  |
| 17 | 清洗液 | 升 | 840 |  |
| 备注： 1、配送服务期内如遇国家、云南省或丽江市对医用耗材采购政策变化时，采购人对集采试剂涉及的清洗液、质控品、校准液等按投标人进货单价进行采购（投标人需提供相关材料）。 2、以上配套试剂耗材必须与所投设备全自动凝血分析仪（血凝流水线）相匹配兼容，以保证结果的准确性和溯源性。 |  |  |  |  |

3、全自动酶联免疫工作配套试剂耗材采购目录

| 序号 | 配套试剂及耗材名称 | 规格型号等相关参数信息 | 预算单价（元） | 备注（用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙肝病毒表面抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 0.62 |  |
| 2 | 乙肝病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 0.57 |  |
| 3 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 0.55 |  |
| 4 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 0.59 |  |
| 5 | 乙肝病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 0.60 |  |
| 6 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 1.00 |  |
| 7 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 1.63 |  |
| 8 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 5.00 |  |
| 9 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 2.15 |  |
| 10 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 1.79 |  |
| 11 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 1.13 |  |
| 12 | 丙型肝炎病毒抗体血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支（0.5NCU/m1） | 30.24 | 质控品 |
| 13 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 （6mIU/m1 ） | 30.24 |  |
| 14 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体血清标准物质 | 1.0ml/支 （0.5NCU/m1） | 90.16 |  |
| 15 | 甲型肝炎病毒IgM抗体（HAV IgM）（液体）质控品（非定值） | 0.5ml/支 （2NCU/ml） | 30.24 |  |
| 16 | 戊型肝炎IgM抗体血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 （2U/m1） | 62.00 |  |
| 17 | 乙型肝炎表面抗原血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 （30IU/ml） | 25.20 |  |
| 18 | 乙型肝炎核心抗体血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 （2IU/ml） | 25.20 |  |
| 19 | 乙型肝炎e抗体血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 （2NCU/ml） | 25.20 |  |
| 20 | 乙型肝炎e抗原血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 （1NCU/ml ） | 25.20 |  |
| 21 | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 （0.5IU/ml） | 25.20 |  |
| 22 | 一次性吸头 | 个 | 0.51 |  |
| 23 | 系统维护液 | 毫升 | 4.13 |  |
| 备注： 1、配送服务期内如遇国家、云南省或丽江市对医用耗材采购政策变化时，采购人对集采试剂涉及的清洗液、质控品、校准液等按投标人进货单价进行采购（投标人需提供相关材料）。 2、以上配套试剂耗材必须与所投设备全自动酶联免疫工作站相匹配兼容，以保证结果的准确性和溯源性。 |  |  |  |  |

4、全自动模块式血液体液分析仪（血球流水线）血球分析配套试剂耗材采购目录

| 序号 | 医用耗材名称 | 规格等相关参数信息 | 预算单价（元） | 备注（用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗角蛋白抗体（简接免疫荧光法）AKA | 人份 | 20.00 |  |
| 2 | 抗角蛋白抗体（简接免疫荧光法）AKA | 人份 | 20.00 |  |
| 3 | 抗环瓜氨酸肽IgG检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 15.60 |  |
| 4 | 抗核抗体检测试剂盒（荧光法） | 人份 | 13.00 |  |
| 5 | 抗核抗体谱检测试剂盒（免疫蛋白印迹法） | 人份 | 140.00 |  |
| 6 | 血管炎自身抗体谱检测试剂盒 | 人份 | 70.00 |  |
| 备注： 1、配送服务期内如遇国家、云南省或丽江市对医用耗材采购政策变化时，采购人对集采试剂涉及的清洗液、质控品、校准液等按投标人进货单价进行采购（投标人需提供相关材料）。 2、以上配套试剂耗材必须与所投设备全自动免疫印迹仪相匹配兼容，以保证结果的准确性和溯源性。 |  |  |  |  |

- 备注：（1）分项报价表中响应单价不得高于配套试剂耗材采购目录中的采购预算单价，否则视为无效报价。

- （2）采购目录内所有耗材响应单价不得高于采购预算单价及云南省医用耗材集中采购平台耗材阳光采购挂网价格（若有），否则视为无效报价。

- （3）投标人设备配套试剂耗材投标报价下浮率必须在医院采购预算单价的基础上统一下浮＞1%(不包含1%，须为1以上的整数)，否则视为无效报价。

- 七、服务质量考核

- 招标人每半年对乙方进行一次评价（见附件一），评价分未达到90分的给予警告，并要求一个月内整改，整改期满后评价仍未达到90分的，甲方有权解除协议。

附件一：供应商满意度评价表

丽江市人民医院供应商考核评价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 丽江市人民医院 |  | 部门 |  |  |  |
| 供应商 |  |  | 提供耗材 |  |  |  |
| 产品质量和使用方面 |  |  |  |  |  |  |
| 1、产品（品牌、规格、生产厂家等）符合协议约定内容, |  | 出现产品不符合协议约定内容，发现一次扣5分，扣完为止 |  |  | 满分10分 |  |
| 2、产品合格证、效期等质量符合协议要求 |  | 出现质量不符合协议要求，发现一次扣5分，扣完为止 |  |  | 满分10分 |  |
| 3、产品运输过程无短、缺、损现象 |  | 验收时每发现一次短、缺、损情况扣2分，扣完为止 |  |  | 满分10分 |  |
| 4、配送数量与订单相符、批号统一 |  | 未按要求配送到位的，每批次货物与批号不一致扣5分，扣完为止 |  |  | 满分10分 |  |
| 5、产品符合其他相关要求 |  | 出现产品不符合相关要求，发现一次扣5分，扣完为止 |  |  | 满分10分 |  |
| 服务评价方面 |  |  |  |  |  |  |
| 1、按甲方要求进行相关指导及培训 |  | 未按协议要求进行培训、指导，出现一次扣5分，扣完为止 |  |  | 满分10分 |  |
| 2、应急事件中，供应商与医院、科室的配合程度 |  | 出现问题不配合一次扣2分，扣完为止 |  |  | 满分10分 |  |
| 3、与使用科室工作沟通、对接及时 |  | 沟通工作不及时有拖沓、推诿情况的，出现一次扣5分，扣完为止 |  |  | 满分10分 |  |
| 4、及时供货、按需备货 |  | 未及时供货，出现一次扣2分，扣完为止 |  |  | 满分10分 |  |
| 5、所供货物符合相关规范,退换货及时 |  | 未及时退换货，出现一次扣5分，扣完为止 |  |  | 满分10分 |  |
| 评分合计： |  |  |  |  |  |  |
| 对产品、服务及供应商的意见或建议 |  |  |  |  |  |  |

评价人：                                年   月   日

三、整体项目ISO15189医学实验室认可咨询及指导服务要求

- 一、总体要求

医学实验室认可适用准则为ISO15189，中标方应以此为要点指导检验科完成认可工作。制定相应的工作方案，指导并协助完成每个阶段的具体工作，确保检验科每个专业组知晓工作内容，并按计划的进度及时推进每项具体工作，保证如期通过 ISO15189 实验室认可，取得认可资格。指导、协助检验科完成组织结构策划、人员培训、资质确认和文件编制工作，指导检验科完成设备的校准、检测系统性能验证工作，组织试运行、内审、管理评审，组织相关专家进行预评审和协调通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）现场评审。

二、具体项目要求

- ●1.制定全程的工作计划,确保计划系统、合理、可执行。

- ●2.提供可便于全员进行认可准则条款学习、参考、解读与自查的软件工具。提供软件工具清单及软件工具清单的详细功能参数说明或承诺函）

- 3.协助进行全体动员，确保实验室认可工作能深入到每一个层次和每一位工作人员，真正实现全员参与。

- ●4.邀请CNAS主任评审员进行ISO15189认可相关工作准备的培训和技术指导，使其全面了解ISO15189医学实验室认可。（提供CNAS主任评审员相关信息或承诺函）

- ●5.指定具有直接申请并通过ISO15189医学实验室认可经历的专家全过程担任技术指导负责人。（提供通过ISO15189医学实验室认可经历专家的相关信息及成功案例或承诺函）

- 6.指导进行管理体系设计，指导编写、修改管理体系手册、程序文件、工作文件（作业指 导书、记录等），审核批准前的管理体系文件。

- ●7.提供可用于远程并实时调用实验室数据、远程查阅实验室文件记录的软件工具，符合实验室参加远程评审要求；（提供软件工具清单及软件工具清单的详细功能参数说明或承诺函）

- 8.进行管理体系文件实施前培训，确保全员掌握相关要求，为后续试运行做准备。

- 9.指导实验室内部审核和管理评审的策划和实施，提供可用于开展线上内审，远程参加内审的软件类工具。

- 10.指导检验技术人员正确进行设备的校准和性能验证，提供可用于性能评价实验方法指导、报告撰写的软件工具，便于实验室操作使用。

- 11.指导现场评审不符合项整改计划的制定。

- 12.指导负有直接责任的管理者亲自或以其名义进行管理评审，根据评审结果，提出完善管理体系的建议和对策。

- 13.指导填写认可申请书，并对其进行审核，指导准备和提交申报资料（含申请书、体系文件、典型报告等），并指导解决认可机构针对申报资料提出的问题（含文件审核的问题），确保申报资料最终被认可机构受理。

- 14.进行认可前邀请主任评审员开展模拟审核，各部门应予以积极配合并及时纠正不符合项。

- 15.在认可机构现场评审前，指导进行所有应对评审资料的归档。

- 16.进行认可应对培训，确保全员掌握迎审知识和技巧。

- 17.指导认可机构进行联系、协调、沟通。

- 18.指导纠正认可机构提出的不符合项，指导完成改善报告提交评审组长，完善体系直到取得实验室管理体系认可证书为止。

- ●19.取得认可证书后，在证书有效期限内，为应对认可机构的监督评审和复评审，为医院免费提供不上门的咨询服务。（提供承诺函）

- ●20.若中标方未能提供充分的专业指导而导致实验室未能一次性通过实验室认可现场正式评审，则附加评审所导致的一切费用（包括不限于专家评审费、交通费、食宿费）均由中标方承担并由中标方继续向实验室提供咨询服务直至实验室获取证书为止（自申请附加评审起6个月内）。（提供承诺函）

●21.投标人需承诺从启动实验室认可工作开始至实验室认可通过并获取CNAS 证书时间不超过24个月。（提供承诺函）

- 注：标注“●”号的条款为实质性要求条款。

# 第六章  评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 | 资格条件 | 满足第二章“投标人须知”第2.1项规定并满足招标文件第四章投标文件格式中“资格证明文件”规定的格式及内容。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 符合 评审 标准 | 开标一览表 | 投标报价未超过采购预算限价并符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件签署 | 符合招标文件规定的格式及内容，有法定代表人或其委托代理人电子签章或签字，并有单位电子签章。 |
|  |  | 授权书 | 法定代表人委托代理人投标，有法定代表人授权书。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第17.1款规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第18.1款规定 |
|  |  | 投标报价 | 只有一个有效报价（即一个有效投标人案），未出现多个报价（招标文件规定的除外）。 |
|  |  | 招标人不能接受的条款 | 投标文件没有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 投标人具备参加政府采购活动条件承诺书 | 投标文件附有投标人具备参加政府采购活动条件承诺书。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 未出现不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.3 | 2）评分因素权重 | 价格部分F1：35分，权重A1为1。 技术部分F2：59分，权重A2为1。 商务部分F3：6分，权重A3为1。 |
| 2.1.4 | 评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 其中：①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； ②A1、A2、A3分别为3项评分因素所占的权重； |
| 2.1.5价格部分F1 | 设备投标总报价评审评分（满分10分） | 1.评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价； 2.得分计算：满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价，其报价分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×10 注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标报价的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注：本项目针对小型和微型企业产品或残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（监狱企业视同小型或微型企业）。 |
|  | 配套试剂耗材投标报价评审评分（满分25分） | 1.评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低（1-下浮率，下同）的有效投标报价； 2.得分计算：满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价，其报价分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×25 注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标报价的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注：本项目针对小型和微型企业产品或残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（监狱企业视同小型或微型企业）。 |
| 2.1.6技术部分F2 | 1.技术参数与性能指标响应性评审评分（50分） | 评标委员会将综合考虑投标人所投产品的技术参数、规格要求对招标文件第五章《采购需求》“一、设备采购清单中”的“主要性能及技术参数及六、配套试剂耗材采购目录”中的所有技术参数条款的响应程度等因素综合打分： a.满足招标文件所有技术参数条款，技术参数无偏离的得满分50分； b.对照招标文件第五章《采购需求》中的“主要技术参数要求”，投标文件中每出现1项参数不满足招标文件要求的，扣2分；50分扣完为止； 注：投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括投标产品厂家技术白皮书或检测报告或印刷宣传彩页或厂家性能参数说明等第三方证明材料（若文件有要求的则以文件为准），不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答或投标人提供的支持材料内容存在无法识别的数据导致评标委员会无法评定，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  | 2.项目实施方案评审评分 （2分） | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案（①项目特点分析、②配送、交货方案及流程计划、③配送应急预案、④设备安装调试方案）进行评分： 以上4项方案内容全部提供，项目特点分析充分结合项目特征，充分考虑了医院及使用科室的特点、需求，对重点关键环节把握到位,对难点问题有充分预计，把握考虑周到；配送、交货方案及流程计划完善合理，提供具有针对性的具体的集中配送管理及措施方案，配送、交货时间客观合理，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨；配送应急预案考虑全面，针对配送过程中可能风险点（如恶劣天气、自然灾害、节假日配送等、所供货产品可能出现的缺货情况及急诊手术等情况）建立了完善合理的应急预案，保障措施有力，处置方式完备合理；设备安装调试方案完整、详实、思路清晰、考虑全面，对项目实施的重点关键环节把握到位，对难点问题有充分预计的，没有内容不完整或有缺陷或与项目不匹配得得满分2分，在此基础上，每缺少一项内容的扣0.5分，每一项内容达不到上述要求，不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.25分，每一项内容最多扣0.5分，分数扣完为止。 - 注：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
|  | 3.ISO15189医学实验室认可咨询及指导服务方案及能力评审评分（7分） | - （1）投标人针对整体项目ISO15189医学实验室认可咨询及指导服务要求提供的服务方案，满足医院ISO15189医学实验室认可咨询及指导服务要求的得2分，否则得1分，未提供不得分； - （2）服务方案内容的全面、合理、可行、详实、思路清晰、对项目实施的重点关键环节把握到位，对难点问题有充分预计的得1分，内容不完整或有缺陷或与项目不匹配不得分； - （3）ISO15189医学实验室认可通过时间进行比较打分，优于招标服务方案要求的得1分，仅满足招标服务要求的不得分； - （4）ISO15189医学实验室认可咨询及指导服务类似业绩，每提供一个有效业绩得1分，最多得2分； - （5）根据投标人提供的全程工作计划进行评审，全程工作计划内容全面、系统性、合理性、可执行性强，工作计划目标明确，内容完整，思路清晰合理，有针对性得1分，工作计划内容不完整或有缺陷或与项目不匹配不得分。 |
| 2.1.7上午部分F3 | - 1.售后服务能力及方案评审评分 - （2分） | 根据供应商提供的售后服务能力及方案（①售后服务计划及保障措施（包括售后服务响应、设备保养、巡检、故障响应维修、技术支持）、②售后服务团队配置、③售后应急预案、④售后服务承诺）进行综合评审： 以上4项方案内容全部提供，售后服务计划充分考虑了用户实际情况及使用需求、内容全面，保障措施得当有力、响应及时；后服务团队配置搭配合理、分工明确、人员经验丰富、素质高，有稳定售后服务团队，有固定的售后人员且售后服务人员联系方便，能够提升售后服务效率的；售后应急预案考虑全面，有具体可行的解决方案；售后服务承诺详细明确，并有合理可行的奖惩措施，没有内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的得满分2分，得满分2分，在此基础上，每缺少一项内容的扣0.5分，每一项内容达不到上述要求，不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.25分，每一项内容最多扣0.5分，分数扣完为止。 注：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
|  | - 2.技术培训方案评审评分 - （2分） | 根据供应商提供的培训方案（①培训内容（设备原理、操作、维护、维修及常见故障处理）、②培训方式及计划）进行综合评审： 以上2项方案内容全部提供，培训目标明确，培训内容完整，课程安排思路清晰合理；培训方式多样，培训计划时间流程、培训人员素质高、配置安排合理，有针对性的得满分2分，在此基础上，每缺少一项内容的扣1分，每一项内容达不到上述要求，不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.5分，每一项内容最多扣1分，分数扣完为止。 注：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
|  | 3.类似业绩评审评分（2分） | 每提供一个类似业绩，得0.5分，满分2分。类似业绩是指2021年至投标文件递交截止时间完成的类似业绩(提供合同（包括：合同首页、标的、金额所在页及合同签字盖章页）证明材料)。 评审小组根据项目情况，结合各投标人业绩进行判定，所提供业绩是否符合本项目采购内容的业绩为有效业绩。 |

## 一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法（财政部令87号）》等有关规定等有关法律法规，结合本项目实际情况制定本办法。

本次采购所采用的评标方法为“综合评分法”，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分的排序推荐中标投标人，拟选定一名中标投标人的评标方法。

1.1关于中小企业：

1.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目非专门面向中小微企业采购项目，残疾人福利性单位及监狱企业等同于中小微企业。

1.1.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具文件中规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.1.4依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.1.5本项目政府采购合同不允许分包。

1.1.6大中小企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

（1）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

（2）附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

（3）企业划分指标以现行统计制度为准。

1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

3）资产总额，采用资产总计代替。

1.2关于监狱企业：

1.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

1.3关于残疾人福利性单位：

1.3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## 二、评标委员会

2.1评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为7人及以上单数。

2.2招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。评标专家应当熟悉政府采购、招标投标的相关政策法规，熟悉市场行情，有良好的职业道德，遵守招标纪律，从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平。

## 三、评标原则

3.1评标遵循“公平、公正、科学、择优、保密”的原则。

3.2只对有效投标文件进行评审，投标文件以外的资料信息不作为评标的依据和参考。

3.3询标只针对投标文件中的疑问和问题，投标人澄清问题不允许超出要求的范围或修改投标文件的实质性内容。

3.4评标委员会专家对所有投标文件一一进行独立审核和评价，客观公正的对每个投标文件进行独立打分。

## 四、评标纪律

4.1评标委员会的成员应严格自律,自觉接受有关部门的监督。

4.2评标过程中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

4.3评标委员会的成员不得与投标人、其他利害关系人私下接触，不得向投标人、其他利害关系人泄露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

4.4评标委员会如有需询问、澄清的问题由专职联络员负责联系负责转告。

4.5不允许任何人把投标文件及其汇总材料带出评标会场（已经公开的价格等资料除外），所有资料不得复制，完成评标后所有材料如数交还。

4.6违反上述规定对评标造成不良影响的，后果由责任者承担。

## 五、评标程序和标准

5.1资格审查、符合性审查

5.1.1资格审查：招标人或者招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查（具体详见《评标方法前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。

5.1.2符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（具体详见《评标方法前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。

5.1.3符合本章第5.1.1、5.1.2项规定的投标文件视为符合招标文件的商务、技术等实质性要求评审，可以进行技术和商务评估，综合比较与评价。

5.1.4在评审过程中，若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐中标候选人排列；评标总得分相等且技术部分评审得分相同时，按照商务指标优劣顺序推荐排序。若以上顺序排列相等，则评标委员会采取举手表决的方式推荐中标候选人。

5.1.5若单个项目包为非单一产品采购项目，对于采购文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按5.1.4款规定处理，标注※的产品为核心产品。

5.2分值构成与评分标准

5.2.1分值构成

（1）价格部分：详见《评标方法前附表》；

（2）技术部分：详见《评标方法前附表》；

（3）商务部分：详见《评标方法前附表》。

5.2.2评标基准价计算方法：详见《评标方法前附表》。

5.2.3评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对满足招标文件实质性要求评审的投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

价格部分评分标准：详见《评标方法前附表》；

技术部分评分标准：详见《评标方法前附表》；

（3）商务部分评分标准：详见《评标方法前附表》。

5.3综合比较与评价

5.3.1评标委员会按本章5.2.3规定的评分标准进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章《评标方法前附表》的规定对投标报价计算出得分F1（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）；

（2）按本章《评标方法前附表》的规定对价格部分评分，得分F1；

（3）按本章《评标方法前附表》的规定对技术部分评分，得分F2；

（4）按本章《评标方法前附表》的规定对商务部分评分，得分F3；

（5）按本章《评标方法前附表》的规定计算评标总得分。

5.3.2价格部分（F1）、技术部分（F2）及商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

5.3.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.4投标文件的澄清

5.4.1投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

5.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正。

5.5评标结果

5.5.1本评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按上述评标总得分计算公式计算评标总得分，按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列，评审得分且投标报价相同时，按照评审因素的量化指标优劣顺序推荐中标候选人排列；若以上政府采购政策的顺序排列相等，则评标委员会采取举手表决的方式推荐中标候选人。

5.5.2招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。