三标段：

1.标的清单

	序号
	标的名称
	计量

单位
	数量
	是否

进口
	单价最高限价

（万元）

	1
	LED光谱治疗仪
	台
	1
	否
	10

	2
	强脉冲光治疗仪

（核心产品）
	台
	1
	否
	80

	3
	皮肤科器械包
	套
	1
	否
	5

	4
	根管测量仪
	台
	1
	否
	0.9

	5
	手持光固化机
	台
	1
	否
	1.2

	6
	根管马达预备
	台
	1
	否
	2.3

	7
	医用空气压缩泵
	台
	1
	否
	0.5

	8
	牙科慢速手机
	台
	2
	否
	0.1

	9
	超声洁牙机手柄
	台
	2
	否
	0.1

	已对本次产品单价作最高限价，超出最高限价视为无效投标。


2.标的详细参数
LED光谱治疗仪：

	序号
	技术参数和性能要求


	备注

	1.
	适用范围
	适用于炎性痤疮治疗，消除炎症，促进皮肤伤口愈合等。
	

	1.1
	设备用途（具体应用场所）
	医院皮肤科，烧伤科等
	

	2.
	设备配置与配件
	序号

名   称

数量

单位

1

主机

1

台

2

液晶屏

1

个

3

悬臂支架

1

个

4

底座

1

个

5

治疗头

1

个

6

护目镜

2

付

7

电源线

1

根

8

保险丝

2

个


	

	3.
	技术参数和性能要求：

额定功率：
≥500VA

显示方式：
≥8” 彩色触摸液晶显示

照射方式：
连续照射、脉冲照射

有效辐照面积：850cm2±10%

输出波长范围
：红光633nm±10nm;蓝光417nm±10nm;黄光590nm±10nm

有效辐照度
：红光< 200mW/cm2±20%；;蓝光< 120mW/cm2±20%；;黄光< 42mW/cm2±20%；

LED数量
：≥1100颗

治疗头转动角度：360°
五块弧形扇面治疗头，可根据治疗身体部位伸展，实现大面积照射，

采用大功率SMD矩阵光源；

★集单光源、两光源、三光源于同一治疗平台，且多种波长可供选择；

采用自由伸缩悬臂系统设计；

★具有剂量工作模式，并可选配辐照强度校准系统；

★预存治疗方案，一键选择；

具有语音提醒功能；
	

	
	
	

	4.
	售后服务
	上门使用培训，终身提供备用机
	

	5
	出现故障响应时间
	2小时内提供解决方案
	

	6
	耗材及零配件
	耗材通用，零配件10年保障库存充足
	

	7
	维修资料
	提供维修资料
	

	8
	定期维修保养/预防性保养维修
	2个月定期回访维护
	

	9
	升级
	免费升级
	

	10
	使用培训
	厂家上门使用培训，熟练掌握设备的使用及保养
	


强脉冲光治疗仪：

	序号
	技术参数和性能要求
	备注

	1.
	适用范围
	1、光老化、细小皱纹、美白嫩肤等。2、皮肤科血管性疾病：面部毛细血管扩展、酒糟鼻、血管瘤、鲜红斑痣、痤疮红斑、炎症期痤疮、蜘蛛痣、面部潮红、浅层深层血管疾病等。

3、特殊皮肤病问题：激素脸、黑变病、皮肤炎症、日光性黑子等。4、皮肤色素类疾病：色素斑、痤疮后色素沉着、老年斑、雀斑等。5、浅肤色脱毛。
	

	1.1
	设备用途（具体应用场所）
	皮肤科
	

	2.
	设备配置与配件
	1.一把多功能手具2.八个不同穿透深度的治疗滤光片；3.主机一台。4.台车一台。5.患者护目镜一副。6.医生护目镜一副。7.说明书一本。
	

	3.
	技术参数和性能要求：

主机系统参数

1、主机技术：具备新型脉冲技术，波长、脉冲延迟、脉宽、能量、脉冲数等参数可调技术。

2、治疗冷却系统：接触式持续冷却

3、主机操作界面：触摸屏

四、强脉冲光治疗系统参数

1、强脉冲光类型：IPL宽光谱

2、强脉冲光波长：400nm-1200nm之间

★3、强脉冲光治疗系统配备置：≥8种穿透深度的治疗型滤光片。

4、更换配件，不需要关机。

5、强脉冲光光斑面积：≥2种光斑。

6、强脉冲光能量密度： 10-35J/cm2之间可调节

7、强脉冲光脉宽：范围4ms-20ms之间可调节

8、强脉冲光脉宽延时：范围在5ms-150ms之间可调节

9、强光发射脉冲数：可选择1-3个脉冲方式发射。

10、强脉冲光治疗模式：PL模式、ST模式HR模式、VL模式。

11、采用一体式手柄，单个手柄可以开展全部波长范围内的治疗。

★12、炎症性双波痤疮治疗技术：浅层400nm-600nm用于治疗杀死痤疮杆菌，深层800nm-1200nm可改善皮脂腺过度分泌。

★13、双波血管治疗技术：浅层治疗范围530nm-850nm，深层治疗范围900nm-1200nm，浅层与深层同时治疗。

14.具备515nm -1200 nm治疗面部潮红，红斑狼仓等；

560nm -1200nm治疗轻型色素病变等；

590nm -1200nm治疗嫩肤一般色素疾病等；

615um -1200nm治疗面部纹理增多，毛孔粗大等；

640um -1200nm治疗浅表的腿部静脉曲张等；

695nm -1200nm治疗浅肤色脱毛、血管肿瘤等。
	

	
	
	

	4.
	售后服务
	上门使用培训，终身提供备用机
	

	5
	出现故障响应时间
	2小时内提供解决方案
	

	6
	耗材及零配件
	耗材通用，零配件10年保障库存充足
	

	7
	维修资料
	提供维修资料
	

	8
	定期维修保养/预防性保养维修
	3个月定期回访维护
	

	9
	升级
	免费升级
	

	10
	使用培训
	厂家上门使用培训，熟练掌握设备的使用及保养
	


皮肤科器械包：

	序号
	技术参数和性能要求
	备注

	1.
	适用范围
	皮肤科治疗使用
	

	1.1
	设备用途（具体应用场所）
	皮肤科手术使用
	

	2.
	设备配置与配件
	
	

	3.
	技术参数和性能要求：

手术器械

特快剪：弯，9.5cm；直，9.5cm

拆线剪：弯，10cm；弯，10cm

有齿精细组织剪：弯，12.5cm；直，12.5cm

精细持针钳：12.5cm

精细止血钳：弯，12.5cm；直，12.5cm

帕巾钳：11cm

眼睑镊：有钩，0.6cm；无钩，0.6cm；

耙式拉钩：12.5cm

眼袋拉钩：窄

带保护多孔吸引管：1.6*180，三排13孔

毛囊提取环钻：侧孔

（2）手术椅：带靠背脚轮

（3）头戴式无影灯： 带放大镜，工作时间（最大亮度）≥6小时。光源寿命≥20000h，光源亮度≥65000lux，光源寿命≥20000h。

（4）单双极电刀

1.仪器类型：I类CF型防除颤普通设备

2.工作频率：0.512±0.1MHz

3.高频漏电流≤150mA

4.输出功率：  

单极纯切     0～300W（500Ω非电抗性负载）

               单极混切1    0～250W（500Ω非电抗性负载）

               单极混切2    0～200W（500Ω非电抗性负载）

               单极混切3    0～120W（500Ω非电抗性负载）

               单极凝        0～120W（500Ω非电抗性负载）

双极凝        0～50W（100Ω非电抗性负载）

5.运行方式：间隙加载连续运行10s/30s

6.电源：220V±22V；50Hz±1Hz；最大电流≤4A。

7.外形尺寸：450×355×175（±5）mm

8.使用条件：环境温度5℃-40℃，湿度≤80%

9.全数字控制：功率输出为闭环调幅型电刀

10.功能齐全：单、双极兼备

11.电磁兼容：符合相关标准。

12.电切：四种切割模式供选择，其热损伤小、碳化少，特别适用于整形美容科、耳鼻喉科以及烧伤切痂等精细手术。

13.电凝：采用4µs凝血工作脉冲，凝血迅速有效。

14.控制方式：单极由双脚踏防水开关控制输出，采用机械互锁方式，手控刀既可手控输出，也可脚控输出，脚控刀由脚控输出，双极凝血由单脚踏防水开关控制输出。

15.安全装置：装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板监控系统。

16.电源适应性：进线在交流220V±22V之间变化，功率设定变化率小于等于15%。

（5）伍德灯

技术规格

主要技术参数

适用范围

产品用于照射皮肤，为诊断提供照明。
产品结构

手持式

外形尺寸

主机：129±5mm×286±5mm×44±5mm（长×宽×高）

包装尺寸

350±5mm×250±5mm×125±5mm（长×宽×高）

运行模式

连续运行
工作环境

温度：5～40℃

运输和贮存环境
温度：-40～55℃ 
相对湿度：≤85%

相对湿度：≤90%
大气压力：700～1060hpa

大气压力：500～1060hpa
供电方式
内部电源
DC6~8.4V >0.5A
电源适配器

AC 100-240V 50/60Hz±2%   输出9VDC/3A

电池供电时间

2.5小时

充电时间

6小时（电量达到85%）

安全分类

Ⅱ类，带内部电池
额定功率

28VA

可视镜片直径

ø65mm±5mm

工作距离

5cm±1cm
光源类型

UVA灯+白光灯

输出波长

320nm-400nm  （峰值波长365nm）

光源寿命

≥15000小时

紫外辐照强度
≥2mW/cm2
照度

≥1200Lux

可视镜片放大倍率

2倍±20%
防尘防水等级

IP22

产品性能
体积小，重量轻，患者可以随身携带；

产品使用UVA光源，可以用于检测色素异常性疾病、皮肤感染、卟啉代谢异常性疾病，避免化学磨削中的用药过度，及时掌握皮肤疾病的治疗情况。

手持操作，照射部位灵活，操作简单，易于掌握，更适于在家庭中使用；

配有观察视窗和遮光罩，用户在正常环境下也可进行清晰的观察、拍照；

可充电的锂电池供电，脱离电源线的束缚，使用、携带更加方便；

具有UVA和白光两种LED光源，使用寿命更长，不仅用于各种皮肤疾病的检查，也可用于其它的医疗检查照明

观察视窗使用不透紫外光的放大透镜，可以避免紫外辐射对人眼的伤害

三档光源亮度调节；

可选配手机拍照支架，便于用户拍摄病理观察图片，可及时掌握病情发展及治疗的情况，也可用于医学研究、教学等领域。


	

	
	
	

	4.
	售后服务
	上门使用培训
	

	5
	出现故障响应时间
	2小时内提供解决方案
	

	6
	耗材及零配件
	耗材通用，零配件10年保障库存充足
	

	7
	维修资料
	由设备生产厂家提供维修资料
	

	8
	定期维修保养/预防性保养维修
	3个月定期回访维护
	

	9
	升级
	免费升级
	

	10
	使用培训
	厂家上门使用培训，熟练掌握设备的使用及保养
	


根管测量仪：

	序号
	技术参数和性能要求
	备注

	1.
	适用范围
	牙科治疗使用
	

	1.1
	设备用途（具体应用场所）
	用于测量牙根尖位置的电子设备
	

	2.
	设备配置与配件
	主机         1台
测量线       1根
锉夹         6根
唇挂钩       6个
测量仪探针   6根
牙髓活力探针 6根
电源适配器   1个
测试器       1个
	

	3.
	技术参数和性能要求：
1. 液晶屏
2.电源：可充电电池
3.具有演示模式 
4. 多频比值法根尖定位技术。
5. 超大界面：超大彩色界面，根管位置测量一目了然
6. 自动关闭：5分钟未使用，自动关闭
	

	
	
	

	4.
	售后服务
	上门使用培训
	

	5
	出现故障响应时间
	2小时内提供解决方案
	

	6
	耗材及零配件
	耗材通用，零配件10年保障库存充足
	

	7
	维修资料
	由设备生产厂家提供维修资料
	

	8
	定期维修保养/预防性保养维修
	3个月定期回访维护
	

	9
	升级
	免费升级
	

	10
	使用培训
	厂家上门使用培训，熟练掌握设备的使用及保养
	


手持光固化机：

	序号
	技术参数和性能要求
	备注

	1.
	适用范围
	牙科治疗使用
	

	1.1
	设备用途（具体应用场所）
	用于固化口内修复材料
	

	2.
	设备配置与配件
	主机*1，前接头*1，遮光片*1，高度块*1，点固化头*1，电源适配器*1,充电座*1，一次性隔离套*100，
	

	3.
	技术参数和性能要求：

固化工作头：长度：≥10cm，宽度≥1.5cm 

透照光工作头：长度：≥9.5cm，宽度 ≥1.5cm

固化工作头：≥4 个， ≥3W LED 

辐照度：≥1200mW/cm 2 

输出波长范围：450-480nm 

有效固化直径尺寸：≥10mm 

色温：≥4500K 

独立可调节 LED 工作头，可旋转角度范围：360° 

具备照射时长及模式的音频、触觉反馈提示
	

	
	
	

	4.
	售后服务
	上门使用培训
	

	5
	出现故障响应时间
	2小时内提供解决方案
	

	6
	耗材及零配件
	耗材通用，零配件10年保障库存充足
	

	7
	维修资料
	由设备生产厂家提供维修资料
	

	8
	定期维修保养/预防性保养维修
	3个月定期回访维护
	

	9
	升级
	免费升级
	

	10
	使用培训
	厂家上门使用培训，熟练掌握设备的使用及保养
	


根管马达预备：

	序号
	技术参数和性能要求
	备注

	1.
	适用范围
	牙科治疗使用
	

	1.1
	设备用途（具体应用场所）
	主要用于根管治疗过程中根管预备阶段根管成形和清理
	

	2.
	设备配置与配件
	1、底座


   1个
2、手柄


   1个
3、弯手机
       2个
4、注油嘴

   1个
5、电源适配器
   1个
6、测量线

   1根
7、锉夹


   6根
8、探针


   6根
9、唇挂钩

   6根
10、45度反角手机   2个
防回吸手机     6个
牙胶切断器     1个
	

	3.
	技术参数和性能要求：
1.扭矩范围
连续旋转状态下是0.6-4.0Ncm
2.速度范围
连续旋转状态下是250-1200rpm
3.充电时间
≤5小时
4.On / Off 按钮在马达的手柄上。
5.微型反角机头。牙锉柄部的最小适合长度
11 mm
牙锉最大总长46 mm
可以使用单支锉，支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。
预编程≥6个程序。
具备辨认旋转锉的型号和颜色功能。
配备带线马达手持件及连接器、6：1反角弯机头三个、手机支架、F型喷嘴（用于润滑）、45度反角手机一台、交流适配器等配套使用装置。
	

	
	
	

	4.
	售后服务
	上门使用培训
	

	5
	出现故障响应时间
	2小时内提供解决方案
	

	6
	耗材及零配件
	耗材通用，零配件10年保障库存充足
	

	7
	维修资料
	由设备生产厂家提供维修资料
	

	8
	定期维修保养/预防性保养维修
	3个月定期回访维护
	

	9
	升级
	免费升级
	

	10
	使用培训
	厂家上门使用培训，熟练掌握设备的使用及保养
	


医用空气压缩泵：

	序号
	技术参数和性能要求
	备注

	1.
	适用范围
	牙科治疗使用
	

	1.1
	设备用途（具体应用场所）
	为牙科综合治疗台提供洁净、稳定动力气源
	

	2.
	设备配置与配件
	550W无油活塞机头 *2个
50L储气罐 *1个         
压力开关 *1个
安全阀 *1个
过滤调压阀 *1个
压力表 *1个
无油空压机主机 *1台
空气过滤器 *2个
8mmPU气管 *3米
	

	3.
	技术参数和性能要求：
一
技术参数
1
额定功率：≥1100W
2
噪音：≤65DB（A）
3
油含量：0（卫生级空气）
4
储气罐容积: 50L±3L
5
压力范围：0-0.8MPa
6
最大排气量: 230 ±5L/min （0公斤）
7
额定流量：120±5L/min
二
产品要求
1
铜芯电机
2
防腐内涂层，保障用气洁净度
3
机头独立控制 配备过载保护装置，有效保护电机运转状态

	

	
	
	

	4.
	售后服务
	上门使用培训
	

	5
	出现故障响应时间
	2小时内提供解决方案
	

	6
	耗材及零配件
	耗材通用，零配件10年保障库存充足
	

	7
	维修资料
	由设备生产厂家提供维修资料
	

	8
	定期维修保养/预防性保养维修
	3个月定期回访维护
	

	9
	升级
	免费升级
	

	10
	使用培训
	厂家上门使用培训，熟练掌握设备的使用及保养
	


牙科慢速手机：

	序号
	技术参数和性能要求
	备注

	1.
	适用范围
	牙科治疗使用
	

	1.1
	设备用途（具体应用场所）
	主要用于根管治疗过程中根管预备阶段根管成形和清理
	

	2.
	设备配置与配件
	直机头   2个
弯机头    2个
慢速马达
	

	3.
	技术参数和性能要求：
编 号
项目
技术参数及性能指标
备注
1
转速比
1：1
2
供水系统
外置水管
3
空载最高转速
≥40,000rpm
4
齿轮比例
1:1  等速
5
使用车针
φ2.35±0.5mm CA 车针
车针/针安装长度：11.5±0.5mm
6
转速
≤25000rpm
7
气压
≥0.25mpa
8
气消耗量
≤56L/min
9
接口
对应国际规格 ISO9168
E 型接口
10
喷水
≥50mL/min
11
转矩
≥1.6N.cn
12
喷水冷却系统
≥1.5L/min
13
135℃的温度进行高温高压灭菌

	

	
	
	

	4.
	售后服务
	上门使用培训
	

	5
	出现故障响应时间
	2小时内提供解决方案
	

	6
	耗材及零配件
	耗材通用，零配件10年保障库存充足
	

	7
	维修资料
	由设备生产厂家提供维修资料
	

	8
	定期维修保养/预防性保养维修
	3个月定期回访维护
	

	9
	升级
	免费升级
	

	10
	使用培训
	厂家上门使用培训，熟练掌握设备的使用及保养
	


超声洁牙机手柄：

	序号
	技术参数和性能要求
	备注

	1.
	适用范围
	牙科治疗使用
	

	1.1
	设备用途（具体应用场所）
	主要用于清除牙齿表面及深层的软硬沉积物
	

	2.
	设备配置与配件
	
	

	3.
	技术参数和性能要求：

1.电源输入：AC220V-240V  50Hz    输入功率：15VA~50VA

2.输出的尖端主振动偏移：1um~90um

3.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz

4.输出的半偏移力：0.1N～2N

5.尖端输出功率：3W～20W

6.主机保险：T0.5AL250V

7.进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA)
	

	
	
	

	4.
	售后服务
	上门使用培训
	

	5
	出现故障响应时间
	2小时内提供解决方案
	

	6
	耗材及零配件
	耗材通用，零配件10年保障库存充足
	

	7
	维修资料
	由设备生产厂家提供维修资料
	

	8
	定期维修保养/预防性保养维修
	3个月定期回访维护
	

	9
	升级
	免费升级
	

	10
	使用培训
	厂家上门使用培训，熟练掌握设备的使用及保养
	


