项目需求

#### 电子束直写维保

（一）技术要求：

★1.1 维保电子束直写系统型号：ELIONIX ELS-F125G8

1.2 调试内容：

1.2.1 电子枪更换

1.2.1.1  电子束直写设备事前确认。 SEM金颗粒画像确认，各电子枪参数确认，各腔体真空度确认。

1.2.1.2 电子枪本体及光阑等附属品更换。 电子铳室拆除后放在专用治具上进行电子枪本体更换。BL Aperture，OL Aperture 及 CL 上下部 Aperture 更换。金属密封圈更换。

1.2.1.3 电子铳室进行烘烤。利用专用加热器进行烘烤，使开腔时进入设备内部的水份蒸发，为后期开启离子泵做准备。

▲ 1.2.1.4 电子枪开启和加速电压上升至 125kV。根据电子枪出厂表参数设定此次电子枪更换后的电子枪参数并开启电子枪。

1.2.1.5光轴调整。调整各 Lens 参数使光轴对中。

1.2.2 曝光调试。进行 Multi 图案确认。进行 100μm，500μm 写场拼接调整和确认。

1.2.3 SIP 备用电池更换。更换前各腔体真空度确认及电池电压确认。SIP 备用电池更换。更换后各腔体真空度确认及电池电压确认。

1.2.4 Dry Vacuum Pump 更换。更换前各腔体真空度确认。Isolation 关闭后将 VAC 开关 OFF，等 TMP 达到 LEVITATION 后更换 Dry Vacuum Pump。完成更换后开启 pump，各腔体真空度确认。

▲ 1.2.5 Bleeder resistors 更换。SEM 金颗粒画像确认，各电子枪参数确认，各腔体真空度确认。加速电压下降到 0kV 后 GUN 关闭，然后 SF6 气体排出后拆除外筒进行 Bleeder resistors 更换。电子枪开启后加速电压上升至 125kV。SEM 金颗粒画像确认，各电子枪参数确认，各腔体真空度确认。

1.2.6设备定期点检

1.2.6.1 SEM 金颗粒画像确认，各电子枪参数确认，各腔体真空度确认。

1.2.6.2 确认光轴是否有偏差，有偏差发生时调整各 Lens 参数使光轴对中。

1.2.6.3曝光调试。进行 Multi 图案确认。进行 100μm,500μm 写场拼接调整和确认。

（二）商务要求：

1.运输、安装、验收

1.1货物到达采购人指点地点前的包装、运输等均由中标人负责。针对特殊设备应使用崭新坚固的木质包装（标准包装，必要时为木质烟熏包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；中标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

1.2 买方负责准备维保部件存储位置。

1.3 维保部件搬入安装期间，卖方的装机人员必须遵守买方的各项规范和要求（如洁净室规范、标准作业规范、安全作业规范等），违反者将受到处罚。

1.4 卖方提供技术文件：维保部件清单。

★1.5验收：验收时间为2025年12月之前，验收的内容将遵照招标人和投标中标方双方签订的合同执行。

现场安装调试后的验收，并出具相应检测报告。验收时所需的各项耗材及相关测试实验等费用由投标中标方承担，并计入投标总价。

2.售后服务

2.1 维保部件保质期：验收后1年。保修期内，由于厂商设计（包括软件bug）导致的故障、异常等由厂商免费进行处理。

2.2 维保部件发生异常后，厂商需要在12h内响应并解决，若无法解决，需在24h内到达现场处理；

3. 关于违约

4.1由于中标人的原因未能按时提供服务的，每迟一周罚款合同总额的1%，违约金总额不超过合同总金额的5%。如超过所要求的供货期30天，采购人有权视情况终止采购合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

4.2中标人所提供的服务及所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货且无需承担任何责任，同时采购人有权要求中标人限期重新供货或解除采购合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

4.3其他由违法导致违约的行为按相关法律法规执行。

★6.报价要求：

6.1 本项目不允许进口产品投标；

6.2 投标报价：国产产品与服务报项目现场含税价（中国科学院光电技术研究所），含目的地至项目安装现场的装卸及搬运，报价应包括：

（1）维保费用：服务费用及增值税和其它所有税费。

（2）相关费用：须包括运抵中国科学院光电技术研究所的内陆运输费、保险费和伴随服务交运的人员费、差旅费、相关税费等。

（3）采购人不再另行支付其他任何费用。

★7、付款条件和比例：

（1）合同签订生效后30日内，支付40%的货款。

（2）2024年12月前完成调试后验收后，支付30%的货款。

（3）2025年12月服务期满，卖方向采购人开具合同全额增值税发票，采购人支付30%的货款。尾款支付并不免除中标人履行合同中约定质保服务的义务。

★8、交货期以及交货地点：

维保期：2025年12月前完成

维保地点：中国科学院光电技术研究所