普洱市妇幼保健院HIV检验设备采购项目--招标文件

普洱市妇幼保健院HIV检验设备采购项目
招 标 文 件

项目编号：Q53A00725001098 
政采云项目编号：PEZC2025-G1-00551-YZGF-0499
采  购  人：普洱市妇幼保健院

采购代理机构：云南招标股份有限公司

2025年5月
	招 标 文 件



	部门：
	招标七部
	项目名称：普洱市妇幼保健院HIV检验设备采购项目

	编制：
	严童
	

	校核：
	刘心田
	采购人：普洱市妇幼保健院

	批准：
	王丹阳
	项目编号：Q53A00725001098  
政采云项目编号：PEZC2025-G1-00551-YZGF-0499

	日期：
	2025.5.20
	版次：第5版


目     录
5第一章 公开招标公告


5一、项目基本情况


6二、投标人的资格要求


8三、获取招标文件


8四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


8五、公告期限


8六、其他补充事宜


10七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。


11第二章 投标人须知


11投标人须知前附表


16一、总  则


18二、招标文件


19三、投标文件


23四、投标文件的提交


23五、开标与评标


26六、中标结果


27七、其他事项


28第三章 合同书样式及主要条款


28合同条款前附表


35第四章 投标文件格式


37★开标一览表


38一、资格证明文件


39营 业 执 照


39联合体协议


40法定代表人身份证明书


41法定代表人授权委托书


42投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


43投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


44投标人依法缴纳税收的证明材料


45投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料


46参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


47医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证及附件


48制造商资格声明（若为制造商参与投标应提供）


50贸易公司的资格声明（若为代理商/经销商参与投标应提供）


52投标人无直接控股、管理关系书面声明函


54无串通投标行为的承诺函


55投标保证金交纳凭证


56招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件


57二、商务部分


57★投标函


59★投标报价汇总表


65配置清单


66中小企业声明函


71残疾人福利性单位声明函


72监狱企业证明文件


73商务条款偏离表


74投标人信息表


75商务指标响应评分


76实施方案


77售后服务响应时间、售后服务保障


78业绩


79构成投标文件商务部分的其他资料


80三、技术部分


80技术规格偏离表


82技术支持资料


83技术文件


84构成投标文件技术部分的其他资料


85第五章 货物需求及技术要求


85一、货物需求一览表


87二、技术要求


98第六章 资格评审标准


100第七章 评标方法（综合评分法）


100评标方法前附表





第一章 公开招标公告

	项目概况:普洱市妇幼保健院HIV检验设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025-6-11 09：30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：Q53A00725001098 
政采云项目编号：PEZC2025-G1-00551-YZGF-0499
项目名称：普洱市妇幼保健院HIV检验设备采购项目

★预算金额（元）：1100000.00
★最高限价（元）：1100000.00

★采购需求：

	序号
	标段
	是否接受进口产品
	产品名称
	计量单位
	数量
	预算单价（元）
	预算金额（元）
	★最高单价限价（元）
	★最高限价金额（元） 

	1
	1
	否
	全自动酶联免疫工作站
	台
	1
	769000.00
	769000.00
	769000.00
	769000.00

	2
	2
	否
	全自动凝血分析仪
	台
	1
	110000.00
	110000.00
	110000.00
	110000.00

	3
	
	否
	全自动医用PCR分析系统
	台
	1
	140000.00
	140000.00
	140000.00
	140000.00

	4
	
	否
	水平旋转摇床（旋转仪）
	台
	11
	3000.00
	33000.00
	3000.00
	33000.00

	5
	
	否
	水平旋转摇床（震荡器）
	台
	11
	3000.00
	33000.00
	3000.00
	33000.00

	6
	
	否
	手动8道可调式移液器
（0.5-10ul）
	支
	1
	1500.00
	1500.00
	1500.00
	1500.00

	7
	
	否
	手动8道可调式移液器（50-300ul）
	支
	1
	1500.00
	1500.00
	1500.00
	1500.00

	8
	
	否
	手动8道可调式移液器
（10-100ul）
	支
	2
	1500.00
	3000.00
	1500.00
	3000.00

	9
	
	否
	手动单道可调式移液器（5-50ul）
	支
	10
	 300.00 
	3,000.00 
	 300.00 
	3,000.00 

	10
	
	否
	手动单道可调式移液器（10-100ul）
	支
	10
	 300.00 
	3,000.00 
	 300.00 
	3,000.00 

	11
	
	否
	手动单道可调式移液器（20-200ul）
	支
	10
	 300.00 
	3,000.00 
	 300.00 
	3,000.00 


★注：

（1）本项目共划分为2个标段，投标人可选择其中一个标段或同时选择多个标段进行投标，投标人选择多个标段投标的应分标段制作及投递投标文件。投标人须对所投标段所有产品进行整体报价，不得缺项漏项。详细技术要求见招标文件第五章“货物需求及技术要求”。
（2）标段1预算金额769000.00元；标段2预算金额为331000.00元。

（3）本项目不接受进口产品参与投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照、事业单位法人证书或自然人的身份证明。
1.2投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1）提供2023年度经审计的财务会计报表（成立不满1年的投标人可提供成立至今经第三方审计的财务会计报表），包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及附注（执行小企业会计准则的投标人可不提供）；2）可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或银行存款证明或其他财务说明；3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的自投标文件提交截止时间前3个月内的投标担保函。
备注：投标人可根据自身情况提供上述3项中任意一种证明材料。
1.3投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明或证明材料）。
1.4投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供缴税所属时间在2024年4月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）；

1.4.2投标人须提供缴费所属时间在2024年4月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关缴款证明或情况说明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）。

1.5投标人必须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，中小企业类型为工业-制造业；小微企业价格扣除优惠比例为10%，满足条件的投标人须按要求提供所投标段所有货物制造商的《中小企业声明函》，否则不予进行价格扣除。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人若为代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人若为制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；  

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以本项目开标当天采购代理机构对上述信用信息进行查询核对的结果为准。

3.4本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025-5-16  至2025-5-23，每天上午00:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

方式：

1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-6-11 09:30（北京时间）

地点：普洱市思茅区茶马古镇B区12-48-05云南招标股份有限公司普洱办事处三楼      。注：投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜

（一）开标方式：智能开标
（二）是否需要缴纳投标保证金：是
①（Q53A00725001098-001）普洱市妇幼保健院HIV检验设备采购项目-标段1：
保证金金额： ￥11500.0000元（人民币壹万壹仟伍佰元整）；
②（Q53A00725001098-002）普洱市妇幼保健院HIV检验设备采购项目-标段2：
保证金金额：￥5000.0000元（人民币伍仟元整）；
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。
保证金缴纳截止时间：2025-6-11 09:30
（三）其他：
1.★合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束之日止。

2.★交货期：自合同签订之日起30个日历日内。（投标人可在此范围内自报各产品的最短交货期）。
3.★交货方式：安装调试验收完成。

4.★交货地点：普洱市妇幼保健院指定地点。（标段2中1台水平旋转摇床（旋转仪）、1台水平旋转摇床（震荡器）、3台手动单道可调式移液器（5-50ul、10-100ul、20-200ul各一台）需配送到九县一区共9个保健院。）
5.质保期：自验收合格之日起2年，质保期内系统免费升级维护。（若技术要求内另有规定的，以技术要求内规定的质保期为准）
6.发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

7.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

8.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

9.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056；云南壹证通CA联系方式：云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628，云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名称：普洱市妇幼保健院

地址：云南省普洱市思茅区南屏路26号
联系方式：0879-2172309
2.采购代理机构信息
名称：云南招标股份有限公司
地址：云南省普洱市思茅区茶马古镇B区12-48-05号（普洱分公司地址）
联系方式：0871-65340976

3.项目联系方式

项目联系人：严童、刘心田、王丹阳、孙艺昕
电话：0871-65340976

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人 
	普洱市妇幼保健院

	
	采购代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及项目编号
	项目名称：普洱市妇幼保健院HIV检验设备采购项目项目编号：Q53A00725001098 

	2
	资金来源
	财政资金

	3.1
	招标范围
	详见招标文件“第一章 招标公告”和“第五章 货物需求及技术要求”

	3.2
	合同履行期限、交货期、交货方式、交货地点、质保期
	详见招标文件“第一章 招标公告”

	4.1.1
	★满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照、事业单位法人证书或自然人的身份证明。

	4.1.2
	
	投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1）提供2023年度经审计的财务会计报表（成立不满1年的投标人可提供成立至今经第三方审计的财务会计报表），包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及附注（执行小企业会计准则的投标人可不提供）；2）可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或银行存款证明或其他财务说明；3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的自投标文件提交截止时间前3个月内的投标担保函。备注：投标人可根据自身情况提供上述3项中任意一种证明材料。

	4.1.3
	
	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明或证明材料）

	4.1.4
	
	投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

4.1.4.1投标人须提供缴税所属时间在2024年4月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）；

4.1.4.2投标人须提供缴费所属时间在2024年4月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关缴款证明或情况说明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）。

	4.1.5
	
	投标人必须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	4.1.6
	
	法律、行政法规规定的其他条件。

	★4.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	详见招标文件“第一章 招标公告 二、申请人的资格要求”。

	★4.3
	本项目的特定资格要求
	详见招标文件“第一章 招标公告 二、申请人的资格要求”。

	★4.6
	是否政府购买服务项目
	□是      ■否

	★4.7
	是否接受联合体投标
	不接受

	10.2
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间十五日前

	13.1.3（2）
	构成投标文件商务部分的其他资料
	1、实施方案；售后服务响应时间、售后服务保障；

2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	13.1.4（2）
	构成投标文件技术部分的其他资料
	1、第五章《货物需求及技术要求》中要求提供的其他资料；

2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	见第一章“招标公告”

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，            可以分包。

	21.1
	投标保证金
	一、投标保证金形式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、投标保证金金额：
标段1:￥11500.0000元（人民币壹万壹仟伍佰元整）；
标段2：￥5000.0000元（人民币伍仟元整）。

三、投标保证金办理程序

1、银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。

投标保证金缴纳至如下账户：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

缴纳账户：
标段1: 010000004820；
标段2：010000006693。

注：每标段的投标保证金均不相同，请缴纳保证金时注意，请在汇款时按完整的银行账号进行汇款。

2、保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3、银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

四、投标人投同一项目下两个及以上标段的，应按标段分别提交保证金、银行保函、保证保险。

五、投标保证金有效期同投标有效期，需符合本章17.1条规定。

六、提交投标保证金的截止时间为：同投标截止时间。
七、投标保证退还方式：

7.1以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

7.2.以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

7.3以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章“招标公告”

	23.2
	提交投标文件的地点
	见第一章“招标公告”

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	24.1
	开标时间和地点
	同提交投标文件截止时间和地点  

	26.3
	评标方法
	综合评分法，见第七章“评标方法”

	31.1
	履约保证金
	无

	32.1
	采购代理服务费
	采购代理服务收费标准按照《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知（云建招协〔2023〕51号）规定的《招标代理服务收费标准》，各标段以实际中标金额为计费基数按货物类进行计算后下浮20%收取。中标人在领取中标通知书时向代理机构一次性缴纳。

	★34.1
	备选方案
	不接受

	34.2
	需要补充的其他内容

	1）
	省级政府采购中标人须知：

中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：

1、在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请。

2、缴纳采购代理服务费。

3、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

	2）
	招标代理服务费发票开具说明：

需要开具全信息数电发票的投标人，需要提供在税务机关登记的公司名称、统一社会信用代码、开户行全称、开户行账号、地址、联系电话及收票人邮箱号到云南招标股份有限公司财务部现场办理数电发票开具手续，或将以上开票信息发送邮件到项目负责人邮箱，由项目负责人代为开具。邮箱地址：1023129773@qq.com。


一、总  则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源

2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人资金已落实，用于采购“货物需求及技术要求”所列货物。

3. 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限、交货期、交货方式、交货地点、质保期：见“投标人须知前附表”。

4. 合格的投标人

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照。

4.1.2投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，内容详见“投标人须知前附表”；

4.1.3投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或证明材料；

4.1.4投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，内容详见“投标人须知前附表”；

4.1.4.1投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明；

4.1.4.2投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明；

4.1.5投标人必须提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求，详见 “投标人须知前附表”。

4.3本项目的特定资格要求，详见 “投标人须知前附表”。

4.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

4.5本项目信用记录查询及使用作如下规定：

4.5.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

4.5.2信用信息查询的截止时点：评标前。

4.5.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”对投标人进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。

4.6“投标人须知前附表”中说明本项目属于政府购买服务的，投标人不得为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

4.7“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.3项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.询问

6.1投标人可向采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。

7.质疑

7.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。质疑函在质疑期满前交邮的，不算过期，提出质疑的日期按交邮日期计。

7.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为投标人获取采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

7.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料。

联系部门：s
联系电话：0871-65340976

通讯地址：云南省昆明市人民西路328号

7.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

8.投诉

8.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  公开招标公告

      第二章  投标人须知

      第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

      第五章  货物需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标方法

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

10.3采购代理机构和采购单位可以视项目具体情况，延长投标截止时间和推迟开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于招标文件要求和条件的承诺，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。
13.1.1开标一览表；

13.1.2资格证明文件；

13.1.3投标文件商务部分

13.1.4投标文件技术部分

13.2投标人同时投多个包的，投标文件应按包分别编制，单独成册。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地编制。

14.2 招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。
15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“货物需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价，报价方式为固定总价包干。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，安装调试费、备品备件、运杂费、投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，培训费，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5安装调试需求的备品备件，指设备安装调试过程中的必须提供的备品备件。

15.6运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.7技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。

16. 投标货币

16.1本项目投标货币为人民币。
17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制

20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.6投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金的退回方式：1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到供应商打款账户；2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到供应商开户账户；3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由供应商自行联系出函机构。

21.4下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人存在违法违规行为的；

（4）中标人中标后除因不可抗力拒绝与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）招标文件规定的其他情形的。
四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 提交投标文件截止时间和地点

23.1投标文件的提交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。

23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

五、开标与评标

24. 开标

24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。

24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（解密异常情况处理：详见本章27.2电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4开标工作人员将做开标记录。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25. 资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

26. 评标

26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

26.2评标原则及方法

    评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，评审专家应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

26.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

26.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★26.5有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

★26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

★26.7在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知第19、26.5、26.6条款及规定的情形，将认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★26.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.9若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按26.8款规定处理。

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

27.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、中标结果

28. 中标人的确定

28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

29. 中标通知书

29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书是合同的组成部分。

30. 签订合同

30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 履约保证金
31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的履约保证金的金额及形式向采购人提交履约保证金；联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.3履约保证金按合同约定退还。

七、其他事项

32. 采购代理服务费

32.1详见“投标人须知前附表”；

32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

33. 招标文件编制依据

33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

34.需要补充的其他内容
34.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

34.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同书样式及主要条款

合同条款前附表

	序号
	内      容

	1
	1.1★合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束之日止。
1.2★交货期：自合同签订之日起30个日历日内。（投标人可在此范围内自报各产品的最短交货期）。
1.3★交货方式：安装调试验收完成。

1.4★交货地点：普洱市妇幼保健院指定地点。（标段2中1台水平旋转摇床（旋转仪）、1台水平旋转摇床（震荡器）、3台手动单道可调式移液器（5-50ul、10-100ul、20-200ul各一台）需配送到九县一区共9个保健院。）
1.5质保期：自自验收合格之日起2年，质保期内系统免费升级维护。（若技术要求内另有规定的，以技术要求内规定的质保期为准）

	2
	★付款方式
甲方在乙方设备到货完成安装调试并经甲方验收合格后1年内支付货款总额的100%。
付款时，乙方应向甲方开具全额增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款。甲方应按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款，如甲方未能按合同约定支付合同价款的，应承担逾期支付的违约责任。

	3
	合同份数：本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。


备注：合同封面以政采云系统打印的封面为准。

本合同由甲乙双方根据项目编号“            项目”的公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下合同，共同信守：

第一条甲方向乙方采购的产品、总价及付款方式
1.1产品清单及价格（此表须与招标、投标文件一致）
	注册证号
	设备名称
	生产厂家/品牌
	设备型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额人民币（大写）:                                  ￥ 


交货价格：以上价格已包括出厂价安装调试需求的备品备件价格、一切运费、保险、税费、报关手续费、吊装、安装、调试、培训以及技术服务费、质保期内修复补救费等全部费用。
1.2付款方式：
甲方在乙方设备到货完成安装调试并经甲方验收合格后1年内支付货款总额的 100%。
付款时，乙方应向甲方开具全额增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款。甲方应按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款，如甲方未能按合同约定支付合同价款的，应承担逾期支付的违约责任。

1.3乙方指定收款账号
开户行：
开户名称：
账号：
1.4甲方收取质量保证金账号
开户行： 
开户名称： 
账号： 

第二条 交货时间、地点及范围
2.1交货时间：自合同签订之日起     个日历日内。
2.2交货地点：送货上门到甲方指定的地点。
2.3交货范围：合同约定的主机以及附件清单上所有产品（含随机资料、软件等）以及配套附属设备（按招投标文件要求执行并满足甲方需要）。
2.4随机资料包括原产地证明、合格证、保修卡等相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。
    第三条 安装调试要求
设备安装、调试必须符合国家质量检测标准，并满足甲方技术要求，乙方负责免费进行设备的安装调试（不另计费）。
第四条 验收及验收标准
4.1 设备验收：设备到达甲方指定地点后，甲乙双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符的，乙方必须无条件进行更换。更换所产生的费用由乙方负责，若因此导致交货逾期，由乙方承担逾期交货的违约责任。

4.2 实质性操作验收：乙方将设备安装调试完毕后，甲方在使用过程中检验设备是否正常运作或使用。

4.3 一般性项目由甲方组成验收小组进行项目验收。大型或复杂的项目，应当邀请国家认可的的质量检测机构参与验收，验收合格后，验收方成员应在验收书上签字。

4.4进入医院的医疗设备，工作时产生的所有病人数据需存储在医院内部的设备上，未经授权不得访问。

4.5进入医院的医疗设备未经允许不得组建或连接除医院工作的内网以外的任何网络，如需连接医院内网的可由设备使用科室向医院计算机信息中心申请。

4.6医疗设备含配套设备内所安装的软件（包括操作系统、应用软件等）需为正版授权。

4.7安装验收时需提供该设备的水、电、气路设备原理图等技术资料及设备相关材料。

4.8安装验收时该设备的专用应用软件和驱动程序需提供原程序安装包，有注册码、密码锁的需提供相应注册码及密码。

4.9为保证该医疗设备的正常使用，进入医院的医疗设备，经销商或生产厂家在该设备的有效使用期限内，需提供相应维修配件等技术支持和售后服务。

4.10提供的所用材料仅由医院内部针对该医疗设备使用。
    第五条 保修条款
5.1乙方提供的货物须为正规渠道销售的全新的合格货物，且没有任何质量瑕疵。
5.2设备整机质量保证期为验收合格之日起算    个月，含质保期内消耗性配件及巡检清洁服务费用，提供原厂质保承诺函。
5.3本项目的安装、培训及售后服务保修等事项，由乙方出具承诺函，并确保满足甲方需要。
5.4下例情况不属保修范围：
（1）不可抗力引起的损害；
（2）用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；
（3）用户私自维修引起的损坏；
（4）用户故意行为造成的机械损坏（用户正常使用除外）。
第六条 配套设备、消耗品要求及长期供应优惠条件
乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的超出本合同配置范围外的配套设备、消耗品不高于市场同类产品的价格。
第七条 备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件
7.1乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的超出本合同配置范围外的备品备件（含易损件）不高于市场同类产品的价格。
第八条 甲方的权利与义务
8.1 甲方负责提供设备安装、培训所需的场地。
8.2 甲方负责组织操作人员、设备科工程师及乙方人员，进行设备的移交工作。
8.3 甲方负责按甲方的工作程序，组织设备试用后的验收工作。
8.4 甲方负责在设备验收合格及全部相关手续办妥后，按本合同所约定的付款程序付款并依本合同约定享有乙方提供的售后服务。
第九条 乙方的权利与义务
9.1乙方保证按本合同条款负责完成供货和其他义务，并保证提供的设备是全新原装（包括零部件）、符合招投标文件规定、具有国家有关部门注册证明并符合国家质量检测标准（进口设备具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；乙方对所提供的设备全部实行三包；设备及主要部件的免费保修期见本合同5.2款，免费保修期自设备验收合格交付甲方且正常运行之日起算，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；保修期后，优惠收取成本费维修；乙方提供现场维修，维修人员在甲方发出故障通知后      小时内作出响应，     小时内派原厂认证合格专业工程师到达甲方进行现场维修，   小时内不能排除故障时，在   天内保证修复，若在   天内不能修复的，免费无条件提供相同型号设备给甲方使用，待原设备修复正常使用后换回。同时，保证甲方购买时软件为最新版本，已有软件乙方提供终身免费升级服务，乙方对甲方无条件开放维护密码；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对其所提供的设备实行每   个月定期随访一次。
9.2 乙方确保所供进口设备的电源及电源插头，符合中国要求、能够满足甲方使用需要。乙方向甲方提供中文操作说明书。
9.3 乙方保证：甲方在设备及配件（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。
9.4 乙方严格遵守招标、技术澄清、商务谈判、成交所承诺的一切规定和条款。
9.5 参与甲方共同进行设备验收。
第十条 技术培训
10.1乙方向甲方提供      天的设备现场例行免费培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。
第十一条 甲方在设备使用过程中发生技术或质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方的24小时免费技术支持电话：           。
第十二条 违约责任
12.1如乙方所交设备（含选购件）或安装调试与合同标准不相符合，则甲方有权拒收设备（含选购件）、解除本合同、拒付本合同项下的价款并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，若因此给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。
12.2在设备（含选购件）验收后的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并按本合同约定以及甲方要求承担维修义务，由此而发生的一切费用由乙方承担，若因此导致甲方不能正常使用设备（含选购件），甲方有权退货并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的一切损失。
12.3除发生不可抗力事件（不可抗力事件仅指自然灾害、战争）外，如乙方逾期交货或安装调试逾期，则每逾期一天，乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金，逾期30天，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
12.4保修期内，如乙方未按本合同约定提供保修服务，则甲方有权追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
12.5如乙方出现除上述12.1—12.4以外的其他违约行为或违反保证与承诺义务，应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
12.6如甲方无正当理由拒收设备，应按合同总价款的百分之五向乙方支付违约金以作为对乙方的损失赔偿。
12.7由于不可抗力（不可抗力仅指自然灾害、战争）所导致的违约，根据不可抗力的影响范围，可部分或全部免除违约方的违约责任，但违约方应及时通知对方并在不可抗力事件发生之日起5日内提供符合法律规定的证明文件，否则应赔偿对方因此而遭受的损失。
第十三条 合同生效
13.1合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第十四条 甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
第十五条 因本合同发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十六条 下列文件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有与本合同不一致之处，以本合同为准。
1、 甲方招标文件；
2、 乙方投标文件；
3、 中标通知书；
第十七条 本合同一式陆份，甲方四份，乙方执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲  方：                                        乙  方： 
地  址：                                        地  址： 


邮政编码：                                      邮政编码：
法定代表人签字：                                法定代表人签字：
委托代理人签字：                                委托代理人签字：
第四章 投标文件格式

普洱市妇幼保健院HIV检验设备采购项目

投 标 文 件

项目编号：
政采云项目编号：           

投标人全称：                         (电子签章)

法定代表人或委托代理人：             （电子签名）

日期：          年     月     日

格式1：

★开标一览表

项目名称：        项目编号：          
	投标人名称
	投标总报价（元）
	合同履行期限
	交货期
	交货方式
	交货地点
	投标保证金金额及形式
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	
	
	
	


投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名或签章）

日期：            年       月       日
一、资格证明文件

1. 投标人应按所附格式要求填写并提交。

2. 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

3. 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

格式1：

营 业 执 照

1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 

3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 

4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

以上证照提供复印件加盖公章，投标人如果是代理商或经销商，须提供制造商的营业执照 (制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此项要求)
联合体协议

（如接受联合体投标）

注明联合体牵头人及联合体各方承担的工作和义务，关于联合体的投标需遵循招标文件的有关条款。

本项目不接受联合体投标。
格式2：

法定代表人身份证明书

投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日

经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证复印件。

投标人：                      （电子签章）

         年       月        日

格式3：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：            标段：）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人名称：       （全称）       （电子签章）

法定代表人：                      （电子签名或签字）

法定代表人身份证号码：                   
委托代理人：                      （电子签名或签字）

职      务：                             
代理人身份证号码：                       
          年       月        日

附：委托代理人详细地址：                             

    电话：                             
注:在投标文件中附委托代理人身份证扫描件。

格式4：

投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

详见第二章 投标人须知
格式5：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

详见第二章 投标人须知
格式6：

投标人依法缴纳税收的证明材料

详见第二章 投标人须知
格式7：

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

详见第二章 投标人须知
格式8：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（投标自行承诺及说明，内容自拟）

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式9：

医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证及附件

注：

1.投标人若为代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人若为制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）

2、如若投标人认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供证明材料。

格式10：

制造商资格声明（若为制造商参与投标应提供）

1. 名称及概况：

1) 制造商名称：











2) 总部地址：












3) 电传／传真／电话号码：









4) 成立和／或注册日期：









5) 实收资本：












6) 近期资产负债表(到


年

月

日止)

①固定资产:











②流动资产:










③长期负债:











④流动负债:











⑤净值:












7) 主要负责人姓名：(可选填)






8) 制造商在中国的代表的姓名和地址，(如有的话)

______________________________________________

2.(l)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址  生产的项目  年生产能力  职工人数

___________   _________   __________  ________

___________   _________   __________  ________

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址  



主要零部件名称

_______________




_______________


_______________




_______________


3. 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：_____________________________



4. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

  (1)出口销售

(名称和地址)




(销售项目)





  (2)国内销售

(称和地址)





(销售项目)_______________

5. 近三年的年营业额

    年份  


国内  


出口  


总额

____   

____  










____  













6. 易损件供应商的名称和地址：

    部件名称             


供应商

7. 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：

合同编号：












签字日期：












项目名称：












数    量：












合同金额：












8. 有关开户银行的名称和地址:










9. 制造商所属的集团公司。如有的话:








10. 其他情况：














兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（加盖电子公章）：





日期：










传真：










电话：










电子函件：









格式11：

贸易公司的资格声明（若为代理商/经销商参与投标应提供）

1. 名称及概况：

(1) 投标人名称：__________________________________

(2) 总部地址：____________________________________

(3) 电传／传真／电话号码：







(4) 成立和／或注册日期：







(5) 实收资本:_____________________________________

(6) 近期资产负债表(截止____
年____月___日)



①固定资产：








②流动资产：








③长期负债：








④流动负债:









⑤净值:








(7) 主要负责人姓名：(可选填)_________________________

(8) 投标人在中国的代表姓名和地址，如有的话

​2. 近3年的年营业额:

年份


国内


出口


总额

3. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1) 出口销售
（名称和地址）




（销售项目）



（名称和地址）




（销售项目）



(2) 国内销售
（名称和地址）



（销售项目）



（名称和地址）



（销售项目）



4. 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址

_______________________________________

5. 由其他制造商提供和制造购货物部件，如有的话：

制造商名称和地址               
制造的部件名称

__________________
           __________________


6. 近3年向中国公司提供的投标货物，如有的话：

合同编号：______________________

签字日期：_____________________

项目名称：______________________

数    量： _____________________

合同金额：______________________

7.有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8.所属的集团公司，如有的话：_______________________________

9.其他情况：















兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

贸易公司（加盖电子公章）：





日期：










传真：










电话：










电子函件：










格式12：

投标人无直接控股、管理关系书面声明函

云南招标股份有限公司：

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  

1.                              
2.                              
3.                              

……

（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 

1.                              
2.                              
3.                              

……

（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 

1.                              
2.                              
3.                              

……

（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 

我单位保证上述声明真实、有效、可查。 

特此声明。 

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

注：

1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

格式13：

无串通投标行为的承诺函

一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

请投标人出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟）。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：       年    月     日

格式14：   

投标保证金交纳凭证

格式15：

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

二、商务部分

格式1：

★投标函

致：                  
我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：        标段：）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件货物需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）       ，人民币(￥       元 )，在  （交货期）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(若有)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在《投标人须知》规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意《投标人须知》中关于投标保证金不予退还的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按中标通知书内容在法律规定的期限内与贵方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方提交履约保证金。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8、                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

帐    号：  

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式2：
★投标报价汇总表

项目名称：                       项目编号：                      标段：
	序号
	报价内容
	合计（元）
	备注

	1
	货物价格
	
	

	2
	易损件/耗材/备品备件费
	
	质保期内

	3
	技术服务费
	
	

	4
	专用工具
	
	

	5
	质保服务费
	
	

	7
	其它报价
	
	如有，请列明

	投标总报价（元）=1+2+...+6
	小写：

	
	大写：


注：

1、此表“投标总报价”项价格应与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

2、此表“货物价格”项“合计”应与“货物投标价格组成表”中的“合计”项价格一致。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式2-1：
★货物投标价格组成表

项目名称：                       项目编号：                 标段：
	序号
	货物名称
	医疗器械注册证号
	制造商名称、国别
	型号和规格
	制造商规模类型
	授权（填写授权主体的名称）
	数量

（1）
	单价（元）
	合价（元）

（6）=（1）*（5）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	出厂价

（2）
	至交货地点的运杂费（3）
	安装调试费（4）
	合计（元）

（5）=（2）+（3）+（4）
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：


备注：

1、投标人须按招标文件第五章“货物需求及技术要求”中采购货物填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价，必须按本表内容填写。

2、未要求提供授权的不用填写“授权（填写授权主体的名称）”项。

3、在“制造商规模类型”列中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”、“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。

4、“合计”项价格应与“投标报价汇总表”中“货物价格”项“合计”一致。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式2-2：
易损件/耗材/备品备件清单及价格表
投标人应提供货物质保期内所需的清单。
项目名称：                       项目编号：                 标段：
	序号
	名称
	规格型号
	产地
	制造商名称
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：


注：“合计”项价格应与“投标报价汇总表”中“易损件/耗材/备品备件费”报价一致。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

注：若无备品备件的可不填此表。

格式2-3：
技术服务费报价表

项目名称：                       项目编号：                 标段：
	序号
	服务内容
	合价（元）
	备注

	①
	设计联络费（若有）
	
	

	②
	现场服务（包括指导安装和调试费用）
	人数：单价（元/工日）：
	
	

	③
	人员培训费
	人数：单价（元/工日）：
	
	

	④
	技术资料费
	
	

	⑤
	技术咨询协调费
	
	

	
	…
	
	

	“合计（元）”=①+②+③+④+⑤+…
	
	


注：1、“合计（元）”价格应与《投标报价汇总表》中“技术服务费”报价一致。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式2-4：

专用工具报价表（如有）

（如有）
项目名称：                       项目编号：                     标段：
	序号
	名称
	规格和型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：


注：1、“合计（元）”价格应与《投标报价汇总表》中“专用工具”报价一致。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日
格式2-5：
耗材/试剂清单及价格表
投标人应提供配备设备所需的耗材/试剂清单及价格，该报价不包含在本次投标报价中。
项目名称：                       项目编号：              
	序号
	名称
	规格型号
	产地
	制造商名称
	数量
	单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商应依据采购需求及市场情况，自行测算出满足所投标段的采购设备所需的耗材/试剂清单及价格，该报价不包含在本次投标报价中。但今后采购相关耗材/试剂，将根据耗材/试剂清单及价格表单价作为参考依据。如遇政策性调价、市场波动，由双方协商调整相关产品价格，并施行“就低不就高”原则。若采购超出以上清单内的产品，经甲方市场询价后，乙方认可产品单价后，以低于甲方询价确认的市场销售价格进行供货。（供应商及厂家需提供相关承诺函，未提供相关承诺函的将按未实质性响应招标文件处理）

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日
格式3：

配置清单
根据招标文件第五章《货物需求及技术要求》，列出投标产品详细配置清单，必须包括在《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》中响应提供的所有产品、第三方产品及相关服务。配置清单必须包含产品名称、制造商名称、规格型号及数量。格式由投标人自拟。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式4：
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （ 单 位 名 称 ）    的    （ 项 目 名 称 ）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 1.    （ 标 的 名 称 ） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；制造商为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于  （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ； 

2.    （ 标 的 名 称 ） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；制造商为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于  （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（电子签章）：

     日 期

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。

4. 若采购项目包含多个标的物的，须将货物制造商的相关信息列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


格式5：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  单位名称（电子签章）：

                                   日  期：

注： 1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件

2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式6：

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人若非上述企业，则不需提供此附件
格式7：

商务条款偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写本表。

商务条款是指：《合同条款前附表》中要求的合同履行期限、交货期、交货地点、交货方式、付款方式、验收及验收标准等要求。

项目名称：        项目编号：             
	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引

（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式8：
投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式9：
商务指标响应评分

格式9：
实施方案
格式10：
售后服务响应时间、售后服务保障

格式11：
业绩

格式11：
构成投标文件商务部分的其他资料

请自拟格式。

三、技术部分

格式1：

技术规格偏离表

请按所投标段内设备的实际技术参数，逐条对应招标文件第五章《货物需求及技术要求》中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                       项目编号：               
	序号
	货物名称
	招标文件技术规范、要求
	投标文件技术规范、要求
	偏离
	投标产品技术支持资料（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1、表中的“序号”应对应该设备在第五章《货物需求及技术要求》中的序号。

2、表中的“货物名称”应按拟投货物的实际情况如实填写（产品名称应与第五章《货物需求及技术要求》中对应货物名称一致）。表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

3、表中的“招标文件技术规范、要求”为第五章《货物需求及技术要求》中对应产品的技术要求，投标人应按拟投货物的实际情况如实在“投标文件技术规范、要求”一栏注明拟投产品的技术参数。

4、投标人须对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答。第五章《货物需求及技术要求》中对技术支持资料有特定要求的以招标文件为准，投标人应按要求提供；第五章《货物需求及技术要求》中未明确技术支持资料要求的，投标人可根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或设备相关鉴定资料或试验报告或设备检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料，如技术白皮书/设备相关鉴定资料/试验报告/技术彩页/宣传资料/图纸资料与设备检验报告不一致的，以设备检验报告为准）。
5、若投标文件中的技术支持资料与技术规格偏离表应答不符，或投标人未提供技术支持资料且投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式1-1：

技术支持资料

包括但不限于所投货物的技术白皮书、设备相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和设备特点自行提供，以证明其设备具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

格式2：

技术文件

    （格式自拟）

应包括（但不限于）以下内容：

1.投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2.货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

3.货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；

4.货物的供货、安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

5.投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

格式3：

构成投标文件技术部分的其他资料

请自拟格式。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

第五章 货物需求及技术要求

一、货物需求一览表

	序号
	标段
	是否接受进口产品
	产品名称
	计量单位
	数量
	预算单价（元）
	预算金额（元）
	★最高单价限价（元）
	★最高限价金额（元） 
	是否核心产品

	1
	1
	否
	全自动酶联免疫工作站
	台
	1
	769000.00
	769000.00
	769000.00
	769000.00
	是

	2
	2
	否
	全自动凝血分析仪
	台
	1
	110000.00
	110000.00
	110000.00
	110000.00
	是

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	否
	全自动医用PCR分析系统
	台
	1
	140000.00
	140000.00
	140000.00
	140000.00
	是

	4
	
	否
	水平旋转摇床（旋转仪）
	台
	11
	3000.00
	33000.00
	3000.00
	33000.00
	否

	5
	
	否
	水平旋转摇床（震荡器）
	台
	11
	3000.00
	33000.00
	3000.00
	33000.00
	否

	6
	
	否
	手动8道可调式移液器
（0.5-10ul）
	支
	1
	1500.00
	1500.00
	1500.00
	1500.00
	否

	7
	
	否
	手动8道可调式移液器
（50-300ul）
	支
	1
	1500.00
	1500.00
	1500.00
	1500.00
	否

	8
	
	否
	手动8道可调式移液器
（10-100ul）
	支
	2
	1500.00
	3000.00
	1500.00
	3000.00
	否

	9
	
	否
	手动单道可调式移液器（5-50ul）
	支
	10
	 300.00 
	3,000.00 
	 300.00 
	3,000.00 
	否

	10
	
	否
	手动单道可调式移液器（10-100ul）
	支
	10
	 300.00 
	3,000.00 
	 300.00 
	3,000.00 
	否

	11
	
	否
	手动单道可调式移液器（20-200ul）
	支
	10
	 300.00 
	3,000.00 
	 300.00 
	3,000.00 
	否


注：

1、提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段下投标的，按一家投标人计算（有效投标人不足3家的，该标段作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、本项目中小企业类型为工业-制造业。

二、技术要求
标段1：全自动酶联免疫工作站
（该产品下标注“▲”的技术参数视为1项A类技术指标，共计7项A类技术指标；序号1、2、3下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号4、6、7下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号9、10、13、15下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号18-22下所有技术参数视为一项B类技术指标，共计4项B类技术指标）
1.
基本功能：全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验

2.
试剂应用范围：完全开放试剂系统

3.
加样精度：       加样量
   精密度（CV）  准确度

100ul         ≤1%      ≤±2%

4.
工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做

▲5.
样本位：同时容纳（非连续装载）≥200个样本，满足大标本量需求，减少频繁样本装载

6.
加样针：8通道独立加样，使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应

7.
液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，非钢针电容电感式原理探测

▲8.
同时加样板位：≥20块96孔微板，并行分配标本的微板数≥20块96孔微孔板

9.
加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染

▲11.振荡孵育模块：振荡孵育模块≥20个，能够同时孵育≥20块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，独立振荡

▲12.洗板机：配置一体式≥96（通道）洗板头，可以实现分组控制注液，保障洗板高质高效。

13.
洗板位置：≥2个洗板位

▲14.
洗板残留量：≤2μl/孔

15.
机械手：实时监测抓板状态，可自动适应不同厂家微板大小，保障运行中及断电后不掉板

▲16.
酶标仪：内置1台酶标仪，标准滤光片配置405nm、450nm、492nm 和630nm

▲17.
试剂仓：≥16个通用试剂仓位置

18. 扫码系统：内置样本自动条码扫描器，装载标本时自动扫描标本条码，

19. 19.设备台面：平台上所有载架均采用抽拉式轨道装载，可方便取放，

20.
报警处理：可选择不同处理模式，保证整体实验运行
21.
运行保障：智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行

22. 全中文操作软件，支持Windows操作系统运行。系统可以与终端的管理系统（LIS/HIS）连接，实现数据共享通讯，支持单/双工通讯

标段2：全自动医用PCR分析系统
（该产品下标注“▲”的技术参数视为1项A类技术指标，共计4项A类技术指标；序号1、2、5、6下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号9-12下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号13-16下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号17-22下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号23-25下所有技术参数视为一项B类技术指标，共计5项B类技术指标）
	1、激发光源
	LED光源

	2、检测器
	高灵敏度光电传感器

	3、▲样本容量
	96孔(48×2＊0.2ml,双反应模块)

	4、▲荧光检测波长
	通道1:470nm-510nm
通道2:530nm-565nm
通道3:580nm-620nm
通道4:630nm-665nm
通道5: 预留
通道6: 预留

	5、可检测的荧光素及染料
	FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5

	6、检测方式
	反应管的底部侧面激发、检测

	7、▲激发、检测光的传输模式
	每一反应孔独立的光纤传输

	8、▲软件应用模式
	定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增

	9、模块温度范围
	4℃-99℃

	10、检测动力学范围
	100​-1010

	11、最小检测模板
	单个拷贝

	12、反应容积
	15ul-100ul

	13、控温模式
	半导体热电模块

	14、最大升温速度(MAX)
	≥4℃/S

	15、温控精度

（HRM高分辨熔解曲线）
	±0.1℃

	16、样品间温度均匀性
	±0.1℃

	17、重量
	≤20Kg

	18、尺寸(W*D*H)
	≤400mm*550mm*300mm

	19、断电保护
	有断电保护功能

	20、输入电源
	AC200V-240V  50HZ

	21、耗  能
	≤850VA

	22、操作系统
	中、英文Win 7/8/10

	23、使用年限
	≥6年、（注册证.说明书.合格证在食药监局备案）交货时间与生产日期间隔不超过半年

	24、热 盖
	电子自动锁控热盖

	25、操作软件
	全中文/全英文


标段2：全自动凝血分析仪
（该产品下标注“▲”的技术参数视为1项A类技术指标，共计4项A类技术指标；序号2、5、6、7、8下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号10-14下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号15-19下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号20-21下所有技术参数视为一项B类技术指标共计4项B类技术指标）
1. ▲检测方法：采用多种检测方法含磁珠法、光学法等，兼顾科室溶血、黄疸、脂血等特殊样本的正常检测。

2. 检测项目：PT、APTT、TT、Fib、D-Dimer、AT-III、FDP等。
3. ▲FIB检测：具有直接检测及PT演算Fib结果，并可自动切换。

4. ▲试剂：配套原装试剂，为液体试剂。
5. 测试速度：PT≥400个测试/小时，D-Dimer≥130个测试/小时。
6. 测试通道：测试通道≥18个

7. 多波长检测：检测通道支持405nm、575nm、660nm、800nm波长。
8. 光源：LED光源

9. ▲样本位：≥100个样本位，支持原始样本直接上机测试，并可在测试中追加样本，支持闭盖穿刺（选配）

10. 反应杯1：均采用单独反应杯，光学法采用光学反应杯，≥1000个光学反应杯
11. 反应杯2：磁珠法采用磁珠杯；≥30个磁珠反应杯

12. 样本扫描：支持手动或自动扫描样本条码信息

13. 急诊检测：任意样本位均可切换成急诊，急诊不限位，随时插入，无需等待
14. 试剂位：内置≥50个冷藏试剂位，随测装载，具备搅拌功能；试剂溯源：具有试剂条码追溯功能，可实现全流程追溯

15. 试剂扫描：实时扫描试剂条码信息，试剂随意放入（选配）

16. 试剂针：具有加热功能、液面感应检测功能、垂直防撞功能

17. 试剂针具有清洗、自动检测漏液等功能操作系统：配有中文操作界面，数据输送：全自动、双向LIS通讯，自动读取项目信息，免人工输入
18. 报警功能：具备试剂余量检测及报警功能

19. 质量控制：自动质控分析，提供Westgard多规则质控图，并可对质控结果进行处理

20. 耗材内置和废液直排：具备耗材内置，废液可直排功能

21. 数据储存：自动储存，样本储存容量不少于30（万条），质控结果可储存不少于10万个

标段2：手动8道可调式移液器
（该产品下标注“▲”的技术参数视为1项A类技术指标，共计2项A类技术指标；序号二下所有未标注“▲”技术参数视为一项B类技术指标，序号三下所有技术参数视为一项B类技术指标，共计2项B类技术指标）
1、 产品资质：
▲具有ISO9001认证证书，具有ISO13485认证证书。每支移液器都遵照ISO8655标准进行校准。须提供校准报告。
2、 特点优势：

1、 可选量程包括：0.5-10μl 、10-100μl、50-300μl、
2、 各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板；
3、 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴 ； 
4、 移液器下半部可360度旋转，方便移液；

5、 ▲每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷；

6、 特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况。

7、 管嘴连件具有高化学稳定性；

8、 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

三、技术参数

	量程
	增量
	测量体积
	系统误差
	随机误差

	μL
	μL
	μL
	μL
	%
	μL
	%

	0.5-10
	0.1
	10

5

1
	±0.15
±0.125
±0.04
	±1.50
±2.50
±4.00
	±0.150
±0.125
±0.04
	±1.50
±2.50
±4.00

	10-100
	1
	100
50
10
	±0.8
±0.5
±0.3
	±0.8
±1
±3
	±0.3
±0.4
±0.2
	±0.3
±0.8
±2

	50-300
	5
	300

150
50
	±2.10
±1.50
±0.75
	±0.70
±1.00
±1.50
	±0.75
±0.75
±0.40
	±0.25
±0.50
±0.80


标段2：手动单道可调式移液器

（该产品下标注“▲”的技术参数视为1项A类技术指标，共计1项A类技术指标；序号二下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号三下所有技术参数视为一项B类技术指标，共计2项B类技术指标）
一、▲产品资质：具有ISO9001认证证书，具有ISO13485认证证书，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，须提供校准报告。

2、 特点优势：
1、手动可调式移液器可选量程：5-50ul,10-100ul,20-200ul；

2、计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；

3、轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；

4、使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；

5、下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；

6、管嘴连件具有高化学稳定性；

方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；
三、技术参数及订货信息：

	量程
	增量
	测量体积
	允许最大系统误差（准确度）
	允许最大随机误差（精密度）

	5-50μl
	0.5μl
	50μl

25μl

5μl
	0.60%

0.90%

2.00%
	0.30%

0.60%

2.00%

	10-100μl
	1μl
	100μl

50μl

10μl
	0.80%

1.00%

3.00%
	0.15%

0.40%

1.50%

	20-200μl
	1μl
	200μl

100μl

20μl
	0.60%

0.80%

3.00%
	0.15%

0.30%

1.00%


标段2：水平旋转摇床（旋转仪）
（序号1-5下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号6-10下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号11-14下所有技术参数视为一项B类技术指标，共计3项B类技术指标）
1、运行方式：圆周

2、额定速度：20-230rpm
3、速度精度：±2rpm
4、运行模式：连续/定时

5、定时范围：0-999min

6、定时精度：±1S/min

7、工作面尺寸：≥240*160mm

8、输入电压：AC100-240V(50/60Hz）

9、允许相对湿度：80%

10、输入功率：10W

11、外壳防护等级：IP21

12、允许环境温度:5-50℃

13、外形尺寸：≥330*320*140mm

14、净重：≥4.0Kg

标段2：水平旋转摇床（震荡器）
（序号1-5下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号6-10下所有技术参数视为一项B类技术指标，序号11-15下所有技术参数视为一项B类技术指标，共计3项B类技术指标）
1、 运行方式：圆周

2、额定速度：40-350rpm
3、允许震荡承重量(含托盘) ：≥2kg

4、电机类型：无刷直流电机

5、运行模式：连续/定时

6、定时范围：0-99h59min
7、工作面尺寸：≥300×300mm

8、输入电压：AC100-240V(50/60Hz）

9、允许相对湿度：80%

10、输入功率：20W

11、外壳防护等级：IP21

12、允许环境温度:5-50℃

13、外形尺寸：≥400×360×120mm

14、净重：≥7.0Kg

15、环境条件

（1）运行条件

 环境温度： 0℃～ 40℃

 相对湿度：≤80％

 大气压力：860hPa ～ 1060 hPa
电源：单相 220V±10%，50/60Hz，2A
（2）运输和贮存条件

→ 环境温度范围: -20℃~55℃

→ 相对湿度范围: ≤80%

三、商务要求
除特殊说明外，所有产品要求如下：
1.中标人交付产品必须为全新产品，交货时间与生产日期间隔不超过半年。
2.交货期：合同签订后，不超过30个日历日。

3.质保期：自验收合格之日起2年，质保期内系统免费升级维护。
4.售后服务：2小时内响应，8小时内到现场，48小时内解决故障问题。如48小时内无法修复的需提供备用机等解决方案。

5.培训要求：现场培训至科室人员可独立操作设备；提供7*24小时电话咨询指导；如果产品具有线上培训模式，需免费提供，培训人员需原厂工程师。

第六章 资格评审标准

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若资格审查不合格，则不进入到下一步符合性评审。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	资格评审标准
	投标人应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

	
	1.1
	投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照、事业单位法人证书或自然人的身份证明。

	
	1.2
	投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1）提供2023年度经审计的财务会计报表（成立不满1年的投标人可提供成立至今经第三方审计的财务会计报表），包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及附注（执行小企业会计准则的投标人可不提供）；2）可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或银行存款证明或其他财务说明；3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的自投标文件提交截止时间前3个月内的投标担保函。备注：投标人可根据自身情况提供上述3项中任意一种证明材料。

	
	1.3
	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明或证明材料）。

	
	1.4
	投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供缴税所属时间在2024年4月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）；

1.4.2投标人须提供缴费所属时间在2024年4月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关缴款证明或情况说明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）。

	
	1.5
	投标人必须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	1.6
	法律、行政法规规定的其他条件。

	
	2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，中小企业类型为工业-制造业；小微企业价格扣除优惠比例为10%，满足条件的投标人须按要求提供所投标段所有货物制造商的《中小企业声明函》，否则不予进行价格扣除。

	
	3.本项目的特定资格要求：

	
	3.1
	投标人若为代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人若为制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；

	
	3.2
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

	
	3.3
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以本项目开标当天采购代理机构对上述信用信息进行查询核对的结果为准。

	
	3.4
	本项目不接受联合体投标。


第七章 评标方法（综合评分法）

评标方法前附表
	条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	投标文件签署、盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金的；

	
	
	投标单价报价或总价报价
	投标单价报价或总价报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	
	
	其它实质性条件
	实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	其他无效情形
	未含有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	3.2
	详细评审标准
	1、评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：

①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2、评分因素

分值及权重
	投标报价F1：满分30分。

技术部分F2：满分50分。

商务部分F3：满分20分。

	
	
	3、投标报价

评审F1

（满分30分）
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30

注：

（1）C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。

（2）根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知、政府采购促进中小企业发展管理办法（财库﹝2020﹞46 号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）的规定，对符合条件的小型和微型企业，在投标报价评分时给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价评分。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，若监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	详细评审标准
	技术部分F2：满分50分
	技术参数响应情况

（满分50分）
	根据投标人对招标文件第五章《货物需求及技术要求》的技术指标的响应情况进行评审，评审规则如下：

标段1：
本标段共计7项A类技术指标，投标人每出现1项A类技术指标不满足招标文件的扣5分；本项目共计4项B类技术指标，投标人每出现1项B类技术指标不满足招标文件的扣3.75分；满分50分。
标段2：
本标段共计11项A类技术指标，投标人每出现1项A类技术指标不满足招标文件的扣2.5分；本项目共计9项B类技术指标，投标人每出现1项B类技术指标不满足招标文件的扣2.5分；满分50分。
注：
1、投标人拟投产品出现任意内容不满足对应技术指标项下的内容，即视为不满足该项技术指标。
2、技术指标的响应评审参考投标人提供的“技术规格偏离表”，以投标人提供的技术支持资料为准（若招标文件中对技术支持资料有特定要求的以招标文件为准，若无特定技术支持资料要求的详见“技术规格偏离表”内的规定）。

	
	商务部分F3：满分20分
	商务指标响应评分
（满分6分）
	1、商务指标响应评分（满分6分）
根据投标文件对招标文件第五章 货物需求及技术要求：“三、商务要求中3.质保期、5.培训要求、6.针对本项目的授权书”的内容进行响应，响应内容均满足招标文件要求得6分，若上述任意一项出现不满足招标文件要求的，该项不得分。

	
	
	实施方案
(满分9分)
	根据投标人提供的实施方案进行评审及评分，方案应包含①供货计划安排②人员安排③应急保障能力及措施；
上述3项内容均提供了详尽描述的得满分9分；其中，每有一个缺项扣3分，每有一处缺乏完整性、合理性的扣1.5分，分数扣完为止

	
	
	售后服务响应时间、售后服务保障

（满分5分）-
	根据投标人提供的售后服务响应时间、售后服务保障进行评审，评审规则如下：

1、售后服务响应时间（满分3分）

第一档次[3]分：投标人在10分钟内（含10分钟）响应，4小时内（含4小时）到达现场维修的；
第二档次[1.5]分：投标人在10-20分钟内（含20分钟）响应，4-6小时内（含6小时）到达现场维修的；
第三档次[0]分：投标人仅满足招标文件要求但未优于招标文件要求或未达到第二档次要求的。
2、售后服务保障（满分2分）

第一个档次[2]分：投标人对拟投产品机型的零配件仓库有明确说明，承诺中标后明确市内售后服务地点及专门的售后服务人员，有专职工程师提供7×24小时的技术及售后服务，终生免费维护，每年不少于4次的技术支持（含免费软件升级，若有），制定了售后保障措施且措施合理可行的；
第二个档次[1]分：投标人对拟投产品机型的零配件仓库有明确说明，承诺中标后明确市内售后服务地点及专门的售后服务人员，但未制定售后保障措施或措施不合理/不可行的，或未承诺有专职工程师提供7×24小时的技术及售后服务，或未提供每年不少于4次的技术支持（含免费软件升级，若有）；
第三个档次[0]分：投标人未对拟投产品机型的零配件仓库进行说明或未承诺中标后明确市内售后服务地点及专门的售后服务人员不得分。


1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐，评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务、节能环保产品的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、售后服务响应时间短优先的顺序推荐中标候选人。

2.政府采购政策：

2.1中小企业扶持政策

2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

2.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.2监狱企业扶持政策

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位扶持政策

2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品扶持政策

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 

2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心

北京赛西认证有限责任公司

中国网络安全审查技术与认证中心

广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心

电能（北京）认证中心有限公司

方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

合肥通用机械产品认证有限公司

北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

电能（北京）认证中心有限公司

中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心

电能（北京）认证中心有限公司

方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心

深圳市计量质量检测研究院

中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心

深圳市计量质量检测研究院

中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心

北京泰瑞特认证有限责任公司

广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心

北京鉴衡认证中心

中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心

北京新华节水产品认证有限公司

方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 

	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司

中标合信（北京）认证有限公司

中环协（北京）认证中心

天津华诚认证有限公司


3. 评标程序及标准

3.1符合性评审

3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，见评标方法前附表。

3.1.2算术性错误修正。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.1.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★3.1.3投标文件的澄清 

（一）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（二）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

（三）评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

★3.1.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.2.3 价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.评标结果

4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

4.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

4.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。

�请确认此处描述





55
[image: image2.png]Z CRERRGERZAG




59
[image: image1.png]Z CRERRGERZAG




[image: image2.png][image: image1.png]

