
	货物名称
	详细技术参数
	控制单价（元）

	AED除颤仪
	★产品符合 GB 9706.204-2022医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求。提供产品CFDA产品注册证书。
1、全自动体外除颤仪，主机具有一体化便携把手，重量≤2kg；非可电击心律识别率（无人为干预）：≥98.8%；电池：待机时间：≥8年（提供公开发行的技术彩页资料或铭牌截图证明）。
2、抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击； 
3、防护等级：≥IP55；
4、工作温度范围至少满足-5℃～50℃，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，工作时间≥60分钟；
▲5、工作湿度范围至少满足2%～95%非冷凝；
6、主机操作面板按键数量：为了防止误操作，主机操作面板上的操作按键数量≤3个；
除颤性能；
7、采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；
▲8、输出能量：成人最大能量可支持360J；
9、从开机到200J放电准备就绪用时不超过8s；
▲10、除颤后ECG恢复时间不大于2s； 
▲11、适用病人阻抗范围20Ω-180Ω；
除颤电极片：
▲12、提供与机器配套的电极片，具备两种粘贴位置指示（成人和儿童），防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示；
13、具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示；
14、设备支持成人、小儿模式，可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量；
15、提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片；
电池：
16、在室温温度环境下，电池待机寿命≥60个月；
▲17、可支持最大能量360J除颤治疗大于200次； 
▲18、可支持200J能量除颤治疗大于360次，设备提示低电量情况下，仍可支持至少10次200J除颤放电；支持电量提示；
▲19、设备主机界面支持以数字百分比直接显示电量功能；
操作/屏幕：
20、设备可调节语音播放音量，适应急救现场不同环境下使用；
21、设备具有中文操作指导功能；
▲22、支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式；
23、CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式，在CPR仅按压过程中持续提供操作指导；
▲24、屏幕不小于7英寸，分辨率不低于500x280像素；
25、屏幕具备自动亮度调节功能；
数据传输和存储
▲26、存储容量：设备自带存储的内部存储可存储≥1200份自检报告； 支持升级内置式4G或5G网络模块 可连接AED管理平台（提供说明书证明材料）；
27、数据存储：设备自带存储可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR持续时间、放电次数等要素）等，其中事件数据存储不小于600条，便于查询。
	20000.00 

	北斗有源终端
	★1、CPU主频≥2.3G，≥八核；自带正版操作系统；
2、网络类型/频段：LTE-FDD LTE-TDD WCDMA TD GSM CDMA1X&EVDO CDMA2000；
3、机身尺寸(mm) ≤200*100*30mm；主屏尺寸≥5.5英寸FHD；LCD分辨率≥1920*1080P；
4、后摄像头：≥1600万像素；前摄像头：≥500万像素；带高功率喇叭；
5、支持单北斗定位功能；
6、支持指南针功能；
7、待机时长≥120h；工作时长≥12h；
8、防护等级≥IP67；
9、跌落等级：≥1.2m；
10、机身内存：≥64GB、运行内存≥4GB、最大存储扩展容量≥128GB；电池容量：≥6500mAH；充电方式：Type-C；耳机接口：3.5MM标准耳机；
I/O接口： Type-C （持RDSS/RNSS双串口功能），支持OTG；
11、支持并配备北斗RDSS外置天线；
12、同时接收波束个数：不少于14个；
13、平均功耗 ≤5W；
14、通信成功率：晴朗天气、空旷地带、60秒北斗测试卡、测试100条、测试成功率≥95%；
15、支持北斗三号区域报文最大长度：1000 个汉字;支持语音、图片传输；
16、信号接收 ：北斗三号1-63号全部卫星；
17、接收频点： B1 B1I/BIC；定位精度5－10m、速度优于0.2m/s；
18、捕获灵敏度 首次捕获时间：≤10s；重捕获时间：信号中断 30s，重捕获时间不超过:≤3s；
★19、投标人需协助开通北斗有源卡，并完成功能验证测试；（提供承诺函）
★20、配备专业的北斗短报文通信软件；
21、配备内存卡≥128G。
	8000.00 

	5G单兵图传
	1、一体化设计，集成音视频硬件编码、4G/5G网络、WiFi、北斗定位、存储、锂电池等模块，支持摄像机的热靴安装，可与DV摄像机组合使用；
★2、配备图传终端1套、安全箱1个、无线对讲模块1套以及配件1套（包含电源适配器、可伸缩三脚架、电源线、蓝牙耳机、防雨套及保温套、微型摄像机架）；
3、状态显示：具有OLED显示屏，可显示工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、存储状态等信息；
4、至少支持1×HDMI输入，图像帧率5～60帧/秒可选，内存≥64G，具备内存存储扩展功能，实现录像存储；可外接DV摄像机、无人机遥控器等高清视频源接入；
5、音频接口：1×3.5mm耳麦一体接口，1×HDMI输入；
6、内置锂电池供电，连续工作时间≥8小时；
7、配套手持式摄像机：≥1000万像素，≥1920×1080P高清动态图像录像功能；
8、网络接口：至少支持1×4G全网通，1×5G全网通，1×WIFI，支持1×10/100M以太网口（可由USB接口转出）；
9、录像存储：支持TF内存卡，单卡最大存储容量≥128G；
★10、兼容性要求：支持GB/T28181协议，须匹配接入采购人已有的图像综合管理平台（平台支持标准GB/T28181国标协议），须能够被消防救援局和四川消防救援总队图像综合管理平台调用，可实现在图像综合管理平台资源上进行设备列表展示，直接进行实时调度视频，发起语音双向对讲，获取定位信息。
11、编码协议：视频编码支持H.264、H.265，音频编码支持G711、GSM或AAC；
12、视频特性：支持1080P、720P，帧率5~60帧可选；
13、其他接口：至少具有1×内存卡和SIM卡双卡槽，1×USB，1×Type-C接口；1×热靴接口，支持摄像机热靴安装；
14、尺寸：≤150×100×60mm（W×H×D）；
15、工作温度：-10℃~+50℃；
16、其他要求：内置北斗模块且仅支持北斗定位功能，提供地理定位信息，定位信息以OSD方式上报、电子罗盘、显示屏，支持移动、联通、电信的通信网络；
17、配备1张≥128GB TF内存卡、1根单兵视频备用线、1根耳机备用线。
	31000.00 

	音视频布控球
	1.一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、激光灯等模块，具有手提把手设计；
★2、兼容性要求：支持GB/T28181协议，须匹配接入采购人已有的图像综合管理平台（平台支持标准GB/T28181国标协议），须能够被消防救援局和四川消防救援总队图像综合管理平台调用，可实现在图像综合管理平台资源上进行设备列表展示，直接进行实时调度视频，发起语音双向对讲，获取定位信息。
3、编码协议：支持H.264、H.265，支持G711、G722.1；视频码流：支持1080P、720P，帧率1-60帧可调，码率384kbps-6Mbps可调；
4、摄像机像素≥200万，分辨率≥1080P；CMOS≥1/2.8；光学变倍≥30倍，数字变倍≥12倍；
5、夜视功能：激光或红外夜视距离≥150米；
6、摄像机云台：水平旋转范围360°，垂直旋转范围-30°~90°；
7、网络接口：至少支持1×4G全网通，1×5G全网通，1×WIFI，1×10/100M以太网口（可由航空插头转出）；
8、其他接口：至少支持2×SIM卡插槽，2个TF内存卡槽；
9、卫星定位：内置北斗模块且仅支持北斗定位功能，提供地理定位信息，定位信息以OSD方式上报；
10、录像存储：支持双TF内存卡存储，单卡容量≥512G，支持本地抓拍和录像存储至内存卡中；支持内存卡热插拔；
11、状态显示：内置OLED屏显示当前运行状态，显示4G/5G及信号强度、WIFI、有线、蓝牙、定位状态、对讲状态、TF卡、电池电量、视频编码格式、平台连接状态；OSD可调取显示，设备名称、时间、北斗定位、蓝牙、4/5G网络、电量字符叠加；
12、供电电源：内置锂电池,工作续航时间≥8小时；
13、防护等级:≥IP66；
14、其他要求：360度全向云台、支持4/5G全网通双卡远程无线视频传输、支持双向语音对讲；
15、配备1张≥512GTF内存卡，1个可伸缩三脚架（含布控球磁吸架设底盘）。
	33200.00 

	卫星电话
	1、支持单模天通卫星移动网络通信话音、短信和数据功能功能, 支持单北斗定位功能；通话时间≥5h，待机时间≥70h；
2、卫星话音速率：话音1.2kbps/2.4kbps/4kbps； 
3、卫星数据速率：1.2kbps-9.6kbps；
4、应用处理器：≥八核；
5、操作系统：自带正版操作系统；
6、摄像功能：前置≥800万像素、后置≥1600万像素；
7、耳机接口：3.5mm接口；      
8、显示单元：≥6英寸显示屏；电容触摸屏，多点触控分辨率≥1920*1080P； 
9、存储单元：运行内存≥4GB RAM,机身存储：≥64GB ROM（可支持64G TF卡扩展）；
10、电池时间：电池≥5000mAh，待机≥160小时，通话≥10小时，电池可拆卸，支持双电池快速更换；
11、传感器：重力、距离、光线感应、电子罗盘、加速度传感器、地磁传感器、气压传感器、温度传感器等；
12、防跌落 ：≥1米防跌落；
13、防护等级：IP68；
14、工作温度：-40℃ ~+ 55℃；
15、配备1张≥64G TF内存卡。
	6000.00 

	窄带自组网电台
	1、级联要求：级联4跳之后延时≤0.5s；
2、支持一键式开机、随地架设、预设频率；
3、频率范围：350-400MHz；
4、组网要求：支持有线、无线联网以及有、无线混合组网；
5、具备有PTT按键、麦克、喇叭；基站须有声音提示及信号强度显示；内置公网4G/5G模块；
6、发射功率：10W/25W/45W功率可调；
7、防护等级：≥IP67；
8、定位：仅支持北斗定位；
9、支持低电量告警提示，电池支持快捷更换，支持电池单独充电,电池自带智能电量显示；
10、接口：支持外接光纤防水接口、防水航空网口、防水航空接口；
11、工作时间：≥20小时；
★12、具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》；
13、支持两路语音对讲，并可通过外接手咪实现语音通话。手咪可在两个通信信道上进行切换，选择守候在哪路通道上进行通话；可通过任意两个频点实现一路自组网通信，通过任意4个频点实现两路自组网通信，两路自组网可同时工作，也可以关闭一路，仅启用一路；
14、支持双路无线专网中继功能，任意一台设备均可作为其它设备的中继节点进行转发中继，一键开机自动组网；
15、支持公网通话，设备内置SIM卡，可通过4G或GSM进行语音通话，并支持联系人列表预置，通过外接手咪从通讯录直接进行语音呼叫；支持4G数据传输业务，设备内置SIM卡，可通过公网4G链路实现与远端指挥中心的互联互通，并实现语音呼叫、定位数据传输等业务应用；传输功能：可将网络内任意节点设备下的终端上报的信息广播，并可通过4G公网链路上报给远端调度平台；
16、支持公网链路备份，设备间可通过4G至2G进行互联组网，当自组网链路断开时通过公网互联保障网络正常通信，实现双重通信保障；
17、IP互联组网功能：若两台不同频点的样机在无线信号上无法实现互通，可通过网线、光纤连接，并开启IP互联功能，实现互通；
18、首发判选功能：当两台设备同时收到同一终端发起的语音呼叫，并且两台设备之间可以互通，那么两台设备之间判选出唯一设备进行首发，另一台不转发终端语音，而是转发首发设备的语音信号；语音优选功能：当设备接收到来自两台设备转发的呼叫时，可根据两个信号的场强选择较好的进行转发；
19、主机面板指示灯可对剩余电量进行查询展示；
20、网络拓扑展示功能：支持通过单机网管软件查看网络拓扑信息；
21、可在-30℃至60℃环境下，持续工作≥4小时无故障；
★22、兼容性要求：须能够匹配接入四川消防救援总队采购人现有的窄带自组网（支持PDT标准协议）实现功能互通；
23、每套设备提供≥1块备用电池。
	70000.00 

	位移监测仪
	1.检测距离：监测距离≥ 80 m；
2.物体移动范围监测档位≥ 6 档（快捷设置按键，可调节），监测到超过设定范围的移动即会触动声光警报。
3.当检测到物体移动时，可发出报警信号。警报声响强度：距机器  1  m 处，报警器最大声级≥ 100 db。
▲4.激光最小监测数值：≤ 2 mm；
5.工作时间：一次充满电，连续工作时间 ≥6 h。 
6.操作终端屏幕≥8 英寸，可显示监测的距离和位移信号。 
7.位移检测同时具备大于等于2束激光，同时工作、同步监测，增大监测面积；安装在伸缩式三脚架之上。
8.工作温度：-10°C 到 +50°C； 
9.防护等级等级 IP65；
10.配置：三脚架，激光位移探测器，10倍以上镜瞄准镜，操作后台终端，充电器，配有防震防水包装箱。
	75000.00 
	75000.00 

	余震监测仪
	★整机应配备倾角监控仪4部，声光报警器、倾角接收器1套，充电器1套；
1.倾角报警器监控装置或监控后台内置显示屏≥2In，可显示报警值大小，带有低电压指示灯； 
2.倾角监控仪报警值：大于等于3个档位快捷键；可设定任意报警值；
▲3.倾角精度：≤0.1°
4.倾角接收器自带一键搜寻功能，当倾角检测仪被掩埋时可进行查找；
5.电池工作时间≥ 6 小时；
6.可调节报警音量；声光报警：不少于3 颗 LED 闪光灯, 报警声≥ 100dB，报警声可开启和关闭；
	70000.00 
	70000.00 

	现场空气监测仪
	★监测不少于6种气体：（至少包含可燃气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氧气等）和可吸入颗粒物浓度PM1.0、PM2.5等实时浓度数值；
1.气体检测精度：≤±2%(F.S)；颗粒物检测精度：≤读数的±10%；
2.气体采集方式 ：泵吸式。
3.主机屏幕≥6.5英寸高清彩色触摸屏；带有时间显示。
4.可实时监测温度、湿度；
5.现场可实时显示检测数据：包含检测设备名称、时间、气体名称（可中文显示）、浓度数值、浓度单位、可吸入颗粒物浓度数值等；
6.可自主设定气体报警值，具有声音和视觉报警功能；
7.使用环境：温度-20℃~+50℃;相对湿度0-99%RH；
8.温度测量：-40℃~+80℃， 精度±0.5℃；
9.湿度测量：0-95%RH， 精度±4%RH。
10.语言：必须支持中文显示。
	12000.00 
	12000.00 

	测温仪
	1.具备低压显示；具备锁定测量、最大值、最小值平均值、高温报警和低温报警、高温报警要求红色 LED 显示；具备低温报警蓝色 LED 显示。
▲2.测温范围：最低温度≤-50℃；最高温度≥1200℃ ；
3.激光瞄准：精度≤±2%；响应时间≤500毫秒（95%响应）；
4.测量距离比：≥12:1；
5.分辨率：0.1℃(<1000℃)；
6.防护等级≥IP65
7.预留三脚架安装孔。
8.重量：≤300g
	1100.00 
	1100.00 

	水质分析仪
	★可测定包含不限于PH、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、重金属等参数。
 1.用户可定制各测试内容测量参数。
 2. 波长范围至少满足420～700nm，光源寿命100000h以上
 3. 重复性≤±3%，
 4. 储存数据≥1000000条
 5. 彩色液晶触摸屏≥5英寸，全中文操作界面。
 6. 包含检测仪主机、消解仪、收纳箱、移液器、PH电极、热敏打印机等。
	11000.00 
	11000.00 

	电子气象仪
	★可测量气压、海拔高度、温度、湿度、风向、风速等；配备专用仪器储运包。

1.温度测量范围：最低测量温度≤-35℃，最高测量温度≥45℃；温度准确度≤±2℃；

 2.最大风速测量量程≥20.0m/s；风速准确度≤±3%；

3.气压测量范围不低于:300hPa≤B≤1100hPa；

 ▲4.海拔高度范围：最低海拔量程≤-100m；最高海拔量程: ≥7000m；

5.湿度测量范围：0-95%RH， 精度≤±3%RH；

6.风速测量范围：≥20.0m/s,风速准确度≥±3%；

7.风向车辆范围：≥16方位，精度±1方位

8.重量：≤500g。
	1500.00 
	1500.00 

	测距仪
	1.通过激光测高、测角、测距、面积等；具有单次测量和连续测量功能；
▲2.测量范围：≥1500m；
3.测量精度：（300m以内）≤±0.2m、（300m以上）≤±1m；
4.测角范围≥±45°；
5.测角精度≤1°；
6.防护等级≥IP55
7.配备锂电池≥2块（一主一备）；具备自动关闭激光及自动关闭电源的功能；
	3000.00 
	3000.00 

	自动止坠器
	1. 符合双人救援使用。兼容10-13mm直径的绳索。
2. 产品具有永久性标志及产品数据标识。
3. 产品包括：自动止坠器和势能吸收包，材质：铝合金材质；
4. 自动止坠器重量 ≤425g ；势能吸收包重量 ≤220 g；
5. 负载 ≥130 kg；
6. 势能吸收器最大允许长度 4 m。
	2500.00 
	2500.00 

	自动锁定下降器
	1.带手柄和防错装齿，具备自停、自锁功能，可以让作业者在作业绳索上下降，定位和上升，具有防慌乱自动制停功能。
2.产品兼容10-11.5mm直径的绳索；
3.材质：铝合金；
4.重量≤540g；
5.最大负荷≥200kg；
	2500.00 
	2500.00 

	下降器
	1. 功能：下降器侧板与手柄由铝合金组成，制动凸轮由不锈钢组成，具备较强耐磨损和抗腐蚀性能。可以让作业者在作业绳索上下降，定位和上升，具有防慌乱功能。产品兼容10-11.5毫米直径的绳索。
2. 重量≤670g；
3.最大负荷≥240kg；
	2500.00 
	2500.00 

	通用安全绳（200米）
	★符合国家 XF 494-2023 《消防用防坠落装备》标准要求。
1.安全绳应为连续结构，主承重部分应由连续纤维做成，采用夹心绳结构，表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀；每根长度≥200m，绳体直径10.5mm；绳的两端应妥善收尾，绳的两端应采用绳环结构，可与安全钩连接；并用同种材料的细绳扎缝≥50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。
2.绳芯编织股数：11~13 ，绳皮编织股数：≥48；
3.安全绳的延伸率≥1%且≤10%；
4.抗断强度：≥22kN，八字结强度：≥15 kN
▲5.冲击负荷： ≥5kN；

6.每米重量：≤75g；

7.静态伸长率： ≤4%
8.绳皮滑动率：≤1%
	3600.00 
	3600.00 

	救生照明线
	★符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准；
1. 线体由供电系统（电源）、发光线体、绕线转盘等组成。
2. 具有常亮、闪烁两种工作模式可供选择使用；
3. 采用直流供电方式。
4. 双线承拉性能：≥100 kg；
5. 每间隔 2.0m (±0.1m)应有一个清晰可见三角块方向标志；
6. 配专用的压电源箱，采用镍氢、铅酸或非含锂离子电池为电源，面板具有工作照明灯；
7. ▲常亮模式工作时间：≥8h，闪烁模式工作时间：≥16h；
8. 在连续工作时间内，照明线线体表面温度≤40℃；
9. 发光亮度≥10 cd/m2，照明线闪烁频率：≥1Hz，
10. 照明线线体表层与导线间的绝缘电阻：≥50MΩ。
11. 照明线线体承受不小于300N的拉力能正常工作；
12. 每盘长度 100米；
13. 防爆标志不低于Ex ic op is ⅡC T4 Gc，Ex op is tc ⅢC T130℃ Dc；
	9500.00 
	9500.00 

	电动破拆工具组
	★产品符合 GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》相关标准。 
1.整套电动液压工具由电动扩张器、电动剪扩器、电动剪切器、电动撑顶器、电池组、充电器、安全垫块、维修包等组成。
▲2.电动扩张器： 开口距离：≥600mm；扩张力：≥80kN。
▲3.电动剪扩器： 开口距离:≥350mm、扩张力: ≥120kN。
▲4.电动剪切器： 剪切力：≥680kN，大开口距离：≥150mm。
▲5.电动撑顶器： 顶升力：≥125kN、撑顶行程：≥350mm
6.电池带有电量显示功能，继航时间≥0.5 h，每个器具均需配备2块电池（一主一备）；电池质保 2 年以上。 
7.充电器：配套交流电充电器与直流电充电器各一套。 
8.安全垫块:具有防水、防油、防滑、不断裂、无污染的功能，适用于救援中稳定和支撑保护。

9.整套配置包含2条紧固带：牵引力≥3 吨，牵引带不小于长 10 米；2 条牵引链条：承重≥5 吨，长度≥1 米；2 块梯形垫块（≥200*200*125mm）、4 块方形垫块（≥200*200*100mm）、4 块长型基础垫块（≥600*200*100mm）、4 块护边垫块（≥200*200*125mm）、4 块方形基础垫块（≥230*230*50mm）
	96000.00 
	96000.00 

	机动链锯
	★1.符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准；
2.功能结构：机动链锯主要用于消防救援过程中对木制结构或木制材料的切割破拆。机动链锯配有自动复位停机开关、透明油位显示装置、注油泵等，便于启动，链锯采用拉绳启动；
▲3.发动机：功率≥2.4 kw，最高转速 ≥9000 rpm；
4.采用二冲程发动机，气缸排量≥50cc、最大功率时的链条速度≥17m/s、导板长度≥33cm、配置前手防护挡；
5.整机重量（不含燃油、链条、润滑油） ≤ 5 kg；
6.配备导板护套、专用工具箱、比例油桶、护目镜、防护手套等附件，原厂备份链条不少于1条，备用火花塞2个，拉绳1条；
	3700.00 
	3700.00 

	电动链锯
	★符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准。
1.电机类型：无刷电机；
2.锂电池驱动，电压≥40V；电池容量≥8Ah；充电时间：支持快充，电池余量可显示；
▲3.导板长度≥380mm；链锯速度≥12m/s；重量(不含电池)≤5Kg；
4. 配备导板护套、专用工具箱、护目镜、防护手套等附件，原厂备份链条不少于3条、锂电池≥4 块、充电器1套；
	3000.00 
	3000.00 

	无齿锯
	★1.符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准；
2.功能结构：可以用来切割混凝土、沥青、石头、水泥、木柴、PVC板、玻璃钢物品、钢筋、汽车车体、防盗门等。有过热保护装置，防震把手，锯片保护罩等。采用拉绳启 
动。
▲3.采用二冲程发动机，功率≥5 kw，最高转速 9000 rpm；
4.锯片：无齿锯使用的锯片直径 ≥350 mm、切割深度 ≥125 mm。
5.整机重量（不含锯片和燃油） ≤15 kg；
6.每台无齿锯配备比例油桶、护目镜、防护手套、冷却水管（长度≥3m）及专用冷却水壶，等附件，配有不少于备用火花塞2个，拉绳2条，配备 2 个锯片，1 个为多功能锯片，1 个为砂轮锯片；
	13200.00 
	13200.00 

	双轮异向切割锯
	★符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准。
▲1.功率 ≥4 kW、排量 ≥70 CC、无负荷最大转速≥13500 rpm；
2.最大切割深度： ≥110 mm
3.重量( 无燃油、润滑油、锯片)：≤14kg；
4.噪音水平：≤115 dB；
5.每套配备比例油桶、护目镜、防护手套等附件，配有不少于备用火花塞2个，拉绳2条，每套配1副（2片）备用锯片。
	15000.00 
	15000.00 

	玻璃破碎器
	1.玻璃破碎器包含玻璃切割机：1台；玻璃切割片：3片；充电式电钻：1台；大理石玻璃钻头：Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个）；玻璃强力钳：1把；单爪玻璃吸盘：1个；自控注油玻璃刀：1个；金刚石玻璃圆锉：1把（8×200mm）；金刚石玻璃平锉：1把（8×200mm）；玻璃破碎锤：1把；充电电池：2块；充电器：1个。
	3000.00 
	3000.00 

	千斤顶
	1. 符合JB/T 2592-2017《螺旋千斤顶》相关标准
2. 最大承重≥20吨；
3. 行程≥150mm
4. 整套重量≤15kg；
	400.00 
	400.00 

	躯体固定气囊
	1. 躯体气囊为全身式；PVC 材料制成，
2. 由躯体气囊、电动气泵（含电池和软管）、手动气泵、紧固带（含魔术贴）等部件组成；
3. 主要部件可直接接触皮肤使用；有防腐蚀、防摩擦、可洗涤等性能。躯体固定器可按伤员的各种形态变化。
4. 可与 X 光、CT、MRI 检查配套。
5. 承重： ≥150 kg；产品质量： ≤8 kg；展开尺寸：≥190*100cm。
	2200.00 
	2200.00 

	肢体固定气囊
	1.材质：PVC材料；可以洗涤，主要部件可直接接触皮肤使用；有防腐蚀、防摩擦等性能，能对不同体位骨折、骨伤患者提供固定支撑保护作用。
2.可用于X光、CT、MRI检查。
3.整套产品包括：颈部夹板、小臂夹板、弯曲夹板、长臂/小腿夹板、大腿夹板、躯体夹板、配套专用电动气泵（含电池）、手动气泵、便携包等组成。
	2000.00 
	2000.00 

	多功能担架
	1. 组成：担架 1 个；钢制 D 形安全钩 4 个；垂直提升绳 1条；便携提手绳 4 条；平行提升绳 2 条；担架捆扎带 1 条；专用可双肩背负担架包 1 个。
2. 担架材质：ABS工程塑料；
3.尺寸：≤2600mm×920mm。 
4.指标：拉伸强度：≥6000N/5cm、撕裂强度≥2000N、垂直吊绳断裂强力≥7000N、平行吊带断裂强力≥7000N、固定带断裂强力≥4500N；重量：≤10kg，耐温：-20℃至+45℃不发生硬化或软化，最大载重：≥150kg；
5.可弯曲使用
	2000.00 
	2000.00 

	堵漏工具组
	1、磁压式堵漏工具：用于立罐、卧罐、直径较大的管线和各种平面状的泄漏，其他堵漏工具无法固定的大型钢铁容器表面，适用直径≤Ф15mm，适用温度：≤80℃ ，适用压力≤1.8Mpa。堵漏枪工具：快速密封油罐车、储存罐、液柜车裂缝的堵漏设备。能迅速密封油罐车、液柜车或储存罐的裂缝，不需拉伸带。操作人员可将楔形或圆锥形密封袋插入在直径15至60毫米的裂缝中或30至90mm的泄漏孔内，能迅速密封堵漏住裂缝。适用压力：≤0.2MPa ，适用温度：-30℃～＋60℃。
2、捆绑式堵漏气袋：应用在金属、塑料、玻璃钢材质的各类管道、罐车、容器罐的砂眼、焊缝等腐蚀穿孔跑、冒、滴、漏类泄漏，或人为损坏的泄漏。封堵范围≤Ф1Cm-Ф30Cm，环境温度≤-50℃～+185℃，工作压力≤1.0MPa。
3、阀门堵漏套：可堵介质包括液化气、石油、水、化学试剂等。使用范围直径95至270mm，温度：-50（±5）摄氏度—+170（±5）摄氏度，压 力：-1.0 （±0.1）∽ +1.2（±0.1）MPa。
4、下水道阻流袋：用于阻止有害液体流入城市排水系统。材质：聚乙烯膜，耐矿物油，化学物质。还可用于收集受污染的液体。
金属堵漏套管：用于管道处置，适用管道直径：12～100mm，最大封堵压力≥20kg。10种不同的套管的尺寸（分别为：12，19，25，32，38，51，64，76，89，100mm），最大封堵压力≥1.5Mpa。
5、木质堵漏工具：用于各类孔、洞、裂缝等压力较低的堵漏作业。适用各类孔洞状较低压力的堵漏作业，红松材质，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形，圆锥形、方楔形和棱台形三类木楔共计≥28件木楔、1把木锤，温度范围-70℃至100℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa。
6、内封式堵漏：适用于圆形容器或管道的堵漏作业，利用圆柱形气塞充气后的膨胀力与管道之间形成密封比压，堵住泄漏。气垫膨胀后的直径可达到原有直径的1.5倍，防腐橡胶制成，可长时间固定于管道内不变形，具有重量轻、密封性强、防腐蚀、灵活性高、可弯曲度高等优点。当发生危险物质泄漏时，可用于密封沟渠或排水管道，拦蓄有污染环境的液体、消防用水等，以防地下水受污染，共有≤4种规格，适用于100mm～800mm内径的管道，气袋均配有快速充气接口，大型气袋安装两个充气接口，充气软管≥2m，脚踏泵。短期耐热≤90℃，长期耐热≤85℃。
	29000.00 
	29000.00 

	空呼气瓶
	★气瓶符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》的规定；
▲1.气瓶公称压力≥30MPa，定制公称容积≥9L；
2.气瓶性能要求：气瓶采用铝合金内胆、碳纤维缠绕，外层采用树脂涂层保护；
3.每个气瓶配备 1 个阻燃材质的气瓶保护套；气瓶顶端配备 1 个阻燃耐高温材质的防磕罩；每个气瓶至少配备 2 个阻燃耐高温材质的箍环；气瓶水平放置地面可以起到支撑保护作用，避免气瓶外层与地面直接接触。
	2000.00 
	2000.00 

	多功能消防水枪
	★产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
1.进水设有杂物过滤网及水带防打结装置，可直接加装泡沫发生装置。阀体采用不锈钢球阀设计，枪头和把手采用抗老化阻燃耐磨材质制成，把手复合人体力学设计，五档可调流量调节触觉指示器：流量调节套带有突起扳钮。标贴采用金属激光打印标贴，抗老化。65mm口径铝合金锻造接口。
2.材质：防腐铝合金材质，通过阳极氧化处理工艺制成经久耐用。
3.具备直流、开花和喷雾种功能。
▲4.最大流量≥9L/s，直流射程≥40m。
5.水枪喷雾角度可调，范围至少满足0～120°。
6.重量：≤2 kg。
	900.00 
	900.00 

	移动式消防炮
	★产品符合国家GB19156－2019《消防炮》和GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》标准要求，自摆携式移动消防水炮。
1. 安装两个80mm中压卡式接口，具备遥控切换射流。
▲2.泡沫、水两用炮，水流量≥80 L/s；
▲3.最大工作压力：≥1.2Mpa；额定工作压力下，水射程:≥80m， 泡沫射程:≥70m。
4.俯仰回转角：-10°～80°；水平回转角360°；具备自动调节功能。
5.具备无线遥控、固定控制面板和手动控制等控制方式，电器设备具有防爆防水功能：（1）无线遥控距离：≥150m；（2）工作时间 ≥4h；（3）防护等级 ≥IP68 ；（4）防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb。
	25200.00 
	25200.00 

	高倍数泡沫发生器
	★符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》标准的要求；
1. 高倍数泡沫产生器是以压力水与泡沫液通过比例混合器混合后进入泡沫产生器形成高倍数泡沫。可串联在泡沫设备的供水管线上，利用压力供水喷射产生负压面吸入泡沫液，形成规定比例的混合液。
2.工作压力范围：0.8～1.0Mpa；
3.混合比：3.0%～3.9%；
4.额定流量：≥4L/s；
5.压力损失：≤35 % 
▲6.额定压力下，泡沫发泡倍数：200~400倍.
	8500.00 
	8500.00 

	坑道小型空气输送机
	1. 由钢制导风管、铝铸叶轮、电机以及开关组成；
2. 电源：220V，50Hz；
3. 电机功率：≥800W；
4. 整机重量≤15kg；
5. ▲排风量≥5000m³/h；
6. 配备风管不少于4根，风管长度≥6m；
7. 风管可任意弯曲，风管可通过拉链快速连接；
	5000.00 
	5000.00 



