采购需求

前提：

- 1、本章中标注“★ ”的条款为本项目不允许偏离的实质性条款，如投标人不满足的， 将按照无效投标处理；标注“▲ ”的条款为本项目的重要条款，若投标人不满足的，将在详细评审中加重扣分。

- 2、标注“★ ”、“▲ ”的技术参数须提供技术支持证明材料（并标注页码），否则视为负偏离。技术支持资料包括以下任意一种形式：

- （1）国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；

- （2）技术参数确认函（格式自拟）；

- （3）产品彩页；

- （4）产品白皮书或设备说明书。

- （注：1.关境内制造的货物的技术参数确认函、产品白皮书或设备说明书必须加盖制造商公章；2.关境外制造的货物的技术参数确认函、产品白皮书或设备说明书必须加盖制造商或者国内代理商公章；3、投标人须用红框在技术支持资料中清晰框出所响应参数的具体位置，未标注、标注位置不准确、模糊或遮挡关键信息的，视为未提供技术支持资料，对应条款按“负偏离”处理）

- 3、一般参数（非▲号、★号的其他指标）应在投标文件中提供技术参数承诺函（格式详见第六章投标文件格式要求-技术参数承诺函），否则视为负偏离。

- （注：1.关境内制造的货物的技术参数承诺函必须加盖制造商公章；2.关境外制造的货物的技术参数承诺函必须加盖制造商或者国内代理商公章；）

- 4、标注“★ ”的必须配套的附属设备设施、售后服务要求、商务条款须提供承诺函。

★一、采购清单

| 包号 | 序号 | 采购标的名称 | 单位 | 数量 | 单价最高 限价（元） | 单包最高 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 1 | 电子胃肠镜系统（一） | 1 | 套 | 2290000.00 | 2290000.00 | 允许采购进口产品 |
| 采购包2 | 1 | 电子胃肠镜系统（二） | 1 | 套 | 1620000.00 | 1620000.00 | 允许采购进口产品 |
| 采购包3 | 1 | 电子胃肠镜系统（三） | 1 | 套 | 1620000.00 | 1620000.00 | 允许采购进口产品 |
| 采购包4 | 1 | 电子胃肠镜系统（四） | 1 | 套 | 1125000.00 | 1125000.00 |  |
| 采购包5 | 1 | 电子胃肠镜系统（五） | 1 | 套 | 670000.00 | 670000.00 |  |
| 采购包6 | 1 | 全自动内镜清洗消毒机（一） | 1 | 套 | 500000.00 | 500000.00 | 允许采购进口产品 |
| 采购包7 | 1 | 全自动内镜清洗消毒机（二） | 9 | 套 | 150000.00 | 1350000.00 |  |
| 采购包8 | 1 | 内镜清洗工作站 | 2 | 套 | 100000.00 | 200000.00 |  |
| 采购包9 | 1 | 消化内镜电外科系统 | 3 | 套 | 272000.00 | 816000.00 |  |
| 采购包10 | 1 | 内镜存储柜 | 2 | 套 | 150000.00 | 300000.00 |  |
| 采购包11 | 1 | 全自动活检枪 | 1 | 套 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 采购包12 | 1 | 幽门螺杆菌(Hp)测试仪 | 1 | 套 | 150000.00 | 150000.00 |  |

注：1.投标报价要求：

（1）合同约定的价款，除非另有特别说明，已经包含下列项目含税费用：

①货物主体和配件、备品备件、硬件软件、包装、专用工具的费用；

②安装/调试/检验、培训、技术服务和其他相关服务费用；

③进出口手续费用（如有）；

④运输到指定交货地点的运费、保险费用等。

除非另有明确约定，海南省卫生健康委员会、使用单位无需就本次购买向供应商支付其他费用。

（2）各方确认：合同约定价款不因劳务、市场设备价格、政策变化而调整。

- 2.如所供货物为医疗器械的,医疗产品注册证上的名称与采购标的名称不一致的,需在《开

- 标一览表》的“备注”中明确,验收以医疗器械注册证上的产品名称为准。

- 3.本项目采购标的所属行业为工业。

二、技术要求

采购包1：电子胃肠镜系统（一）

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 图像处理装置 |  |
| 1.1.1 | 输出的数字高清信号分辨率≥1920*1080p | 具备 |
| 1.1.2 | 信号输出模式≥3种 | 具备 |
| 1.1.3 | 具有窄谱光波成像功能 | 具备 |
| 1.1.4 | 具有白平衡功能 | 具备 |
| 1.1.5 | 具有色彩模式调节功能 | 具备 |
| 1.1.6 | 具有色调模式调节功能 | 具备 |
| 1.1.7 | 具有测光模式调节功能 | 具备 |
| 1.1.8 | 具有色彩噪声过滤功能 | 具备 |
| 1.1.9 | 具有对比度模式调节功能 | 具备 |
| 1.1.10 | 具有图像强调模式调节功能 | 具备 |
| 1.1.11 | 具有图像尺寸调节功能 | 具备 |
| 1.1.12 | 具有电子缩放功能 | 具备 |
| 1.1.13 | 具有图像预冻结功能 | 具备 |
| 1.1.14 | 具有图像索引模式 | 具备 |
| 1.1.15 | 具有画中画功能，可接入外部图像 | 具备 |
| 1.1.16 | 具有内镜信息交流模式 | 具备 |
| 1.1.17 | 兼容软性电子内窥镜 | 具备 |
| 1.1.18 | 兼容电子胃肠内窥镜 | 具备 |
| ▲1.1.19 | 所投产品兼容国内已上市的消化道超声胃镜（环扫、凸阵）及消化超声小探头 | 具备 |
| 1.1.20 | 具有内镜遥控键 | 具备 |
| 1.1.21 | 具有脚踏控制功能 | 具备 |
| 1.1.22 | 具有外置键盘控制功能 | 具备 |
| 1.1.23 | 具有数字信息存储功能 | 具备 |
| 1.1.24 | 具有图像冻结模式 | 具备 |
| 1.1.25 | 兼容高频电外科系统（高频电刀＋氩气刀） | 具备 |
| 1.2 | 医用内窥镜冷光源 |  |
| ▲1.2.1 | 照明光源：LED照明光源技术 | 具备 |
| 1.2.2 | 具有使用时长计时器 | 具备 |
| 1.2.3 | 可提供窄谱光波 | 具备 |
| 1.2.4 | 具有亮度自动调节功能 | 具备 |
| 1.2.5 | 具有亮度手动调节功能 | 具备 |
| 1.2.6 | 具有待机功能 | 具备 |
| 1.2.7 | 具有亮度调节模式记忆功能 | 具备 |
| 1.2.8 | 具有气泵功能 | 具备 |
| ▲1.2.9 | LED使用寿命：≥14000小时 | 具备 |
| 1.3 | 电子上消化道内窥镜（电子胃镜） |  |
| 1.3.1 | 具有渐软性设计，提高插入性能。 | 具备 |
| 1.3.2 | 操作部顶端除送水、送气、吸引按钮外，≥4个遥控键 | 具备 |
| 1.3.3 | 视野角：≥140度。 | 具备 |
| 1.3.4 | 视野方向：直视 | 具备 |
| 1.3.5 | 景深范围：最小值≥2mm且最大值≤100mm。 | 具备 |
| 1.3.6 | 先端部≤9.9mm。 | 具备 |
| 1.3.7 | 插入部外径≤9.9mm。 | 具备 |
| 1.3.8 | 弯曲角度：上≥210度；下≥90度；右、左≥100度。 | 具备 |
| 1.3.9 | 有效长度≥1030mm。 | 具备 |
| 1.3.10 | 总长度≥1350mm。 | 具备 |
| 1.3.11 | 钳子管道直径≥2.8mm。 | 具备 |
| 1.3.12 | 具有独立的副送水管道。 | 具备 |
| 1.3.13 | 具有HDTV功能,内镜具有信息记忆功能。 | 具备 |
| 1.3.14 | 兼容激光或高频电。 | 具备 |
| 1.3.15 | 一触式接头：内镜直接连接光源，无需防水帽。 | 具备 |
| 1.3.16 | 耐受内镜消毒剂 | 具备 |
| 1.4 | 超细电子上消化道内窥镜（超细胃镜） |  |
| 1.4.1 | 具有渐软性设计，提高插入性能。 | 具备 |
| 1.4.2 | 操作部顶端除送水、送气、吸引按钮外，≥4个遥控键 | 具备 |
| 1.4.3 | 视野角：≥140度。 | 具备 |
| 1.4.4 | 视野方向：直视 | 具备 |
| 1.4.5 | 景深范围：最小值≥2mm且最大值≤100mm。 | 具备 |
| 1.4.6 | 先端部≤5.8mm。 | 具备 |
| 1.4.7 | 插入部外径≤5.9mm。 | 具备 |
| 1.4.8 | 弯曲角度：上≥210度；下≥90度；右、左≥100度。 | 具备 |
| 1.4.9 | 有效长度≥1100mm。 | 具备 |
| 1.4.10 | 总长度≥1400mm。 | 具备 |
| 1.4.11 | 钳子管道直径≥2.4mm。 | 具备 |
| 1.4.12 | 具有HDTV功能,内镜具有信息记忆功能。 | 具备 |
| 1.4.13 | 兼容激光或高频电。 | 具备 |
| 1.4.14 | 耐受内镜消毒剂 | 具备 |
| 1.5 | 电子下消化道内窥镜（电子结肠镜） |  |
| 1.5.1 | 具有渐软性设计，提高插入性能。 | 具备 |
| 1.5.2 | 操作部顶端除送水、送气、吸引按钮外，≥4个遥控键 | 具备 |
| 1.5.3 | 视野角：≥160度。 | 具备 |
| 1.5.4 | 视野方向：直视 | 具备 |
| 1.5.5 | 景深范围：最小值≥2mm且最大值≤100mm。 | 具备 |
| 1.5.6 | 先端部外径≤13.0mm。 | 具备 |
| 1.5.7 | 插入部外径≤12.9mm。 | 具备 |
| 1.5.8 | 弯曲角度：上、下≥180度；右、左≥160度。 | 具备 |
| 1.5.9 | 有效长度≥1320mm。 | 具备 |
| 1.5.10 | 总长度≥1610mm。 | 具备 |
| ▲1.5.11 | 钳子管道直径≥3.8mm。 | 具备 |
| 1.5.12 | 内镜具备智能弯曲、强力传导、可变硬度功能。 | 具备 |
| 1.5.13 | 具有独立的副送水管道。 | 具备 |
| 1.5.14 | 具有HDTV功能,内镜具有信息记忆功能。 | 具备 |
| 1.5.15 | 兼容激光或高频电。 | 具备 |
| 1.5.16 | 一触式接头：内镜直接连接光源，无需防水帽。 | 具备 |
| 1.5.17 | 兼容二氧化碳通气系统 | 具备 |
| 1.6 | 电子十二指肠内窥镜 |  |
| 1.6.1 | 具有渐软性设计，提高插入性能。 | 具备 |
| 1.6.2 | 操作部顶端除送水、送气、吸引按钮外，≥4个遥控键 | 具备 |
| 1.6.3 | 视野≥100度，侧视≥8度。 | 具备 |
| 1.6.4 | 景深范围：最小值≥4mm且最大值≤60mm。 | 具备 |
| 1.6.5 | 先端部外径≤13.5mm。 | 具备 |
| 1.6.6 | 插入部外径≤11.3mm。 | 具备 |
| 1.6.7 | 有效长度≥1240mm。 | 具备 |
| 1.6.8 | 总长度≥1550mm。 | 具备 |
| 1.6.9 | 钳子管道直径≥4.2mm。 | 具备 |
| 1.6.10 | 具有HDTV功能,内镜具有信息记忆功能。 | 具备 |
| 1.6.11 | 兼容激光或高频电。 | 具备 |
| 1.6.12 | 配套抬钳器 | 具备 |
| 1.7 | 监视器 |  |
| 1.7.1 | 彩色液晶医用监视器≥27英寸 | 具备 |
| 1.7.2 | 分辨率≥1920*1080P | 具备 |
| 1.7.3 | 输入信号可选 DVI、HD/SD-SDI。 | 具备 |
| 1.7.4 | 输出信号可选 DVI、HD/SD-SDI。 | 具备 |
| 1.7.5 | 亮度≥400cd/㎡ | 具备 |
| 1.7.6 | 对比度≥1000∶1 | 具备 |
| 1.8 | 台车 |  |
| 1.8.1 | 小巧,可固定液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。 | 具备 |
| 1.8.2 | 可拉伸键盘托盘，方便医生操作。 | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 | 具备 |
| 2.2 | 电子胃镜 2条 | 具备 |
| 2.3 | 超细胃镜 1条 | 具备 |
| 2.4 | 电子肠镜 2条 | 具备 |
| 2.5 | 十二指肠镜 1条 | 具备 |
| 2.6 | 水泵 2台 | 具备 |
| 2.7 | 内镜用二氧化碳装置 | 具备 |
| 2.8 | 高清医用监视器 1台 | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备、备用镜更换）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日，提供7*24小时技术服务热线，故障当场无法修复48小时内提供备用镜。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜2天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥6年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训（每年不少于2次）：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

采购包2：电子胃肠镜系统（二）

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 电子内窥镜处理器 |  |
| 1.1.1 | 屏幕分辨率≥1920*1080P | 具备 |
| 1.1.2 | 对比度≥3档 | 具备 |
| 1.1.3 | 测光模式：≥3种，至少包含平均测光、峰值测光、自动测光 | 具备 |
| 1.1.4 | 具有结构强调功能 | 具备 |
| 1.1.5 | 具有色彩强调功能 | 具备 |
| 1.1.6 | 具有图像电子放大功能 | 具备 |
| ▲1.1.7 | 可兼容电子胃镜、电子肠镜、电子十二指肠镜、超声电子胃镜、电子支气管镜等 | 具备 |
| 1.1.8 | 照明光源：氙灯或LED照明光源技术 | 具备 |
| 1.1.9 | 具有特殊光观察模式或染色技术 | 具备 |
| 1.1.10 | 具有图像冻结模式 | 具备 |
| 1.1.11 | 具备图像色彩调节功能 | 具备 |
| 1.1.12 | 兼容高频电外科系统（高频电刀＋氩气刀） | 具备 |
| 1.2 | 电子上消化道内窥镜（高清电子胃镜） |  |
| 1.2.1 | 观察方向≥0° | 具备 |
| 1.2.2 | 视野角：≥140° | 具备 |
| 1.2.3 | 观察距离范围：最小值≥2mm且最大值≤100mm | 具备 |
| 1.2.4 | 先端部直径：≤9.7mm | 具备 |
| 1.2.5 | 软性部直径：≤9.6mm | 具备 |
| 1.2.6 | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° | 具备 |
| ▲1.2.7 | 钳道直径≥2.8mm | 具备 |
| 1.2.8 | 有效长度：≥1050mm | 具备 |
| 1.2.9 | 成像技术：CCD或CMOS技术成像 | 具备 |
| 1.2.10 | 具备前射水功能 | 具备 |
| 1.3 | 电子下消化道内窥镜(高清电子肠镜) |  |
| 1.3.1 | 观察方向≥0° | 具备 |
| 1.3.2 | 视野角：≥170° | 具备 |
| 1.3.3 | 观察距离范围：最小值≥2mm且最大值≤100mm | 具备 |
| 1.3.4 | 先端部直径：≤13mm | 具备 |
| 1.3.5 | 软性部直径：≤13mm | 具备 |
| 1.3.6 | 弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥180°，右≥180° | 具备 |
| ▲1.3.7 | 钳道直径：≥3.2mm | 具备 |
| 1.3.8 | 有效长度：≥1300mm | 具备 |
| 1.3.9 | 成像技术：CCD或CMOS技术成像 | 具备 |
| 1.3.10 | 具备前射水功能 | 具备 |
| 1.3.11 | 具有精准传导、顺应弯曲、硬度可调或渐软式设计功能 | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 | 具备 |
| 2.2 | 高清电子胃镜 3根 | 具备 |
| 2.3 | 高清电子肠镜 2根 | 具备 |
| 2.4 | 高清医用监视器 1台 | 具备 |
| 2.5 | 台车 1个 | 具备 |
| 2.6 | 内镜用送水装置 1台 | 具备 |
| 2.7 | 图文工作站 1台 | 具备 |
| 2.8 | 内镜用二氧化碳送气装置 1台 | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备、备用镜更换）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日，提供7*24小时技术服务热线，故障当场无法修复48小时内提供备用镜。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜2天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥6年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训（每年不少于2次）：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

采购包3：电子胃肠镜系统（三）

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 电子内窥镜处理器 |  |
| 1.1.1 | 屏幕分辨率≥1920*1080P | 具备 |
| 1.1.2 | 对比度≥3档 | 具备 |
| ▲1.1.3 | 测光模式：≥3种，至少包含平均测光、峰值测光、自动测光 | 具备 |
| 1.1.4 | 具有结构强调功能 | 具备 |
| 1.1.5 | 具有色彩强调功能 | 具备 |
| ▲1.1.6 | 具有图像电子放大功能 | 具备 |
| 1.1.7 | 可兼容电子胃镜、电子肠镜、电子十二指肠镜、超声电子胃镜、电子支气管镜等 | 具备 |
| 1.1.8 | LED光源整合技术,LED光源≥3个LED，亮度自动调整，根据视频信号输出自动调整亮度 | 具备 |
| 1.1.9 | LED寿命：≥14000小时 | 具备 |
| ▲1.1.10 | 照明光源：LED照明光源技术 | 具备 |
| ▲1.1.11 | 具有特殊光观察模式或染色技术 | 具备 |
| 1.1.12 | 具有图像冻结模式 | 具备 |
| 1.1.13 | 具备图像色彩调节功能 | 具备 |
| 1.1.14 | 兼容高频电外科系统（高频电刀＋氩气刀） | 具备 |
| 1.2 | 电子上消化道内窥镜（高清电子胃镜） |  |
| 1.2.1 | 观察方向≥0° | 具备 |
| 1.2.2 | 视野角：≥140° | 具备 |
| 1.2.3 | 观察距离范围：最小值≥2mm且最大值≤100mm | 具备 |
| 1.2.4 | 先端部直径：≤9.7mm | 具备 |
| 1.2.5 | 软性部直径：≤9.6mm | 具备 |
| 1.2.6 | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° | 具备 |
| 1.2.7 | 钳道直径≥2.8mm | 具备 |
| 1.2.8 | 有效长度：≥1050mm | 具备 |
| 1.2.9 | 成像技术：CCD或CMOS技术成像 | 具备 |
| 1.2.10 | 具备前射水功能 | 具备 |
| 1.2.11 | 耐受内镜消毒剂 | 具备 |
| 1.3 | 电子下消化道内窥镜(高清电子肠镜) |  |
| 1.3.1 | 观察方向≥0° | 具备 |
| 1.3.2 | 视野角：≥170° | 具备 |
| 1.3.3 | 观察距离范围：最小值≥2mm且最大值≤100mm | 具备 |
| 1.3.4 | 先端部直径：≤13mm | 具备 |
| 1.3.5 | 软性部直径：≤12.9mm | 具备 |
| 1.3.6 | 弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥180°，右≥180° | 具备 |
| 1.3.7 | 钳道直径：≥3.2mm | 具备 |
| 1.3.8 | 有效长度：≥1300mm | 具备 |
| 1.3.9 | 成像技术：CCD或CMOS技术成像 | 具备 |
| 1.3.10 | 具备前射水功能 | 具备 |
| 1.3.11 | 具有精准传导、顺应弯曲、硬度可调或渐软式设计功能 | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 | 具备 |
| 2.2 | 高清电子胃镜 2条 | 具备 |
| 2.3 | 高清电子肠镜 2条 | 具备 |
| 2.4 | 高清监视器 1台 | 具备 |
| 2.5 | 台车 1台 | 具备 |
| 2.6 | 图文工作站 1台 | 具备 |
| 2.7 | 内窥镜用送水装置 1台 | 具备 |
| 2.8 | 内镜用二氧化碳送气装置 1台 | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备、备用镜更换）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日，提供7*24小时技术服务热线，故障当场无法修复48小时内提供备用镜。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜2天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥6年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训（每年不少于2次）：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

采购包4：电子胃肠镜系统（四）

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 医用内窥镜图像处理器 |  |
| 1.1.1 | 全高清分辨率，分辨率≥1980*1080P，支持画旁画显示功能。 | 具备 |
| 1.1.2 | 具有SDI、DVI、Y/C、VIDEO等信号输出模式，分量输出（RGB、SYNC） | 具备 |
| 1.1.3 | 全高清内镜图像，像素分辨率需达1920×1080P及以上 | 具备 |
| 1.1.4 | 具有激光传输或高清数字传输 | 具备 |
| 1.1.5 | 特殊光观察：具有窄带成像功能，滤光片原理，染色模式≥2种 | 具备 |
| 1.1.6 | 具有同时实时显示普通模式图像与分光染色模式图像的功能 | 具备 |
| 1.1.7 | 具有血液强化功能 | 具备 |
| 1.1.8 | 具有自动调光功能 | 具备 |
| 1.1.9 | 具有结构强化功能 | 具备 |
| 1.1.10 | 具有轮廓强调模式 | 具备 |
| 1.1.11 | 具有内窥镜自动识别功能，能读出并显示所连接的内窥镜型号和序列号 | 具备 |
| 1.1.12 | 具有自平衡功能 | 具备 |
| 1.1.13 | 具有数字放大功能 | 具备 |
| 1.1.14 | 具有USB存储功能 | 具备 |
| ▲1.1.15 | 具有闪光功能 | 具备 |
| ▲1.1.16 | 具有降噪功能 | 具备 |
| ▲1.1.17 | 兼容上消化道电子内窥镜、下消化道电子内窥镜、支气管电子内窥镜、鼻咽喉电子内窥镜共享系统 | 具备 |
| 1.1.18 | 具有分光染色功能 | 具备 |
| 1.1.19 | 具有预冻结功能 | 具备 |
| 1.1.20 | 兼容高频电外科系统（高频电刀＋氩气刀） | 具备 |
| 1.2 | 内窥镜LED冷光源 |  |
| 1.2.1 | 灯泡：≥4路LED光源 | 具备 |
| 1.2.2 | 支持白光和≥2种特殊光照明模式 | 具备 |
| 1.2.3 | 支持白光和光学染色模式图像，且可分屏显示光学染色模式图像和白光图像 | 具备 |
| 1.2.4 | LED灯泡寿命≥30000h | 具备 |
| 1.2.5 | 具有均值测光、峰值测光、自动测光三种测光方式可选。 | 具备 |
| 1.2.6 | 光照强度：光照强度可调节，具有自动调光、手动调光可调 | 具备 |
| 1.2.7 | 内镜连接：一键拔插，无辅助电缆接头，且支持内镜热插拔 | 具备 |
| 1.2.8 | 主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况 | 具备 |
| 1.3 | 上消化道电子内窥镜 |  |
| 1.3.1 | 导光部一键式拔插设计，支持内镜热插拔，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒 | 具备 |
| 1.3.2 | 景深2-100mm | 具备 |
| 1.3.3 | 弯曲角度：上≥210° 下≥120° 左≥100° 右≥100° | 具备 |
| 1.3.4 | 头端硬部外径≤9.2mm | 具备 |
| 1.3.5 | 钳道内径≥2.8mm | 具备 |
| 1.3.6 | 视场角≥145° | 具备 |
| 1.3.7 | 插入部主软管外径≤9.8mm | 具备 |
| 1.3.8 | 有效工作长度≥1050mm | 具备 |
| 1.3.9 | 具有副送水功能 | 具备 |
| 1.3.10 | 智能按键:操作手柄具有快捷按键，自定义功能按键≥3个 | 具备 |
| 1.3.11 | 最小可视距离≤3mm | 具备 |
| 1.4 | 下消化道电子内窥镜 |  |
| 1.4.1 | 导光部一键式拔插设计，支持内镜热插拔，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒 | 具备 |
| 1.4.2 | 景深2-100mm | 具备 |
| 1.4.3 | 弯曲角度：上≥180° 下≥180° 左≥160° 右≥160° | 具备 |
| 1.4.4 | 头端硬部外径≤12.2mm | 具备 |
| 1.4.5 | 钳道内径≥3.8mm | 具备 |
| 1.4.6 | 视场角≥170° | 具备 |
| 1.4.7 | 具有副送水功能 | 具备 |
| 1.4.8 | 具有可变硬度功能，具有强力传导功能，具有顺应弯曲功能 | 具备 |
| 1.4.9 | 插入部主软管外径≤12mm | 具备 |
| 1.4.10 | 有效工作长度≥1350mm | 具备 |
| 1.4.11 | 具有3照明光窗设计 | 具备 |
| 1.4.12 | 最小可视距离≤3mm | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 | 具备 |
| 2.2 | 医用专业液晶显示器 1台 | 具备 |
| 2.3 | 上消化道电子内窥镜 2条 | 具备 |
| 2.4 | 下消化道电子内窥镜 1条 | 具备 |
| 2.5 | 内窥镜推车 1台 | 具备 |
| 2.6 | 内窥镜冲洗器 2台 | 具备 |
| 2.7 | 图文工作站 1套 | 具备 |
| 2.8 | 内镜用二氧化碳送气装置 1台 | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备、备用镜更换）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日，提供7*24小时技术服务热线，故障当场无法修复48小时内提供备用镜。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜2天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥6年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训（每年不少于2次）：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

采购包5：电子胃肠镜系统（五）

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 医用内窥镜图像处理器 |  |
| 1.1.1 | 支持DVI、SDI全高清数字视频信号输出，输出视频分辨率≥1920x1080p | 具备 |
| 1.1.2 | 具有DVI、SDI、CVBS、S-VIDEO等信号输出方式 | 具备 |
| 1.1.3 | 具有视频信号输入，支持外部终端 CVBS 视频信号输入，可对输入视频信号处理并输出到显示器上显示 | 具备 |
| 1.1.4 | 图像处理器DVI接口数量≥2个，SDI接口数量≥2个 | 具备 |
| 1.1.5 | 可实现特殊光成像模式 | 具备 |
| 1.1.6 | 具有白平衡记忆功能 | 具备 |
| 1.1.7 | 具有红、蓝色调及饱和度调节功能 | 具备 |
| 1.1.8 | 具有色彩增强功能 | 具备 |
| 1.1.9 | 具有AGC（自动增益控制）功能，能够增强图像亮度 | 具备 |
| 1.1.10 | 具有冻结功能，可冻结静止图像，支持镜体遥控按钮、脚踏开关、键盘控制冻结功能 | 具备 |
| 1.1.11 | 具有数字放大功能 | 具备 |
| 1.1.12 | 具有测光模式调节功能，包括自动测光、平均测光、峰值测光 | 具备 |
| 1.1.13 | 具有图像增强功能，增强图像的多频带信息，包括轮廓、细节和纹理 | 具备 |
| 1.1.14 | 账户登陆个数≥5个 | 具备 |
| 1.1.15 | 主机具有PIP（画中画）功能，可以在显示器上同时显示冻结的内镜检查图像和实时的子视频图像 | 具备 |
| 1.1.16 | 可实现患者信息录入和显示 ，可以录入患者的姓名、性别、年龄、病历号信息，并能显示当前患者信息 | 具备 |
| 1.1.17 | 支持DICOM标准协议，支持DICOM数据传输 | 具备 |
| 1.1.18 | 具有自动外部存储功能，可选择开启/关闭。开启后，视频/图像自动存储到外部储设备中，支持录像功能 | 具备 |
| ▲1.1.19 | 主机系统可兼容同品牌的内镜：电子胃镜、电子肠镜、超细胃镜、光学放大内镜、电子十二指肠镜、电子胸腔镜、胆道镜 、支气管镜 、鼻咽喉镜 | 具备 |
| 1.1.20 | 搭载特殊分光染色技术，提供清晰可靠的诊断性能 | 具备 |
| 1.1.21 | 支持双光显示功能，白色光加染色光在同一画面同时显示 | 具备 |
| 1.2 | 医用内窥镜冷光源 |  |
| 1.2.1 | 照明模式≥4种 | 具备 |
| 1.2.2 | 照明灯平均寿命≥10000小时 | 具备 |
| 1.2.3 | 具有亮度调节功能 | 具备 |
| 1.2.4 | 送气气流量四档可调，每档输出气流量大小不同 | 具备 |
| 1.2.5 | 具有透光功能，便于操作者从患者体外确认头端部的位置 | 具备 |
| 1.3 | 液晶显示器 |  |
| 1.3.1 | 显示器尺寸≥（ 27 ）英寸 | 具备 |
| 1.3.2 | 分辨率≥1920×1080 | 具备 |
| 1.3.3 | 可视角度上下≥120°，左右≥ 90° | 具备 |
| 1.3.4 | 信号输入接口为HDMI、DVI、SDI、DP | 具备 |
| 1.4 | 内窥镜专用台车 |  |
| 1.4.1 | 配有键盘托盘 | 具备 |
| 1.4.2 | 层板高度可调 | 具备 |
| 1.4.3 | 支持同时悬挂≥ 2条镜体，挂镜方式≥ 2种 | 具备 |
| 1.4.4 | 导光部支架支持同时摆放≥2个导光锥 | 具备 |
| 1.5 | 电子上消化道内窥镜（超细胃镜） |  |
| 1.5.1 | 视场角≥140° | 具备 |
| 1.5.2 | 景深范围：最小值≥2mm且最大值≤100mm | 具备 |
| 1.5.3 | 头端部外径≤6mm | 具备 |
| 1.5.4 | 具有辅助送水功能（独立的辅助送水通道） | 具备 |
| 1.5.5 | 主软管外径：≤6mm | 具备 |
| 1.5.6 | 钳道孔径：≥2.4mm | 具备 |
| 1.5.7 | 弯曲角度：上≥210°下≥90°，左右各≥90° | 具备 |
| 1.5.8 | 工作长度≥1100mm | 具备 |
| 1.5.9 | 支持一步式拔插功能 | 具备 |
| 1.5.10 | 镜体操作部具有≥3个自定义功能遥控按钮（水气按钮和吸引按钮除外） | 具备 |
| 1.5.11 | 镜子头端采用全防水设计，便于洗消 | 具备 |
| 1.6 | 电子十二指肠内窥镜 |  |
| 1.6.1 | 视场角≥100°，侧视≥8° | 具备 |
| 1.6.2 | 最小器械孔道内径≥4.2mm | 具备 |
| 1.6.3 | 景深范围：最小值≥3mm且最大值≤100mm | 具备 |
| 1.6.4 | 头端部外径≤13.5mm | 具备 |
| 1.6.5 | 插入部主软管外径≤11.2mm | 具备 |
| 1.6.6 | 工作长度≥1250mm | 具备 |
| 1.6.7 | 支持一步式拔插功能 | 具备 |
| 1.6.8 | 镜体操作部具有≥3个自定义功能遥控按钮（水气按钮和吸引按钮除外） | 具备 |
| ▲1.6.9 | 具有先端帽破拆功能 | 具备 |
| 1.6.10 | 镜子头端采用全防水设计，便于洗消 | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 | 具备 |
| 2.2 | 医用专业液晶显示器 1台 | 具备 |
| 2.3 | 十二指肠镜 2条 | 具备 |
| 2.4 | 电子上消化道内镜（超细胃镜） 1条 | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备、备用镜更换）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日，提供7*24小时技术服务热线，故障当场无法修复48小时内提供备用镜。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜2天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥6年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训（每年不少于2次）：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

采购包6：全自动内镜清洗消毒机（一）

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用内镜种类适用于胃镜、肠镜、十二指肠镜、超声内镜、支气管镜的清洗、消毒、测漏、吹干 | 具备 |
| 1.2 | 高压清洗：可对内镜外表面、水/气管道、活检管道、抬钳器控制钢丝管道（十二指肠镜）、水囊注水管道（超声内镜）等部件进行全面流动清洗 | 具备 |
| 1.3 | 洗涤液冲洗：可对内镜外表面、水/气管道、活检管道、抬钳器控制钢丝管道（十二指肠镜）、水囊注水管道（超声内镜）、内镜按钮等部件进行全面的洗涤液冲洗 | 具备 |
| 1.4 | 测漏方式：必须可人工扭动或提拉内镜旋钮，有效拉开弯曲管橡皮暴露细微漏洞，有效拉检测旋钮橡皮在所有角度范围内的漏水情况。 | 具备 |
| 1.5 | 测漏方式：可自动泵气。 | 具备 |
| 1.6 | 消毒方法：内镜外表面消毒液浸泡，内镜水/气管道、活检管道、抬钳器控制钢丝管道（十二指肠镜）、水囊注水管道（超声内镜）内部消毒液冲洗和灌注，内镜按钮消毒液冲洗和浸泡 | 具备 |
| 1.7 | 消毒液加热：20-30摄氏度（可人工设定，以1℃为单位精细设定得到消毒液的最佳消毒效率） | 具备 |
| 1.8 | 对目前科室现有的内镜的维护有高度安全性：在符合该设备说明书提示操作方法的前提下，该设备对科室现有内镜不会造成损坏。 | 具备 |
| 1.9 | 可使用多酶洗涤液：蛋白类污染物分解力强，防止外管变色粗糙及喷嘴堵塞。 | 具备 |
| 1.10 | 在标准双手持镜的情况下，可通过脚踏方式开启洗消机上盖。 | 具备 |
| 1.11 | 可有效在清洗盆内放置超声内镜，保障安全有效的全浸泡清洗、消毒。 | 具备 |
| 1.12 | 有超声内镜水囊管道专用冲洗管 | 具备 |
| 1.13 | 智能化程控面板，防水按钮。可编程设定洗消程序。 | 具备 |
| 1.14 | 有自清洁程序，可对自身内部管道系统进行洗消。 | 具备 |
| ▲1.15 | 具有双舱（双通道）或可同时清洗两条内镜 | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 内镜清洗消毒装置 1台 | 具备 |
| 2.2 | 独立供水纯水设备（含储水箱） 1台 | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥10年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

采购包7：全自动内镜清洗消毒机（二）

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水 | 具备 |
| 1.2 | 自身消毒:采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理 | 具备 |
| ▲1.3 | 产品用于对软式内镜的清洗消毒，可清洗消毒1条胃肠镜或同时清洗消毒1—2条纤支镜 | 具备 |
| ▲1.4 | 预置程序：≤6套，包含但不限于预置标准消毒、增强消毒、快速清洗消毒、自消毒、消毒液置换程序等。 | 具备 |
| 1.5 | 化学助剂残留：内镜在经设备漂洗后，漂洗水中无有害物质残留，试验对特定元素甲醛、总砷、铅及荧光剂指标进行检测，结果应符合相关标准的要求。 | 具备 |
| 1.6 | 吹扫模式：设备清洗消毒流程中不同步骤转换过程时，采用洁净的气体对内镜管腔、腔体和喷壁中的残留液体进行吹扫，拒绝残留水对消毒剂进行稀释，延长消毒剂的使用周期。 | 具备 |
| 1.7 | 产品寿命≥10年 | 具备 |
| 1.8 | 可对软式内镜如胃镜、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜、超声镜等进行测漏、初洗、清洗、消毒、末洗、酒精灌注、干燥等按规范流程全自动完成洗消。 | 具备 |
| 1.9 | 单缸可同时洗消2条相同或不同品牌、不同型号的软式内镜；节约酶液、消毒液、时间，提高镜子周转率。 | 具备 |
| 1.10 | 洗消槽耐酸碱腐蚀：洗消机的洗消槽材质可通过常用消毒剂戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸、酸性氧化电位水及强碱性 NaOH 化学溶液的耐腐蚀测试，持续浸泡 720 小时无可视变化。 | 具备 |
| 1.11 | 管路，接头耐酸碱腐蚀：洗消机洗消过程中机器内部相关管路，接头等连接件均可通过常用消毒剂戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸、酸性氧化电位水及强碱性 NaOH 化学溶液的耐腐蚀测试，持续浸泡 720 小时无可视变化。 | 具备 |
| 1.12 | 自动翻盖：透明钢化玻璃上盖，使用电动脚踏自动完成密封盖开并功能，全程无须手触碰，防止内镜二次污染。 | 具备 |
| 1.13 | 旋转喷淋：使用SUS304 不锈钢喷淋臂对槽盖及内镜上表面进行 360。高压清洗；槽侧壁高压喷射头可使盆内水流形成旋转对内镜侧表面进行高压冲洗，从而洗得更干净。 | 具备 |
| 1.14 | 全程测漏：具备全程电子测漏功能，压力可根据不同类型内镜进行调整。实时显示测漏压力值，对内镜的泄露进行全过程监控，发现泄露自动报警并排水。 | 具备 |
| 1.15 | 管道接口：槽内壁设有可适用于两条内镜同时洗消的测漏管道、活检/送气管道，抬钳器/副送水管道等 6 个快速接口。 | 具备 |
| 1.16 | 节液槽设计（槽内设有一小岛），全浸泡 15升。可适合各品牌胃、肠、十二指肠、超声、鼻咽喉、支气管等内镜使用，并可根据大小镜种调节工作水位，最大限度减少水、消毒液的使用量。 | 具备 |
| 1.17 | 自带消毒剂自动配比功能：可智能完成浓缩型消毒液和水的自动稀释混合，无需人工手动操作稀释，省时省力。 | 具备 |
| 1.18 | 机器内置管道灌注监测功能，当内镜管道灌注泵无法工作、管道灌流器脱落或内镜管道堵塞均可语音报警并暂停工作，彻底杜绝由于灌注不彻底而发生消毒不合格的现象。 | 具备 |
| 1.19 | 彩色液晶触摸屏+平板玻璃触摸屏双操作界面，均可对机器进行控制。 | 具备 |
| 1.20 | 洗消追溯：机器自带隐藏式 RFID 读卡器，可记录内镜身份编号，操作员身份编号并与洗消的过程进行绑定，实现内镜洗消的可追溯性。机器内置 WIFI，可将洗消状态通过无线网络实时上传至追溯系统主机，主机与洗消机同步状态显示。 | 具备 |
| 1.21 | 自带打印：机器自带打印机，洗消结束后可自动打印洗消记录。 | 具备 |
| 1.22 | 全过程有故障报警功能并可依据代码判断故障点，(1)消毒液不足报警(2)清洗酶不足报警(3)酒精不足报警(4)水过滤器低压报警(5)内镜漏气报警(6)排水堵塞报警(7)洗消槽水位异常报警。 (8)管道灌注异常报警。 | 具备 |
| 1.23 | 可设置消毒液的使用次数、使用天数，到期后报警提醒。 | 具备 |
| 1.24 | 酶洗功能：至少有≥（8）种酶液用量设置，即能依不同品牌酶液厂家的要求，自由选择按比例自动添加，且具备酶液不足报警功能，酶液储存瓶容积≥（ 1 ）L。 | 具备 |
| 1.25 | 酒精功能：能自动喷射酒精至各管道实现自动吹干，具备酒精不足报警功能，酒精储存瓶容积≥（ 1）L（防止酒精长时间暴露在空气中而失效）。 | 具备 |
| 1.26 | 机器内置（0.2 ）μm 孔径高效空气过滤器，可对≥（0.2）μm 微粒滤除率至少为 99.9%，防止二次污染。 | 具备 |
| 1.27 | 具有内管路自动消毒清洗功能，防止管路因长期使用滋生细菌造成的二次污染，可定期进行消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理。 | 具备 |
| 1.28 | 机器内置消毒液挥发气体解析装置， 自动分解消毒液挥发气体，有效保障气体挥发对人造成的伤害。 | 具备 |
| 1.29 | 取镜提醒：洗消机前门配置无线感应式工作运行指示灯，机器清洗消毒运行时绿色指示灯开启，运行完毕后，指示灯熄灭，提醒工作人员及时取镜。 | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 配置一：1台（每台配置附属设备设施） |  |
| 2.1.1 | 主机 1台 | 具备 |
| 2.1.2 | 清洗连接头 1套（T型接头，短圆柱，长圆柱，塑料透明接头，Y三通和4条硅胶管） | 具备 |
| 2.1.3 | 进水管 2条 | 具备 |
| 2.1.4 | 排水管 1条 | 具备 |
| 2.1.5 | 连接用软管 2条 | 具备 |
| 2.1.6 | 超滤过滤器（外置） 1套 | 具备 |
| 2.1.7 | 进水阀 1个 | 具备 |
| 2.1.8 | 压力指示表 1个 | 具备 |
| 2.1.9 | 限压阀 1个 | 具备 |
| 2.1.10 | 排污管 1条 | 具备 |
| 2.1.11 | 内镜ID卡 5个 | 具备 |
| 2.1.12 | 纯水系统 1套 | 具备 |
| 2.1.13 | 设备正常工作的其他必备功能及附件 1套 | 具备 |
| 2.2 | 配置二：6台（每台配置附属设备设施） |  |
| 2.2.1 | 初洗槽 2个 | 具备 |
| 2.2.2 | 酶洗槽 2个 | 具备 |
| 2.2.3 | 次清洗槽 2个 | 具备 |
| 2.2.4 | 浸泡消毒槽 2个 | 具备 |
| 2.2.5 | 末洗槽 2个 | 具备 |
| 2.2.6 | 干燥台 1个 | 具备 |
| 2.2.7 | 配备1台储镜柜，储镜量≥10条软式内镜 | 具备 |
| 2.2.8 | 灯光照明11个、水龙头10个、水枪10个、气枪10把 | 具备 |
| 2.2.9 | 医用空气压缩机 1台 | 具备 |
| 2.2.10 | 纯水机 1台 | 具备 |
| 2.2.11 | 追溯系统 1套 | 具备 |
| 2.2.12 | 设备正常工作的其他必备功能及附件 1套 | 具备 |
| 2.2.13 | 所有清洗槽规格尺寸可根据医院现有空间进行合理配置，如需改造的部位费用全程由中标方负责，医院有旧设备拆除的费用由中标方负责 | 具备 |
| 2.3 | 配置三：2台（每台配置附属设备设施） |  |
| 2.3.1 | 主机 1台 | 具备 |
| 2.3.2 | 打印机 1个 | 具备 |
| 2.3.3 | 自动脚踏开关机盖 1套 | 具备 |
| 2.3.4 | 数据接口 1个 | 具备 |
| 2.3.5 | 灌流器三叉 1套 | 具备 |
| 2.3.6 | 中效过滤装置 1套 | 具备 |
| 2.3.7 | 0.2微米过滤装置 1个 | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥10年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

采购包8：内镜清洗工作站

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| ▲1.1 | 槽体规格：单套清洗设备槽体数量≥6个（至少包含初洗槽、次洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽） | 具备 |
| 1.2 | 清洗的负载有泄漏，设备可自动停止工作并报警 | 具备 |
| 1.3 | 消毒记录打印：采用非热敏打印方式 | 具备 |
| 1.4 | 根据医院场地提供设计方案（平面图），满足场地及水电要求。 | 具备 |
| 1.5 | 内镜洗消主体耐腐蚀：由洗消槽、干燥台、柜体、背板四部分组成，洗消槽、背板均使用使用高分子聚甲基丙烯酸甲酯板一次压铸成型，表面平整光滑；耐酸碱腐蚀，可通过常用消毒剂：戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸、酸性氧化电位水及强碱性NaOH等化学溶液的耐腐蚀测试，持续浸泡720小时无可视变化。 | 具备 |
| 1.6 | 洗消槽、干燥台机械应力：洗消槽、干燥台的机械拉伸强度≥125MPa，弯曲强度≥142MPa，断裂伸长率≤3%，断裂强度≥48MPa，压缩强度≥520MPa,最大承重≥180KG。 | 具备 |
| 1.7 | 内镜清洗槽设计规格：双方槽1100mm×750mm,干燥台1500mm×750mm，允许误差±10% | 具备 |
| 1.8 | 清洗消毒槽柜体：柜体框架采用 SUS304 不锈钢材质，底部放置PVC底板，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。 | 具备 |
| 1.9 | 浸泡槽盖：采用高透明PVC防弹材料吸塑成形。配有不同颜色的双手柄，区别污染和洁净，可清晰看到洗消、浸泡的状况。 | 具备 |
| 1.10 | 自动电子水源开关：自动控制工作站供水水源的开/关，有效防止无人看管下渗水、漏水现象的发生。 | 具备 |
| 1.11 | 空气过滤器：机器内置0.2μm孔径高效空气过滤器，对≥0.2µm的微粒滤除率至少为99.9%，自带放水阀门。 | 具备 |
| 1.12 | 医用无油空气压缩机：采用无油活塞式设计，压力可在0.2Mpa-0.8Mpa之间调节,气罐一次性储气量≥25L，主机产气量115L/min。配双汽水分离器，可将气体中含有的水分有效分离，必须是2个出气接口。 | 具备 |
| 1.13 | 水质处理器：采用ABS材质≥10英寸双筒过滤器，两个过滤筒使用一体化模具一次性成型，中间无任何连接件、接缝，防止因管件连接造成渗水，过滤器配≥10英寸蓝色银离子抑菌滤芯，可有效去除水中的杂质，抑制细菌生长，过滤精度≦5μm。 | 具备 |
| 1.14 | 酶液/消毒液管道循环灌流装置：酶液/消毒液管道循环灌流装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸开关，蓝色液晶显示屏，可分别控制注液与注气。注液时间可控范围≦99分钟，注气时间可控范围≧99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V，循环水量1.7L/min，最大压力0.42MPa，注气压力≦0.5 Mpa。 | 具备 |
| 1.15 | 水汽灌流装置：主机与控制部分分离设计，平板玻璃触摸开关，蓝色液晶显示屏，可分别控制注水与注气。采用流动水灌流，注水时间≧99分钟，注气时间可≧99秒。电压24V，注水量5.0L/min，最大压力0.42MPa，注气压力≦0.5 Mpa。 | 具备 |
| 1.16 | 全管道灌流器：配有可与奥林巴斯、宾得、富士能等品牌的送水/送气管道，活检/吸引管道，水瓶插口相连接的接口组件。一次连接，无需再次拔插。 | 具备 |
| 1.17 | 灌流器快接插头：配有与管道灌流器相匹配的快速接头，洗消过程中只需连接快速接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。 | 具备 |
| 1.18 | 手套盒：非金属喷漆，原材料为塑料制成，具有抽拉门，可放置大、中、小各种不同的手套盒。 | 具备 |
| 1.19 | 纱布盒：非金属喷漆，材质为亚克力制成，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。 | 具备 |
| 1.20 | 四位挂件钩：白色四位联体塑料挂钩,可悬挂各类型罐流器。 | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 主机 1台 | 具备 |
| 2.2 | 初洗槽 1个 | 具备 |
| 2.3 | 次洗槽 1个 | 具备 |
| 2.4 | 漂洗槽 1个 | 具备 |
| 2.5 | 消毒槽 1个 | 具备 |
| 2.6 | 终末漂洗槽 1个 | 具备 |
| 2.7 | 浸泡消毒槽 1个 | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥6年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

采购包9：消化内镜电外科系统

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 具有内镜混合电切I和混合电切Q模式；效果调节≥4档，切割宽度≥4档，切割间隔≥10档，切割间隔(160ms\级)。 | 具备 |
| 1.2 | 适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压≤3800V。 | 具备 |
| 1.3 | 主机具有AB模式，一把器械具有2组不同电切、电凝参数，脚踏可一键切换，脚踏开关防护等级为IPX8。 | 具备 |
| 1.4 | 氩气模式具有一键冲洗功能。 | 具备 |
| 1.5 | 主机全屏触摸，中英文操作界面可选择，显示屏≥8寸。 | 具备 |
| 1.6 | 具有中性电极贴合人体接触阻抗实时反馈，能够对病人阻抗在0-120欧姆之间进行动态监测，能够监测高低频漏电电流，并具有报警提示功能；具备中性电极安全监测系统，至少4种监测类型可选择，且具备幼儿专用模式。 | 具备 |
| 1.7 | 高绝缘性能，输入到输出耐电压＞10000v。 | 具备 |
| 1.8 | 电容式触控操作，支持医用手套下触控。 | 具备 |
| 1.9 | 氩气电极至少1.5mm、1.8mm和2.3mm等直径规格可供选择；氩气电极即插即用，自动识别，带色环标记，至少包含直喷和侧喷电极。 | 具备 |
| 1.10 | 具又鞘管堵塞和气管漏气监测。 | 具备 |
| 1.11 | 氩气最大流量为0.1—8L/min;激发距离≥10mm，损伤深度≤3mm。 | 具备 |
| 1.12 | 主机可储存≥300组程序。 | 具备 |
| 1.13 | 模块化、分体式设计并具有软、硬件升级功能，该设计利于主机和氩气控制系统不互相干扰，同时降低医院使用成本，维修售后服务方便。 | 具备 |
| 1.14 | 有切割控制系统和功率峰值补偿技术，输出功率根据组织变化进行动态智能调节；输出效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。 | 具备 |
| ▲1.15 | 手术模式≥10种。 | 具备 |
| ▲1.16 | 单极切割模式≥5种，单极模式下可进行1-98秒/次不间断启动时间设定。 | 具备 |
| 1.17 | 单极电凝模式≥3种。 | 具备 |
| 1.18 | 具有双极电切，双极柔和电凝模式。 | 具备 |
| 1.19 | 主机可调功率范围：0-200W，主机频率350KHZ±10%。 | 具备 |
| 1.20 | 主机至少具有2个单极接口和1个双极接口。 | 具备 |
| 1.21 | 具有重复使用氩气电极和一次性氩气电极，氩气电极为分体式。 | 具备 |
| 1.22 | 氩气输出气压自动恒定。 | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 主机 1台 | 具备 |
| 2.2 | 电源电缆 1根 | 具备 |
| 2.3 | 氩气软电极（胃镜） 1支 | 具备 |
| 2.4 | 氩气软电极（肠镜） 1支 | 具备 |
| 2.5 | 氩气软电极延长线 1条 | 具备 |
| 2.6 | 高频连接电缆2 根 | 具备 |
| 2.7 | 一次性使用可监测中性电极 10片 | 具备 |
| 2.8 | 中性电极连接电缆 2根 | 具备 |
| 2.9 | 脚踏开关 1只 | 具备 |
| 2.10 | 氩气减压阀 1个 | 具备 |
| 2.11 | 气管 1根 | 具备 |
| 2.12 | 氩气专用钢瓶 2个 | 具备 |
| 2.13 | 专用推车 1辆 | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥6年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

采购包10：内镜存储柜

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| ▲1.1 | 适用范围：适用于医院内镜中心的各类型软式内窥镜的储存。 | 具备 |
| ▲1.2 | 柜内空气消毒：具有自动和定时两种消毒模式，采用紫外线消毒方式对空气进行消毒，保证进入柜内空气的洁净，有效隔断储存内镜的二次污染 | 具备 |
| 1.3 | 储存方式：非托盘式储存。 | 具备 |
| 1.4 | 储存数量：最大可同时储存16条各类型软式内窥镜。 | 具备 |
| 1.5 | 控制系统：采用微电脑控制程序，界面简洁明了，易于操作。可进行时间设置、手动消毒模式设置、自动消毒模式设置、UV设置、照明开关设置等。 | 具备 |
| 1.6 | 温湿度监控：内置温湿度监控模块，可实时查看柜内温度计湿度。 | 具备 |
| 1.7 | 开关门检测：内置开关门检测模块，长时间未关门系统自动报警提示 | 具备 |
| 1.8 | 环境温度：5℃ —40℃ | 具备 |
| 1.9 | 主线谱≥250μm | 具备 |
| 1.10 | 干燥时间：1—60min（可任意设置） | 具备 |
| 1.11 | 消毒时间：1—60min（可任意设置） | 具备 |
| 1.12 | 消毒方式；存放柜内空间采用隐藏式UV气体循环风对柜内存放空间消毒。 | 具备 |
| 1.13 | 电脑控制，一键式操作，简单、方便、快捷，工作时间结束自动停止同时带有声音提示功能。 | 具备 |
| 1.14 | 外壳使用1.2mm冷轧板，表面钢琴烤漆，内胆采用进口高分子复合材质，经高温一次性冲压而成，表面平整光滑，易清洁，不易滋生细菌，柜内隐藏式UV气体循环风消毒，具备抽湿功能，能够有效地保护内镜的安全存放，其特点无毒、防腐、耐老化。 | 具备 |
| 1.15 | 内镜存放柜可同时存放10条内镜，并可悬挂16条内镜治疗附件。采用垂直式存放，并配有不同的部位固定架，使內镜的插入部、导光部、操作部都能得到固定，全玻璃门体，可直接观察到内镜的存放情况。 | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 主机 1台 | 具备 |
| 2.2 | 电源电缆 1根 | 具备 |
| 2.3 | 氩气软电极（胃镜） 1支 | 具备 |
| 2.4 | 氩气软电极（肠镜） 1支 | 具备 |
| 2.5 | 氩气软电极延长线 1条 | 具备 |
| 2.6 | 高频连接电缆2 根 | 具备 |
| 2.7 | 一次性使用可监测中性电极 10片 | 具备 |
| 2.8 | 中性电极连接电缆 2根 | 具备 |
| 2.9 | 脚踏开关 1只 | 具备 |
| 2.10 | 氩气减压阀 1个 | 具备 |
| 2.11 | 气管 1根 | 具备 |
| 2.12 | 氩气专用钢瓶 2个 | 具备 |
| 2.13 | 专用推车 1辆 | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥10年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

采购包11：全自动活检枪

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 穿刺深度调节旋钮,可选15&22mm，对应取样长度12&19mm，满足不同取样需求 | 具备 |
| 1.2 | 上弦状态可视窗口，便于观察操作 | 具备 |
| 1.3 | 活检针针体刻度标识，便于掌握穿刺深度 | 具备 |
| 1.4 | 击发保险装置，上弦后自动锁定状态，避免误击发 | 具备 |
| 1.5 | 板机式上弦键，使用轻巧舒适，可实现单手操作 | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 活检枪 1把 | 具备 |
| 2.2 | 配套活检枪能够使用的所有规格活检针各1套（至少包括14G、18G、20G各1套） | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥6年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

采购包12：幽门螺杆菌(Hp)测试仪

| 序号 | 技术商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 碳14无淬灭标准源探测效率≥15% | 具备 |
| 1.2 | 碳14本底的计数率≤40CPM | 具备 |
| 1.3 | 仪器连续工作48h后，碳14探测效率的相对变化误差≤30% | 具备 |
| 1.4 | 仪器测得的源强与已知的源强的相对变化误差≤10% | 具备 |
| 1.5 | 仪器原理：液体闪烁计数方式或电离计数方式 | 具备 |
| 1.6 | 安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别 | 具备 |
| 1.7 | 使用环境：温度5℃～40℃，相对湿度：≤75% | 具备 |
| 1.8 | 仪器功率：＜50VA。 | 具备 |
| 1.9 | 仪器重量：≤33Kg | 具备 |
| 1.10 | 测量时间：1、2、3、5、10分钟自动。 | 具备 |
| 1.11 | 预热时间：≥30min | 具备 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |  |
| 2.1 | 主板 4套 | 具备 |
| 2.2 | 光电倍增管 2支 | 具备 |
| 2.3 | 高压模块 1块 | 具备 |
| 2.4 | 打印机 1台 | 具备 |
| 2.5 | 开关电源 1个 | 具备 |
| 2.6 | 液晶显示器 1块 | 具备 |
| 2.7 | 标准源 1套 | 具备 |
| 2.8 | 底座 2个 | 具备 |
| 2.9 | 键盘 1块 | 具备 |
| 2.10 | 变压器 1个 | 具备 |
| 2.11 | 电源线 1根 | 具备 |
| 2.12 | 低通滤波器 1个 | 具备 |
| 2.13 | 时钟芯片 1块 | 具备 |
| 2.14 | 保险管 2个 | 具备 |
| 2.15 | 标准源（500Bq的碳14标准源及本底标准源） 1套 | 具备 |
| 2.16 | 启瓶器 1个 | 具备 |
| 2.17 | USB连接线 1条 | 具备 |
| 2.18 | 打印纸 1卷 | 具备 |
| ★3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 | 具备 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 | 具备 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） | 具备 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 | 具备 |
| 3.5 | 设备使用年限≥6年 | 具备 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 | 具备 |
| 3.7 | 软件终身免费升级。 | 具备 |
| 3.8 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 | 具备 |
| 3.9 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 | 具备 |

★三、商务要求（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中）

（一）货物质量

1. 该设备同时应符合下列标准：

1.1 该设备所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准。无论设备的生产地如何，上述标准系指该设备使用地的相关标准。

1.2 设备生产企业的标准。

1.3 投标人所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。

1.4 多项标准不一致的，按最高的标准执行；虽有上述标准，但双方对质量有特别要求的，应按特别要求执行。

2.投标人保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），生产日期应在自合同签署之日往前推算6个月内，符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。

3.配套材料

3.1 投标人交货时应同时提交设备的下列配套材料：

3.1.1 原厂出厂证明

3.1.2 产品合格证书

3.1.3 保修单

3.1.4 使用与维护说明书（中文版）

3.1.5 设备物料清单

3.1.6 其他应当具备的随附单证。

3.1.7 若产品为进口产品，还应当附有产品的装箱单、报关单、产品进出口检疫书等有关文件。

3.1.8 配套材料应用防水袋包装并放在设备包装中，并在设备安装调试完成之后移交丙方。

(二)合同签订时间:

投标人与使用单位在中标、成交通知书发出之日起5个工作日内，按照采购文件确定的事项完成签订政府采购合同，并送达给海南省卫生健康委员会盖章。

（三）交货方式

1. 交货时间：

适用采购包4、包5、包7、包8、包9、包10、包11、包12：

合同签订后15日内交付合同标的物设备。

适用采购包1、包2、包3、包6：

合同签订后国产设备15日内，进口设备60日内交付合同标的物设备。

2. 交货地点：使用单位指定地点。

3. 交货流程：在货物到使用单位指定地点后，投标人应在15天内派工程技术人员到达现场，在使用单位的技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

4. 运输及交付

4.1 运输包装：

4.1.1 投标人应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用由投标人自行承担。

4.1.2包装物回收：由投标人回收处置。

4.2 运输方式：投标人应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。如使用单位对运输方式有特别要求，投标人应按使用单位要求运输。

4.3 运费承担：运输到交货地点的运输费用由投标人自行承担；本合同另有约定的除外。

4.4货物在途风险：货物在途风险由投标人承担。在设备安装调试完毕、通过验收并移交使用单位（即“正式交付”）之前，投标人自行负责设备的保管并承担相关费用。非因使用单位原因导致设备在投标人保护期间发生污染、损坏、失窃的，由投标人负责自行予以修复并承担相应费用。

（四）安装验收

投标人和使用单位双方按照如下设备验收流程进行。

- 开箱查验。投标人、使用单位根据合同及招投标文件要求，共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量、生产日期（应在自合同签署之日往前推算6个月内）等进行查验。如有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、招标文件不相符的情形，投标人应 15 日内予以更换，并承担相应的费用以及赔偿海南省卫生健康委员会、使用单位遭受的一切损失。该检验仅为初步检验，不作为最终质量验收合格的依据，不免除投标人货物质量保证责任，不属于法律意义上的交付。

- 安装调试。

- 2.1 投标人应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，保证各项性能正常，符合相关技术要求。在安装调试过程中，使用单位应全程配合，投标人应当承担安装调试期间安全保卫工作及安装照明等工作并承担由此产生的一切费用。

- 2.2 安装调试期间发生的一切安全事故、人员、设备等的损伤损坏不良事件，均由投标人负责处理并承担相应的责任和费用。在安装调试过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到规定要求，投标人应于 15日内予以更换设备，由此产生的费用由投标人承担,并赔偿海南省卫生健康委员会、使用单位遭受的一切损失。

2.3 投标人保证提供的设备必须为合法渠道销售的全新未使用过的设备，并保证设备不侵犯任何第三方的专利、商标等权利。否则，投标人须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，同时赔偿海南省卫生健康委员会、使用单位因此产生的损失。

- 人员培训。投标人负责对使用单位负责使用、保管、日常保养、清洗消毒和使用单位工程师等人员进行相应培训，保证各使用单位能安全正常地使用设备。

- 初步验收。安装调试完毕后，使用单位根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。试用的期限双方根据设备的具体情况另行确定。试用期间如合同设备的一项或数项指标未能达到规定要求，投标人应于 15  日内予以更换设备，并重新进行安装验收，由此产生的费用由投标人承担,并赔偿海南省卫生健康委员会、使用单位遭受的一切损失。检验、试用合格后3日内，投标人应向使用单位提供要求的验收资料（包括但不限于设备配套材料、相关手续、验收、检验报告等材料），并明确投标人负责该项目维护保养的负责人姓名、联系电话。使用单位应在收到完整的验收资料 10 日内，在验收报告上签字盖章，自签字并盖章确认之日起，视为设备初步验收合格。

- 资料提供。投标人负责本设备安装调试工程全部档案资料的汇总、整理、归档，投标人应按照使用单位验收要求，收集全部验收资料，加盖公章，并在安装验收通过后移交给使用单位。

- 交付后保管

6.1如投标人提前到货，或者未经使用单位同意分批到货，则使用单位有权暂不予接收。如使用单位接收设备的，亦不承担设备的保管责任，不承担设备毁损、灭失的风险。

6.2设备正式交付使用单位后，设备由使用单位保管与运营，使用单位应承担设备毁损、灭失的风险（因设备质量问题造成的除外）。

- 设备使用观察期

- 投标人、使用单位双方约定为从设备安装调试并通过验收合格之日起60日为设备使用观察期。若设备在使用观察期内出现问题，按如下约定处理：

- 1. 设备必须符合国家检测标准，符合招投标文件中确定的标准，不存在任何偏差。如设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，投标人应接到使用单位书面通知后 15 日内进行更换或修补，其费用由投标人承担。同时相应延长设备使用观察期。

- 2. 如因设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，经更换或修补后仍然存在缺陷，使用单位可要求退货并终止合同，投标人应按合同规定的货款退还给海南省卫生健康委员会和使用单位，承担退货发生的费用，并支付合同金额20%的违约金。

- 3.设备使用观察期阶段由使用单位指定人员与投标人人员共同操作设备。

- 4.如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用等相关费用均由投标人承担。

- 5.最终验收：使用单位应在设备使用观察期结束后3日内组织各方对设备进行最终验收。设备经最终验收合格后，投标人、使用单位双方应共同签署最终验收合格确认书面文件并及时办理设备的正式移交手续。移交手续办理完成后视为设备已正式交付使用单位。

（六）售后服务

1. 保修期起始日期从设备最终验收 合格正式移交使用单位使用之日起算，由投标人负责免费维护维修（附厂家售后承诺书）。若本合同第四条约定的设备使用观察期未通过，出现换货情形的，保修期起始日期从新设备通过验收合格交付使用单位使用之日起算。

2. 如配备软件系统，投标人应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。保修期内，投标人应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。

3. 在保修期内，投标人技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后投标人技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

4. 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，投标人操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。

5. 投标人应做好每次维修运维保养内容或项目记录，并由各使用单位、投标人技术人员签字，交由各使用单位备案。

（七）付款方式

1. 合同签订后，设备到货且投标人提供有效的合同总价款的80%税务发票及使用单位签字盖章的到货单等相关材料，海南省卫生健康委员会收到完整版材料后 7工作日内向投标人支付合同总价款的80%；设备通过最终验收合格后，投标人向使用单位提交有效的合同总价款的20%税务发票、设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单和安装验收报告等全部材料，且提交合同总价款5%的银行保函原件（期限为设备保修期届满后三个月）（如付款单位为海南省卫生健康委员会，则需提供有效的合同总价款的20%税务发票使用单位签字盖章的验收报告，其余相关材料交付使用单位），使用单位（海南省卫生健康委员会）收到完整版材料后7个工作日内向投标人支付合同总价款的20%。（如使用单位为省级医疗机构则全部由省级医疗机构付款。）

2. 设备自保修期限届满后10日内，经海南省卫生健康委员会或使用单位确认投标人所提供设备无任何产品质量、售后问题，海南省卫生健康委员会或使用单位将合同总价款5%的银行保函原件退还给投标人。

3. 见票付款，投标人应于付款前，按照海南省卫生健康委员会或使用单位要求，提供正规的税务发票，付款单位收到发票后支付相应款项。投标人未提供发票的，付款单位有权暂时不予支付款项，且无需承担相应的违约责任。